| - 修改页 - 文件编号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - XXX - 【同“编制”】; - XXXX 【同“编制”】. |
| --- |
| 编制/日期 | 审核/日期 | 分 发 部 门 会 签 【根据公司组织架构进行调整】 |  |  |  |  |  | 批 准/日期 |
|  |  | □业务部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □行政部 |  |
| - 目的 建立并保持采购控制程序，对采购流程、合格供应商的选择、评价和再评价规定、采购物品检验或验证的要求、采购记录的要求供方进行评定和选择，确保所采购或收到的产品及服务满足规定的要求。 - 范围 适用于所有物料采购、外协加工及外包过程的控制，提供物资和服务于公司的供方进行选择、评价和控制。 - 职责 - 采购部，负责组织供应商开发、初次评价、准入及再评价；建立供应商清单；制定采购计划，确定采购价格，实施物品及服务的采购；供应商物料变更时，填写变更反馈表； - 研发部，研发物料的样品认定，编制《物料承认书》；； - 质量部，供应商质量体系、认证资质考察；采购物资的进货检验或验证； - 总经理，批准重要物资及大额物资采购及负责批准合格供应商。 - 工作程序 - 物料分类 根据采购物品对产品的影响，研发部将采购物品分为关键物料、重要物料、一般物料三类进行分类管理，确保采购物品能够满足规定的要求。 - 关键物资(A类):构成最终产品的主要或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。 - 重要物资(B类) ：构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量，或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。 - 一般物资(C类) ：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 - 供应商的管理 - 样品认定 - 样品申购需求的提出 - 研发人员填写《采购申请单》，申请单应注明申购的物料名称、物料规格、图纸编号、供应商、品牌、质量要求等信息；如果要求供应商依据图纸制样的，研发部在提交采购申请单时必须附注经研发部负责人签字批准的图纸。 - 《采购申请单》经研发部负责人审核后，提交采购部负责人批准后采购员开始采购。 - 样品的接收和认定 - 采购物料回来后，由研发部组织对样品的认定； - 标准件及常见物料，样品认定可采取接收相应标准或承认供应商产品规格书的形式； - 依据研发部图纸制样的样品，研发部应制定相应的检测标准及规范组织认定工作； - 特殊物料，研发部可通过相应的试验验证样品是否满足设计要求完成样品的认定； - 完成后，研发部应组织输出《样品认定报告》，研发部负责人负责审批； - 认定报告应包括认定标准、认定规范、产品符合标准以及认定结果等信息； - 经认定合格的物料作为BOM输出时的备选物料，研发部组织制定《物料承认书》同时通知采购部。样品认定不合格的物料，由研发部负责人决定重新申购或停止申购 - 供应商的选择与评价 - 供应商初次评价 当需要引入新的供应商时，在样品认定的工作基础上，采购部启动供应商开发及准入评价。供应商开发可基于网络搜索、需求部门推荐等途径。 - 供应商调查 需开发新供应商的情况下，采购部调查供应商基本情况，填写《供应商调查评审表》， 对供应商的经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行调查及审核。 - 文件评审 对调查表中提到的公司取得的资质等，采购部应向供应商索要相关资质证明文件，包括营业执照、合法的生产经营证明文件、采购物品生产工艺说明等，必要时还可向供应商索要生产许可证、经营许可证、质量管理体系证书或相关文件、代理证、采购物品性能/规格型号/安全性评估材料/企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告，以及其他可以在合同中规定的文件和资料等。并组织质量部等相关部门进行文件评审。 - 现场审核 A类、B类采购物料，采购部应组织质量部、研发部等相关部门对供应商实施现场审核，并填写《供应商现场考察报告》。供应商在国外或距离太远不便现场考察等特殊情况下，采购部可在《供应商调查评审表》中申请豁免现场考察并注明理由，由采购部主管批准后可豁免现场考察。 现场审核时，应对供应商的生产环境、工艺流程、生产过程、质量管理及质量保证能力（包括检验能力、持续满足要求的能力等）、储存运输条件等可能影响采购物品质量安全的因素进行审核。 必要时应当进行产品小试样的生产验证和评价，以确保采购物品符合要求。 - 特殊采购物品的审核 - 采购物品如对洁净级别有要求的，应当要求供应商提供其生产条件洁净级别的证明文件，并对供应商的相关条件和要求进行现场审核。 - 对动物源性原材料的供应商，应当审核相关资格证明、动物检疫合格证、动物防疫合格证、执行的检疫标准等资料，必要时对饲养条件、饲料、储存运输及可能感染病毒和传染性病原体控制情况等进行延伸考察。 - 对同种异体原材料的供应商，应当审核合法证明或伦理委员会的确认文件、志愿捐献书、供体筛查技术要求、供体病原体及必要的血清学检验报告等。 - 生产企业应当根据定制件的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。 - 对提供灭菌服务的供应商，应当审核其资格证明和运营能力，并开展现场审核。 - 对提供计量、清洁、运输等服务的供应商，应当审核其资格证明和运营能力，必要时开展现场审核。 - 在与提供服务的供应商签订的供应合同或协议中，应当明确供方应配合购方要求提供相应记录，如灭菌时间、温度、强度记录等。有特殊储存条件要求的，应当提供运输过程储存条件记录。 - 供应商准入 在供应商初次评价以及样品认定的工作基础上，采购部对供应商做出评价，并将评价结果填入《供应商调查评审表》。评价合格的供应商列入《合格供应商清单》。 - 供应商考核评价 采购部每年12月份对当年发生采购活动的供应商及其供应物品的质量、技术水平、交货能力等应当定期进行综合评价，填写《供方业绩评定表》，经评估发现供应商存在重大缺陷可能影响采购物品质量时，应当中止采购，及时分析已使用的采购物品对产品带来的风险，并采取相应措施。 采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，生产企业应当要求供应商提前告知上述变更，并对供应商进行重新评估，必要时对其进行现场审核。 对供应商考核评价采用百分制，供应商质量分数大于60%且总分大于80分时，可继续保持合格供应商资格，质量分数小于60%或总分小于80分时，采购部应组织相关部门重新对供应商进行评估，必要时对其进行现场审核，对不符合的要求要求供应商提出改善措施并在验证措施有效后，再对其实施采购活动。质量分数小于60%且总分小于80分时，应取消其合格供应商资格。 - 供应商档案 采购汇总《供应商调查评价表》、《供应商现场考察报告》、《供方业绩评定表》、《原材料品质分析表》、《供方来料交期分析表》、质量协议、采购物品清单、供应商资质证明文件、质量标准、验收准则以及样品认定相关文档，建立并保持供应商档案。 - 采购流程 - 采购部根据物料员制定的《采购申请单》编制《采购计划》；对于临时采购的物资，由需求部门填写《采购申请单》交由部门主管审核，报总经理批准，交采购部实施； - 采购部根据批准的《采购计划》、《采购申请单》，按采购物资技术标准在《合格供应商清单》中选择供方； - 与供应商确定采购价格，填写“采购订单/合同”，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等待供应商签字后回传，实施采购； - 采购订单中应明确描述或表达采购产品或服务的质量要求，以及当供应商的产品发生更改时，需要及时通知我公司的内容 - 采购实施、供应商交货后，采购部根据“采购订单/合同”及供应商的送货确认所采购物品与“采购订单/合同”要求保持一致，连同实物一起交给仓库； - 采购信息 - 研发部制定采购物料清单，明确采购信息，清晰表述采购要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容。当采购产品有法律、行政法规和国家强制性标准要求时，采购产品的要求不能低于法律、行政法规的相关规定和国家强制性标准的相关要求。 - 适当时还包括： - 产品的名称，数量，交货期等。 - 对供方的交货程序、产品控制过程，设备设施的要求，人员资格的要求，如对供方产品的交验程序，对加工过程的环境要求、特殊运输要求，委托检测的服务要求等； - 适用的质量管理体系要求。 - 在与供方沟通前，采购部应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。主要原材料的采购，应当在实施采购前与供应商签订质量协议，规定采购物品的技术要求、质量要求、双方所承担的质量责任等，并明确在影响采购产品满足规定的采购要求的能力的任何更改实施前，供方应将采购产品方面的更改通知采购方。 - 采购记录 采购部保存采购活动产生的记录，并确保采购记录满足可追溯性要求。采购记录包括但不限于采购合同、原材料清单、供应商资质证明文件、质量标准、检验报告及验收标准等。 - 采购监控 - 公司所有的物料必须在《合格供应商清单》中的供应商中采购； - 外购的标准品、校准品、质控品、生产用或质控用血液的采购应满足可追溯要求，由质量部或提供机构测定病原微生物及明确定值范围，对其来源地、定值范围、灭活状态、数量、保存、使用状态等信息有明确记录，并由专人负责。 - 供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出《纠正及预防措施实施表》，如两次发出《纠正和预防措施实施表》，而质量没有明显改进的，取消其供货资格。 - 质量部负责每季度对供应商的来料品质进行统计，并填写《原材料品质分析表》，采购部每季度对供应商的来料交货期进行评估，并填写《供方来料交期分析表》，以作为供应商业绩评估的依据。 - 采购产品的验证 - 质量部负责按照以下方式对采购物品进行检验或验证，确保满足生产要求。 - 由质检员进行进货验证； - 由本公司在供方现场实施验证。 注：对b)种情况，采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法，验证合格不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后我方拒收的可能。 - 验证活动可包括检验、测量、工艺验证，提供合格证明文件验证等方式或相应规程中规定不同的验证方式。具体参见《检验和试验管理程序》。 - 供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格证明文件。 - 验证活动应当确保采购物品符合规定的要求。 - 对于采购的产品不符合规定要求时,按《不合格品控制程序》执行； - 有特殊要求的物料应当根据国家相关法规的要求进行采购和进货检验。 - 若采购产品的采购、检验、使用等部门觉察到采购产品的任何更改，应第一时间通知质量部及采购部，立刻停止使用，并由质量部组织研发部、采购部等部门确定这些更改是否影响产品实现过程或医疗器械最终产品。若采购产品的验证活动拟在供方的现场实施，应在采购信息中对拟验证的活动和产品放行方法作出规定。 - 保存所有检验和验证记录。 - 采购的可追溯性 企业根据可追溯性的要求，确定追溯的范围和程序，主要物料的采购资料应能够进行追溯，按照《记录控制程序》的要求保存供方的资质证明、采购合同或加工协议、采购发票、供方提供的产品质量证明文件、来料检验记录或验证报告。 - 相关文件 - 《检验和试验管理程序》XX-QP-017 - 《不合格品管理程序》XX-QP-018 - 《记录控制程序》XX-QP-002 - 相关记录 - 《物料承认书》 QR-RD-023 - 《采购申请单》QR-PD-001 - 《样品认定报告》QR-RD-024 - 《供应商调查评审表》QR-PD-003 - 《供应商现场考察报告》QR-PD-004 - 《合格供应商清单》QR-PD-005 - 《纠正及预防措施实施表》QR-QC-013 - 《原材料品质分析表》QR-PD-006 - 《供方来料交期分析表》QR-PD-007 - 《供方业绩评定表》QR-PD-008 - 《采购计划》QR-PD-009 - 免责声明： 模板内容仅根据当前法规及行业常规实践经验进行编写，仅供参考使用。 质量管理体系的合规需要结合公司实际情况、体系文件、体系运行记录/文档等综合考虑，企业直接采用不代表合规，请根据最新法规及公司实际工作流程等进行补充、细化和调整，并有效运行质量管理体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |