- 目的

- 完善实验室管理工作，保证实验室检验工作准确有序的进行。

- 范围

- 适用于实验人员、仪器设备、文件记录、现场等管理。

- 职责

  - 实验人员，按照本规范的要求执行操作。

- 工作程序

  - 洁净室（区）的压力监测

    - 标准：空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差＞5Pa，洁净室（区）与室外大气的静压差＞10Pa；洁净度要求偏高的房间与相邻同洁净级别区域的静压差＞5Pa。

    - 监测方法：直接从压差表上读数。

    - 监测频率：生产区域每班检测一次，实验室洁净区每次使用时检测一次。

    - 监测人员：生产洁净区由生产人员监测，实验室洁净区由QC人员监测。

  - 实验室涉及的常用术语

    - 检测：是指按照规定的程序，由确定给定产品的一种或多种特征、进行处理或提供组成的技术操作。

    - 校准：是指在特定的规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或标准物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。

    - 验证：即证明任何程序、生产过程、设备、物料、活动或系统确实能达到预期结果的有文件证明的一系列活动。

  - 实验人员职责：具体见质量控制部职务职责文件

  - 培训

    - 新入职人员，应经人事部相关规定进行培训。

    - 新入职人员进行岗位、安全等知识培训。

    - 质量控制部负责人每年根据人员技能和公司需要，制定培训计划进行培训。

  - 实验室人员管理

    - 实验人员应掌握工作中用到的各类质量标准和操作规程，应清楚方法的原理，操作；检验过程中有任何疑问或对有关知识、技能不足时，不得随意操作，应立即报告相关负责人，接收培训后方可进行。

    - 实验人员必须严格按照质量标准和操作规程进行样品检验，不得随意变更，如有异议或疑问，应立即报告相关负责人。

    - 样品检验应及时、准确。

    - 检验完成应及时填写检验记录，出具报告。

    - 做好仪器的维护、校正工作。

    - 做好实验室的清洁卫生。

    - 实验人员在检验过程中必须穿白大褂，并根据试验的特殊要求，穿戴好个人防护用具（防护眼镜、帽子、手套等），不允许在实验室吃东西及与工作无关的事务。

    - 主要实验室人员工作岗位变更应有工作交接记录。

  - 设施与设备

    - 各房间责任人负责监控和记录环境条件。需要记录温湿度的房间室内须有空调设施以调整室内温湿度，确保温湿度保持稳定。当环境条件出现异常时，及时开启空调调整。

| - 房间 | - 温度要求 | - 湿度要求 | - 记录频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 普通仪器室 | - 10℃～30℃ | - 30%～70% | - 每班记录一次 |
| - 天平室 | - 15℃～25℃ | - 45%～65% | - 每班记录一次 |
| - 理化室 | - ≤30℃ | - 30%～75% | - 每班记录一次 |
| - 微生物实验室洁净区 | - 18～26℃ | - 45%～65% | - 每班记录一次 |
| - 试剂室 | - ≤20℃ | - 30%～70% | - 每班记录一次 |

    - 应建立仪器、设备台账。并有状态标识。

    - 所有仪器、设备应有操作、维护保养和清洁操作规程并有相关的记录。

  - 实验室洁净区管理

- 微生物洁净区包含微生物检验室、阳性菌室两个洁净区，洁净度为C级背景下的局部A级。

    - 室内的设备、容器、工具、管道等应光洁、整齐。

    - 每季度进行沉降菌、尘埃粒子、风速的监测和记录。

    - 洁净室与室外大气静压差应大于10帕，并有指示差压装置。每班记录一次。

    - 微生物限度检查室和阳性对照室内的温度、湿度应进行控制。每班记录一次。无特殊要求温度为18℃～26℃，相对湿度45%～65%。安装位置应具有代表性，不要放在最冷点或最热点。温湿度计应按校准周期进行校准。

    - 每次操作完毕对设备外表面、容器、工具进行常规清洁、消毒，每周对墙壁、门、窗等进行彻底清洁消毒一次。每月对房顶清洁消毒一次。定期更换消毒液。

  - 天平室使用和管理：

- 检验仪器管理员定期维护、检查分析天平，定期开门除湿、防霉，确保天平的良好状态。称量过程中严禁将药品和样品遗洒在天平台上和天平内，如不慎遗洒立即用清扫干净。不得在天平室高声喧哗。如当天使用天平，应先进行校正，并填写校验记录SMP-QC001-R3。实验人员每次使用填写使用记录。

  - 记录管理及填写：

    - 所有分析仪器的打印记录，原则上不应使用热敏纸，如不可避免，应复印并在复印件上签注姓名和日期。

    - 记录的归置，质量控制部的原料、辅料、包装材料、批检验记录等检验记录完成后交质量保证部归档保存，稳定性考察检验记录、稳定性考察方案等记录完成后再上交质量保证部归档保存。

    - 检验人员工作完成后签名，复核人员按照质量标准、标准操作规程对记录的检验项目、限度、计算公式、计算结果、误差范围、检验结论等进行复核。

  - 安全：见《实验室安全管理规程》。

  - 清洁卫生

    - 化验人员每次分析化验完毕后，应把药剂分类放回原处，把玻璃器皿清洗干净，并放回原处。

    - 各清洁区责任人每次必须对卫生责任区搞一次清洁扫除工作，除清洁地面以外，所有仪器设备、桌、台、架、柜、文件上的灰尘也应擦干净，并随时保持。清洁责任人每周必须对所管辖的清洁区域进行一次全面的大扫除工作，包括实验室内外的门窗。

    - 下班前把实验室以及办公区域的清洁工作做好后，房间责任人还应进行安全检查，关好所有水源、电源、门窗等做好安全工作。

    - 部门负责人同时负责担任卫生监督和检查工作，每周要对各个实验室和办公区域进行至少一次的清洁卫生大检查，发现有物品摆放不整齐或清洁不良的地方，应督促清洁责任人进行整改和扣分。每次检查应有记录，见SMP-QC001-R1《实验室清洁卫生检查记录》。

    - 每次清洁卫生检查都必须进行考核打分。对于清洁卫生工作做得较好，要给予表扬及鼓励。对于清洁卫生工作做得较差，要给予批评教育，并进行通报批评及扣除绩效考核分。对于屡教不改者，强制调离本岗位。

  - 其他

    - 玻璃仪器：对于稀少、贵重、难买、专用的特殊玻璃仪器应由专人保管。如移液枪、二氧化硫装置、砷盐装置、甲苯法装置、挥发油装置、密度计等。

    - 易耗品：实验室易耗品分为在用易耗品和备用易耗品。

- 在用易耗品：玻璃器皿类的再用易耗品按品种分类整齐的放于滴水架中。

- 备用易耗品：所有备用易耗品应分类放置。

    - 钥匙的管理

- 钥匙的编号及数量：实验室各房间名称应言简意赅地标注在相应的钥匙上，以便查找，每把锁的钥匙要一分为二，一份作为部门内平时使用，一份作为备份用。

- 双人双锁：易制毒、易制爆危化品实行双人双锁管理，分别由备案人员管理。

- 备用钥匙的管理：除双人双锁的钥匙，均有一把备用钥匙，备用钥匙统一放置在仪器设备管理员处存放保管。

    - 实验用品的订购：实验用品的订购按用量确保储存量，订购周期长的提前订购。订购试剂应按照申购→询价→合同→付款→跟踪物流程序进行。

- 相关文件

  - 《实验室安全管理规范》XX-QS-021

- 相关记录

  - 《温湿度记录表》QR-MD-001

- 免责声明：
模板内容仅根据当前法规及行业常规实践经验进行编写，仅供参考使用。
质量管理体系的合规需要结合公司实际情况、体系文件、体系运行记录/文档等综合考虑，企业直接采用不代表合规，请根据最新法规及公司实际工作流程等进行补充、细化和调整，并有效运行质量管理体系。