- 目的

为加强对医疗器械的监督管理，保障人体健康和生命安全，根据国家食品药品监督管理总局令第29号《医疗器械召回管理办法》（以下简称“《召回办法》”），建立健全医疗器械召回管理制度，收集医疗器械安全相关信息，对可能的缺陷产品进行调查、评估，及时召回缺陷产品。

- 范围

适用于对本企业已上市销售的医疗器械存在缺陷的某一类别、型号或者批次的产品，采取警示、检查、修理、重新标签、修改并完善说明书、软件升级、替换、收回、销毁等方式消除缺陷的行为。

- 职责

- 总经理，负责产品召回行为的决策、审批召回计划和召回报告，并提供适当的资源；

- 业务部，负责及时收集医疗器械产品使用安全信息；

- 业务部，编写和发放召回通知，并督促相关客户及时实施召回行为；

- 研发部，负责收集产品技术安全信息，对产品可能的存在缺陷及时报告公司；

- 研发部，负责对召回产品的风险进行分析，制定消除缺陷行为的具体方案和措施并形成技术文件；

- 质量部，负责收集医疗器械安全相关信息，对可能的缺陷产品进行调查、评估，制定召回计划，及时召回缺陷产品；

- 管理者代表组织产品召回过程的审核，确保产品召回控制程序及召回行为的符合性；

- 生产部负责召回产品的处理；

- 工作程序

- 存在缺陷的医疗器械产品包括

（1）正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险的产品；

（2）不符合强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求的产品；
（3）不符合医疗器械生产、经营质量管理有关规定导致可能存在不合理风险的产品；

（4）其他需要召回的产品。

- 产品缺陷的评估

- 质量部组织相关部门对收集的信息进行分析，对可能存在的缺陷的上市产品进行调查和评估，并出具评估报告。评估的主要内容包括：

- 在使用医疗器械过程中是否发生过故障或者伤害；

- 在现有使用环境下是否会造成伤害，是否有科学文献、研究、相关试验或者验证能够解释伤害发生的原因；

- 伤害所涉及的地区范围和人群特点；

- 对人体健康造成的伤害程度；

- 伤害发生的概率；

- 发生伤害的短期和长期后果；

- 其他可能对人体造成伤害的因素。

- 经调查评估后，确定医疗器械产品存在缺陷的，应当立即决定并实施召回，同时向社会发布产品召回信息。

实施一级召回的，医疗器械召回公告应当在国家食品药品监督管理总局网站和中央主要媒体上发布；

实施二级、三级召回的，医疗器械召回公告应当在省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门网站发布，省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门网站发布的召回公告应当与国家食品药品监督管理总局网站链接。

- 质量部应当根据召回分级与医疗器械销售和使用情况，科学设计召回计划并组织实施。根据产品缺陷的严重程度，召回级别评定如下：

- 一级召回：使用该医疗器械可能或者已经引起严重健康危害的；

- 二级召回：使用该医疗器械可能或者已经引起暂时的或者可逆的健康危害的；

- 三级召回：使用该医疗器械引起危害的可能性较小但仍需要召回的。

- 产品的召回

- 作出医疗器械召回决定时，应当立即向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门和批准该产品注册或者办理备案的食品药品监督管理部门提交医疗器械召回事件报告表，并在5个工作日内将调查评估报告和召回计划提交至所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门和批准注册或者办理备案的食品药品监督管理部门备案。

- 召回的范围：公司已上市销售的某一类别、型号或者批次的，已通过公司质量部确认具有在正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理的风险的缺陷的产品。

- 召回措施：采取警示、检查、修理、重新标签、修改并完善说明书、软件升级、替换、收回、销毁等方式，除收回外上述其他措施均可在产品所在地完成，需要销毁的，应当在销毁地药品监督管理部门监督下进行；

- 召回通知：当公司做出医疗器械召回决定时，应按照一级召回在1日内，二级召回在3日内，三级召回在7日内，通知到有关医疗器械经营企业、使用单位或者告知使用者；

召回通知应至少包括以下内容：

- 召回医疗器械名称、批次等基本信息；

- 召回的原因；

- 召回的要求：如立即暂停销售和使用、将召回通知转发到相关经营企业或者使用单位等；

- 召回医疗器械的处理方式。

- 召回报告

- 公司做出医疗器械召回决定后，应当立即书面告知所在省药品监督管理部门，并且在5日内填写《医疗器械召回事件报告表》，同时编制《医疗器械召回调查评估报告》和《医疗器械召回计划》提交给所在地省药品监督管理部门备案。

调查评估报告应当包括以下内容：

- 召回医疗器械的具体情况，包括名称、批次等基本信息；

- 实施召回的原因；

- 调查评估结果；

- 召回分级。

- 召回计划应当包括以下内容：

- 医疗器械生产销售情况及拟召回的数量；

- 召回措施的具体内容，包括实施的组织、范围和时限等；

- 召回信息的公布途径与范围；

- 召回的预期效果；

- 医疗器械召回后的处理措施。

- 召回计划进行变更时，公司应当及时报药品监督管理部门备案，并且在实施召回的过程中，应当根据召回计划定期向药品监督管理部门提交《召回计划实施情况报告》，报告召回计划实施情况，上述最终报告应包括对召回产品的处理记录。

- 公司在召回完成后，应当对召回效果进行评估，并在召回完成后10内向药品监督管理部门提交《医疗器械召回总结报告》。

- 如果《医疗器械召回总结报告》未通过药品监管部门的审查，应按整改要求重新进行召回程序。

- 对召回医疗器械的处理应当有详细的记录，并向医疗器械生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门报告，记录应当保存至医疗器械注册证失效后5年，第一类医疗器械召回的处理记录应当保存5年。对通过警示、检查、修理、重新标签、修改并完善说明书、软件更新、替换、销毁等方式能够消除产品缺陷的，可以在产品所在地完成上述行为。需要销毁的，应当在食品药品监督管理部门监督下销毁。

- 召回的所有相关记录由质量部负责保存，

- 责令召回时，按照4.1—4.5条款执行。

- 相关文件

- 《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）

- 相关记录

- 《医疗器械召回事件报告表》QR-QC-039

- 《医疗器械召回调查评估报告》QR-QC-040

- 《医疗器械召回计划》QR-QC-041

- 《召回计划实施情况报告》QR-QC-042

- 《医疗器械召回总结报告》QR-QC-043