| - 修改页 - 文件版本号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编 制 | 审 核 | 分 发 部 门 会 签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】 |  |  |  |  |  |  | 批 准 |
|  |  | □ 销售部 | £ 研发部 | □ 采购部 | □ 生产部 | □ 工程部 | □ 质量部 | □ 行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {销售部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {工程部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 医疗器械标签用于传递重要信息给用户，经常受到法律的监管。本程序说明了一些强制性的要求并对其他标签的信息来源提供指导，本程序定义了标签的强制要求，适用于深圳市科技有限公司（以下简称）的产品。 - 范围 强制性的标准法规/标准定义了标签的总体要求，标准并说明了可接受的格式。本程序不包含: - 用于包装的标签（包装说明书手册已覆盖）。 - 客户提供或要求的特殊标签，如有关安装的标签。 主要的标签要求来自于： - 欧盟医疗器械指令2017/745 MDR以及相关的协调标准。 - 国际标准，如IEC 60601以及ISO的一般标准 - 下文列出的国家标准（大多依据以上两个大类的标准） - 国家总局第6号令：医疗器械说明书和标签管理规定 - 国家标准（大多依据以上两个大类的标准） - 本程序对特殊类型的标签不作为指导，对于此类型的标签应向法规事务部门寻求指导。 - 职责 - 研发部：设计和批准标签。 - 法规部：标签合规性确认。 - 工作程序 - 总则 大多数情况下，本文件中描述的标签要求都是各自不同的国家或地区的法律要求；所有情况下，列出的要求是最佳的例子，任何的偏差都应有充分的理由进行等同化或改善。 - 标签架构 - 外部标签通常要求 - 易读性 - 应粘贴在设备的主要部件上，也可以蚀刻或雕刻在设备合适的表面上，也可以蚀刻或雕刻在设备合适的表面上. - 永久性粘贴 - 只有使用工具或施加以相当的力量才可移除。 - 耐久性 - 粘贴性的标签不能卷边或易脱落，或粘贴于日常使用中易受磨损的地方，并能够在下述的状况下保持清晰，或粘贴于日常使用中易受磨损的地方，并能够在下述的状况下保持清晰 - 正常力度下用手摩擦标签 - 首先用蒸馏水浸湿的抹布擦拭15秒，然后在室温下用甲基化酒精浸湿的抹布擦拭15秒，再用异丙醇浸湿的抹布擦拭15秒。 - 标签位置和可见 - 标签上的内容应不可拭除、容易识别并且使用者和患者能够清楚理解。 - 标签应放置在CE产品本身或其包装上，并明显、清晰和耐磨。如果无法或不适合将标签添加到器械上时，应将 CE 标识添加在包装上。CE标识也应加贴在有使用说明和任何销售包装中。 - 对于外部标签的位置要求，要点见下文列表，还有一些具体的要求是针对标签的类型。 - 警告说明；显著位置；操作者或用户位置清晰可见 - 指导性说明；显著位置；操作者或用户位置清晰可见 - 图纸；显著位置；操作者或用户位置清晰可见 - 固定设备；正常使用位置时可见 - 可移动且d类以外的不固定设备，或从其他结构上移除后（如栈板）可见位置。 - 不活动的且d类和e类以外的不固定设备，或从房间，安装板上移除后可见位置。 - 符号的使用 - 国际标准或欧洲统一标准定义了一些特定符号的具体涵义。使用这些符号时需翻译成所销售国家的语言。假定这些符号的意义已被普遍理解。适当情况下，标签上要求的信息可采用符号来表示。符号所代表的意义，标准已作出明确定义，且不能随意更改。涉及到EN/IEC 60601-1的要求，应符合标准中附录D的类型。若适用，用于控制或性能方面的符号应遵从IEC878的要求。 - 无源产品应参照EN ISO 15223-1或YY/T0466-1：2009 - 对于之前没有清楚定义的部分，可以建立新的符号来补充，但新符号的定义须在随机文件中给出。 - 这里所说的“符号”不限于一个图示标识，特定字体的一组字母也可定义为符号。 - 语言 - 任何文字，除了专有名词，都必须翻译成所销售国家现行条令中要求的语言版本。 - 国际销售部负责提供CE产品销售国家指定的欧盟官方的语言要求。 - 法规部组织按照国际销售部提供的CE产品销售国家指定的欧盟官方的语言要求对CE产品及其包装（在特定管理条件下的单机包装、销售包装、运输包装等)的标签、使用说明等产品随附信息的语言符合性进行评审，必要时，采用CE产品销售国家的官方规定的一种或者多种语言对产品的标签和有关资料进行专业的翻译，并对翻译后的标签和有关资料进行审核，以确保语言信息的准确性、合规性。 - 国家差异 - 公司的指导原则为合并尽可能多的信息到较少数量的标签中。但要避免造成可读性的漏失或产生歧义。不同的国家存在差异，应在可行的情况下，纳入到标准的标签中。 - 公司标签类型 - 所有的产品，附件销售或作为单独的产品认证，或作为可选项目纳入到初级产品，必须确保标签中提供了本文相关章节中说明的信息。 - 注意：只适用于本节，设计展示的边缘就是标签边缘。在本文其他章节中，设计展示出的只是印刷设计，不一定代表标签的边缘。 - 产品标签目录 - 产品主标签 - 主标签包含了制造商与产品的重要信息。需要注意的是，一些符号或内容可视需求被整合到此标签中，但不能造成歧义或定义不清。 - 主要的次级标签 - 不同的产品还需要相应的次级标签（用于说明性能及参数等）。不同于主标签的是次级标签上CE marking可以省略。 - CE标签 - CE标识 - 所有在欧共体销售及很多其他国家销售的医疗器械都必须带有CE标识，用于CE标识的符号如下： - 此符号必须符合以下规格 - Source: Annex XII of MDD 93/42/EEC - CE标识可以根据标签的大小进行缩放，但比例须保持和图示要求一致 - 当公告机构参与到此符合性过程中时，相应的识别号码须表示在CE标识旁边， - CE标签 - 以下项目说明了CE标签的内容与外观。本节中阐明的符号的使用不是强制性的，但如果有说明，必须提供适当的翻译。 - CE标识的位置要求 - CE标识须位于产品的外部（或无菌包装上，若适用）。为了避免CE标识意义有模糊，不能把其他的批准商标或认证商标放在靠近CE标识的地方。 - 制造商名称及地址 - 制造商名称及地址。应放在靠近CE标识的地方，可能会省略商标名，邮编或国家。（制造商所指的是一个法律实体，对投放在欧共体市场上的产品负责）。 Example 1 Example 2 Source EN ISO 15223-1 Table 1, 5.1.1 - 欧盟代表 Source ISO 15223-1 Table 1, 5.1.2 - 产品用途 - 如果器械的用途对于用户而言不是非常明显。那么设备的用途必须明确表示于标签上（或使用手册中） - 序列号 - 产品批次的序列号，用以下的符号来表示 Source: EN ISO 15223-1 section 5.1.7 - 制造年份 - 制造年份，对于有源医疗器械，使用的格式为‘YYYY’。如果除年份外，还需表示月份（或月份和日期）， - 必须按照‘YYYY-MM’ 或 ‘YYYY-MM-DD’的格式来表示, 该信息可纳入序列号或批次号中，但必须按要求的格式执行。一般表示生产年份和周数。 - Source: EN ISO15223-1 section 5.1.3 - 制造商符号用于指出后面所跟的数字为制造时间。 - 报废电子电气设备指令2002/96/EC的标签要求 - 从2005年8月13号开始，该指令适用于在欧共体及欧洲区内销售的电子产品。具体参见欧标EN50419报废电子电气设备指令标志要求。 - 总结 - 从2005年8月13号后，根据WEEE指令的附录IA，电子电气设备必须加贴垃圾桶标签。 - Source – EU Directive 2002/96/EC - 标签必须通过IEC 60601-1中的摩擦测试，并且是持久的。详见章节4.2.1. - 其他信息 - 在CE标签的定义中还有一系列的附加信息，但一般这些标签被放置在器械对应的地方。 - 储藏和处理 - 任何特殊的储藏或处理要求，前提以及警告信息。 - 特殊操作说明 - 任何特殊的操作说明 - 警告 - 任何特殊的警告或预防措施需要在操作前，操作中或操作后实施（在所有国家或国际的符合性系统中都有类似的关于警告用户作业危险性的要求） - UDI的相关要求参见《唯一医疗器械标识码（UDI)控制程序》。 - 电气设备标签要求 - 电气设备外部标签要求 - 主标签 - 额定值主标签一般有几种基础的变量，根据实际的设备类型去选取合适的变量，下文列出的一些信息可能以及在产品其他标签中有显示，但依然要求重复此内容。 - 最低限内容标签，只能在完整的标签不适用实际产品时才能使用，例如产品过小。 - 主标签，最低限内容标签 - 如果器械的大小和其附件的性质不适用所有的这些标识，详细的要求见下面的章节，也需要达到前文的粘贴要求，并且至少保证下文列出的标识表示出来，其余的信息必须在随机文件中说明。 - SOURCE: IEC 60601-1, clause 6.1 - 位置 - 额定值主标签必须位于产品主要部件的外表面上，如果额定值主标签已包含电源输入的主要信息，那么标签应粘贴于产品主电源连接部分的外表面且邻近连接端。 - 标签内容：主标签须包含以下信息 - 名称/制造商商标 - 参考的类型或型号 - 电气符号，见4.4.2.1章节 - 生理影响符号以及警告标签，见4.4.2.7.章节 - 另外，如果是永久安装，对于主要的操作设备，不管是主输入标签或是内部靠近主电源输入端子的标签，须包含下面的信息：输入级别 见章节4.4.2.3. - 主标签，网主电源，永久性安装设备 SOURCE: IEC 60601-1, clause 6.1 - 位置：同4.4.1中描述 - 标签内容：主标签须包含以下内容 - 名称/制造商商标 - 参考的类型或型号 - 电气符号，见4.4.2.1章节. - 生理影响符合及警告标签，见4.4.2.7.章节 - 运作模式，见4.4.2.4章节，若没有明确定义，视为连续运作 - 另外，不管是主输入标签或是内部靠近主电源输入端子的标签，须包含下面的信息：输入级别见章节4.4.2.3 - 主标签，网电源，非永久性安装设备 - 位置：主标签必须位于产品主要部件的外表面上，并且应靠近主电源连接处。 - 标签内容：主标签必须包含以下内容 - LABEL CONTENT - 名称及制造商商标 - 参考的类型或型号 - 输入等级，见4.4.2.3章节 - 电气符号，见4.4.2.1章节 - 运作模式，见4.4.2.4章节，若没有明确定义，视为连续运作 - 主标签，内部供电设备 - 位置：主额定值标签必须位于设备主要部件的外表面 - 标签内容：主额定值标签必须包含以下内容 - 名称及制造商商标 - 参考的类型或型号 - 电气符号，见4.4.2.1章节 - 运作模式，见4.4.2.4章节，若没有明确定义，视为连续运作 - 主标签，需要特定电源输入的设备 - 位置：额定值主标签必须位于设备主要部件的外表面 - 标签内容：额定值主标签必须包含以下内容 - 名称及制造商商标 - 参考的类型或型号 - 电气符号，见4.4.2.1章节 - 运作模式，见4.4.2.4章节，若没有明确定义，视为连续运作 - 医疗电气设备符号 - 如适用需包含: - 产品类别 - 若为I类器械，对标识无明确要求 - 若为II类器械，适用的符号如下 Source IEC 60601-1 Appendix D, Table D.I, Symbol 10 - 电气设备应用部分 - 根据防触电保护的程度，应用部分的类型有指定的符号来表示。若设备有多于一个的应用部分，并且处于不同的保护等级，那么所有的这些部分必须清楚的标识在相应或邻近的出口处。 - B型-产品属于B型 Source IEC 60601-1 Appendix D, Table D.II, Symbol 1 - BF型Type ‘BF’ - 不能有边框或边线，以此作为与BF类型符号的区分 Source IEC 60601-1 Appendix D, Table D.II, Symbol 2 - CF型Type ‘CF’ Source IEC 60601-1 Appendix D, Table D.II, Symbol 3 - 电气设备输入等级 - 额定电压或额定电压范围，电流类型和相位数值。若额定电压范围是被引入式的，且变化大于均值的10%，需给出额定输入的上下限。 - 若额定电压的标称值已给出，视情况引述为230V或110V - 电源类型，相位等都可以用对应的符号来描述 - 单相交流电 - Source: IEC 60417 5032 - 三相，三线交流电 3 Source: IEC 60601-1 Table D.I Symbol 2 - 三相，四线交流电 - Source: IEC 60601-1 Table D.I Symbol3 - 直流电 - Source: IEC 60417 5031 - 直流与交流电 - Source: IEC 60417 5033 - 额定电源频率或额定频率范围 - 输入功率放大器，VA或瓦特> 0.9 - 若长时间和瞬间电流，或功率等级适用，那么长时间和最相关的功率等级需标识出来 - 额定输出电压，若适用 - 额定输出电流或功率，若适用 - 这项规定并不涉及备用的电源插座，一般有单独的标签，若适用。 - 电气设备运行模式 - 运行模式定义为在一定比列或等级上的占空比。如果没有明确的指定，假定为连续运行模式。这个信息应表示在等级标签上除非连续运行适用。 - 可接受的描述有 - 连续运行 - 短时运行 - 间歇运行 - 短时加载的连续运行 - 间歇加载的连续运行（这是IEC 60601-2-1中建议的默认模式） - 备用电源插座（若适用） - 对于任何备用的电源插座可能存在： - 位置：设备外表面，或靠近插座处 - 标签内容：允许的最大输出功率 - 保险丝（若适用） - 对任何外部可触及的保险丝SOURCE: IEC 60601-1 clause 6.1 n) and Appendix A - 位置：设备外表面，在保险丝支架上或邻近保险丝支架。按照IEC127对保险丝的要求，标识类型以及等级均需遵从标准要求。 - 标签内容：保险丝类型及等级需标示出来 - 对于任何内部保险丝SOURCE: IEC 60601-1 clause 6.2 e) - 位置：设备内表面，在保险丝支架上或邻近保险丝支架 - 标签内容：对于只接触辅助工具的保险丝，它的类型和等级应该标识于一旁，如有需要，可在保险丝旁边加入参考号，然后在随机文件中对参考号作出定义。另外，如果标签上注明“警告：为防止火灾风险且提供持续的保护，替换时请使用同一类型及等级的保险丝”字样，那么此标签应放置在任何触及保险丝的地方，且保证其可见性。综合各种标准，这是将风险降低至最小化的做法。 - 生理影响符号及警告(若适用) - 对于有下述影响的任何设备 - 对患者可能产生损害性的生理影响，包含有无线发射装置，使用无线电磁能量进行诊断或治疗 - REFERENCE: IEC 60601-1 clause 6.1 q) and IEC 60601-1-2 clause 6.1.202.1 - 位置：在设备外表面，以及设备安装后的显著位置 - 警告：该符号，参考ISO或IEC 60417，指出相应的危害 - 对于非电离辐射，使用 - Source IEC 60601-1 Appendix D, Table D.II, Symbol 8 - 对于还没有对应符号的危害，使用“参考随机文件”标识符 - 注意：此标识符不得用于表示“注意”或“警告” - Source IEC 60601-1 Appendix D, Table D.I, Symbol 14 - 高压终端设备(若适用) - 位置：器械外表面以及高压终端设备上或邻近高压终端设备。 - 警告：任何接触到器械外表面高压终端设备，且没有辅助工具，必须使用：高压危险“标识符。 - Source IEC 60601-1 Appendix D, Table D.II, Symbol 6 - 机械稳定性（若适用） - 位置：设备外部且用户运行设备时可见部分 - 警告：任何用于保证特种设备的安全运输的要求，必须遵从IEC 60601-1 24条款。如果风险没有增加，可在随机文件中作出声明以取代标签。 - 接地端（若适用） - 位置：在设备的外部并且在接地端上或邻近接地端 - 标签内容：任何潜在的接地连接或端子必须使用以下标识符 - Source IEC 60601-1 Appendix D, Table D.I, Symbol 9 - 功能接地端子用以下标识符表示 - Source IEC 60601-1 Appendix D, Table D.I, Symbol 7 - 可移动的保护手段（若适用） - 位置：设备外壳和保护点附近 - 标签内容：若保护手段必须可移动以使用设备的可选功能，需要在可选择功能停用时贴上示意标签。互锁合上后，示意标签需移除，当安装后，条款全部或部分满足时，示意标签需要移除。 - 免除静电测试的连接器 - 位置：设备外壳和连接器附近 - 警告：以下图样需出现在标签中 - Source IEC 60417 – 5134 - 使用时需进行屏蔽保护的设备 - 位置：设备外壳 - 标签内容：设备使用时需要屏蔽的声明 - 医疗电气设备内部标签 - 主电源输入标签，永久安装设备 - 若外部标签已包含此内容时无须此标签 - 位置：设备内部，靠近主连接点 - 信息： - 额定电压或额定电压范围，相位数，直流或交流 - 额定频率或额定频率范围 - PF > 0.9时的输入电流，功率或瓦特数 - 当额定电压范围大于平均值的10%，须给出额定输入的上下限 - 当持续电流和瞬时电流或额定功率可适用时，持续电流和最有关联的额定功率需要标示 - 高压部件（若适用） - 位置：设备内部，靠近对应部件或出入口处 - 信息：“高压危险”标识符 - Source IEC 60601-1 Appendix D, Table D.II, and symbol 6 - 电池（若适用） - 位置：设备内部，靠近电池放置位置处 - 信息：电池类型及插入方法必须加以说明 - 如果电池的更换需要使用到工具，可以在靠近电池的地方设置一个识别符合，并在随机文件中加以说明。 - 保护接地端子 - 位置：在设备内部，且靠近端子。此标识不用固定粘贴于部件上，在接地时必须移除，并且在进行连接时清晰可见，遵从IEC445要求 - 信息：对应的标识符如下 - Source IEC 60601-1 Appendix D, Table D.I, Symbol 6 - 控制和仪器标签 - 主开关（若适用） - 位置：靠近开关处LOCATION: Adjacent to the switch. - 信息：如果没有指示灯或其他明确说明，主开关必须在“打开”和“闭合”位置作出标识，使用以下符号 ON OFF Source IEC 60601-1 Appendix D, Table D.I, Symbols 16 and 17 - 控制设备及开关 - 位置：靠近开关处Location: Adjacent to the switch. - 信息：不同位置的控制装置和开关必须用适当的数字，字母或视觉手段，如符号来表示。 - 操作控制和指示 - 位置：靠近控制器或指示处（包括警报器） - 信息：操作控制和其指示必须靠近相应的功能区 - 医疗设备标签标识 - 通用标签符号 - 制造商 - Example 1 Example 2 Source EN ISO 15223-1 section 5.1.1 - 欧盟代表 - Source EN ISO 15223 Table 1, 5.1.2 - 制造日期 - Source: EN ISO15223-1 section Table 1, 5.1.3 - 使用期限 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.1.4 - 批次代码 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.1.5 - 分类编号 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.1.6 - 序列编号 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.1.7 - 特殊符号 - 灭菌 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.2.1 - 经环氧乙烷灭菌 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.2.3 - 经辐射灭菌 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.2.4 - 禁止重复灭菌 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.2.6 - 包装损坏，请勿使用 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.2.8 - 不得二次使用 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.4.2 - 参考使用说明 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.4.3 - 注意，参考随附文件 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.4.4 - 含有天然橡胶 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.4.5 - 无致热原 - 含DEHP - 包装内容（数字代表单位的数量） - 联邦法律(美国)规定，此器材只能由医生或凭医嘱销售 Source of 801.109 21 CFR - 包装标识 - 易碎，小心轻放 Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.3.1 - 避免日晒 Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.3.2 - 避免雨淋 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.3.4 - 温度限制 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.3.7 - 湿度限制 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.3.8 - 大气压力限制 - Source EN ISO15223-1 Table 1, 5.3.9 - 堆码层数极限 - Source ISO 780 Table 1 No.14 - CE产品的标签和使用说明等随附信息 - 一般要求： - 本节的内容要求的识别，作为设计输入的识别，在产品设计的输入阶段进行各条款的逐条适用情况，并确定需要满足的标准和要求。随附信息的语言在适用时需要满足6.2.4的语言要求。 - 各器械应附有识别器械及其制造商所需的信息，并酌情将安全与性能信息传达给使用者或需要使用的人员。 - 此类信息可能出现在器械本身、包装上或使用说明书中，并在网站上提供并保持更新最新信息，同时考虑到以下因素： - 标签和使用说明的介质、格式、内容、易读性和位置应适合于特定器械、其预期目的和对预期使用者的技术知识、经验、教育或培训。使用说明书应以预期使用者容易理解的语言撰写，并且在适当时，补充图纸和图表； - 标签上所需的信息应在器械本身上提供。若不可行或不适当，则某些或所有信息可显示在各单元的包装上和/或多个器械的包装上； - 标签应以人类可读的格式提供，并可通过机器可读信息，例如射频识别（“RFID”）或条形码来补充； - 使用说明应与器械一起提供。例外情形：对于 I 类和 IIa类器械，若在无使用说明书的情形下同样可安全地使用器械，则无需此类使用说明书； - 当向单个使用者和/或位置提供多个器械时，若购买者同意，则可提供使用说明的单个副本，但购买者在任何情况下可请求免费提供其他副本； - 若根据第 207/2012 号法规或根据本法规通过的任何后续实施规则中规定的条件，可向使用者提供非纸质格式（例如，电子格式）使用说明； - 需要传达给使用者和/或其他人的剩余风险应包括作为制造商所提供信息中的限制、禁忌症、注意或警示等； - 如适当，制造商提供的信息应采用国际公认的符号形式。使用的任何符号或识别颜色应符合协调标准或 CS。若无协调标准或 CS，应在随同器械提供的文件中说明符号和颜色的含义。 - 标签上的信息必须注明下面全部事项： - 器械的名称或商品名称； - 使用者识别器械所必需的详细信息、包装内容、以及对于使用者不能直接明显理解的产品预期用途； - 制造商的名称、注册商号或注册商标及其注册营业地点的地址； - 授权代表的姓名和授权代表的注册营业地点地址（若制造商在欧盟以外有其注册营业地点）； - 如适当，应指明器械包含或使用的： - -药物，包括人血或血浆衍生物或 - -人源的组织或细胞或其衍生物或 - -动物源的组织或细胞或其衍生物。 - 如适当，标签信息应符合第 MDR法规附录I的10.4.5 节规定； - 批 号 或 前 面 带 有 词 语LOT NUMBER 或 SERIAL NUMBER 的器械的序列号或类似符号（如适用） - UDI信息，UDI要求参见《产品唯一标识（UDI)控制程序》； - 明确指示可安全使用或植入器械的时间限制，至少表示为与之相关的年份和月份； - 若没有指明可安全使用的日期，则指明制造日期。若日期清晰可辨，制造日期可作为批号或序列号的一部分; - 指明适用的任何特殊储存和/或处理条件； - 若以无菌方式提供器械，还应指示其无菌状态和灭菌方法； - 需要立即引起器械使用者和任何其他人的注意、需要采取的警示或提示措施。该信息可保持最小量，在这种情况下，更详细的信息将出现在使用说明中，同时考虑到预期使用者； - 若器械用于一次性使用，则相应指明。制造商的一次性使用指示应在整个欧盟内保持一致； - 若器械是已进行再处理的一次性使用器械，提供该指示信息、已执行的再处理循环次数以及关于再处理循环次数的任何限制； - 若器械是定制的，则提供词语"custom-made device"； - 一项指示信息，用于指示器械为医疗器械。若本器械仅预定用于临床研究，应标明"exclusively for clinical investigation"； - 若器械包含预计经由身体孔口引入人体或施加在皮肤上，并被人体吸收或局部喷洒在人体上的物质或物质组合，则提供器械的整体定量成分和负责实现主要预期作用的主要成分的定量信息； - 对于有源可植入器械，提供序列号，对于其他可植入器械，提供序列号或批号。 - 关于保持器械无菌条件的包装信息： - 无菌包装上应包含以下内容： - 无菌包装标识; - 该器械处于无菌状态; - 灭菌方法; - 制造商名称和地址; - 器械说明; - 若本器械仅预定用于临床研究，应标明“exclusively for clinical investigations”; - 若属于定制器械，应标明“custom-made device”; - 制造月份和年份; - 安全使用或植入器械的时间限制的明确指示信息，并表示为与之相关的年份和月份； - 检查使用说明的说明，即若无菌包装损坏或在使用前不小心打开，该如何处理。 - 使用说明书中的信息 - 使用说明应包含以下全部详细规定： - 第6.8.2节第（a）、（c）、（e）、（f）、（k）、（l）、（n）和（r）点所述的详细规定； - 器械的预期用途具有适应症、禁忌症、患者目标群体和预期使用者（如适用）的明确规范； - 如适用，提供预期的临床收益规范； - 如适用，提供安全和临床性能总结链接； - 器械的性能特征； - 如适用，提供信息用于医疗保健专业人员验证器械是否合适，并选择相应的软件和附录； - 任何剩余风险、禁忌症和任何不良副作用，包括传达给患者的关于这方面的信息； - 使用者适当地使用器械的要求规范，例如，若器械具有测量功能，提供其所要求的准确度； - 在准备使用之前或在其使用（例如，灭菌、最终组装、校准等）期间器械的任何预处理或处理的细节，包括确保患者安全所需的消毒水平和实现那些消毒水平所需的所有可用方法； - 所有特殊设施的任何要求或特殊培训或器械使用者和/或其他人的特定资格； - 验证器械是否正确安装并是否准备好安全以及按制造商意图执行的信息（若相关）： - -预防和定期维护以及任何预备清洁或消毒的性质和频率的详细信息； - -任何消耗部件的标识和更换方法； - -任何必要的校准信息，其用以确保器械在其预期寿命期间正常和安全地工作； - -消除参与安装、校准或维修器械的人所遇到风险的方法。 - 若提供的器械是无菌的，则无菌包装在使用前被损坏或无意打开的情况下，应提供说明; - 若提供的器械是非无菌的，并且需要在使用前进行灭菌，应提供适当的灭菌说明; - 若器械可重复使用，提供重复必需的适当处理过程的相关信息，包括清洁、消毒、包装以及（如适当）经过验证的适用于器械投放市场所在成员国的重新灭菌方法。应提供信息以识别该器械何时不得再使用，例如，材料劣化迹象或允许重复使用的最大数量; - 必要的指示信息，指示只有在制造商负责进行重新调整后符合通用安全与性能要求，方可重复使用该器械; - 若器械带有一次性使用指示，在重复使用器械的情形下，制造商已知的特性和技术因素相关信息可能会构成风险。此信息应基于制造商风险管理文档的特定部分，应详细说明这些特征和技术因素。若按照第6.8.1(d)点无需任何使用说明，该信息必须按要求提供给使用者; - 对于旨在与其他器械和/或通用设备一起使用的器械： - -信息用于识别这些器械或设备，以便获得安全组合，和/或 - -有关器械和设备组合的任何已知限制的信息。 - 若器械发出辐射用于医疗用途： - -关于发出辐射的性质、类型和（如适当）强度和分布的详细信息； - -防止患者、使用者或其他人在使用器械期间受到意外辐射的方法。 - 有关允许向使用者和/或患者通知任何警示、注意、禁忌症、待采取措施以及与器械有关的使用限制信息。在相关情况下，此信息应允许使用者向患者简述所有警示、注意、禁忌症、待采取措施以及与器械有关的使用限制。该信息应酌情包括： - -器械发生故障或可能会影响安全的性能变化时的警示、注意和/或待采取措施； - -警示、注意和/或就暴露于合理可预见的外部影响或环境条件采取的措施（例如磁场、外部电和电磁效应、静电放电、与诊断或治疗过程相关的辐射、压力、湿度、或温度； - -在特定诊断研究、评估或治疗处理或其他程序（例如，由影响其他设备的器械所发出的电磁干扰）期间，关于器械的合理预见的干扰风险所应采取的警示、注意和/或待采取的措施； - -若器械用于管理人或动物来源的生物物质药品、组织或细胞或其衍生物，则在选择交付物质时需考虑任何可能的限制或不相容性； - -结合到器械中作为器械组成部分的药物或生物材料相关的警示、注意和/或限制； - -与纳入器械的 CMR 或具有内分泌干扰性质或可能导致患者或使用者的致敏或过敏反应的材料相关的预防措施； - 若拟引入人体并由人体吸收或局部扩散在人体内的物质或物质组合构成，在适当情况下，器械及其代谢产物，与其他器械、医药产品和其他物质的相互作用有关的，以及与过量用药有关的副作用、不良副作用和风险有关的警示和注意。 - 对于可植入器械，有关患者可暴露材料和物质的总体定性和定量信息。 - 为便于安全处理器械、其附录和与其一起使用的耗材（如有），应采取的警示或注意。该信息应酌情包括： - -感染或微生物危害（例如，被人源潜在感染性物质污染的外植体、针或手术器械）； - -物理性危害（例如来自尖锐物）。 - 若可按照第 6.8.1（d）点要求无使用说明，则应根据要求将这些信息提供给使用者； - 对于非专业人员使用的器械，使用者应咨询医护专业人员； - 使用说明的发布日期，若已修订，最新版本使用说明的发布日期和标识符; - 向使用者和/或患者发出关于与器械有关的任何严重事件的通知，应报告给制造商和使用者和/或患者所在成员国的主管机构的要求。 - 对于结合可编程电子系统的器械，包括软件或器械本身是软件，有关硬件、IT 网络特性和 IT 安全措施的最低要求（包括防止未经授权的访问）对于运行软件来说所必要的。 - 相关文件【程序中引用的相关文件名称仅供参考，可以根据公司实际建立的流程进行调整】 - 《唯一医疗器械标识码（UDI)控制程序》 - 记录 无 - 参考文件 - Medical Device Directive 93/42/EEC Annex I - EN ISO15223-1:2012 Medical electrical equipment-part1:general requirements for basic safety and essential performance - EN1041:2008 Information supplied by the manufacturer of medical devices - IEC 60601-1:2005 Medical electrical equipment-part1:general requirements for basic safety and essential performance - IEC 60601-1-2: 2007, Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for safety - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests - IEC 60601-1: 2005 Medical electrical equipment-part1:general requirements for basic safety and essential performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |