| - 修改页 - 文件版本号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编制 | 审核 | 分发部门会签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】 |  |  |  |  |  |  | 批准 |
|  |  | □ 销售部 | £ 研发部 | □ 采购部 | □ 生产部 | □ 工程部 | □ 质量部 | □ 行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {销售部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {工程部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 遵照MDR2017/745指令和医疗器械警戒系统指南（MEDDEV2.12-1rev.8）的要求,为使产品的质量事故得到有效鉴别、对报告的事件进行评估，并酌情传播信息，通过降低质量事故在其他地方再次发生的可能性，提高对患者、使用者和其他人的健康和安全的保护，以防止此类事件再次发生，或减轻此类事件的后果。 - 范围 - 带有CE标志的产品发生在全球范围内的质量事故。 - 不带有CE标志但属于指令范围的设备（如定制设备）。 - 没有CE标志的设备，但它们是在医疗设备指令生效之前投放市场的。 - 不带有CE标志的设备，但此类事件导致与a）、b）和c）中提及的设备相关的纠正措施。 - 职责 - 欧盟授权代表 收到事故信息及时通知公司并协助处理，同时协助向欧盟所在国主管当局递交初始报告、调查结果及最终报告。 作为欧洲经济区、瑞士和土耳其地区的内部联系点。 - 总经理 组织对发布通报和召回产品的批准。 - 管理者代表 组织对质量事故的调查、评估、发布通报和召回产品，并将事故和所采取纠正措施及时传递给欧盟授权代表。 - 合规负责人 - 对上市后的数据进行分析判断，以确定是否到达质量事故及FSCA的准则，并报管理者代表。 - 对非质量事故和预期不良副作用进行趋势分析，以判断是否达到上报的标准。 - 完成事件的抱怨档案。 - 质量事故报告上传Eudamed数据库，并告知相关公告机构及欧盟授权代表。 - 质量部 识别质量事故，组织实施采取纠正措施，并负责质量方面文件的控制。 - 技术部 组织产品的技术方面的评估、分析和收集相关资料。 - 市场部 收集已经发生的质量事故信息，同时将信息反馈给公司的相关职能部门，并负责将公司所采取的纠正措施反馈给客户，以及负责保存产品的销售记录。 - 公司全体员工，以及在欧洲经济区、瑞士和土耳其的授权代表，负责将器械投放市场的人员以及任何其他授权代表他们进行医疗器械警戒的代理人必须了解本程序及欧盟警戒系统指南的要求。 - 工作程序 - 定义 - 纠正措施 为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。包括但不限于:设备召回。现场安全通知的发布。对使用中的设备进行额外的监督/修改。对未来设备设计、组件或制造工艺的修改。修改标签或使用说明。 注1：一个不合格可以有若干个原因。 注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。 注3：纠正和纠正措施是有区别的。 - 现场安全纠正措施：由公司采取的措施，以降低由于使用上市的医疗器械引起的死亡和健康的严重损害。这些措施通过市场安全通知加以传达。 - 市场安全通告：由公司或其代表发给顾客和/或使用者的关于现场安全纠正措施的通知。 - 欧盟授权代表：任何自然人或成立于欧盟境内的法人，经过公司的明确授权，在欧盟境内代替公司依据指令而负有的责任进行活动、接受当局和有关机构的联络。 - 非正常使用：由医疗器械的操作者、使用者所发出的一种操作或者忽略该操作，从而超出了公司风险控制的方法之外的使用操作。 - 使用出错：对医疗器械操作或者操作的省略，造成与公司或操作者预期结果出现不同的状况。 - 损害：对人体健康的物理伤害或损害，或者对财产、环境造成的损失。 - 即刻：指没有无正当理由的延误。 - 事故：任何故障、产品性能、特性的损坏，或标签和使用说明地不足，其直接或间接导致了或可能导致患者、使用者或者其他人员的死亡，或严重损坏其健康状况。 - 间接损害：有些诊断器械和所有的体外诊断试剂不直接作用于人体。危害可能作为医疗决定、依据器械提供的信息和结果而所采取的措施或者不采取措施所引起的后果。 - 严重公共健康威胁：任何重要类型的威胁，导致即将发生死亡、严重损坏健康状况或需采取紧急医疗措施的疾病，这可能包括： - 特别严重且未能预料其性质的情况，宜作为潜在的公共危害加以预警的，如HIV或CJD。这些事故的识别者可以是国家主管当局或制造者。 - 在一段时间间隔内发生同类型死亡的可能。 - 使用者：使用或者维护医疗器械的健康服务机构、专业人员、医护人员或者患者。 - 顾客：器械的使用、操作和维护人员，包括患者、使用者或其他有关人员。 - 国家主管机构：医疗器械警戒系统中，国家主管机构代表成员国，其警戒联系点列在如下欧洲委员会网站上：https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en - 公告机构：依据本法规指导的执行符合性评估的机构。 - 缩写 - NCA（NationalCompetentAuthority）：国家主管当局 - NCAR（NationalCompetentAuthorityReport）：国家主管当局报告 - FSCA（FieldSafetyCorrectiveAction）：现场安全纠正措施 - FSN（FieldSafetyNotice）：市场安全通告 - EEA（EuropeanEconomicArea）：欧洲经济区 - EC（theEuropeanCommission）：欧洲委员会 - NB（NotifiedBody）：公告机构 - CAPA（CorrectiveandPreventiveAction）：纠正预防措施 - AIMDD（DirectiveforActiveImplantableMedicalDevices）：有源植入医疗器械指令 - MDR（MedicalDevicesRegulation）：医疗器械法规 - IVDR（InVitroDiagnosticMedicalDevicesRegulation）：体外诊断医疗器械法规 - GHTF（GlobalHarmonizationTaskForce）：全球协调工作组 - 质量事故信息收集 - 公司各部门将收到的顾客投诉、顾客反馈等信息反馈给质量部。合规负责人将收集到的产品上市后的质量信息，以及同类产品的质量信息反馈给质量部。 - 质量部对收到的质量信息进行初步评估，确定是否是质量事故。 - 质量部初步判定为质量事故或可能是质量事故的，通知管理者代表及合规负责人。 - 管理者代表组织业务部、欧盟授权代表详细了解质量事故详细、准确的信息，结合了解的信息组织合规负责人、技术部、质量部、生产部、业务部等进行调查，决定是否将反馈信息作为质量事故而启动公司关于产品的警戒系统。 - 质量事故的调查 - 当确定为质量事故后，管理者代表应及时通知欧盟授权代表。欧盟授权代表及时向事故发生所在国的国家主管当局进行事故报告。 - 管理者代表召集合规负责人、技术部、质量部、业务部、生产部等成立质量事故调查小组，对事故进行调查。在执行调查时应要求客户或使用者退回相关器械，必要时可以请求主管机构协助。同时针对调查的情况对质量事故进行分析。如果无法对事故进行调查，管理者代表应立即通知国家主管部门。 - 在向国家主管当局报告之前，可就特定事件咨询用户。可能还需要接触可能导致事故的设备，以决定是否应向国家主管部门报告该事故。在这种情况下，质量事故调查小组应作出合理的努力以接近该器械，并可向主管当局请求支持以接近该器械，以便尽快进行试验。任何延迟都可能导致证据丢失（例如，设备软件中存储的短期记忆数据丢失。当暴露于血液中时，某些器械的降解）使得根本原因的未来分析不可能。 - 如果获得了该器械，并且他的初步评估（或清洁或去污过程）将涉及以可能影响后续分析的方式改变该器械，则应在继续进行之前通知国家主管当局。国家主管当局然后可以考虑是否干预。由于这些请求的频率，初始警戒报告中引入的声明应涵盖这一要求，例如“制造商将假定破坏性分析可以在发布该初始事故报告后10天开始，除非国家主管当局在此时间框架内联系制造商反对对该器械进行破坏性分析”。 - 质量事故发生后，质量事故调查小组应在规定时间内收集、准备相关的质量事故方面的资料，包括： - 公司针对事故的初步评估结果。 - 公司所掌握事故的其它证据与相关资料。 - 以前其它公司发生的类似事故的证据。 - 医学专家或医生的观点（基于所得到的证据）。 - 产品功能或性能的失效或劣化情况。 - 产品没有出现功能或性能的失效或劣化情况，但是有可能某一特征导致事故，则作为其他事故情况进行通报处理。 - 产品的使用说明书存在的任何不准确、遗漏或不足。 以上资料必须与《制造商事故报告》一起上报有关主管当局。 - 如果在规定的时间内不能完成调查，为确保及时报告，合规负责人应结合调查的情况编制初始《制造商事故报告》（附件2），经管理者代表审核后上传到EUDAMED数据库并提交事故发生国家主管当局。 - 《制造商事故报告》可在以下欧盟委员会网站上获得： - https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/current-directives/guidance_en - 递交初始质量事故报告后，管理者代表组织调查小组对事故进行进一步调查和评估，调查时会涉及到质量事故的风险评价及现场安全纠正措施（FSCA），并由相关职能部门按《忠告性通知控制程序》和本程序的规定，及时向主管机构汇报事故调查的工作进展情况。 - 在将措施通知主管机构之前,在该调查期间管理者代表应与主管机构以及相关的公告机构（适当时）合作，并且不得执行更改器械或相关批次样品的调查，因为可能会影响后续对事件原因的评估。 - 管理者代表组织相关部门采取必要的纠正和预防措施，通过与主管当局的商讨，决定采取的措施，可能包括: - 无动作。 - 对使用中的设备进行额外监控。 - 未来生产的预防措施。 - 现场安全纠正措施FSCA。 - 作为正在进行的质量保证或生产现场调查的一部分，可以根据器械的使用信息中规定的特征来识别器械的性能故障。如果故障可能导致或已经导致死亡或与医疗器械使用相关的健康状况严重恶化，并对已经上市的产品产生影响，必须启动FSCA。 - 合规负责人在欧盟授权代表的帮助下，根据最终调查的结论完成最终《制造商事故报告》，其内容包括最终调查的结论和所采取的相应措施，并由欧盟授权代表报告主管机构。适用时，向认证的公告机构报告。最终报告经管理者代表确认后，由合规负责人上传到EUDAMED数据库并提交国家主管当局。同时向欧盟授权代表和该严重事件产品的CE颁发公告机构发出一份通知。 - 向国家主管当局报告事故的行为不应被解释为承认对事故及其后果负有责任，如果导致质量事故及其后果的责任不在公司方面，《制造商事故报告》中应包含这方面的免责声明。 - 事故报告的原则 - 除非初始报告和最终报告合并为一份报告，否则每份初始报告都必须有一份最终报告，以供记录和评估。但并不是每个事件报告都会导致纠正措施。 - 如果对事件的可报告性有疑问，应该按照质量事故进行报告。 - 可在报告中参考以下考虑因素，或在决定不报告的情况下，应由制造商存档。 - 在欧洲经济区、瑞士和土耳其以外发生的事故不会导致与这些地理区域相关的现场安全纠正措施，因此无需报告。 - 在欧洲经济区、瑞士和土耳其以外发生的导致与上述地理区域相关的现场安全纠正措施的事件，必须作为现场安全纠正措施进行报告。 - 在适当的情况下，管理者代表应将质量事故相关信息通知在欧洲经济区、瑞士和土耳其的欧盟授权代表、负责将器械投放市场的人员以及任何其他授权代表他们处理医疗器械警戒系统下报告的事件和FSCA的代理人（如经销商），并确保这些人员随时了解相关的事故报告。 - 任何报告都不应因信息不完整而被不当拖延。 - 事故报告的标准 - 任何同时符合以下A-C三种特征状况时的事件均视为事故，均需向相关主管当局和认证的公告机构进行通告。 - 器械性能测试、与器械一起提供的信息的检查、或任何科学信息表明某些存在的因素可能或已经引起事故状况的发生，导致患者或使用者或其他人员出现死亡或非预期的健康严重受损事故，或严重的公共健康威胁。 - 典型的情形包括但不限于： - 故障或性能参数的损坏（故障或损坏可以理解为依据公司的说明进行使用时，器械未能达到预期目的）。 - 假阴性、假阳性测试结果落于宣称的测试性能之外。 - 非预期的不良反应，或非预期的副作用。 - 与其他物质或产品发生反应。 - 器械的降解或毁坏（例如：起火）。 - 不正确的治疗。 - 标签、使用说明或/和宣传材料的不准确，不准确包括省略或失效，省略不包括那些因隐含的应为人所共知的内容的省略。 - 公司的产品可能导致事故发生的原因，从而导致患者或使用者或其他人员出现死亡或非预期的健康严重受损事故，或严重的公共健康威胁。 - 在确定器械和事故之间关联的时候，应考虑： - 健康专家建立在可获得的证据基础上形成的观点。 - 公司对事故的初始评估结论。 - 以前类似事故的证据。 - 公司持有的其他证据。 - 当公司多个产品卷入或有药械联用的情况下，可能难以获得结论时，在复杂情况下，公司会假定公司的产品可能引起或促使了事故的发生，在警示方面负有过失责任。 - 引起或可能引起下列后果中的一种情况时，公司应担负起相关的责任。 - 致死病人、使用者或其他人。 - 严重破坏使用者、病人或其他人健康状况。可能包括： - 危及生命的疾病。 - 身体机能的永久损失或身体结构的永久损坏。 - 必须以医疗或手术的方式以避免上述a）、b）的发生（如：外科手术过程中临床方面的增加或需住院或明显延长了住院时间的情况）。 - 任何非直接的损伤或间接损害，作为依据公司的使用说明得到一个不正确的IVD试验结果所引起的后果。 - 胎儿缺陷、胎儿死亡或任何不正常的妊娠或生育缺陷。 - 并非所有事故都会导致死亡或健康状况严重恶化。没有出现这样的结果可能是由于其他幸运的情况或卫生保健人员的干预。 - 质量事故的充分标准是： - 发生了与设备相关的事件，并且 - 这一事件如果再次发生，可能会导致死亡或健康状况严重恶化。 - 可报告事件的示例参见附件1。 - 如果公司收到国家主管当局发送的用户报告，应根据事故报告标准检查该报告，并且： - 如果事件符合相关报告标准，向相关国家主管部门提交初始事件（或后续/最终）报告，或 - 如果认为该事件不符合报告标准，则向国家主管部门提供无需向国家主管部门报告的理由，并详细说明该信息的用途。（例如，添加到投诉文件中）。 - 事故报告的时间限制： - 一旦意识到某个事件已经发生，并且其设备之一可能导致或促成了该事件，法规负责人应组织相关部门确定该事件是否为事故。 - 确定为事故后，管理者代表按照以下时间向主管当局报告： - 严重的公共健康威胁：立即（没有任何不合理的延迟）但不迟于制造商意识到该威胁后的2个日历日。 - 死亡或非预期的健康严重受损：在确定器械和事件之间的联系后立即（没有任何不合理的延迟）,但不得晚于发现事件之日后的10个历日。 - 其他质量事故：在器械和事件之间建立联系后立即（没有任何不合理的延迟）,但不得晚于发现事件之日后的15天内通报相应的主管当局; - 如果在意识到潜在的可报告事件后，仍然不确定该事件是否可报告时，应在上述相应的时限内提交一份《制造商事故报告》（附件2）。 - 不需要报告的情况 - 用户在使用前发现的设备缺陷 - 无论公司提供的使用说明中是否有相关规定，用户在使用前总能发现（不可能不被发现）的设备。缺陷无需按警戒系统报告，但使用者在此情况下不免除向公司报告的责任。例如： - 一次性使用无菌器械的包装上贴有“如果包装被打开或损坏，请勿使用”的警告标签。使用前，观察到包装明显受损，因此未使用该器械。 - 静脉注射器械针头保护器在分配过程中从器械上脱落，导致液体通道未消毒。没有使用静脉给药器械。 - 阴道窥镜有多处骨折。一启动手柄，这个器械就散架了。该设备未被使用。 - 在IVD检测试剂盒中，发现标有冻干的瓶子是液体，这是用户在使用前发现的。 - 由患者状况引起的事件 - 当公司了解到事件的根本原因是由于患者的状况时，不需要报告该事件。这些情况可能是预先存在的，也可能是在器械使用过程中出现的。例如： - 由于患者发生骨溶解导致的松动，骨科植入物的早期翻修，这不被认为是植入物失败的直接后果。这个结论需要医学专家的意见来支持。 - 一名患者在透析治疗后死亡。患者患有终末期肾病，死于肾衰竭，制造商的调查显示该器械的功能与声称的一样，且该事件与该器械无关。 - 此类事件应由临床医生共同参与通过对可用的信息分析做出无需报告的决策，即该产品的性能符合预期，并且没有导致或促成死亡或健康状况的严重恶化。 - 超过医疗器械的使用寿命或保质期 - 当事件的唯一原因是设备超过了规定的使用寿命或保质期，且故障模式并不罕见时，无需报告事件。例如： - 起搏器寿命结束后失去感知。根据器械规格，选择性更换指示器已适时出现。需要手术取出起搏器。 - 观察到除颤器垫与患者接触不充分。由于与胸部接触不充分，患者无法进行除颤。贴有标签但超过了护垫的保质期。 - 一名患者因血糖结果显示胰岛素剂量不正确而导致低血糖入院。调查发现，试纸的使用超过了制造商规定的有效期。 - 故障保护功能正常 - 不需要报告未导致健康状况严重恶化或死亡的事件，因为设计功能可防止故障变成危险（根据相关标准或记录的设计输入）。作为一个先决条件，必须没有任何危险让病人有理由不报告。如果使用了报警系统，该系统的概念应得到该类产品的普遍认可。 - 输液泵因故障而停止，但发出适当的警报（例如，符合相关标准）,且没有对患者造成伤害。 - 微处理器控制的辐射加温器发生故障，并发出适当的声音警报。（例如，符合相关标准）并且患者的健康状态没有恶化。 - 在放射治疗期间，自动曝光控制被启用。治疗停止。尽管患者接受的剂量低于最佳剂量，但患者不会暴露在过量的辐射下。 - 由于样本移液模块故障，实验室分析仪在分析过程中停止，但为用户提供了适当的错误消息。用户的干预或用户的即时远程干预 - 制造商允许分析仪继续分析，从而得出正确的结果。 - 预期和可预见的副作用 - 符合以下所有标准的预期和可预见的副作用: - 在制造商的标签上清楚标明。 - 临床上众所周知*当器械按预期使用并发挥作用时，可预见并具有一定的定性和定量可预测性。 - 在事件发生之前，记录在设备主记录中，并进行适当的风险评估 - 就个体患者利益而言，临床上可接受的通常不需要报告，此类事件应有临床医生参与决策。 - 如果制造商根据导致或可能导致死亡或健康状况严重恶化的预期和可预见副作用的报告，检测到风险效益比的变化（例如，频率和/或严重性的增加），则必须将其视为器械性能特征的恶化。趋势报告必须提交给制造商或其授权代表注册营业地所在的国家主管当局。 - 发生死亡或健康状况严重恶化的可能性微乎其微 - 如果未发生死亡或健康状况严重恶化，且风险已在全面风险评估中被描述为可接受，则无需报告死亡或健康状况严重恶化风险已被量化并被发现为可忽略不计的事件。 - 如果发生了导致死亡或健康状况严重恶化的事件，则该事件是可报告的，并且有必要对风险进行重新评估。如果重新评估确定风险仍然可以忽略不计，则不需要对以前发生的同类型小事故进行回顾性报告。必须记录不报告相同类型后续故障的决定。必须报告这些非严重结果的趋势变化，通常是增加。例如： - 市场上发布的起搏器制造商发现了一个软件缺陷，并量化了在特定设置下健康状况严重恶化的发生概率，认为其可以忽略不计。没有患者出现不良健康影响。 - 发布现场安全通知并采取现场安全纠正措施后，现场安全通知中规定的事故无需单独报告。 - 常见且记录完整的事件（在器械风险分析中确定，并已导致公司和相关国家主管部门评估的事件报告）可免于国家主管部门单独报告，改为定期总结报告。但是，应对这些事件进行监控，并确定触发级别。中期报告的触发水平也应得到相关国家主管部门的同意。当超过触发水平时，应提交中期报告。 - 现场安全纠正措施（FSCA）及现场安全通知（FSN） - 在调查结束后应采取必要的措施，包括咨询国家主管部门并执行任何现场安全纠正措施（FSCA）。 - FSCA可以包括： - 将医疗器械返还给供应商； - 医疗器械使用者进行的医疗器械检查/检验； - 医疗器械改装； - 医疗器械交易所； - 医疗器械销毁； - 买方对制造商的修改或设计变更进行翻新； - 制造商就医疗器械的使用和/或对患者、使用者或其他人的随访给出的建议(例如，医疗器械已不再上市或已被撤回，但仍有可能使用，如植入或诊断器械的分析灵敏度或特异性发生变化)。 - 合规负责人结合调查结束后制定的措施编制《现场安全纠正措施（FSCA）》（附件3），经管理者代表审核、总经理批准后发布。 - FSCA表格可在委员会网站上查阅： - https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/current-directives/guidance_en - 现场安全纠正措施（FSCA）应同时向所有受影响国家的主管当局以及中国食品药品监督管理局发出通知。 - 该通知应包括国家主管当局监测FSCA所需的所有相关文件，例如 - 风险分析的相关部分 - FSCA的背景信息和原因（包括对装置缺陷或故障的描述、对持续使用装置的潜在危险的说明、对患者、使用者或其他人的相关风险以及与之前使用受影响装置相关的任何可能的患者风险）。） - 行动的描述和理由（纠正/预防） - 分销商和用户应采取的行动的建议，（酌情包括: - 识别和隔离设备。 - 设备的回收、处置或修改方法。 - 推荐的患者随访，如植入、IVD。 - 要求将现场安全通知传达给组织内所有需要了解现场安全通知的人员，并在适当的规定时间内保持意识。 - 请求向制造商提供已转移至其他组织的任何受影响设备的详细信息，并向设备转移至的组织提供现场安全通知的副本。 - 受影响的设备和序列号/批次号范围 - 在涉及批次或部分批次的情况下，解释为什么其他设备不受影响 - 制造商/授权代表的身份。 - 在欧盟市场上销售器械要发布的《现场安全纠正措施（FSCA）》时,以及在其他第三方国家所销售产品发布《现场安全纠正措施（FSCA）》并且该《现场安全纠正措施（FSCA）》发出的原因也适用于在欧盟市的产品时。此时，除非在紧急情况下制造商需要立即采取现场安全纠正措施（FSCA），否则应在上传质量事故报告之后,再采取现场安全纠正措施（FSCA）。 - 如果FSCA采取系统召回同类型器械的措施，且导致召回的原因是设备的特征和/或性能的任何故障或退化，以及使用说明的任何不足，可能导致或已经导致患者或使用者死亡或其健康状况的严重恶化，应向国家主管部门报告任何导致技术或医学原因。 - 在发行FSCA之前或同时，应在通知中附上一份给主管当局的现场安全通知FSN（附件4），并将现场安全通知抄送给该设备符合性评估程序所涉及的认证机构。 - FSN模板、客户回复表和经销商回复表以及指导文件可在委员会网站上获得，请参见 - https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/current-directives/guidance_en - 一旦在欧洲经济区、瑞士和土耳其完成FSCA，公司或代表公司的其他负责人应通知协调主管当局。这应包括每个国家所采取行动的有效性信息（例如，被召回设备的百分比）。 - 公司采用FSN,及时提请有关器械使用者注意FSCA的信息。 - 除紧急情况外,FSN草案的内容应提交给主管机构进行评估,或由协调主管机构提出意见.除非个别成员国有正当理由,否则FSN的内容应在所有成员国中保持一致。 - FSN应使用公司信笺，使用欧盟官方语言或由使用FSCA发在布所在地的成员国确定语言。内容包括:： - 正确识别所涉及的器械或器械类（清晰的标题，带有“紧急现场安全通知”,后面是受影响产品的商品名、FSCA标识符（如日期）和行动类型）。 - 相关器械的UDI（使受影响产品易于识别的具体细节，例如设备类型、型号名称和编号、受影响设备的批次/批号或序列号以及零件号或订单号）。 - 正确识别编号（包括SRN）。 - 执行FSCA的制造商。 - 应清楚地说明FSCA的原因,引用到器械失效对患者、使用者或其他人的相关风险,不得低估风险等级（解释FSCA原因的事实陈述，包括对器械缺陷或故障的描述、对持续使用器械的潜在危害以及对患者、使用者或其他人的相关风险的说明，以及对患者先前使用受影响器械的任何可能风险的说明）。 - 应明示使用者应采取的措施，酌情包括: - 识别和隔离设备， - 设备的回收、处置或修改方法 - 建议回顾患者以前的结果或患者随访，如植入、IVD - 时间线。 - 要求将现场安全通知传达给组织内所有需要了解现场安全通知的人员，并在适当的规定时间内保持意识。 - 如果相关，请求向制造商提供已转移到其他组织的任何受影响设备的详细信息，并向设备转移到的组织提供现场安全通知的副本。 - 如果相关，要求现场安全通知的接收人提醒其他组织，由于使用设备而产生的不正确的测试结果已经发送到这些组织。例如诊断测试的失败。 - 确认相关国家主管当局已被告知FSCA。 - 任何试图以不恰当的方式降低风险水平、为产品或服务做广告应该省略。 - 客户如何以及何时联系指定人员的联系点。 - 还可能包括接收方的确认表（对制造商的控制目的特别有用）。 - 合规负责人起草FSN后经管理代表确认后，合规负责人在EUDAMED电子系统中上传FSN,并向公众开放。EUDAMED电子系统会对自动将上布的FSN发至有关器械颁发证书的公告机构。同时，合规负责人使用分发手段，确保通知适当的组织，例如通过确认收到。 - 如果医疗器械在FSCA实施后被引入新市场，合规负责人应审查现场安全通知(FSN)中引用的风险是否仍然相关。如果是这样，在实施FSCA后，应向新客户以及向市场推出该设备的主管部门提供一份FSN。此外，还应向主管当局提供FSCA的副本。 - 如果有充分和客观的理由说明在FSN确定的风险不适用于该医疗器械上市或使用的国家，则可以将该医疗器械排除在FSN分销范围之外。管理者代表与负责协调的主管当局讨论，并确保理由达成一致。在FSN分布中仅包括发生不良事件的国家是不够的，因为欧盟警戒系统的原则是预防性的。 - 定期总结报告 - 对于相同的器械或器械类型发生的类似的严重事件,并且已经确定了根本原因或采取了FSCA后，或者该事件是常见且记录完好,递交初始报告后，管理者代表与各个国家主管部门商定，由合规负责人以商定的格式、内容和频率编制《定期总结报告》（附件5）或《趋势报告》（附件6），经管理者代表审核后，合规负责人通过EUDAMED电子系统提交。若是单一主管机构,则可根据与该主管机构的协议提供定期总结报告。 - 《定期总结报告》和《趋势报告》可在欧盟委员会网站获得：https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/current-directives/guidance_en - 当收到国家主管当局同意转而使用定期汇总报告或趋势报告时，应通知其他相关的主管当局该协议及其方式。只有在各个国家主管当局同意的情况下，才能将定期总结报告扩大到其他主管当局。 - 管理者代表就定期总结报告的频率和内容与协调的国家主管当局达成一致。定期总结报告必须发送给所有受影响的国家主管部门和进行协调的国家主管部门。 - 趋势报告 - 在欧盟市场上销售器械发生质量事故时，但不包括产品信息中清楚地记录并在技术文件中已量化的预期不良副作用，该预期不良副作用需形成趋势报告，并Eudamed数据库，并递交给主管当局。 - 趋势报告提交的时间段应考虑到质量事故的严重性。 - 当以下比率显著增加时，应向中国食品药品监督管理局或欧盟授权代表注册营业地所在的国家主管当局提交趋势报告: - 已经可以报告的事件 - 通常免于报告的事件 - 通常不可报告的事件 - 管理者代表负责组织对显著增加的频率或严重程度的事件进行趋势分析，合规负责人编写趋势报告，经管理者代表审核后上传Eudamed数据库，并递交给主管当局。 - 这些事件可能对风险管理活动中所述的风险-收益分析产生重大影响，在衡量预期收益时，事件已经导致或可能导致对患者、使用者或其他人的健康或安全造成不可接受的风险。相对于在技术文件和产品信息中指定的特定时期内，与器械或类别或器械组有关的此类事故的预计频率或严重程度相比显著增加。 - 任何有关欧盟市场上销售器械的现场安全纠正措施，若现场安全纠正措施的原因并不仅限于在第三类国家销售的器械，则包括第三国对在欧盟市场上合法提供的器械所采取的任何现场安全纠正措施，应通过Eudamed数据库提交趋势报告。 - 使用错误和异常使用的报告 - 与所有报告的器械投诉一样，所有潜在的使用错误事件和潜在的异常使用事件都应由技术部组织相关部门进行评估。评估按照风险管理、可用性工程、设计验证以及纠正和预防措施过程控制的要求开展。评估结果应可提供给管理机构和合格评定机构。 - 与医疗器械相关的使用错误导致死亡或健康状况严重恶化或严重公共健康威胁的，应向国家主管部门报告。 - 当出现以下情况时，应向国家主管当局报告使用错误: - 注意到可能导致死亡或健康状况严重恶化或公共健康威胁的问题趋势的重大变化（通常是频率的增加）或模式的重大变化。 - 或启动FSCA以防止死亡或健康状况严重恶化或严重的公共健康威胁。 - 不需要报告的情况下使用错误。 - 与医疗器械相关的使用错误未导致死亡或健康状况严重恶化或严重的公共健康威胁，无需向国家主管部门报告。此类事件应在公司的质量管理体系和风险管理体系内处理。不报告的决定必须有正当理由并记录在案。 - 合规负责人应及时将生产后阶段发生的影响认证的问题告知认证机构，包括警戒系统产生的相关变化。 - 当特定型号的医疗器械停止投放市场时，仍需按照本程序的要求报告质量事故。如果公司的合法贸易安排随着合并和收购等而改变，警戒和其他上市后监督义务被转移到另一个法律实体时，仍需继续进行上市后监督活动，并尽快向主管当局评估其影响并提供新的联系方式，以便将对警戒系统运作的任何不利影响降至最低。 - 相关文件【程序中引用的相关文件名称仅供参考，可以根据公司实际建立的流程进行调整】 - 《忠告性通知控制程序》 - 附件1制造商应报告的事故和现场安全纠正措施的例子 - 记录 - 附件2制造商事故报告 - 附件3制造商安全纠正措施报告 - 附件4市场安全通告 - 附件5定期总结报告 - 附件6趋势报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |