- 有效期验证报告(无菌)

- {此处放入有效期验证报告内容}

- 【此份资料的适用情况是：CR。根据注册申报事项以及产品实际判断是否适用，如适用，则需提交。如不适用，可以不必提交该资料。】

- 【如产品为有源医疗器械，此份资料的编写可参考《有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则》；如为无源植入性医疗器械，可参考《无源植入性医疗器械货架有效期注册申报

- 资料指导原则》；如为无菌医疗器械，可参考《YY/T 0681.1-2018 无菌医疗器械包装试验方法 第1部分：加速老化试验指南》等；除此之外，如果针对申报产品有其他专门的标准、审评指南等有相关有效期的要求，需要同步考虑】

- （以下以无菌医疗器械作为参考）

产品名称：{产品名称}

产品型号：{产品型号1}、{产品型号2}、{产品型号N}

文件编号：{文件编号}

版本：A.X

编制：                  日期：

评审：                  日期：

批准：                  日期：

【以上分别由负责本文档的编写、审核、批准的人员进行签字和日期，需要注意文件的签署人员和日期等信息与相关体系文档的符合性及逻辑性】

XX有限公司

修订记录:

| 版本 | 生效日期 | 修订摘要 | 起草人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {文件版本1} | {年-月-日} | 第一一次发布 | {XX名字} | {XX名字} | {XX名字} |
| {文件版本N} | {年-月-日} | {本版本相对上一版本版本更新了****，主要原因是****, 涉及到修改的小节是*****} 【填写本技术文档的版本相对于上一版本更新了哪些内容？为什么更新？以及更新内容具体的地方及小节编号？】 | {XX名字} | {XX名字} | {XX名字} |

- 目的

- 通过加速老化及实时老化，评价及比较老化前后产品无菌性能，包装性能，及影响产品关键性能，对XXX公司生产的XXX产品预期有效期X年进行确认。

- 范围

- 适用于XXX公司生产的XXX产品有效期的确认。其中XXX产品的型号包括XX、XX、XX、XX，与其一起使用并包含在本次申报的XXX配件的型号包括XX、XX、XX。

- 测试方案设计

  - 加速老化条件的设计

【以下的设计仅供参考，需要依据产品实际情况予以调整】

- 3.1.1 加速老化参数设置：

- 加速比例因子：Q10=2.0

- 预定的加速老化温度：TAA=60℃

- 正常环境温度：TRT=22.5℃

- 加速老化因子：AAF=Q10[TAA-TRT/10]=13.45

- 预计的有效期：Desired RT=5年=1825天

- 加速老化的时间：AAT=Desired RT/AAF=1825/13.45=135.68天≈136天

- 3.1.2 实时老化参数设置：

- 正常条件下储存5年。

- 3.1.3参数设置依据：YY/T 0681.1-2018

- 3.2 评估项目的选择及依据

- 主要选择评估老化前后：

- 3.2.1 产品无菌性能，GB/T 19973.2-2018

- 3.2.2 包装性能

【具体无菌包装性能需要测试的项目建议参考GB/T 19633.1-2015，GB/T 19633.2-2015，并结合产品设计情况进行确认，以下项目仅供参考】

- (包括①包装完整性, YY/T 0681.4-2010；②封口强度， YY/T 0681.2-2009；③微生物屏障 ，YY/T 0681.14-2018；④ 真空泄露，YY/T 0681.10-2011 ；~~~）

- 3.2.3 产品关键性能

【具体需要测试的产品关键性能，需要根据产品实际情况哪些性能对效期产品影响进行评估，建议可以参考选择产品技术要求、设计需求规格、产品专标等涉及的性能指标】

- 3.2.3.1 XXX产品：

- ① XX性能项目1，②XX性能项目2，③XX性能项目3，④XX性能项目4，⑤XX性能项目N

- 3.2.3.2XXX配件：

- ① XX性能项目1，②XX性能项目N

- 3.2.3.3XXX配件：

- ① XX性能项目1，②XX性能项目N

以上性能的指标及检测方法见XXX文件（比如产品技术要求XX条款等）

- 测试结果

- 4.1前后产品无菌测试结果见附录A

- 4.2老化前后包装性能测试结果见附录B

- 附录B1：老化前后包装的完整性测试

- 附录B2：老化前后封口强度测试

- 附录B3：老化前后微生物屏障

- 附录B4：老化前后真空泄露测试

- 附录B*: 老化前后**测试

- 4.1.3老化前后产品关键性能测试结果见附录C

- 结论

- 通过产品加速/实时老化试验，测试样本无菌性能、包装性能及影响产品关键性能均符合设定的可接受准则，产品X年有效期得到验证。

- 附录A 老化前后产品无菌测试

【以下仅供参考，需要依据产品实际测试予以调整】

- 测试样本

1.1 实时老化样本

| 样本类型 | 产品名称 | 型号 | 批号 | 样本数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加速老化前测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
| 加速老化后测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |

1.2 加速老化样本

| 样本类型 | 产品名称 | 型号 | 批号 | 样本数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实时老化前测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
| 实时老化后测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |

- 测试设备及材料

| 设备名称 | 生产厂家 | 规格 | 校准日期/有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培养箱 | XXX公司 | XXX | 20XXXXXX |
| 超净工作台 | XXX公司 | XXX | 20XXXXXX |

- 菌株：金黄色葡萄球菌

- 培养基：硫乙醇酸盐流体培养基  改良马丁流体培养基

- 测试依据及可接受准则

- 测试依据：GB/T 19973.2-2018

- 可接受准则：经细菌培养后检测，产品应无菌

- 测试步骤

- 取规定量供试品,等量分别接种至硫乙醇酸盐流体培养基和改良马丁培养基中，将上述接种后的硫乙醇酸盐流体培养基平均分成两份，一份置30℃～35℃培养 14天；另一份与接种后的改良马丁培养基置20℃～25℃培养 14天，培养期间应逐日观察并记录是否有菌生长。如在加入供试品后、或在培养过程中，培养基出现浑浊，培养 14天后，不能从外观上判断有无菌生长，可取该培养液适量转种至同种新鲜培养基中及营养琼脂斜面和改良马丁琼脂斜面培养基上，细菌培养 2天、真菌培养 3天，观察接种的同种新鲜培养基及营养琼脂和改良马丁琼脂斜面培养基上是否有菌生长；或取培养液（物）涂片，染色，镜检，判断是否有菌，必要时作菌种鉴定。

- 测试结果

经细菌培养后检测，产品无菌。

- 表A-1 加速老化前无菌测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收准则 经细菌培养后检测，产品应无菌 |  |
|  |  | - 老化前 |  |
| XXX产品 | 1 | 无菌 | 合格 |
|  | 2 | 无菌 | 合格 |
|  | 3 | 无菌 | 合格 |
|  | 4 | 无菌 | 合格 |
|  | 5 | 无菌 | 合格 |
|  | 6 | 无菌 | 合格 |
|  | 7 | 无菌 | 合格 |
|  | 8 | 无菌 | 合格 |
|  | 9 | 无菌 | 合格 |
|  | 10 | 无菌 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 无菌 | 合格 |
|  | 2 | 无菌 | 合格 |
|  | 3 | 无菌 | 合格 |
|  | 4 | 无菌 | 合格 |
|  | 5 | 无菌 | 合格 |
|  | 6 | 无菌 | 合格 |
|  | 7 | 无菌 | 合格 |
|  | 8 | 无菌 | 合格 |
|  | 9 | 无菌 | 合格 |
|  | 10 | 无菌 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 无菌 | 合格 |
|  | 2 | 无菌 | 合格 |
|  | 3 | 无菌 | 合格 |
|  | 4 | 无菌 | 合格 |
|  | 5 | 无菌 | 合格 |
|  | 6 | 无菌 | 合格 |
|  | 7 | 无菌 | 合格 |
|  | 8 | 无菌 | 合格 |
|  | 9 | 无菌 | 合格 |
|  | 10 | 无菌 | 合格 |
| 结论：进行加速老化前产品的无菌测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXXX

- 表A-2 加速老化后无菌测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收准则 经细菌培养后检测，产品应无菌 |  |
|  |  | 加速老化后 - (X℃±X℃)放置X天 |  |
| XXX产品 | 1 | 无菌 | 合格 |
|  | 2 | 无菌 | 合格 |
|  | 3 | 无菌 | 合格 |
|  | 4 | 无菌 | 合格 |
|  | 5 | 无菌 | 合格 |
|  | 6 | 无菌 | 合格 |
|  | 7 | 无菌 | 合格 |
|  | 8 | 无菌 | 合格 |
|  | 9 | 无菌 | 合格 |
|  | 10 | 无菌 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 无菌 | 合格 |
|  | 2 | 无菌 | 合格 |
|  | 3 | 无菌 | 合格 |
|  | 4 | 无菌 | 合格 |
|  | 5 | 无菌 | 合格 |
|  | 6 | 无菌 | 合格 |
|  | 7 | 无菌 | 合格 |
|  | 8 | 无菌 | 合格 |
|  | 9 | 无菌 | 合格 |
|  | 10 | 无菌 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 无菌 | 合格 |
|  | 2 | 无菌 | 合格 |
|  | 3 | 无菌 | 合格 |
|  | 4 | 无菌 | 合格 |
|  | 5 | 无菌 | 合格 |
|  | 6 | 无菌 | 合格 |
|  | 7 | 无菌 | 合格 |
|  | 8 | 无菌 | 合格 |
|  | 9 | 无菌 | 合格 |
|  | 10 | 无菌 | 合格 |
| 结论：进行加速老化前产品的无菌测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXXX

- 表A-3 实时老化前无菌测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收准则 经细菌培养后检测，产品应无菌 |  |
|  |  | - 老化前 |  |
| XXX产品 | 1 | 无菌 | 合格 |
|  | 2 | 无菌 | 合格 |
|  | 3 | 无菌 | 合格 |
|  | 4 | 无菌 | 合格 |
|  | 5 | 无菌 | 合格 |
|  | 6 | 无菌 | 合格 |
|  | 7 | 无菌 | 合格 |
|  | 8 | 无菌 | 合格 |
|  | 9 | 无菌 | 合格 |
|  | 10 | 无菌 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 无菌 | 合格 |
|  | 2 | 无菌 | 合格 |
|  | 3 | 无菌 | 合格 |
|  | 4 | 无菌 | 合格 |
|  | 5 | 无菌 | 合格 |
|  | 6 | 无菌 | 合格 |
|  | 7 | 无菌 | 合格 |
|  | 8 | 无菌 | 合格 |
|  | 9 | 无菌 | 合格 |
|  | 10 | 无菌 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 无菌 | 合格 |
|  | 2 | 无菌 | 合格 |
|  | 3 | 无菌 | 合格 |
|  | 4 | 无菌 | 合格 |
|  | 5 | 无菌 | 合格 |
|  | 6 | 无菌 | 合格 |
|  | 7 | 无菌 | 合格 |
|  | 8 | 无菌 | 合格 |
|  | 9 | 无菌 | 合格 |
|  | 10 | 无菌 | 合格 |
| 结论：进行实时老化前产品的无菌测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXXX

- 表A-4 实时老化后无菌测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收准则 经细菌培养后检测，产品应无菌 |  |
|  |  | 实时老化 - (X℃±X℃)放置X天 |  |
| XXX产品 | 1 | 无菌 | 合格 |
|  | 2 | 无菌 | 合格 |
|  | 3 | 无菌 | 合格 |
|  | 4 | 无菌 | 合格 |
|  | 5 | 无菌 | 合格 |
|  | 6 | 无菌 | 合格 |
|  | 7 | 无菌 | 合格 |
|  | 8 | 无菌 | 合格 |
|  | 9 | 无菌 | 合格 |
|  | 10 | 无菌 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 无菌 | 合格 |
|  | 2 | 无菌 | 合格 |
|  | 3 | 无菌 | 合格 |
|  | 4 | 无菌 | 合格 |
|  | 5 | 无菌 | 合格 |
|  | 6 | 无菌 | 合格 |
|  | 7 | 无菌 | 合格 |
|  | 8 | 无菌 | 合格 |
|  | 9 | 无菌 | 合格 |
|  | 10 | 无菌 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 无菌 | 合格 |
|  | 2 | 无菌 | 合格 |
|  | 3 | 无菌 | 合格 |
|  | 4 | 无菌 | 合格 |
|  | 5 | 无菌 | 合格 |
|  | 6 | 无菌 | 合格 |
|  | 7 | 无菌 | 合格 |
|  | 8 | 无菌 | 合格 |
|  | 9 | 无菌 | 合格 |
|  | 10 | 无菌 | 合格 |
| 结论：进行加速老化前产品的无菌测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXXX

- 附录B1：老化前后包装的完整性测试-染料渗透测试

【以下仅供参考，需要依据产品实际测试予以调整】

- 测试样品

1.1 实时老化样本

| 样本类型 | 产品名称 | 型号 | 批号 | 样本数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加速老化前测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
| 加速老化后测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |

1.2 加速老化样本

| 样本类型 | 产品名称 | 型号 | 批号 | 样本数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实时老化前测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
| 实时老化后测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |

2、试剂

| 试剂 | 批号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 甲苯胺蓝 | 20XXXXXX | XX公司 |

- 3、 测试依据及可接受准则

- 测试依据： YY/T 0681.4-2010

- 可接受准则：产品的封口部位，应无渗漏和剥离现象

- 4、测试步骤

- 试验前将包装材料在温度23±2℃，湿度50±2%的环境下保持至少24h。取10个产品包装，从中间切开，丢弃产品，然后用5ml注射器吸取足量的甲苯胺蓝试验液注入包装内，使得染料可以在包装最长边形成大约5mm的深度，旋转包装，使得每个边都接触到染料，染料在每个边停留5s进行观察，总时间应少于20s，肉眼观察颜料渗漏和玻璃情况。

- 5、测试结果

- 肉眼观察到的样品包装经颜料试验后，样品包装封口部位未发现渗漏和剥离现象。

- 表B1-1 加速老化前染料渗透测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可接受准则 产品的封口部位，应无渗漏和剥离现象 |  |
|  |  | - 老化前 |  |
| XXX产品 | 1 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 2 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 3 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 4 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 5 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 6 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 7 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 8 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 9 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 10 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 2 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 3 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 4 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 5 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 6 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 7 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 8 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 9 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 10 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 2 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 3 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 4 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 5 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 6 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 7 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 8 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 9 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 10 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
| 结论：加速老化前进行包装完整性测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXXX

- 表B1-2 加速老化后染料渗透测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可接受准则 产品的封口部位，应无渗漏和剥离现象 |  |
|  |  | 加速老化后 - (X℃±X℃)放置X天 |  |
| XXX产品 | 1 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 2 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 3 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 4 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 5 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 6 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 7 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 8 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 9 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 10 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 2 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 3 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 4 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 5 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 6 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 7 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 8 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 9 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 10 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 2 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 3 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 4 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 5 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 6 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 7 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 8 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 9 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 10 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
| 结论：加速老化前进行包装完整性测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXXX

- 表B1-3 实时老化前染料渗透测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可接受准则 产品的封口部位，应无渗漏和剥离现象 |  |
|  |  | - 老化前 |  |
| XXX产品 | 1 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 2 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 3 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 4 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 5 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 6 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 7 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 8 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 9 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 10 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 2 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 3 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 4 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 5 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 6 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 7 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 8 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 9 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 10 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 2 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 3 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 4 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 5 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 6 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 7 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 8 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 9 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 10 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
| 结论：加速老化前进行包装完整性测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXXX

- 表B1-4 实时老化后染料渗透测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可接受准则 产品的封口部位，应无渗漏和剥离现象 |  |
|  |  | 实时老化 - (X℃±X℃)放置X天 |  |
| XXX产品 | 1 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 2 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 3 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 4 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 5 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 6 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 7 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 8 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 9 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 10 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 2 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 3 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 4 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 5 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 6 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 7 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 8 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 9 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 10 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 2 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 3 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 4 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 5 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 6 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 7 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 8 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 9 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
|  | 10 | 无渗漏和剥离 | 合格 |
| 结论：加速老化前进行包装完整性测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXXX

- 附录B2：老化前后封口强度测试

【以下仅供参考，需要依据产品实际测试予以调整】

- 测试样品

1.1 实时老化样本

| 样本类型 | 产品名称 | 型号 | 批号 | 样本数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加速老化前测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
| 加速老化后测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |

1.2 加速老化样本

| 样本类型 | 产品名称 | 型号 | 批号 | 样本数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实时老化前测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
| 实时老化后测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 10 | XXX公司 |

- 2. 测试设备

| 设备名称 | 型号、规格 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 微机控制万能材料试验机 | XXXX | XXXX |

- 3. 测试依据及可接受准则

- 测试依据：YY/T 0681.2-2009

- 可接受准则：

- 封口强度应大于4N每15mm宽度。

- 测试步骤

- 将包装袋制备成标准规格样品，然后采用微机控制万能材料试验机测定封口强度，测试技术采用了技术C，试验机的夹具分离速度为300mm/min。两夹具间最初的距离为76mm，密封宽度为15mm。

- 5、测试结果

- 按照规定方法试验，包装袋热封结合处的强度应大于4N每15mm宽度。

- 表B2-1 加速老化前封口强度测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可接受准则 封口强度应大于4N每15mm宽度 |  |
|  |  | 老化前 |  |
| XXX产品 | 1 | XXXX | 合格 |
|  | 2 | XXXX | 合格 |
|  | 3 | XXXX | 合格 |
|  | 4 | XXXX | 合格 |
|  | 5 | XXXX | 合格 |
|  | 6 | XXXX | 合格 |
|  | 7 | XXXX | 合格 |
|  | 8 | XXXX | 合格 |
|  | 9 | XXXX | 合格 |
|  | 10 | XXXX | 合格 |
| XXX配件 | 1 | XXXX | 合格 |
|  | 2 | XXXX | 合格 |
|  | 3 | XXXX | 合格 |
|  | 4 | XXXX | 合格 |
|  | 5 | XXXX | 合格 |
|  | 6 | XXXX | 合格 |
|  | 7 | XXXX | 合格 |
|  | 8 | XXXX | 合格 |
|  | 9 | XXXX | 合格 |
|  | 10 | XXXX | 合格 |
| XXX配件 | 1 | XXXX | 合格 |
|  | 2 | XXXX | 合格 |
|  | 3 | XXXX | 合格 |
|  | 4 | XXXX | 合格 |
|  | 5 | XXXX | 合格 |
|  | 6 | XXXX | 合格 |
|  | 7 | XXXX | 合格 |
|  | 8 | XXXX | 合格 |
|  | 9 | XXXX | 合格 |
|  | 10 | XXXX | 合格 |
| 结论：进行老化前包装封口强度测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXXX

- 表B2-2 加速老化后封口强度测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收准则 封口强度应大于4N每15mm宽度 |  |
|  |  | 加速老化后 - (X℃±X℃)放置X天 |  |
| XXX产品 | 1 | XXXX | 合格 |
|  | 2 | XXXX | 合格 |
|  | 3 | XXXX | 合格 |
|  | 4 | XXXX | 合格 |
|  | 5 | XXXX | 合格 |
|  | 6 | XXXX | 合格 |
|  | 7 | XXXX | 合格 |
|  | 8 | XXXX | 合格 |
|  | 9 | XXXX | 合格 |
|  | 10 | XXXX | 合格 |
| XXX配件 | 1 | XXXX | 合格 |
|  | 2 | XXXX | 合格 |
|  | 3 | XXXX | 合格 |
|  | 4 | XXXX | 合格 |
|  | 5 | XXXX | 合格 |
|  | 6 | XXXX | 合格 |
|  | 7 | XXXX | 合格 |
|  | 8 | XXXX | 合格 |
|  | 9 | XXXX | 合格 |
|  | 10 | XXXX | 合格 |
| XXX配件 | 1 | XXXX | 合格 |
|  | 2 | XXXX | 合格 |
|  | 3 | XXXX | 合格 |
|  | 4 | XXXX | 合格 |
|  | 5 | XXXX | 合格 |
|  | 6 | XXXX | 合格 |
|  | 7 | XXXX | 合格 |
|  | 8 | XXXX | 合格 |
|  | 9 | XXXX | 合格 |
|  | 10 | XXXX | 合格 |
| 结论：经加速老化测试，进行老化后包装封口强度测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXXX

- 表B2-3 实时老化前封口强度测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可接受准则 封口强度应大于4N每15mm宽度 |  |
|  |  | 老化前 |  |
| XXX产品 | 1 | XXXX | 合格 |
|  | 2 | XXXX | 合格 |
|  | 3 | XXXX | 合格 |
|  | 4 | XXXX | 合格 |
|  | 5 | XXXX | 合格 |
|  | 6 | XXXX | 合格 |
|  | 7 | XXXX | 合格 |
|  | 8 | XXXX | 合格 |
|  | 9 | XXXX | 合格 |
|  | 10 | XXXX | 合格 |
| XXX配件 | 1 | XXXX | 合格 |
|  | 2 | XXXX | 合格 |
|  | 3 | XXXX | 合格 |
|  | 4 | XXXX | 合格 |
|  | 5 | XXXX | 合格 |
|  | 6 | XXXX | 合格 |
|  | 7 | XXXX | 合格 |
|  | 8 | XXXX | 合格 |
|  | 9 | XXXX | 合格 |
|  | 10 | XXXX | 合格 |
| XXX配件 | 1 | XXXX | 合格 |
|  | 2 | XXXX | 合格 |
|  | 3 | XXXX | 合格 |
|  | 4 | XXXX | 合格 |
|  | 5 | XXXX | 合格 |
|  | 6 | XXXX | 合格 |
|  | 7 | XXXX | 合格 |
|  | 8 | XXXX | 合格 |
|  | 9 | XXXX | 合格 |
|  | 10 | XXXX | 合格 |
| 结论：进行老化前包装封口强度测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXXX

- 表B2-4 实时老化后封口强度测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收准则 封口强度应大于4N每15mm宽度 |  |
|  |  | 实时老化 - (X℃±X℃)放置X天 |  |
| XXX产品 | 1 | XXXX | 合格 |
|  | 2 | XXXX | 合格 |
|  | 3 | XXXX | 合格 |
|  | 4 | XXXX | 合格 |
|  | 5 | XXXX | 合格 |
|  | 6 | XXXX | 合格 |
|  | 7 | XXXX | 合格 |
|  | 8 | XXXX | 合格 |
|  | 9 | XXXX | 合格 |
|  | 10 | XXXX | 合格 |
| XXX配件 | 1 | XXXX | 合格 |
|  | 2 | XXXX | 合格 |
|  | 3 | XXXX | 合格 |
|  | 4 | XXXX | 合格 |
|  | 5 | XXXX | 合格 |
|  | 6 | XXXX | 合格 |
|  | 7 | XXXX | 合格 |
|  | 8 | XXXX | 合格 |
|  | 9 | XXXX | 合格 |
|  | 10 | XXXX | 合格 |
| XXX配件 | 1 | XXXX | 合格 |
|  | 2 | XXXX | 合格 |
|  | 3 | XXXX | 合格 |
|  | 4 | XXXX | 合格 |
|  | 5 | XXXX | 合格 |
|  | 6 | XXXX | 合格 |
|  | 7 | XXXX | 合格 |
|  | 8 | XXXX | 合格 |
|  | 9 | XXXX | 合格 |
|  | 10 | XXXX | 合格 |
| 结论：经加速老化测试，进行老化后包装封口强度测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXXX

附录B3：老化前后微生物屏障

【以下仅供参考，需要依据产品实际测试予以调整】

- 测试样品

1.1 实时老化样本

| 样本类型 | 产品名称 | 型号 | 批号 | 样本数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加速老化前测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
| 加速老化后测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |

1.2 加速老化样本

| 样本类型 | 产品名称 | 型号 | 批号 | 样本数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实时老化前测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
| 实时老化后测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |

- 2. 测试设备

| 设备名称 | 型号、规格 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 生化培养箱 | XXXX | XXXX公司 |
| 超净工作台 | XXXX | XXXX公司 |

- 3. 测试依据及可接受准则

- 测试依据：YY/T 0681.14-2018

- 可接受准则：

包装材料与培养基接触的底部不得见枯草杆菌生长。

- 4. 测试步骤

1、将待测包装裁成边长为50mm的正方形，灭菌备用。

2、将灭菌样品转移至无菌平皿，取107cfu/ml的枯草杆菌菌悬液5滴，没滴0.1ml，均匀涂在样品外表面，互不触碰，温度20℃—25℃，相对湿度为40%—50%条件下干燥6-16小时。

3、将染菌样片的内表面完全平铺于营养琼脂培养基表面，5s—6s后将样片丢弃；营养琼脂培养基于37℃培养16h—24h，观察细菌生长情况。

- 5. 测试结果

每种产品分别检测5个平行样品，培养均未长菌。

- 表B3-1 加速老化前微生物屏障测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收准则 包装材料与培养基接触的底部不得见枯草杆菌生长 |  |
|  |  | - 老化前 |  |
| XXX产品 | 1 | 未见生长 | 合格 |
|  | 2 | 未见生长 | 合格 |
|  | 3 | 未见生长 | 合格 |
|  | 4 | 未见生长 | 合格 |
|  | 5 | 未见生长 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 未见生长 | 合格 |
|  | 2 | 未见生长 | 合格 |
|  | 3 | 未见生长 | 合格 |
|  | 4 | 未见生长 | 合格 |
|  | 5 | 未见生长 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 未见生长 | 合格 |
|  | 2 | 未见生长 | 合格 |
|  | 3 | 未见生长 | 合格 |
|  | 4 | 未见生长 | 合格 |
|  | 5 | 未见生长 | 合格 |
| 结论：加速老化前进行包装阻菌性测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXX

- 表B3-2 加速老化后微生物屏障测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收准则 包装材料与培养基接触的底部不得见枯草杆菌生长 |  |
|  |  | 加速老化后 - (X℃±X℃)放置X天 |  |
| XXX产品 | 1 | 未见生长 | 合格 |
|  | 2 | 未见生长 | 合格 |
|  | 3 | 未见生长 | 合格 |
|  | 4 | 未见生长 | 合格 |
|  | 5 | 未见生长 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 未见生长 | 合格 |
|  | 2 | 未见生长 | 合格 |
|  | 3 | 未见生长 | 合格 |
|  | 4 | 未见生长 | 合格 |
|  | 5 | 未见生长 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 未见生长 | 合格 |
|  | 2 | 未见生长 | 合格 |
|  | 3 | 未见生长 | 合格 |
|  | 4 | 未见生长 | 合格 |
|  | 5 | 未见生长 | 合格 |
| 结论：经加速老化后测试，进行老化后包装阻菌性测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXX

- 表B3-3 实时老化前微生物屏障测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收准则 包装材料与培养基接触的底部不得见枯草杆菌生长 |  |
|  |  | - 老化前 |  |
| XXX产品 | 1 | 未见生长 | 合格 |
|  | 2 | 未见生长 | 合格 |
|  | 3 | 未见生长 | 合格 |
|  | 4 | 未见生长 | 合格 |
|  | 5 | 未见生长 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 未见生长 | 合格 |
|  | 2 | 未见生长 | 合格 |
|  | 3 | 未见生长 | 合格 |
|  | 4 | 未见生长 | 合格 |
|  | 5 | 未见生长 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 未见生长 | 合格 |
|  | 2 | 未见生长 | 合格 |
|  | 3 | 未见生长 | 合格 |
|  | 4 | 未见生长 | 合格 |
|  | 5 | 未见生长 | 合格 |
| 结论：加速老化前进行包装阻菌性测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXX

- 表B3-4 实时老化后微生物屏障测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收准则 包装材料与培养基接触的底部不得见枯草杆菌生长 |  |
|  |  | 实时老化 - (X℃±X℃)放置X天 |  |
| XXX产品 | 1 | 未见生长 | 合格 |
|  | 2 | 未见生长 | 合格 |
|  | 3 | 未见生长 | 合格 |
|  | 4 | 未见生长 | 合格 |
|  | 5 | 未见生长 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 未见生长 | 合格 |
|  | 2 | 未见生长 | 合格 |
|  | 3 | 未见生长 | 合格 |
|  | 4 | 未见生长 | 合格 |
|  | 5 | 未见生长 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 未见生长 | 合格 |
|  | 2 | 未见生长 | 合格 |
|  | 3 | 未见生长 | 合格 |
|  | 4 | 未见生长 | 合格 |
|  | 5 | 未见生长 | 合格 |
| 结论：经加速老化后测试，进行老化后包装阻菌性测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXX

- 附录B4：老化前后真空泄露测试

【以下仅供参考，需要依据产品实际测试予以调整】

- 测试样品

1.1 实时老化样本

| 样本类型 | 产品名称 | 型号 | 批号 | 样本数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加速老化前测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
| 加速老化后测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |

1.2 加速老化样本

| 样本类型 | 产品名称 | 型号 | 批号 | 样本数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实时老化前测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
| 实时老化后测试样本 | XXX产品 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |
|  | XXX配件 | XXX型号 | 20XXXXXX | 5 | XXX公司 |

- 2.测试设备

| 设备名称 | 型号、规格 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 密封试验仪 | XX | XX |

- 3. 测试依据及可接受准则

- 测试依据：ASTM D3078-02

可接受准则：将密封后的包装，进入试验液中，抽真空-40Kpa。在压力差下，实验液不得通过包装。

- 4. 测试步骤

将经过老化后的产品包装进行密封后，置入试验液（蒸馏水）中，抽真空至（-40Kpa）.由于压力差，经过肉眼进行观察，试验液是否会通过包装的泄露出进入包装内。

- 5. 测试结果

经过测试，未发现包装泄漏情况。

- 表B4-1 加速老化前真空泄露测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收准则 加速老化前进行测试，包装不得泄露 |  |
|  |  | - 老化前 |  |
| XXX产品 | 1 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 2 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 3 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 4 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 5 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 6 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 7 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 8 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 9 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 10 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 2 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 3 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 4 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 5 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 6 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 7 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 8 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 9 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 10 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 2 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 3 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 4 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 5 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 6 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 7 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 8 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 9 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 10 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
| 结论：加速老化前进行包装真空泄露测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXX

- 表B4-2 加速老化后真空泄露测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可接收准则 加速老化后进行测试，包装不得有泄露 |  |
|  |  | 加速老化后 - (X℃±X℃)放置X天 |  |
| XXX产品 | 1 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 2 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 3 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 4 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 5 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 6 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 7 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 8 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 9 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 10 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 2 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 3 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 4 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 5 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 6 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 7 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 8 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 9 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 10 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 2 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 3 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 4 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 5 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 6 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 7 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 8 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 9 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 10 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
| 结论：经加速老化后进行包装真空泄露测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXX

- 表B4-3 加速老化前真空泄露测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收准则 加速老化前进行测试，包装不得泄露 |  |
|  |  | - 老化前 |  |
| XXX产品 | 1 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 2 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 3 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 4 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 5 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 6 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 7 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 8 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 9 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 10 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 2 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 3 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 4 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 5 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 6 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 7 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 8 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 9 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 10 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 2 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 3 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 4 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 5 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 6 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 7 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 8 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 9 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 10 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
| 结论：加速老化前进行包装真空泄露测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXX

- 表B4-4 实时老化后真空泄露测试结果

| 样本名称 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可接收准则 加速老化后进行测试，包装不得有泄露 |  |
|  |  | 实时老化 - (X℃±X℃)放置X天 |  |
| XXX产品 | 1 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 2 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 3 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 4 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 5 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 6 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 7 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 8 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 9 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 10 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 2 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 3 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 4 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 5 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 6 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 7 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 8 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 9 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 10 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
| XXX配件 | 1 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 2 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 3 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 4 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 5 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 6 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 7 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 8 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 9 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
|  | 10 | 未发现包装泄漏现象 | 合格 |
| 结论：经加速老化后进行包装真空泄露测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXX

- 附录C：老化前后产品性能测试

| - 样类型 | - 产品名称 | - 评价项目 | - 样本型号 | - 样本批号 | - 样本数量 | - 记录表格 | - 试验日期 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 加速老化前测试样本 | XXX产品 | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | - XXXXXX | - Pass |
|  |  | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | XX | XXXXXX | Pass |
|  |  | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | XXXXXX | Pass |
|  | XXX配件 | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | - XXXXXX | - Pass |
|  |  | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | XX | XXXXXX | Pass |
|  | XXX配件 | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | XXXXXX | Pass |
|  |  | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | - XXXXXX | - Pass |
| - 加速老化后测试样本 | XXX产品 | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | - XXXXXX | - Pass |
|  |  | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | XX | XXXXXX | Pass |
|  |  | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | XXXXXX | Pass |
|  | XXX配件 | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | - XXXXXX | - Pass |
|  |  | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | XX | XXXXXX | Pass |
|  | XXX配件 | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | XXXXXX | Pass |
|  |  | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | - XXXXXX | - Pass |

| - 样本类型 | - 产品名称 | - 评价项目 | - 样本型号 | - 样本批号 | - 样本数量 | - 记录表格 | - 试验日期 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 实时老化前测试样本 | XXX产品 | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | - XXXXXX | - Pass |
|  |  | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | XX | XXXXXX | Pass |
|  |  | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | XXXXXX | Pass |
|  | XXX配件 | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | - XXXXXX | - Pass |
|  |  | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | XX | XXXXXX | Pass |
|  | XXX配件 | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | XXXXXX | Pass |
|  |  | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | - XXXXXX | - Pass |
| - 实时老化后测试样本 | XXX产品 | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | - XXXXXX | - Pass |
|  |  | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | XX | XXXXXX | Pass |
|  |  | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | XXXXXX | Pass |
|  | XXX配件 | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | - XXXXXX | - Pass |
|  |  | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | XX | XXXXXX | Pass |
|  | XXX配件 | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | XXXXXX | Pass |
|  |  | - XX项目 | - XX型号 | - XXXXXX | - XX | - XX | - XXXXXX | - Pass |

- 表C1-1  XX产品加速老化前XX项目1测试结果

| 型号 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收准则 XXXXXX |  |
|  |  | 老化前 | 合格 |
| XX型号 | 1 | XXXXXX | 合格 |
|  | 2 | XXXXXX | 合格 |
|  | 3 | XXXXXX | 合格 |
|  | 4 | XXXXXX | 合格 |
|  | 5 | XXXXXX | 合格 |
|  | 6 | XXXXXX | 合格 |
|  | 7 | XXXXXX | 合格 |
|  | 8 | XXXXXX | 合格 |
|  | 9 | XXXXXX | 合格 |
|  | 10 | XXXXXX | 合格 |
|  | 11 | XXXXXX | 合格 |
|  | 12 | XXXXXX | 合格 |
|  | 13 | XXXXXX | 合格 |
|  | 14 | XXXXXX | 合格 |
|  | 15 | XXXXXX | 合格 |
|  | 16 | XXXXXX | 合格 |
|  | 17 | XXXXXX | 合格 |
|  | 18 | XXXXXX | 合格 |
|  | 19 | XXXXXX | 合格 |
|  | 20 | XXXXXX | 合格 |
|  | 21 | XXXXXX | 合格 |
|  | 22 | XXXXXX | 合格 |
|  | 23 | XXXXXX | 合格 |
|  | 24 | XXXXXX | 合格 |
|  | 25 | XXXXXX | 合格 |
|  | 26 | XXXXXX | 合格 |
|  | 27 | XXXXXX | 合格 |
|  | 28 | XXXXXX | 合格 |
|  | 29 | XXXXXX | 合格 |
|  | 30 | XXXXXX | 合格 |
| 结论：XX产品进行老化前XXX性能测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXX

- 表C1-2  XX产品加速老化后XX项目1测试结果

| 型号 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收准则 XXXXXX |  |
|  |  | 老化后 (X℃±X℃)放置X天 | 合格 |
| XX型号 | 1 | XXXXXX | 合格 |
|  | 2 | XXXXXX | 合格 |
|  | 3 | XXXXXX | 合格 |
|  | 4 | XXXXXX | 合格 |
|  | 5 | XXXXXX | 合格 |
|  | 6 | XXXXXX | 合格 |
|  | 7 | XXXXXX | 合格 |
|  | 8 | XXXXXX | 合格 |
|  | 9 | XXXXXX | 合格 |
|  | 10 | XXXXXX | 合格 |
|  | 11 | XXXXXX | 合格 |
|  | 12 | XXXXXX | 合格 |
|  | 13 | XXXXXX | 合格 |
|  | 14 | XXXXXX | 合格 |
|  | 15 | XXXXXX | 合格 |
|  | 16 | XXXXXX | 合格 |
|  | 17 | XXXXXX | 合格 |
|  | 18 | XXXXXX | 合格 |
|  | 19 | XXXXXX | 合格 |
|  | 20 | XXXXXX | 合格 |
|  | 21 | XXXXXX | 合格 |
|  | 22 | XXXXXX | 合格 |
|  | 23 | XXXXXX | 合格 |
|  | 24 | XXXXXX | 合格 |
|  | 25 | XXXXXX | 合格 |
|  | 26 | XXXXXX | 合格 |
|  | 27 | XXXXXX | 合格 |
|  | 28 | XXXXXX | 合格 |
|  | 29 | XXXXXX | 合格 |
|  | 30 | XXXXXX | 合格 |
| 结论：XX产品进行老化前XXX性能测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXX

- 表C1-3  XX产品实时老化前XX项目1测试结果

| 型号 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收准则 XXXXXX |  |
|  |  | 老化前 | 合格 |
| XX型号 | 1 | XXXXXX | 合格 |
|  | 2 | XXXXXX | 合格 |
|  | 3 | XXXXXX | 合格 |
|  | 4 | XXXXXX | 合格 |
|  | 5 | XXXXXX | 合格 |
|  | 6 | XXXXXX | 合格 |
|  | 7 | XXXXXX | 合格 |
|  | 8 | XXXXXX | 合格 |
|  | 9 | XXXXXX | 合格 |
|  | 10 | XXXXXX | 合格 |
|  | 11 | XXXXXX | 合格 |
|  | 12 | XXXXXX | 合格 |
|  | 13 | XXXXXX | 合格 |
|  | 14 | XXXXXX | 合格 |
|  | 15 | XXXXXX | 合格 |
|  | 16 | XXXXXX | 合格 |
|  | 17 | XXXXXX | 合格 |
|  | 18 | XXXXXX | 合格 |
|  | 19 | XXXXXX | 合格 |
|  | 20 | XXXXXX | 合格 |
|  | 21 | XXXXXX | 合格 |
|  | 22 | XXXXXX | 合格 |
|  | 23 | XXXXXX | 合格 |
|  | 24 | XXXXXX | 合格 |
|  | 25 | XXXXXX | 合格 |
|  | 26 | XXXXXX | 合格 |
|  | 27 | XXXXXX | 合格 |
|  | 28 | XXXXXX | 合格 |
|  | 29 | XXXXXX | 合格 |
|  | 30 | XXXXXX | 合格 |
| 结论：XX产品进行老化前XXX性能测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXX

- 表C1-4  XX产品实时老化后XX项目1测试结果

| 型号 | Sample № | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收准则 XXXXXX |  |
|  |  | 实时老化后 (X℃±X℃)放置X天 | 合格 |
| XX型号 | 1 | XXXXXX | 合格 |
|  | 2 | XXXXXX | 合格 |
|  | 3 | XXXXXX | 合格 |
|  | 4 | XXXXXX | 合格 |
|  | 5 | XXXXXX | 合格 |
|  | 6 | XXXXXX | 合格 |
|  | 7 | XXXXXX | 合格 |
|  | 8 | XXXXXX | 合格 |
|  | 9 | XXXXXX | 合格 |
|  | 10 | XXXXXX | 合格 |
|  | 11 | XXXXXX | 合格 |
|  | 12 | XXXXXX | 合格 |
|  | 13 | XXXXXX | 合格 |
|  | 14 | XXXXXX | 合格 |
|  | 15 | XXXXXX | 合格 |
|  | 16 | XXXXXX | 合格 |
|  | 17 | XXXXXX | 合格 |
|  | 18 | XXXXXX | 合格 |
|  | 19 | XXXXXX | 合格 |
|  | 20 | XXXXXX | 合格 |
|  | 21 | XXXXXX | 合格 |
|  | 22 | XXXXXX | 合格 |
|  | 23 | XXXXXX | 合格 |
|  | 24 | XXXXXX | 合格 |
|  | 25 | XXXXXX | 合格 |
|  | 26 | XXXXXX | 合格 |
|  | 27 | XXXXXX | 合格 |
|  | 28 | XXXXXX | 合格 |
|  | 29 | XXXXXX | 合格 |
|  | 30 | XXXXXX | 合格 |
| 结论：XX产品进行老化前XXX性能测试，产品符合要求。 |  |  |  |

- 检测人：  XXX姓名                       复核人： XXX姓名

- 日期： 20XXXXXX                          日期：20XXXXX

其他测试项目的记录表单类似，省略~~~