已批准的上市前批准申请（PMA）的年度报告

行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南

文件发布日期：2019年12月16日

文件最初发布日期：2014年2月10日

在审评上市前批准申请（PMA）年度报告时，如对本指南文件的使用或解释有任何疑问，请致电301-796-5640联系ORP：监管计划办公室/监管计划部1：申请支持。

如对本指南在生物制品评价和研究中心（CBER）监管的器械上的应用有任何问题，请致电1-800-835-4709或240-402-8010或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov联系CBER的交流、外联和发展办公室（OCOD）。

|  | 美国卫生与公众服务部 美国食品药品监督管理局 医疗器械和放射健康中心 生物制品评价和研究中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

电子版意见和建议可随时提交至http://www.regulations.gov，供FDA审议。可将书面意见提交至：美国食品药品监督管理局备案文件管理部（5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD 20852）。所有意见均应注明备案文件编号FDA-2006-D-0039。下次修订或更新本文件前，FDA可能不会对意见采取行动。

更多副本

医疗器械和放射健康中心（CDRH）

更多副本可通过互联网获取。贵司也可以通过电子邮件发送请求至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov获取本指南的副本。请在申请中提供文件编号1585和完整的指南标题。

生物制品评价和研究中心（CBER）

可向生物制品评价和研究中心（CBER）、通信、外联和发展办公室（OCOD）（10903 New Hampshire Ave., WO71, Room 3128, Silver Spring, MD 20903），或致电1-800-835-4709或240-402-8010，或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov或登录网站https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm获取更多副本。

目录

I.	引言	1

II.	背景	2

III.	范围	3

IV.	年度报告的内容	4

V.	FDA对年度报告的审评	6

VI.	FDA的建议	7

VII.	其他报告 - 批准后研究报告	8

已批准的上市前批准申请（PMA）的年度报告

行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南

本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA）对该主题的当前看法。本文件不赋予任何人任何权利，对FDA或公众不具有约束力。如果替代方法满足适用的情形和法规的要求，则贵司可使用替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页所列负责本指南的FDA工作人员或办公室。

- I.	引言

根据《联邦食品、药品和化妆品法案》（以下简称为“本法案”）第515节的规定，需获得上市前批准（PMA）的器械必须遵守上市前批准令（21 CFR 814.82（a）、21 CFR 814.84（b））中规定的定期报告要求。本指南文件描述了根据21 CFR 814.84（b）规定需在年度报告中纳入的信息、根据21 CFR 814.82（a）批准令可能提出的附加信息要求，以及FDA关于申请人应在年度报告中提供的信息详细程度的建议。本指南文件还确定了FDA工作人员在审评年度报告时通常采取的措施、可用于协助此类工作人员开展审评工作的资源，以及此类工作人员在审评年度报告后可能建议采取的行动。本指南文件旨在帮助确保年度报告的完整性，并确保CDRH和CBER工作人员所采取的行动一致。

FDA指南文件，包括本指南，并未规定具有法律强制力的责任。相反，指南描述了FDA对该主题的当前看法，除非引用了具体监管或法定要求，否则应仅视为建议。FDA指南中使用的“应该（should）”一词指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

- II.	背景

A.	一般背景资料

FDA需要能够借助各种上市后控制措施来确保医疗器械在分销后的持续安全性和有效性。FDA认为，在上市后收集的数据和信息对我们继续相信上市器械的安全性和有效性至关重要。年度报告是FDA依赖的重要工具之一，以便收集批准后的器械信息。

年度报告包含各种信息，包括上一年申请上市前批准（PMA）产品的制造变更、设计变更和标签变更信息。本指南建议采取对申请人和FDA而言最有效的方式，在年度报告中分析并展示该信息和其他信息。例如，本指南建议申请人详细描述对器械进行变更的理由，例如，包括此类变更是否能导致器械改进/增强、产品投诉或不良事件。该解释将使FDA对器械上市后的安全状况有更全面的了解。本指南还建议申请人提供一份在报告期内对该器械所做的所有变更的摘要，包括列出报告期内提交的所有补充申请，以及批准日期（如获批准）。以这种方式提交信息将有助于确保有限的FDA资源用于评估有意义的信息，而不是要求FDA筛选未经公司系统审评的大量数据。

包含清晰描述和有意义信息的年度报告是FDA和行业确保上市后安全和保护公众的重要工具。当申请人准备并在年度报告中纳入向FDA提供的本指南所述的分析类型时，行业和FDA将能够更好地识别和解决可能涉及的安全问题。

B.	监管背景资料

在PMA批准令中，FDA要求PMA申请人按照21 CFR 814.82（a）（7）和814.84（b）的规定，向FDA提交批准后定期报告（例如，自原始PMA批准之日起每隔1年（除非另有规定）提交一次年度报告）。第814.84（b）条描述了定期报告中需要包含的信息。

除非FDA另有规定，定期报告必须包括以下内容：

1.	识别21 CFR 814.39（a）中描述的变更以及按照21 CFR 814.39（b）要求向FDA报告的变更；以及

2.	包含之前未作为PMA的一部分予以提交的以下信息的摘要和参考书目：

i.	申请人已知或理应知悉的涉及该器械或相关器械的任何临床研究或非临床实验室研究的未发布数据报告。

ii.	申请人已知或理应知悉的科学文献中关于该器械的报告。

在审评摘要和参考书目后，如果FDA认为其自身需要未发布或已发布报告的副本，FDA将通知申请人应提交此类报告的副本。

PMA申请人主要负责确定器械设计、标签或制造工艺的变更是否会影响安全性或有效性，因此需要提供PMA补充申请或30天通知。本指南未旨在确定PMA申请人提交新的原始PMA或任何类型的PMA补充申请的时间。关于这类指南，请参考FDA指南文件“需经上市前批准（PMA）的器械修改 - PMA补充申请决策过程。”

PMA申请人还需遵守其他报告要求。根据21 CFR 814.84（a）规定，如果FDA在PMA批准令（21 CFR 814.82（a）（2））中对该器械实施了持续评价（批准后研究）要求，则申请人必须遵守医疗器械报告（MDR）要求（21 CFR 803部分），以及对该器械进行批准的其他法规或命令（包括批准后研究报告）中的任何适用要求。

FDA认为，应随时向申请人提供本指南中描述的信息类型以及我们建议的审评、摘要和分析类型，因为作为申请人遵守质量体系法规（21 CFR 820部分）的一部分，申请人目前需收集此类信息并进行此类分析。例如，设计控制已经规定了纳入年度报告（21 CFR 820.30条）中的回顾和评估类型，而此类回顾和评估类型是我们建议的一部分。

- III.	范围

在PMA批准令中，我们通常规定，PMA申请人自原始PMA之日起一（1）年内提交报告，此后每年提交一次报告。因此，定期报告通常被称为“年度报告”。然而，在某些情况下，FDA可能会规定更频繁地提交定期报告，此类报告应提供所有与年度报告相同的信息。本指南介绍了FDA对年度报告和其他定期报告的期望。本指南对批准后研究报告进行了介绍但未对其进行详细描述（参见第VI节）。

- IV.	年度报告的内容

完整的年度报告（采用可接受的电子副本格式）应包括以下所有信息。eCopy必须随附您签名的附信的纸质副本。

年度报告附信

FDA建议申请人应提供PMA年度报告附信。该附信应包括以下内容：

•	上市前批准编号

•	器械名称（包括器械系列名称或型号名称以及编号）

•	公司名称

•	报告日期

•	报告期（即报告期开始和结束的日期）

识别报告期内所做的变更

对于在报告年度内提交的已批准或待批准的PMA补充申请或30天通知所涉及的变更，建议申请人确定FDA指定的文件编号和文件状态（例如，已批准（批准日期）或待批准）。

与器械文件或制造工艺文件有关的某些变更，例如出于澄清目的而重新编写、将一种语言翻译成另一种语言、纠正打字错误，以及将工程图纸中的组件特征附注转移到不同的文件（例如标准操作规程），通常无需在年度报告中报告（21 CFR 814.39（b））。一般而言，此类变更不会影响器械的设计、性能、标签或处理，只会影响特征的记录方式。这些类型的变更通常被行业称为“文件归档”，应保存在您的设计历史文档中。

对于根据21 CFR 814.39（b）确定为年度可报告变更且无需提供PMA补充申请或30天通知的每项变更，建议您酌情确定以下内容：

•	所做变更的描述，包括与先前经批准版本的比较；

•	做出变更的理由，包括识别与变更理由/原因有关的事件（例如，医疗器械报告编号、召回编号）；

•	列出/分组为解决同一问题而做出的相关变更；以及

•	认为变更对安全性或有效性没有影响的科学结论和/或监管依据结论，以便FDA了解申请人如何确定该变更无需提交PMA补充申请或30天通知。

FDA建议申请人为制造变更、设计变更和标签变更提供单独的表格，并建议申请人识别彼此相关的变更，以便明确哪些变更具有相关性。例如，某些变更可能彼此相关，因为此类变更旨在改进或纠正器械的相同方面。关于建议的变更表格式，参见下文。

设计[或制造或标签]变更表

| 变更通知单编号，即识别变更的唯一方式 | 变更类型 （设计、标签、制造） | 变更说明 | 变更理由（包括识别与变更相关/导致变更原因的事件） | 相关变更 | 为什么变更不会影响实质等效性（S&E）* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*验证和确认数据不应由申请人在年度报告中提交（或由FDA在报告中审评）。

以下是器械变更理由的示例。FDA建议申请人详细说明适用于变更的所有相关原因，包括但不限于我们在此处列出的原因，因为以下列表并未详尽列出进行器械变更的所有可能原因：

•	由于器械改进或增强而进行变更；

•	由于申请人收到了关于不良事件、器械缺陷或失效的报告，或在文献中识别了此类不良事件、器械缺陷或失效（如果该事件导致了MDR，FDA建议申请人提供适用的MDR编号）而进行变更；

•	为回应客户投诉、请求或建议而进行变更；

•	与任何召回或纠正措施有关的变更，另请参见21 CFR 820.100（如果此类召回属于III类召回，FDA建议申请人列出召回编号或对其进行标识）

•	与FDA发出的安全警告、公共卫生通知或警告信有关的变更；

•	与申请人的任何公开披露或沟通（例如，以“敬医生”或“敬患者”开头的信函、技术公告，或与从业者、患者或销售人员的其他书面沟通）有关的变更。FDA建议申请人在年度报告中附上一份通信副本。

科学研究报告和文献的摘要和参考书目

对于申请人已知的器械，或申请人理应知悉的器械，以及之前未作为PMA申请的一部分提交的器械，申请人需要提供一份有关该器械的科学文献报告的摘要和参考书目（21 CFR 814.84（b）（2）（ii））。该摘要还必须包括关于申请人已知或理应知悉的器械或相关器械的来自任何临床研究或非临床实验室研究的未发布数据报告（21 CFR 814.84（b）（2）（i））。

该摘要应包含对报告和文献中的结果与结论如何影响该器械的已知安全性和有效性的讨论，以及描述您评估潜在影响的计划。如果在查阅文献后，未发现与安全性和有效性有关的问题，请在年度报告中明确说明。

如果在审评您提交的年度报告后，FDA认为我们需要一份已发布或未发布报告的实际副本，FDA将向申请人发出通知，而申请人必须按照21 CFR 814.84（b）（2）（ii）的要求提交一份副本作为回复。然而，如果申请人认为FDA将需要这些报告的副本，申请人可以主动在年度报告中附上一份副本。

有关已装运或出售器械的信息

为了帮助FDA评估之前要求的信息对公共健康的影响，FDA在2009年8月1日之后发布了数份批准令，要求申请人向FDA提供报告期内已装运或出售的器械数量的数据。对于植入器械，申请人应提供有关实际植入器械数量的数据（如果可用）。

- V.	FDA对年度报告的审评

FDA对年度报告的审评允许FDA评估与已获批器械的上市后安全性和有效性相关的几个重要问题。这些问题包括已报告修改的性质和充分性，以及报告文件的充分性。如果在审评年度报告后，FDA需要更多信息，或者如果我们认为申请人报告的器械修改内容需要提供上市前批准补充申请或30天通知，FDA将通过信函或电子邮件通知申请人。

FDA将在收到大多数年度报告后90天内进行审评。一般来说，我们的审评备忘录遵循以下格式。

已报告变更和此类变更的理由

FDA的审评备忘录将总结年度报告中描述的变更以及我们对这些变更的评估。审评备忘录还将说明FDA对申请人变更理由的理解以及我们对理由的评估。备忘录将明确说明FDA是否认为申请人所描述的变更适用于年度报告，或者是否应该在上市前批准补充申请或30天通知中描述变更。

器械变更和参考书目信息

FDA将评估您对该器械所做变更的总结。在适当的情况下，FDA拟搜索MAUDE数据库并审评某些其他FDA记录，以评估贵方器械上市后的安全状况。

FDA将评估有关该器械变更的信息和进行变更的理由，以及申请人在已发布和未发布的报告和文献中提交的信息，以确定这些信息是否能够表明器械的安全性和有效性已发生变化。然后，FDA可以确定是否需要采取任何行动（如变更标签），以确保器械的持续安全性和有效性。

- VI.	FDA的建议

一般而言，FDA的审评将产生以下建议的其中之一：

年度报告审评确认书

当FDA对年度报告进行审评且未出现进一步问题时，我们将向申请人发出一封信函或电子邮件，告知其该状态，并表明不需要提供其他信息。

要求提供更多信息

如果申请人未提供年度报告所需的所有信息，或FDA发现所提供的信息不足以进行全面审评，我们将向申请人发出一封信函或电子邮件要求其提供更多信息。如果FDA只需要澄清一个问题，我们将通过电话或电子邮件与申请人互动。这种方式是FDA认为最有效的方式。

不适用于年度报告的变更

如果根据21 CFR 814.39的规定，FDA确定对器械进行的变更需要提交上市前批准补充申请或30天通知，但申请人没有提交，我们将通过信函或电子邮件通知申请人提交此类文件。4一般而言，FDA将通过信函通知申请人，需要就变更提交上市前批准补充申请或30天通知，并要求其在规定的时间范围内提交适当的申请。然而，在某些情况下，也可能需要OC审评，以确定是否需要采取任何额外的监管措施。

- VII.	其他报告 - 批准后研究报告

如21 CFR 814.82（a）（2）所述，FDA可能要求继续评估（开展批准后研究），并定期报告器械预期用途的安全性、有效性和可靠性（发布批准后研究报告）。如果批准令确定了您必须进行的批准后研究，该命令将说明研究目的以及您必须提交批准后研究报告的频率。

请分别提交您的年度报告和批准后研究报告，即使它们同时到期，并在年度报告中注明您提交批准后研究报告的日期。这将有助于FDA的审评，因为FDA通常出于不同的目的对批准后研究报告和年度报告进行审评。

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/modifications-devices-subject-premarket-approval -pma-pma-supplement-decision-making-process

请参考FDA指南文件，“医疗器械书面意见电子副本计划”
（https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/ecopy-program-medical-device-submissions），以便了解有关电子副本计划的更多信息。

根据《美国联邦法规》第21篇第814.82（a）（9）条的规定，FDA可能认为要想持续合理地保证器械的安全性和有效性，必须提供该信息。

有关与CBER进行电子邮件通信的其他信息，请参阅“SOPP 8119：使用电子邮件进行监管通信”，访问https://www.fda.gov/media/108992/download。

参见指南文件《上市前批准令要求的批准后研究处理程序》，
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/procedures-handling-post-approval-studies-imposed-pma-order。