在医疗器械上市前申请中适当使用自愿共识标准

行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南

文件发布日期：2018年9月14日。

文件草案发布日期：2014年5月13日。

本文件取代2007年9月17日发布的《行业和FDA工作人员指南 - 公认标准的认可和使用》、2007年9月17日发布的《共识标准认可的常见问题》，以及2000年3月12日发布的《行业和FDA工作人员指南 - 实质等同性测定中标准的使用》。

如对本文件有关CDRH监管器械的内容有任何疑问，请致电301-796-5900联系中心主任办公室；或致电301-796-6287或发送电子邮件至scott.colburn@fda.hhs.gov 联系Scott Colburn。

如对本文件有关CBER监管器械的内容有任何疑问，请致电1-800-835-4709或240-402-8010联系通信、外联和发展办公室（OCOD）。

|  | 美国卫生与公众服务部 美国食品药品监督管理局 医疗器械和放射健康中心 生物制品评价和研究中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

电子版意见和建议可随时提交至http://www.regulations.gov，供FDA审议。可将书面意见提交至：美国食品药品监督管理局备案文件管理部（5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD 20852）。所有意见均应注明备案文件编号FDA-2014-D-0456。下次修订或更新本文件前，FDA可能不会对意见采取行动。

更多副本

医疗器械和放射健康中心（CDRH）

更多副本可通过互联网获取。贵司也可以通过电子邮件发送请求至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov获取本指南的副本。请在申请中提供文件编号17019和完整的指南标题。

生物制品评价和研究中心（CBER）

可向生物制品评价和研究中心（CBER）通信、外联和发展办公室（OCOD）（10903 New Hampshire Ave., WO71, Room 3128, Silver Spring, MD 20903），或致电1-800-835-4709或240-402-8010，或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov或登录网站https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm获取更多副本。

目录

I.	引言	1

II.	背景	1

A.	《国家技术转让与推动法案》（NTTAA）	1

B.	《食品药品监督管理局现代化法案》和《21世纪治愈法案》	2

III.	范围	3

IV.	使用共识标准	4

A.	符合性声明的使用	6

B.	共识标准的一般用途	11

V.	在标准发生变化时管理产品开发：过渡期	11

A.	在哪里可以找到有关过渡期的信息	12

B.	当标准变更发生在审评上市前申请之前时	12

C.	当标准变更发生在积极审评上市前申请期间	12

D.	过渡期到期	13

VI.	承诺性声明	13

VII.	共识标准的局限性	14

VIII.	当器械或标准变更发生在上市许可后时	14

在医疗器械上市前申请中适当使用自愿共识标准

行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南

本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA）对该主题的当前看法。本文件不赋予任何人任何权利，对FDA或公众不具有约束力。如果替代方法满足适用的情形和法规的要求，则贵司可使用替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页所列负责本指南的FDA工作人员或办公室。

- I.	引言

美国食品药品监督管理局（FDA）制定本文件旨在为行业和FDA工作人员提供指导，以便其在制定和评估医疗器械上市前申请时适当应用国家和国际自愿共识标准（简称共识标准）。

关于本文件引用的FDA公认现行版标准，请参见FDA公认共识标准数据库，网站：https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm。

FDA指南文件，包括本指南，并未规定具有法律强制力的责任。相反，指南描述了FDA对该主题的当前看法，除非引用了具体监管或法定要求，否则应仅视为建议。FDA指南中使用的“应该（should）”一词指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

- II.	背景

自愿共识标准对行业和FDA工作人员来说是一种宝贵的资源。使用共识标准可以提高可预测性，简化上市前审评，提供更明确的监管预期，并促进安全有效的医疗产品进入市场。共识标准为器械安全性和有效性评估的特定方面提供了共识方法，如试验方法、验收标准和处理风险管理和可用性等领域的流程。使用共识标准有助于促进国际协调。几十年来，FDA一直支持并依赖于共识标准的制定和使用，以支持FDA保护和促进公共卫生的使命。

- A.	《国家技术转让与推动法案》（NTTAA）

1996年，美国国会通过了《国家技术转让与推动法案》（NTTAA）（《公法》第104-113号），将曾在20世纪70年代末多次发布的美国行政管理和预算局（OMB）指令通告第A-119号《联邦参与自愿共识标准的制定和使用及其合规评估活动》编入该法案。NTTAA和OMB指令通告第A-119号制定了联邦政府政策，通过指示机构使用自愿共识标准代替政府独特标准来改善行政部门的内部管理，除非自愿共识标准与法律不一致或不切实际。

- B.	《食品药品监督管理局现代化法案》和《21世纪治愈法案》

国会还颁布了《1997年食品药品监督管理局现代化法案》（FDAMA）（《公法》第105-115号）和《21世纪治愈法案》（《公法》第114-255号），其修订了《联邦食品、药品和化妆品法案》（《FD&C法案》）第514（c）条。第514（c）条在某种程度上规定，FDA“应通过在《联邦公报》上公布…认可国家或国际公认标准开发组织制定的全部或部分适当标准，以便相关人员提交符合性声明，从而符合上市前申请的要求或其他要求，”参见21 U.S.C. 360d（c）（1）（A）。

《FD&C法案》第514（c）条中的“公认”一词指FDA在确定产品制造商的符合性声明符合《FD&C法案》中的相关要求（包括上市前申请的要求）后，对该标准的正式识别。

本指南指自愿共识标准，即FDA根据《FD&C法案》第514（c）条在《联邦公报》中认可的“FDA公认共识标准”。经FDA认可或决定认可的共识标准清单可在FDA公认共识标准数据库网站上查阅。有关FDA已决定认可但尚未认可的标准的更多信息，见第四节。

使用共识标准以满足上市前申请的要求，有助于促进上市前审评流程。对于CBER根据《公共卫生服务（PHS）法案》第351条规定为生物制品的器械，共识标准不仅可用于简短上市前通知（510（k）），还可用于任何510（k）、初始请求、试验用器械豁免（IDE）申请、上市前批准（PMA）申请、产品开发方案（PDP）、人道主义器械豁免（HDE）申请、新药试验申请（IND）或生物制品许可申请（BLA）。然而，在大多数情况下，标准只能满足部分申请的要求。

此外，申请人可选择遵守适用的共识标准，或以其他方式解决与批准或许可相关的问题。无论申请人最终对共识标准的使用做出何种决定，申请人均应确保其上市前申请中包含《FD&C法案》及其实施条例要求的所有必要信息。

- III.	范围

本指南描述了FDA公认和非公认共识标准在上市前申请中的适当使用和文件记录，以及FDA工作人员拟如何在审评过程中使用共识标准。本指南进一步明确并说明了有关在上市前申请中适当使用共识标准的监管框架、政策和实践。本指南适用于符合《FD&C法案》第201（h）条规定的“器械”定义的所有物品。

根据《FD&C法案》第514（c）条，符合共识标准可以满足除上市前申请要求以外的其他要求；本指南中未讨论此类用途。本指南也未涉及特定上市前申请的具体内容。此外，本指南未涉及援引并入（IBR）法规共识标准（如21 CFR 830.10援引并入了关于唯一器械标识符的要求）。有关更多信息，参见援引并入标准数据库网站。

- IV.	使用共识标准

本节讨论适当使用共识标准的程序、符合经FDA认可或决定认可的共识标准的符合性声明（DOC）的内容、以及在DOC不适用于上市前申请的情况下标准的一般用途。

医疗器械上市前申请不一定必须符合共识标准，除非共识标准已通过援引并入法规。制造商可选择应用适用的共识标准，或以其他方式解决与批准或许可相关的问题。如下文所述，如果制造商选择根据《FD&C法案》第514（c）（1）（B）条提交DOC，则声明必须真实。

行业和FDA工作人员必须意识到，共识标准的使用通常只满足上市前申请的一部分内容。申请人对共识标准的使用本身可能无法为监管决定提供充分的依据。例如，一个特定的器械可能会引起任何安全性和/或有效性问题，而这种问题是FDA公认共识标准尚未解决的问题，或者一项特定的FDA法规可能需要提供除FDA公认共识标准要求的信息以外的额外信息。换言之，即使上市前申请符合一个或多个共识标准，此类符合性也可能不符合《FD&C法案》及其关于在美国境内营销或调查产品的实施条例的所有要求。FDA对每份申请的所有信息进行评估，以确定其是否包含所有必要信息，是否符合在美国境内营销或调查该产品的要求。

FDA在上市前申请方面的经验表明，申请人并不总是适当地使用共识标准。例如，申请人可能会使用FDA非公认共识标准版本，或者他们可能未意识到，FDA只认可某一特定共识标准的某些方面，而非全部。此外，有时申请人试图使用不适用于特定类型器械或试验的共识标准。当申请人没有适当地使用共识标准时，FDA工作人员通常有必要要求其提供额外信息，以解决该标准旨在解决的问题。

适当使用共识标准可以有效证明上市前过程中安全性、有效性或实质等同性的各个方面。如果使用得当，共识标准通常能够减少申请人需要提供的文件量，并可能缩短FDA的审评时间。

在上市前过程中，共识标准有两种适当的用途：用于《FD&C法案》第514（c）（1）（B）条要求的符合性声明和一般用途。

DOC仅能参考FDA已指定识别号的标准。此类标准指FDA通过在《联邦公报》上发布公告予以认可的标准，或FDA已决定认可但尚未认可的标准（因为发布该公告的《联邦公报》尚未发表）。申请人可以查阅FDA在线数据库，以获取公认共识标准，从而确定DOC是否可以引用某一特定标准。该数据库将提供最新的适用标准列表，因为在FDA决定认可标准后，将更新在线数据库，以反映该决定甚至在认可标准之前。数据库将包括每项标准的识别号和补充信息表（SIS），以及待认可的标准。

当申请人证明其器械符合经FDA认可或决定认可的共识标准的所有要求时，可使用共识标准的DOC。在DOC中，申请人不得偏离经FDA认可或决定认可的共识标准。

在上市前申请中共识标准的一般用途指申请人选择部分或全部遵守共识标准，但不提交DOC的情况。此外，如果申请人选择遵守FDA尚未认可或决定认可的共识标准，或者申请人偏离了FDA公认共识标准，则申请人无需提交DOC。

- A.	符合性声明的使用

声明符合经FDA认可或决定认可的共识标准旨在使用该符合性以符合特定上市前要求，并减少提交给FDA的支持数据和信息量。因此，根据《FD&C法案》第514（c）（1）（B）条，选择遵守DOC中的共识标准以符合上市前申请要求的申请人必须在提交时，证明其器械符合FDA已认可或决定认可的共识标准，以便FDA可以在其审评中确定申请是否符合适用上市前要求。FDA希望申请人在发送上市前申请之前，先执行共识标准要求的所有必要试验，并符合共识标准。为证明符合共识标准，申请人必须提交一份DOC（参见《FD&C法案》第514（c）（1）（B）条）。DOC中的这些要素符合ISO/IEC 17050-1《符合性评估 - 供方的符合性声明 - 第1部分：通用要求》和ISO 17050-2《符合性评估 - 第2部分：通用要求的支持性文件》，以及按照共识标准提交DOC所需的支持性文件。

当申请人拟按照共识标准制定DOC，而器械类型不包括在该标准的范围内且未在SIS中列出时，申请人应说明为什么共识标准适用于所提器械。在大多数情况下，标准的范围定义了要试验的内容，无论是器械本身，还是该器械的某个属性，例如器械的材料组成/特性或包装。FDA建议在最终医疗器材成品上进行大多数试验。21 CFR 820.3（l）项下的“医疗器材成品”一词指已适合于使用或发挥功效的医材或器材配件，无论是否已经包装、标示或灭菌。相比之下，最终医疗器材成品指经过“待上市”器械所有制造过程的器械，包括包装和灭菌（如适用）。如果试验器械并非申请人拟销售的最终医疗器材成品，申请人应提供任何可能影响试验器械与待销售的最终医疗器材成品之间试验性能差异的依据。DOC可能基于组件制造商提供的数据或信息，但申请人有责任确保信息的准确性。在这些情况下，FDA建议申请人在开始试验前咨询相应的FDA工作人员。有关请求反馈的信息可参阅指南“医疗器械申请反馈请求：预申请程序和与FDA工作人员的会议”。

申请人可以根据内部进行的试验和分析或根据第三方（如试验实验室或认证机构）进行的试验来提交DOC。如果申请人聘请了第三方来进行试验，申请人应提供参与确定器械是否符合经FDA认可或决定认可的适用共识标准的所有试验实验室或认证机构的名称和地址，并列出这些组织的认证资格。

尽管随附的试验数据无需与DOC一并提交，但为使DOC符合共识标准，FDA可随时要求申请人提供其所依据的数据或信息（参见《FD&C法案》第514（c）（3）（B）条）。然而，这些请求只应在特定情况下发生，如本指南第IV.A（2）和（3）节所述。申请人必须保存所有记录，包括证明符合经FDA认可或决定认可（《质量体系条例》（21 CFR 820部分））的共识标准的数据和信息，无论该数据和信息基于第三方试验还是内部试验。此类记录是器械设计历史备案的一部分，并将根据21 CFR 820.180进行检查。

根据《FD&C法案》第301（x）条，不得按照共识标准伪造DOC。如果共识标准的DOC属于伪造声明，或者如果器械不符合申请人所声明、声称或陈述的标准，则根据《FD&C法案》第501（e）（2）条，该器械将视为假劣产品。此外，根据《FD&C法案》第301（q）（2）条，不得有意或无意伪造DOC以获得器械许可或批准。

（1）	符合性声明的要素

DOC中应包含如下要素。申请人可以选择按照ISO/IEC 17050-1《符合性评估 – 供方的符合性声明 - 第1部分：通用要求》制定DOC。应包含如下要素：

a.	负责该DOC的申请人/申办者的姓名和地址

b.	产品/器械标识，包括产品代码、器械上市名称、型号和特定于所提DOC的任何其他唯一产品标识数据

c.	符合性陈述

d.	DOC适用的标准列表，包括每项标准的适用内容（如有）

e.	每项标准的FDA识别号

f.	DOC的签发日期和地点

g.	负责该DOC的申办者的签名、打印姓名和职能

h.	对该DOC有效性的任何限制（例如，声明有效期、试验内容或对试验结果做出的让步）

（2）	支持符合性声明的补充文件

对于未提交描述器械如何符合共识的支持性文件的DOC，并非所有经FDA认可或决定认可的共识标准均适用。需要重申的是，共识标准的使用可能只满足上市前申请的一部分要求，而仅符合标准本身可能无法为监管决定提供充分的依据。经FDA认可或决定认可的大多共识标准虽然在上市前过程中有用，但其范围过于广泛和笼统，以至于FDA无法确定器械是否符合适用的共识标准，或者仅符合共识标准是否足以做出监管决定，除非FDA对基础数据或支持性文件也进行了审评。可能需要对基础数据进行审评的共识标准类型可能包括水平标准、面向过程的标准，或包括与试验方法、试验选择有关的选择的标准，或含有适用于广泛器械类型和安全问题的指南的标准。其中一个示例是ISO 14971《医疗器械 - 风险管理对医疗器械的应用》。这些共识标准通常不会列出必要性能试验的所有详细验收标准。如果共识标准不适用于未提交支持性文件的DOC，FDA建议申请人遵循ISO/IEC 17050-2《符合性评估 - 供方的符合性声明 - 第2部分：支持性文件》。简言之，如果上市前申请包含符合此类共识标准的DOC，FDA建议提交一份包含试验结果的总结试验报告摘要。同样，对于描述试验方法和过程或包含指南、但未提供所有必要性能试验的具体验收标准的共识标准，申请人应提交支持性文件，例如ANSI/AAMI/IEC 60601-1-2《医用电气设备 - 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 – 并列标准：电磁兼容 - 要求和试验》。

许多标准被称为“母”标准，具有附带的共识标准（例如，IEC并列和特定标准，或一系列标准，如ANSI/AAMI/ISO 80369《用于医疗保健应用中液体和气体的小孔连接器》系列），这些标准为特定类型器械的试验提供了验收标准（例如，ANSI/AAMI/ISO 80369-3《用于医疗保健应用中液体和气体的小孔连接器 - 第3部分：肠内应用连接器》）。如果FDA认可，这些附带的共识标准可能适用于无需提交基础数据的DOC。

（3）	FDA对符合性声明和补充文件的审评

在审评已提交DOC的上市前申请期间，FDA将审评该DOC，并确定其是否满足以下要求：

a.	提供本指南、ISO/IEC 17050-1或等效符合性声明中的要求。

b.	DOC中确定的标准具有识别号。

c.	确定的共识标准部分无任何偏差。

d.	DOC中确定的共识标准适用于所审评的医疗器械。

e.	如果根据ISO/IEC 17050-1确定有必要提供支持性文件，则申请人应根据ISO/IEC 17050-2或等效标准提供（参见下表1）。

f.	为支持DOC而提交的数据或信息表明，该器械符合本标准的规范部分。

g.	DOC不包括承诺声明（参见第六节）。

如果不满足上述任何要素，FDA将审评申办者提供的任何说明性文件，以确定其是否足以支持DOC，或将要求申请人提供额外信息，以满足要求。

如上所述，在特定情况下，申请人需要提供补充文件来支持DOC。由于具体共识标准不同，申办者应提交的信息类型以及FDA需作为补充文件审评的信息类型不同；但是，补充文件的需要和审评应遵循以下一般原则：

•	当共识标准既包括试验方法或试验程序，也包括一组预定义验收标准时，FDA通常不应要求提供与DOC中确定的特定共识标准相关的数据。

•	当共识标准包括试验方法或程序，但不包括验收标准时，申请人应提供对结果的评估，以及确定符合性的方法。

•	当共识标准包括与试验内容、试验方法或评估符合性的验收标准等相关的选择时，申请应对所做选择做出说明。

表1进一步概述了FDA针对经FDA认可或决定认可的不同类型的共识标准提交补充文件的期望。表1：FDA对符合性声明和补充文件的审评

| 上市前申请中提交DOC的共识标准类型 |  | 申请中是否应包括完整的试验报告？ | 申请是否应包括符合ISO/IEC 17050-2的补充文件？ |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计标准 |  | 否 | 否 |
| 标准包括 - |  |  |  |
| 试验方法或程序 | 验收标准 |  |  |
| 纳入 | 不包括 | 否 | 是，包括标准/总结结果 |
| 不包括 | 纳入 | 否 | 是 |
| 纳入 | 纳入 | 否 | 否 |
| 不包括 | 不包括 | 是 | 是的，包括完整的试验报告 |

- B.	共识标准的一般用途

在上市前申请中共识标准的一般用途指申请人选择部分或全部遵守共识标准，但不提交DOC的情况。共识标准的一般用途原因各不相同，但可能包括：（1）制造商选择使用公认共识标准，则无需提交DOC；（2）制造商已对共识标准方法进行了更改（即偏差）（相对于经FDA认可或决定认可的方法），以达到其试验器械的目的；或者（3）制造商选择使用无识别号的共识标准（例如，因为经FDA认可或决定认可的共识标准不适用于其器械）。当制造商引用上述自愿共识标准的一般用途时，FDA建议将此类用途的依据与支持标准使用方式的基本信息或数据纳入DOC。

- V.	在标准发生变化时管理产品开发：过渡期

随着FDA和行业认识到需要提高器械性能或解决注意到的安全问题，共识标准可能会过时或需要更新，以反映当前的知识。FDA认识到，对现有标准的变更可能会影响器械开发的生命周期，如果FDA公认现行版共识标准的更新版本或完全认可不同的共识标准，而没有管理这种过渡的方法，可能会推迟产品开发。

当共识标准被新认可的标准取代时，旧版本将在过渡期结束后撤销。过渡期旨在减少从共识标准的一个版本向新版本转变的负担。这种过渡期使得申请人能够在继续使用共识标准早期版本的同时，对使用可能有重大变化的同一共识标准的更新版本做好准备。通过设置过渡期，FDA使申请人能够继续开展当前的产品开发和试验，而无需因为已发布并认可了共识标准的更新版本而进行额外的试验。由于标准之间存在差异，当新版本标准涉及了此前未解决的重大问题时，申请人应提供使用旧版本标准的理由。

- A.	在哪里可以找到有关过渡期的信息

过渡期可参阅SIS，其中将提供申请标准即将到期版本的名称、共识标准更新版本的名称以及过渡期的有效期限。在公认共识标准更新版本时，过渡期期限将在SIS中列出。两个标准的SIS中均将包含过渡期声明，例如：

“FDA对[共识标准的即将到期版本]的认可将被对[FDA公认共识标准的更新版本]的认可所取代。FDA将接受符合性声明，以支持上市前申请的[共识标准的即将到期版本]，直到[月/日/年]。在此过渡期后，FDA将不接受符合[共识标准的即将到期版本]的声明。”

- B.	当标准变更发生在审评上市前申请之前时

FDA了解到，在产品开发过程中，可能会更新或修订标准，并认可最新版本。这可能会给申请人带来挑战。FDA重视并鼓励尽早与申请人互动，以确保在其提交器械上市申请之前解决科学问题，包括对标准变更的讨论。FDA鼓励申请人与FDA沟通，就解决两个版本标准之间差异的策略，以及这些差异是否会显著影响安全性和有效性评估进行讨论。这是因为申请人可能不必遵守修订标准的所有部分，只需遵守显著影响安全性和有效性评估的部分。

- C.	当标准变更发生在积极审评上市前申请期间

一般来说，在对申请进行积极审评期间，以及在更新、修订和公认共识标准之前，FDA将继续根据此前FDA公认版本审评申请。如果更新或修订的共识标准解决了与申请最终决定相关的新安全性或有效性问题，FDA可以要求申请人满足新标准或更新标准中解决该安全性或有效性问题的部分，或者提供替代数据或信息，以及替代方案解决问题的科学依据。

- D.	过渡期到期

在过渡期结束时，FDA将根据《FD&C法案》第514（c）（2）条撤销对过时共识标准的认可。申请人应经常查看FDA公认共识标准数据库网站，以确保其即将提交的上市前申请符合共识标准的适当版本。如SIS中所述，如果申请人在过渡期到期后向FDA提交了申请，FDA预计将使用具有当前识别号的标准开展试验。声明符合共识标准的过期或早期版本的陈述通常不被接受。预计在过渡期到期之前，申请人能够满足共识标准新版本的性能规范。

- VI.	承诺性声明

在本指南中，“承诺性声明”指申请人在声明中表示，器械在提交上市前申请时尚未知是否符合共识标准，但在上市前将符合共识标准。FDA认为，在许多情况下，表明器械未来将符合共识标准的承诺性声明不适合作为上市前申请的支持性文件。这是因为许多标准包括具有多个选项的通用方法，在特定情况下，这些标准不包含定义明确的验收标准或处理结果的评估。通常，如果申请人依赖共识标准来支持上市前申请，FDA希望在其向FDA提交申请之前，器械已符合共识标准。然而，在有限的情况下，FDA可以接受承诺性声明来支持监管决定。如果确定使用承诺性声明合适，则申请人应再提供一项声明，即在确认符合性之前，器械不会上市。

虽然承诺性声明表明申请人将遵守经FDA认可或决定认可的共识标准，但申请人不得再使用DOC的同时，提交承诺性声明。根据《FD&C法案》第514（c）条，申请人能够使用符合共识标准的DOC，前提是在其向FDA提交申请之前，器械已符合共识标准。需要注意的是，在FDA接受承诺性声明的情况下，制造商仍必须遵守21 CFR 820部分中质量体系条例规定的义务，包括21 CFR 820.30（g）项下的设计验证和21 CFR 820.75（b）项下的工艺验证，制造商还必须建立和维护程序，以验证器械设计，并监控和控制已验证工艺的工艺参数，以确保继续满足规定的要求。

- VII.	共识标准的局限性

特定器械可能会引发共识标准无法解决的问题。例如，一些器械的申请可能依赖于动物试验或临床研究的数据，而这些数据在经FDA认可或决定认可的共识标准中尚未得到解决。在其他情况下，附加性能规范可能更适用于申请涉及的器械。指南文件中也可能建议提供支持器械批准或许可的其他信息。当器械的申请中包含申请人的DOC，且其中涉及一个或多个共识标准时，FDA将审评上市前申请，以确保DOC适当，且上市前申请包含FDA评估器械安全性和有效性所需的所有其他信息，或者，在提交510（k）的情况下，包含评估器械实质等同性所需的所有其他信息。

需要注意的是，具有要求和/或参考其他规范性要求的共识标准并不优先于现有的FDA法律法规。

- VIII.	当器械或标准变更发生在上市许可后时

正如标准修订可能发生在向FDA提交申请前一样，也可能在获得上市许可后对标准进行修订。公认共识标准的变更并不会影响产品的许可或批准状态。此外，对共识标准的认可并不代表对其修订部分的认可。总的来说，FDA将积极评估新共识标准和现有标准的修订对上市前审评过程的影响，并酌情认可这些标准。由于FDA确定新标准或修订标准适合满足《FD&C法案》对医疗器械的要求，FDA将在FDA网站上更新标准数据库。如上所述，一旦FDA决定了认可标准，将发布识别号，并在数据库中提供补充信息。为认可这些标准，FDA将定期在《联邦公报》上发布一份认可标准清单。通常FDA每年至少进行两次认可活动。FDA已从认可标准清单中删除的替代标准将不可再用于DOC。

如果申请人在某种程度上基于DOC获得了许可或批准，但该标准被从认可标准清单中删除，则已获许可或批准的器械仍可合法销售，且仍是上市前通知已获批准（510（k））的器械。然而，任何在510（k）申请中提到在上市前通知已获批准的任何新器械不能同样依赖于已撤销标准的DOC。在这种情况下，FDA可能会建议申请资料使用新版本共识标准，即具有当前识别号的版本。

有关更多信息，参见https://www.nist.gov/standardsgov/what-we-do/federal-policy-standards/key-federal-directives。

《公法》第104-113号110 Stat. 775，783，§ 12（d）（1996年3月7日）。

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm

在本指南中，“申请人”指上市前提交文件的持有人、制造商、申办者或申请人。

对于CBER根据BLA确认为生物制品的器械，申请人可能需要根据《公共卫生服务法案》提供额外信息。

https://standards.gov/sibr/query/index.cfm

根据《FD&C法案》第301（x）条，不得伪造《FD&C法案》第514（c）条中要求的符合性声明。根据《FD&C法案》第501（e）（2）条，如果在其他条件下，器械被宣布符合公认的共识标准，则该器械属于假劣产品，除非该器械在所有方面符合该标准。

FDA公认共识标准的特定版本，且公认版本可能并不总是最新版本，也不一定适用于标准的所有条款。有关补充信息，请参阅共识标准数据库，网站：https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm。

参见《FD&C法案》第514（c）（1）（B）条。

参见《FD&C法案》第301（x）条和第501（e）（2）条。

ISO/IEC指南22:1996《供方的符合性声明的一般准则》已修订，并由ISO/IEC 17050-1:2004取代。请见https://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=27569。

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/requests-feedback-and-meetings-medical-device-submissions-q-submission-program

IEC并列标准指满足医用电气设备子类通用的基本安全和基本性能相关附加要求的标准；或满足基本安全和基本性能相关附加要求的标准，而这些要求涉及通用标准未完全涵盖的医用电气设备或医用电气系统的特性。参见ANSI/AAMI ES60601-1:2005/（R）2012和A1 2012、C1:2009/（R）2012和A2:2010/（R）2012（合并文本）：基本安全和基本性能的通用要求（IEC 60601-1-2005，MOD）。

IEC特定标准指满足基本安全和基本性能相关附加要求的标准，而这些要求涉及通用标准未涵盖的特定医用电气设备的特性。

参见《FD&C法案》第514（c）（1）（B）条。

参见《FD&C法案》第514（c）（3）（A）（ii）条。

参见《FD&C法案》第514（c）（3）（A）（i）条。

参见《FD&C法案》第514（c）（1）（B）条。

尽管表1说明了FDA根据《FD&C法案》第514（c）（3）（B）条的规定采用的一般方法，但FDA可随时要求申请人提供在声明器械符合公认标准时所依赖的数据或信息。