医用电气设备、医用电气系统和实验室医用设备的基本安全和基本性能 - 符合性评估认证方案（ASCA）试点计划的具体标准信息

行业、认证机构、检测实验室和美国食品药品监督管理局工作人员指南

文件发布日期：2020年9月25日

文件草案发布日期：2019年9月23日

如对本文件中有关CDRH监管器械有任何疑问，请通过ASCA@fda.hhs.gov咨询ASCA试点计划，或致电1-800-835-4709或240-402-8010，或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov联系交流、外联和发展办公室（OCOD）。

该信息收集的OMB控制编号为0910-0889（于2023年6月30日到期）。

|  | 美国卫生与公众服务部 美国食品药品监督管理局 医疗器械和放射健康中心 生物制品评价和研究中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

电子版意见和建议可随时提交至https://www.regulations.gov，供FDA审议。可将书面意见提交至：美国食品药品监督管理局备案文件管理部（5630 Fishers Lane, Room 1061, （HFA-305）, Rockville, MD 20852）。所有意见均应注明备案文件编号FDA-1998-D-0281。下次修订或更新本文件前，FDA可能不会对意见采取行动。

更多副本

医疗器械和放射健康中心（CDRH）

更多副本可通过互联网获取。您也可以通过电子邮件发送请求至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov获取本指南的副本。请在申请中提供文件编号20001和完整的指南标题。

生物制品评价和研究中心（CBER）

更多副本可通过以下途径获取：寄送信函至生物制品评价和研究中心（CBER）、交流、外联和发展办公室（OCOD）（10903 New Hampshire Ave., WO71, Room 3128, Silver Spring, MD 20903），或致电1-800-835-4709或240-402-8010，或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov或登录网站https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/guidance-compliance-regulatory-information-biologics/biologics-guidances。

目录

I.	前言	1

II.	范围	2

III.	医用电气设备、医用电气系统和实验室医用设备的基本安全和基本性能的ASCA试点计划中FDA公认共识标准列表	2

IV.	经ASCA认可的认证机构对检测实验室的认证和评估	8

A.	评估范围	8

B.	医用电气设备、医用电气系统和实验室医用设备的基本安全和基本性能的ASCA计划规范	8

V.	经FDA认可的基本安全和基本性能ASCA试点计划中的共识标准的上市前申请内容	15

A.	函附信	15

B.	符合性声明	15

C.	补充文件	15

VI.	1995年《文书削减法》	16

附录A：ASCA试点计划中基本安全和基本性能标准的ASCA符合性声明（DOC）示例	18

附录B：ASCA试点计划中基本安全和基本性能标准的ASCA摘要试验报告示例	21

医用电气设备、医用电气系统和实验室医用设备的基本安全和基本性能 - 符合性评估认证方案（ASCA）试点计划的具体标准信息

行业、认证机构、检测实验室和美国食品药品监督管理局工作人员指南

本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA）对该主题的当前看法。本文件不赋予任何人任何权利，对FDA或公众不具有约束力。如果替代方法满足适用的情形和法规的要求，则贵司可使用替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页所列负责本指南的FDA工作人员或办公室。

# I.	前言

本指南提供了有关基本安全和基本性能标准如何被纳入符合性评估计划试点认证方案（以下简称ASCA试点计划）的信息。FDA指南文件《符合性评估计划认证方案（ASCA）试点计划》中描述了ASCA试点计划。

对于ASCA试点计划中所涉及的FDA公认标准的当前版本，请参见FDA公认共识标准数据库。   有关监管申请中共识标准用法的更多信息，请参考FDA指南文件《医疗器械上市前申报时适当使用自愿共识标准》和《生物制品评价和研究中心审查的监管申请标准制定与用法》。

FDA指南文件，包括本指南，并未规定具有法律强制力的责任。相反，指南描述了FDA对该主题的当前看法，除非引用了具体监管或法定要求，否则应仅视为建议。FDA指南中使用的“应该（should）”一词指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

# II.	范围

该指南包括以下内容：

•	医用电气设备、医用电气系统和实验室医用设备的基本安全和基本性能ASCS试点计划中FDA公认共识标准列表；

•	基本安全和基本性能ASCS试点计划中FDA公认共识标准的计划规范；以及

•	当经ASCA认证的检测实验室进行试验时，建议上市前申请内容以基本安全和基本性能的FDA公认共识标准为准。

FDA指南文件《符合性评估认证方案（ASCA）试点计划》对认证机构、检测实验室、器械制造商和FDA工作人员如何参与ASCA试点计划、如何选择FDA公认共识标准和试验方法以及如何制定计划规范进行了描述。

# III.	医用电气设备、医用电气系统和实验室医用设备的基本安全和基本性能的ASCA试点计划中FDA公认共识标准列表

安全性的评估对于电力驱动的医疗器械至关重要。IEC 60601/80601 系列标准适用于患者护理环境中使用的器械，而IEC 61010-1系列标准适用于实验室中使用的器械。这些标准用于大多数电力驱动的医疗器械的上市前申请，有利于器械的安全使用。这些标准对器械安全性采取了“全面危害的方法”，除了使用环境造成的危害外，还包括电气、机械和辐射危害等。除对广泛的通用安全要求进行说明外，IEC 60601/80601和IEC 61010系列标准还包括近100个“特定标准”，这些标准对特定类型的器械如临床温度计、输液泵、婴儿培养箱和实验室离心机等提出了安全性要求。

有资格纳入医疗器械和实验室设备的基本安全和基本性能的ASCA试点计划中FDA公认共识标准列举如下。检测实验室在其ASCA认可范围内为评估一件产品是否符合其中的一个或多个标准而进行的所有活动，都在ASCA试点计划的范围内。在FDA公认共识标准数据库中列出的每个标准的补充信息表（SIS）中提供了FDA的认可程度（完全或部分）。在使用FDA公认共识标准时，SIS提供了更多需要考虑的信息，比如明确了FDA对于上市前申请试验建议的相关指导文件，以支持上市前申请。

•	ANSI/AAMI ES60601-1 医用电气设备 - 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求。

•	IEC 61010-1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 - 第1部分：通用要求。

•	IEC 60601-1-2 医用电气设备 - 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 - 并列标准：电磁干扰 - 要求和测试。

•	IEC 60601-1-3 医用电气设备 - 第1-3部分：基本安全和基本性能的通用要求 - 并列标准：诊断X射线设备的辐射防护。

•	IEC 60601-1-6医用电气设备 - 第1-6部分：基本安全和基本性能的通用要求 - 并列标准：可用性。

•	IEC 60601-1-8 医用电气设备 - 第1-8部分：基本安全和基本性能的通用要求 - 并列标准：医用电气设备和医用电气系统中报警系统的通用要求、测试和指南。

•	EC 60601-1-10 医用电气设备 - 第1-10部分：基本安全和基本性能的通用要求 - 并列标准：生理闭环控制器开发要求。

•	IEC 60601-1-11 医用电气设备 - 第1-11部分：基本安全和基本性能的通用要求 - 并列标准：家庭医疗保健环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求。

•	ANSI/AAMI HA60601-1-11 医用电气设备--第1-11部分：基本安全和基本性能的通用要求 - 并列标准：家庭保健环境中使用的医用电气设备和医用电气设备及医用电气系统的要求。

•	IEC 60601-1-12 医用电气设备 - 第1-12部分：基本安全和基本性能的通用要求 - 并列标准：预期在紧急医疗服务环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求。

•	IEC 60601-2-1医用电气设备-第2-1部分：取值范围为1MeV至50MeV的电子加速器的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-2医用电气设备-第2-2部分：高频外科手术设备和高频外科手术附件的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-5 医用电气设备 - 第2-5部分：超声理疗设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-6 医用电气设备 - 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-8 医用电气设备 - 第2-8部分：能量为10kV至1MV 治疗用X射线设备的安全的专用要求。

•	IEC 60601-2-10 医用电气设备 - 第2-10部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能的特殊要求。

•	IEC 60601-2-11 医用电气设备 - 第2-11部分：伽马射线治疗设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-16 医用电气设备 - 第2-16部分：血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-17 医用电气设备 - 第2-17部分：自动控制近距离放射治疗后装设备的安全的专用要求。

•	IEC 60601-2-18 医用电气设备 - 第2-18部分：内窥镜设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-19 医用电气设备 - 第2-19部分：婴儿培养箱的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-20 医用电气设备 - 第2-20部分：婴儿运输孵化器的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-21 医用电气设备 - 第2-21部分：婴儿辐射保温台的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-22 医用电气设备 - 第2-22部分：关于外科、美容、治疗和诊断激光设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-23 医用电气设备 - 第2-23部分：经皮分压监测设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-25 医用电气设备 - 第2-25部分：心电图机的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-27 医用电气设备 - 第2-27部分：心电图监测设备的基本安全和基本性能的特殊要求。

•	IEC 60601-2-28 医用电气设备 - 第2-28部分：医疗诊断X射线管组件的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-29 医用电气设备 - 第2-29部分：放射治疗模拟机的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-31 医用电气设备 - 第2-31部分：具有内部电源的体外心脏起搏器的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-33 医用电气设备 - 第2-33部分：医疗诊断磁共振设备的基本安全和基本性能用的专用要求。

•	IEC 60601-2-34 医用电气设备 - 第2-34部分：有创血压监测设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-36 医用电气设备 - 第2-36部分：体外引发碎石设备安全的专用要求。

•	IEC 60601-2-37 医用电气设备 - 第2-37部分：超声医学诊断和监护设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-43 医用电气设备 - 第2-43部分：介入操作X射线设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-44 医用电气设备 - 第2-44部分：X射线计算机体层摄影设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-45 医用电气设备 - 第2-45部分：乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位器械安全的专用要求。

•	IEC 60601-2-47 医用电气设备 - 第2-47部分：动态心电图系统的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-50 医用电气设备 - 第2-50部分：婴儿光疗设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-52 医用电气设备 - 第2-52部分：医用病床的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-54 医用电气设备 - 第2-54部分：X射线摄影和透视设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-57医用电气设备 -第2-57部分：对用于治疗诊断监测和美容/整形的非激光光源设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-62 医用电气设备 - 第2-62部分：高强度治疗性超声（HITU）设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-63 医用电气设备 - 第2-63部分：牙科口外X射线设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-64 医用电气设备 - 第2-64部分：轻离子束医用电气设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-65 医用电气设备 - 第2-65部分：牙科口内X射线设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 60601-2-68 医用电气设备 - 第2-68部分：与电子加速器、轻离子束治疗设备以及放射性核束治疗设备一起使用的基于X射线的图像引导放射治疗设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC/TR IEC 60601-4-2 医用电气设备-第4-2部分：指南和解释 - 电磁抗扰度：医用电气设备和医用电气系统的性能。

•	ISO 80601-2-12 医用电气设备 - 第2-12部分：肺部呼吸机安全的特殊要求 - 重症监护呼吸机。

•	ISO 80601-2-13医用电气设备 - 第2-13部分：麻醉工作站的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 80601-2-30 医用电气设备 - 第2-30部分：自动无创血压计的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 80601-2-35 医用电气设备 - 第2-35部分：使用毯子或床垫并用于医疗用途的加热器械的基本安全和基本性能的专用要求。

•	ISO 80601-2-55医用电气设备 - 第2-55部分：呼吸道气体监测仪的基本安全和基本性能的专用要求。

•	ISO 80601-2-56医用电气设备-第2-56部分：用于体温测量的临床温度计的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 80601-2-59 医用电气设备 - 第2-59部分：用于人体发热体温筛查的筛查温度计的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 80601-2-60 医用电气设备 - 第2-60部分：牙科设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	ISO 80601-2-61医用电气设备-第2-61部分：脉搏血氧仪设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	ISO 80601-2-69医用电气设备 - 第2-69部分：氧气浓缩器设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	ISO 80601-2-70医用电气设备 - 第2-70部分：睡眠呼吸暂停治疗设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	ISO 80601-2-72 医用电气设备 - 第2-72部分：家庭保健环境中使用的依赖呼吸机患者使用的呼吸机的基本安全和基本性能的专用要求。

•	ISO 80601-2-74医用电气设备 - 第2-74部分：呼吸道加湿设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	IEC 80601-2-77 医用电气设备 - 第2-77部分：机器人辅助外科手术设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	ISO 80601-2-79医用电气设备 - 第2-79部分：用于呼吸障碍的呼吸支持设备的基本安全和基本性能的专用要求。

•	ISO 80601-2-80医用电气设备 - 第2-80部分：呼吸功能不全的呼吸支持设备的基本安全和基本性能的专用要求。

# IV.	经ASCA认可的认证机构对检测实验室的认证和评估

## A.	评估范围

ISO/IEC 17011的第7节：符合性评估--对认证机构认证符合性评估机构的要求（以下简称“ISO/IEC 17011”）描述了认证机构评估检测实验室的过程。为了与ISO/IEC 17011保持一致，认证机构至少每两年对其认可的检测实验室的认可范围进行一次抽样评估。 在ASCA试点计划下，对基本安全和基本性能标准的评估没有其他要求。换言之，在ASCA试点计划中，经ASCA认可的认证机构可以对基本安全和基本性能标准进行抽样评估，以保证检测实验室在整个ASCA认证范围内的能力。

## B.	医用电气设备、医用电气系统和实验室医用设备的基本安全和基本性能的ASCA计划规范

本节中的ASCA计划规范为ASCA试点计划下的医用电气设备、医用电气系统和实验室医用设备的基本安全和基本性能的检测实验室认证提供了预期要求。经ASCA认可的认证机构，应遵循ISO/IEC 17011中的流程，按照ISO/IEC 17025:2017测试和校准实验室能力的通用要求（以下简称“ISO/IEC 17025”）以及本节中的ASCA计划规范对检测实验室进行认证。此外，进行所有测试时应将FDA相关指导文件的建议（参考指南第III部分）纳入考虑。为了便于阅读和参考， 以下编号和术语（包括“要求”一词） 与ISO/IEC 17025中条款/子条款的编号和术语相对应。

ISO/IEC 17025第4节“通用要求”

出于ASCA试点计划的目的，检测实验室在必要范围内检查制造商的风险管理文档，以评估是否符合IEC 60601/80601或IEC 61010的预期。检测实验室对制造商的风险管理过程是否充分不作评判，对风险的可接受性或制造商关于风险的决定是否充分也不作评判。当IEC 60601/80601或IEC 61010的某一条款要求检查风险管理政策、计划或记录（即风险管理文档）时，都是为了检查相关的IEC 60601/80601或IEC 61010要求是否得到遵守。

4.1	公正性

检测实验室提供咨询、设计或研究等服务时将遵循某个政策和规程，以便将这些服务与检测活动进行区别来保证公正性。

器械制造商的内部检测实验室同意制定用以确保和保护实验室公正性的政策和规程，目的是测试或评估该实验室的母体组织以及（如果适用）其他制造商制造的器械，无需考虑测试结果会对母体组织的商业利益带来怎样的影响。

4.2	保密性

本文件无超出ISO/IEC 17025中规定的规范。

ISO/IEC 17025第5节“结构要求”

本文件无超出ISO/IEC 17025中规定的规范。

ISO/IEC 17025第6节“资源要求”

6.1	总则

本文件无超出ISO/IEC 17025中规定的规范。

6.2	人员

a）	检测实验室同意保留合格且有能力的技术人员，以：

•	确立并实施达到标准要求的适当测试方法。

•	理解并应用规范和基本原理（包括基本安全和基本性能的概念）。

•	了解构成认证要求范围一部分的相关标准中的其他规范性引用。

•	确保用于确认被测试医疗器械的基本安全和基本性能所用途径的适宜性。

b）	检测实验室同意：

•	记录和坚持技术人员的初始和持续培训计划，包括应用新的/更新的测试方法并进行所需测试的规程。

•	按照规定的时间或在测试标准或方法得到更新或开发时，以及在职责发生变化时，对技术人员进行持续培训。

•	通过适当的培训机制进行培训，如在职培训或正式的课堂培训。

•	记录并保存对技术人员的培训记录。

c）	工作描述应说明并记录要求的认证范围内的管理、技术和关键支持人员的职责和所需能力。

6.3	设施和环境条件

本文件无超出ISO/IEC 17025中规定的规范。

6.4	设备

a）	检测实验室同意确保用于检测和评估器械的所有设备都是可用的，并且在要求的认证范围内处于正常工作状态。

b）	检测实验室同意确保其规程规定了为各类型或各种设备制定校验周期的步骤，并规定了延长仪器校验周期的标准、步骤和批准。

c）	检测实验室同意确保其规程说明了准确和及时地增加、删除、修改或维护设备记录中的信息，并具体说明负责这些工作的人员。

d）	检测实验室同意应具备规程来检查有缺陷或超出公差的设备对校验和测试的影响。检测实验室还同意，规程将确定负责此类检查的人员，明确其职责，并提供检查的步骤，包括：

•	确定影响是否是不可接受的（包括接受/拒绝的标准）

•	确定受影响的器械

•	分析对这些器械有影响的特定测试；并确定是否需要进行重新测试

•	准备一份检查报告

•	需要重新测试时通知客户；以及

•	指定执行重新测试的步骤

6.5	计量学的可追溯性

本文件无超出ISO/IEC 17025中规定的规范。

6.6	外部提供的产品和服务

本文件无超出ISO/IEC 17025中规定的规范。

ISO/IEC 17025第7节“过程要求”

7.1	申请、投标和合同审查

a）	检测实验室同意与客户签订合同，该合同对客户提出以下要求：

•	确定拟用于支持向FDA提交上市前申请的测试和测试结果；

•	确定IEC 60601-1第4.2.3.2和4.5条子条款以及ISO/IEC 17025第7.2.1.4条子条款所允许的特殊测试条件以及对测试方法和/或验收标准所做的补充或修改；以及

•	说明根据IEC 60601/80601和IEC 61010的风险管理要求，客户有责任指定和记录验收标准。

7.2	方法的选择、验证和确认

a）	检测实验室同意其管理系统将包括管理测试规程的开发、维护和使用的规程（包括相关纸质或电子记录，如测试数据表和核对表）。此外，检测实验室同意，这些管理系统规程应包括以下步骤：

•	确保测试程序在使用前应记录和审查；

•	确定负责制定、审查和维护测试规程的人员；

•	确保新修订的测试规程由在适用标准上有能力且经过培训的人员审查；以及

•	明确审查标准。

b）	检测实验室同意，测试规程和具体条款的测试计划将酌情包括或规定以下信息：

•	独特的标识，包括标题、文件编号、修订和生效日期；

•	拟用具体测试设备或拟用设备所要求的突出的性能特点；

•	警告/注意事项声明，用于提醒操作者注意潜在的危险；

•	测试的正常和不寻常的环境条件（包括公差）；

•	拟获取和记录的测试数据；

•	结果的客观验收标准，包括需要保持的基本性能；

•	确保结果一致所需的测试技术；

•	关于设备操作以及测试样品处理和制备的说明（如适用应包括关于多个样品标记的说明）；以及

•	用于评估或监测测试样品性能的方法。

c）	检测实验室同意确保在相关的测试规程或具体条款的测试计划中能反映来自器械预期用途和制造商基本性能规范的相关背景信息，包括计量稳定性。

d）	检测实验室同意确保各测试规程都能充分说明被测设备的所有适用标准规范。

e）	检测实验室同意优先使用认证范围内的检测方法。经IEC 60601-1第4.2.3.2和4.5条子条款以及ISO/IEC 17025第7.2.1.4条子条款允许的修改后的测试方法可以在ASCA试点计划中使用，前提是应提供测试方法和结果的详细信息。

注：关于如何报告修改后的测试方法的建议，请查阅FDA指南文件《上市前申请中非临床工作台性能测试信息的推荐内容和格式》。

f）	检测实验室同意在必要时将测试报告的相关部分纳入ASCA摘要试验报告中，以说明为解决与FDA公认共识标准中不同或额外风险而进行的所有测试。

g）	如果FDA公认共识标准中的某一条款要求对风险管理文档进行检查以获得客观证据，则检测实验室至少同意在检查规程中包括符合/不符合标准，并在检测实验室的记录中记录检查期间被检查的文件清单。

7.3	抽样

本文件无超出ISO/IEC 17025中规定的规范。

7.4	测试或校准条款的处理

本文件无超出ISO/IEC 17025中规定的规范范。

7.5	技术记录

本文件无超出ISO/IEC 17025中规定的规范。

7.6	测量不确定性的评估

本文件无超出ISO/IEC 17025中规定的规范外。

7.7	确保结果的有效性

本文件无超出ISO/IEC 17025中规定的规范。

7.8	报告结果

a）	检测实验室同意制定规程，以记录和报告ISO/IEC 17025对所进行的每项测试规定的所有信息，包括以下内容：

•	关于被测试的物品在多大程度上符合或不符合作为测试标准一部分的各条款规范的声明。

•	的详细描述，包括所测试的附件、选项、软件版本和配置在内的详细描述。

•	测试计划，包括参考制造商声明的预期用途和测试期间监测的基本性能要求，报告测试期间设备的运行状态。如果需要，应说明除IEC 60601-1第4.2.3.2和4.5条子条款和ISO/IEC 17025第7.2.1.4条子条款中所允许的方法之外的经过修改的其他测试方法。

注：关于如何报告修改后测试方法的建议，请查阅指导文件《上市前申请中非临床台架性能测试信息的推荐内容和格式》。

•	测试日期和地点；

•	测试报告的唯一标识符；

•	负责测试结果的人员的签名和打印姓名；

•	测试条件，如与测试相关的电源电压、环境温度或湿度；

•	标准要求被测设备所需的所有适用数据；

•	当测量的不确定性与测试结果的有效性或实用性有关时，当客户的指示有此要求时，或当不确定性影响到规范所限制的符合性时，应声明测量的估计不确定性的；以及

•	测试报告符合ASCA计划规范的声明。

b）	检测实验室同意不以第7.8.1.3款所述的“简化方式”报告测试结果。相反，申请人同意在适用范围内向客户报告第7.8.2条至7.8.7条子条款中列出的所有信息。（第7.8.4条子条款是针对校准证书的，在按照IEC60601的要求进行测试时不适用）。

c）	检测实验室同意以书面形式向客户传达所有的意见和说明，包括对基本安全和基本性能的担忧，如：

•	在测试环节中注意到异常的测试结果，且问题没有得到检测实验室满意的解决。

•	关于符合标准的任何其他方面的担心。

d）	检测实验室同意要求分包商进行的测试也应符合上述适用的测试报告规范。

e）	检测实验室同意在测试结束时向客户提交本指南中规定的ASCA摘要试验报告。

f）	检测实验室同意以书面形式向客户传达在执行项目测试计划过程中记录的所有观察结果。

注：观察指与当时正在进行的合格/不合格评估没有直接关系的器械行为。记录观察结果是为了让客户意识到器械行为，虽然它可能超出了正在执行的测试计划的范围，但它可能指明潜在的质量问题。客户有责任进一步评估这一点。

7.9.	投诉

本文件无超出ISO/IEC 17025中规定的规范。

7.10	不符合工程

本文件无超出ISO/IEC 17025中规定的规范。

7.11	数据和信息管理控制

本文件无超出ISO/IEC 17025中规定的规范。

ISO/IEC 17025第8节“管理体系要求”

8.1	方案

无论选择哪种方案（即ISO/IEC 17025方案A或方案B），检测实验室同意保留标准操作规程（SOP）和任何与ASCA测试相关的文件（例如，SOP、测试方法、工作说明、主方案、特定测试方案、数据收集工作表、培训信息）的索引，这些文件适用于本附录中ASCA试点计划中医用设备基本安全和基本性能以及实验室设备计划规范中的任何标准。

# V.	经FDA认可的基本安全和基本性能ASCA试点计划中的共识标准的上市前申请内容

FDA建议，在包含由经ASCA认证的检测实验室进行的基本安全和基本性能测试的监管申请中，应包括以下内容。

## A.	函附信

在FDA指南文件《符合性评估认证方案（ASCA）试点计划》中，对含有经ASCA认证的检测实验室的测试结果的上市前申请函附信提出了建议。

## B.	符合性声明

FDA指南文件《医疗器械上市前申请应适当使用自愿性共识标准》第IV.A.节对DOC声明的内容提出建议，即FDA公认共识标准。对于来自一个经ASCA认证的检测实验室的基本安全和基本性能测试，FDA建议器械制造商在DOC中应包括以下附加条款：

•	测试日期

•	测试地点

•	确认测试期间使用的FDA公认共识标准在实验室的ASCA认证范围内，并且在进行测试时没有因为ASCA认证暂停而受到任何临时标签的限制。如果相关标准受到ASCA认证暂停的影响，DOC应包括对这种暂停影响或不影响测试结果进行说明。

•	对DOC声明有效性的限制。

•	测试样品与本上市前申请中提供的器械的对比情况（包括在试验期间所作的任何修正）。

•	如何解决检测实验室通报的问题

•	如何解决测试期间的观察和/或老化问题

本指南附录A中提供了一份DOC声明的示例。该示例提供了一种方法，以说明单份DOC声明如何包含符合FDA公认共识标准的测试，、这些标准可能包括或不包括在检测实验室的ASCA认证范围内。

## C.	补充文件

建议在ASCA试点计划下进行的所有测试都应提供一份ASCA摘要测试报告。本指南附录B中提供了一个关于该测试报告的示例。请注意，经ASCA认证的检测实验室将ASCA摘要试验报告提供给器械制造商，然后制造商将其与自己的DOC声明汇总在提交给FDA的上市前申请中。

在ASCA试点计划进行期间，如果标准和测试方法在测试时在检测实验室的ASCA认可范围内，FDA一般会接受来自经ASCA认证的检测实验室的认定（即测试结果）。FDA可能要求并审查与ASCA认可的检测实验室的测试有关的其他信息，在题为“符合性评估认证方案（ASCA）试点计划”指南第XIII.A节的列表要点中对该情形进行了说明。

只有在使用特定的测试方法和验收标准时，ASCA试点流程和政策对测试结果的信心才得到增强。在标准允许修改或增加个别条款以保证基本安全和基本性能的情况下，FDA建议上市前申请应包括测试计划和规程、验收标准，以及证明安全声明的结果。在这种情况下，FDA建议ASCA摘要试验报告应包括有关被执行测试的相关信息。这类以下示例对需要提供这类附加文件的情形进行了说明。

•	根据器械的具体特点和/或预期用途或其操作条件，对标准条款中规定的测试方法进行了修改。

•	对条款中规定的验收标准根据制造商的风险管理进行了修改。

•	IEC 60601/80601和IEC 61010系列标准中的条款没有提供具体的测试方法和验收标准。例如，某条款可能指出“必要时可通过检查风险管理文档和功能测试来检查符合性”。在其他情况下，某条款可以规定在风险管理的基础上对具体的测试方法和验收标准进行修订。

# VI.	1995年《文书削减法》

本指南包含信息收集条款，根据1995年《文书削减法》（44 U.S.C. 3501-3521），这些条款须经管理和预算办公室（OMB）审查。

据估计，完成这一信息收集工作所需的时间，认证机构每次答复平均为95小时，检测实验室为47小时。将有关此工作估计的意见或减轻此工作的建议发送至：

FDA《文书削减法》工作人员，

运营办公室，

美国食品药品监督管理局，

PRAStaff@fda.hhs.gov

除非显示当前有效的OMB控制编号，否则FDA不得进行或发起信息收集，并且个人无需回应。该信息收集的OMB控制编号为0910-0889（失效日期：2023年6月30日）。

# 附录A：ASCA试点计划中基本安全和基本性能标准的ASCA符合性声明（DOC）示例

注：该示例旨在说明根据FDA指南文件《医疗器械上市前申请应适当使用自愿性共识标准》指出的器械制造商作为其上市前申请的一部分而提交的符合性声明的内容。

责任方

负责DOC的实体名称：

负责DOC的实体地址：

产品/器械标识信息

产品/器械的所有标识信息包括（例如，产品代码、器械营销名称及型号等）。

符合性声明

测试结果表明，该器械符合以下所列标准：

•	标准名称：（例如，ANSI/AAMI ES60601-1医用电气设备 - 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求。）

•	FDA认证编号：（例如，19-4）

•	选择的选项

	标准不包括选项

	标准包括选项

标准中选择的选项清单（例如，第5.3条允许在不能保持环境温度时修改测试条件）。如果测试是由经ASCA认证的检测实验室进行，则不需要在这部分提供信息；相反，这部分可以参考作为补充文件提供的ASCA摘要试验报告。

•	检测实验室名称。（例如：检测实验室ABC）

•	ASCA检测实验室识别号（如适用）：（例如，ASCA001）

•	测试地点：（例如，1234 Example Road, Silver Spring, MD 20993）

•	测试日期：（例如，2020年9月1日-2020年9月15日）

•	进行测试时的ASCA认证状态：

	标准不在ASCA认证检测实验室的范围内

	标准在ASCA认证检测实验室的范围内，

	ASCA认证未被暂停

	ASCA认证被暂停

说明认证暂停原因及其对测试结果的影响，包括暂停的日期。

•	补充文件（具体建议请参考本指南第V.C节）。

	不包括补充文件

	补充文件包括在申请中的以下位置，我已经检查了所进行的测试和补充文件之间在方案和数据方面没有差异：（例如，本上市前申请的附录A）

<重复DOC中的标准>。

对DOC有效性的限制

说明对DOC有效性的限制（例如，声明的有效期，测试的内容，或对测试结果作出的让步）。对于来自一个经ASCA认证的检测实验室的测试，应包括： • 关于测试样品与本上市前申请中提供的器械的对比信息（包括，在基本安全和基本性能测试期间所做的修改可在本上市前申请的以下位置找到：（例如，第V节，第45-50页） • 关于检测实验室通报问题解决的信息可在本上市前申请的以下位置找到：（例如，本上市前申请的附录D） • 关于测试期间观察和/或老化解决过程的信息可在本上市前申请的以下位置找到：（例如，本上市前申请的附录D） • 关于如何评估未经ASCA认证的检测实验室评估的相关标准条款的符合性的信息，包括关于进行该测试的人员、使用的测试方法和测试结果的详细信息：（例如，制造商已评估的识别信息、标记和文件（第7.1-7.9部分条款），并在本上市前申请的第X节中进行了描述；这些条款的所有方面都得到了全面说明，以支持与标准的符合性） • 关于如何满足该标准对标签的要求的信息可在本上市前申请的以下位置找到：（例如，本上市前申请的第X节）

签名

打印姓名：

负责DOC的实体内部职能:

签名	日期

# 附录B：ASCA试点计划中基本安全和基本性能标准的ASCA摘要试验报告示例

注：该示例旨在说明，根据FDA指南文件《医疗器械上市前申请应适当使用自愿性共识标准》，符合性声明应附有补充文件。ASCA摘要试验报告由检测实验室提供给器械制造商。

管理信息

1.	检测实验室名称。

2.	ASCA检测实验室识别号。

3.	测试地点。

4.	测试日期。

5.	进行测试时的ASCA认证状态。

	标准不在ASCA认证的检测实验室范围内

	标准是在ASCA认证检测实验室的范围内的

	ASCA认证未被暂停

	ASCA认证被暂停

说明认证暂停的原因及其对测试结果的影响。

器械基本性能特征

说明器械制造商向检测实验室提供的器械基本性能特征（包括参考任何规定基本性能的相关特定标准），并将其纳入测试。列出标准所确定的基本性能与测试期间所考虑的基本性能之间的差异（如果确定的话）。对于多个标准和/或多个测试，应包括每个标准所使用的基本性能特征。

使用环境

	家庭保健环境 [IEC 60601-1-11]

	专业医疗机构环境

	磁共振（MR）环境

	飞机环境

	紧急医疗服务环境[IEC 60601-1-12]。

	特殊/其他环境

在此包括所有关于指定使用环境的相关细节。

测试的条款

1.	被视为适用的条款

	所有条款都被认为适用。

	以下条款被认为不适用。

被确定为不适用条款清单和理由

2.	测试的条款

	所有条款都经过测试

	以下条款未经过测试

未测试的条款清单。

3.	结果不合格的条款

	无条款有不合格结果

	以下条款包含不合格结果

包含不合格的条款列表。不合格说明。

对测试方法和/或验收标准的修改

	未修改标准中规定的测试方法

	未修改标准中规定的验收标准

	一个或多个测试方法或验收标准被修改

被修改的测试方法和/或验收标准的清单。本ASCA摘要试验报告应附上适当的支持文件，包括测试计划和规程、使用的验收标准以及测试结果。

为证明标准符合性而进行的其他测试

	除了标准中规定的测试外，未进行其他测试。

	按照制造商的规定进行了其他的测试，以解决标准中没有具体说明的危险情况。

描述为解决标准中无具体说明的危险情况而进行的其他测试。本ASCA摘要试验报告附有适当的支持文件，包括测试计划和规程，使用的验收标准，以及测试结果。

器械配置和操作模式

说明器械是如何配置的，包括测试期间使用的操作模式。

测试期间的观察和老化情况

	测试过程中未发现观察和老化的情况

	发现一些观察结果和老化现象，但器械制造商规定的合格/不合格标准认为其是可接受的现象

说明检测实验室关注但被认为是可以接受的观察和老化情况。包括： • 器械发生意外情况（例如，显示不正确的数值，显示错误信息，器械或组件需要重新启动，如果器械或部件意外重启）。 • 器械或组件意外损坏，以及需要更换或其他干预恢复正常运行的情况。 本清单应说明意外事件。比如，在EMC测试期间，一个有效输入带来的一个错误信息将是意料之外的（因此应列出该事件）；相反，测试输入一个超出范围的输入来验证输入错误的功能，在测试期间出现同样的错误信息则在意料之中（因此无需列出该事件）。。任何意外的行为即使按照合格/不合格标准是可以接受的都应说明。如果在标签中列出了可能出现的意外行为（例如，“器械可能意外重启“），该行为仍需在此说明。

测试期间对测试样品的修改

	测试过程中，未对测试样品进行修改。

	在测试过程中，对测试样品进行了修改。以下是对该修改的描述，包括其对先前测试结果的影响。

说明在测试期间对测试样品所作的修改。说明根据所做修改而重复进行的历史测试，或说明不重复进行历史测试的理由。

经确定的问题

	未发现问题。

	问题已传达给器械制造商；参见下列清单。

向器械制造商传达的问题清单和描述。

我确定：

	上述摘要信息包括所有的原始数据和所有重新测试数据

	上述摘要信息是对测试的准确表述。

姓名：[键入姓名位置]	日期

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/accreditation-scheme-conformity-assessment -asca-pilot-program

有关FDA公认共识标准数据库的信息可登录网站获取https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm

有关《医疗器械上市前申请应适当使用自愿共识标准》的信息可登录网站https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/appropriate-use-voluntary-consensus-standards-premarket-submissions-medical-devices

可通过《生物制品评价和研究中心审查的监管申请标准制定与用法》及登录以下网站获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/standards-development-and-use-standards-regulatory-submissions-reviewed-center-biologics- evaluation Research

本文件引用的的IEC 60601/80601系列标准包括ANSI/AAMI ES 60601-1、IEC和美国采用的补充材料[6060-1-xx]、IEC 60601-2-xx以及IEC或ISO 80601-2-xx中的具体内容。

有关FDA公认共识标准数据库的信息可登录网站获取：https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm

参见ISO/IEC 17011的7.9.3。2017:符合性评估 - 对认证机构认证符合性评估机构的要求。

自愿性共识标准中的一些定义参考了'要求'。FDA对于ASCA试点计划的思考除非特别指明是监管或法定要求，否则应仅视为建议。

查阅《上市前提交的非临床工作台性能测试信息的推荐内容和格式》可登录网站：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/recommended-content-and-format-non- clinical-bench-performance-testing-information-premarket

查阅《医疗器械上市前申请应适当使用自愿性共识标准》可登录网站：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/appropriate-use-voluntary-consensus- standards-premarket-submissions-medical-devices

ASCA摘要测试报告与FDA指南中描述的测试报告摘要不同，查阅《上市前申请中非临床工作台架性能测试信息的推荐内容和格式》可登录网站：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/recommended-content-and-format-non-clinical-bench-performance-testing-information-premarket。

四舍五入到最近的整数。

参见《FD&C法案》第514（c）（3）（A）（i）节，FDA指南第IV.A.（3）（f）节中引用了《医疗器械上市前申请应适当使用自愿性共识标准》。

有关不在ASCA认证范围内的支持FDA公认共识标准所需补充文件的信息， 请参见FDA指南文件《医疗器械上市前申请应适当使用自愿性共识标准》。

修改IEC 60601-1第4.2.3.2条和4.5条子条款和ISO/IEC 17025第7.2.1.4条子条款所允许的特殊测试条件和增加或修改测试方法和/或验收标准。

例如，ANSI/AAMI ES60601的第4.2条指出，在ANSI/AAMI ES60601-1中无具体说明的危险情况应在风险管理过程中得到解决。