新型冠状病毒肺炎（COVID-19）突发公共卫生事件期间，使用干热灭菌法支持单一使用者重复使用过滤式面罩呼吸器的生物负载减少系统的执行政策

行业、医疗保健机构、医疗保健人员和美国食品药品监督管理局工作人员指南

2020年11月

美国卫生与公众服务部

美国食品药品监督管理局

医疗器械和放射健康中心（CDRH）

产品评价和质量办公室（OPEQ）

前言

公众意见

本指南旨在应对新型冠状病毒肺炎（COVID-19）突发公共卫生事件。由于美国食品药品监督管理局（FDA）认为公众先前参与本指南不可行或不适当，因此本指南的实施无需事先征得公众意见（参见《联邦食品、药品和化妆品法案》（《FD&C法案》）第701(h)(1)(C)条、21 U.S.C. 371(h)(1)(C)和21 CFR 10.115(g)(2)）。本指南文件正在直接实施，但仍需根据FDA的良好指南规范接受意见。

可随时提交意见，供FDA审议。可将书面意见提交至：美国食品药品监督管理局备案文件管理部（5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD 20852）。所有意见均应注明备案文件编号FDA-2020-D-1138，并在申请中填写完整的指南标题。

更多副本

更多副本可通过FDA网页获取。网页标题分别为“针对行业、FDA员工和其他利益相关者的新型冠状病毒肺炎相关指南文件”，访问网址：https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-issues/covid-19-related-guidance-documents-industry-fda-staff-and-other-stakeholders ，和“搜索FDA指南文件”，访问网址： https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents。贵司还可以发送电子邮件至 CDRH-Guidance@fda.hhs.gov ，以获得指南副本。请在申请中提供文件编号20044和完整的指南标题。

问题

如对本文件有任何疑问，请致电1-800-INFO-FDA或点击 CDRH-COVID19-SurgicalMasks@fda.hhs.gov。

目录

I.	引言	4

II.	背景	6

III.	范围	7

IV.	政策	7

A.	概述	7

B.	用于降低兼容过滤式面罩呼吸器上生物负载的干热系统的临界周期参数			8

C.	标签	9

V.	参考文献	11

新型冠状病毒肺炎（COVID-19）突发公共卫生事件期间使用干热灭菌法支持单一使用者重复使用过滤式面罩呼吸器的生物负载减少系统的执行政策

行业、医疗保健机构、医疗保健人员和美国食品药品监督管理局工作人员指南

本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA）对该主题的当前看法。本文件不赋予任何人任何权利，对FDA或公众不具有约束力。如果替代方法满足适用的情形和法规的要求，则贵司可使用替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页所列负责本指南的FDA工作人员或办公室。

I.	引言

FDA在保护美国免受新发传染病（包括新型冠状病毒肺炎（COVID-19）大流行）等威胁方面发挥着关键作用。FDA承诺及时提供指导，以支持应对这一大流行病的工作。

FDA将发布本指南旨在为使用干热灭菌法的生物负载1 减少系统提供一项政策，以支持单一使用者重复使用2微粒过滤式面罩呼吸器3 （FFR）。本政策适用于无呼气阀、无鸭嘴设计、不含抗菌剂/抗病毒剂的过滤式面罩呼吸器，以及1）已根据NIOSH批准的过滤式面罩呼吸器紧急使用授权（EUA）获得授权的过滤式面罩呼吸器4，或2）已根据非NIOSH批准的非中国制造过滤式面罩呼吸器紧急使用授权获得授权的过滤式面罩呼吸器5 ，或3）经FDA批准可供医护人员（HCP）6 使用的过滤式面罩呼吸器（“兼容呼吸器”或“兼容过滤式面罩呼吸器”）。在新型冠状病毒肺炎突发公共卫生事件持续期间，拟用于医疗目的和医护人员个人防护设备（PPE）的过滤式面罩呼吸器存在供应短缺，而生物负载减少系统在解决该问题上发挥了重要作用。

本政策仅在卫生与公众服务部部长（HHS）于2020年1月31日（生效日期：2020年1月27日）宣布的与新型冠状病毒肺炎相关的突发公共卫生事件期间有效，包括卫生与公众服务部部长根据《公共卫生服务法》（PHS）第319(a)(2)条（42 U.S.C.247d(a)(2)）拟定的任何续期。

鉴于这一突发公共卫生事件，正如2020年3月25日《联邦公报》中“新型冠状病毒肺炎相关指南文件的制定流程”的通知所述，请访问 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-25/pdf/2020-06222.pdf，本指南在无需事先征求公众意见的情况下实施，因为FDA已确定，公众的事先参与指导是不可行或不适当的（见《联邦食品、药品和化妆品法案》（《FD&C法案》）第701（h）（1）（C）条、21 U.S.C.371(h)(1)(C)) 和 21 CFR 10.115(g)(2)）。本指南文件正在直接实施，但仍需根据FDA的良好指南规范接受意见。

________________________

1	术语“生物负载”通常用于描述产品和/或无菌屏障系统上的活微生物数量。

2	在本指南中，“单一使用者”指在生物负载减少后，应由同一个人使用呼吸器。

3	在本指南中，术语“呼吸器”和“过滤式面罩呼吸器”（FFR）可互换使用。

4	关于《响应新型冠状病毒肺炎突发公共卫生事件期间NIOSH批准的用于医疗保健机构的空气净化呼吸器》的授权书，网站： https://www.fda.gov/emergencv-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatorv-and-policv-framework/emergencv-use-authorization#covidppe.

5	关于《非NIOSH批准的进口一次性过滤式面罩呼吸器》的授权书，网站： https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy- framework/emergency-use-authorization#covidppe.

6	在可能与本政策相关且在本指南发布时生效的两项过滤式面罩呼吸器紧急使用授权（EUA）中，医护人员（HCP）指在医疗环境下工作的所有可能会直接或间接接触患者或传染性物质的有偿和无偿人员。传染性物质包括身体物质（如血液、组织和特定体液）；受污染的医疗用品、器械和设备；受污染的环境表面；或者受污染的空气。医护人员包括但不限于急救医疗服务人员、护士、助理护士、医生、技术人员、治疗师、采血师、药剂师、牙医和牙科卫生员、医学生和实习生、非医疗保健机构雇佣的合同员工以及未直接参与患者护理，但可能接触到能在医疗环境中传播的传染源的人员（如文员、餐厅工作人员、保洁员、洗衣房工作人员、安保人员、工程和设施管理人员、行政人员、记账人员和志愿者）。

总体而言，FDA指南文件，包括本指南，并未规定具有法律强制力的责任。相反，指南描述了FDA对该主题的当前看法，除非引用了具体监管或法定要求，否则应仅视为建议。FDA指南中使用的“应该（should）”一词指建议或推荐，但不作要求。

II.	背景

目前爆发了由一种新冠病毒引起的呼吸道疾病。该病毒被命名为“SARS-CoV-2”，其引起的疾病被命名为“新型冠状病毒肺炎”（COVID-19）。2020年1月31日，卫生与公众服务部（HHS）发布了有关新型冠状病毒肺炎突发公共卫生事件的声明，动员了HHS运营部。7此外，2020年3月13日，总统宣布全国进入紧急应对新型冠状病毒肺炎的状态。8

FDA发现新型冠状病毒肺炎突发公共卫生事件期间，可能无法及时满足医疗保健机构对过滤式面罩呼吸器的需求。尽管根据现有医疗保健组织协议，医护人员应始终使用经FDA批准或授权且合适的新呼吸器，但在供应短缺的情况下，他们仍可能需要重复使用净化过或生物负载减少的呼吸器。为支持重复使用一次性过滤式面罩呼吸器，FDA发布了针对兼容过滤式面罩呼吸器净化的特定净化系统 紧急使用授权。9此外，FDA还提供了一种分级方法，即根据支持此类系统的现有证据水平，对用于净化或减少过滤式面罩呼吸器生物负载的系统进行分级。10 一般而言，FDA认为净化系统应表现出高微生物灭活水平（即杀灭率≥6-log），对应于最高和中等抗性水平（即分别为第1级和第2级），而生物负载减少系统应至少表现出中度微生物减少水平（即杀灭率≥ 3- log），对应于中等抗性水平（即第3级）。生物负载减少系统仅适用于支持兼容过滤式面罩呼吸器的单一使用者重复使用，且无法取缔美国疾病防控中心（CDC）的重复使用建议。11 净化系统或生物负载减少系统通常可采用各种方式（如汽化过氧化氢、蒸汽灭菌法、干热灭菌法）以达到预期的净化或生物负载减少水平。本指南中所述政策适用于在新型冠状病毒肺炎疫情期间，符合现有CDC重复使用建议，且仅使用干热灭菌法（如实验室烘箱、工业对流烘箱12）支持单一使用者重复使用兼容过滤式面罩呼吸器的生物负载减少系统（与净化系统相反）。

________________________

7	美国卫生和公共服务部长Alex M.Azar，确定存在突发公共卫生事件（2020年1月31日，随后重申），访问网址：https://www.phe.gov/emergency/news/healthactions/phe/Pages/default.aspx.

8	宣布全国进入新型冠状病毒肺炎（COVID-19）紧急状态的公告（2020年3月13日），访问网址： https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emergency-concerning-novel-coronavirus-disease-covid- 19-outbreak/.

9	https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatorv-and-pohcy-framework/ emergency- use-authorization.

10	新型冠状病毒肺炎（COVID-19）突发公共卫生事件期间，就申办者请求获取外科 口罩和呼吸器净化系统或生物负载减少系统紧急使用授权提出的建议，访问网址：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/recommendations-sponsors-requesting- euas-decontamination-and-bioburden-reduction-systems-face-masks.

11有关CDC就重复使用过滤式面罩呼吸器提出的建议的更多信息，	请参见 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html

FDA鼓励公司与其讨论本指南所述建议的任何替代方案。请注意，经净化系统或生物负载减少系统处理过的获得NIOSH批准的过滤式面罩呼吸器并不意味着其仍获得NIOSH批准，除非该呼吸器的NIOSH批准持有人确认经净化系统或生物负载减少系统处理过的呼吸器符合NIOSH批准标准。这意味着，经净化系统或生物负载减少系统处理过的获得NIOSH批准的过滤式面罩呼吸器可能无法始终满足针对N95过滤式面罩呼吸器的NIOSH适用性、过滤性和透气性标准，除非过滤式面罩呼吸器标签中另有规定。

III.	范围

本指南中所述执行政策仅适用于上述使用干热灭菌法的生物负载减少系统，旨在减少单一使用者重复使用兼容过滤式面罩呼吸器的生物负载，并补充新型冠状病毒肺炎突发公共卫生事件期间的现有CDC重复使用建议（即3级体系）13。希望就其干热灭菌系统提出净化声明（即第1级或第2级）而非生物负载减少声明（即第3级）的制造商应遵循FDA指南：新型冠状病毒肺炎（COVID-19）突发公共卫生事件 期间，就申办者请求获取外科 口罩和呼吸器净化系统或生物负载减少系统紧急使用授权提出的建议中所述建议。14FDA已针对某些兼容过滤式面罩呼吸器净化系统发布紧急使用授权，但截至本指南发布之日，尚未对任何使用干热灭菌法降低兼容过滤式面罩呼吸器上生物负载的生物负载减少系统发布授权。截至本指南发布之日，FDA并未许可或批准任何器械，可用于对这些预期用途的兼容呼吸器实施净化或生物负载减少。任何此类器械通常均需获得上市许可。

IV.	政策

A.	概述

新型冠状病毒肺炎突发公共卫生事件期间，需要保持个人防护设备（如过滤式面罩呼吸器）的充足供应，以供医护人员使用，进而减少新型冠状病毒的传播风险。在某些情况下，一次性过滤式面罩呼吸器的可重复使用次数较为有限15 ，且过滤式面罩呼吸器应经过适当净化或经过充分的生物负载减少处理。

________________________

12	本政策不适用于家用烤箱、压力锅、多功能锅或其他类型的家用电器。

13	新型冠状病毒肺炎（COVID-19）突发公共卫生事件期间，就申办者请求获取外科 口罩和呼吸器净化系统或生物负载减少系统紧急使用授权提出的建议，访问网址：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/recommendations-sponsors-requesting- euas-decontamination-and-bioburden-reduction-systems-face-masks.

14	https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/recommendations-sponsors- requesting- euas-decontamination-and-bioburden-reduction-systems-face-masks.

15	根据CDC现有建议，呼吸器的重复使用次数不应超过五次。（有关CDC就重复使用过滤式面罩呼吸器提出的建议的更多信息，请参见https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html ）

为解决因个人防护设备短缺引起的紧急公共卫生问题，FDA不会反对在遵循现有CDC重复使用建议的情况下，在未获得上市许可的前提下使用干热系统来减少生物负载和支持单一使用者重复使用兼容过滤式面罩呼吸器。例如，在每次使用之前，将呼吸器存放在透气纸袋中至少五天，并确保每个呼吸器的佩戴次数不超过五次，因为在突发公共卫生事件期间，此类装置不会产生过度风险。FDA认为，如已满足第IV.B节和第IV.C节中的临界周期参数和标签元素，使用干热系统减少生物负载和支持单一使用者重复使用兼容呼吸器不会产生过度风险。

B.	用于降低兼容过滤式面罩呼吸器上生物负载的干热系统的临界周期参数

本节就与上述执行政策相关的临界周期参数提出了建议。根据FDA目前可获得的信息，FDA认为，在以下情况下，使用干热灭菌法支持单一使用者重复使用兼容呼吸器的生物负载减少系统不会产生过度风险：

•	该系统可确保呼吸器在70°C的恒定温度下暴露60分钟或在75°C的恒定温度下暴露30分钟16 ，以在保持呼吸器完整性的同时，确保充分减少生物负载（即无包膜病毒或繁殖性细菌的杀灭率≥ 3- log）；17

•	在整个杀菌过程中，可密切监测和记录灭菌室温度，以确保热量达到准确均匀分布；

•	该系统的对流传热具有高度可控制性（如实验室烘箱、工业对流烘箱），以避免出现局部温度过高；和

•	由于家用电器温度控制缺乏准确度和精度，且混合使用存在交叉污染的风险，因此该系统不得是家用电器（如家用烤箱、压力锅、多功能锅）。

________________________

16	基于当前可用的证据[参考1-6]，在T=70°C下持续T=60分钟的干热处理或在T=75°C下持续T=30分钟的干热处理应确保呼吸器上无包膜病毒或繁殖性细菌的杀灭率达到≥ 3-log。上述生物负载降低水平与FDA指南：新型冠状病毒肺炎 （COVID-19）突发公共卫生事件期间，就申办者请求获取外科口罩和呼吸器 净化系统或生物负载减少系统紧急使用授权提出的建议，（访问网址： https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/recommendations-sponsors-requesting-euas-decontamination-and-bioburden-reduction-systems- face-masks）中所述的呼吸器净化和生物负载减少系统等级中的第3级一致。该生物负载降低水平仅适用于单一使用者重复使用呼吸器的情况，且无法取缔CDC的重复使用建议（https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse- respirators.html）。

17	基于当前可用的证据[参考7-8]，在T=70°C下持续T=60分钟的干热处理或在T=75°C下持续T=30分钟的干热处理对呼吸器的过滤性、透气性和适用性无影响。

C.	标签

本节提供了与上述执行政策相关的标签建议。

生物负载减少系统标签

提出上述一般建议的同时，FDA还建议生物负载减少系统的标签由制造商（负责制造用于减少过滤式面罩呼吸器上生物负载的烘箱）或由用烘箱进行生物负载减少的医疗保健机构提供，以传达重要信息，帮助使用者更好地理解该器械。例如：

•	尚未证明使用干热灭菌法的呼吸器生物负载减少系统能够针对最高和中等抗性（即净化）水平的微生物达到杀灭率≥ 6- log。但是，在控制良好的临界周期参数内运行（即在70°C下持续60分钟或在75°C下持续30分钟）干热系统可能实现无包膜病毒或繁殖性细菌的杀灭率达到≥ 3- log，从而足以减少兼容过滤式面罩呼吸器上的生物负载。生物负载减少系统旨在补充CDC的现有单一使用者重复使用建议（例如，在每次使用之前，将呼吸器储存在透气纸袋中至少五天）。生物负载减少不应代替或替代现有的CDC建议。请参见CDC在以下文件中提出的建议：净化和重复使用过滤式面罩呼吸器18、N95过滤式面罩呼吸器在医疗环境中的长期使用和有限重复使用推荐指南，19以及医疗保健机构总结：新型冠状病毒肺炎响应期间N95呼吸器供应问题的优化策略。20此外，医护人员应遵循有关过滤式面罩呼吸器使用和重复使用的现有医疗保健组织协议。

•	生物负载减少系统仅适用于无呼气阀、无鸭嘴设计、不含抗菌剂/抗病毒剂的过滤式面罩呼吸器，以及1）已根据NIOSH批准的过滤式面罩呼吸器紧急使用授权获得授权的过滤式面罩呼吸器，或2）已根据非NIOSH批准的非中国制造过滤式面罩呼吸器紧急使用授权获得授权的过滤式面罩呼吸器，或3）经FDA批准可供医护人员使用的过滤式面罩呼吸器。

处理说明

医疗保健组织应向管理净化和生物负载减少过程的人员提供处理受污染且需减少生物负载的兼容过滤式面罩呼吸器的说明，并说明监管链和防护措施（如确保参与干热系统使用的人员穿戴好适当的个人防护设备），以防止医护人员无意中接触受污染的过滤式面罩呼吸器，并消除过滤式面罩呼吸器之间的潜在交叉污染（如呼吸器应进行独立包装和标签）。21

________________________

18	https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse-respirators.html

19	https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html

20	https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/checklist-n95-strategy.html

21	有关生物负载减少系统标签中监管链和防护措施说明的其他建议，请参见以下FDA指南第IV.C.9节：新型冠状病毒肺炎（COVID-19）突发公共卫生事件期间，就申办者请求获取外科口罩和呼吸器净化系统或生物负载减少系统紧急使用授权提出的建议，访问网址： https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/recommendations-sponsors-requesting-euas-decontamination-and-bioburden-reduction-systems-face-masks

经生物负载减少的过滤式面罩呼吸器标签

FDA建议，对于经干热灭菌法处理过的已降低生物负载的兼容过滤式面罩呼吸器，应由医疗保健组织提供标签，以告知医护人员使用已降低生物负载的过滤式面罩呼吸器的正确程序和防护措施，例如：

•	根据现有医疗保健组织协议，使用者应始终使用新的呼吸器（如有）。只有在新呼吸器短缺的情况下，才应使用生物负载减少系统。

•	任何经过生物负载减少系统处理过的兼容呼吸器只能由单一使用者重复使用，且使用者必须遵循CDC对此类呼吸器提出的现有重复使用建议（例如，每次使用之前，将呼吸器储存在透气纸袋中至少五天）。请参见CDC在以下文件中提出的建议：净化和重复使用过滤式面罩呼吸器，22N95过滤式面罩呼吸器在医疗环境中的长期使用和有限重复使用推荐指南，23以及医疗保健机构总结：新型冠状病毒肺炎响应期间N95呼吸器供应问题的优化策略。24

•	经生物负载减少系统处理过的呼吸器未经NIOSH批准，其性能（即适用性、过滤性和透气性）可能不符合NIOSH批准的N95标准。最终使用者应在每次生物负载减少周期后对呼吸器进行目视和触觉检查，以验证呼吸器的配件或功能是否丢失。每次佩戴后，使用者应进行密封检查。如果可能的话，除CDC重复使用建议外，最终使用者还应遵守呼吸器制造商的所有说明或指导（例如，确保每个呼吸器的佩戴次数不超过5次）。

•	在气溶胶发生程序中使用呼吸器后，应丢弃呼吸器。

•	应丢弃受到患者血液、呼吸道或鼻腔分泌物或其他体液污染的呼吸器。

•	与需要采取接触防护措施的传染病患者密切接触后，应丢弃呼吸器。

•	丢弃损坏、变色或明显脏污的呼吸器。

•	丢弃任何让人呼吸困难的呼吸器。

•	通过提交在线FDA表格3500向MedWatch报告不良事件（2}（https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/index.cfm?action=reporting.home））或致电1-800-FDA-1088。

________________________

22	https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse-respirators.html.

23	https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html.

24	https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/checklist-n95-strategy.html.

V.	参考文献

1.	Tsuji, A., Kaneko, Y., Takahashi, K., Ogawa, M., & Goto, S. (1982).The effects of temperature and pH on the growth of eight enteric and nine glucose non-fermenting species of gram-negative rods.Microbiology and immunology, 26(1), 15-24.

2.	Firquet, S., Beaujard, S., Lobert, P. E., Sane, F., Caloone, D., Izard, D., & Hober, D. (2014).Viruses contained in droplets applied on warmed surface are rapidly inactivated.Microbes and environments, ME14108.

3.	Chin, A., Chu, J., Perera, M., Hui, K., Yen, H. L., Chan, M., Peiris, M., & Poon, L. (2020).Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions.The Lancet Microbe, 1(1), e(10).

4.	Pastorino, B., Touret, F., Gilles, M., De Lamballerie, X., & Charrel, R. N. (2020).Evaluation of heating and chemical protocols for inactivating SARS-CoV-2.BioRxiv.

5.	Maheshwari, G., Jannat, R., McCormick, L., & Hsu, D. (2004).Thermal inactivation of adenovirus type 5.Journal of virological methods, 118(2), 141-146.

6.	Heimbuch, B. K., Wallace, W. H., Kinney, K., Lumley, A. E., Wu, C. Y., Woo, M. H., & Wander, J. D. (2011).A pandemic influenza preparedness study: use of energetic methods to decontaminate filtering facepiece respirators contaminated with H1N1 aerosols and droplets.American journal of infection control, 39(1), e1-e9.

7.	Liao, L., Xiao, W., Zhao, M., Yu, X., Wang, H., Wang, Q., Chu, S., & Cui, Y. (2020).Can N95 respirators be reused after disinfection?How many times?ACS nano.

8.	Jacobs, J., Tang, H.“COVID-19 N95 Mask Sterilization Process:NASA Evaluation of Material Stability.”NASA, https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/results_covid-19r3- read-only_0.pdf Accessed July 24, 2020.