行业、FDA审评员及合规性
指南：

现成医疗器械软件的使用

文件发布日期：1999年9月9日

本文件将取代1997年6月4日发布的《有关现成医疗器械软件使用的指南》文件。

|  | 美国卫生与公众服务部 食品药品监督管理局 器械与放射健康中心 器械评估办公室 |
| --- | --- |

前言

公共评论

贵公司可以随时提交评论和建议至器械评估办公室，John Murray，（电子邮箱：john.murray@fda.hhs.gov或电话301-796-5543，供部门审议。在文件下次修订或更新之前，本审查机构可能不会对评论采取任何行动。有关使用或解释本指南的问题，请联系John Murray，电子邮箱：john.murray@fda.hhs.gov或致电301-796-5543。关于具体器械指南的使用或解释的问题应直接提交给相应的ODE审查部门。

其他副本

其他副本可从互联网获得。贵公司还可以向CDRH指南@fda.hhs.gov发送电子邮件请求，以接受本指南的电子副本或发送传真请求至301-847-8149以收到硬拷贝。请使用文件编号585来标识贵公司要求获得的指南。

目录

1	概述	1

1.1	引言与背景	1

1.2	目的/范围	1

1.3	定义	2

1.4	 OTS软件决策示意图	4

图1-1.OTS软件决策示意图	4

表1-1总结了基于图1-1的OTS软件提交材料的推荐内容。	5

2	OTS软件使用	5

2.1	OTS软件的基本文档	5

2.2	OTS软件危害分析	7

2.3	OTS软件危害缓解	8

图2-1.典型的危害分析与缓解	9

表2-1.损伤减少对策	11

2.4	描述和证明剩余风险	11

2.5	OTS软件的特殊文档	11

3	用于上市应用的OTS软件	12

3.1	示例	12

3.1.1	角膜地形图仪	12

3.1.2	会阴收缩力计	13

3.1.3	植入性医疗器械编程器	13

3.2	有关OTS软件的510（k）问题	15

3.2.1	需要510（k）的OTS软件更改	16

3.2.2	实验室信息管理系统的豁免	16

3.3	有关 OTS软件的IDE问题	16

3.4	某些诊断器械的豁免	17

3.5	有关  OTS软件的PMA问题	17

3.6	人工智能	17

3.7	产品标签	18

4	参考书目	18

5	附录	19

5.1	操作系统	19

5.2	实用程序和驱动程序	20

5.3	局域网（LAN）	20

5.3.1	要求分析	21

5.3.2	应用	22

5.4	器械主文件	22

5.5	维护和淘汰	23

5.5.1	安全性	23

5.5.2	设计	24

5.5.3	验证和确认	24

5.5.4	安装	25

5.5.5	淘汰	25

5.5.6	更改控制	25

本指南中出现的方括号【##】中的数字是参考书目中的引文（第4节）

# 1	概述

## 1.1	引言与背景

随着通用计算机硬件的使用变得越来越普遍，通常考虑将现成（OTS）软件并入医疗器械之中。在医疗器械中使用OTS软件允许制造商专注于运行特定器械功能所需的应用软件。然而，用于通用计算的OTS软件可能不适用于医疗器械中的既定特定用途。使用OTS软件的医疗器械制造商通常在停止软件生命周期控制后仍须对医疗器械的持续安全和有效运行负有责任。

本指导性文件的编制目的在于解决医疗器械制造商就其在使用OTS软件时应在向FDA提交的上市前提交材料中提供信息提出的许多问题。对这些问题的具体回应取决于讨论中的医疗器械类型，以及如果OTS软件出现故障，对患者、操作员或旁观者的安全产生的影响。因此，对“我需要记录什么”这个问题的回答可能有所不同，并且基于属于医疗器械设计组成部分的风险分析。提供给FDA的文档详情以及医疗器械制造商所需的生命周期控制水平随着因OTS软件故障而对患者、操作员或旁观者产生危害的严重程度的增加而增加。

本文档广泛地阐述了医疗器械制造商考虑给本审查机构的提交材料中需要记录的信息的方式。对于所有的OTS软件，建议使用一个需要记录事项的基本集，并且当源于OTS软件故障危害的严重程度越来越显著时，应详细讨论制造商的其他（特殊）需求和责任。

## 1.2	目的/范围

本指导性文件代表了本审查机构关于应在使用OTS软件的医疗器械上市前提交材料中提供的文档的最新见解。本指导性文件不为任何人创造或赋予任何权利，并不得对FDA或公众具有约束力。如果替代方法可满足法律、法规的要求，贵公司可以使用替代方法。在提及法定或法规要求时，FDA使用强制性语言，例如“必须”、“应当”和“要求”。在提及指南时，FDA使用非强制性语言，例如应该、可能、可以、建议。

本文件的目的是描述通常应在涉及OTS软件的医疗器械应用程序中提供的信息。此信息是除“医疗器械软件上市前提交材料的内容指南”中所述文档之外还需提供的信息【4】。本文概述的许多原则还可能有助于器械制造商确定设计控制和确认计划，以用于现成软件在其器械中的使用。本指南讨论了审查员应在该提交材料中寻找的关键要素，并借此提供制造商和审查员可以根据其操作的共同基准。这将提高本审查机构与申办方在涉及OTS软件的应用方面进行交互的可预测性。

本文件提供的指南反映了基于安全的风险管理方法，且旨在符合国际风险管理标准。现有国际标准表明，风险估计应视为危害严重程度和危害发生概率的乘积。发生概率根据临床和工程考虑因素进行计算。在临床方面，制造商使用患者人群、用户技能集、标签和风险收益分析来计算风险和可接受的风险水平。在软件工程方面，发生概率通常基于软件故障率。然而，软件故障本质上具有系统性，因此其发生概率不能用传统的统计方法来确定。

由于软件相关危害的风险估计无法根据软件故障率进行简单估算，因此CDRH认为，医疗器械软件的工程风险管理应着重于软件故障可能导致危害的严重程度。

危害分析的定义为危害及其起因的识别【IEC 60601-1-4】。根据ISO DIS 14971和EN 1441中风险分析的定义，危害分析实际上是风险分析的一个子集；因为软件的风险分析无法基于发生概率进行，所以软件风险分析的实际功能可以减少到危害分析功能。从技术上讲，使用术语“风险分析”或“危害分析”均适当。然而，CDRH选择使用术语“危害分析”来加强基于一个概念，即软件故障率计算风险通常不合理，根据危害的严重程度而不是软件故障率来管理软件安全风险更为适当。

## 1.3	定义

遵循基于安全的风险分析方法，我们定义：

危害-可能的危险源或可能导致人身伤害的状况。

危害分析-危害及其起因的识别。【IEC 60601-1-4】

危害缓解-减少危害的严重程度、发生的可能性或两者。

主要关切程度-如果与器械功能相关的软件操作直接影响患者、操作员和/或旁观者，以致故障或潜在缺陷可能导致患者、操作员和/或旁观者死亡或严重受伤，或者如果其可间接地影响患者、操作员和/或旁观者（例如，通过护理提供者的操作），使得不当或延迟的信息可能导致患者、操作员和/或旁观者死亡或严重受伤，则关切程度为主要关切程度。

次要关切程度-如果故障或潜在设计缺陷不会导致患者、操作员和/或旁观者受伤，则关切程度为次要关切程度。

中等关切程度-如果与器械功能相关的软件操作直接影响患者、操作员和/或旁观者，以致故障或潜在缺陷可能导致患者、操作员和/或旁观者遭受轻伤，或者如果其可间接地影响患者、操作员和/或旁观者（例如，通过护理工的操作），使得不当或延迟的信息可能导致患者、操作员和/或旁观者遭受轻伤，则关切程度为中等关切程度。

现成软件（OTS软件）-一种常用的软件组件，由医疗器械制造商使用，制造商无法对其声明完整的软件生命周期控制。

风险分析 – 研究可用信息以确定危害并估计风险。【ISO DIS 14971】

风险控制 – 根据其达成和实施决策以降低风险或将风险保持在规定限度内的过程。【ISO DIS 14971】

安全-在医疗器械法规中，安全是指当附有适当说明和对不安全使用的警告时，在其预期用途下对健康的可能收益超过了任何可能的风险。在本指南中，我们将使用词语“安全性和有效性”来提醒我们自己，安全性仅在收益-风险考虑和标签的背景下才有意义。

严重伤害–采自 《联邦法规》21 CFR 803.3（aa）中的医疗器械报告（MDR）法规，是指具有以下性质的损伤或疾病：

1.	危及生命，

2.	导致身体功能出现永久性损伤或身体结构出现永久性损伤，或

3.	需要进行医疗或外科手术以排除身体功能的永久性损伤或身体结构的永久性损伤。

永久性–就本部分而言，永久性是指不可逆转的损伤或身体结构或功能损害，但不包括轻微损伤或损害。

本文件中使用的其他软件术语在FDA的计算机化系统和软件开发术语词汇表【6】中定义。

## 1.4	 OTS软件决策示意图

支持OTS软件在医疗器械中的使用应用的内容取决于危害分析的结果。图1-1提供了决策过程的示意图和本指导性文件第2节的目录。

### 图1-1.OTS软件决策示意图

器械是否包含OTS软件？

（请参见定义，第1.3节）

提供基本文档

（请参见2.1节）

执行器械和OTS软件危害分析

OTS软件是否提供了次要关切程度（LOC）？

（请参见第2.2节）

危害缓解

（请参见2.3节）

描述和证明残留风险

（请参见第2.4节）

OTS软件（危害缓解之后）是否提供了主要关切程度？

提供OTS软件特殊文档

（请参见第2.5节）

否

是

是

否

否

是

完成

次要LOC

次要或中等LOC

主要LOC

完成

完成

### 表1-1总结了基于图1-1的OTS软件提交材料的推荐内容。

表1-1.来自图1-1的文档摘要

缓解后次要关切程度

危害分析

基本文档

缓解后次要关切程度

危害分析

基本文档

危害缓解

中等关切程度

危害分析

基本文档

危害缓解

描述和证明剩余风险

缓解后主要关切程度

危害分析

基本文档

危害缓解

描述和证明剩余风险

特殊文档

# 2	OTS软件使用

## 2.1	OTS软件的基本文档

OTS软件基本文档旨在回答以下问题：

1.	OTS软件是什么？-对于OTS软件所用的每个组件，请明确以下内容：

- OTS软件的名称和制造商。

- 版本级、发布日期、补丁数和升级名称（如果适用）。

- 将提供给最终用户的任何OTS软件文档。

- 为什么OTS软件适用于这种医疗器械？

- OTS软件的预期设计限制是什么？

注意：医疗器械制造商应仅使用适当文件中明确的OTS软件，即设计记录。如果OTS软件的版本已更改，则应更新适当文件以反映该更改。

2.	OTS软件的计算机系统规格是什么？-哪种OTS软件的配置将被确认？请明确以下内容：

- 硬件规格：处理器（制造商、速度和功能）、RAM（内存大小）、硬盘大小、其他存储、通讯、显示等。

- 软件规格：操作系统、驱动程序、实用程序等。每个项目的软件需求规格（SRS）列表应包含名称（例如Windows 95、Excel、Sun OS等）、特定版本级标准（例如4.1、5.0等）和OTS软件制造商提供的任何补丁的完整列表。

3.	贵公司应该如何确保最终用户采取了适当的操作？

- OTS软件和系统的哪些方面可以（以及/或必须）安装/配置？

- 应（或必须）采取哪些步骤来安装和/或配置产品？

- 配置需要多长时间更改一次？

- 建议或要求OTS软件用户拥有什么教育程度和培训？

- 在医疗器械中设计了哪些措施，以防止操作任何未定OTS软件（例如文字处理器，游戏程序）？未定OTS软件的操作可以通过系统设计、预防措施或标签来防止。可以通过禁用输入（软盘、CD、磁带驱动器、调制解调器）来防止引入。

4.	OTS软件有什么功能？-OTS软件在此器械中提供了什么功能？这等同于该OTS软件的《医疗器械软件上市前提交材料的内容指南》【4】中的软件要求。应明确以下内容：

- OTS软件旨在执行什么功能？申办方的设计文档应该明确指出医疗器械设计中将包括的OTS组件。明确OTS软件在多大程度上涉及器械错误控制中的错误控制和消息传递。

- 与其他软件（包括医疗器械之外的软件）的链接是什么（未被作为这个或另一个应用的一部分进行审查）？应为每个医疗器械/模块完全定义到外部软件的链接。设计文件应包括医疗器械软件和任何外部软件（例如网络）之间的联系的完整描述。

5.	贵公司如何知道其有效？-根据关切程度：

- 描述OTS软件的试验、验证和确认，并确保其适用于与OTS软件相关的器械危害。（见注1）

- 提供试验结果。（见注2）

- 是否有OTS软件问题（漏洞）和更新访问的当前列表？

注1：FDA建议软件试验、验证和确认计划应确定要使用的OTS软件（标题和版本）。当测试软件时，应使用将交付给用户的特定OTS软件进行集成和测试。

注2：如果制造商允许使用具有不同版本的OTS软件的医疗器械，则制造商应针对每个OTS软件版本对医疗器械进行确认。

6.	贵公司将如何跟踪（控制）OTS软件？-应有适当的计划回答以下问题：

- 在医疗器械中设计了什么措施来防止引入不当版本？理想情况下，在启动时，医疗器械应检查以确认所有软件具有正确名称、版本标识和配置。如果没有加载正确的软件，医疗器械应警告操作员并关闭以保持安全状态。

- 贵公司将如何维护OTS软件配置？

- 贵公司将如何存储OTS软件？

- 贵公司将如何确保正确安装OTS软件？

- 贵公司将如何确保为OTS软件进行适当维护和生命周期支持？

## 2.2	OTS软件危害分析

综合性风险管理方法应包括在整个产品的整个生命周期内持续的危害分析和缓解。预计制造商将执行OTS软件危害分析以作为医疗器械（系统）危害分析的一部分。

OTS软件失效、故障或误用可能会对患者、操作人员或旁观者造成危害。图2-1（下一页）总结了典型的危害管理和缓解过程，其中包括对OTS软件组件的危害分析。

提交材料应包括以下信息以记录OTS软件危害分析：

- 确定的所有潜在危害清单。

- 每个已确定危害的估计严重程度。

- 每个已确定危害的所有潜在原因清单。

注意：以表格格式提供的OTS软件危害分析或表格摘要将有助于审查。如果提供了足够的文档，OTS软件的危害分析可能会被纳入整体器械危害分析中。

如果具有OTS软件的器械提供了次要关切程度，则OTS软件的关切程度可能最高。这种器械中的OTS软件的危害分析可以简单地记录该器械的次要关切程度。

如果OTS软件的失效、故障或误用不会对患者、操作人员或旁观者造成伤害，据称OTS软件会提供次要关切程度，并且足够充分满足基本文档（请参见2.1节）要求。

## 2.3	OTS软件危害缓解

危害缓解活动可以设法降低危害的严重程度、发生的可能性或两者。危害缓解干预措施可以按以下优先顺序分为三类：

- 设计（或重新设计）

- 保护措施（被动措施）

- 警告用户（贴标）

### 图2-1.典型的危害分析与缓解

危害分析

识别所有潜在危害1..X

估计危害n严重程度

确定危害n的所有原因1.. x

（包括OTS软件）

减缓危害n原因的方法

缓解危害的方法

固有的安全设计

保护措施

用户信息和培训

评估缓解措施的结果

确定是否引入新的危害

是否将危害发生的严重性或可能性降低到可接受的水平？

危害缓解

为每个危害重复

为每个原因重复

是

否

危害缓解完成

这些方法可能涉及硬件和/或软件。这三种缓解方法绝不相互排斥，且可以同时使用。最理想的方法是设计有效的控制，即消除对危险操作或组件的需要。

保护措施被视为被动措施（从用户的角度来看），因为其无需用户进行任何操作。最无效的方法取决于医疗器械用户的某些操作（或缺乏操作）。

提交材料应包括以下信息，以记录OTS软件危害缓解：

1.	与OTS软件相关的所有以前的医疗器械危害列表

2.	采取缓解每种危害的步骤

3.	剩余风险

注意：以表格格式呈现风险管理或表格摘要将有助于审查。这些结果通常将作为整体医疗器械危害分析和缓解计划的一部分。

围绕十种“应对对策”开发了公共卫生伤害预防综合方法的示例【2】。表2-1（见下页）说明了危害缓解的一般方法，在这种情况下，其用于防止与患者、操作员或旁观者相关的损伤相关能量释放。

实施每项危害缓解措施后，应对剩余风险进行评估，并评估可能引入的任何新危害。

根据所发生的剩余风险的严重程度或可能性，剩余风险的可接受水平将取决于医疗器械的预期用途和软件执行的功能。在诊断试验的情况下，损伤包括可导致须进行不必要的创伤性诊断试验（例如活组织检查）或撤销或延迟重要的诊断或治疗程序的结果。

申办方需要描述并证明中等或主要关切程度的剩余风险（2.4节）。如果OTS软件的失效、故障或误用可能导致患者、操作员或旁观者死亡或严重受伤，则OTS软件可提供主要关切程度。如果来自OTS软件的剩余风险提供了主要关切程度，申办方将需要满足特殊文档要求（请参见第2.5节）。

### 表2-1.损伤减少对策

| 1. | 防止能量积聚。 |
| --- | --- |
| 2. | 减少所输送能量的量。 |
| 3. | 防止不当的能量释放。 |
| 4. | 修改能量释放。 |
| 5. | 在时间和空间上将患者与能量分开。 |
| 6. | 在能量和患者之间提供物理障碍。 |
| 7. | 更改接口处的曲面或基本结构。 |
| 8. | 减少误用的可能性或增加患者的抵抗力。 |
| 9. | 提供对伤害的快速应急反应。 |
| 10. | 出现损伤后改善医疗和康复。 |

## 2.4	描述和证明剩余风险

申办方应对剩余风险进行详细（完整）讨论。

应联系替代品的风险来考虑与使用OTS软件相关的风险，例如定制软件。该应用或相关应用中有关使用OTS软件的任何经验（数据）均应由申办方提交，并应由审查员考虑。剩余风险是否可以接受取决于具体的医疗器械应用。

## 2.5	OTS软件的特殊文档

为了满足提供主要关切程度的OTS软件的特殊文件要求，预期医疗器械制造商应：

1.	向FDA提供保证，OTS软件开发人员使用的产品开发方法适用于特定医疗器械的OTS软件的预期用途。FDA建议这包括对OTS软件开发人员在OTS软件构建中使用的设计和开发方法的审核。该审核应全面评估为OTS软件生成的开发和资格文档。（请参见注意2.5.1）

#### 注意：如果无法进行此类审核，并且在危害缓解后，OTS软件仍然提供了主要关切程度，则这种OTS软件使用可能不适用于预期医疗器械应用。

2.	证明对OTS软件进行的验证和确认活动的程序和结果适用于医疗器械的安全性和有效性要求。验证和确认活动不仅包括OTS软件开发人员执行的活动，而且包括在为其在特定医疗器械中的使用证明OTS软件的资格时由医疗器械制造商执行的活动。

3.	如果原始OTS软件开发商终止其支持，则证明存在适当机制来确保OTS软件得到持续维护和支持。

# 3	用于上市应用的OTS软件

## 3.1	示例

本节介绍了使用OTS软件的医疗器械的示例。这些示例说明了界定医疗器械关切程度的原因、应该使用的开发过程类型以及在监管提交材料中提供的信息。

### 3.1.1	角膜地形图仪

—次要关切程度医疗器械（请参见第2.1节）

预期用途：角膜地形图仪可提供角膜曲率异常的图像，其中，最简单的异常为散光。

说明：角膜地形图仪由中空锥体组成，患者从基部朝向内侧观察（如用一只眼睛看着扩音器的大端）。锥体内部为白色，带有黑色同心圆。同心圆可反射眼睛，并通过摄像头成像，其中，使位于锥体处的计算机控制透镜对着患者眼睛。使用同心圆的反射形状来形成角膜曲率的地形图并随后打印出来。

OTS软件：Windows等OTS操作系统通常用于与用户、微机硬件平台、角膜地形图仪、数据存储和输出器械交互。

OTS软件关切程度：角膜地形图仪并未提供直接伤害患者的挑战。来源与医疗器械故障相关的误诊的间接危害的风险很小，因为最坏情况是认为正确的图像并不正确。因此，这种医疗器械中的OTS软件提供了次要关切程度（请参见第2.2节），并应满足基本文件要求（请参见2.1节）。

### 3.1.2	会阴收缩力计

—次要关切程度医疗器械（请参见第2.1节）

预期用途：会阴收缩力计用于向进行肌肉强化运动（凯格尔运动）以治疗某些类型的尿失禁的患者提供反馈。

说明：会阴收缩力计有两种类型：衡量压力的会阴收缩力计，以及测量肌肉电活动（EMG）的会阴收缩力计。每个器械包括放置在阴道或直肠内的探针和监测单元。压力器械使用通过塑料管连接到监测单元的充气探头。当患者进行运动时，探头被压缩，同时监测单元报告压力变化。电气器械使用电极来测量在运动期间的目标肌肉的电活动，并由监视单元报告该信息。

OTS软件：OTS操作系统（如DOS或Windows）可用于记录和显示监控单元收集的数据。

OTS软件关切程度：由于医疗器械不能向患者施加能量，因此会阴收缩力计不会对患者造成直接伤害。由于这些医疗器械仅用作运动治疗的辅助器械并且其在临床监督下使用，因此预计在运行期间由于不准确的反馈而导致的间接伤害风险会很小。因此，这种医疗器械中的OTS软件提供了次要关切程度（请参见第2.2节），并应满足基本文件要求（请参见2.1节）。

### 3.1.3	植入性医疗器械编程器

—描述和证明剩余风险（请参见第2.5节）

预期用途：植入性医疗器械编程器可提供与植入式心律转复除颤器（ICD）或心脏起搏器的接口和双向通信。

说明：植入性医疗器械编程器由电磁编程头组成，其置于植入器械上，并提供与植入器械、个人计算机（PC）接口和PC硬件和软件的皮肤通信。编程器允许医师用户：

- 查询植入物的性能历史（器械和患者），以及在某些系统中，打印出记录的电描记图；

- 设置植入物的可调整（可编程）特性；

- 为系统初始化和诊断目的提供诱发冲击；以及

- 通过来自植入物的信号验证植入物的工作特性和状态（包括电池）。

OTS软件：OTS操作系统（如DOS或Windows）可用于提供用户界面（有时是图形）、PC（硬件平台）接口以及数据存储和输出器械的接口。

OTS软件关切程度：植入物的星载软件符合主要关切程度软件（生命支持/维持生命）的定义，并需要满足特殊文件的要求（请参见第2.4节）。器械编程器是否可以被视为较少关切程度主要取决于植入物或编程器中设计的保护措施。为缓解风险而采取的措施可能包括：

- 设计植入物以最大限度地减少错误编程引发不当操作状态的可能性；

- 设计编程器界面，以最大限度地减少错误通信的几率，包括硬件对电磁干扰（EMI）的硬化；

- 限制在编程应用中使用的那部分OTS软件；

- 保护PC不被用于其他应用，包括考虑以下内容：

  - 软件设计功能，防止添加多余软件、修改或系统使用；以及

  - 硬件设计功能，防止不必要的系统使用。

可能提供以支持在编程器中使用OTS软件的其他要点可能包括：

1.	在该应用中使用OTS软件的记录经验（数据）

- 检测并报告问题的系统是什么？

- 与其他（可能是非OTS软件）系统相比，所报告的问题率是多少？

2.	有关其他相关应用的OTS软件的记录经验

- 所报告的问题（漏洞列表）是什么和其中有多少与该应用相关？

- 在为与本应用有关的问题制定权变措施时是否遇到了困难？

审查小组必须决定所实施的整个编程器系统是否满足必要的系统安全性和有效性（请参见第2.5节）。

## 3.2	有关OTS软件的510（k）问题

包含OTS软件的新型或改良医疗器械将需要提交新510（k）的条件与不涉及OTS软件的器械相同。这些条件在CDRH指南 《决定何时为对现有器械的更改提交510（k）》 【3】 中给出。510（k）指南中有关技术工程和性能变更的部分（B）最适用于OTS软件。

本指南的第B节包括以下问题：

- B1（修改）其是否为控制机制更改？

- B2是否为工作原理更改？

- B5是否为性能规格更改？

- B8是否为软件或固件更改？问题B4到B8中确定的更改类型经常被称为设计更改或工程更改。涵盖了因用户、现场或工厂人员等的反馈而进行的常规规格更改，以维持或改善医疗器械性能，直到包括重大产品重新设计的所有事项。

- B8.1更改是否影响适应症？与明显的标签更改一样，如果更改影响适应症，即如果其创建了隐含的新适应症，则应提交新的510（k）。

- B8.2临床数据是否是评估安全性和有效性以确定实质等同性所必要的？只要制造商认识到因为台架试验或模拟不足以评估安全性和有效性，因此无法确定新设计的实质等同性，需要临床数据，则应提交510（k）。

- B8.3设计确认结果是否引发了新的安全性和有效性问题？对医疗器械设计的所有更改将需要一定程度的设计确认或评价，以确保器械将继续按照预期执行。逻辑上，常规设计验证活动的成功应用将导致制造商记录其工作并进行设计更改，即确保不会引起安全性或有效性问题。

如果对第B节中任何此类问题的答案为“是”，则通常需要提交新的510（k）。

### 3.2.1	需要510（k）的OTS软件更改

对于OTS软件可提供次要关切程度的医疗器械，OTS软件更改通常无需提交新的510（k）。但是，制造商负责确认更改。

对于其他医疗器械，关于是否需要新的510（k）决策取决于器械的预期用途；OTS软件的功能；以及OTS软件的风险在多大程度上得到缓解（参见有关何时提交510（k）的指南【3】）。

### 3.2.2	实验室信息管理系统的豁免

实验室信息管理系统（LIMS）是I类器械（21 CFR 862.2100，临床使用的计算器/数据处理模块）。其处于旨在存储、检索和处理实验室数据的电子医疗器械的类别中。LIMS还可以处理调度、计费和其他非器械功能。自1988年6月8日起，LIMS不受510（k）的制约。但是，需要遵守所有其他要求，包括登记、上市、GMP和MDR。

LIMS豁免不适用于人造智能或其他旨在分配诊断概率以用于指导治疗或进一步诊断研究的算法。

此类临床数据管理功能可能受到FDA法规的约束，血液机构软件系统也应受到此类约束。

## 3.3	有关 OTS软件的IDE问题

无论医疗器械是否包含OTS软件，有关IDE的要求均相同。OTS软件可以是医疗器械的一个组成部分，或者OTS软件可以是整个医疗器械，例如诊断软件。需要提交IDE的条件在21 CFR 812中规定，通常包括会影响医疗器械所适用的患者人群的更改；器械的使用条件（包括在标签或广告中推荐或建议的使用条件；与因使用器械而造成任何可能伤害或疾病权衡的因使用器械而产生的可能收益）；或医疗器械的可靠性。

与OTS软件相关的一些特定问题可能包括在临床研究中对OTS软件医疗器械的初始（beta）试验。这种研究必须符合适用的IDE要求。对于非重大风险医疗器械，应包括机构审查委员会的批准和患者知情同意书。对于重大风险研究，初始用户试验（beta试验）方案应在给ODE的IDE提交材料中提供。例如，辐射治疗规划软件（包括任何OTS软件模块）的beta试验将在完整的IDE下进行，并以FDA批准为前提。

## 3.4	某些诊断器械的豁免

如果包含OTS软件的产品是诊断性医疗器械，如果其符合第21节CFR 812.2（c）（3）中的标准，则可以免除IDE要求。例如，如果使用已在医学上使用的诊断产品或程序用于确认该诊断，则无需重大风险创伤性抽样程序并且无法将能量引入体内的无创性诊断器械的临床（beta）试验可免于IRB批准、患者知情同意书和其他IDE要求。

## 3.5	有关 OTS软件的PMA问题

上市前批准申请的标准和要求见21 CFR 814。当制造商为医疗器械提交上市前批准提交材料时，必须提供有效的科学证据（包括临床证据，如需要），以合理保证该器械的安全性和有效性。

需在整体医疗器械的情境下评价医疗器械中使用的OTS软件。医疗器械制造商必须确保使用适当的生命周期控制开发OTS软件的程度取决于医疗器械的总体风险、OTS软件的作用以及与OTS软件组件可能故障相关的关切程度。

例如，如果用于子宫颈抹片筛查器械、计算机辅助放射学或用于ECG波形的计算机辅助分析，医疗器械制造商用于模式识别的市售神经网络将需要广泛确认。用于非关键EEG波形计算机辅助分析的相同神经网络可能需要并不十分严谨的软件文档。同样，当用于心脏起搏器编程器时具有图形用户界面的市售个人计算机操作系统将需要广泛文档和确认证据。对于设计人造耳，将需要较少的OTS操作系统的文档和验证。

## 3.6	人工智能

正在为许多医疗应用开发基于OTS知识的软件（例如人造智能、专家系统和神经网络软件）。典型的系统可接受临床发现（有时包括成像数据），并生成疾病状态的概率和/或有关后续数据收集或治疗的建议。临床医生可以安排手术活检或其他侵入性试验或基于系统输出开始治疗。应以符合其直接影响（建议）和间接影响（错失的适当诊断试验和治疗）的安全性和有效性的方式对这些系统进行测试和审查。

## 3.7	产品标签

FDA建议用户手册应明确可与医疗器械一起使用的OTS软件版本。嵌入式软件（即，用户未选择OTS软件并且无法更改由医疗器械制造商提供的软件）无需这种规格。

用户手册应提供对用户的适当警告，其中应指出使用明确软件以外的任何软件将损害该医疗器械的安全性、有效性和设计控制，并且此类使用可能导致用户和患者的风险增加。医疗器械标签-建议格式和内容【5】中包含了有关警告成分和其书写方式的进一步说明。

当OTS医疗器械软件在磁性介质/用户可安装介质上传输时，包装应提供指示软件在其上的运行已经确认的最低硬件平台（处理器、内存、磁盘、接口等）的标签。标签中还应介绍供用户确保安装正确的适当试验。

如果OTS软件运行的硬件是独立计算机，并且用户没有被硬件或软件系统功能“锁定”，则应警告用户不要在计算机上安装任何其他软件（实用程序或应用程序）。

# 4	参考书目

1.	Levesen NG：Safeware-系统安全和计算机。Addison-Wesley，New York，1995年，680页。Abs：公认软件安全专家对问题方面的良好讨论。

2.	Haddon W，Baker SP：损伤方案。Duncan、Clark Brain、MacMahon（编辑）：预防医学，New York，Little，Brown，1979年。Abs：该领域最有经验人员获得的基础损伤减少策略的简要讨论。

3.	USPHS DHHS FDA CDRH：决定何时为对现有器械的更改提交510（k）。510（k）备忘录编号K97-1。1997年1月10日。Abs：CDRH指南，其中讨论了如何决定对现有510（k）的更改需要提交新的510（k）提交材料。文本版本可在FDA主页上获得，网址为：http：//www.FDA.GOV/cdrh/ode/510kmod.html。

4.	USPHS DHHS FDA CDRH：ODE。医疗器械软件上市前提交材料的内容指南。1998年5月29日。Abs：本文件提供了有关审查构成医疗器械的一部分（或全部）的软件的当前指南。可在FDA主页上获得，网址为：http：//www.fda.gov/cdrh/ode/software.pdf

5.	USPHS DHHS FDA CDRH：医疗器械标签-建议格式和内容。草案版本4.2，该半成品的副本在1997年3月4日提供。Abs：本文件提供了关于医疗器械标签的政策、格式和内容的当前指南。

6.	USPHS DHHS FDA ORA：计算机化系统和软件开发术语词汇表。Abs：本文件提供常用计算机和软件术语的词汇表。

# 5	附录

这些附录的目的是提供有关各种OTS软件的背景和评论。根据关切程度，器械制造商应使用或不使用商业现成软件（COTS）。

## 5.1	操作系统

操作系统软件是管理计算机及其相关硬件（包括外围器械）基本功能的主要软件程序。操作系统提供基本的用户界面，负责管理应用程序和任务，控制内存分配和数据存储器械，以及为计算机以及任何其他外围器械提供输入/输出。

“开放式”硬件（大众市场）架构计算机在架构和组织特征如计时、寻址和处理方面的差别很大。在这些平台上执行的操作系统和应用软件应该具有足够“稳健性”，以在这种环境中正确执行。

OTS驱动程序软件包提供CPU、操作系统和输入/输出外设之间的接口功能。然而，OTS驱动程序软件的性能和功能可能受到整个系统配置和OTS硬件的影响。一般来说，OTS驱动软件包可以分为以下输入/输出接口类型：串行、并行、视频信号、遥测、局域网和内部总线。在大多数情况下，特定软件驱动程序来源于特定的接口方案，并包含数据信号、控制信号和定时信号以用于正确操作。

由于有关大多数输入/输出接口/总线配置的试验需要特定的总线分析或特定接口协议的逻辑分析、范围和知识，且因其关切程度较高，OTS驱动程序软件包的确认过程应该是系统接口确认过程的一部分。这包括在两个方向上对数据信号的数据值进行验证；在两个方向上控制信号的各种模式设置（如适用）；以及驱动程序与CPU和操作系统的输入/输出中断和定时功能。

## 5.2	实用程序和驱动程序

本附录的目的是提供在医疗器械验证过程中使用OTS实用程序和驱动程序软件包的一般建议和背景。

实用软件通常设计用于与特定操作系统一起工作。与应用程序软件不同，实用程序软件旨在取代或增强通常由操作系统执行的功能。实用程序的示例为内存管理器、文件管理器和病毒检查程序。网络软件也可以被视为实用程序软件，因为其允许多台计算机访问相同的资源。操作系统也可以设计用于支持或启用网络操作，而无需安装任何其他实用程序软件。

由于通用计算机硬件的使用变得越来越普遍，因此通常考虑将现成操作系统并入医疗器械。使用OTS操作系统软件可使器械制造商专注于运行特定于器械功能所需的应用程序软件。然而，OTS操作系统软件旨在用于通用计算，并且可能不适用于医疗器械中的给定特定用途。OTS操作系统的开发人员通常将其系统设计用于通用业务或消费者计算环境以及更容易接受软件故障和错误的任务。通用计算环境中的错误可接受性可能会使OTS操作系统软件不适用于容错性较小的环境或应用程序。

OTS操作系统软件的并入也可能将不必要的功能和复杂性引入医疗器械中。通用功能要求通常导致OTS操作系统软件在尝试将更多功能集成到操作系统中时体积变大且不实用。这种多余的功能通常不会用于特定的医疗器械应用，并可增加将错误引入到操作系统中的可能性。用于医疗器械应用的OTS操作系统的基本功能通常是图形用户界面环境和硬件接口功能。有许多操作系统可用于定时或资源关键型应用程序，以提供支持用户和硬件接口所需的基本功能，但不具有通用业务或消费者操作系统的许多缺点。

OTS实用程序软件包可以执行以下功能：数学函数（快速傅里叶变换，sin，cos）；显示功能（图形）；管理功能（复制，删除，存储各种计算机数据/文件）；和数据处理函数（从一个或两个布尔类型传输）。这些类型的软件确认应该适用于关切程度。

## 5.3	局域网（LAN）

本附录的目的是为OTS软件使用的网络方面提供一般建议和背景。医疗器械，特别是多参数患者监护仪和成像系统，越来越网络化，以用于临床工作组、集中监控和存储患者医疗数据和记录。LAN和其他网络可支持越来越多的图像、测量数据、音频、视频、图形、文本等的通信和共享。这种异质媒体环境以更多的处理能力、更高的带宽或网络速度、复杂的对象关系数据库以及安全和访问考虑因素为成本。

对网络医疗器械的评价从界定网络应用的技术要求和了解这些要求开始。

### 5.3.1	要求分析

1.	速度-安全有效运行所需的响应时间决定了医疗器械系统的LAN数据速率（带宽）。器械监护仪、工作站和客户端机器所需的CPU处理能力和时钟速度应适当，以免出现瓶颈问题。

2.	LAN架构-应规定LAN的大小（用户节点数）和LAN的拓扑结构。

- 讨论LAN在多大程度上可以容错，例如工作站出现故障时？

- 讨论LAN在多大程度上需要具有可扩展性，即可以添加新的用户节点，而不降低系统性能？

- 讨论主要器械软件在多大程度上需要计算自给性或分布式？

3.	网络操作系统（NOS）。无论是现成的还是专有的，这种选择应该考虑到稳健性和灵活性之间的权衡。

4.	数据完整性-在网络中运行的任何医疗器械的最重要的问题之一是数据完整性。制造商应确保网络系统软件和硬件包含与器械关切程度相称的错误检查、处理和校正措施。

数据包和文件的传输应包括错误检测和纠正。错误检测方法包括奇偶校验、校验和和循环冗余校验（CRC）。

非专用更改或网络故障后的事务回滚可支持医疗器械LAN中的数据完整性。

关键数据和文件可能会在不同的位置重复存储。

5.	网络管理与安全-用户授权和认证应先于访问敏感的患者信息。

以上五项并不独立存在。在一个项目区域做出的决定可能会影响另一个区域局域网的性能。

### 5.3.2	应用

医疗器械系统所需的速度指可示硬件选择、网络接口卡和传输协议。例如，如果常规以太网协议（10Mbps的最大传输速度）对于预期应用来说太慢，则将需要不同的传输协议。

LAN架构与容错的简单性是在应用网络化医疗器械系统时可能出现的折中问题。LAN可以作为线性总线网络（可能是最简单的方案）应用，但是如果总线上的任何连接链路出现故障，则整个网络可能会出现故障。具有冗余集中式集线器的星形拓扑结构是更复杂但更稳健的网络结构的示例。

可以采用高带宽应用的分段来改善LAN性能。将数据流量限制到数据密集型集群可以减少整个局域网内的流量。

## 5.4	器械主文件

有关OTS软件的开发和确认的大部分信息可能随时提供给希望将OTS软件用作器械组件的医疗器械制造商。如果商业OTS软件供应商希望使OTS软件可用于医疗器械，但不想与客户（医疗器械制造商）共享其软件开发和确认的机密和/或所有详情，则供应商可以将器械主文件中的信息直接提交给FDA。

主文件应包含有关OTS软件开发、确认和已知软件漏洞的信息，以支持医疗器械制造商使用该软件。潜在器械应用程序的预期风险级别应指导OTS供应商决定在主文件中提供什么级别的详细信息。

OTS软件供应商还应考虑哪些类型的器械应用程序可能或无法适当地将OTS软件用作组件。然后，供应商可以向特定器械制造商授予许可，以在其上市前提交材料中引用主文件。有关器械主文件的信息包含在DSMA的《上市前批准（PMA）指南》中，或通过资源索取自动回传系统或从FDA主页获得（网址为：http：//www.fda.gov/cdrh/dsma/pmaman/front.html）

## 5.5	维护和淘汰

本附录涉及医疗器械中OTS 软件的相关可维护性问题。

维护活动通常被视为在确定和分发医疗器械产品基准之后开始的活动。维护和产品开发之间的区别较为重要。产品开发设计活动通常可导致有高度集成组件和逻辑性的系统结构。维护活动可将更改引入这种结构，从而可能导致结构完整性的丧失。结构完整性可能受到应新设计要求、纠正或环境适应性而进行更改的影响。这些类型的更改可能会影响结构组织、架构、逻辑、集成或这些特性任何组合的完整性。出于本文件主体中讨论的原因，即申办方无法控制OTS软件组件生命周期过程，具有OTS软件组件的产品维护可能会是一个突出问题。

特别来说，本节确定了一般安全性和有效性、设计、验证/确认、更改、安装和弃用问题。这些问题可能适用于所有受管制的医疗器械软件和独立医疗软件器械。适当评价将取决于关切程度。

本节假设包括：

- 已准备好制造商良好软件开发规范（GSDP）和良好纠正措施规范（GCAP）。

- 存在产品基准。

- 基于先前产品基准的新产品基准已经CDRH审查。

下面的每个问题都对应于产品开发生命周期阶段。这些问题确定了与所有受管制的PEMS和独立医疗软件器械相关的基本维护问题。本文件主体中的指南为本节的问题提供了程序性基础。

### 5.5.1	安全性

将新型或改良OTS组件引入产品基准可能会影响产品的安全性。因此，必须执行医疗器械的安全影响评估，并在故障模式和影响分析（FMEA）表中记录相关危害。应当提供和定性表达每种危害的后果；例如 主要、中等或次要。必须提供这些既定危害之间的可追溯性、其设计要求和试验报告。

分析应包括对发布公告（已知错误报告）、用户手册、规格、补丁、文献和互联网搜索的审查，以获得有关该OTS软件的其他用户体验。

提交材料应回答以下问题：

- 是否提供了对要求和试验报告可追溯的FMEA？

- 安全功能是否与新的OTS组件隔离？

- 新的OTS组件是否影响系统安全性的完整性？

- 新的OTS组件引入的新人为因素条件是什么？

### 5.5.2	设计

将新型或改良OTS软件组件引入产品基准可能会影响产品的原始设计。这种影响可能来自对产品结构组织、架构、逻辑、集成或这些特性的组合的必要更改。

有关结构变化的问题包括：

- 新的系统资源需求，如共享和/或固定内存

- 新的定时考虑

- 新的内存组织（例如，16位到32位到64位字），分区

- 新的人为因素问题

- 新的数据完整性问题

- 创建最终代码所需的新软件（构建工具）

因此，提交该材料应回答以下问题：

- 新的OTS软件组件将如何改变性能特性？

- 新的OTS软件组件将如何改变操作环境？

- 是否保留了数据完整性？

### 5.5.3	验证和确认

与确定产品基准一样，在对产品基准进行维护更改时，应进行验证和确认活动。对这些更改的分析可指导必要的验证和确认活动。产品基准中的新OTS软件组件将向产品中引入了未知的逻辑路径和复杂性。OTS软件组件的“黑盒”试验可能允许进行一些确认声明。然而，OTS 软件组件的未知逻辑路径和复杂性使得知晓系统中其他地方的设计结构或逻辑不受影响极为重要。这意味着应该进行全面的系统回归试验。这些确认活动的结果应该记录在案。

提交材料应回答以下问题：

- 试验报告是否提供了客观证据证明已确定的OTS软件组件危害已得到解决？

- 试验报告是否提供了客观证据证明所有已确定的系统危害已得到解决？

- 是否进行了系统回归试验？

### 5.5.4	安装

产品基准结构由于集成了新OTS软件组件而导致变化，可能会影响安装要求。这种影响范围可从小型文档更改到现场升级。审查员应确定OTS软件组件更改对现场产品的影响。

提交材料应回答以下问题：新的OTS软件组件对现场医疗器械产品的影响是什么？

例如：新的OTS软件组件是否在当前所用医疗器械的规格内正确运行？

### 5.5.5	淘汰

快速的技术变革、经济和市场需求正在缩小产品寿命。这些现象的直接后果是，现今使用的OTS软件组件在两年后可能不复存在。短寿命是软件的一个独特特性，因为其相对容易出现变化。淘汰OTS软件组件可能会对受管制产品产生重大影响，因为器械制造商可能会失去适当支持现场产品的能力。申办方需要支持具有OTS软件组件的现场医疗器械产品。

提交材料应回答以下问题：

- 旧OTS软件组件是否仍可用于现场医疗器械？

- 对于待更换/淘汰的OTS软件组件是否有弃用计划？

- 新的OTS软件组件是否将替换现场组件？

### 5.5.6	更改控制

提交材料必须标识要考虑的产品。因此，所提供的产品配置应指明：

- 硬件平台（例如微处理器、所需的最小内存、可寻址字长）

- 软件平台（例如操作系统、通信、数据库、必要的实用程序等）

- 以上（b）以外的OTS组件（见本文件主体的基本要求）

- 内部开发的应用程序