行业指南和FDA工作人员指导

牙科粘合剂 – 上市前通知

文件发布日期：1998年8月18日

美国卫生与人类服务部食品药品管理局

器械和放射健康中心

牙科器械分部

牙科、感染控制和一般医院器械部

器械评价办公室

前言

公共评论

对于管理局考虑事项的意见和建议，可随时递交至Dr.Susan Runner，联系地址为FDA/CDRH, 9200 Corporate Blvd., HFZ-480, Rockville, MD 20850。在对本文件完成下一次修订或更新之前，管理局可能不会采纳这一意见。更多关于本指导使用或解释方面的问题，请联系Dr. Susan Runner ，电话（301）827-5283。

额外副本

需要时可访问万维网/CDRH 主页http://www.fda.gov/cdrh/ode/87.pdf 或使用CDRH自动回传系统1-800-899-0381 或301-827-0111，当提示输入文件货架号时请输入2204 。

目录

页码

1.0 	引言	4

2.0 	一般信息	5

3.0	器械定义	5

4.0 	产品说明	6

5.0 	化学特性	6

6.0 	物理和机械性能	7

7.0 	生物相容性试验	8

8.0 	标签	9

9.0 	联系人	10

牙科粘合剂上市前通知编写指导

- 1.0 	引言

本文件的目的是为牙科粘合剂制造商提供关于更全面一致地编写上市前通知申请（510（k））所需信息的指导。

本文件的编制以针对牙科器械分部的完全充分审查所建议的信息为基础。使用本文件编写牙科粘合剂510（k）申请，并不一定确保FDA会批准该器械，并且某些510（k）申请可能需要本文件中没有的其他信息。然而，使用本文件将确保申请中含有执行实质等同评价所需要的基本要素。

本指导有待修订，这取决于新技术信息的发展和/或法规要求的变化。

标准品

医疗器械制造商在其器械开发和试验阶段期间可能选择依靠公认的共识标准。我们也认识到，ISO标准等共识标准需要定期接受评审，有待修订。FDA已经出版了一份名为“共识标准认识和使用指导”的文件，该文件向工业和FDA评审人提供关于上市前申请评价期间使用公认共识标准的指导，其中包括符合标准声明（联邦登记/卷63, No. 37/1998年2月25日星期三）。本文件及相关公认标准的列表都可登录FDA网站http://www.fda.gov/cdrh查阅。

- 2.0 	一般信息

510（k）总结或510（k）声明. 根据1990安全医疗器械法和21 CFR 第 807.87（h）部分，申请人必须递交以下两文件之一：（1）一份关于等同判定所依据的上市前通知申请中安全性和有效性信息总结（即，“510（k）总结”）；或（2）一份关于利害关系人根据要求可使用安全性和有效性信息的声明（即,“510（k）声明”）。该总结或声明应该明确标识为“510（k）总结”或“510（k）声明”。

真实准确声明. 按21 CFR Part 807.87（j）要求， 申请人还必须提供一份真实准确声明，表示上市前通知内递交的所有数据和信息都真实准确，无重要事实遗漏。

使用适应证表. 1996年1月1日，FDA开始要求所有510（k）申请人提供一份单独的页面，上面明确标记为“使用适应证”，列出他们器械的使用适应证。

新510（k）范例

1998年3月19日，510（k）申请递交的新程序变得更为有效。这些程序被统称为“新510（k）范例”。欲了解更多关于新510（k）范例方面的信息，请登录下面的FDA网站查阅：http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.pdf。

- 3.0	器械定义

如果牙科粘合剂由氧化锌-丁香酚构成，且用于作为暂时性牙齿充填物或作为粘结暂时性牙齿充填物的基底粘合剂，或用来粘结牙冠或牙桥等牙科器械，或应用于牙齿上保护牙髓，则它将被归为I类器械。然而，如果牙科粘合剂由不同于氧化锌-丁香酚的其他材料构成，且用于作为暂时性牙齿充填物或作为粘结暂时性牙齿充填物的基底粘合剂，粘合牙冠或牙桥等牙科器械，或用于牙齿上保护牙髓，则它将被归为II类器械。可参见21 CFR Part 872.3275.（FDA 产品代码 “EMA”）

常用的牙科粘合剂有氧化锌-丁香酚（I类）；和磷酸锌、硅磷酸锌、锌-聚丙烯酸酯、锌-聚羧酸酯、玻璃离子、树脂基粘合剂、硅酸盐基粘合剂等（II类）。

- 4.0 	产品说明

- 说明此牙科粘合剂的类别名称和商标名称。

- 递交一份关于你产品和其使用适应证的详细说明。详细说明该材料是否用于暂时性或永久性粘结、暂时性修复或作为基底或龋洞内衬。

- 提供一份说明性或表格比较文档，上面列出该产品与已合法上市的类似牙科粘合剂在预期用途、化学成分、物理特征和机械性能、安全性和有效性方面的异同比较结果。

- 5.0 	化学特性

- 提供完整的牙科粘合剂配料表，按含量标识出每一种化学成分（总含量之和为100%）

- 注释每一种化学成分的功能。

- 不要遗漏任何化学成分，也不要提交概括化的模糊描述，如“丙烯酸盐聚合物”。

- 提供特定的化学名称或缩写化学名称，非专有名称或商标名称。

- 披露配料中使用的所有染料或其他着色剂。

- 包含每一种化学成分的化学品安全说明书（MSDS）、制成品的化学结构图和分子式，如果可以，还可包含化学文摘服务社（CAS）登记号。

- 6.0 	物理和机械性能

应该在以下方面对该牙科粘合剂与已上市的类似产品进行比较：

- 固化反应的化学过程

- 混合粘合剂中粉液比例的一致性

- 最大溶解性和分解性

- 体积变化

- 操作时间和凝固时间

- 它们的预期用途的结合强度（MPa）

- 最佳膜厚度

- 导热性和导电性

- 凝固期间生成的热量

- 安全性（不应该有毒性、致癌性、致突变性、刺激性或致敏性）

如果此牙科粘合剂的物理性质符合性能试验的共识标准，则应该参考下面的特定标准：

| 牙科粘合剂 | ADA/ANSI 号规定或ISO |
| --- | --- |
| 牙科用玻璃离子粘合剂 | #66 |
| 牙科用聚链烯酸粘合剂 | ISO 7489 |
| 牙科氧化锌/丁香酚粘合剂 | ISO 3107 |
| 牙科氧化锌非丁香酚粘合剂 | ISO 3107 |

如果牙科粘合剂含有氟释放剂，则应该提供氟释放率曲线图。该释放曲线试验应该在37℃的蒸馏水中进行。该试验持续的时间范围可能在1-4周内。氟释放率通常在几天后呈现指数形式下降，故七天可能足够标绘出该释放曲线。如果能获得IDE试验调查收集的临床数据的支持，则允许声明有龋洞预防或其他治疗效益。

应该提供一份关于已完成的台架试验方法和结果的总结。应该把你的材料试验的定量结果与已合法上市的类似牙科粘合剂材料进行比较。

- 7.0 	生物相容性试验

对医疗器械执行生物学评价是为了确定身体与器械组件材料接触所产生的潜在毒性。该器械材料不应该直接或通过其材料成分的释放：（1）产生严重的局部或全身不良反应；（2）具有致癌性；或（3）产生不良的生殖和发育作用。因此，对任何人用新器械的评价需要系统性试验的数据，以确保制成品所产生的效益将会超过牙科粘合剂材料所带来的任何潜在风险。

ISO标准ISO-10993第1部分使用的测试选择方法非常类似于FDA过去使用的三方指导。它还使用表格（矩阵型）展示了基于上述讨论的各方面因素的试验要求。该矩阵由两个表组成“供考虑的初始试验”和“供考虑的补充评价试验”。为了协调生物反应试验与其他国家的要求，FDA 认可了ISO标准。器械评价办公室的评审人将接受根据ISO-10993第1部分收集的数据，并附带蓝皮书备忘录#G95-1“国际标准ISO-10993的使用‘医疗器械生物学评价第1部分：评价与试验’ ”中经过修改的矩阵表。

建议制造商对任何新器械材料开始高成本的长期试验之前，先与牙科器械分部讨论一下，以确保执行适当的试验，避免不必要的试验。

若该产品含有一种“新的”或非常规化学成分，导致产品配方的安全性或有效性受到质疑，则将会指示委托方进行生物相容性试验。一种材料可能会基于多方面因素而被认定为“新”材料，如制造方法、灭菌法、身体接触时间等等。生物相容性试验应该针对最终成品进行，即以尽可能接近患者将要接触的形式。

下面是向监管部门递交的申请书中应该最少涉及到的试验。

-	体外细胞毒性

-	埃姆斯致突变性试验

-	粘膜刺激（仓鼠颊囊）

-	豚鼠致敏试验

-	致癌性（如果先前记录存在致肿瘤可能性）

欲了解关于如何执行这些试验的详细情况，请参考适当的国际标准，如：美国国家标准/美国牙科协会41号文件牙科材料生物学评价的推荐性标准实践，1982或 ISO/TR：1984（E），牙科材料生物学评价，1984。

- 8.0 	标签

对消费者而言，最重要的是，牙科粘合剂的标签上能够清楚、准确和完整地标示出涉及所有相关成分、适应证、制作方法、危害、禁忌证和预防措施等方面的使用信息。

按照21 CFR Part 801.109的规定，标签应该标示声明“小心：联邦法律规定本器械仅依据或遵循牙科医师之指示进行销售”。另外，使用此产品的说明书应该标明发行日期或最新修订的日期。

510（k）申请中应该包含拟定的包装标签和贴标，包括可利用的宣传和广告信息。标签指的是包装标签和器械附带或贴于器械或其任何封皮或包装箱上的其他书面、印制或图文材料。广告可能也认为属于标签，尤其是它随附产品一起。参见联邦食品、药品及化妆品法案的第201（k）和（m）与第502（f）（1）和（2）部分的规定。

如果你希望获得关于FDA标签法规（21 CFR Part 801）对你器械适用性方面的具体建议，请联系合规办公室，电话（301）594-4618。另外，关于你牙科粘合剂宣传与广告方面的问题，请联系合规办公室 ，电话（301）594-4639。此外，注意标题为“参考上市前通知的贴假商标行为”法规（21 CFR 第807.97部分）。

- 9.0 	联系人

关于本指导的问题，应该联系：

Dr. Susan Runner

Branch Chief

美国食品药品管理局

器械与放射卫生中心

器械评价办公室

Dental Devices Branch, HFZ-480

9200 Corporate Blvd.

Rockville, MD 20850

Phone: 301-827-5283

Fax: 301-480-3002

关于该《法案》下你的责任的一般信息，可以联系小型制造商服务组获取，拨打其免费电话（800）638-2041 或（301）443-6597或访问其网站 ：http://www.fda.gov/cdrh/dsma/dsmamain.html。