本指南在1997年2月27日实施FDA的药事指导质量管理规范（GGPs）实施之前撰写。它并未建立或赋予任何个人任何权利，不会约束FDA或公众。可以使用替代的方法，只要使用的方法满足适用法令法规的要求。下一次修订中，将更新这份指南，增加GGPs的标准元素。

髓内钉棒审核员指南清单

版本#4

目录

I.	审核内容概述

II.	实质等同器械和审核器械的描述

III.	实质等同器械和审核器械

IV.	器械测试

V.	参考书目

附录

附录 1.钉棒的描述

附录 2.可参考的标准

附录 3.每种成分的材料和设计描述

附录4. 510k审核备忘录中的机械测试报告总结的组织

附录5. 书目

附录6. 髓内钉棒审核备忘录模板

I.	审核内容概述

- 遵循提供给第三方的“第三方审核：上市前通知审核指导手册”。

- 遵循ODE蓝皮书中的“器械标识指南”。

- 采用ODE新审核员培训手册中的样板审核备忘录，必要时调整该备忘录。

II.	实质等同器械和审核器械的描述

- 将这种新器械的预期用途与实质等同器械比较。髓内钉棒通常是棒状器械，一端有或没有固定于骨的螺孔。在21 CFR 888.3020中，这些II类器械的定义是“预期植入的器械，由合金（例如钴铬钼合金）棒和不锈钢组成。可插入长骨的骨髓管内，固定骨折”（产品代码87HSB）。其他任何预期用途应从说明书中删除，或有临床数据的支持。IM钉棒的一些设计可用于各种骨，而其他设计则是部位特异性的（例如，胫骨）。实质等同器械的应用部位应该与这种新器械的预期用途一致。

- 某些髓内钉棒可能需要比这份文件所述更多的分析。这样的例子包括硬度较低的钉棒、植入后可调节长度的钉棒或与钉棒连接的骨螺钉的磁性对位。这些涉及新组织和/或复杂组织的器械不通过第三方审核，因为可能需要对风险和机械及/或动物试验进行特殊分析，不属于这份文件涵盖的范围。

- 根据附录1、2和3的提纲，描述器械。

III.	实质等同器械和审核器械

- 将审核器械的预期用途、设计、材料、特性、固定方法等与实质等同器械的这些参数进行比较，列举两种器械的所有相似点和差异。

- 根据目前的工程技术和已发表的髓内钉棒临床结果，以及FDA以前的声明，针对每一种差异，说明这种差异为什么会或不会增加新的风险和并发症，或提高风险和并发症。与髓内钉棒有关的常见并发症包括：对位丧失、骨折牵拉、感染、肢体缩短、移位、肌肉萎缩、不愈合、穿出骨皮质、活动范围丧失、钉棒尺寸/形状引起的血管形成作用。

- 确定这种新器械与实质等同器械相比的潜在获益。

- 采用上述信息，证明下述试验要求是合理的。

IV.	器械测试

审核员负责评估所需的信息，根据审核器械的具体设计参数，确定安全性和有效性。以下是以前提交给FDA的器械要求开展的一些测试的范例。不过，新的信息可能会提示采用不同的方法。审核员应根据支持的参考文献说明测试要求和结论的合理性。如果需要测试器械，应根据附录4的建议，安排测试方法和结果的总结。

- 设计和材料实质上与实质等同器械相同的器械不需要测试，除非新信息显示有安全性和有效性问题。

- 髓内钉棒通常都是由医疗级CoCrMo, Ti-6Al-4V 或316 LVM制成。根据医疗器械ISO 10993测试或在合适的动物研究中测试时，在骨科植入物中没有或只有有限的安全应用史的材料或组合材料应证实生物学反应至少与实质等同器械或实质性等同器械一样好。

- 只有硬度明显与实质等同器械设计不同的新设计，才需要静态载荷到器械失效。

- 如果审核设计有参照设计中不存在的任何应力集中点，应开展材料组合的疲劳测试，或说明为什么不需要开展这种测试的理由。

- 应该在表格中总结含类似材料和设计的器械的任何已知数据和动物实验数据或临床数据。如果标准测试方法或其他测试结果产生了顾虑，可能需要增加动物数据或临床数据。

V.	参考书目

如果有参考文献，请提供书目（例如，附录4）.

附录1. 审核钉棒和实质等同器械的描述应包括以下信息（见ASTM F1264-96）

长度

纵向曲率

直径

内部（如果非实心）

外部

厚度

横截面形状（例如，环形，压楞，开放，闭合，有槽沟，开口宽度）

固定机制（例如，界面螺钉 ，器械的弹性变形，骨螺钉）

固定点的数量

开放部位的方向，矢状面和冠状面的其他不对称（例如，弯曲，两端弯曲，笔直，S形，阶梯形）

潜在临界应力集中点

植入的数量

两端的设计（例如，扁平，尖锐，钝头，有螺纹，圆形）

插入/拔出机制

| 附录2. | 可参看的标准包括以下各项： |
| --- | --- |
| ASTM F-339： | 三叶形髓内钉质量标准 |
| ASTM F-453： | V形髓内钉质量标准 |
| ASTM F-454： | 髓内钉质量标准 |
| ASTM F-455： | 实心髓内钉质量标准 |
| ASTM F-1264： | 髓内固定器械机械性能考量的标准指南 |
| ISO 5837-1： | 手术植入物-髓内钉系统-第1部分：三叶形或V形髓内钉 |
| ISO 5537-2 | 手术植入物-髓内钉系统-第2部分：髓内钉 |

附录 3.每种成分的材料和设计描述

对于审核器械每种成分的每个部分，提供以下信息，对于实质等同器械，也尽可能提供每种成分的每个部分的以下信息：

名称

型号

尺寸范围

在组合构造的照片或图纸上标识，注明近端和远端连接机制，说明是与皮质骨连接还是与松质骨连接。

显示这个部分在何处与器械的其他部分及组织拟合的图纸

界面类型（即，关节，固定配对部件，涂层，组织）

有公差（必要时）的详细工程图纸

材料成分，包括以下信息：

更详细的信息的来源（例如，其他FDA文件提交编号或其他参考文献）

材料的描述（例如，316 LVM不锈钢），包括加工条件（例如，退火，20%冷加工）

适用的自愿性标准的名称和编号

成品与标准的差异

商品名（非强制性）

制造商（非强制性）

新的加工方法（如果有）

附录4. 510k审核备忘录中的机械测试报告总结的组织

审核备忘录应提供510k中提交的每一份机械标准测试报告的总结。这应包括列举必需测试参数和结果以及产生数据的人员/实验室的一份列表。所有审核都应采用相同的方式组织。例如，每份报告的总结应包括（如适用）但不限于以下信息：

参考文献

报告标题

研究者姓名

开展测试的机构

名称

地址

电话号码

日期

测试开始

测试结束

最终报告完成

测试识别

标准品#

标准品名称

具体测试名称

样品描述（设计、材料、加工方法）

测试样品描述

对照品描述

选择标准

相对成品的差异

测试之前和测试期间，样品周围的介质

测试前的保存条件

体积

成分

pH

温度

流速

接触样品的测试模型或主体

机械载荷

方向	（例如，垂直于纵轴）

模式	（例如，3点弯曲）

载荷点	（例如，在钉棒的中心）

幅度	（例如，最低10磅，最高100磅）

时间	（例如，预先浸泡10天）。

速率	(e.g., 1 Hz)

周期 	(e.g., 106)

测试设置

示意图或照片

样本接触的夹具或灌封介质描述

测试设备校准（日程表，方法和数据）

参数选择的依据，数值等

样品检查方法（例如，失效分析）

测试样品的数量，及统计学依据

测试程序的时间描述

与参考试验方案和标准相比的偏差

结果

数据和可能失效机制的讨论

结论列表

目的/假设的讨论

简化和假设及其临床意义

附录5. 参考书目

髓内钉棒的测试标准包括以下各项：

ASTM F-383：髓内钉棒静态弯曲和扭转测试操作规范

ASTM F-1264：髓内固定器械机械性能考量标准指南

髓内固定器械（IMFD）尺寸和相关仪器术语的草案ASTM标准定义

测量髓内固定器械（IMFD）和钻头尺寸的草案ASTM标准操作规程

髓内固定器械（IMFD）低周期内在弯曲疲劳测试的草案ASTM标准操作规程

髓内固定器械（IMFD）近端和远端皮质骨锁定机制轴向压缩和弯曲载荷结合情况下的静态测试草案ASTM标准操作规程

髓内固定器械（IMFD）近端和远端皮质骨锁定机制轴向压缩和弯曲载荷结合情况下的低周期疲劳测试草案ASTM标准操作规程

髓内固定器械（IMFD）静态内在弯曲、扭转和径向顺应性测试草案SATM标准操作规程

附录6.外部固定系统的审核备忘录模板

im flexi met ti 64 screw

5 1 0 (k)审查

日期	1997年2月21日

自：	KEN MCDERMOTT

至：	File

文件#	Kxxxxxx

申办方	Xxxxxx

器械名称	Xxxxxxx钉

类别	HSB

疾病/用途	肱骨骨折

应用原因  新器械。

决定	影响这一决定的最重要因素包括以下各项：

- 上述提及的器械和实质等同器械的预期用途实质上相同。

- 上述提及器械和实质等同器械的设计相似，只是有一些小差异，不影响安全性和有效性。

这份510k中的每种审核成分的描述

| 成分1 | 4 mm交锁螺钉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料 | Ti-6Al-4V | 标准品# | ASTM F 136 |
| INTERFACES | 关节 无 | 配对部件 IM 钉棒 |  |
|  | 组织固定 无 | 涂层 无 |  |
| 成分2 | IM 钉棒 |  |  |
| 材料 | Ti-6Al-4V | 标准品# | ASTM F 136 |
| INTERFACES | 关节 无 | 配对部件 螺钉 |  |
|  | 组织固定 无 | 涂层 无 |  |

钉棒设计特征

笔直

长度：200-300 mm

固体

直径：8 mm

横截面形状：卵圆形

固定方法：2个螺钉

不对称性：一端宽，另一端逐渐变窄

在骨髓管内植入一根钉棒

两端的设计

宽的一端扁平，有孔

逐渐变窄的一端圆钝

无菌	γ射线灭菌

文件	bonfix/im

相似的实质等同器械

近期审批的实质等同器械

文件#	Kxxxxxx

申办方	Xxxxxxxxxx

器械名称	Xxxxxx髓内钉棒系统

分类	HSB

疾病/用途	肱骨近端骨折

应用原因	新器械。

决定	SE这种器械与实质等同器械相比，有相同的预期用途，符合类似的标准，有相同的技术特征。

| 成分1 | IM 钉棒 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料 | Ti-6Al-4V | 标准品# | ISO 11137 |
| INTERFACES | 关节 无 | 配对部件 螺钉 |  |
|  | 组织固定 骨 | 涂层 无 |  |
| 长度：155 mm |  |  |  |
| 笔直 |  |  |  |
| 直径：9-15 mm |  |  |  |
| 固体 |  |  |  |

横截面为环形

从远端到螺钉孔，有10个槽和3个沟。

固定方法：界面螺钉或骨螺钉

固定点数量: 近端（在肱骨头）有4个螺钉孔和4个缝合孔

将一根杆植入管内

钝的远端

平头近端带有螺纹插入/拔出孔

成分2	xxxxxxxx

材料	Ti-6Al-4V	标准品#	ISO 11137

INTERFACES	关节  无	配对部件 IM 钉棒

组织固定 无	涂层 无

设计	防止组织进入与插入/拔出器械相邻的螺纹孔

其他实质等同器械（见附件）

设计的差异（与实质等同器械相比）没有引起不同于以前使用类似器械时的新的安全性和有效性问题（风险）。两种器械的风险相同。

技术特征：

这份510k中提交的器械和需要测试的类似器械没有重要差异。安全医疗器械法要求在510(k)中提交用途声明、真实准确的声明以及安全性和有效性总结。

审核人：

Xxx Xxxxxxxxx

附录：

设计图纸

实质等同器械

预期用途声明

接触史：无