行业及FDA工作人员指南

心血管类器械的动物实验总则

文件发布日期：2010年7月29日

关于该文件的疑问，请致电301-796-5620或电子邮箱victoria.hampshire@fda.hhs.gov联系CAPT Victoria Hampshire, VMD, Office of Device Evaluation。

美国卫生和人类服务部

美国食品药品监督管理局

器械与放射卫生中心

器械评估办公室

心血管器械分部

前言

征求公众意见

您可以随时就机构观点提交书面意见及建议至食品药品监督管理局文档管理部[5630 Fishers Lane，1061室（HFA-305），Rockville，20852]。电子意见提交到www.regulations.gov。

提交意见时，请参考本指南文件的确切标题。在下次修订或更新文件之前，机构可能不会对此有所行动。

其他副本

您可以从互联网上获得其他副本。您也可以向dsmica@fda.hhs.gov发送电子邮件请求，以接收指南的电子副本，或者向301-827-8149发送传真请求，以获得一份硬拷贝。请使用文档编号1717来标识您请求的指南。

目录

I.	引言	6

II.	范围	7

III.	概述	7

IV.	动物研究的要素	8

A.	选择动物模型的原理	8

B.	研究保证	9

C.	研究目的	9

1.	性能及操作	10

2.	器械安全性	10

a.	死亡率及发病率	10

b.	血管安全性	10

c.	下游组织及全身效应	11

D.	研究时间表	11

E.	测试及对照物品的特征描述	12

F.	辅助器械和设备	12

G.	测试系统	12

V.	人员	13

VI.	设施	14

A.	环境	14

B.	动物群组	14

C.	基本及次级围篱	15

D.	运输系统	15

VII.	研究方法和实施	15

A.	研究控制	15

B.	研究设备	16

C.	动物识别	17

D.	动物检疫及调控	17

E.	动物分配至实验组	17

F.	食物、水和基础饲养	18

G.	观察期	19

1.	急性研究	19

2.	慢性研究	20

a.	术后期	20

b.	观察中期	20

c.	研究末期	20

d.	尸检和死后评估	21

H.	死后成像和评估方法	21

1.	移除物放射成像	21

2.	扫描电子显微镜检（SEM）	21

3.	组织形态计量分析	22

4.	局部及下游组织评估	22

VIII.	记录及报告	23

IX.	监管性提交的准备	23

附录A：与动物研究相关的常用缩略语列表	25

附录B：心血管系统动物研究的示例决策树	26

附录 C：推荐动物研究要考虑的研究控制	28

附录D：动物研究测试报告的组织示例	30

附录E：相关联邦法规列表摘要	33

手册和出版物参考书目	35

行业及FDA工作人员指南

心血管类器械的动物实验总则

本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA）关于本主题的当前观点。其不为任何人或向任何人授予任何权利，不约束FDA或公众。如果某种替代方法满足适用的法令和法规的要求，则可以使用该替代方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您找不到合适的FDA工作人员，电话联系列在本指南前页的适用号码。

- I.	引言

FDA已制定了本指南文档，以帮助行业设计有关心血管类器械的动物研究的评估策略并报告结果，所述心血管类器械包括心脏内器械以及冠状动脉和外周血管系统中使用的器械。用于评估这些器械的动物实验通常提供一些初步证据，关于器械安全性，在生命系统中使用时的潜在性能，以及生物系统可能针对器械产生的生物反应。我们建议执行或审查动物研究心血管类器械评价的行业成员和FDA工作人员使用本指南。本文中，术语“您”和“您的”是指行业成员，也称为“申办方”或“申请人”。术语“我们”和“机构”是指FDA。

本指南的目的是为旨在证明所研究的器械对早期人类尝试足够安全的动物研究数据，提供方法、实施和呈现的最佳实践参考，同时考虑现代动物管理及使用策略。本指南多方参考了涉及动物管理及使用的现有监管要求[1-5]。值得注意的是，FDA与美国农业部（USDA）和国家卫生研究院（NIH）签订了谅解备忘录（MOU），涉及在其中进行动物研究的监管实践的公共领域[38]。

我们建议您使用本指南来开发及呈现支持心血管类器械安全性和性能的动物研究的方案、方法和报告。我们预期使用本指南来审查监管性提交中提供的动物研究方案、方法、数据和报告，以证实心血管类器械的安全性和性能。

FDA的指导性文件（包括本指南）不构成法律上可强制执行的责任。相反，指南描述了机构目前对某一主题的观点，除非引用了特定的监管或法定要求，否则应仅视为建议。机构指南中的“应当”是指建议或推荐的内容，而不是必须的。

- II.	范围

本指南适用于旨在用于人类心血管系统的器械。心血管类器械包括一系列产品分类，并且许多这样的器械在21 CFR的H分章第870部分中有界定[1]。该分类包括心脏内或心脏外使用或者用于冠状动脉和外周循环的器械。适用范围包括颈动脉和肾血管系统，但不包括神经血管系统。

本指南旨在特别适用于21 CFR§58.3（d）中定义的体内非临床实验室研究。与这些研究相关的常见首字母缩略语列表请参见附录A。本文件中的建议也符合已根据美国法典第9章及其适用的定义、法规、标准、实践规则和政策公布的内容[2,4,5]。

- III.	概述

FDA建议在开发设计心血管类器械的动物研究策略时考虑以下一般原则：

- 对于所有涉及将要向机构提交的心血管类器械的动物研究，应遵循良好实验室规范（GLP）。

- 心血管研究选择使用的动物模型应该被普遍接受用于该器械类型的研究。也就是说，应该有合理数量的科学证据表明该动物模型具有用于此产品类型研究的效用。

- FDA要求为特定器械进行动物研究的主要目的是证明足够的安全性，包括性能和操作。次要目的是研究器械的功效（如果适用）。有时，特定器械的性能与其安全性复杂相关，例如提供循环支持的产品。

- 体内环境通常为FDA提供器械如何与生物系统相互作用的初步评估，以及生物系统如何通过器械腐蚀和结构变形等影响器械。

- 您应该遵守细化、减少、替换和人道兽医管理及使用的现行标准的最佳实践。这也可能涉及对经过验证的可用替代品的考虑[37-45]。

关于动物研究的具体要素的建议在下面的章节中提供。

- IV.	动物研究的要素

FDA建议您的监管性提交包括对以下关键动物研究特征的讨论：

- 引言，包括选择特定动物模型的原理；

- 研究保证；

- 每个测试方案的目的和目标；

- 研究时间表；

- 研究中使用的方法和程序；

- 测试物品和测试系统的特性；

- 体内研究的结果；

- 任何离体测试物品的特征；

- 任何离体组织的特征；

- 相关研究结论，包括选择动物模型所带来的任何局限性，以及原始测试方案的任何修订和偏离。

下文提供了关于如何优化其中一些要素的开发和报告的具体建议。

- A.	选择动物模型的原理

FDA建议您说明为您的动物研究选择特定动物模型的理由。附录B提供了该决定的决策分析流程图示例。FDA认为动物及其相关的环境和生理属性应该提供一种测试系统，后者提供了模拟临床环境的最佳尝试。动物研究实施的基本原理应清楚地说明将解决您的风险分析的哪些元素，以及为什么选择特定的动物模型。如果动物模型存在局限性，以致通过实验台或尸体检验能最好地解决器械的风险，应描述这些关系。您的原理还应描述该测试系统的固有挑战，例如：

- 在药物代谢或辅助器械（代表在器械植入中所用程序的医疗标准）的使用方面，测试系统与人之间的相似性和差异；

- 器械和递送系统的尺寸（包括直径和长度），与人类使用的器械型号的相同特性相比；

- 器械插入位置和跟踪路径，或（如果手术置入）手术入路的解剖点和动物用与人用的手术技术；

- 涉及的血管床的迂曲度，以及为什么有任何尺寸限制成为获得尺寸最适当模型的障碍（不包括成本）；

- 如果该器械预期用于心脏内或临近心脏，例如人工心脏瓣膜或血管内主动脉瘤移植物，该器械的外形和直径选择，以及到关键心脏结构如冠状动脉口和腱索的距离。

- B.	研究保证

FDA要求动物研究符合21 CFR的58.90和58.130部分中详述的动物管理及研究行为。由于FDA法规（21 CFR 58.35）要求质量保证单位（QAU）的管理独立，我们期望最终研究报告是由GLP的独立审查产生的报告。如果质量保证声明（QAS）中没有明确说明，测试报告应阐明QAU的操作如何独立于研究管理者。声明还应包括研究时间各个方面的检查日期。

FDA认识到，有可能出于各种原因无法使用GLP设施，例如当一组高度专业化的研究者仅在特定的非GLP设施可用时。在这些情况下，FDA建议您提供选择测试地点的完整理由，并且您遵守最高级别的监督、记录保存和报告。FDA还建议您雇用一名独立的审计师，以便提供公正的质量保证。

- C.	研究目的

FDA建议针对心血管类器械的动物研究，应旨在研究预测源于器械设计的风险，任何已知的产品类型风险，以及在之前的研究（如实验台测试）或可行性研究中可能出现的任何新风险。

以下提供了评估特定类型风险的建议。

- 1.	性能及操作

FDA建议您考虑将性能及操作测试方案与长期研究方案相结合。实现这一目标的一个潜在方法是为研究的植入阶段开发病例报告表格，作为获得操作、运用和植入信息的途径。作为研究方案的一部分，您应该确定递送或植入器械所需的所有步骤，并为每个步骤制定验收标准。FDA建议您对每个验收标准应用客观或主观评定量表。如果器械已与辅助器械一同递送，验收标准应包括评估系统兼容性的元素。评估标准应包括准备器械与器械放置之间的步骤，以及撤回和重新运用的步骤（如适当）。如果器械是通过外科手术放置，应该描述从进入躯体至最终器械操作步骤的所有步骤。

- 2.	器械安全性

- a.	死亡率及发病率

FDA建议您充分解释所有观察到的动物疾病和死亡事件，并且对这些事件是否与器械相关的任何陈述进行彻底描述。研究负责人、其指定代表或顾问做出的解释兽医临床结果的回顾性证言或陈述，应该有适当的证据、记录和报告支持。如果死亡或疾病的原因可以间接归因于该器械，您应该讨论这种情况的病因。FDA建议您遵循动物健康监测的现代方法，以详细描述健康或发病率，包括开发对器械使用的全身效应的关键评估。这些评估包括术后、中期和晚期的临床病理学，例如但不限于血清肌酐、肝酶（例如碱性磷酸酶）、电解质（例如钠、钾和钙）和血常规（包括白细胞和红细胞指数）。

- b.	血管安全性

心血管类器械在血管系统中使用时可能导致机械性或生物性应激。如果您的器械将用于或跟踪通过冠状动脉或外周血管系统，FDA建议您在局部区域、临近植入部位的区域以及沿着到植入点的所有路径，确定关键的生物反应变量，以开发测量您的器械对血管系统的影响的积极手段。作为这种方法的一部分，您可能希望有病理学专家的协作。一些常见的生物学评价参数包括：

- 中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、淋巴细胞、巨细胞和巨噬细胞等炎性组分的类型和数量；

- 内膜、中膜和外膜的细胞结构；

- 矿化或骨化的存在；和

- 损伤事件和生物反应，如内部或外部弹性膜破坏、穿孔、剥离、出血、纤维蛋白形成和新生内膜增生。

- c.	下游组织及全身效应

FDA建议您评估植入心脏和血管系统中的器械是否可能具有远离植入位置的效应。如果您认为您的器械有这种类型的潜在风险，您应该确保您的研究包括评估下游组织的目标，以证明潜在栓塞可能是器械和递送系统的一部分，或血栓可能源自器械位置并向下游发展。如果有了这些发现，您应该制定计划以评估受影响组织的数量，以及是否导致任何功能障碍。

- D.	研究时间表

FDA建议您根据您对已知风险和器械预计结果的了解，为您的研究制定关键干预和终点的时间表。这些终点通常包括：

- 器械性能和/或动物反应的完全表征、植入和间歇性检查；

- 器械移除；

- 任何移除组织的全面分析；

- 组织准备；和

- 最终书面报告的准备和签署。

FDA建议QAU了解这些关键的时间计划目标，以便可以安排期中研究监测和检查。因为心血管类器械可能涉及一定程度的侵入性以及可预测的动物生存变异性，FDA认为研究持续时间的任何预期变化，可能使得需要根据期中数据调整这些参数。例如，如果在早于预期的时间点检测到不良预后，则您应考虑强化观察和器械移除的时间表，以便不丢失有用的末期数据[5]。FDA认为负责任地使用动物会优化所有动物组织的使用，并且没有被新近研究的组织易于导致错误解释。

- E.	测试及对照物品的特征描述

FDA建议您全面描述和说明研究中使用的所有测试及对照物品。由于研究人员可能经常在临床研究开始之前开发测试物品的多次迭代，FDA建议关键动物研究利用代表最终临床设计的测试物品。如果未使用最终设计，FDA建议您提供理由说明为什么最终临床设计与动物研究的设计相比没有新的风险。此外，FDA建议您以与临床产品相同的方式将测试及对照物品包装、消毒、运送到研究站点。最后，FDA建议您开发并遵循一种方法，对测试及对照物品的制造或采购到最终使用保持跟踪。

- F.	辅助器械和设备

一些测试物品，例如血管支架，通常与特定的或市售辅助器械或部件（例如引导导管或导丝）结合使用。当测试物品的正确使用需要用到这些附件时，有时将其描述为测试系统的一部分。FDA建议您解释在动物研究中使用的任何辅助器械是否与测试物品完全分离，它们是否与测试物品一起销售，以及器械的最终标签中是否包括辅助器械的选择或使用的说明。

- G.	测试系统

FDA建议您提供足够详细的测试系统说明，以便FDA能够对研究结果的所有物理和环境贡献进行合理评估。21 CFR 58.3（i）将测试系统定义为“测试或对照物品被施用或添加于其中以进行研究的任何动物、植物、微生物或其子部分”。测试系统还包括未用测试或对照物品处理的系统的适当组或组分。出于本指南的目的，FDA认为测试系统的关键组件包括环境（包括温度、光照和物理结构）、营养状况、内稳态控制（包括电解质、血糖、维持无菌和控制出血）、辅助诊断工具，以及用于限定或描述测试或对照物品与动物之间的相互作用的材料和方法。

- V.	人员

FDA建议每份测试报告包含一个部分列出主要研究人员。FDA认为该信息与监管审查相关，因为所有适用的法规都要求研究人员经过适当的培训并且有能够正确履行其职责的经验[2,3,5,13,15]。另外，FDA认为动物研究人员的培训和专业知识对于心血管类器械尤其重要，因为许多心血管操作需要侵入性技术和高水平的技术熟练程度。由于与心血管类器械相关的风险可能与亚临床或离散的主观和客观发现相关，FDA建议动物研究团队包括熟练的临床兽医工作人员，以便检测和解决不良结果，作出干预必要性的决定，给予相应干预，或根据人道动物管理予偏离方案，保留有价值的组织，并且有助于确定器械与任何不利发现的关联。

支持心血管类器械的动物研究通常在风险分析、实验台测试和其他信息（包括科学演示、出版物或非传闻经验）确定与器械相关的预期风险之后开始。FDA建议动物研究包括由人类临床、兽医临床和兽医病理学领域的专家组成的研究者。根据21 CFR第58部分和其他联邦法规及政策中规定的最佳做法，我们还建议您记录所有参与动物研究实施的人员的资质和经验，而且对关键人员能力的任何评估都应基于为什么个人适合正在进行的研究类型的理由[2,4]。

除了组建一支有能力的监督人员（包括研究负责人、QAU和主治兽医及介入工作人员）外，FDA建议您选择合格人员及其资源（包括设备，外勤及下属人员，记录和报告，标准操作程序）的数量，使得可以在适当的时间点获得治疗和测试取样，并确保在这些时间点积极监测在先前的动物或实验台测试中已知或预测的风险，或者根据同一器械类型产品以前的经验可能的风险。最后，FDA建议您雇用具有充分培训和经验的兽医专业人员，以评估您希望与其他商业实体签订合同的设施、人员和方法，如合同动物研究或饲育设施。

- VI.	设施

- A.	环境

FDA建议您遵循以前制定的人道动物管理的法规和原则，包括向州、国家和国际权威机构保证，作为良好控制的测试系统在研究期间保持动物健康状态[2-6,17-20]。

虽然合适动物模型的选择由申办方决定，但FDA已经观察到涉及心脏起搏和必需使用心力衰竭模型的大量研究选用犬。FDA还观察到小型反刍动物被用作人工心脏瓣膜和人工循环支持器械的模型，而小型猪代表了其他心血管研究动物中的大多数。由于这些选择倾向，在下面段落中关于动物研究设施的建议集中关注这些特定的模型。

FDA建议您查阅以前的出版物，了解关于犬[5-7]、猪和小型反刍动物[8-11]的房舍和健康的建议和法规。参考的法规和指南介绍了最低房舍和饲养标准，以及社会和环境强化要求，鼓励制定标准操作程序，以解决及时和充分的兽医医疗。FDA认为，遵循这些程序，允许动物充分获得资源，如食物和水容器，玩具，清洁且物种特有的休息表面，并为它们提供机会调整姿势，充分玩耍和锻炼，感觉舒适和熟悉操作者，可以降低背景压力，从而使可能不利影响研究结果解释的实验混淆因素最小化。

为了符合管理标准，FDA建议动物饲养区域的地板、墙壁和天花板是无孔的，以便易于对表面进行消毒。FDA建议设置足够的照明和灯光控制，以允许正常的日光周期和休息的机会。FDA还建议利用具有适当温度及湿度环境控制的设施，以预防温度应激和尽量减少呼吸道感染[5]。

- B.	动物群组

虽然21 CFR的58.43部分建议隔离物种内测试系统，但其他国家政策鼓励群组内的动物玩耍和联系，以满足社会强化的标准。无论您的测试系统在一项研究中包含一组或多组动物，FDA建议环境条件不干扰器械的评估，并且所有动物都可以获得相同的资源。如果您的研究方案允许同种合住，FDA建议您考虑动物被集体安置时动物间社会化和耐受的影响，您应提供足够的资源，如食物、水和玩具，以防止欺凌和领地压力。

- C.	基本及次级围篱

因为许多心血管手术需要在某些预测的亚急性期进行频繁观察，FDA建议您的设施包括使用小的恢复室或围篱，可以提供重症监护治疗，如氧气、静脉药物旋转系统、远程ECG监测以及温度和/或湿度调整。FDA还建议您考虑您的方案是否应包括在高级实验设施中的动物饲养期，及随后在术后稳定后运送到更农业化的设施。

- D.	运输系统

为了尽量减少小型猪、有蹄类动物和犬等动物在运输过程中可能遇到的应激情况，FDA建议您考虑使用带有活动地板的运输笼、软垫休息装置、玻璃瓶、干草网或其他富集食物/水的设备以减轻运输应激[12]。运输车辆应该给动物提供环境可控的供暖设备和空调，以进一步减轻运输应激[2,5]。

- VII.	研究方法和实施

FDA建议将心血管类器械用于研究动物时所使用的方法和材料与现代兽医和人类医院中使用的方法和材料相似。监测和干预策略应基于主要兽医和科学专业人员以前的经验。一旦已经确定可以在动物研究中解决的失败模式和效应，您应该开发动物研究方案，解决每个已识别的风险，并规定监测、干预和结果评估的频率及类型。因为动物系统是不完美的，并且经常可以检测新的安全问题，研究文档应该描述方案偏离通常何时可能发生或已经发生，以及这些新的安全问题已如何或将如何解决。

- A.	研究控制

在用于人类研究之前对器械安全性的评估主要基于提供有效科学证据的动物研究（21 CFR§860.7），以及设施是否有足够的标准操作程序来确保数据的质量和完整性（21 CFR§58.81）。FDA区分本文件讨论的研究控制和对照物品。我们认为足够的动物研究控制包括但不限于在实验过程中给予或影响测试动物的任何东西，这将影响测试动物与对照动物之间的比较。可能赋予测试动物变化的控制可以是除了测试物品之外的器械，或者它们可以由诸如环境因素、伴随药物或共病等背景因素组成。为了评估测试器械对动物的效应以及动物对器械的影响，FDA认为研究控制不仅包括材料，而且使由不相等或错误的方法和实践导致的混杂因素最小化，因为这些因素可能阻碍研究者清楚地将不利或阳性结果与器械和/或其影响联系起来。

考虑到这一点，FDA建议使用人员、消耗品和实践，能够清楚地了解与测试物品相关的结果。在动物研究的情境中，FDA建议您考虑采用以下控制：

- 提供生理稳态，例如充分的体温调节、电解质、血糖和热量平衡；

- 使感染风险最小化的程序；

- 通过提供物种特有的社会营养充足性和环境强化，实现动物健康最大化的计划；

- 使采集、处理和装运组织样本的方法标准化的程序；

- 证实充分培训及经验的人员和实践。

动物研究关键控制的参考示例参见附录C。

- B.	研究设备

考虑到心血管类器械的动物研究通常其组成部分是复杂的，并且认识到从使用申办方自有设施到合同研究设施的转变[15]，FDA建议您鼓励参与规划动物研究的人员与实际实施研究的人员之间早期的频繁互动。FDA认为，这种交流对于确保研究设施具有用于研究的适当的辅助设备和用品尤其重要。

关于心血管类器械的动物研究中一个常见的复杂性是动物倾向于受益于多种药物组合，达到足够的麻醉深度，以及对疼痛及应激、血管痉挛、感染和血栓形成的控制。此外，成像设备和人员可以与人类介入室中的同样先进。由于这种相对高水平的支持，FDA建议研究申办方、其顾问和研究负责人仔细评估与研究实施相关的任何合同设备的管理、维护和知识。

- C.	动物识别

FDA建议充分表征动物识别、年龄、体重、性别和基线健康[1-3]。如果为特定研究重新识别动物，应包括关于动物识别、分配研究亚组和每只动物的死亡或处置的信息表。例如，如果用USDA识别号购买动物，但随后用机构标识号识别，然后用组号进一步描述，则该信息应该被清楚了解，并且同样良好提交给FDA，以利于任何单独的测试或对照受体的保管链。

- D.	动物检疫及调控

FDA建议您遵守FDA和USDA的法规——规定动物设施采用和实施标准操作程序，允许足够的检疫和适应期，以及社会化计划[1,5]。由于心血管研究可以是侵入性的，导致了可预测的疼痛或应激水平，应尽可能控制背景疾病水平和心理应激。农场动物特别易患肠道寄生虫，此疾病通常为亚临床存在，但可在手术应激和恢复期间引起临床综合征。为了尽量减少这种混杂因素，FDA建议您及早与主治兽医进行频繁交流，探讨如何检测并消除临床及亚临床疾病，以确保最佳的动物健康。我们建议您遵守动物福利法、PHS政策及其适用的法规和法令，因为这些指南和法规已导致在常规实施控制背景压力的环境和社会化方案的使用方面发生了重要变化。FDA认为，遵守这些法规增强了观察的机会和强度，可能使研究者有其他有用的发现[1-5]。

- E.	动物分配至实验组

当考虑可支持心血管类器械的安全性和性能的动物数量和数据量时，FDA建议平衡减少/替换/细化的兽医原则以及监管最小负担原则，目标是使用证明足够的安全性和性能所需的最小动物数量。FDA认为，最好是在实验台测试完成和器械迭代确定后作出这种决定，尽管我们认识到这并不总是可行的。FDA建议动物的数量还应基于模型的难度以及是否可以在单个动物中合理地研究一个或多个测试物品和/或对照。例如，FDA认为展开和操作研究通常可以在相同的测试受试者中多次进行，或与慢性安全性研究整合。相比之下，有关高风险植入物如人工心脏瓣膜的研究，可能涉及相当高的专业知识和一些预期的发病率，适合使用相对大量的动物，以允许机构合理地解释器械安全性。对于预期具有挑战性的新型器械或动物模型，FDA建议您在制定动物研究策略之前完成关键的实验台测试，并进行全面的风险分析，这样您的研究可以包括对器械安全性和性能的最全面的评估。如果您希望在研究开始之前与FDA讨论您的动物研究策略，您应该提供此信息，因为其可以帮助FDA平衡负责任的动物使用与最小负担的原则，并尽力发现适当的体内安全性。如果随后识别或出现新的风险或失败模式，在获得体外性能或器械相关风险的全面知识之前，设计和实施动物研究可能导致需要额外的动物研究。

- F.	食物、水和基础饲养

FDA建议研究动物应没有疾病，并且您应提供足够的资源，以防止侵害、不同的生长速度、不同的支持和愈合模式，并负责物种典型的健康状态。作为这种方法的一部分，您应该考虑以前记录的心血管类器械研究常用动物物种的营养需求[20-23]。

FDA认为，当通过多个组织层切开时或者从手术中缓慢恢复时发生的体重减轻可能是难以解释的，特别是如果伴有低血清白蛋白水平。因此，为了分离体重减轻作为器械相关疾病的体征，FDA建议您遵循21 CFR§58.90，其要求定期检查食物和水的污染物以及适当的营养成分，并且研究设施应具有动物饲喂和水合以及身体状况评估的标准操作程序[1]。作为动物评估的一部分，您应该考虑采用身体评分范式，其中许多已经为一些物种开发[33-36]。您应该确保个人监测动物，记录关于食欲、口渴和食物及水摄入量的细节，特别是当动物是栏舍饲养时。通常欺凌和资源侵占与由于疏忽的热量或流体摄入引起的体重减轻有关，如果没有积极调查，一只动物或一组动物可能在研究结束时出现意想不到的体重减轻，此时已不可能干预。FDA建议申办方明确地与下属和合同研究人员沟通将提供的食物的类型和数量，还要预先规定笼子的大小，在栏舍饲养的情况下食物容器的位置和数量应该充足。您还应该考虑以下其他的研究标准，其中更具体规定了房舍限制[5]。

- G.	观察期

根据所有适用的国家法规、标准、政策和程序所共有的适当兽医管理规定[1-5,11,16]，FDA建议您以足够评估器械的已知风险的频率和强度监测研究动物，并建议您与研究设施的兽医工作人员一起开发监测参数。FDA认为，这种监测不仅是出于人道的原因，而且是因为良好监测的动物最有助于FDA区分常见的自发发生状况与可能归因于器械的状况。为了最好地表征器械对动物的影响，FDA建议该过程应当是主动且特异的，而不是被动和通用的。考虑评价的重要属性包括但不仅限于：

- 呼吸频率模式和深度；

- 血压；

- 心音和脉搏特征；

- 休息和运动时的黏膜颜色；

- 体态；

- 心理状态；

- 步态；

- 有无腹部、膀胱或肠膨胀。

为了最好地协助FDA评估测试物品的安全性，FDA建议您遵循兽医记录保存的现行标准，例如主观/客观、评估及计划（SOAP）格式。此外，这些记录应该随时可供所有关键支持人员使用以优化数据输入。

以下提供了动物研究监测的具体建议。

- 1.	急性研究

如果研究是急性的，并且预期与器械相关的趋势在急性观察和采集期间是短暂的，则FDA建议您于手术记录中跟踪并记录诸如心律、呼吸频率和血压等协同变量，以便FDA可以评估与植入物的主要时期相关的安全性问题。应当在麻醉和/或手术记录中记录器械插入或展开和/或造影剂或其他器械相关材料使用的时间。

- 2.	慢性研究

- a.	术后期

根据FDA的经验，大多数心血管研究的植入后或手术后时期通常是密集监测。FDA建议您遵循实验室研究动物的当前管理标准，确保研究者管理正常体温，最小化疼痛及感染，并提供充足的流体和电解质[5,25-32]。您应该获取与人类重症监护和康复区中所获得信息相似质量的生理信息，以便在临床上很好地描述任何早期成功和失败的死亡，以及尸体解剖信息（例如，如果有必要出于人道主义考虑对动物实施安乐死）。此外，您应该控制压力变量——建立一个标准的评估范式，监测疼痛和体温，并基于期中结果指导额外的保暖和镇痛药的管理。

- b.	观察中期

在动物从初始手术过程中恢复但需要监测与器械相关的风险期间，FDA建议您在喂食时每天至少监测两次，以便在动物活动时进行观察。我们建议您每周收集动物体重信息，以尽早确定任何体重减轻。您应考虑纳入身体评分，以监测诸如心源性腹水等情况，特别是当心输出量是研究中感兴趣的参数时，因为这些动物可能在身体质量减轻的同时仍因流体而保持体重不变。

如果您的研究涉及收集临床化学数据或更高级的诊断性检验，FDA建议您开发标准操作程序，规定一种不会干扰器械的化学约束方法。根据FDA的经验，一些动物（如犬和羊）可以习惯于顺应这些活动，而猪则很少。

- c.	研究末期

FDA建议研究方案包括末期研究的详细信息，并包括收集和处理组织的所有方法。方案的这一部分应包含以下信息：

- 终末期检查方法；

- 是否需要对血流或器械部位进行存活时放射成像分析；

- 确立末期重量的方法；

- 抗凝、安乐死和组织采集的方法，以便我们可以确定尸检和组织制备期间进行的所有观察是否与安乐死或采集方法相关。

- d.	尸检和死后评估

FDA建议您在研究中包括全面的系统性尸检，因为如此得到的信息可以帮助FDA确定观察到的不良事件是否与器械相关。您应该利用来自尸检报告和来自存活时观察的适当证据，支持有关是否有任何不良结果与器械相关的任何陈述。

- H.	死后成像和评估方法

- 1.	移除物放射成像

在准备用于组织形态计量分析的器械之前，您应该考虑对器械的结构完整性的分析，是否有助于确定器械的安全性。对于植入冠状动脉或心脏内部位的器械，例如冠状动脉支架或人工心脏瓣膜，您应该考虑采用对移除的整个心脏的器械放射成像。

- 2.	扫描电子显微镜检（SEM）

FDA建议使用SEM来表征植入动物体内的器械的表面特性，此外还将其用于表征冠状动脉及外周支架的内皮化。我们建议您的监管性提交应包括最佳和最差结果的表现，使FDA能够更好地理解您的研究结果的范围。

- 3.	组织形态计量分析

由于对急性和慢性生物反应的适当解释对于FDA的安全性评价至关重要，特别是在没有临床数据的情况下，FDA建议您在制定和执行制备移除心血管组织的方法时，寻求经过职业认证的兽医或临床病理学家的专业意见。我们还建议您查询适当的专业意见，以开发预先指定的目标方法，用于评估和分析血管及周围组织的损伤和炎症的观察结果。我们建议您考虑在您的评估中包括以下项目：

- 内皮化；

- 腔壁损伤；

- 炎症；

- 血管化；

- 内膜纤维蛋白；

- 内膜和中膜平滑肌细胞增殖；

- 外膜纤维化；

- 内部和外部弹性膜的完整性。

FDA建议您报告用于提取组织的工具和方法，以及用于固定、切割和染色的方法。报告还应包括指示切片血管或心脏结构的位置的图解，切片方法，以及每个切片图像的放大倍率。在讨论研究结果时，您应该提供良好标记的高分辨率彩色图像，每个图像均指示动物编号、研究组、组织切片、放大倍率和其他重要的标识。

- 4.	局部及下游组织评估

FDA认为大多数心血管类器械，包括植入和递送系统组件，都有可能因器械结构元件或涂层的颗粒或微血栓引起栓塞，导致不良观察结果，如下游压迫性坏死和炎症。如果您的风险分析确定您的器械存在这种潜在风险，FDA建议您的病理学研究应包括对下游组织的系统描述性评估。如果观察到异物，您应提供有关受影响的表面积大小的讨论，以及用于计算此受影响面积的方法。作为您的评估策略的一部分，您应该考虑是否也可能是逆行栓塞。例如，放置在冠状窦的器械可能会发生静脉充血，而肾脏充血可能由于下腔静脉滤器植入产生的血栓而发生。

- VIII.	记录及报告

FDA建议您为您的动物研究准备记录和报告，以便FDA能够最有效地评估器械的安全性和性能。您应将动物记录和关键研究属性作为研究方案的附录，并以解释所有的研究结果，并最大限度减少合同和下属研究人员说明其责任时的歧义为目标，整理其格式和内容。FDA建议方案还包含关于如何组织和存储记录的信息，何人将为每个属性输入条目，以及何时将对记录进行期中检查。我们还推荐采用研究观察的时间和日期戳记，以便可以将研究受试者之间的观察间差异作为测试方案符合性的一部分。

- IX.	监管性提交的准备

当准备监管性提交，包括IDE、510（k）和PMA提交，FDA建议您在其中包含作为您的动物研究的一部分收集的所有信息。FDA还建议您的提交包括概述您实施的所有动物研究的摘要。此摘要应讨论所进行的研究数量，并包括每项研究的以下信息：

- 选择模型的理由；

- 所选模型与人类的相似性；

- 您使用的一般动物研究方法；

- 研究期间是否有质量体系；

- 质量体系如何在数据检查和结果报告方面保持独立性和公正性。

此外，还应该包括您从可行性研究到关键研究或从一项关键研究到下一项研究过渡的理由，因为此信息有助于FDA了解您如何全面评估多项研究中的器械安全性和性能。您还应该描述在所有动物研究完成后实施的任何器械设计变化。

FDA建议您还以列表的方式提供每项研究的关键参数，包括以下信息：

- 研究组；

- 每组动物数；

- 测试组分配对应的动物识别；

- 研究持续时间；

- 使用的器械设计迭代；

- 研究结果摘要。

此外，您应为每项动物研究提供包含研究详情的附件，其中包括单个科学报告、随附的测试方案和原始数据。这些附件还应确认主要研究人员和设施，描述研究的总体结果，讨论结果如何满足研究的目标，并表明该器械可安全用于人类。为了帮助呈现这些信息，FDA建议您的整体动物研究摘要以表格格式确定和呈现单个测试报告，并在提交文件内提供相关附录和附件的位置。

当将一项以上的研究编制成一组附件时，FDA建议您按照研究的顺序编制，以便FDA能够从第一项到最后一项研究了解该器械的历史和体内性能，并评估您用于研究器械安全性和性能并得出最终结论的方法。附录D提供了监管性提交的动物研究部分的相关内容的示例组织模板。最后，FDA建议您的提交文件将动物研究信息包括在电子书签文件或类似格式中，因为这样的格式可以帮助FDA进行动物研究审查。

除了这些考虑，FDA建议您查看任何可用的针对您的器械类型的FDA指导文件，获得更详细的动物研究建议。

- 附录A：与动物研究相关的常用缩略语列表

AAALAC：国际实验动物评估和认可委员会

ACVIM：美国兽医内科学院

ACVECC：美国兽医紧急和重症监护学院

ACLAM：美国实验动物医学院

APHIS：美国农业部动植物卫生检验署

CDRH：器械与放射卫生中心

CLIA：临床实验室改进法案

CFR：美国联邦法规

FDA：美国食品药品监督管理局

GLP：药物非临床研究质量管理规范

IACUC：机构动物护理和使用委员会

PHS：公共卫生署

QAS：质量保证声明

QAU：质量保证部

SOAP：主观/客观、评估及计划

USDA：美国农业部

US：美国

- 附录B：心血管系统动物研究的示例决策树

1.	您是否已完成考虑所有相关信息来源的风险分析，包括您自己对您的器械存在的风险和失败模式的认识，风险通常可归因于此器械类型，以及类似市售器械的上市后信息？上市后信息可以从公开的文献或CDRH医疗器械报告（MDR）数据库（http://www.fda.gov/cdrh/mdr/）获得

a.	如果是，请转到步骤2。

b.	如果没有，我们建议您完成风险分析，然后转到步骤2。

2.	是否使用最终设计迭代在实验台测试了所有可评估的风险？

a.	如果是，请转到步骤3。

b.	如果没有，我们建议在进行步骤3之前使用最终设计完成实验台测试，尽管这种方法可能并不总是可行。

3.	您将测试的器械类型是否有确定的动物模型（即，已经在文献中描述过或用于支持类似器械在相同适应证使用的许可或批准）？

a.	如果是，请转到步骤4。

b.	如果没有，您是否已经评估了常用实验动物物种（如小型有蹄类、犬和灵长类动物）的解剖和生理学，确定大小和程序方法特征？

i.	如果是，并且您可以确定一种合适的动物模型，请转到步骤4。

ii.	如果是，并且您确定了存在重大挑战阻碍为风险分析建议的所有或部分动物研究使用合理的动物模型，FDA建议您与机构联系，讨论这些挑战以及收集证据在临床使用前证明令人满意的器械安全性和性能的替代方法。请注意，FDA认为这种情况是不寻常的。作为此讨论的一部分，您应该提供动物研究不可行的任何可用证据，提出替代解决方案，包括任何可用的模拟、尸体研究和在美国以外收集的临床信息。另外，请注意，FDA通常不认为高成本是不进行动物研究的充分理由。

iii.	如果没有，FDA建议您在进行步骤4或步骤3.b.ii之前咨询经验丰富的实验动物兽医，以确定常见实验动物物种的可用性和实用性。

4.	该器械是否有任何特定的特性，会导致研究终点不同于那些以前将相同类型的其他器械用于相同建议适应证的研究，或有新的迹象提示使用不同的或额外的评估时间点或方法？

a.	如果是，您应该识别新的终点和时间点，然后继续执行步骤5。

b.	如果没有，FDA建议您使用类似器械报告的时间点，然后继续执行步骤5。

5.	该器械是否有什么已知的特性，将提示由于诸如研究者培训和对器械的熟悉或在器械放置或耐受方面的固有挑战等因素，存在动物反应的高度变异性？

a.	如果您已经调查了此问题，并确定没有显著的学习曲线或预测的动物反应变异性，请继续执行步骤6。

b.	如果来自体内或体外研究的证据表明存在显著增加动物反应变异性的明显学习曲线，FDA建议进行可行性动物研究，以在进行关键动物研究之前和执行步骤6之前评估该问题。

6.	如果在考虑所有这些问题后，您希望FDA对您提出的动物研究策略提出反馈意见，FDA建议您提交一份包含关键GLP动物研究提案的Pre-IDE。该提案应详细说明所有已识别风险（可能在存活时、总体和组织病理学中动态观察到）的评估方法，并包括您希望FDA涉及的任何具体问题。有关Pre-IDE过程的更多信息，请参见http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/InvestigationalDeviceExemptionIDE/ucm046164.htm#pre_ide 。

- 附录 C：推荐动物研究要考虑的研究控制

- 基于兽医检查确定源动物健康状况良好

- 允许了解所研究物种的食物和水的纯度和营养充足性的方法，例如：

- 定期计划期中体重测量

- 在栏舍饲养动物中提供足够数量的饲喂器

- 筛查食物和水污染物的标准操作程序

- 咨询兽医工作人员，在您可能会期望有限的饮食行为（如围手术期）期间提供特殊饲料或特殊营养补充剂

- 在源动物到达测试设施之后采用适应期，例如7～10天

- 对动物健康和行为进行适当的基线评估

- 适当的无菌外科技术，以及监测和干预以控制意外感染

- 确保动物设施工作人员提供足够的卫生设施和空调以防止意外伤害和感染的实践和程序

- 确保计划实验方法中的培训超过该器械学习曲线的实践，使得操作间变异性低至可以忽略

- 确保所有实验设备根据公认的标准操作程序进行校准和维护的实践

- 确保有足够人员的实践，以保障动物在整个研究期间得到适当的监测，并以适当的强度和持续时间监测，以便合理检测预测的失败模式及任何常见的实验结果

- 适当的监测和及时的术后监测和干预，以检测、控制和报告常见的心血管结果，如抽搐、心律失常、疼痛和应激

- 当将围操作期动物移到偏远地点时，确保转移和运输应激最小化的实践

- 使群体中的动物能够获得足够量的水和食物，并尽量减少种间伤害的实践和程序

- 当动物意外死亡时，鼓励充分和及时干预以获得尸检的实践

- 鼓励正确处理、储存和准备用于化学分析和组织学处理的组织的实践

- 确保测试系统、测试物品、对照物品以及从测试系统收集的所有样本或数据得到正确识别，并确保其身份不被混淆的实践

- 附录D：动物研究测试报告的组织示例

1.	报告编号

a.	机构的协议号

b.	研究编号

c.	试验方案编号

2.	报告标题

3.	联系信息

a.	申办方

b.	申办方代表

c.	试验机构名称

d.	研究总监

e.	质量保证总监

4.	最终报告签名页

a.	研究总监签名

b.	质量保证签名

c.	机构动物管理与使用委员会（IACUC）协议的副本，由IACUC主席和主治兽医签署

5.	执行摘要

a.	动物研究概述

i.	研究目的

ii.	验收标准

iii.	选择或排除动物的理由，包括支持讨论以及拟议的动物模型不能使用的理由

iv.	测试及对照物品的表征

a）所用器械的设计迭代

b）参考序列号或型号

v.	所使用方法的简要讨论，包括插入、入路、切开、监测、干预、成像、尸检和组织学（如适用）

vi.	结果的简要概述

a）发病率/死亡率

（i）粗略尸检信息

（ii）原位摄影

（iii）描述性结果

b）对器械的生物反应

（i）炎症

（ii）内皮化

（iii）损伤

（iv）纤维蛋白和/或凝血酶形成

c）动物对器械的影响

（i）器械结构完整性

（ii）器械功能完整性

d）展开/手术成功、定位和整体处理

e）系统兼容性，如果常规与其他心血管类器械一同使用

f）成像特征

vii.	结论

a）与对照的一致性

b）成功达到接收标准

c）确定已经进行或计划完成的解释任何未决问题的相关研究

6.	辅助附件（原始数据和单个测试报告）

a. 供应商报告

b. 基线和期中健康检查

c. 手术和麻醉报告

d. 成像报告

e. 临床化学结果

f. 电机械结果

g. 移除物放射图像

h. 原位摄影图像

i. 主要研究者报告

j. 签署的描述性病理报告，以及随附的图像

k. 签署的描述性组织病理学报告，以及随附的图像和原始数据

l. 签署的介入医生或外科医生关于器械性能的报告，以及随附的病例报告表

m. 签署的主治兽医声明

- 附录E：相关联邦法规列表摘要

| 主题 | 监管引文 | 适用的指南部分 |
| --- | --- | --- |
| GLP动物管理 | 21 CFR 58.90 | III和IV节，B部分 |
| 研究方案 | 21 CFR 58.130 | III节 |
| 质量保证部 | 21 CFR 58.35 | IV节，B和D部分以及V节 |
| 供试品和对照品 | 21 CFR 58.105和58.107. | IV节，E部分 |
| 试验体系 | 21 CFR58.3(i) | IV节，A、F和G部分 |
| 联邦动物生物医学研究标准 | 9 CFR第1章，第3部分标准§3.1 | VI节，A部分 |
| 犬的房舍和健康 | 9 CFR第1章第3部分标准中描述了犬的管理、运动和房舍。 房舍、动物管理和物种特定的空间要求通常被规定为NRC出版“实验室研究动物的管理和使用指南”中的性能标准，这是AAALAC和PHS应用指标的推荐参考。 | VI节，A部分 |
| 消毒和饲养 | 9 CFR第1章第3部分标准§3.11、3.31和“实验动物管理和使用指南”[6] | VI节，A部分 |
| 运输环境控制 | 9 CFR第1章第3部分标准§3.5 | VI节，D部分 |
| 动物识别系统 | 动物的识别在21 CFR 58.90中讨论，关于研究中使用的犬和猫，在9 CFR第1章第2部分条例§2.9中讨论。 | VII节，C部分 |
| 动物检疫和调控 | 21 CFR 58.9和NRC “实验动物管理和使用指南”[6]第58页。“欧洲保护用于实验和其他科学目的的脊椎动物公约”[41]为西欧成员国的实验设施提供了类似的指导。 | VII节，D和E部分 |
| 社会和环境研究标准 | 第9编第1章第3部分标准§3.7和3.8，以及NRC “实验动物管理和使用指南”[6]第37页。 | VII节，E部分 |

- 手册和出版物参考书目

1.	United States Food and Drug Administration CFR 21 (2010)-Food and Drugs; Chapter I-Food and Drug Administration Department of Health and Human Services; Subchapter H-Medical Devices.Part 870 Cardiovascular Devices.Office of the Federal Register National Archives and Records Administration.Retrieved from :http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=870

2.	United States Department of Agriculture (2010).CFR 9, Part 2 Animal Welfare.Office of the Federal Register National Archives and Records Administration.Retrieved from:

- Definitions：http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_03/9cfr1_03.html

- Regulations：http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_03/9cfr2_03.html

- Standards：http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_03/9cfr3_03.html

- Applicable Policies:http://www.aphis.usda.gov/animal_welfare/policy.shtml

3.	United States Public Health Service (2002).Policy on Humane Care and Use of Laboratory Animals.Office of Laboratory Animal Welfare, National Institutes of Health.Bethesda, MD.Retrieved from:http://grants.nih.gov/grants/olaw/references/PHSPolicyLabAnimals.pdf

4.	United States Government Health Research Extension Act of 1985, US Government Principles for the Utilization of and Care of Vertebrate Animals Used in Testing, Research, and Training.Retrieved from:http://grants.nih.gov/grants/olaw/references/phspol.htm#USGovPrinciples

5.	National Research Council Guide for the Care and Use of Laboratory Animals.(1996).Institute of Laboratory Animal Resources Commission on Life Sciences, Washington, D.C. National Academies of Science Press.Retrieved from:http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=5140&page=8

6.	Stafford, Kevin J. (2006).The welfare of dogs.Netherlands：Springer.

7.	Reinhart, V. (2002).Comfortable quarters for laboratory animals ninth ed. Washington, D.C. United States Department of Agriculture Animal Welfare Information Center.

8.	Fisher, T. F. (1993).Miniature swine in biomedical research:Applications and husbandry considerations.Lab Animal 22(5), 47-50.

9.	Mench, J. A., Mayer, S. J.& Krulisch, L. (Eds.).( 1992).The Well Being of Agricultural Animals in Biomedical and Agricultural Research.Bethesda, MD:Scientists Center for Animal Welfare.

10.	Panepinto, L.M.(1986).Character and management of miniature swine.In H. C. Stanton and J. H. Mersmann (Eds.)Swine in Cardiovascular Research, (1) (pp. 11-24).Ames, IA:Iowa State University Press.

11.	National Research Council Institute for Laboratory Animal Research Committee on Guidelines for the Humane Transportation of Laboratory Animals (2006).Institute of Laboratory Animal Resources Division on Earth and Life Studies, Washington, D.C. National Academies of Science Press.Retrieved from:http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=11557&page=R1 .

12.	Hampshire, V.A., Davis, J.A.(2008).Postprocedural Care of Commonly Utilized Research Animal Subjects.In R.E.Fish, M.B, Brown, P.J.Danneman & A.Z.Karas (Eds.)Anesthesia and Analgesia in Laboratory Animals 2nd ed (pp. 219-237), London:Elsevier.

13.	United States Food and Drug Association Guidance for Industry (2007).Guidance for industry good laboratory practices questions and answers.Retrieved from:http://www.fda.gov/downloads/ICECI/EnforcementActions/BioresearchMonitoring/ucm133748.pdf

14.	Hasenfuss G (1998).Animal models of human cardiovascular disease, heart failure and hypertrophy.Cardiovascular Research, 39(1) 60-76.

15.	Kulpa-Eddy,J., Snyder, M., Stokes, W. A Review of Trends in Animal Use in the United States (1972 – 2006) [PDF].Paper presented at Proc.6th World Congress on Alternatives & Animal Use in the Life Sciences; August 21-25, 2007, Tokyo, Japan.Retrieved from:http://altweb.jhsph.edu/wc6/paper163.pdf

16.	The Canadian Council on Animal Care Website (1993).Approaches to the Design and Development of Cost-Effective Laboratory Animal Facilities.Retrieved from:http://www.ccac.ca/en/CCAC_Programs/Guidelines_Policies/GDLINES/Facilities/PDFs/Facilities_Gdlines_Eng.pdf .

17.	McSheely, T (1976).Control of the Animal House Environment.T. London:Laboratory Animals Ltd.

18.	Fox, D.C. (1981) U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health.Design of Biomedical Research Facilities Cancer Research Safety Onograph series, Vol.4 (NIH pub.No.81-2305).Washington, D.C.:Government Printing Office.

19.	Hughes, H., Reynolds, S.D.(1994).Design and Optimization of Airflow Patterns.Lab Animal 23(9),46-49.

20.	National Research Council Institute for Laboratory Animal Research Committee on Guidelines for the Humane Transportation of Laboratory Animals (2006).Nutrient Requirements of Beef Cattle.7th rev. ed. Washington, D.C.:National Academy Press.Retrieved from:http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309069343

21.	National Research Council Board on Agriculture Subcommittee on Dog Nutrition.Nutrient Requirements of Dogs, Revised.(1985).Washington, D.C.:National Academy Press.Retrieved from:http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=15&page=R1

22.	National Research Council Board on Agriculture and Renewable Resources Subcommittee on Goat Nutrition.Nutrient Requirements of Goats:Angora, Dairy, and Meat Goats in Temperate and Tropical Countries.(1981).Washington, D.C.:National Academy Press.Retrieved from:http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=30&page=R1

23.	National Research Council Board on Agriculture Subcommittee on Sheep Nutrition.Nutrient Requirements of Sheep.6th rev. ed. (1985).Washington, D.C. National Academy Press.Retrieved from:http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=614&page=R1

24.	Veterinary Medical Records; in Pennsylvania State Board of Veterinary Medicine Newsletter Winter 2002, Page 8.http://www.dos.state.pa.us/bpoa/LIB/bpoa/20/10/vetnews02.pdf

25.	Battaglia, A M. Small Animal Emergency and Critical Care.Ithica, NY:W.B.Saunders.

26.	Flecknell P.A.(1996) Laboratory Animal Anesthesia, San Diego, CA:Academic Press Inc,

27.	Flecknell P.A, Waterman-Pearson A. ( 2000).Pain Management in Animals.London:Harcourt Publishers Ltd.

28.	Hellyer P.W.(2002).Pain Management.In Wingfield W.E and Raffe, MR (Eds).The Veterinary ICU Book.Jackson Hole, WY:Teton NewMedia.

29.	Lee L, Leslie K, Kayak E, Myles PS.(2004).Intraoperative Patient Warming Using Radiant Warming or Forced-Air Warming During Long Operations.Anaesth Intensive Care, 32(3),358-61.

30.	Peterson N.C.(2004).Assessment of Pain Scoring.Contemp Top Lab Anim Sci,43(1):74-76

31.	Rudloff E, Kirby R. (1998).Fluid Therapy:Crystalloids and Colloids.In Dibaratola, S.P.(Ed).Vet Clin North Am Small Anim Pract.28(2),297-328.

32.	Stasiak K.L, Maul D, French E, Hellyer P.W, VandeWoude S. (2003).Species-specific assessment of pain in laboratory animals.Contemp Top Lab Anim Sci.,42(4):13-20.

33.	Keown, J. F. (2005).How to Body Condition Score Dairy Animals.The University of Nebraska Extension-Lincoln Institute of Agriculture and Natural Resources.Retrieved from:http://www.ianrpubs.unl.edu/epublic/live/g1583/build/g1583.pdf.

34.	Ohio State University College of Veterinary Medicine on-line learning system:How to Assess Body Score in Dogs and Cats.Retrieved from:http://vet.osu.edu/1851.htm

35.	Michel, K.D., Sorenmo, K., Shofer, F.S.(2004).Evaluation of Body Condition and Weight Loss in Dogs Presented to a Veterinary Oncology Service.J Vet Intern Med, 13(5),692-5.

36.	Carr, John.1998.Garth Pig Stockmanship Standards.Iowa, 5M Enterprises, LTD Sheffield, UK.Website with condition images.Retrievable from:http://www.thepigsite.com/stockstds/23/body-condition-scoring.Accession date 11/14/08

37.	The European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes is a useful web resource for european regulations and standards relating to animal care and use in member states.(http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=123&CM=0&CL=ENG .)

38.	The FDA maintains an intergovernmental Memorandum of Understanding (MOU) between NIH, FDA, USDA regarding common areas of regulatory interest in animal care and use.(http://grants.nih.gov/grants/olaw/references/finalmou.htm )

39.	The Interagency Coordinating committee on the Validationof Alternative Methods (ICCVAM) provides many websites for decisions related to animal care and use, refinements, reductions, and replacement of animal models and validated models.(http://iccvam.niehs.nih.gov/about/accept.htm .)

40.	The European Convention on the Validation of Alternative Methods is a useful web link to validated European alternative animal models.(http://ecvam.jrc.it/ )

41.	The Japanese Convention on the Validation of Alternative Methods is a resource for those animal models and animal welfare items of interest from Japan.(http://jacvam.jp/en/ )

42.	The Johns Hopkins Center for Alternatives (CAT) is a comprehensive web resource for all subjects related to global animal care and use, animal welfare, and animal alternatives.(http://caat.jhsph.edu/ )

43.	The National Center for 3Rs is a comprehensive web link for animal care and use and animal refinement and replacement questions.(http://www.nc3rs.org.uk/ )

44.	AltTox Forum (sponsored by Proctor and Gamble and The Humane Society of the United States provides information about validated animal alternatives.(http://www.alttox.org/ )

45.	Tox Net is an an NIH-sponsored website of available literature on alternatives.(http://toxnet.nlm.nih.gov/altbib.html )