行业指南和FDA审查员指导：

非处方义齿软衬、垫、换衬器、修复工具以及局部义齿套件

文件发布日期：1998年8月18日

美国卫生与人类服务部食品药品管理局

器械和放射健康中心

牙科器械分部

牙科、感染控制和一般医院器械部

器械评价办公室

前言

公共评论

对于管理局考虑事项的意见和建议，可随时递交至Dr. Susan Runner，联系地址为FDA/CDRH, 9200 Corporate Blvd., HFZ-480, Rockville, MD 20850。在对本文件完成下一次修订或更新之前，管理局可能不会采纳这一意见。更多关于本指导使用或解释方面的问题，请联系Dr. Susan Runner ，电话(301) 827-5283。

额外副本

需要时可访问万维网/CDRH主页：http://www.fda.gov/cdrh或使用自动回传系统1-800-899-0381或301-827-0111,当提示输入文件货架号时请输入2205。

目录

页码

1.0 	引言	4

2.0 	一般信息	5

3.0	器械定义	5

4.0	产品描述	6

6.0	物理机械性能	7

7.0	生物相容性试验	8

8.0 	标签	9

9.0 	联系人	10

OTC义齿软衬或衬垫、OTC义齿换衬器、OTC义齿修复套件和部分组装义齿套件的上市前通知准备指南

- 1.0 	引言

本文件的目的是为OTC义齿软衬或衬垫、OTC义齿换衬器、OTC义齿修复套件和部分组装义齿套件的制造商提供指导，使其更全面和一致地准备上市前通知510（k）所需的信息。

本文件的编制以针对牙科器械分部的完全充分审查所建议的信息为基础。使本文件准备OTC义齿软衬或衬垫、OTC义齿换衬器、OTC义齿修复套件和部分组装义齿套件的510（k）不能确保器械会被FDA批准，而且某些510（k）提交的内容可能需要本文件以外的其他信息。然而，使用本文件将确保申请中含有执行实质等同评价所需要的基本要素。

本指导有待修订，这取决于新技术信息的发展和/或法规要求的变化。

标准品

在器械的设计和试验期间，医疗器械制造商可以选择依赖公认的自愿性共识标准 。我们也认识到，ISO标准等共识标准需要定期接受评审，有待修订。FDA已经出版了一份名为“共识标准认识和使用指导”的文件，该文件向行业和FDA评审人提供关于上市前申请评价期间使用公认共识标准的指导，其中包括符合标准声明（联邦登记/卷63, No. 37/1998年2月25日星期三）。本文件及相关公认标准的列表都可登录FDA网站http://www.FDA.gov/cdrh查阅。

- 2.0 	一般信息

510(k) 总结或510(k) 声明. 根据1990安全医疗器械法和21 CFR Part 807.87(h)，申请人必须递交以下两文件之一：（1）一份关于等同判定所依据的上市前通知申请中安全性和有效性信息总结（即，“510(k)总结”）；或（2）一份关于利害关系人根据要求可使用安全性和有效性信息的声明（即,“510(k)声明”）。该总结或声明应该明确标识为“510(k)总结”或“510(k)声明”。

真实准确声明. 按21 CFR Part 807.87(j)要求， 申请人还必须提供一份真实准确声明，表示上市前通知内递交的所有数据和信息都真实准确，无重要事实遗漏。

使用适应证表。 1996年1月1日，FDA开始要求所有510（k）提交者提供单独的页面，并清楚地标记该器械的“使用适应证”和商品名称。

新510(k) 范例

1998年3月19日，510(k)申请递交的新程序变得更为有效。这些程序被统称为“新510(k)范例”。有关新510（k）规范的更多信息，请访问以下网址：http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.pdf

- 3.0	器械定义

OTC义齿软衬或衬垫是预制或非定制的一次性器械，旨在改善松散或不舒服义齿的拟合度，可在柜台上购买。该器械由蜡浸渍的棉布制成，患者在将义齿插入口中之前将其放在义齿的基托或内表面，在使用一天后丢弃（I类）；或者该器械是由除了浸蜡棉布之外的材料制成，或者不打算在使用一天后被丢弃（III类）。见21 CFR 872.3540。

OTC义齿换衬器是由诸如塑料树脂等材料组成的器械，其作为义齿基托上的永久性涂层或内衬。该器械旨在替代磨损的义齿内衬，可在柜台上购买。 见21 CFR 872.3560。

OTC义齿修复套件是由诸如粉末和液体粘合剂的树脂单体系统的材料组成的器械，其可以永久地放于假牙中以修复裂缝或断裂。 该器械可通过柜台购买。 见21 CFR 872.3570。

部分组装义齿套件是由连接预成型牙齿构成且用在义齿构建的装置。以患者口腔为模具构建义齿基托，通过在材料与口腔组织接触的同时部分聚合树脂义齿基托。 在构造义齿基托之后，将连接的预成型牙齿化学地结合到基托。 这是一个处方器械，在柜台上不可购买。 见21 CFR 872.3600。

- 4.0	产品描述

- 说明器械的分类名称和商品名称。

- 提交您产品及其使用适应证的详细说明。

- 清晰说明采用的是单一膏剂还是混合膏剂（基质/催化剂）系统，以及系统和套件所有组成。

- 在预期用途、化学成分、物理特性、机械性能、安全性和有效性方面，提供与合法上市的对照器械之间异同点的描述性比较和表格形式比较。

5.0	化学特性

- 提供完整的材料配方，按百分比单独列出各个化学成分的比例，其总和为100％。

- 注明每种化学成分的功能。

- 不要忽略任何化学成分，也不要提供类似于“聚合物”等模糊性描述的泛称。

- 提供特定的化学名称或缩写化学名称，非专有名称或商标名称。

- 配方中使用的所有色素或其他着色剂。

- 包含每一种化学成分的化学品安全说明书（MSDS）、制成品的化学结构图和分子式，如果可以，还可包含化学文摘服务社（CAS）登记号。

- 6.0	物理机械性能

义齿基托材料应与对照材料关于以下指标进行比较：

- 颜色稳定性 (透明、半透明等)

- 硬度 (Knoop， HK)

- 线性收缩(%)

- 聚合反应最高温度 (°C)

- 空隙率 (气泡或可见空隙，40 cm)

- 溶解性(mg/cm2)

- 强度(横向变位， mm)

- 吸水率 (mg/cm2)

如果义齿基托材料的物理特性符合性能试验的共识标准，则特定标准应参考如下：

| 义齿基托材料 | ANSI/ADA 标准编号 |
| --- | --- |
| 义齿基托聚合物 | #12 |
| 义齿低温固化修复树脂 | #13 |
| 义齿基托临时更换树脂 | #17 |

提供已进行的所有台架试验的方法学和结果的总结。您材料试验的定量试验结果应与对照印模材料的定量试验结果进行比较。

- 7.0	生物相容性试验

对医疗器械执行生物学评价是为了确定身体与器械组件材料接触所产生的潜在毒性。该器械材料不应该直接或通过其材料成分的释放：（1）产生严重的局部或全身不良反应；（2）具有致癌性；或（3）产生不良的生殖和发育作用。因此，任何人用新器械的评估都需要系统试验的数据，以确保成品提供的效益远大于器械材料产生的任何潜在风险。

ISO标准ISO-10993第1部分采用了与FDA过去使用的三方指南非常相似的检测方法。它还使用表格（矩阵型）展示了基于上述讨论的各方面因素的试验要求。该矩阵由两个表组成“供考虑的初始试验”和“供考虑的补充评价试验”。为了协调生物反应试验与其他国家的要求，FDA 认可了ISO标准。器械评价办公室的评审人将接受根据ISO-10993第1部分收集的数据，并附带蓝皮书备忘录#G95-1“国际标准ISO-10993的使用‘医疗器械生物学评价第1部分：评价与试验’ ”中经过修改的矩阵表。

建议制造商对任何新器械材料开始高成本的长期试验之前，先与牙科器械分部讨论一下，以确保执行适当的试验，避免不必要的试验。

当产品含有“新”或非传统的化学成分时，且所得配方的安全性或有效性受到质疑时，需要进行生物相容性试验。基于以下几个因素，例如制造方法、灭菌、身体暴露持续时间等，某种材料可能被列为新型材料。

生物相容性试验应用成品进行，即以尽可能地接近患者所处状况。

在这种情况下，以下试验被确定为在实质性等价评估中是必需的。这是在提交申请中应该解决的最低试验清单。

-	体外细胞毒性

-	埃姆斯致突变性试验

-	粘膜刺激（仓鼠颊囊）

-	豚鼠致敏作用试验，和

-	致癌性（如果以前没有记录致瘤潜能）

欲了解关于如何执行这些试验的详细情况，请参考适当的国际标准，如：美国国家标准/美国牙科协会41号文件牙科材料生物学评价的推荐性标准实践，1982或 ISO/TR： 1984(E)，牙科材料生物学评价， 1984。

- 8.0 	标签

OTC义齿软衬或衬垫、OTC义齿换衬器和OTC义齿修复套件的标签中，关于任何相关的适应证、准备方法、危害、禁忌证及其使用注意事项等均应标示有明确、准确和完整的信息，这对消费者来说是非常重要的。

根据21 CFR 801.405部分的规定，建议的警告声明包括：

义齿换衬器、衬垫和软衬：

警告 - 仅供临时使用。长期使用本产品可能会导致骨损失更快、持续的刺激、疮和肿瘤。牙医同意后才能使用。

义齿修复套件：

警告 - 仅供紧急修复。长期使用来住家修复义齿时，可能会导致骨损失更快、持续的刺激、疮和肿瘤。此套件仅供紧急使用。需要立即去牙科就医。

在OTC义齿软衬或衬垫、OTC义齿换衬器、OTC义齿修复套件和部分组装的义齿套件的510（K）提交中，包括拟定的包装标识和标签，包括任何促销和广告信息。标签是指包装标识加上随器械附带及放置在器械中或其任何包装材料或容器中的其他书面、印刷或图片材料。广告可能被认为是标签，尤其是当其和设备放在一起时。 标签必须有详细的使用说明以及确保安全使用设备所需的任何警告。 见“联邦食品、药品和化妆品法案” 第201(k) 和(m) 及502(f)(1)和(2) 节。

如果你希望获得关于FDA标签法规（21 CFR Part 801）对你器械适用性方面的具体建议，请联系合规办公室，电话 (301) 594-4618。另外，有关器械的促销和广告问题，请联系办公室，电话：（301）594-4639。此外，注意标题为“参考上市前通知的贴假商标行为”法规（21 CFR Part 807.97）。

- 9.0 	联系人

关于本指导的问题，应该联系：

Dr. Susan Runner

Branch Chief

美国食品药品管理局

器械与放射卫生中心

器械评价办公室

Dental Devices Branch, HFZ-480

9200 Corporate Blvd.

Rockville, MD 20850

电话：301-827-5283

传真：301-480-3002

关于该《法案》下你的责任的一般信息，可以联系小型制造商服务组获取，拨打其免费电话(800) 638-2041或(301) 443-6597或访问其网站：http://www.fda.gov/cdrh/dsma/dsmamain.html。