行业及FDA工作人员指南

冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置–上市前通知510（k）申请

文件发布日期：2008年2月15日

对于本文件的疑问，有关冠状动脉栓塞保护装置的问题请致电（240）276-4222或通过电子邮件suzanne.kaiser@fda.hhs.gov联系Ms. Suzanne Kaiser咨询，或者有关颈动脉栓塞保护装置的问题请致电（240）276-4141或通过电子邮件kenneth.cavanaugh@fda.hhs.gov联系Dr. Kenneth Cavanaugh咨询。

|  | 美国卫生和人类服务部 美国食品药品监督管理局 医疗器械和放射卫生中心 介入心脏病学器械分部 外周血管器械分部 心血管器械部 器械评估办公室 |
| --- | --- |

前言

公众评论

如有书面意见及建议可以随时提交至食品药品监督管理局文档管理部[5630 Fishers Lane，1061室（HFA-305），Rockville，MD，20852]供机构审议。或者，将电子意见提交到www.regulations.gov。提交意见时，请参考本指南文件的确切标题。在下次修订或更新文件之前，机构可能不会对此有所行动。

其他副本

您可以从互联网上获得其他副本：http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1658.html。您也可以向dsmica@fda.hhs.gov发送电子邮件请求，以接收指南的电子副本，或者向240-276-3151发送传真请求，以获得一份硬拷贝。请使用文档编号1658来标识您请求的指南。

ii

目录

1.	引言	1

2.	背景	2

3.	简略510（k）申请的内容和格式	2

4.	范围	5

5.	器械描述	6

6. 健康风险	6

7. 生物相容性	7

8. 性能特性/实验台测试	9

9. 动物评估	15

10.	临床信息	18

11. 灭菌和保质期	22

12.	标识	23

附录A：引用的标准	26

iii

行业及FDA工作人员指南

冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置–上市前通知510（k）申请

本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA）关于本主题的当前观点。其不为任何人或向任何人授予任何权利，不约束FDA或公众。如果其他方法满足适用的法律和法规的要求，您可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您找不到合适的FDA工作人员，电话联系列在本指南标题页的适用号码。

- 1.	引言

FDA已制定了本指南文件，以帮助业界为冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置准备上市前通知。这些装置被设计用于捕获和回收栓塞物质，可以在颈动脉或隐静脉旁路移植物的介入治疗期间移除，目的是降低不良心脏或脑血管事件的发生率。我们建议，执行或审查临床及非临床评价并准备冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置的标签的业界成员和FDA工作人员应使用本指南。

我们建议您使用本指南来开发和应用临床及非临床评价方案、方法和报告，支持冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置的安全性和有效性。您还应使用本指南为这些装置开发标签。我们将会使用本指南来审查510（k）申请中的临床及非临床评价方案、方法、数据和报告，以证明冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置的实质性等同。

FDA的指导性文件（包括本指南）不构成法律上可强制执行的责任。相反，指南描述了机构目前对某一主题的观点，除非引用了特定的监管或法定要求，否则应仅视为建议。机构指南中的“应当”是指建议或推荐的内容，而不是必须的。

最小负担的方法

本指南文件中确定的问题代表了我们认为应在您的器械上市前处理的问题。在制定指南时，我们仔细考虑了机构决策的相关法定标准。我们还考虑了在您试图遵循指南和处理我们已确定的问题时可能发生的负担。我们认为我们已经考虑了处理本指南文件中所提出问题的最小负担方法。但是，如果您认为还有负担更少的方法可处理问题，您应该遵循“处理最小负担问题的建议方法”文件中概述的程序。您可以在我们的中心网页上查找该文件：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html。

- 2.	背景

拟上市销售这种通用类型器械的制造商应遵守联邦食品、药品和化妆品法案（以下称法案）的总体控制，包括21 CFR 807的E子部分中所述的上市前通知要求，并在销售该器械之前获得FDA的实质性等同确定（参阅21 CFR 807.81和807.87）。

本指南文件确定了冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置的分类规则和产品代码（参阅第4节：适用范围）。此外，本指南文件的其他部分向制造商提供了关于在上市前通知申请（510（k）中处理与这些器械相关的风险的附加信息。

本文件是对其他FDA文件关于上市前通知申请的具体内容要求的补充。您还应参考21 CFR 807.87和FDA器械建议中的“如何准备510（k）申请”（http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/314.html）。

根据“新510（k）范式–在上市前通知中演示实质性等同的替代方法；最终指南”（http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html），制造商可提交传统510（k），或者可选择提交简略510（k）或特殊510（k）。FDA认为，简略510（k）提供了证实新器械的实质性等同的最小负担方法，特别是一旦FDA已经发布了有关该器械的指南文件。制造商考虑对自己拥有的已获许可器械的修改，可以通过提交一份特殊510（k）减轻监管负担。

- 3.	简略510（k）申请的内容和格式

简略510（k）提交必须包含21 CFR 807.87中确定的必要元素，包括足以描述该器械、其预期用途及其使用说明的器械标签。在简略510（k）中，FDA可以将摘要报告的内容视为21 CFR 807.87（f）或（g）定义的适当支持性数据；因此，我们建议您添加一个摘要报告。此报告应描述您如何在器械开发和测试期间使用本指南文件，并应简要描述所使用的方法或测试，测试数据的摘要或用于处理本文件中确定风险的验收标准说明，以及您的器械特有的任何其他风险。本节对满足807.87节一些要求的信息以及我们建议您在简略510（k）中包括的一些其他项目提出建议。

封面

封面应明确标明提交文件为简略510（k），并引用本指南文件的标题。

建议标签

建议的标签应足以描述器械、其预期用途及其使用说明。请参阅第11节：标签，了解本指南文档涵盖的冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置标签中应包含的具体信息。

总结报告

我们建议摘要报告包含以下内容：

器械及其预期用途的说明

我们建议您描述性能规格，并在适用时包括详细的、有标记的器械图纸。请参阅第5节：器械说明，了解我们建议在本指南文件涵盖的冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置类型的器械描述中应包含的具体信息。您还应提交“使用说明”附件。

器械设计说明

我们建议您包括器械设计要求的简要说明。

风险分析方法的识别

我们建议您确定用于评估风险状况的风险分析方法，以及特定的器械设计和此分析的结果。请参阅第6节：健康风险和缓解措施，了解FDA已经确定通常与使用冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置相关的健康风险。

器械特性的讨论

我们建议您讨论处理本指南文件中确定的风险的器械特性，以及您的风险分析中确定的任何其他风险。

性能方面的描述

我们建议您简要描述您已经使用或打算用于处理本指南文件第7～10节中确定的每个性能方面问题的测试方法。如果您遵循一种建议的测试方法，您可以引用该方法，而无需描述。如果您修改一种建议的测试方法，您可以引用该方法，但应提供足够的信息来解释修改的性质和原因。对于每个测试，您可以（1）以清晰、简洁的形式（如表格）简要呈现测试结果数据，或（2）描述您将应用于测试结果的验收标准（另参阅21 CFR 820.30的C子部分–质量体系法规的设计控制）。

对标准的依赖

如果您选择对器械设计或测试的任何部分依赖公认的标准，则可以包括以下任一项：

- 将在产品上市前进行测试并达到规定的验收标准的声明；

- 针对该标准的符合性声明。

因为符合性声明是基于测试的结果，所以我们认为您必须在完成该标准描述的测试后才能正确提交符合性声明。有关详细信息，请参阅法案的第514（c）（1）（B）节和FDA指南实质性等同测定中标准的使用；行业和FDA最终指南（http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.html）。

如果您不清楚如何处理由FDA确定的风险或通过您的风险分析确定的其他风险，我们可能会要求提供关于器械性能特征方面的其他信息。如果我们需要评估您的验收标准是否充分，我们还可能会要求提供更多信息[根据21 CFR 807.87（1），我们可能会要求获得实质性等同测定所需的任何其他信息]。

作为提交简略510（k）的替代方案，您可以提交传统510（k），其中提供根据21 CFR 807.87的要求和本指南中描述的所有信息和数据。传统510（k）应完整包括您的方法、数据、验收标准和结论。打算修改自己的已获批准器械的制造商应考虑提交特殊510（k）。

以下是关于如何将本指南文件应用于冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置的510（k）的具体讨论。

- 4.	范围

本指南文件涉及冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置。通常，栓塞保护装置在施行其他介入（例如球囊血管成形术或支架置入）之前置于病变（血管的狭窄部分）的近端或远端。栓塞保护装置的目的是防止由介入产生的碎屑在冠状动脉或颈动脉循环中向下游流动，否则可能部分或完全阻碍较小血管中的血流，导致心肌损伤或神经损伤。这些装置被归为经皮导管（21 CFR 870.1250）。

本指南的适用范围包括与其他介入器械（例如，支架或血管成形术球囊）一同使用的栓塞保护装置，用于治疗：

- 稳定性缺血性冠状动脉疾病患者中的病变隐静脉移植（SVG）；

- 病变颈动脉，可能促进卒中或其他神经系统不良事件。

本文件的适用范围仅限于下文表1所示的器械。

表1：本指南中所涉及的冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置的分类和产品代码

| 分类法规 （21 CFR） | 分类 | 产品代码 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 870.1250 | II | NFA，器械，冠状动脉隐静脉旁路移植，临时，用于栓塞保护 | 用于在冠状动脉隐静脉旁路移植中置入以提供栓塞保护的临时装置。 |
| 870.1250 | II | NTE，导管，颈动脉，临时，栓塞捕获 | 用于置入原位颈动脉中以提供栓塞保护的临时装置。 |

本指南还引用了许多自愿性标准，其中许多得到FDA认可。您可以从CDRH网站（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm）获取FDA认可的标准清单。另参阅指南共识标准的识别和使用（http://www.fda.gov/cdrh/ost/guidance/321.html）。

本文件不涉及用于除颈动脉血管系统以外的外周适应证的血栓切除装置或栓塞保护装置。您应该联系心血管器械部的外周血管器械分部，以获得用于颈动脉以外的外周适应证的栓塞保护装置的相关信息。

- 5.	器械描述

我们建议您通过第4节 适用范围中描述的法规和产品代码来确定您的器械，您应描述器械特性和性能规格，并且应包括器械的详细标记图纸。我们建议您描述器械的操作方法。您还应提供您的器械与您声明具有实质性等同的对比器械之间的比较，其中涵盖相关器械属性，如器械设计、尺寸、材料、使用说明和操作原理。

- 6. 健康风险

在下表中，FDA已经确定了与本文件中所述冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置的使用相关的健康风险。如下表所示，本指南文件中提供了降低这些风险的建议措施。我们建议您在提交510（k）之前进行风险分析，以识别您的器械特有的任何其他风险，并包括此分析的结果。如果您选择使用替代方法来处理本文件中确定的特定风险，或已经确定了本文件中所述风险以外的风险，那么您应提供足够的详细信息以支持您用于处理该风险的方法。

FDA鼓励栓塞保护装置的制造商在您的产品开发早期与FDA合作，特别是如果您的器械采用新技术或您计划进行非传统临床研究。介入心脏病学器械分部和外周血管器械分部可以通过Pre-IDE过程，讨论栓塞保护装置的非临床测试方案和临床试验设计。

表2：冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置的健康风险

| 已确定的风险 | 建议减缓措施 |
| --- | --- |
| 组织及血液损伤 | 第7节 生物相容性 |
| 装置失效 | 第8节 实验台测试 |
| 栓塞 | 第9节 动物评估 第10节 临床信息 |
| 血管损伤 | 第9节 动物评估 第10节 临床信息 |
| 感染 | 第11节 灭菌和保质期 |

- 7. 生物相容性

FDA建议您进行生物相容性测试，如对于循环血液接触有限时间（小于24小时）的外部器械的FDA修改国际标准ISO-10993（医疗器械的生物学评价第1部分：评估与测试）的使用（http://www.fda.gov/cdrh/g951.html）中所述。我们建议您选择与器械接触的持续时间和水平适宜的生物相容性测试。如果某一对比器械使用相同的材料和相同的材料处理并具有相同类型和持续时间的患者接触，您可以确定该对比器械以替代提供生物相容性测试。

对于使用萃取样品进行的生物相容性测试，我们建议您：

- 根据ISO 10993-12（医疗器械的生物学评价：样品制备和参考材料）或等效方法，使用表面积与萃取剂体积的比值（仅当表面积不能计算时，采用质量与萃取剂体积的比值）确定适合的试验材料量；

- 使用极性和非极性萃取剂；

- 描述萃取载体的状况（例如，颜色、任何颗粒的存在）；

- 解释萃取后载体的任何变化（与萃取前相比）；

- 描述存储条件的详细信息（如果适用）。

如果不立即使用萃取样品，我们建议您遵循ISO 10993-12中描述的储存条件或等效方法。我们还建议您解释储存如何不会影响测试结果。

FDA建议您的生物相容性测试方案纳入下文讨论的要素。

细胞毒性

我们建议载体包括哺乳动物细胞培养基（MEM）和5%血清，因为这些材料将允许从测试样品中提取极性和非极性成分。

致敏作用（豚鼠最大剂量致敏方法）

我们建议您运行并行控制，或测试实验室在测试样品的3个月内运行控制。我们还建议您提供阳性对照测试的方案和结果，以确认您对阳性对照和测试样品使用了相同的方法，并证明所述方法继续能够检测阳性致敏反应。

您可以进行局部淋巴结检测（LLNA）测试作为豚鼠最大剂量致敏测试的替代，评估致敏作用。

血液相容性

对于血液接触的器械（无论接触持续时间如何），我们建议您考虑溶血、免疫学（补体激活）和体内抗血栓能力。

免疫学测试应适当地涉及各种补体激活途径。我们建议您使用标准测试方法，例如ASTM F2065-00e1（通过固体材料测试血清替代途径补体激活的标准实施规程）和ASTM F1984-99（2003；通过固体材料测试整体补体激活的标准实施规程）中所述的方法或等效方法，评估体外C3a和SC5b-9片段激活。或者，如果在器械的配方和加工中使用的所有材料都具有先前在具有相似接触持续时间的血液接触器械中使用的历史，您可以提出省略这一测试的理由。

此外，您可以在临床前动物实验期间评估体内血栓形成，替代单独的犬体内血栓形成实验。

材料介导的致热原性

我们建议您使用标准方法，例如USP 30<151>兔热原测试中所述的方法，评估器械与患者接触期间对化学浸出剂的致热反应。我们还建议您使用传统的生物相容性提取方法（例如50℃72小时、70℃24小时或120℃2小时）评估材料介导的致热原性。

内毒素介导的致热原性

我们建议您使用标准方法，例如USP 30<85>细菌内毒素鲎变形细胞溶解产物（LAL）测试中所述的方法或等效方法，考虑对革兰阴性细菌内毒素的致热反应。我们建议您的说明中包括内毒素的测试程序和验收标准。所有接触血液的心血管器械和组合产品应无热原。致热原性测试被用于帮助定义保护患者免于发热反应风险的限制。

- 8. 性能特性/实验台测试

我们建议根据使用说明中的器械描述和使用说明，实验台测试说明器械的耐用性和足够的性能/处理特性。我们建议您提供完整的测试报告，包括呈现测试结果、测试方法、预定的验收标准、研究分析以及从研究中得出的结果和结论的讨论。您应该描述每个实验台测试的验收标准的临床相关性，并解释测试结果如何证明您的器械的可接受临床性能。测试条件应模拟您的器械在临床使用期间可能遇到的最坏情况。

我们认识到栓塞保护系统的设计存在差异。在设计栓塞保护系统的实验台测试计划时，您应该解决器械的特定风险和性能特征。我们建议您在实验台测试方案中评估如下所述的器械属性/性能特征。如果您认为推荐的测试对您的器械不是必需的，您应该为每个不进行的推荐测试提供科学依据。您还应该针对您的风险分析中识别的风险进行任何必要的其他测试，即使本文件未识别这些测试，以便充分降低器械相关风险。如果您修改器械的设计，我们建议您根据修改的器械设计进行新的风险分析。

1. 栓塞捕获效率和回收能力

重要性

所捕获的栓塞碎屑的量和从患者体内回收碎屑的效率决定了有多少栓塞物质向下游迁移到终末器官。

建议

我们建议您量化评估您的器械在模拟临床使用期间容纳栓塞碎屑的能力。您的评估应比较您的器械捕获的碎屑量与可供捕获的碎屑量（通常为引入测试系统的栓塞物质总量）。您应该指定模拟栓塞物质的成分和粒度分布，并解释其临床相关性。如果您的模拟栓塞物质包括不同大小的颗粒，您应根据颗粒大小或大小范围对捕获效率的结果进行分层。

我们还建议您量化在过滤元件回收和取出过程中释放多少捕获的栓塞碎屑。为了模拟最坏临床情况，在进行此评估时，过滤元件应完全满载栓塞物质。

2. 支架兼容性

重要性

如果在靶病变置入支架，则栓塞保护装置应当能够通过支架置入区域在近端跟踪并被成功回收，而不会与展开的支架缠结或损坏支架。

建议

对于设计用于靶病变远端的栓塞保护装置，我们建议您证明栓塞保护装置可以通过展开的支架或一系列支架在近端跟踪并回收，并且不会缠结或出现其他并发症。基于您的风险分析，如果预期将您的器械用于重叠支架，您需要在评估中使用重叠支架。如果您的器械为基于过滤器的，您应该使用完整的过滤元件来进行此测试，以模拟最坏临床情况。您应该在测试任何损伤（例如涂层分层和支柱断裂）的证据之后检查栓塞保护装置和支架。

如果您的器械拟用于对之前已置入支架的血管的介入治疗，您还应该证明您的器械可以通过先前展开的支架或一系列支架在远端跟踪，且无并发症。如果您的栓塞保护装置拟用于隐静脉移植物介入治疗，您应该在此评估中使用药物洗脱支架。

3. 模拟使用

重要性

操作者应能够毫无困难地准备和使用栓塞保护装置。用于模拟使用评估的台式模型允许使用不同器械获得的结果的数据再现性和可比性。

推荐意见

FDA建议您评估在尽可能模拟临床环境的条件下准备、递送和撤回栓塞保护装置的能力，而不会有困难或对装置造成损坏。您的评估应包括关键属性的性能评估，表现涉及使用栓塞保护装置的容易度或困难。关键属性的示例包括：

- 准备栓塞保护装置以便使用的容易度；

- 栓塞保护装置与适当的辅助装置（如导丝、支架递送系统和球囊导管）的相容性；

- 前进/后退栓塞保护装置的能力；

- 展开和折叠任何保护元件（如过滤器或球囊）的能力；

- 手术后完全移除栓塞保护装置的能力；

- 在荧光透视下显现栓塞保护装置的能力。

这些关键属性的评估应该包括评分系统或另一种量化方法，并且应该涉及多个使用者。您使用的任何测试固定装置应该模拟目标部位解剖结构。您应该提供测试固定装置的图解，并解释该固定装置如何模拟最坏情况的患者解剖。

如果由于模拟使用测试的结果，您确定需要任何特殊步骤，包括器械准备或使用，您应该将这些步骤纳入器械标签或培训计划（如果有）。

4. 展开/回收力

重要性

操作者通常向导管施加力以便展开或回收栓塞保护装置。过度的展开或回收力可能使得该装置难以操作并且可能导致血管不良事件。

建议

我们建议您在模拟临床使用期间量化完全展开或回收栓塞保护装置所需的最大力。您使用的任何测试固定装置应该模拟目标部位解剖结构。您应该提供测试固定装置的图解，并解释该固定装置如何模拟最坏情况的患者解剖。

5. 过滤能力

重要性

基于过滤器的栓塞保护系统可以捕获栓塞碎屑的量受到过滤元件尺寸的限制。满载的过滤篮不能再捕获栓塞碎屑，并且可妨碍血管内的顺行血流，可能导致下游器官缺血或较低效的栓塞捕获。

建议

我们建议您量化器械预期捕获栓塞物质的最大量。我们还建议您使用实验台测试数据通过实验测量此参数。

6. 对移除满载过滤器期间过滤器破裂的抵抗性

重要性

回收基于过滤器的栓塞保护装置时有过滤器破裂和随后释放捕获的栓塞物质的风险。栓塞保护装置应能够被回收，且不会损坏过滤器元件和过度释放栓塞碎屑。

建议

我们建议您证明在模拟临床条件下，可回收满载的过滤篮，而无过滤器破裂、导管损坏或其他不良装置效应。此评估可与上文2. 支架兼容性中的评估相结合。

7. 血流特性

重要性

展开的栓塞保护装置可能对血流有负面影响。对于基于过滤器的装置，过滤器放置所导致的血流扰动可能对栓塞捕获有不利影响或损坏周围的内皮。对于旨在阻塞治疗血管的基于球囊的装置，未实现完全的血管阻塞可导致不完全的栓塞捕获。

建议

我们建议您在激活/展开栓塞保护系统后，在模拟血管中表征流体流动。您应该解释观察到的流动特性为何在临床上是可接受的。如果预计流动特性会随血管几何形状而变化，例如直的与弯曲的血管段，您应该进行涵盖预期血管几何性状范围的额外评估。

8. 径向向外的力

重要性

表征自扩张栓塞保护装置的径向向外力非常重要。过度的径向力可损伤周围组织，而太小的径向力可导致装置与血管壁的贴壁不完全。

建议

我们建议您测量栓塞保护装置由于装置扩张而对血管壁施加的径向力。如果特定装置尺寸或型号适用于一定范围的血管尺寸，则您的评估应覆盖可能的血管壁尺寸范围，或应包括不评估整个适用尺寸范围的理由。

9. 末端弹性

重要性

如果在施加力时末端未充分弯曲，基于导管的装置的远侧末端可引起血管夹层或穿孔。

建议

我们建议您量化使栓塞保护装置以及任何可能对血管系统造成创伤的辅助附件（例如导丝）末端弯曲所需的最小力。您应该为您选择的决定性测试参数提供理由，例如力施加的位置和末端在力测量时弯曲的程度。我们建议用于此评估的器械配置包含可能影响末端刚度的任何辅助附件。

10.	抗拉强度

重要性

栓塞保护装置应能够轴向操作，而不会发生任何接头或连接处的故障，否则可能导致装置故障和装置栓塞。

建议

我们建议您评估栓塞保护装置中所有关键连接处和接头的拉伸强度。每个连接处和接头应单独测试，除非您提供科学依据说明为何可以测试多个连接处或接头而不影响结果的有效性。

11.	扭控强度

重要性

栓塞保护装置应当能够周向操纵，而不会导致导管轴完整性或任何连接处的故障，否则可能导致装置故障和装置栓塞。

建议

我们建议您评估栓塞保护装置中的导管轴和所有连接处的扭矩强度。导管轴和所有连接处应单独测试，除非您提供科学依据说明为何可以测试多个器械元件而不影响结果的有效性。

12. 扭矩响应

重要性

向基于导管的装置的近端施加扭矩可能导致向远端的不均匀或不完全的力传递。不适当扭矩响应的潜在不利影响包括缺少到装置远端的扭矩传递，或严重的“震荡”或由于可能潜在导致血管损伤的扭矩积累引致突然和不受控制的远端旋转。

建议

我们建议您证明近端施加扭矩可导致足够的扭矩传递到您的器械的远端。您的结果应证明在近端施加扭矩后器械的远端经历了令人满意的扭矩响应，并且将不会存在临床上显著的导丝和/或导管震荡。

13. 抗扭结性

重要性

通过迂曲的血管解剖结构跟踪栓塞保护装置可导致装置内的永久变形。这些变形可能引起装置故障或其他不利的临床效应。

建议

我们建议您证明您的栓塞保护装置和任何附件设备（如导丝）可以在模拟临床条件下跟踪到目标位置，而不会发生永久变形。您的测试装置应模仿血管系统的尺寸和迂曲度，器械将在其中被临床跟踪。或者，您可以通过使用圆柱形心轴使器械弯曲变形来进行此评估，该圆柱形心轴模拟您预期器械在临床上会遇到（但无永久变形）的最大极限曲率半径。

14. 阻塞球囊特性

重要性

球囊失效可导致无意的球囊放气，或者对经处理的血管或下游器官造成损伤，因此，应当对栓塞保护装置的阻塞球囊部件的性能充分表征。

建议

我们建议您描述栓塞保护装置的任何球囊组件的性能。您应该表征以下性能属性：

- 球囊顺应性（球囊直径 vs 充气压力），

- 球囊爆破压力，

- 充气/放气时间，

- 球囊疲劳。

参阅血管内支架及相关递送系统的非临床工程测试和建议标签，以获得有关基于导管的球囊性能评估的更多指南。

15. 尺寸验证

重要性

栓塞保护装置的尺寸会影响其可有效使用的血管的尺寸和位置，因此，精确表征所有尺寸非常重要。

建议

我们建议您测量并报告器械的所有临床相关尺寸，以验证这些尺寸是否符合您的设计规格。

16. 导管涂层完整性

重要性

含旨在增加润滑性或降低血栓形成等的表面涂层的栓塞保护装置，具有由于血流和装置操作产生的摩擦力而损失涂层完整性的风险。涂层分层可导致涂层功能性的损失和涂层微粒栓塞。

建议

我们建议您描述您的器械涂层对抗分层的能力。作为此种表征的一部分，您应该测量模拟临床使用期间产生的颗粒物的数量和尺寸分布。您应该为测试设置和验收标准提供科学依据。您还应在测试之后检查栓塞保护装置是否有分层的核心区域的迹象。此外，您应在颗粒产生测试之前和之后表征涂层的性能或活性，以确保不会在模拟临床使用期间损失涂层功能性。

17.	电磁兼容性

重要性

电动器械可能会干扰其他的通电器械，因此，表征任何电动器械的电磁兼容性非常重要。

建议

如果您的器械为电动，我们建议您证明您的器械可以在不受任何其他通电器械干扰的情况下运行。建议您按照EN 60601-1（一般安全要求）、EN 60601-1-1（医疗电气系统的安全要求）、EN 60601-1-2（电磁兼容性–要求和测试）中描述的方法或等效方法，完成此评估。

18. 软件验证

重要性

如果软件没有进行适当的设计和测试，那么依靠软件操作的器械可能无法正常工作。

建议

如果您的器械包含任何软件，您应该证明该软件部件已经过适当验证。我们建议您按照FDA关于医疗器械中所含软件的上市前提交内容的指南中的建议进行此评估。

- 9. 动物评估

我们建议您在开始人类临床研究之前，在动物中进行测试以证明初步的器械安全性。我们建议您在具有急性及慢性观察时间点的动物模型中评估冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置，并且在510（k）申请中提供评估信息。我们建议您在进行冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置的非临床动物测试时考虑以下几点。

1. 动物模型

研究的动物模型应该尽可能模拟您的栓塞保护装置将在临床上使用的解剖条件。

对于预期用于隐静脉移植物的栓塞保护装置

我们建议您的动物研究使用有挑战性的动脉血管，合理模拟隐静脉移植物的大小和形状，如猪颈动脉和较大的冠状动脉。

对于预期用于颈动脉的栓塞保护装置

FDA不认为猪颈动脉解剖与人类颈动脉解剖一样迂曲。因此，我们建议您使用猪解剖结构中其他更迂曲的部分来评估装置处理特性和血管创伤，例如锁骨下血管系统。然而，猪颈动脉解剖结构可能适于评估您的器械的其他特性，如放置准确度。

2.	研究方案

我们建议您的动物研究遵循良好实验室规范（GLP）或符合GLP类似质量标准。您应参考21 CFR第58部分和第812部分关于动物研究报告要求的更多信息。

您的研究方案应尽可能接近人类的冠状动脉或颈动脉介入手术，包括栓塞保护装置的引入、展开和回收，以及支架系统或球囊导管的使用，如果您预期这些器械也将被使用。所有的研究变量，包括器械模型和植入位置的选择，应能代表最坏临床情况，您应提供适当的理由支持您的选择。此外，您应为研究中使用的动物和器械的数量提供理由支持。

您的方案应规定动物将接受机械辅助呼吸还是允许自主呼吸。FDA建议您允许动物自主呼吸，因为机械通气可能限制操作者在手术过程中确定神经功能障碍的能力。

研究应使用拟用于临床环境的实际器械模型，包括任何递送和回收导管。研究应包括所有器械尺寸的合理代表，器械与动脉的尺寸比应该涵盖拟临床使用的范围。

如果您的器械预期用于植入重叠支架的情况下，我们建议您评估这种情况下器械的使用。

我们建议您使用血栓形成模型而不是用树脂或其他固体材料来模拟栓塞碎屑。固体颗粒（如聚乙烯醇）可能不是血栓的合适模型，因为血栓更易碎，且更易在器械折叠回收时释放。我们建议您通过提供所选颗粒的数量、尺寸分布和组成的科学依据，来解决所使用的栓塞材料模型是否反映临床环境中的器械性能。

由于手术时间可能影响患者的结果，我们建议您在动物研究中采用的最小器械展开时间能反映实际临床使用中预期的最坏情况的器械展开时间。

您应该解释确定栓塞保护装置是否在预期血管位置展开的方法。

3.	研究终点

您应该评估您的器械引起炎症反应或损伤周围血管系统的潜力，并确保下游器官不会因使用器械而受到不利影响。为此，对尸检动物进行的病理学评估应包括相关终末器官（心脏或脑）的大体病理评估，以及对展开栓塞保护装置的节段的细致组织学检查。您的评估应包括评估动物的血管损伤和炎症，涉及急性和长期评估（详情见下文）。您还应该评估动物的新生内膜反应，以了解慢性表现。血管炎症和损伤的描述性病理应包括使用有效的分级量表，您应该解释每个级别的标准。研究报告应该包含完整的病理报告，提供列表以及照片和显微照片的清晰副本。

我们建议病理学研究包括在治疗后24～72小时对两种干预（每种4～6只动物）的观察用于急性评估，以及在治疗后1个月的观察用于长期评估。如果在治疗后1个月时未完全愈合，或者如果您的器械与合法销售的器械设计存在设计的显著不同，FDA可能建议您收集6个月的动物数据，以证明该器械的使用不会导致任何长期影响。

您的研究应包括在操作过程中引起溶血的可能性的评估。该评估的适合终点的示例包括红细胞计数、血浆游离血红蛋白和/或结合珠蛋白水平的变化。

您的研究应该证明包含栓塞物质的器械可以在不损坏器械、血管和/或一系列支架的情况下被移除，符合标签所述的预期用途。该评估应使用满载过滤篮模拟最坏临床情况。您应该观察在栓塞保护装置展开后植入支架的位置。此外，您应该评估植入支架和栓塞保护装置的损伤。FDA建议使用放射学方法来评估植入支架的损伤，因为这种方法仍将允许在相同部位进行组织学分析。

一些基于过滤器的装置可能被设计成在展开和栓塞捕获之后以及移除之前仅部分缩回到鞘中。我们建议您的提交文件说明移除所必需的器械缩回程度。如果器械的使用说明规定器械在移除之前应完全缩回，我们建议您使用部分和完全缩回的过滤器进行此评估，以模拟过滤器由于过载而不能完全缩回的最坏临床情况。

手术期间的血管造影评估应包括对血流速率、血栓形成和血管损伤的评估。

在手术期间，您应该尽可能以量化方式评估栓塞保护装置的操作特性和可见性。您可能希望将这些装置特性与合法销售的对比器械的特性进行比较。对于颈动脉栓塞保护装置，您应该记录在治疗的动物中观察到的任何行为变化或其他神经异常。

您的研究应包括针对性观察栓塞保护装置和展开的支架的潜在损害，包含这些器械的高质量总体图像。您还应当评估经使用后的栓塞保护装置上血栓形成的程度。此外，您应该确定任何出现损伤或血栓形成的位置，并提供这些区域的放大图像。

4.	数据显示

为了方便FDA审查您的动物研究，我们建议您采用表格格式提供您进行的所有研究的概况，以及每项研究各自的表格，概述研究目的、方法和结果。我们建议您包括用于分析的图像的高质量照片，以及这些图像的高分辨率电子副本。此外，您还应包括含有用于分析的列表（个体）数据的电子文件。

您应该提供完整的动物研究报告，以及您的研究中任何病理报告的签名副本。此外，您应该说明所有拟用于研究的动物，包括在研究程序之前死亡的动物。

- 10.	临床信息

根据法案，机构将主要依靠良好设计的实验台和/或动物测试，而不需要对新器械进行临床研究，除非有特定的理由要求以临床信息支持确定实质性等同。然而，FDA发现栓塞保护装置的动物和实验台测试通常由于许多因素不足以证明这些器械的实质性等同。首先，体外模型流动特性可能不能充分代表体内的条件。其次，不存在对于病变的SVG和颈动脉而言理想的动物模型。再次，没有已证实的模型可在实验台和动物测试中用于产生栓塞物质。最后，动物和实验台测试可能无法完全表征与对比器械的基础技术不同的栓塞保护装置。这些差异可能对手术成功率和并发症发生率具有不可预测的影响。因此，尽管在开始临床试验之前需要满意的动物和实验台测试结果来确立初步安全性，但来自适当设计的临床试验的数据通常是确立与合法销售的器械实质性等同所必需的。

器械的微小变化可能不需要临床数据支持，例如远端尖端附近的EPD导管轴的设计变化。在这种情况下，实验台和/或动物数据可能足以证明实质性等同。如果您相信您的器械不需要临床数据来证明实质性等同，您应该提供为什么您的510（k）申请中不需要临床数据的科学依据。我们建议您联系介入心脏病学器械分部或外周血管器械分部，分别讨论您拟议的冠状动脉和颈动脉栓塞保护装置的测试计划。

对于冠状动脉和颈动脉适应证，目标患者群体可能具有异质性，并且难以使用一组标准的可测量危险因素来表征。文献中已经报道了在一系列栓塞保护装置中的操作相关和不良事件发生率的可变性，包括在类似患者群体中研究的器械。已经确定了不良事件的一些危险因素，例如SVG年限、颈动脉迂曲度和病变长度，但是很多其他变量与临床结果之间的关联仍不太清楚。由于可能难以预测特定患者群体或病变亚组的并发症风险，基线临床和病变特征成为重要的考虑因素，并且强调选择适当的对照组或性能目标的重要性。

有几种方法可用来设计新的冠状动脉SVG栓塞保护系统的临床研究。一种方法是采用历史对照的单组研究。当存在适当的历史对照组可用于比较时，该方法对于第一代器械试验可能是理想的，IDE申办方可以完全访问对照组的患者层面数据。访问这样的比较数据集，您应该采用适当的临床和统计方法，以便在任何比较中最小化可能的混杂或偏倚的影响。

当设计一项有关冠状动脉栓塞保护装置的临床研究时，您应考虑是否需要确定哪些患者最有可能获益于栓塞保护，特别是鉴于新开发的栓塞保护装置与基线疾病和/或病变特征之间的潜在相互作用。如果不能确定能够获得患者层面数据的适当对照组（如果您正在寻找新的适应证，可能会有这种情况），FDA建议采用随机对照试验，以便能清楚比较治疗组与对照组的结果。

采用历史对照的单组研究可能适用于评估第二代冠状动脉栓塞保护装置的临床表现和/或对当前销售的器械的修改，只要经修改的器械与第一代器械足够相似。可能适合采用单组研究的微小设计变化是对器械远端的修改，或者引入相同器械设计的更小/更大尺寸。

颈动脉栓塞保护装置经常与颈动脉支架系统结合进行临床研究。单组研究包括与回顾性对照组或来自以前报道的临床数据的性能目标进行比较，能够产生足够的安全性和有效性数据，以支持某些颈动脉支架植入适应证，并且在这些研究中单独包括栓塞保护装置的阳性对照可能是不切实际的。然而，如果您的器械在适应证、技术或设计上与目前市售器械显著不同，则来自随机对照试验的临床数据可能更适合。

对于所有适应证的临床方案建议

在美国进行的支持510（k）批准的临床研究，必须根据研究用器械豁免（IDE）规定21 CFR第812部分进行。FDA认为本指南文件所述的冠状动脉及颈动脉栓塞保护装置是21 CFR 812.3（m）中定义的重大风险器械。这些研究需要FDA批准的IDE（21 CFR第812部分），申办方必须遵守关于机构审查委员会（21 CFR第56部分）和知情同意（21 CFR第50部分）的规定。

您应使用一定数量的患者进行研究，为主要研究终点提供足够的统计学效能。FDA建议您的患者群体大于基于统计学的最小样本量（考虑随着时间的推移从研究中退出或失访的患者）。FDA建议所有随访包括诊室访视。电话随访可能不能让您完全评估所有主要和次要终点事件的发生率。

您应该捕获所有不良事件，并为每例发生严重不良事件的患者提供叙述历史记录。您应该捕获器械失效的所有实例，包括故障和不准确的器械放置。

由于大量的方案偏离可显著影响临床研究数据的有效性，您应该捕获研究期间发生的所有方案偏离。此外，您的510（k）应包括讨论方案偏离对临床研究结果有效性的影响。

我们建议您使用中心实验室，使引入数据分析过程的偏倚或主观性最小化。我们建议您将敏感性分析纳入统计分析计划，以量化评估任何缺失的临床数据对统计分析的影响。

FDA建议您的研究采用临床事件委员会（CEC）来提供对临床事件的独立判断。同样，我们建议您在临床试验过程中使用独立的数据监测委员会（DMC）提供持续的安全性评估。

FDA鼓励使用灵活或适应性的研究设计来评估栓塞保护装置的安全性和性能。我们建议您联系介入心脏病学器械分部（对于冠状动脉栓塞保护装置）或外周血管器械分部（对于颈动脉栓塞保护装置），在提交IDE之前讨论此研究的设计。

隐静脉冠状动脉旁路移植术适应证

研究终点

FDA建议以手术后30天主要不良心脏事件（MACE）的复合发生率为主要终点，包括所有心脏原因死亡、所有心肌梗死（Q波及非Q波）、靶血管血运重建和紧急冠状动脉旁路移植术。

推荐的次要终点包括：

- MACE的组分终点

- 器械成功（按照方案的器械递送、展开和回收，无并发症）

- 血管造影终点

- 免于手术相关的严重不良事件（即临床成功）

- 穿刺部位并发症

- 肌酸激酶（CK）或其同工酶CK-MB的术后水平

- 当次手术住院期间的MACE

- 术后心肌梗死溶栓（TIMI）血流分级

由于SVG中碎屑远端栓塞与非Q波心肌梗死之间的因果关系，充分收集术后CK或CK-MB水平对排除这些事件至关重要。由于非Q波心肌梗死是MACE复合终点的一种组分，酶数据缺失可能混淆试验结果的解释。FDA建议您使用灵敏度分析或一种等效方法，评估缺失心脏酶数据对试验结果的影响。

我们建议您使用倾向评分分析或一种等效方法，评估任何不平衡（随机或系统）基线变量对治疗分配的影响。倾向评分分析应包括使用倾向校正结果的假设检验。

颈动脉适应证

研究考虑事项

您应该为您选择用于研究的对照组或性能目标提供基于临床和统计学的理由。您的理由应包括讨论您从中导出性能目标的临床数据的可比性，以及您预期研究生成的临床数据。例如，您应该比较患者人群、研究终点、治疗类型和可能影响研究结果的其他因素。这种理由影响您的研究的拟议性能目标的可接受性。

FDA建议将单组研究结果与来自先前报道临床数据的性能目标进行任何比较的统计假设包括对研究结果与性能目标本身的比较，无任何非劣效或优效性的要求。关于较之性能目标或者用于得出性能目标的临床数据的任何器械，您的器械的非劣效性或优效性假设和要求在统计学上可能不适当。

您可以在包括经批准的颈动脉支架系统的研究中，或在旨在还研究颈动脉支架系统的安全性和有效性的临床研究中，评估您的栓塞保护装置的性能。在第二种情况下，FDA对颈动脉栓塞保护装置的评估将与我们对研究性颈动脉支架的评估相关联。故而，在支架PMA得到批准之前，FDA不能完成栓塞保护装置标签的审查。因此，如果您选择上述后一种情况，FDA建议您将颈动脉栓塞保护装置的510（k）连同颈动脉支架的PMA一起提交，或者在PMA获得批准后再提交。

研究终点

FDA建议以术后30天主要不良心脏及脑血管事件的复合发生率为主要终点，包括所有死亡、卒中和心肌梗死。

推荐的次要终点包括：

- 器械成功（按照方案的器械递送、展开和回收，无并发症）

- 免于手术相关的严重不良事件（即临床成功）

- 穿刺部位并发症

- 术后30天的神经系统事件，包括卒中和短暂性脑缺血发作

- 对血管阻塞的神经不耐受（用于设计用于阻塞靶血管的装置）

- 11. 灭菌和保质期

FDA建议您按照更新的510（k）无菌审查指南K90-1;行业和FDA最终指南（http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/361.html）提供灭菌信息。您应该使用已根据质量体系法规（21 CFR第820部分）验证的灭菌周期，对器械灭菌至达到1×10-6的无菌保证水平（SAL）。

因为栓塞保护装置与循环血液直接接触，我们建议您测试器械的致热原性。我们还建议您提供以下信息：

- 描述用于进行测定的方法，例如鲎变形细胞溶解产物（LAL）方法；

- 识别达到的测试终点，以及选择该终点的理由；

- 描述用于从测试装置获得测试流体的提取技术，显示测试装置的所有临床相关接触表面已评估；

- 识别所使用的任何参考方法，例如AAMI ST72（细菌内毒素–测试方法、常规监测和批量测试的替代选择）、FDA指南文件或等效方法。

FDA建议保质期测试应涉及包装完整性，以确保标签保质期内的无菌性和稳定的器械功能。为了评估器械功能，我们建议您确定可能受老化影响的器械性能特性，并重复实验台测试，用老化样品评估那些特性。例如，老化可以影响栓塞保护装置导管所用的大多数聚合物材料的性能；因此，评估导管的完整性和性能的测试应该在老化后重复执行。对于您不重复执行的实验台测试，您应该提供理由解释为什么该测试评估的性能特性不会受老化影响。我们还建议您提供用于保质期测试的方案、测试的结果以及从结果中得出的结论。

- 12.	标识

上市前通知必须包含足够详细的标签，以满足21 CFR 807.87（e）的要求。以下建议旨在帮助您准备符合21 CFR第801部分要求的标签。

使用说明

作为处方器械，当满足21 CFR 801.109中确定的条件时，器械可免于具备充分的外行使用说明。您必须在器械标签中提供信息供医疗保健人员使用[21 CFR 801.109（c）、（d）]。我们建议提交清晰简明的说明，描述特定器械的技术特征以及如何将器械用于患者。我们建议使用说明包括任何临床研究结果的全面总结，包括基于这些研究结果的任何适用的警告或注意事项。此外，我们建议使用说明应鼓励地方/机构培训计划，旨在使用户熟悉器械的特性和如何以安全和有效的方式使用。

作为510（k）申请的一部分，我们建议您提供在非临床和临床评估期间观察到的器械失效模式和故障的描述，以及最小化这些事件发生率用户应采取的任何步骤。您还应该解释如何将这些故障模式和减缓步骤传达给器械用户，例如作为器械培训计划的一部分。

禁忌

您在标签中提供的医疗保健人员使用的信息必须涉及禁忌证，即其在一个患者群体或情况下使用的危害风险明显超过任何可能的益处。栓塞保护装置的禁忌证通常应包括：

- 接受抗凝或抗血小板治疗的患者，

- 未纠正的出血性疾病患者，

- 患者血管解剖的迂曲度阻碍介入器械的安全引入和通过，

- 对于将与血管系统长期接触的栓塞保护装置的主要材料构成已知或疑似过敏的患者。

如果临床或非临床数据表明某些可能的禁忌证，您应该添加进去。

警告

FDA建议您为任何有合理证据证明使用器械有严重危险的情况添加警告，或者确定栓塞保护装置通常使用但缺乏科学证据支持的情况。FDA建议您包括警告以下问题：

- 具有特定解剖特征、并存疾病或其他特征的患者亚群，您怀疑由于使用您的器械治疗会遭受不合理的伤害风险；

- 不能获得安全性和有效性数据的临床重要的患者亚群（对于SVG适应证，如果您没有关于在靶血管中用药物洗脱支架治疗的患者中使用您的器械的临床数据，FDA建议您添加警告，表明尚未在这些患者中确立您的器械的安全性和有效性。

对于颈动脉栓塞保护装置，标签应确定具有临床安全性和有效性数据的特定支架–栓塞保护装置组合，并说明尚未确定使用其他此类组合的安全性和有效性。标签还应确定已有实验台或动物数据显示器械兼容性的特定支架–栓塞保护装置组合，并指出尚未确定其他此类组合的兼容性。

如果临床或非临床数据表明某些可能的警告，您应该添加进去。

注意事项

您应包括操作者在器械准备和使用期间应采取的任何特殊措施作为预防措施，例如处理方法。

- 附录A：引用的标准

下表包括本文件中引用的所有标准。

AAMI标准

ST72 细菌内毒素–测试方法、常规监测和批量测试的替代选择

ASTM标准

F1984 通过固体材料测试血清中整体补体激活的标准实施规程

F2065 通过固体材料测试血清替代途径补体激活的标准实施规程

IEC/EN标准

60601-1 安全性的一般要求

60601-1-1 医疗电气系统的安全要求

60601-1-2 电磁兼容性–要求和测试

ISO标准

10993-1 医疗器械的生物学评价：评估和测试

10993-12 医疗器械的生物学评价：样品制备和参考材料

USP标准

USP 30 <85> 生物学测试及检验，细菌内毒素测试（LAL）

USP 30 <151> 热原测试（USP兔测试）

以下网址可获得FDA认可标准的清单：http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm

本文中，术语“您”和“您的”是指业界成员，也称为“申办方”或“申请人”。术语“我们”和“我们的”是指FDA。

有关建议的格式，请参阅http://www.fda.gov/cdrh/ode/indicate.html。

如果FDA根据验收标准进行实质性等同测定，则应在该器械进入州际贸易之前测试并显示为符合这些验收标准。如果成品器械不符合验收标准，因此与在批准的510（k）中描述的器械不同，FDA建议提交者应用与评估对合法销售的器械[21 CFR 807.81（a）（3）]的修改所用相同的标准，确定成品器械的上市销售是否需要新的510（k）批准。

参阅公认标准的符合性声明的必要元素[所有上市前通知510（k）申请的筛选清单]，http://www.fda.gov/cdrh/ode/reqrecstand.html 。

有关Pre-IDE过程的其他信息，请参阅CDRH器械建议（http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/ide/approval.shtml#pre_ide），和ODE蓝皮书备忘录D99-1（http://www.fda.gov/cdrh/ode/d99-1.pdf）。

http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1545.pdf

http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/337.pdf

Mauri et al., Circulation 113:2651 – 2656 (2006)

颈动脉支架为III类器械，需要上市前批准。

虽然510（k）批准不需要最终标签，但在医疗器械能进入州际贸易之前，最终标签必须符合21 CFR第801部分的要求。此外，处方医疗器械的最终标签必须符合21 CFR 801.109。本指南中的标签建议与第801部分的要求一致。