行业指南

关于新510(k)范例的常见问题

文件发布日期：1998年10月22日

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械与放射健康中心 项目运营人员 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时间将意见和建议提交至美国食品药品管理局 Heather Rosecrans（HFZ-404）供其审查。在文件进行下一次修订或者更新之前，本局将不会依据意见行事。关于本指南的使用或解释的问题，请致电301-796-5640与(510(k))上市前通知部门联系。

额外副本

额外副本：CDRH的网页：http://www.fda.gov/cdrh/ ode/qanda510k.pdf，或者拨打电话1-800-899-0381或(301)-827-0111进入CDRH资源索取自动回传系统，请在听到提示后输入文件架编号2230。

关于新510(k)范例的常见问题

1998年3月20日，器械与放射健康中心(CDRH)发布了一份名为“新510(k)范例-在上市前通知的提交文件中论证实质等同性的替代方法”的指导性文件。在本指南中，我们讨论了两种新的替代传统的论证实质等同性的方法。这两种替代方法，即特殊510(k)和简易510(k)，旨在为器械行业提供灵活性以及保存FDA和行业资源，并优化510(k)项目对保护公众健的贡献。

以FDA和行业的经验为指导，该中心提出了以下问题并给出相关答案。这些应该有助于阐明文件的某些方面，特别是对符合设计控制和标准的声明，以及促进在使用本指南时的符合性。本问答文件1将会定期更新，包括经常被问到的问题和/或提供FDA关于范例的具体问题的看法。利害关系人可通过致电301 - 796-5640 向( 510(k))上市前通知部门提交有关未来修订的问题。

在本问答文件的最后，可以找到一个用于心血管导管的特殊510(k)的示例和一个用于为乳胶避孕套准备简易510(k)的指南文件。这些文件是在受监管行业的援助下开发的，以帮助说明传统510(k)的两种新替代方法。欢迎对这些示例进行评论，也可将这些评论提交至上述的互联网地址。

#### 一般问题

- 在FDA第三方试点项目下，特殊和简易510(k)是否具有评审资格?

只要510(k)是用于在该项目中包含的器械，就可以在第三方试点项目下对特殊和简易510(k)进行评审。鉴于FDA已承诺对特殊510(k)进行为期30天的评审，然而，使用第三方评审这一特定类型的提交文件可能不具有真正的优势。

________________________

1本文件旨在提供指南。本文件代表了管理局对上述内容的思考。本文件不为任何人或就任何人创建或授予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令、法规或二者共同的要求，则可以使用该方法。

注：制造商不得混淆第三方选择510(k)评审和第三方参与符合设计控制或标准的评估。后面的话题将针对问题＃4进行更详细的讨论。

#### 如果制造商声明他们将会符合而不是现在符合标准，那么FDA是否可以依赖于简易或特殊510（k）中的基本等同性认定的符合性声明？

1997年《美国食品药品管理局现代化法案》增加了第514(c)节对联邦食品、药品和化妆品法案(法案)的认可标准。根据法案的这一节，一份符合公认标准的声明必须证明该器械符合标准。因此，为了使中心能够依靠符合标准的声明在简易510(k)中作出实质等同性(SE)确定，宣言必须表明提交人是符合规定的。FDA对特殊510(k)采用了同样的方法。也就是说，制造商可能不会声明他们将会在未来某个日期符合标准/设计控制，但在提交申请时，符合性必须已经得到确定。

应该注意的是，声明表明了器械/公司将符合标准/设计控制是提交文件尚未被接受评审的最常见原因，无论其是简易或是特殊510(k)。

#### 如果一个简易510(k)包含一份表明该器械将符合标准但现在还不符合标准的声明，该怎么办呢?

如上所述，对于实质等同性认定的问题材料，FDA将无法依赖这种声明。将需要一份证明该器械符合标准的声明。

上述的唯一例外情况是，在不符合标准的情况下，先前已经证明了这种类型的器械的实质等同性。例如，如果一个制造商声明一个器械将符合IEC-60601-1-2的电磁兼容性，并且在不符合标准的情况下确定了预期器械的实质等同性，那么提交文件就可以被看作是一个简易510(k)。如果如上所述，符合本标准是SE确定的组成部分，则在提交510（k）之前需要建立符合性。

#### 如果有什么优势的话，公司是否可以使用第三方来评估与设计控制或认可标准的符合性?如果公司确实使用第三方进行评估，该信息是否应该包含在510(k)提交文件中?

许多器械制造商使用第三方来评估与设计控制或标准的符合性是常规实践的问题。尽管最终提交者有责任在选择在上市前提交之前提交一致性声明时确保一致性，但第三方的参与可能会使制造商在提交声明时增加信心，并为FDA提供额外的符合性保证。一个独立的、技术上能够胜任的第三方参与其中只能令整个过程受益。在新510(k)范例中，指出了如果制造商使用第三方执行设计控制要求或标准的符合性评估，则该信息应保存在公司的器械主记录(DMR)中。然而，在文件的附件4中，指出了符合公认标准的声明应包括符合性评估中所涉及的任何测试实验室或认证机构的名称和地址，以及第三方认证的参考。为了澄清这个问题，FDA建议，510(k)提交者在拟定符合设计控制和标准的声明时，应分别遵循附件2和附件4。因此，符合标准的声明应包括所有涉及符合性评估的第三方的名称、地址和认证。但是，符合设计控制的声明则不需要包括这些信息。

- 如果原子能机构确定不能对特殊或简易510（k）进行评审，该怎么办？ 提交文件是否会被拒绝？是否重置评审时钟？

如果FDA确定一个特殊或简易510(k)不符合提交的评审条件，则评审员会将该决定通知公司，并提供将文件转换为传统510(k)或将其撤回以供将来提交的选项。如果510(k)被转换，原来的接收日期仍然是评审期的开始日期。制造商应该知悉在大多数情况下转换文件需要额外的信息。

#### 有关特殊510(k)的问题

- 对于特殊510(k)，该指南文件的附件2指出了制造商的符合性声明应该包括一个“所有验证和验证活动都执行了…”的声明，因为其中的一些活动通常在上市前没有被执行，在提交特殊510（k）之前应该执行哪些活动？

该符合性声明旨在捕获制造商对与设计修改相关的验证和验证活动的遵守情况。因此，在提交特殊510(k)之前，美国食品药品管理局(FDA)期望通过风险分析所识别的验证和验证活动来确保修改后的器械与预期的器械一样安全有效，将被完成而且将证明会达到预先确定的验收标准。然而，按照质量体系的规定，所有的过程验证必须在器械商业化之前完成并适当地记录在案。

#### 如果一个公司获得了特殊510(k)的许可，那么是否需要检查该公司以验证是否符合设计控制？

不是的，执法办公室正在制定一个审计程序，以帮助确定提交特殊510(k)的公司事实上是否符合设计控制要求。然而，这并不意味着所有提交特殊510(k)的公司都将被审计。在试点项目下，通过检验确定数量有限的准许提交文件以验证与设计控制的符合性。如果公司要接受检查，FDA将提前通知公司并遵循既定的GMP检查程序。

终上所述，制造商们被提醒对II类和III类器械的常规GMP检查是法规要求的。因此，对于这些器械的510(k)的提交者，必须检查上市前通知是否以简易、特殊或传统510(k)的方式提交评审。

#### 对于特殊510(k)被提交但后来又确定不具有评审资格的情况下，这种确定最常见的原因是什么?

特殊510(k)的最常见问题是与支持器械改造的设计控制信息有关。几份提交文件都没有包括完全符合设计控制要求的声明。其他提交文件包括了一份表明该公司将遵守设计控制要求的声明，而不是一份表明该公司符合要求的声明。在一些510(k)中，确定该公司没有执行对器械改造进行完整的风险分析。

最后，在提交评审的特殊510(k)中发现的另一个问题与提交的器械改造有关。正如在指南中所讨论的那样，对预期用途和基本科学技术的变化应该作为简易或传统510(k)而不是特殊510(k)来提交。所提交的特殊510(k)中有几项是包括对预期用途或基本的科学技术的变化。

有关简易510(k)的问题

- 美国食品药品管理局(FDA)认可了多少标准?目前公认标准的清单在哪里可以找到?

美国食品与药品管理局(FDA)已经认可了大约400个标准，510(k)提交者可以声明符合性。这些标准的清单可以在全球资讯网www.fda.gov/cdrh/modact/recstand.html. 上找到。FDA将会定期更新这一清单。

#### 特殊510(k)的30天评审纪录也同样适用于简易510(k)s吗?

不是的，虽然FDA希望与传统510(k)相比，符合标准的声明将减少对简易510(k)的评审时间，但美国食品药品管理局(FDA)并没有建立一个对简易510(k)的30天评审纪录。

- 如果一份符合标准的声明是基于虚假的信息，那么提交人是否要承担责任?如果信息是由第三方提供给提交人的呢?提交虚假的符合性声明的后果是什么?

是的。提交虚假的符合标准的声明被明确认定为《法案》第301(x)节中的一项禁止行为。如果确定符合性声明的信息是虚假的或在任何材料方面具有误导性的，那么声明的提交人可能要负责任。无论信息是由提交者或由第三方生成的都要负责任(例如:测试器械)。因此，最重要的是，在提交给FDA之前，宣布符合标准的人要仔细评审构成该声明基础的信息。

终上所述，FDA希望从一份FDA不同意支持数据的充分性的符合声明中区分一种“虚假”或“误导”的符合性声明。FDA承认制造商可能会做出真诚的努力以符合标准，但FDA可能不同意该声明的依据。在这种情况下，FDA将尽一切努力解决与提交人有关的问题。

#### 在对510(k)的评审中，美国食品药品管理局(FDA)是否预期它会经常要求提供支持符合标准的声明的数据或信息?

《法案》第514节授权FDA在任何时候要求提供《符合性声明》所依赖的数据或信息。然而，FDA并没有预料到这将会经常发生，但如果在评审提交过程中出现了严重的问题就只能逐案处理。在提出这样的要求之前，需要高级管理人员的同意。

#### 支持符合标准声明的记录需要保存多长时间？

《法案》第514条要求，声明符合标准的人士在实质等同性确定之日起两年，或者一段等同于器械的预期设计寿命的时间内，以较长者为准，保存证明器械符合标准的数据和信息。

有关在上市前提交文件中使用公认标准的额外问题和答案,请参阅www.fda.gov/cdrh/modact/faqost.html. 网站中的“公认标准的常见问题”。

特殊510(k):器械改造

【提交日期】	【公司抬头】

美国食品药品管理局

器械与放射健康中心

文档邮件中心(HFZ-401)

9200 Corporate Boulevard

Rockville, MD 20850

参考：【列出原来的510(k)编号、商品名及同意日期】

尊敬的女士/先生：

【公司名称】在此提交这个特殊510(k)：器械改造请求对我们的血管造影导管进行改造。主要是改变轮毂/轴的粘合过程并添加一个7F导管线。我们认为这些改造符合特殊510(k)程序，因为它们具有与上市前通知已获批准的器械相同的基础科学技术和预期用途。

我们认为我们打算将此器械作为机密商业信息投放市场，并要求FDA对其进行处理。我们已采取了预防措施来保护销售这些器械的机密性。我们知道，18 U.S.C. 1001和21 U.S.C. 331(q)禁止向政府提交虚假信息。

首先感谢您对我们申请的考虑。如果有任何问题，请与我联系【电话号码】。

此致，

【提交者的姓名】

【职位】

特殊510(k)-血管造影导管改造

### 目录

章节	页数

封页.........	................................................................................3-6

器械名称	7

地址和注册号码	7

器械类别	7

上市前通知已获批准的器械信息	7

标签和预期用途	7

器械描述和比较	8

实质等同性	8

设计控制活动的总结	9

510(k)声明	9

真实性和准确性的证明	9

附件

1.商标和IFU	10

2.使用适应证声明	11

3.符合设计控制的声明	12

4.510(k)声明	13

5.真实性和准确性声明	14

| CDRH提交文件封面页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提交日期： |  |  |  | FDA文件编号： |  |  |  |  |  |
| A部分 提交文件的类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PMA □提交原件 □提交模块 □修正版 □报告 □报告修正版 | PMA补充说明 □正常的 □特殊的 □小组跟踪 □30天的补充说明 □30天的通知 □135天的补充说明 □实时评估 □补充说明的修正版 |  | PDP □提交前总结 □PDP原件 □开始临床试验的意向通知书 □提交竣工通知的意向 □竣工通知 □PDP修正版 □报告 |  | 510(k) □提交原件 □传统 □特殊 □ 简易 □附加信息 □传统 □特殊 □简易 |  |  | 会议 □IDE前会议 □PMA前会议 □PDP前会议 □180天的会议 □其他(指定)： |  |
| IDE □提交原件 □修正版 □补充说明 | 人道主义器械豁免 □提交原件 □修正版 □补充说明 □报告 |  | II类豁免 □提交原件 □附加信息 |  | 自动三级等级评定 □提交原件 □附加信息 |  |  | 其他提交文件 描述性提交文件 |  |
| B部分 申请人或申办方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司/机构名称： |  |  |  | 仪器注册号码： |  |  |  |  |  |
| 部门名称(如果适用)： |  |  |  | 电话号码(包括区号)： ( ) |  |  |  |  |  |
| 街道地址： |  |  |  | 传真号码(包括区号)： ( ) |  |  |  |  |  |
| 城市： |  | 州/省： |  |  |  |  | 国家： |  |  |
| 联系人姓名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人职位： |  |  |  | 联系人电子邮件地址： |  |  |  |  |  |
| C部分 提交文件的联络人(如果与上述不同) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司/机构名称： |  |  |  | 仪器注册号码： |  |  |  |  |  |
| 部门名称(如果适用)： |  |  |  | 电话号码(包括区号)： ( ) |  |  |  |  |  |
| 街道地址： |  |  |  | 传真号码(包括区号)： ( ) |  |  |  |  |  |
| 城市： |  | 州/省： |  |  |  | 国家： |  |  |  |
| 联系人姓名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人职位： |  |  |  | 联系人电子邮件地址： |  |  |  |  |  |

| D1部分 提交的理由- PMA、PDP或HDE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □新器械 □撤回 □增加或扩大适应证 □许可协议 |  | □设计、组件或规格的变化： □软件 □色素添加剂 □材料 □规格 □其他(以下指定) |  | □位置的变化： □制造商 □灭菌厂商 □包装商 □经销商 |  |
| □过程变化： |  | □标签的变化： |  | 提交报告： |  |
| □制造商 □分销 □包装 □其他(以下指定) |  | □适应证 □指令 □运行特性 □保质期 □商标名 □其他(以下指定) |  | □年度或定期 □批准后的研究 □不良反应 □器械缺陷修正 |  |
| □回应FDA联络人： □申请人申请资格的请求 □取消申请人的申请资格的请求 □延期的请求 □删除或添加生产基地的请求 |  |  |  | □所有权的改变 □通信人员的改变 |  |
| □其他原因（指定）： |  |  |  |  |  |
| D2部分 提交的理由-IDE |  |  |  |  |  |
| □新器械 □机构的添加 □研究的扩张/扩展 □IRB认证 □听证会请求 □豁免请求 □终止研究 □申请撤回 □未预料到的不良反应 □紧急使用的通知 □同情使用请求 □IDE治疗 □持续可用性请求 □其他原因（指定）： | □变化： □通信 □设计 □知情同意 □制造商 □制造过程 □协议-可行性 □协议-其他 □主办单位 □提交报告: □当前调查员 □年度进展 □网站已达到豁免限额 □最后 |  | □FDA信函的回应 关于 □条件性批准 □视作批准 □有缺陷的最终报告 □有缺陷的进展报告 □有缺陷的调查报告 □不赞成 □延长回应FDA的时间的请求 □会议请求 |  |  |
| D3部分 提交的理由-510(k) |  |  |  |  |  |
| □新器械 □增加或扩大适应证 □其他原因（指定）： | □技术的变化 □设计的变化 |  | □材料的变化 □制造过程的变化 |  |  |

| E部分 有关510(k)提交文件的附加信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求具有实质性等同性的器械的产品代码： |  |  |  |  |  |  |  | 关于安全性和有效性数据的摘要或声明： |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | □510(k)附件摘要 □510(k)声明 |  |  |
| 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |
| 要求具有实质性等同性的器械的信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510(k)编号 |  |  | 商标或专有或型号名称 |  |  |  |  |  | 制造商 |  |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| F部分 产品信息-适用于所有申请 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通的或常用的或分类名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商标或专有或型号名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号编号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有相关文件的美国食品药品管理局(FDA)的文件编号(无论结果如何)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 提交文件中所包括的数据：□实验室测试 □动物试验 □人体试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G部分 产品分类-适用于所有申请 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品代码： |  |  |  |  | C.F.R. 部分 |  |  |  | 器械类别： □ I类 □ II类 □ III类 □无类别 |  |
| 分类小组： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适应证（标签上）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此信息的提交并不影响提交2891或2891a器械注册表的需要。 |  |  | FDA文件编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H部分 制造/包装/灭菌厂商地点 |  |  |  |  |  |  |
| □原件 □增加□删除 | FDA器械注册号码： |  |  |  | □制造商 □合同灭菌厂商 □合同制造商 □再包装商/再贴标签商 |  |
| 公司/机构名称： |  |  |  |  | 仪器注册号码： |  |
| 部门名称(如果适用)： |  |  |  |  | 电话号码(包括区号)： |  |
| 街道地址： |  |  |  |  | 传真号码(包括区号)： |  |
| 城市： |  | 州/省： |  | 国家： |  | ZIP/邮政编码： |
| 联系人姓名： |  |  |  |  |  |  |
| 联系人职位： |  |  |  |  | 联系人电子邮件地址： |  |
| □原件 □增加 □删除 | FDA器械注册号码： |  |  |  | □制造商 □合同灭菌厂商 □合同制造商 □再包装商/再贴标签商 |  |
| 公司/机构名称： |  |  |  |  | 仪器注册号码： |  |
| 部门名称(如果适用)：N/A |  |  |  |  | 电话号码(包括区号)： ( ) |  |
| 街道地址： |  |  |  |  | 传真号码(包括区号)： ( ) |  |
| 城市： |  | 州/省： |  | 国家： |  | ZIP/邮政编码： |
| 联系人姓名： |  |  |  |  |  |  |
| 联系人职位： |  |  |  |  | 联系人电子邮件地址： |  |

| - 器械名称 | 器械商品名和普通的/分类名称为： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 器械商品名 | 普通的/分类名称 |
|  | 【商品名】 | 血管造影导管 |

| - 地址和注册号码 | 两个导管的制造商和灭菌厂商地点的地址和注册号码为： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 制造商 | 灭菌厂商地点 |
|  | 【公司名称】 【公司地址】 FDA注册号码： 【编号】 | 【公司名称】 【公司地址】 FDA注册号码： 【编号】 |

| - 器械类别 | 血管造影导管被归类为II类，74 HBY。在《血管造影导管的食品、药品和化妆品法》的第514节中没有建立任何性能标准。 |
| --- | --- |
| - 上市前通知已获批准的器械信息 | 上市前通知已获批准的器械是【商品名】血管造影导管，【510(k)编号，同意日期】。 |
| - 标签和预期用途 | 标识草稿和使用说明书可在附件1中找到。 【声明没有对标识或使用说明书进行任何更改，或确认已经做了哪些更改】。 |
|  | 预期用途 【商品名】血管造影导管的目的是为了在血管内系统中提供诊断试剂。这与之前准许的【商品名】血管造影导管【510(k)编号】具有相同的预期用途。 |
|  | 使用适应证声明可在附件2中找到。 |
|  | 接下页 |

| - 器械描述和比较 | 【商品名】血管造影导管的器械描述如下。 - 4 - 7 F - 长度：50 - 150cm - 聚氨酯轮毂嵌件模制成编织尼龙轴。 - 最大爆发压力：1200 psi - 最大直径置入导丝：038” |
| --- | --- |
|  | 仅作如下修改： 1. 将轮毂/轴粘合过程从粘结剂粘合到注塑模型。 2. 从4、5和6F扩大产品线，添加一个7F版本的导管。 |
|  | 【注:FDA之前和之后所作的声明是为了澄清所做的修改】。 |
| - 实质等同性 | 经改良的血管造影导管与先前接受的510(k)同意文件有以下相似之处： - 具有相同的指示用途， - 使用相同的工作原理， - 结合相同的基本导管设计， - 结合相同的材料， - 有相同的保质期，及 - 包装和灭菌使用相同的材料和程序。 |
|  | 【注:列出相似点是自选项目，但是，它可以减少评审官在先前的提交文件中验证这些信息的需要】。 |
|  | 综上所述，本提交文件中描述的【商品名】血管造影导管在我们看来，实质上等同于上市前通知已获批准的器械。 |
|  | 接下页 |

| - 设计控制活动的总结 | 用于评估修改影响的风险分析方法是失效模式和效果分析(FMEA)。2本风险分析评估结果所进行的设计验证测试如下表1所示。 |
| --- | --- |

|  | 表1 -验证测试 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修改 |  | 执行测试 | 验收标准 |
|  | 轮毂/轴粘合过程的变化 |  | - 轮毂/轴拉力强度测试 | - 1.0 lbs |
|  | 新增7F产品线 |  | - 尺寸检验 - 静水压力测试 - 流量测试 | - 按图纸 - 1200 psi - >5ml/sec |
|  |  | 所使用的测试方法与最初提交的测试方法相同。 |  |  |
|  |  | 附件3中载有符合设计控制的声明。 |  |  |
| - 510(k)声明 |  | 附件4载有一份【商品名】血管造影导管510(k)声明。 【注:可由510(k)摘要代替】。 |  |  |
| - 真实性和准确性的证明 |  | 在附件5中提供了在本提交文件中所描述的【商品名】血管造影导管的真实性和准确性的证明。 |  |  |
|  |  | 结束 |  |  |

__________________________

2制造商应列出所使用的风险分析方法。

| # 附件1 |  |
| --- | --- |
| - 标签和IFU |  |

| # 附件2 |  |
| --- | --- |
|  | ## 使用适应证声明 |
| 510(k)编号 (如果已知) |  |
| 器械名称 | 【商品名】血管造影导管 |
| #### 适应证 | 【商品名】血管造影导管的目的是为了在血管内系统中提供诊断试剂 |

请不要在这条线下面填写任何内容—如果需要，请继续在下一页上填写。

同意器械与放射健康中心设备评估办公室(ODE)评定

| 处方使用______ | 或 | 非处方使用______ |
| --- | --- | --- |

(按21CFR 801.109)

| # 附件3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 符合设计控制的声明 |  |  |  |
| 验证活动 |  | 据我所知，根据风险分析所要求的验证活动，由指定的个体进行修改而且结果显示能达到预先确定的验收标准。 |  |  |
|  |  | [姓名] [职位] [公司] |  | [日期] |
| 制造设施 |  | 制造设施【公司名称】符合《21 CFR 820.30》中规定的设计控制要求，并且各种记录已备案并可供审查。 |  |  |
|  |  | [姓名] [职位] [公司] |  | [日期] |
| 【注:上述两份声明应由负责这些活动的指定个人签署】。 |  |  |  |  |

| # 附件4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## 510(k)声明 |  |  |
| 声明 | 本人以（公司名称）身份（由公司要求提交上市前通知的人，最好是官方联络人）证明，如果在上市前通知中描述的器械被确定为实质等同，本人将会应任何人士的要求，在30天内，将上市前通知中所载的所有信息提供给所有人。本人同意提供的信息将是上市前通知的提交文件的副本，包括任何不利于安全性和有效性的信息，但不包括所有患者标识符以及21 CFR 20.61中所定义的的商业秘密和机密商业信息。 |  |  |
|  | 【证明人的签名】 |  |  |
|  | 【印刷版签名】 |  |  |
|  | 【日期】 |  |  |

| # 附件5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 真实性和准确性声明 |  |  |
| 根据21 CFR 807.87(j)，据己所知，兹证明，【姓名】在担任【公司名称】【在公司中担任的职位】的过程中所提交的数据和信息，以及在上市前通知中提交的数据和信息均为真实准确的，并且本提交文件中没有故意遗漏任何用来对该器械的实质等同性评审的事实材料。 |  |  |
| [签名] |  |  |
| [印刷版签名] |  |  |
| [日期] |  |  |