行业和食品药品监督管理局
工作人员指南草案

II类特殊控制指南：

基于核酸的呼吸道标本中

结核分枝杆菌复合群检测

体外诊断器械

指南草案

本文件仅出于评论目的进行分发。

文件发布时间：2013年6月19日

关于本文件的问题，请联系Janice Washington，电话301-796-6207，或电子邮箱janice.washington@fda.hhs.gov.

|  | 美国卫生及公共服务部 食品药品监督管理局 医疗器械与放射健康中心 体外诊断和放射健康办公室 |
| --- | --- |

简介

其他副本

其他副本可从因特网上获取。贵公司也可以向Dsmica@fda.hhs.gov发送邮件，获取指南的电子版，或向301-847-8149发送传真请求获取打印件。请使用文件编号（1788）标识贵公司所需的指南。

目录

1.	前言	1

2.	背景	1

3.	范围	2

4.	对健康的风险	2

5.	器械描述	2

a.	预期用途	2

b.	检测方法学	2

c. 仪器仪表 –硬件和软件	2

d.	对照	2

1）	阴性对照	2

2）	阴性对照	2

3）	内部对照	2

4）	抽出物对照	2

e.	辅助试剂	2

f.	使用贵公司器械的测试程序	2

g.	测试结果的解释和报告	2

6.	性能研究	2

a.	通用研究建议	2

b.	分析研究	2

1）	核酸提取	2

2）	分析灵敏度（检测限）	2

3）	分析反应性（包容性）	2

4）	分析特异性	2

5）	精密度研究	2

6）	标本采集、储存和运输研究	2

7）	器械运输和器械储存研究	2

8）	遗留和交叉污染研究	2

c.	临床研究	2

1）	参考方法	2

2）	研究方案	2

3）	研究中心	2

4）	研究人群	2

5）	数据分析和样本量	2

6）	电子数据提交	2

7.	贴标	2

a.	预期用途	2

b.	器械描述	2

c.	一般程序	2

d.	使用说明	2

e.	质量控制	2

f.	警告、禁忌症、注意事项和局限性	2

g.	标本采集	2

h.	试验结果的解释和报告	2

i.	性能特征	2

8.	参考文件	2

行业和食品药品监督管理局
工作人员指南草案

II类器械特殊控制指南：
基于核酸的呼吸道标本中
结核分枝杆菌复合群检测
体外诊断器械

# 1.	前言

开发本文件的目的是支持对基于核酸的呼吸道标本中结核分枝杆菌复合群（MTB-复合群）检测体外诊断器械进行再次分类，从III类变为II类。这些器械预期用于作为肺结核诊断的辅助工具。

本指南草案识别了FDA认为可缓解与这些器械相关的对健康风险的措施，并提供可安全性和有效性的合理保证。在再次分类器械的最终规则生效期后，提交基于核酸的MTB复合群检测体外诊断器械的510（k）厂商需要：（1）遵循特殊控制指南中提前设定的特殊缓解措施，或（2）使用替代缓解措施，但需提供让机构满意的证明：厂商识别到的这些替代措施将至少提供等效的安全性和有效性保证。

.

# 2.	背景

结核病是一种MTB-复合群种属造成的细菌感染。肺结核是成人中结核病最常见的临床表现，但儿童中的肺外疾病相对较普遍。结核杆菌感染是肺结核的最常见病因。尽管MTB复合群中任何成员的感染均可导致肺结核，但牛分枝杆菌是美国2%以下受试者中的活动性肺结核病病因[参考文件1]，除牛分枝杆菌和结合分枝杆菌外的MTB成员为更少见的病因。

有活动性疾病感染的个体释放可空气传染的颗粒，微生物通过新宿主吸入这些颗粒进行传播。

大多数感染结合分枝杆菌者无症状，已知为潜伏结核感染；潜伏感染可持续数十年，大多数病例中不会导致临床疾病。一些人中，本微生物可攻克免疫系统的防御，导致潜伏的结核感染进展为活动性结核病（TB）。这通常在感染后相对很快出现或在长期潜伏期后出现。总体上，有潜伏性感染的患者有5-10%的风险出现活动性TB疾病；然而，由于多种因素，风险有所不同，免疫抑制可能大幅增加此风险。[参考文件2]

美国活动性TB的发生率自1953年起稳步下降，但在1989 - 1992年出现升高，因为在HIV共感染患者中观察到活动性结核病增加。[参考文件3] 2010年美国的活动性结核病估算值为3.6例/100,000人群。美国约60%的活动性TB病例为外来，即，在定居美国前已感染结核病的国外出生者中识别到。[参考文件3]

FDA总结，当结合联邦食品、药品和化妆品法案（FD&C法案）的通用控制时，对于基于核酸的呼吸道标本中MTB复合群检测体外诊断器械，特殊控制对提供其安全性和有效性的合理保证是必须的。预期上市本类型器械的生产商必须（1）符合FD&C法案的通用控制，包括21 CFR 807子部分E中所述的上市前通知要求，（2）处理本指南中识别到的安全性和有效性问题，以及（3）在上市销售器械前获取FDA的实质性等同决定。

本指南识别了基于核酸的呼吸道标本中MTB复合群检测体外诊断器械的分类条例和相关产品代码（参加第3章）。此外，本指南的其他章节列出了对健康的风险，并描述了如果生产商遵循且联合通用控制时，可处理这些器械相关问题的缓解措施，通常可得到及时的上市前通知[510（k）]审查。本文件将针对基于核酸的呼吸道标本中MTB复合群检测体外诊断器械，在上市前通告提交资料的特殊内容要求方面，补充其他FDA文件。关于510提交资料的更多信息，请参见21 CFR 807.87和器械与放射健康中心（CRDH）的器械建议：综合法规援助。

# 3.	范围

本文件的范围限制于21 CFR 866.3372中识别和分类的器械（产品代码MWA）：

21 CFR 866.3372 – 基于核酸的呼吸道标本中结核分枝杆菌复合群体外诊断器械。

- 标识.基于核酸的呼吸道标本中结核分枝杆菌复合群检测体外诊断器械为定性的基于核酸的体外诊断器械，旨在检测从人呼吸道标本中提取的结合分枝杆菌复合群核酸。这些器械预期结合临床和其他实验室结果一同用作肺结核诊断的辅助工具。呼吸道标本可能包括痰液（诱导或咳出）、支气管标本（如，支气管吸出物、支气管冲洗液或支气管肺泡灌洗）或气管抽吸物。

本特殊控制文件不用于处理MTB复合群抗原检测、宿主对MTB复合群的血清学或抗原反应评价、或非呼吸道标本类型。此外，本指南不用于处理其他预期用途器械的性能，如可能与MTB复合群检测相结合的MTB复合群抗药性相关突变的存在情况。针对处于本特殊控制文件范围外的器械，其搜索指南应联系微生物学器械部门。

# 4.	对健康的风险

FDA已识别到假阴性和假阳性测试结果的风险，作为与本器械相关且需要特殊控制的健康风险，其可导致个体和公共卫生后果。此外，FDA已识别到对处理标本和对照材料的卫生保健工作人员的生物安全性风险， 且作为一种需要特殊控制的风险，对卫生保健工作人员有传播结核感染的可能性。这些风险和缓解这些风险的要求所在位置汇总于下表1。

按照指示使用的基于核酸的呼吸道标本中MTB复合群检测体外诊断器械出现故障，或测试结果解释错误，可能导致误诊和患者管理不当。此外，器械错误可能导致不精确的流行病学信息，可能造成公共卫生反应效率和效果减少。假阳性结果可能导致对可能有不良作用的个体进行错误治疗、不必要的患者隔离、不必要的患者和一般公众困扰和不必要的患者接触人调查。假阴性结果可能导致疾病进展和向接触人即一般公众传播疾病的风险。

本指南下，预期上市本类型器械的生产商必须在提交上市前通告前进行一次风险分析，以识别任何其器械专有的其他风险。

上市前通告必须描述所用的风险分析方法。如果贵公司选择使用替代方法缓解本指南中已识别的特别风险，或如果贵公司或他人识别到本类型器械使用的其他潜在风险，贵公司必须提供关于贵公司用于缓解这些风险方法的充分详细信息，以及贵公司方法的合理性。

表1 – 已识别风险和缓解措施

| 已识别风险 | 缓解措施 |
| --- | --- |
| 假阳性结果可导致对个体的错误治疗，有可能的不良作用。患者可能接受不必要的隔离。也可能出现不必要的接触调查。 | 第5章（器械描述） 第6章（性能研究） 第7章（贴标） |
| 假阴性结果可能导致疾病进展和疾病 传播给他人的风险增加。 | 第5章（器械描述） 第6章（性能研究） 第7章（贴标） |
| 对处理以下物品的卫生保健工作人员的生物安全性风险：标本和对卫生保健工作人员有传播结合感染可能性的对照材料 | 第7章（贴标） |

# 5.	器械描述

贵公司必须确保贵公司的器械描述符合21 CFR 807.87的要求。你的510（k）提交材料必须包括拟定标签、足以对器械进行描述的贴标和广告、其预期用途和其使用指南（参见21 CFR 807.87（e））。此外，针对贵公司器械所提交的拟定标签必须符合21 CFR 809.10（a）和（b）的要求。为满足21 CFR 807.87（e），贵公司必须纳入预期用途、可与器械一同使用的标本类型、器械技术特点、相关条例和适当产品代码。除了符合21 CFR 809.10（a）和（b）以及21 CFR 807.87（e）所需的信息外，本类型器械的上市前提交资料必须包括以下小节的描述性信息：

## a.	预期用途

贵公司必须明确声明将使用测试的临床适应证，以及测试预期的标本类型和特殊人群（如，性别、年龄、症状）和关于器械使用的任何限制。贵公司的预期用途说明也必须指明测试为定量，用于作为其他实验室测试和临床结果的辅助。此外，贵公司必须在预期用途声明下立刻纳入以下声明：

“[插入测试名称]测试应仅在遵循以下安全性管理的实验室，按照CDC/NIH微生物学和生物医学实验室生物安全性和适用的国家或当地法规进行。进行[插入测试名称]测试必须联合分期杆菌培养，以解决假阴性结果风险和复苏微生物以进行进一步表征和药物灵敏度测试。”

## b.	检测方法学

贵公司必须纳入下列检测方法学元素，如适用：

1.	需使用的具体测试方法学（如，实时聚合酶链式反应（PCR）、转录介导的扩增、基于核酸的信号放大）。

2.	关于试验寡核苷酸的其他信息包括：

- 所选寡核苷酸的理论依据，包括使用的具体序列列表。

- 这些寡核苷酸在区别MTB复合群方面的特异性，和表明潜在非特异性结合的信息。

- 对现有序列进行对齐以产生共有序列、最适合的修饰或二者的理由（如，允许某些菌株有最大同源性）。

- 关于大小、鸟嘌呤-胞嘧啶含量、解链温度、肝素或其他二级结构（如有），以及试验寡核苷酸在基因组图上的核酸位点。

3.	试验程序步骤（如，移液、孵育、洗脱和混合）。

4.	每种标本类型的采集和处理方法。

5.	提供或推荐使用的试剂组分，以及其在系统内的功能（如，固体支持、缓冲液、荧光染料、化学发光试剂、底物、共轭物、其他试剂）。

6.	器械的插图或照片和任何非标准设备或方法，如适用。

如适用，贵公司的提交资料必须描述处理或缓解风险的器械设计控制规范，如基于核酸的MTB复合群检测程序相关的样本污染导致的假阳性结果。设计对照规范必须包括以下内容：

1.	阳性、阴性和抑制对照以确保测试结果准确

2.	与专用于本测试系统的试剂一同使用的经验证核酸提取方法。这些提取方法必须针对本器械预期用途声明中纳入的每种不同标本类型进行描述。

3.	针对推荐的器械，用于最优化贵公司的试剂盒测试程序的方法。

4.	针对最小化对健康护理工作人员的暴露风险，设计特征。

贵公司的510（k）提交资料必须提供性能信息以支持结论：器械设计要求已得到满足。

## c. 仪器仪表 –硬件和软件

贵公司的510（k）提交资料中，贵公司必须提供软件文件，包括：

- 一份关于原始信号如何转化为结果的详细描述，包括调整背景信号进行标准化。此外，贵公司必须描述用于识别和管理预期问题的软件控制措施。

- 信息取决于贵公司软件类型的关注程度（轻微、中等或重大）。关注程度必须在无缓解措施时由危险分析驱动，即危险分析必须在不存在任何单独危险缓解措施的情况下进行。必须在提交资料中说明针对软件器械测定的关注程度。对于呼吸道标本中基于核酸的MTB复合群检测体外诊断器械，其典型关注程度预期为中等。如果给予卫生保健提供者和患者的测试结果信息不准确，软件缺陷有可能导致患者损伤。关注程度的基础为，器械功能相关的软件操作如何影响患者或操作者，定义如下。

  - 重大 –如果潜伏设计失败或潜伏设计缺陷可直接导致患者或操作者死亡或严重损伤，则关注程度为重大。如果失败或潜伏设计缺陷可通过错误或延迟的信息，或通过护理提供者的行为，间接导致患者或操作者死亡或严重损伤，关注程度也为重大。

  - 中等 – 如果潜伏设计失败或潜伏设计缺陷可直接导致患者或操作者轻微损伤，则关注程度为中等。如果失败或潜伏设计缺陷可通过错误或延迟的信息，或通过护理提供者的行为，间接导致患者或操作者轻微损伤，关注程度也为中等。

  - 轻微 - 如果失败或潜伏设计缺陷不可能对患者或操作者造成任何损伤，则关注程度为轻微。

为符合本基于软件器械类型相关关注程度的bullet，所需软件文件请参见下表2。

表2 - 根据关注程度需要的文件

| 软件 文件 | 轻微 关注 | 中等 关注 | 重大 关注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关注程度 | 指明关注程度的声明，和对该水平理论依据的描述。 |  |  |
| 软件描述 | 特征和操作环境总结概述。 |  |  |
| 器械危害分析 | 已识别硬件和软件危险的表格描述，包括严重程度评价和缓解。 |  |  |
| 软件要求规范（SRS） | SRS中的功能要求汇总 | 完整SRS文件。 |  |
| 结构设计 图 | 提交资料中不必须有文件。 | 功能单元和软件模块的详细叙述。可包括状态图和流程图。 |  |
| 软件设计规范（SDS） | 提交资料中不必须有文件。 | 软件设计规范文件。 |  |
| 跟踪性分析 | 要求、规范、已识别危险和缓解、以及验证和确认（V&V）测试中的可追溯性。 |  |  |
| 软件开发环境描述 | 提交资料中不必须有文件。 | 软件声明周期开发计划，包括配置管理和维护活动总结。 | 软件生命周期开发计划总结开发过程中生成的控制文件注释列表。包括配置管理和维护计划文件。 |
| 验证和确认文件 | 软件功能测试计划、通过/失败标准和结果。 | 单位、整合和系统水平的V&V活动描述。系统测试方案，包括通过/失败标准， | 单位、整合和系统水平的V&V活动描述。单位、整合和系统水测试方案，包括通过/失败标准， |

|  |  | 和测试结果。 | 测试报告、总结和测试结果。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修订水平历史 | 修订历史日志，包括发布版本号和日期。 |  |  |
| 未解决的异常（故障或缺陷） | 提交资料中不必须有文件。 | 剩余软件异常列表，使用对安全性或有效性的解释作为注释，包括操作者使用和人为因素。 |  |

- 开始临床研究前，硬件和软件组件的配置必须与器械最终版本的预期极为相似或相同。如果在临床研究完成后但器械认证和分销前，硬件或软件有任何显著变化，贵公司必须进行风险评估并将其纳入贵公司的510（k）提交资料中。

以下参考文件可能有助于在软件生命周期管理规范下开发和维护新器械，并符合FDA法规：

- 标题为“软件验证总则；行业和FDA工作人员最终指南” 的指南；

- 标题为“医疗器械中现有软件使用”的指南

- 标题为“医疗器械中上市前提交的内容和所含软件指南“的指南

- 21 CFR 820.30 子部分C – 质量体系法规的设计控制

- ISO 14971-1；医疗器械 - 风险管理 - 第1部分：风险分析的应用

- AAMI SW68:2001；医疗器械软件 - 软件生命周期过程。

对于测量多信号的仪器和系统，以及其他复杂实验室仪器，请咨询微生物学器械部门。

## d.	对照

对于基于核酸的呼吸道标本中MTB复合群检测体外诊断器械，贵公司必须在你的510（k）提交资料汇总纳入下述对照，如果适用于贵公司的器械。根据测试方法学，贵公司可能需要

在本章中纳入推荐的每种对照类型。贵公司必须明确对照的提供者，并由提供其持续可用性的计划。当进行所述性能研究时（参见第6章），贵公司必须在分析和临床研究持续期间的每天测试中，使用适当标本类型运行外部对照。

### 1）	阴性对照

空白或无模板对照

空白或无模板对照含有缓冲液或标本运送培养基，以及除目标核酸外的所有试验组分。本对照用于排除目标核酸的污染物，或扩增反应中的背景增加。单独测试一次性试剂盒或试管中进行的试验可能不需要本对照。

阴性对照

影响样本对照用于评估完整试验程序，包括提取。本对照的阴性结果确认在无靶序列时不能获得信号（如，由于非特异性引物结合或检测）。可接受的阴性样本对照材料的举例包括：

- MTB复合群核酸阴性个体中的汇总标本。

- 含非目标分枝杆菌微生物的汇总标本（如，戈氏分枝杆菌污染的MTB复合群核酸阴性标本）。

- 替代阴性控制（如，使用非目标包被核酸的模拟痰液）。

### 2）	阴性对照

用于完整试验的阳性对照

阳性对照含目标核酸，用于测试整个试验过程，包括样本裂解、核酸提取、扩增和检测。其旨在模拟一种患者标本，并作为一项独立试验运行，与患者标本同时使用，通过实验室质量体系确定频率。可接受的阳性试验对照包括含器械已检测到靶序列的MTB复合群分离株。

用于扩增和检测的阳性对照

用于扩增和检测的阳性对照含处于或接近检测限（LoD）的纯化靶核酸，用于定性试验，且不经常从样本裂解液或核酸提取过程中获取。其验证了获得阴性结果时反应组分和仪器的完整性。其也表明，如果样本裂解液或提取的样本中存在目标，则可检测到。本类型对照的举例包括含靶序列的非感染性DNA质粒，或来自MTB复合群分离株的纯化全长双联基因组DNA。包装的RNA也是靶向于核糖体RNA试验的适当对照。

一些情况下，包括用于完整试验阳性对照，则不需要用于扩增和检测的单独阳性对照。

### 3）	内部对照

内部对照为非目标核酸序列，与目标核酸序列一同提取并一同扩增。其可控制试剂的完整性（如，聚合酶、引物等）、设备功能（如，热循环仪）和样本中存在的抑制物。可接受的内部对照材料的举例包括：

- 与MTB复合群共同提取的人类核酸，和扩增人管家基因（如，RNaseP、β-actin）的引物。

- 一种含非目标核酸的非感染性DNA质粒，在样本裂解和提取之前或之后加入到样本中。

- 一种完整非MTB复合群微生物，在样本裂解和提取之前或之后加入样本汇中。

- 靶向核糖体RNA的试验用包装RNA。

在每种具体器械的逐例基础上确定需要本对照。贵公司可参见临床实验室标准协会（CLSI）未见MM3-A2，感染性疾病的分子诊断方法[参考文件4]，获取其他信息。

### 4）	抽出物对照

抽出物对照为一种外部对照，验证MTB复合群的裂解以及后续核酸分离有效进行。抽出物对照的举例包括含靶序列的MTB复合群菌株，或已知MTB复合群阳性的临床标本。完整试验的阳性地找，或内部对照可作为抽出物对照使用。

## e.	辅助试剂

辅助试剂为生产商在器械中指明的、贴标为“需要但不提供”试剂，用于按照其使用说明的指示进行试验。本类别器械的关注辅助试剂为贵公司按照类别或产品编号指明的试剂，或其他具体指明，以使器械能够达到其标签所述性能特征。例如，如果器械贴标指明使用Brand X核酸扩增酶，使用任何其他核酸扩增酶均可能改变标签中报告的器械性能特征，则Brand X核酸扩增酶为关注辅助试剂。相反，如果器械涉及使用95%乙醇，任何品牌的95%乙醇均可使器械达到标签中提供的性能特征，则95%乙醇不是作为本文件目的的关注辅助试剂。

如果器械使用说明指明了关注辅助试剂，贵公司必须在贵公司的提交材料中纳入一份描述，描述贵公司将如何确保使用器械进行测试获得的结果以及这些试剂可符合上市前提交资料中描述的性能。必须尽一切努力，通过推荐仅使用已测定可符合贵公司测试质量标准的辅助试剂，将辅助试剂置于贵公司的质量系统下。这可包括定性系统方法的应用、产品贴标或其他措施。贵公司的510（k）提交资料必须处理下述元素：

（1）	器械风险评价中辅助试剂的使用，包括试剂质量和变异性管理相关风险、任何与辅助试剂直接提供的使用说明不一致的相关风险、以及任何可显示器械获得不正确结果风险的其他问题。

（2）	作为风险评价的一部分，贵公司的提交材料必须描述贵公司预期如何通过对辅助试剂实时任何必须控制以缓解风险。这可能包括（如适用）：

- 用于确保辅助试剂正确使用的用户贴标（参见第7.d.节- 供进一步讨论的使用说明）；

- 评估用户在辅助试剂方面与贴标说明依从性的计划；

- 用于辅助试剂的材料规范；

- 标识可使贵公司的器械有适当性能的试剂批次（如，如果一种指定辅助试剂的仅特定批次适合使用，必须在标签中标识这些批次）；

- 稳定性测试；

- 处理用户技术问题或关注的计划（如，服务热线）；

- 矫正或预防措施；

- 在涉及辅助试剂问题并将影响器械性能的事件中警告用户的计划；以及

- 任何必须处理的其他问题，以确保按照器械使用说明时，贵公司的器械联合指定辅助试剂的使用安全有效。

此外，贵公司必须提供测试数据以约定贵公司提供或建议的质量对照足以使用辅助试剂检测性能或稳定性问题。

## f.	使用贵公司器械的测试程序

贵公司必须详细描述适用于其预期用途的器械操作原则。针对可产生假阳性和假阴性结果或显示有生物安全风险的条件，贵公司必须特别说明指定用于为这些条件提供安全保护的测试条件、程序和控制，这些包括但不限于整合进使用说明以缓解测试相关风险的程序、方法和惯例（参见第7章 - 贴标）。

## g.	测试结果的解释和报告

贵公司的510（k）提交资料必须描述如何确定阳性、阴性、模糊（如适用）或无效结果，以及应如何进行解释。本描述必须指明所有试验输出数据的截止值，并纳入以下信息：

- 尤其是，贵公司必须提供用于定义试验阴性结果的截止值。如果试验仅有2个输出结果（如，检测到和未检测到），本临界点也可定义试验的阳性结果。

- 如果试验有模糊区，贵公司必须提供模糊区的截止值（界限）。

- 如果试验有无效结果，贵公司必须描述如何定义无效结果。

如果贵公司器械的正确操作涉及对模糊结果的再次测试，贵公司必须在器械标签中提供：（1）一份建议，关于再次测试是否应从相同核酸制备、新提取物或新患者标本开始后重复，（2）一种算法，用于通过结合初始模糊结果和再次测试后结果定义最终结果。本算法必须在评估试验临床性能的关键临床研究之前开发。

器械标签必须提供描述实验室应如何随访无效结果的建议（即，结果是否应报告为无效，或是否建议进行再次测试）。如果建议进行再次测试，器械标签中必须包括类似于对模糊结果进行再次测试的信息（即，再次测试是否应从相同核酸制备、新提取物或新患者标本开始重复）。

# 6.	性能研究

## a.	通用研究建议

本器械类别的510（k）提交资料必须包括对测试开发期间所用方案的完整描述，以使FDA准确解释贵公司应用中包含的验收标准和数据汇总（以表格形式，如适用）。在美国临床实验室标准化协会（CSLI）方案或指南方面，贵公司必须说明贵公司遵循方案或指南的哪个具体方面。也可引用已发表文献中的相关结果。

在起始临床研究前联系微生物学器械部门以获取关于计划研究的反馈，并确认这些研究可支持器械的拟定预期用途。此外，如果贵公司正在考虑在护理点设置中使用的器械认证，请在器械开发早期联系微生物学器械部门。

## b.	分析研究

适用于本类型器械的分析研究将依赖于针对新器械的基础技术、操作原则和可用的科学证据。始终需要以下分析研究；然而，请注意，根据具体器械特征，可能需要额外分析研究：

### 1）	核酸提取

不同的提取方法可能产生数量和质量不同的MTB复合群核酸。因此，与器械一同使用（作为其一部分）的提取方法对成功的测试性能而言至关重要。临床样本中MTB复合群核酸的纯化可具有挑战性，因为人基因组和非目标生物背景中，样本可能包含低分枝杆菌负载，以及高水平蛋白和其他污染物。

针对这些原因，如果推荐了一种以上与贵公司器械一同使用的可能提取方法，贵公司必须评估不同提取方法对试验性能的可能影响。这必须包括表明贵公司的试验在使用每种提取程序时的LoD和再现性（参见第6.b.（2）节-分析灵敏度（检测限））获取关于进行LoD研究的信息）。包括外部研究中心（包括再现性和临床研究）的研究必须使用预期纳入上市产品标签中的提取程序。如果需研究不同样本类型并纳入器械预期用途中，则每种提取方法的LoD和再现性研究均必须在最具挑战性的样本类型上进行。

贵公司必须尽心这些评估，不考虑贵公司是预期在贵公司的测试试剂盒中真实地提供用于提取和制备核酸的试剂，还是简单推荐使用适当试剂。

可在不同临床中心研究不同提取方法。如果贵公司预期在贵公司的研究中使用不同提取方法，必须分析性评估每种不同提取方法（如，通过LoD和再现性测试），以证明不同提取方法的器械性能相似。例如，如果研究了3种不同提取方法，可设计再现性研究以在单独测试中心评估单独提取方法（即，中心1使用提取方法A，中心2使用提取方法B，中心3使用提取方法C）。如果结果不能显示每个临床测试中心（使用不同核酸提取方法）的提取方法之间有等效性，则必须在起始临床试验前与微生物学器械部门讨论该结果。

如果贵公司的器械拟定使用不同提取方法，临床性能试验期间，每种方法必须在至少1个临床中心进行。

### 2）	分析灵敏度（检测限）

贵公司必须使用结合分枝杆菌和牛分枝杆菌的临床分离株的适当稀释，测定贵公司器械的LoD。分离株必须为来自美国疾病控制和预防中心（CDC）、美国菌种保藏中心（ATCC）和德国微生物及细胞保藏中心（DSMZ）以及其他来源的经良好表征的菌株。必须对预期用途中纳入的每种标本类型进行测试。

贵公司的LoD研究必须通过在每次系列解释的3至5天中检测3至5个样本，以检查可能的器械变异性。必须估算器械的LoD，为每种MTB复合群菌株给出95%检测率时的水平。必须通过制备至少20份LoD浓度的额外重复，并标明可在95%的时间里检测到MTB复合群菌株，以确认估算的LoD。LoD测定的要求参考方法为铺板并计数细菌菌落形成单位（CFU）。CFU必须基于细菌真实铺板和计数的菌落数，而非根据估算的细胞/mL数推导的理论计算（即，McFarland单位）。LoD也可表示为每种溶液的基因组DNA拷贝数/mL；然而，整体微生物仍为进行LoD研究所必须的材料。如果贵公司预期使用基因组当量/mL描述贵公司LoD研究的结果，请在器械开发早期咨询微生物学器械部门。

对于使用呼吸系统标本的研究，我们需要使用MTB复合群阴性呼吸系统样本或有每种MTB复合群菌株系列稀释的模拟呼吸系统样本进行研究。可使用盐溶液、黏蛋白和人体细胞人为制造模拟痰液样本。如果贵公司选择在LoD研究中使用模拟痰液样本，必须进行分析样本等效性研究，以证明贵公司的试验在使用天然样本和模拟样本时将生成等效结果。

在设计贵公司的LoD研究时，贵公司可参见CLSI文件EP17-A，检测限测定和定量限测定方案[参考文件5]。

### 3）	分析反应性（包容性）

贵公司必须证明贵公司的器械可检测到代表MTB复合群整体基因多样性的MTB复合群菌株。包容性研究中所用的MTB复合群分离株浓度水平必须处于或接近试验临界点，且必须通过铺板和计数细菌CFU进行验证。测试中使用的分离株必须为明确表征的菌株，来源为CDC、ATCC和DSMZ等等。分离菌株的表征可使用由著名科学团体公认并适用于本株系的标准化参考方法确定（如，MIRU-VNTR；酸分型）。贵公司的提交资料必须也引用了文献证据即所有菌株均包含关注目标。

贵公司必须证明贵公司的器械可检测至少50种分离株，包括：

- 以下分离株中至少2种：

- 牛分枝杆菌

- 牛分枝杆菌BCG

- 非洲分枝杆菌 – 分支1和2

- 田鼠分枝杆菌

- M. caprae

- 以下结合分枝杆菌株系分离株中至少2种：

- 东非-印度（EAI）– 专门得自东非、菲律宾和印度南部

- 亚洲中部和中东部（CAS）

- 拉丁美洲和地中海（LAM）

- 哈勒姆

- S

- X

- 至少5种有遗传差异的结合分枝杆菌菌株，北京家族基因型。

### 4）	分析特异性

（a）交叉反应性

以下列出了用于在交叉反应性研究中测试的微生物。交叉反应性研究必须包含已知可与特定MTB复合群目标（如，M. Celatum和熊本分枝杆菌）、其他MTB复合群菌株相关分至杆菌菌株、常见口腔和呼吸道共生菌和病原体、所选真菌和所选病毒发生交叉反应的分枝杆菌菌株。贵公司必须使用如下材料进行交叉反应性研究：最小浓度为106 CFU/mL的分支杆菌、真菌或细菌；噬菌斑形成单位（PFU）最少105个/mL的病毒；和最小106和原生小体（EB）或包涵体形成单位（IFU）/mL的嗜衣原体属（衣原体属）。贵公司必须确认微生物标识，且必须基于真实计数测得的浓度，而由估算值推导非理论计算（如，McFarland单位或吸光度读数）。

对于难以进行研究的选择微生物，作为测试交叉反应性的替代方法，电脑模拟测试也可接受。关于电脑模拟测试对贵公司器械的适用性，请在器械开发早期咨询微生物学器械部门。

类别1：分枝杆菌

| 脓肿分枝杆菌 | 麻风分枝杆菌 |
| --- | --- |
| 亚洲分枝杆菌 | 海鱼分枝杆菌 |
| 鸟分枝杆菌 | 海分枝杆菌 |
| M. celatum | 黏液分枝杆菌 |
| 龟分枝杆菌 | 瘰疠分枝杆菌 |
| 转黄分枝杆菌 | 猿分枝杆菌 |
| 偶发分枝杆菌 | 耻垢分枝杆菌 |
| 胃氏分枝杆菌 | 苏尔加分枝杆菌 |
| 戈登分枝杆菌 | 抗热分支杆菌 |
| 胞内分枝杆菌 | 通俗分支杆菌 |
| 堪萨斯分枝杆菌 | 熊本分枝杆菌 |
| 地分支杆菌复合群 | 蟾蜍分枝杆菌 |

类别2：真菌

| 白色念珠菌 | 烟曲霉菌 |
| --- | --- |
| 光滑念珠菌 | 皮炎芽生菌 |
| 克柔念珠菌 | 荚膜组织胞浆菌 |
| 新型隐球菌 | 青霉菌属 |
| 近平滑念珠菌 | 根霉属菌 |
| 热带念珠菌 | 丝孢菌属 |

类别3：病毒

| 腺病毒 | 鼻病毒 |
| --- | --- |
| 人类免疫缺陷病毒 | 风疹病毒 |
| 人流感病毒（A型和B型） | 麻疹病毒 |
| 人偏肺病毒 | 腮腺炎病毒 |
| 人副流感病毒（1型、2型、3型、4型） | 水痘带状疱疹病毒 |
| 呼吸道合胞体病毒 |  |

类别4：细菌

| 衣氏放线菌 | 金格杆菌 | 路邓葡萄球菌 |
| --- | --- | --- |
| 鲍氏不动杆菌 | 肺炎克雷伯菌 | 马链球菌 |
| 醋酸钙不动杆菌 | 产酸克雷伯菌 | 肺炎链球菌 |
| 脆弱拟杆菌 | 乳酸菌属 | 酿脓链球菌 |
| 蜡样芽胞杆菌 | 嗜肺军团菌 | 无乳链球菌 |
| 枯草杆菌 | 军团杆菌 | 唾液链球菌 |
| 洋葱伯克霍尔德菌 | 明串珠菌属 | 嗜麦芽寡养单胞菌 |
| 嗜衣原体属（衣原体属） 肺炎 | 单核细胞增生李斯特菌 | 圈环链霉菌 |
| 弗氏柠檬酸杆菌 | 卡他莫拉菌 | 韦荣氏球菌属 |
| 梭菌属 | 肺炎支原体 | 绿色链球菌群（至少5种不同菌株） |
| 白喉棒状杆菌 | 干燥奈瑟菌 | 小肠结肠炎耶尔森菌 |
| 杰氏棒状杆菌 | 脑膜炎奈瑟菌 | 皮诺卡菌 |
| 诡醚棒状杆菌 | 奈瑟淋球菌 | 巴西诺卡菌 |
| 啮蚀艾肯菌 | 粘液奈瑟菌 | 豚鼠耳炎诺卡菌 |
| 肠杆菌科（包括 ESBL和KPC产生菌） | 乳糖奈瑟菌 | 马红球菌 |
| 产气肠杆菌 | 片球菌属 | 束村氏菌属 |
| 阴沟肠杆菌 | 消化链球菌属 |  |
| 粪肠球菌 | 奇异变形杆菌 |  |
| 屎肠球菌 | 普通变形杆菌 |  |
| 大肠杆菌 | 铜绿假单胞菌 |  |
| 梭杆菌属 | 粘质沙雷氏菌 |  |
| 流感嗜血杆菌 | 金黄色葡萄球菌 |  |
| 副流感嗜血杆菌 | 表皮葡萄球菌 |  |
| 副溶血嗜血菌 | 溶血葡萄球菌 |  |

（b）干扰物质

贵公司必须进行一项综合干扰研究。相关干扰物质包括但不限于内源性物质，如血液和粘液，以及外源性物质，如可能分泌进入呼吸系统分泌物中的局部鼻喉药物治疗和口服药物。潜在干扰物质请参见下表3。贵公司的干扰物质必须包括每种所列出物质或类别的至少一种代表。

贵公司必须在接近试验临界点的目标浓度的模拟基质中，评估在最高医学相关浓度时的每种干扰物质（“最差情况”）；如果未观察到显著影响，则不需要在较低干扰浓度进行测试。

贵公司可参见CLSI文件EP07-A2，临床化学中的干扰测试 [参考文件6]，获取更多信息。

表3.用于干扰测试的物质和类别

| 物质和类别 | 活性成分 |
| --- | --- |
| 麻醉剂（气管插管） | 利多卡因 |
| 全身性抗菌剂 | 妥布霉素、阿莫西林、左氧氟沙星 |
| 抗生素、鼻用软膏 | 莫匹罗星 |
| 抗结核药物 | 异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇、链霉素 |
| 抗病毒药物 | 扎那米韦 |
| 血液（人类） |  |
| 支气管扩张剂 | 盐酸麻黄碱、肾上腺素、茶碱 |
| 胃酸 |  |
| 顺势疗法过敏缓解药物 | 荨麻、北美黄连、蜂斗菜、茶树油 |
| 人DNA |  |
| 吸入支气管扩张剂 | 硫酸沙丁胺醇、福莫特罗、布地奈德 |
| 活鼻腔流感病毒疫苗（FluMist®） | 活流感病毒疫苗 |
| 洁口和漱口溶液* | 甲基桉油精、水杨酸盐、百里酚、氯化十六烷基吡啶、变性乙醇 |
| 黏蛋白：牛颔下腺，I-S型 | 纯化黏液蛋白 |
| 鼻用皮质类固醇 | 倍氯米松、地塞米松、氟尼缩松、去炎松、布地奈德、莫米松、氟替卡松 |
| 鼻用凝胶（顺势疗法） | 具盖丝瓜、硫磺 |
| 鼻腔喷雾或滴剂 | 去氧肾上腺素、羟甲唑啉、氯化钠和防腐剂 |
| 喷雾溶液（高渗生理盐水） | NaCl（3-5%） |
| 口服麻醉剂/和止痛剂 | 苯佐卡因、薄荷醇 |
| 口服祛痰剂 | 愈创甘油醚 |
| 生理盐水 | NaCl（0.9%） |
| 耶氏肺孢子虫药物 | 喷他脒 |
| 标本处理试剂 | 氯化十六烷基吡啶（CPC）、草酸、中和缓冲液 |
| 尼古丁* |  |
| 白细胞（人类） |  |

*浓度接近于商业产品或文献参考中的浓度。

（c）	临界点和模糊区

贵公司的提交资料必须描述如何确定和验证试验临界点。必须使用适当统计方法确定试验临界点。例如，贵公司必须在贵公司的试点研究中提供无MTB复合群临床样本的结果分布、第95和第99百分位、非阴性百分比（阳性或模糊）结果以及其他描述性统计学。根据使用临床样本的试点研究的接受者操作曲线（ROC）分析，可通过敏感度和特异性的相关水平进行调整，选择适当的临床临界点。关于ROC分析的详细信息，请参见CLSI文件GP10-A使用操作者接受特征（ROC）图的实验室测试临床准确性评价）[参考文件7]。如果试验有模糊区，贵公司必须解释贵公司如何确定模糊区的界限。贵公司必须使用预先确定的临界点（和模糊区，如适用）在与贵公司器械已定义预期用途一致的独立人群中，验证贵公司器械的性能。

验证贵公司器械的性能。

### 5）	精密度研究

（a）	实验室内精密度（可重复性）

根据贵公司器械的方法学，可能需要也可能不需要精密度研究；请就贵公司器械是否需要精确度研究与微生物学器械部门联系。如果需要精密度研究，贵公司必须使用预期用于贵公司临床研究的仪器和/或自动化组件进行这些研究。贵公司必须在室内（即，位于贵公司自己的公司设施内）进行这些研究。

贵公司必须评估变异性来源（如操作者、天数和试验运行），方法为对贵公司的器械进行至少12天测试（不必须连续），每日进行2次，每次运行每种样本至少2个重复。一些情况下，可能必须有跨越至少2个校准周期的测试天数。测试组必须包括使用至少2个结核分枝杆菌菌株，污染样本基质或模拟样本基质（前提是贵公司可证明贵公司的器械在使用相关样本基质和模拟样本基质时可产生等效结果，使用至少3个水平，包括：

- 阴性样本：一种无分析物的样本，从而使本样本的重复试验结果在100%的时间为阴性。

- “低阳性”样本（C 95样本）：一种分析物浓度恰好高于临床临界点的样本，从而使本样本的重复测试结果应在约95%的时间里为阳性。

- ”中等阳性”样本（如，临床临界点浓度的约2至3倍）：在此浓度时预期在约100%的时间为阳性的样本。

CLSI文件EP05-A2定量测量方法的精密度性能评估[参考文件8]，和EP12-A2，定量测试性能评估的用户方案[参考文件9]，包含关于设计和进行可重复性研究的进一步信息。

（b）实验室间可重复性

可重复性研究的方案可根据器械格式而有轻微变化。通常，方案必须：

- 在至少3个测试中心评估贵公司器械的再现性；这可能包括一个室内中心。至少2个中心必须为国内中心。

- 使用上述实验室内精密度研究中相同的样本测试组（即，阴性、低阳性和中等阳性样本）。

- 使用五天测试方案（不必须为连续日）包括每天最少2次运行（除非仪器生产量限制每天多次运行），每次运行每种测试组样本3个重复。3个中心中每种测试组样本必须最少提供90次观察（每种测试样本在每个中心至少30次观察）。

- 每天，每个机构至少需要2个操作者进行测试。

CLSI文件EP15-A2，精密度和真实性性能的用户验证 [参考文件10]，含关于再现性研究设计的其他信息。

### 6）	标本采集、储存和运输研究

除非所有标本均预期在指定时间框架内以新鲜标本形式进行处理，贵公司必须研究不同储存条件下的器械性能。贵公司必须表明在推荐的储存期整体持续时间中，以及贵公司推荐温度范围的两端，贵公司的器械均可生成相似

结果。标本储存研究必须包括接近临界点的样本。除定性结果分析外，贵公司还必须提供对原始信号的分析，如循环阈值（CT），如适用。

CLSI文件MM13-A，分析方法中标本的采集、运输、制备和储存[参考文件11]，包含针对本主题的其他信息。

### 7）	器械运输和器械储存研究

贵公司必须在将器械暴露于不同运输和储存条件后，评估贵公司器械的性能，这些条件应类似于贵公司预期在贵公司产品标签中纳入的运输和储存条件。

### 8）	遗留和交叉污染研究

（用于多样本试验和需要仪器仪表的器械）

对于需要仪器仪表的多样本试验和器械，贵公司必须证明贵公司的器械不会出现遗留和交叉污染。在一项遗留和交叉污染研究中，贵公司必须交替使用高阳性样本和阴性样本进行试验运行，其模式取决于器械的操作功能。贵公司必须交替使用高阳性和阴性样本进行至少5次运行。高阳性样本中的分析物浓度必须足够高，在预期用途人群中活动性感染患者样本中获得的结果有95%或以上可提供阳性结果。阴性样本必须为无分析物的样本，从而使本样本的重复试验结果在100%的时间为阴性。

随后可估算遗留和交叉污染影响，使用与无临近高阳性样本中阴性结果的百分比相比，在遗留研究中临近高阳性样本的阴性样本的阴性结果百分比进行。此外，贵公司必须提供以下信息：在阴性样本原始信号的中位数方面，遗留研究中、交叉污染研究中阴性样本原始信号的中位数方面，原始信号分析（如适用），以及中位数的差异和95%置信区间。

## c.	临床研究

贵公司器械的临床性能（即，灵敏度和特异性）必须通过一项或几项前瞻性临床研究确立，研究包括进行可疑活动性肺结核评估的受试者。在研究起始前咨询微生物学器械部门，讨论可能包括来自回顾性或库存标本以补充前瞻性入组受试者的补充标本的拟定研究。

据预期，痰液将为使用这些器械测试的最常见呼吸系统标本类型；因此，贵公司的的研究必须有统计学效力（参见第6.c.（5）节）表明对痰液标本有可接受的器械性能。可以接受处于分析目的将诱导的和咳出的痰液结合。如果支气管标本也旨在与器械一同使用，请与微生物学器械部讨论贵公司的拟定研究。 认为气管抽出物类似于痰液，不需要单独研究。

贵公司必须在器械开发早期确立贵公司的器械是否旨在直接测试呼吸系统标本，或在进行标本处理（即，消化- 排除污染-浓缩）后测试，并在贵公司的研究方案中明确声明本信息。如果贵公司的器械可直接与测试标本一同使用，也可与进行处理后的标本一同使用，则贵公司的临床研究必须包括直接标本和处理后标本。

贵公司器械预期使用的标本处理方法（如，NALC-NaOH、草酸、氯化十六烷基吡啶）必须在器械开发早期确立，并在你的研究方案中明确声明。如果贵公司的器械预期使用一种以上标本处理方法，每种方法均必须在贵公司的临床研究期间进行评估。

每例受试者必须使用试验用器械和参考方法测试至少2种标本。这可通过将2份不同受试者样本进行分装，或从每个受试者中采集4份不同标本得到。如果未处理和处理后呼吸系统标本均在相同研究中进行测试，一种标本必须直接使用贵公司的器械测试，另一种必须作为已处理标本使用贵公司的器械进行测试。这些呼吸系统标本必须在受试者中或遵循一组顺序（如，所有受试者中均在测试直接标本后测试处理后标本）采用方法（即，直接或处理后）进行随机化。

贵公司的临床研究方案必须也明确描述患者标本是否应分离，分别使用贵公司的器械和参考方法进行测试，或是否将使用多种患者标本。在基于特定标本体积的研究中，2种方法均可允许。

通常，必须遵循以下临床研究原则：

- 临床样本必须从至少3个地理上不同位置处采集，其中之一必须在美国。

- 使用贵公司器械的实验室测试必须在至少3个代表器械预期使用设置的不同中心进行。实验室测试中心可与临床入组中心相同。一个实验室测试中心可能为制造商的实验室。

- 参考方法测试可能在中心化实验室进行。

- 待使用试验用器械测试标本的刺激、运输和测试均必须由经培训的个体进行，这些个体等效于预期为已上市器械的用户的人员。

- 临床入组中心和实验室测试中心必须由合格主要研究者进行监督。

### 1）	参考方法

i）	贵公司的临床研究必须将贵公司器械的性能与来自培养和识别结果以及直接标本核酸扩增的复合参考方法进行比较。更具体地，参考方法测试定义为通过以下方法检测MTB复合群：分枝杆菌培养和分离株识别，以及

直接标准测试使用FDA认证或批准的基于诊断器械的核酸扩增，或非FDA认证或批准的经验证直接核酸PCR扩增测试，随后进行双向测试。如果贵公司使用一种非FDA认证或批准的经验证直接核酸PCR扩增测试，随后进行双向测序，则贵公司应向FDA提供关于测试安全性和有效性的其他信息，以支持由当局测定该测试是否适合使用。阳性结果定义为通过以上i或ii测试为阳性的样本。

阴性结果定义为通过以上i和ii均测试为阳性的样本。

表4：每份标本的复合参考方法结果解释

| 合成参考： |  | 合成参考 方法结果 解释 |
| --- | --- | --- |
| 直接标本培养 | 直接标本PCR |  |
| + | - | + |
| - | +* | + |
| + | + | + |
| - | - | - |

* 如果使用非FDA认证或批准的核酸PCR扩增作为复合参考的一部分进行直接标本测试，则阳性PCR结果必须经双向测序确认。

分枝杆菌培养指，使用液体培养基、固体培养基或二者分离微生物，随后使用FDA认证的分子探针、高效液相色谱、质谱或分离物的DNA测序识别培养的分离物。

如果使用非FDA认证或批准的PCR测试作为参考方法的一部分，贵公司必须提供关于所用目标和引物、描述其使用的任何文献参考以及所用PCR方法验证的信息。PCR方法必须使用贵公司器械以外的替代引物，且随后必须对所有PCR阳性标本进行双向测试。

贵公司可参见CLSI文件MM18-A，通过DNA目标测序进行细菌和真菌识别的解释标准[参考文件12]，获取针对MTB复合群目标测序的指南。

贵公司的研究方案必须包括对复合参考方法测定中所用特殊测试的描述。如果在单独中心实验室外的多个中心进行了复合参考方法测试，贵公司的研究方案必须描述测试中心之间所用方法的任何差异。贵公司必须描述用于贵公司器械和用于复合参考方法中所纳入测试的所有质量控制措施。

由于未作为参考方法测试的一部分直接纳入，贵公司必须对临床研究中纳入的所有呼吸系统标本使用荧光染色，进行抗酸涂片，在贵公司基于抗酸涂片状态进行器械性能亚组分析的提交资料中，必须纳入这些数据。

由于TB疾病的特征，我们识别到使用贵公司的器械时样本可能有较小百分比为阳性，但参考方法为阴性。这可能由于呼吸系统标本的处理影响导致微生物生长抑制，或样本中微生物数量较少，而非真实地假阳性结果。这可通过指明临床结核病的定义包括随访期间对治疗有反应，在贵公司的研究设计中进行处理。[参考文件13]。这可能作为测试性能的二级分析纳入，可改善贵公司研究用器械的特意性，尤其是高灵敏度器械。

### 2）	研究方案

贵公司的临床研究方案必须在研究起始前完成。方案必须包括完整患者入选和排除标准、研究程序、对在何处进行测试的描述、包括待使用的统计分析方法在内的详细统计分析计划，研究样本量的合理性，以及其他适用的组分。在贵公司器械的结果是否用于患者管理方面，研究方案必须明确；如用于，则美国的研究中心需要研究用器械豁免（IDE）（参见以下第6.c.（3）节）。贵公司必须使用FDA数据标准获取病理报告形式和数据分析集中的临床试验数据，如适用；参见研究数据标准资源获取CDRH数据标准。

方案中，贵公司必须描述对临床医师和实验室工作人员的设盲过程，用于确保贵公司器械的操作者不知道参考试验结果或来自其他诊断评估的结果（如，抗酸涂片结果），以及进行参考方法测试的实验室工作人员不知道贵公司器械的结果。

研究数据中任何计划的中期分析或研究过程检查均必须在临床方案和统计分析计划中进行描述，并在开始贵公司的研究前提交给微生物学器械部门进行审查。此外，基于研究数据检查的任何研究方案变更（如，由于结核病的预期患病率较低，增加高患病率中心）均必须与修订后方案一同提交给微生物学器械部门进行审查。

贵公司必须在贵公司的510（k）提交资料中纳入原始研究方案和所有方案修订副本，以及任何其他相关研究信息。

在作为预提交资料审查过程一部分的开发阶段中，请联系微生物学器械部门，请求对贵公司拟定临床研究方案进行审查。

对于临床方案相关指南，贵公司可参见标题为“医疗器械关键临床研究的设计注意事项”的指南。

此外，贵公司的临床方案必须也指明可接受的运输方法、储存条件和最长储存时间（如适用）。研究方案报告表必须包括任何时间敏感步骤（如，如果不立即进行测试，标本可储存时间）。方案必须还描述研究期间所测试标本采集、操作、处理和测试的安全性注意事项。

### 3）	研究中心

贵公司必须从至少处于地理上不同位置的3个不同临床中心采集呼吸系统标本。中心中至少有一个必须位于美国。

贵公司的器械必须在最少3个代表将使用器械环境（如，临床实验室）的不同测试中心进行，并由接受过类似于很可能在实验室背景下进行测试相关培训的实验室人员。对于有范围外质量控制值的运行，测试中心必须记录其所有质量控制结果和所有重复测试。

FDA未批准和未认证体外诊断器械的临床研究，包括基于核酸的呼吸道标本中MTB复合群检测体外诊断器械，均遵循FD&C法案（21 U.S.C. 360J（g））第520（g）节的IDE规定和实施条例。贵公司必须考虑21 CFR第812（IDE）部分如何适用于贵公司的研究，并参见21 CFR第50（知情同意书）和21 CFR第56部分（机构审查委员会审查）获取其他适用要求。

### 4）	研究人群

入组贵公司临床研究的受试者必须为怀疑有活动性肺结核病符合研究入组和排除标准的患者。在过去6个月中已接受肺结核治疗少于7天的患者可入组。研究入组和排除标准必须符合贵公司器械的预期用途人群。必须获取人口统计学特征的最小集合，包括年龄、性别、HIV状态（包括CD4技术和病毒载量，如适用）、其他相关医学疾病和/或用药（包括烟草使用）、结核病体征和症状（以及出现日期）和放射影像学结果。贵公司还必须记录结核菌素皮肤测试（TST）和干扰素γ释放实验（IGRAs）的结果，如可用。

由于儿童中研究结核病的独特方面，包括可能使用胃抽出物出物进行诊断，希望在其器械临床研究中纳入儿童的生产商必须在器械开发早期联系微生物学器械部门。

### 5）	数据分析和样本量

数据分析计划必须明确说明主要分析，其必须基于临床试验期间采集的样本确定。结果必须基于同一患者的最少2个分离标本确定。参考方法结果必须基于所有结合标本的结果确定（即，如果使用上述表4，有任何标本为阳性，则该患者的参考测试必须视为阳性）。贵公司器械的结果必须进行连续分析（即，必须测定首份标本相对于总体参考结果的灵敏度和特异性，其次为联合的连续标本相对于参考方法的灵敏度和特异性）。

贵公司必须在数据分析计划中纳入所有入组受试者和所有采集标本的解释机制。510（k）提交资料中必须提供本信息，以及对所有未纳入器械性能分析的标本和受试者的解释。510（K）提交资料必须也包括以适当表格格式进行的器械性能与符合参考方法比较，以及预定义患者亚人群（如HIV感染人群）的其他分析。

贵公司研究的样本量必须基于提供呼吸系统标本的受试者数确定，而非基于每例患者采集的呼吸系统标本数。研究必须有能力评估贵公司器械的预期用途。

贵公司器械的灵敏度必须通过总体结果和涂片阳性即涂片阴性入组患者的单独结果表示。通常，约30%的入组受试者必须为抗酸涂片阴性，约70%的必须为抗酸涂片阳性。据预期，灵敏度的点估算值在抗酸涂片阳性TB受试者中接近99%，在抗酸涂片阴性受试者中不低于72%。呼吸系统标本而非痰液的器械性能（即，灵敏度和特异性）点估算值与痰液的结果相比必须相似或较优。所有结果均必须包括95%双侧置信区间；计算置信区间的方法请参见CLSI EP12-A2 [参考文件9]。

如果处理后和未处理标本均进行测试，贵公司必须评估处理后和未处理标本的结果是否与贵公司分析中结合的2种标本类型足够相似。

对于器械特异性，95%双侧置信区间的下限必须为约96%。

### 6）	电子数据提交

所有研究数据均必须以可接受的电子格式纳入贵公司的510（k）提交资料中；这必须包括单独患者水平数据。数据文件必须包括所有原始和衍生的变量，以及适当注释和单独密码本，如必须。数据文件必须包括应用临床参考算法测定标本和患者两种水平时MTB复合群存在情况的结果。分析研究的单独数据文件必须也纳入510（k）提交资料中。应用于数据集的统计方法描述必须足够详细，以使代理机构能够再现提交资料中报告的结果。生产商可参见标题为“提供电子格式监管提交资料 – 总则”的指南获取电子数据提交相关的指南。

# 7.	贴标

所有体外诊断器械，包括基于核酸的呼吸道标本中MTB复合群检测体外诊断器械，均遵循贴标的法定要求（FD&C法案第201（n）节和第502（a）节（21 USC § 321（n）和352（a））），包括充分的使用知识和充分的警告及注意事项（FD&C法案第502（f）节（21 USC § 352（f）））。所有IVD器械的具体标签要求已在21 CFR 809.10中说明。

贵公司用于检测MTB复合群器械的标签必须包括类似于下述本指南文件第4章中用于辅助缓解已识别风险的类似信息，以确保这些器械的安全和有效使用。

贵公司器械的标签必须包括下述信息：

## a.	预期用途

预期用途声明必须明确表明器械的预期用途、预期使用器械的人群和其他重要使用方面，如适当（如，测试是否必须联合分枝杆菌培养和/或抗酸涂片使用）。预期用途必须明确声明器械仅用作诊断的辅助工具，可能出现假阳性测试结果。其他鉴别可适当基于临床研究结果确定。

以下声明必须立即纳入以下预期用途声明中：

“ [插入测试名称]测试应仅在遵循以下安全性管理的实验室，按照CDC/NIH微生物学和生物医学实验室生物安全性和适用的国家或当地法规进行。进行[插入测试名称]测试必须联合分期杆菌培养，以解决假阴性结果风险和复苏微生物以进行进一步表征和药物灵敏度测试。”

## b.	器械描述

器械描述必须简要描述贵公司器械中使用的测试方法学。

## c.	一般程序

一般程序必须包括对从获取患者标本至结果报告的完整测试过程的描述。

## d.	使用说明

使用说明必须展示明确说明，系统性描述可最小化不准确结果风险的器械使用程序和控制措施类型。本贴标章节必须包括对样本处理和测试程序的生物安全性注意事项指南，且必须指明在哪一程序步骤时测试呈现为非感染性。

必须纳入器械操作和储存指南，以及贵公司器械以及任何试剂或其他组件在开放性和闭合性储存条件下的有效期描述。

对于涉及考虑使用辅助试剂的器械（也请参见本未见第5（e）节），贵公司必须：

- 突出强调正确的器械性能涉及按照指示使用特殊辅助试剂。如果指定辅助试剂不可用，则这可能包括针对器械使用的警告。

- 确保用户可明确识别哪种辅助试剂适合与贵公司的器械一同使用。

- 确保贵公司器械的用户在使用辅助试剂生产商提供使用说明或其他警告或局限性的辅助试剂时，可理解他们应遵循哪个使用说明。如果辅助试剂制造商提供的指示和警告与贵公司为贵公司器械提供的使用说明之间有冲突，贵公司必须评价和处理用户可能错误地遵循辅助试剂供应商直接提供标签和可能获得贵公司器械的无效或不准确结果的风险。我们注意到一些情况下，贵公司器械标签的声明可能不足以处理本冲突造成的风险。

## e.	质量控制

贵公司在说明书中的质量控制建议必须纳入对试验中应使用什么对照和对照材料预期结果的解释。如果贵公司的器械不包含对照，510（k）提交资料必须包括对照材料的规范。

## f.	警告、禁忌症、注意事项和局限性

所有具体器械相关的警告、禁忌症、注意事项和局限性均必须纳入器械标签中。至少，贵公司必须纳入对器械性能可能改变或尚未研究器械的特定人群的讨论（如，儿科）。关于呼吸系统标本以外标本类型使用，如果研究了这些标本类型，则必须纳入特别注意事项。

如果在任何常用采集材料或物质中检测到或报告有阳性和阴性干扰，其可能在测试前与标本中经内源性或外源性诱导出现，则贵公司不必须建议将假阴性或假阳性结果的可能性作为贵公司器械的一种局限性。

此外，必须将以下声明作为局限性纳入：

“[插入测试名称]测试的性能取决于操作者熟练度和对程序指示的依从性。实验室程序错误可能导致假阳性或假阴性结果。所有器械操作者均必须接受适当器械培训。

一位经培训的卫生保健专业人员应结合患者的病史、临床体征和症状以及其他诊断测试的结果，解释试验结果。”

## g.	标本采集

贵公司的标签必须声明应如何采集、保存和运输标本，并声明不足或不适当的标本采集、储存、冻融周期数和运输很可能产生假阴性测试结果。标签还必须声明，应在症状出现后尽快采集标本，以及正在进行的而治疗可能影响器械性能。

## h.	试验结果的解释和报告

贵公司必须描述操作者应如何解释每种可能的器械结果（如，阳性、模糊和阴性）。贵公司还必须描述对于模糊（如果是可能的器械输出结果）样本再次测试和报告的建议，或样本处理在哪里失败（如，是否必须使用相同标本或新鲜标本的另一份分装）。也请参见本文件第5（g）节，标题“测试结果的解释和报告”。此外，贵公司必须纳入适用立即或延迟再次测试的临床环境。

如适用，贵公司必须使用照片和/或图像说明，针对有模糊结果的测试，如何解释结果。

贵公司的标签必须包含一份肺结核是法定传染病的声明，其必须按照国家和当地法律报告给公共卫生部门。此外，贵公司必须表明，如果检测到MTB复合群或怀疑肺结核，用户应验证其机构的报告要求，并通知适用的当地和州条例所指明的适当代理（如，州或当地公共卫生部门、疾病控制与预防中心）。

## i.	性能特征

贵公司的标签必须包括本文件第5章和第6章所述的研究设计和研究结果汇总，可辅助用于解释测试结果和了解器械性能。本章节必须包括对临床和分析研究结果的描述。

# 8.	参考文件

1.	Centers for Disease Control and Prevention Fact Sheets - Mycobacterium bovis  (Bovine Tuberculosis) in Humans.Division of Tuberculosis Elimination.September 9, 2011. http://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/general/mbovis.htm.

2.	Recommendations for Use of an Isoniazid–Rifapentine Regimen with Direct Observation to Treat Latent Mycobacterium tuberculosis Infection. MMWR 2011;60:1650–1653 and Targeted tuberculin testing and treatment of latent tuberculosis infection. MMWR 2000;49(No. RR-6).

3.	CDC MMWR, Vol. 61, No. 11; 181-185. and Reported Tuberculosis in the United States, 2010.Atlanta，GA:U.S. Department of Health and Human Services, CDC, October 2012.

4.	Clinical and Laboratory Standards Institute.2006 Molecular Diagnostic Methods for Infectious Disease; Proposed Guideline-Second Edition.MM3-A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

5.	Clinical and Laboratory Standards Institute.2004. Protocol for Determination of Limits of Detection and Limits Quantitation; Approved Guideline.EP17-A.  Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

6.	Clinical and Laboratory Standards Institute.2005. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline-Second Edition.EP07-A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

7.	Clinical and Laboratory Standards Institute.1995.Assessment of the Clinical Accuracy of Laboratory Tests Using Receiver Operating Characteristics（ROC）Plots; Approved Guideline.GP10-A. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

8.	Clinical and Laboratory Standards Institute.2004. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline-Second Edition.EP05-A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

9.	Clinical and Laboratory Standards Institute.2008. User Protocol for Evaluation of Qualitative Test Performance; Approved Guideline-Second Edition.EP12-A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

10.	Clinical and Laboratory Standards Institute.2005. User Verification of Performance for Precision and Trueness; Approved Guideline-Second Edition.EP15-A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne PA.

11.	Clinical and Laboratory Standards Institute.2005.Collection，Transport，Preparation，and Storage of Specimens for Molecular Methods; Approved Guideline.MM13-A. Clinical and Laboratory Standards Institute，Wayne PA.

12.	Clinical and Laboratory Standards Institute. 2008. Interpretive Criteria for Identification of Bacteria and Fungi by DNA Target Sequencing; Approved Guideline.MM18-A. Clinical and Laboratory Standards Institute，Wayne PA.

13.	American Thoracic Society，CDC，and Infectious Diseases Society of America.Treatment of Tuberculosis.American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine（2003）167:603 - 62.

结合分枝杆菌复合物包括以下种属：结合分枝杆菌、牛分枝杆菌、非洲分枝杆菌、卡氏分枝杆菌、田鼠分枝杆菌、M. caprae,  M. pinnipedi, M. mungi和M. orygis。

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/default.htm.

http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/index.htm.

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm085281.htm.

http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm073779.p df.

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089543.htm.

在预提交资料中描述临床研究中将入组的非痰液标本患者数。非痰液标本类型的使用必须通过表明不同基质对器械性能无影响的分析研究进行支持。

本特殊控制指南中，术语“已处理”或“处理”用于描述消化、排除污染和离心分离的联合，以获取丸状呼吸系统标本。

http://www.fda.gov/ForIndustry/DataStandards/StudyDataStandards/default.htm .

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm265553.htm.

http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/ucm124751.pdf.

http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/index.htm.