行业及FDA

工作人员指南

可遗传标志物的药物遗传学测试和遗传学测试

文件发布日期：2007年6月19日

本指南草案发布时间为2006年2月9日

美国卫生和人类服务署

食品药品监督管理局

器械和放射卫生中心

药品评价和研究中心

生物制剂评价和研究中心

前言

评论

为便于本机构收集评论和建议，书面评论和建议可以随时提交至食品药品监督管理局，案卷管理科（5630 Fishers Lane, Room 1061,（HFA-305），Rockville, MD, 20852）。提交建议时，请引用案卷编号2006D-0012。在文件再次修订或更新前，机构可能不会针对意见采取行动。

关于本文件的问题，请联系Becker，电话240-276-0843，电子邮箱robert.becker1@fda.hhs.gov，或Maria Chan，电话240-276-0848，电子邮箱maria.chan@fda.hhs.gov。

关于与向CBER申请有关的本文件的拟议问题，请联系CBER交流、外联和开发办公室，电话800-835-4709或301-827-1800。关于向CDER申请有关的问题，请联系Felix Frueh，临床药理学和生物药剂学办公室（HFD-850 10903 New Hampshire Avenue, Silver Spring, MD, 20993）或电话301-796-1530。

## 其他副本

其他副本可从因特网上获取，网址http: //www.fda.gov/cdrh/oivd/guidance/1549.pdf 或http: //www.fda.gov/cber/guidelines.htm 您还可以向dsmica@fda.hhs.gov发送邮件请求以接收本指南的电子副本，或向240-276-3151发送传真请求获取打印副本。请使用文件编号1549注明您所要求获取的指南。

目录

I.	前言	1

II.	药物遗传学测试与遗传学测试	3

III.	药物遗传学和遗传学测试申请的准备建议	3

A.	器械预期用途	4

B.	器械设计	5

C.	分析研究	6

D.	软件和仪器仪表	9

E.	使用临床标本的比较研究	11

F.	比较器械性能和已接受诊断程序的临床评价研究	12

G.	器械的有效性	13

IV.	贴标	14

附录I：规划和评价临床研究的一般注意事项	17

# 行业及FDA工作人员指南

可遗传标志物的药物遗传学测试和遗传学测试

本指南代表食品药品监督管理局（FDA）目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规的要求，则可以使用该方法。如果您希望讨论一种替代方法，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的适当号码。

## 前言

本指南文件旨在通过帮助缩短开发和审查时间表以促进药物基因组学和遗传学领域的进展，促进新技术从研究台快速转移到临床诊断实验室，以及鼓励药物基因组学和遗传学诊断器械的知情使用。其针对药物遗传学和其他人类遗传学测试，无论是针对单个标志物还是同时进行多个标志物的检测（多路测试），为准备和审查上市前批准申请（PMA）和上市前通知（510（k））提交的申办方和FDA审查人员提供建议。基于阵列的测试（通常称为微阵列）是多路测试的子集，且包含在本文件范围内。本指南中关于遗传学测试提交要素的建议适用于药物遗传学（例如，药物代谢酶等位基因测试、单核苷酸多态性（SNP）分析）和其他类型的遗传学测试。基因表达的测试和非可遗传（体细胞）突变的测试没有具体讨论，但有很多相同的原则可适用。此外，本指南仅考虑基于核酸的分析，但当目的是提供遗传信息时，这些原则可以应用于其他基质（例如蛋白）。

本文件旨在为我们认为应在遗传学测试提交中讨论的数据类型和监管问题提供基本框架，并为生产商和科学审核者提供共同的基线。本文件中包含的建议为通用目的。众所周知，每个测试系统都有相关的独特关注问题集合，我们希望能够通过IDE前的提交会议识别和讨论单独生产商的这些独特关注问题。

尽管本文件关注于应在510（k）中包含的信息，但PMA的一般信息类型很可能相同。然而，我们可能要求在PMA中进行不同类型的数据和统计分析。适当的信息取决于以下信息：

  - 预期用途（例如，检测细胞色素P450酶的等位基因）

  - 适应症（例如，疾病预测或预后、治疗反应或药物敏感性）

  - 方法学（例如，聚合酶链式反应）

  - 结果的技术解释（例如，变体的等位基因阳性）

  - 质量控制和试验局限性

  - 性能（参见以下章节C-E）

  - 临床有效性（例如，假阳性和假阴性，参见以下章节F-G）

  - 临床解释

  - 获益和风险

  - 生产商进行的声明（例如，有效性）

本指南的技术方面对于利用这些试验格式支持产品开发的其他FDA应用可能也有帮助，例如研究性新药申请（IND）、生物制剂许可申请（BLA）和新药申请（NDA）。我们建议申办方或生产商向生物制剂评价和研究中心（CBER）或药物评价和研究中心（CDER）的适当评审办公室咨询这些类型的申请。

提交的适当类型取决于关于特定器械的可用声明和信息。我们预计大多数药物遗传学和遗传学器械的提交将是传统的510（k）或重新分类。然而，一些器械会要求提交PMA（参见联邦食品、药品和化妆品法案（法案）（21U.S.C.360c，360e）的第513和515章）。我们建议申办方或生产商向体外诊断器械评估和安全办公室（OIVD）咨询，以确定适当的提交类型。我们还建议申请者考虑在进行研究之前提交方案（“预IDE”），以确保在提交510（k）或PMA之前已处理并解决审查问题。有关提交药物基因组信息的其他信息，请参见“行业指南：药物基因组学数据提交”（http: //www.fda.gov/cder/guidance/6400fnl.pdf）。FDA还为某些特定类型的遗传学测试发布了特殊的控制指南文件，包括药物代谢酶基因分型系统，（http: //www.fda.gov/cdrh/oivd/guidance/1551.pdf）和囊性纤维化跨膜调控基因突变检测系统（http: //www.fda.gov/cdrh/oivd/guidance/1564.pdf）。

FDA指导性文件，包括本指南在内，不具有法律强制责任。相反，指南表明了该机构目前关于该主题的思考，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本机构指南中使用词语“应”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

最小负担手段原则

本指南文件中指出的问题代表了我们认为在您的器械上市之前需要解决的问题。在开发指南时，我们仔细考虑了有关机构决策制定的相关法定标准。我们还考虑了您试图按照本指南建议的方式遵循法定和监管标准，并试图解决我们已指定的问题时，可能会产生的负担。我们认为，我们已考虑了解决指导文件中所提出问题的最小负担手段原则。然而，如果您认为有负担更小的方法解决问题，您应遵循“解决最小负担问题的建议方法”中列出的程序。可在我们中心的网站主页获取，网址：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html.

## 药物遗传学测试与遗传学测试

基本上，药物遗传多态性和基因突变的测试方法相同，并产生相同的一般类型结果。然而，目标人群和如何使用测试结果预期会有很大差异。我们认为临床使用的药物遗传学测试主要是旨在提供可能有助于选择某些疗法的信息。当有充分的临床信息可用时，也可以帮助进行治疗的剂量选择。因此，药物遗传学测试的目标人群通常由接受特定治疗的候选者组成。另一方面，遗传学测试的目标人群通常由疑似患有或有出现特定疾病或病症的风险的人群组成。以下建议适用于2种类型的测试，除非另有说明。

## 药物遗传学和遗传学测试申请的准备建议

您在准备针对测量药物遗传学或遗传信息的医疗器械的提交时应讨论以下方面。

### 器械预期用途

器械上市前批准或认证的申请必须包括该器械的预期用途声明。21 CFR 807.92 (a)（5）、814.20（b）（3）（i）。寻求批准或认可的器械的预期用途应指定器械预期测量的标志物、测量标志物的临床目的以及器械所针对的人群（如适当）。

一些器械可能有多种预期用途。如果每个申请都有独特和单独的支持性研究，我们鼓励对每个预期用途进行单独申请；然而，在药物遗传学测试的某些情况下，我们会考虑将多种治疗背景下的测试结果应用作为单一预期用途。例如，为了提供信息以帮助进行药物选择而不引用特定药物，确定CYP2D6等位基因将是一种适当的单一预期用途，因为众所周知，CYP2D6可影响许多药物的代谢。在其他情况下，可能需要指定多个预期用途。例如，对于致病性突变的遗传学测试可用于测试携带者、产前测试或用于诊断。每一种情景都将使用不同的人群进行研究。此外，不同的用途可能有不同的风险概况，因此可能有单独的预期用途声明和提交。这些情况下，您应提供适当的数据以支持每种声明的预期用途。您应咨询OIVD的相应审查部门，以获得关于提交有多种预期用途测试的建议。

本文件中，将作为预期用途的“筛查”认为是测试无症状个体的适应症，这些个体由于阳性家族史而不一定处于增加的风险中。我们建议，如果您要提供数据以支持此类预期用途，您应仔细考虑下列问题。

  - 一些等位基因、基因型和突变在给定人群中的患病率可能极低。这些情况下，应获取来自很多患者的样本，以检测到显著的阳性数。此外，某些等位基因、基因型或突变可能只存在于特定的种族群体，因此参与研究的这些种族群体应占很大数量。富集有时可以适当地解决这些类型的问题。然而，富集的缺点之一是由于无规律的回顾性选择病例，灵敏度可能受到疾病谱偏倚的影响。此外，预测值取决于预期使用人群中的患病率，这不能根据使用富集的研究进行表征。如果您正在考虑在您的研究中使用样本富集，我们建议您联系OIVD以获得反馈。

  - 当对很多样本进行罕见事件测试时，由于测试错误和低发病率，假阳性结果可能会成为问题，因为其可能比真阳性更常见。

  - 某些情况下，可能需要对正确库存的样本进行研究，以确定健康人群或无症状人群中的前瞻性筛查适应症。其他情况下，包括长期随访在内的研究可能是证明测试确实具有前瞻性以及评价外显率等问题的唯一方法。在特定情况下，可能会使用上市后研究支持这种类型的适应症。

如果您的器械旨在用于筛查或检测罕见突变或变异，我们建议您就有关研究设计咨询OIVD。

### 器械设计

器械上市前批准或认证的申请必须包括关于器械设计的信息。21 CFR 807.92 (a)（4）、814.20（b）（3）（ii）、814.20 (b)（4）。我们建议您仔细描述药物遗传学和遗传学测试器械的设计。例如，您应描述一下要素，如适当：

  - 测试平台（例如，流式细胞仪、用于临床多路测试系统的仪器仪表）。

  - 空间固定平台的构成和布局，包括功能（例如探针）、特性和位置（如适用）。

  - 用于将探针材料附着到固体表面的方法（如适用的）。

  - 寡核苷酸、引物、探针或其他捕获元件的序列或特性。

  - 杂交条件、洗涤程序和干燥条件（例如温度、时长）。

  - 测定组分，例如缓冲液、酶、荧光染料、化学发光试剂、其他信号和信号放大试剂、仪器、软件等

  - 对关注位点的探针特异性；当存在假基因或序列相关基因时，这尤为重要。

  - 您提供或您建议用户使用的DNA提取方法，以及其他适用的预分析要素。

  - 符合性能规范的输入样本浓度范围。

  - 您推荐或提供的内部控制和外部控制。

  - 用于其预期用途时平台的稳定性和可重复性。

  - 对于靶分子将接触许多不同探针的多路测试，用于缓解特异性和非特异性探针交叉杂交风险的方法。

  - 对于利用许多探针的多路测试，用于解决探针交叉污染可能性的方法。

我们建议您详细描述测试系统检测等位基因、基因型或突变的方法学。您应简要概述您关于本测试系统方法学的风险分析，并描述优化待测分析物测试系统所产生的器械设计要素（如适用）。

我们建议您纳入非标准设备或方法的插图或照片，因为其可以帮助您理解用于风险管理的新颖方法学和您的方法，包括整合可以最大限度地减少潜在器械故障和用户错误的功能。

### 分析研究

对于您在510（k）（21 CFR 807.92（b））或PMA（21 CFR 814.20（b）（3）（v））中包含的性能数据，我们建议您描述您用于评价以下性能特征的分析研究，包括方案和结果。如适用，您应为每个等位基因、基因型或突变，以及为预期用途声明中声明的每种基质，纳入以下信息：

- 一般分析性能注意事项

您应使用产品标签中推荐的最低和最高核酸输入浓度，证明该器械能够准确、可重复地区分基因型、等位基因或突变。当罕见等位基因、基因型或突变的新鲜样本稀少时，我们将考虑使用存档或回顾性样本。尽管天然样本是首选，但我们也将考虑人工制备的材料，例如质粒DNA或扩增的基因片段。这些人工制备的材料应尽最大可能模拟自然基质。特别是，当使用克隆或扩增的材料时，测试的拷贝数应近似于在天然样本中发现的拷贝数。如适当，您应证明您的试验可以区分杂合子和纯合子，因为这是评估遗传学检测中分析性能的一个关键方面。

- 样本表征和规范

如果您预期提供用于标本处理的试剂，您应证明所选择的样本制备方法能够持续提供高质量的核酸样本，以便为预期将使用您的样本进行测试的每种标本类型均生成可重现的测试结果。（也请参见第4章，精确度。）如果您的样本制备方法涉及RNA中间体的制备，您应评价您的程序，以确保残留的污染基因组DNA不存在，或如存在，不会干扰试验结果。如果您不打算在您的试剂盒中提供样本制备试剂，则您应提供用于评估试验输入样本质量的规范，从而使用户可确认自己的样本制备方法和试剂。您应在提交中提供使用这些规范的依据。我们还建议您仔细描述样本的稳定性并确认您的储存和处理建议。

- 过量样本和有限样本的影响

您应研究核酸样本浓度的范围，以便可重复性地生成可接受的结果。您还应确定提供可接受性能的可测试输入DNA样本最小数量，并估算生成此最小数量样本所需的患者样本数量。我们建议您确定获得正确基因型所需的输入核酸最小数量，以便使估计的“正确调用”分数的95%置信区间下限大于95%。为改进测试性能，您的标签中建议的最小样本输入可能会高于此用量。

- 精确度（可重复性／再现性）

您应进行研究以确定每个样本类型总变异性的估值。关于精确度研究的信息，我们建议您参考“临床化学器械的精确度性能评价；”已批准指南-第2版，CLSI（临床实验室标准研究所），EP5-A2和“评价定性测试性能的用户方案；”已批准指南，CLSI，EP12-A。有关获取这些文件的信息，请参见http: //www.clsi.org/.。您应酌情纳入可重复性（同样的天数、研究中心、操作者、仪器和批次）和可重复性（在运行、天数、研究中心、操作者、仪器和批次之间）的研究。应设计精确度小组以用于评价产品标签中推荐的最低和最高核酸输入浓度。我们建议您在3个或以上研究中心进行重现性研究。应由技能水平与预期用户相同的多个操作者执行测试，最好使用多批次的器械和试剂。您还应在几周内，于一天的不同时间进行测试，以最大限度地检测潜在的变异性来源。方案应包括对随试剂盒提供的样本制备试剂的评价。如果您没有在试剂盒中包含样本制备试剂，则每个研究中心均应使用并确认自己的样本处理程序，并证明所得样本符合生产商提供的规范。同样，如果您没有在试剂盒中包含或推荐特定的仪器，则每个研究中心均应在测试过程中酌情使用自己的仪器。

- 控制和校准器

对于外部控制和校准器，您应说明以下内容：

  - 核酸水平

  - 基质

  - 您的制备方法、值的分配和确认

  - 您用于确定稳定性的方案和验收标准

  - 您如何确定推荐的校准和控制测试频率

如果您不提供外部控制或校准器，则您应指明这些材料的商业可用性，或说明用户可以遵循的方法（或两者均有）。你应说明内部控制所监测的反应和功能。对于不同的技术，这些控制措施可能有所不同，但是这些控制均应使用户能够确定关键反应是否正常进行。控制应包含产品标签中建议输入浓度的低端核酸水平，以便对系统产生足够的压力。

- 截止点

如适用，我们建议您提供以下内容以支持您对截止点的分析表征：

  - 支持已确立截止点的设计和分析数据

  - 使用该单位、截止点和结果类别的理论依据

  - 样本制备的描述，包括分析物水平、基质以及如何确定水平

  - 使用的统计学方法【例如，接收者操作特征（ROC）分析】

- 分析特异性（干扰和交叉反应性研究）

患者样本中存在的潜在抑制剂可能无法通过样本制备程序有效移除，甚至可能干扰样本制备本身。我们建议您检查所示患者样本中通常存在的潜在干扰物质，以了解其对样本制备和试验性能的影响。应选择测试样本以用于评价产品标签中推荐的最低和最高核酸输入浓度。关于干扰研究的更多信息，我们建议您参考“临床化学中的干扰测试；”已批准指南CLSI，EP-7A。对于所测试的交叉反应和干扰物质，我们建议您纳入以下内容：

  - 这些物质在样本中显示出的浓度

  - 样本说明和制备，包括基质和核酸水平

  - 每种基质测试的重复数

  - 如何定义与参考阳性和阴性对照样本的结果相关的干扰和交叉反应性

  - 对观察到的干扰或交叉反应程度的描述

  - 在包括产品标签中推荐的最低和最高输入浓度的核酸水平下，表明您的测试排除了与目标序列相似的序列的结果，如适用

- 测定条件

如适用，您应验证杂交条件（热循环的循环条件）、反应物浓度以及对非特异性活性的控制。在多路测试的情况下，您应检查并描述对多目标同时检测的优化。当使用热循环时，您应验证扩增的优化、特异性和稳健性。

- 样本残留和交叉杂交的可能性

我们建议您评估样本残留和交叉杂交的可能性，并在您的标签中提供说明以防止残留和减少，或消除交叉杂交。

- 器械的限制因素

您应说明器械的任何已知局限性。例如，当器械不测量所有可能的等位基因、基因型或突变，或者当等位基因、基因型或突变的范围不详时。

### 软件和仪器

- 数据处理

如果您的器械包含软件，则应在您的提交中纳入有关软件的特定信息。我们建议使用CDRH软件开发和确认指南文件开发和确认计算方法，请参见http: //www.fda.gov/search/databases.html。

您应为您选择的适当关注水平提供支持。您还必须证明软件设计已按照21 CFR 820.30（f）的要求进行了验证。关于“关注水平”的更多信息，您应参见FDA的医疗器械中所含软件的上市前提交内容指南，2005年5月11日（http: //www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/337.pdf）。如适用，您应说明软件如何解决计算关注问题，例如探针饱和度、背景校正、标准化等。

- 仪器确认

您应在您的标签中提供运行测试所需的通用仪器的质量标准，以便用户可以选择适合其用途的仪器。您的建议应基于各种仪器与您的器械进行的性能测试确定（请参见上述的精确度，第C4节）。如果您为您的器械提供或推荐特定的仪器，无论是由您或其他公司制造，您均应在您的提交中纳入仪器相关的特定信息，且您应使用本仪器执行本指南文件中描述的测试。如适当，我们建议您描述以下内容并纳入测试结果以支持您的描述：

  - 表征：您应表征这些仪器。我们建议您提供关于仪器如何为试验变量（例如特征位置、大小、浓度、体积、小样品干燥以及小体积反应的影响）分配数值或进行解释的信息。您还应纳入这些变量如何影响测试性能的信息，尤其是结果。

  - 校准：您应说明仪器如何进行校准以及校准中使用的材料。您应指明推荐的校准频率以及其如何确立。

  - 不确定因素：您应说明由硬件组件（例如扫描仪、LCD相机等）引入的潜在来源和结果的不确定性估值。

如果您指定了特定的仪器（指定制造商或品牌），则您应确保根据系统管理（21 CFR第820部分），对仪器（由您或制造商）所做的任何变更进行跟踪和评价，以确定是否对试验性能有任何影响。如果仪器仪表的变更引起新的或不同的试验性能问题，您将负责在变更后条件下确认您的器械，且您确定是否需要将此信息提交给FDA。21 CFR 820.30（g）。（参见http: //www.fda.gov/cdrh/ode/510kmod.html 和21 CFR 807.81, 814.39.）

### 使用临床样本的比较研究

如果比较研究适用于确立器械性能，我们建议您描述您的评价方案和结果，包括下列项目。您应在您的评价中纳入您的器械预期使用的所有基质类型。

- 与参考方法的比较

对于药物遗传学和遗传学测试，我们建议您通过执行对使用您的器械获得的结果与使用双向测序获得的结果进行比较的研究，以验证您的测定。双向测序被视为序列分析的参考方法（有时也称为“金标准”）。对于大的缺失、重排或插入突变，或其他双向测序可能不是适当比较方法的情况，我们建议您咨询OIVD以讨论适当的研究设计。在您对本研究的说明中，您应纳入您的方案、您使用的样本类型、您应用的任何选择标准以及结果。如果所测试的人群为该器械预期人群的代表，则可以将结果报告为临床敏感性和特异性。您应通过适当的度量标准处理双向测序的质量，并将其纳入您的提交中。

- 与另一种器械的比较

除了与参考方法比较之外，您还可以选择说明与另一个已良好表征器械或比较器械的比较研究。您通常应按照阳性和阴性一致性百分比报告结果。虽然与其他器械的比较可能有用，但FDA认为测试性能的最佳测量将来自与双向测序的比较。

- 比较差异的解决方案

您应指明不一致的结果。如果您执行差异解决方案，则您应报告该测试的结果。除非使用无偏倚的统计技术，FDA强烈反对在器械性能计算中使用已解决的结果。FDA已经制定了一份关于统计分析的指南文件，您可参见本文件以对本主题进一步讨论。参见“评价诊断测试的研究中报告结果的统计学指南；行业及FDA工作人员指南”（http: //www.fda.gov/cdrh/osb/guidance/1620.pdf）。

- 故障率

您应识别由于器械故障而获得的错误结果。您还应提供预期故障率的估值（例如，由于器械故障或样本不足导致结果为“无调用”时）。

- 采用定量测量技术的器械评价

您应评价与参考方法相比，随机和系统性误差的影响。如可能且如适当，您应计算偏倚。关于更多信息，您还应参见“使用患者样本的方法比较和偏倚评估”已批准指南，第2版，CLSI，EP-9A2。

- 置信区间

对于任何器械，您均应计算和报告性能测量的点估值的置信区间。

### 比较器械性能和已接受诊断程序的临床评价研究

如果需要进行临床研究以确定药物遗传学或遗传学测试器械的安全性和有效性，则您应考虑下列要点。您应在您的评价中纳入您的器械预期使用的所有基质类型。此外，您可参见附录I获取设计研究中应考虑的更多要点。您应提供适当的临床数据以支持每种预期用途。

- 您应定义“临床真实”，因为其将用于评价器械的临床性能。对于本指南的目标，我们将临床真实定义为特定诊断或等位基因分配的最佳临床证据。如果您在分析中使用了不一致的解决方案，则您应描述所使用的策略。

- 我们建议您针对每种预期用途的统计学确定样本数量，确认其基因型／表型的相关性，如有必要。在定义使用的人群时，您应纳入以下信息：

  - 来自正常人群的样本数量，根据适当的人口统计学特征进行总结。

  - 每种疾病、病症、基因型或组别中所包含的样本数量，根据适当的人口特征进行总结。

- 您应在您的预期用途声明中纳入所有基质的临床样本。关于评价基质效应的更多信息，请参见“基质效应评价”已批准指南CLSI EP-14A。

- 临床截止点（如适用）：您应说明已确定截止点的临床评价及其对新器械的有效性。您应在培训集下指定临床截止点，并在分离、独立的测试数据集中对其进行确认。您也可提供支持临床截止点的文献参考。

- 如适当，您应说明所用的统计学方法和用于计算的置信区间。

- 如果您正在使用您所提供方法以外的其他基因分型方法进行回顾性或前瞻性研究以确定临床有效性，我们建议您咨询OIVD以确定此方法对您的器械的适用性。

- 当您计划使用文献来支持临床有效性时，我们建议您咨询OIVD以确定文献的合适性和其评估技术，用以补充或替代临床性能研究。

### 器械的有效性

对于PMA，您必须提供有效的科学证据，以确定新器械的安全性和有效性并提供重新分类，您必须提供有效的科学证据，以确定需要进行哪些一般和特殊控制以提供器械安全性和有效性的合理保证（见法案第513和515章（21 USC 360c、360e））。对于PMA和重新提交，我们建议您提交临床数据。

- 新标志物

当您展示利用新标志物（如药物遗传学和遗传学测试的突变、模式和／或其他输出）的器械的临床有效性和测试性能时，您必须满足确定测试预期用途的安全性和有效性的要求，如21 CFR 860.7所述。

- 已确立的标志物

对于已确立的标志物，您可以使用医学文献中的适当信息作为标志物或突变有效性的证据。如果您使用同行评审的文献支持临床有效性和／或测试性能，则您应提供所有相关文章的副本，以及使用文献替代临床研究的依据。您应该确立新器械和已发表文献中所用器械之间的可比性，从而确保数据可以可信地进行外推。我们建议您咨询OIVD以确定文献的合适性和其评估技术，用以补充或替代临床有效性和／或测试性能研究。

## 标签

对于510（k），提交必须包含足够详细的标签以符合21 CFR 807.87（e）的要求。对于PMA，您的申请必须包含该器械所有拟定标签的副本。（参见21 CFR 814.20 (b)（10））。以下建议旨在帮助您准备符合这些要求的拟定标签，以及符合21 CFR第801和809部分的最终标签。

### 使用说明

您应提供明确的说明，描述特定器械的技术特点以及器械如何在患者身上使用。说明应鼓励本地／机构进行培训项目，以使用户熟悉器械的特点，以及如何安全有效地使用该器械。纳入核酸扩增的器械应在标签中提供样本工作流程建议。

### 质量控制

我们建议您提供一份对实验室应遵循的质量控制措施的说明，以帮助确保器械性能正常。

### 解释和注意事项

我们建议您提供结果解释的关键，并在报告结果中注明所用的语言。您应提供一份您正在用于描述等位基因、基因型和突变的命名系统的参考。

我们建议您通过标签中的声明处理器械的局限性，例如：

  - 本测试不能识别CYP2D6的所有等位基因。

  - 据怀疑，某些突变、等位基因或基因型很少见（仅在较小人群或单个家庭中发现），且该测试可能无法检测到。因此，您应小心解释测试的结果。

  - 本测试不得用作（原因名称）。

  - 其他（罕见）突变或多态性的存在可能会导致此测试出现假阳性或假阴性结果。

### 稳定性

您必须提供有关试剂保质期的信息。（关于标签的信息请参见21 CFR 809.10 (a)（5）和809.10 (a)（6）；关于说明书的信息请参见809.10 (b)（5）；关于上市前批准申请的其他信息请参见（i）814.20（b）（6）（i）。）您还应根据您的样本稳定性数据纳入处理和采集样本的建议。

### 性能

您应描述该器械与参考方法（双向测序）相比的性能。有用的格式包括2×2（或其他N×N）表、敏感度和特异性、一致性百分比或其他说明性示例。您应使用所有测试样本计算敏感度和特异性或一致性百分比以及其各自的置信区间。您的性能特征中应报告您的器械测试失败（无效）的次数（例如，不能对样本进行基因分型）。

## 附录I：规划和评价临床研究的一般注意事项

我们建议您咨询相应的OIVD审查部门，以确定最适合您临床研究的策略。以下是在规划和评价临床研究时可能使用的一些一般建议。在寻求关于临床和／或方法比较研究报告的指南时时，应考虑的其他资源是STARD（诊断准确性报告标准）声明（1），该声明于2003年出版，是提高诊断准确性研究中报告质量的一种路线图。

- 规划研究以支持器械的预期用途声明，其中数据代表器械所针对的人群（例如，种族、性别、临床疾病，如适用）。

- 描述内部和外部评价研究的所有方案。明确定义研究人群、入选和排除标准以及选择的临床终点。如果需使用文献支持您的预期用途，您应在出版物中明确解释研究人群、入选／排除标准和终点，并反映出该器械将如何在实践中使用。

- 在研究之前为所有的外部评价中心确立统一方案，并在整个数据采集过程中一致地遵守。

- 使用适合于预期用途以及所寻求声明的研究中心和人群。当本问题可能影响性能时，你应明确概述用于定义人口采样偏倚的工作。

- 在开始临床研究前确定样本量。样本量应该有足够的统计学效力检测每个标志物、突变或模式的临床重要性的差异。在可用样本量较小的情况下，例如，预期人群中患病率较低的疾病等位基因，FDA将考虑采用其他方法。

- 说明用于选择和排除患者的采样方法。如果有必要使用存档样本或回顾性设计，请为样本提供预指定的入选和排除标准，以及为什么采样人群与目标患者人群相关的充分依据。

- 对于遗传学测试，您应纳入患有可能导致假阳性或假阴性结果（即在鉴别诊断内）的疾病或病症的个体中的样本（如适当）。

- 如果在统计学和临床上合理，请分析每个单独测试中心的数据和测试中心汇总的数据。各研究中心汇总数据的依据应可处理研究中心之间患病率、年龄、性别和人种／种族的差异。

- 描述截止点（通常是阳性和阴性之间的区别，或医疗决定限值）最初是如何设定的，以及如何对其进行验证（如适当）。如果截止点指定用于多个等位基因、基因型或突变中的每一个，则请描述每个截止点与其各自等位基因、基因型或突变相关的性能特征。关于如何确定每个截止点的说明应包括所使用的统计学方法【例如，接收器操作特征（ROC）曲线】。

- 测定特定模式（例如，单核苷酸多态性（SNP）集、单倍型模式）存在情况的诊断器械，理想情况下应在前瞻性临床试验中进行确认。此类器械的一个示例是，使用已定义SNP集区分可能会或可能不会出现特定药物相关不良事件的患者的测试。于对其进行定义的相同研究中确认判别模式，这在统计学上存在问题，因此解决这个问题最简单方法是用独立的数据集确认模式。已回顾性确定的特征模式的统计显著性测定也许不可能或极少可能需要小心使用复杂的统计过程，例如自助法或明确的交叉确认方案。鉴于即使在随机数据上，对于回顾性确定的特征模式也很容易获得较低的误分类率，您应提供一个有效程序以获取此类模式的统计学显著性。统计学上的最简单方法是，根据前瞻性临床试验评价独立数据集的模式（如可行）。

- 考虑到所有个体和样本。提交至FDA前进行适当的数据审计和验证。提供入组后排除任何患者或测试结果的具体原因。

- 使用适当的质量控制方法进行研究。说明用于评估质量控制的材料和方法。

关于PMA和510（k）提交的信息，请参见以下网址：http: //www.fda.gov/cdrh/devadvice

本文件中，我们使用术语“参考方法”指代一个充分确认的分析测序程，该测序完全没有系统性或随机误差，以使其对于确认相同分析物的新拟定分析程序很有帮助。

对于本指南的目的，标志物的临床有效性定义为：确定器械标志物如预期用途中所声明的是真实信息性的（例如前瞻性）标志物；测试性能定义为：确定测试在临床应用中能够可靠且可重复地识别标志物。

Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, Gatsonis CA 等。STARD声明报告诊断准确性的研究：解释和阐述。Clin Chem.2003;49 (1): 7-18.