面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

用于评估C反应蛋白(CRP)、高敏C反应蛋白(hsCRP)和心脏C反应蛋白(cCRP)测定试剂盒的审查标准

文件发布于：2005年9月22日

本文件代替：

1998年7月20日发布的“体外诊断C反应蛋白免疫学检测系统”

如果有任何关于本文件的问题，请联系James V. Callaghan，240-276-0443或 james.callaghan@美国食品药品管理局.hhs.gov。

|  | 美国健康和人类服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 体外诊断设备评价与安全办公室 化学和毒理学部门 |
| --- | --- |

序言

公众意见

可以随时将书面意见和建议提交到Division of Dockets Management, Food and Drug Administration, 5630 Fishers Lane, Room 1061, (HFA-305), Rockville, MD, 20852，以供机构考虑。提交意见时，请引用本指南文件的确切标题。在文件下次修订或更新之前，意见不会被机构采纳。

附加副本

可以从互联网获得附加副本：

http://www.fda.gov/cdrh/oivd/guidance/1246.pdf，或者要通过传真接收本文件，请使用按键式电话机致电CDRH Facts-On-Demand系统，800-899-0381或301-827-0111。按1以进入系统。在第二次语音提示后，按1以定购文件。输入文件编号(1246)，然后输入井号(#)。遵照剩余的语音提示完成您的请求。

目录

1.	引言	4

2.	背景	5

3.	简化510(k)提交的内容和格式	6

4.	范围	7

5.	CRP测定试剂盒的类型	8

6.	健康风险	10

7.	器械描述	11

8.	分析性能特性	11

9.	方法比较	15

10.	临床信息	17

11.	标记	18

12.	参考文献	21

面向业界和美国食品药品管理局的工作人员指南

用于评估C反应蛋白(CRP)、高敏C反应蛋白(hsCRP)和心脏C反应蛋白(cCRP)测定试剂盒的审查标准

本指南代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。如欲讨论替代性方法，请联系标题页上所列的负责本指南的美国食品药品管理局工作人员或办公室。

# 1.	引言

本指南旨在为器械制造商和美国食品药品管理局工作人员提供关于各种类型的C反应蛋白(CRP)测定试剂盒的510(k)提交的更新建议。本文件是1998年7月20日发布的“行业指南：体外诊断C反应蛋白免疫学检测系统”的修订版。更新它的目的是解决与hsCRP（高敏CRP）和cCRP（心脏CRP）测定试剂盒的开发有关的问题。这些类型的CRP测定试剂盒具有明显较低的检测极限，以及可以用于支持CRP定量测定的最新临床应用的功能灵敏度。本文件中讨论了您应如何在上市前提交文件中支持cCRP“对冠心病和冠状动脉综合征患者评估”的适应症声明，包括您应如何基于适应症评估不同的测定范围。此外，我们基于血液中CRP升高的非特定性质为CRP检测解释的限制提供了建议。

包括本指南在内的美国食品药品管理局指南文件不确立法律上可强制执行的责任。相反，指南中描述了机构关于某话题的当前想法，只应被视为建议，除非引用了特定法规或法令要求。机构指南中所使用的“应该”一词意味着建议或推荐而非要求。

最小负担方法

本指南文件中指出的问题代表我们认为在您的器械可以上市之前应该解决的问题。在制定指南的过程中，我们仔细考虑了关于机构决策的法定准则。我们还考虑了您在尝试遵循指南和解决我们所指出的问题时可能承受的负担。我们认为我们考虑了解决指南文件中提出的问题的最小负担方法。然而，如果您认为可以通过更小负担的方式解决这些问题，您应遵循“解决最小负担问题的建议方法”文件中所述的程序。可以在我中心的网页上获得该文件：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html。

# 2.	背景

试图将CRP检测系统投放市场的制造商应符合联邦食品、药品和化妆品法案（法案）的一般控制，包括21 CFR 807子部分E中所述的上市前通知要求，并在器械上市之前获得美国食品药品管理局的实质等同性判定。

本指南文件指出了各种类型的CRP检测的分类法规和产品代码。（参考第4章-范围。）此外，本指南文件的其他章节列出了美国食品药品管理局所指出的各种CRP检测带来的健康风险，并描述了当被制造商所遵循并与一般控制相结合时通常能够解决与这些类型的CRP检测有关的风险并导致[510(k)]的及时审查和许可的措施。本文件对关于上市前通知提交的特定内容要求的其他美国食品药品管理局文件进行了补充。您还应参考21 CFR 807.87和关于此话题的其他美国食品药品管理局文件，例如510(k)手册-上市前通知：510(k)–医疗器械法规要求，http://www.fda.gov/cdrh/manual/510kprt1.html。

正如“新510(k)范例-在上市前通知中证明实质等同性的替代方法；指南终稿”中所解释的，在适当的情况下，制造商可以提供传统510(k)或者选择提交简化510(k)或特殊510(k)。美国食品药品管理局认为简化510(k)提供了证明新器械的实质等同性的最小负担方法，特别是在美国食品药品管理局发布指南文件之后。考虑对其已许可器械进行修改的制造商可以通过提交特殊510(k)来减轻监管负担。

# 3.	简化510(k)提交的内容和格式

简化510(k)提交必须包括21 CFR 807.87中所指出的必要元素，包括足以描述器械及其预期用途和使用说明的建议标记。在简化510(k)中，美国食品药品管理局可以将总结报告的内容视为21 CFR 807.87(f)或(g)中规定的适当的支持数据；因此建议您将总结报告包括在内。报告应描述如何在器械开发和测试过程中使用本指南文件，并应描述所使用的方法或测试和测试数据汇总、解决本文件中指出的风险和特定于您的器械的任何附加风险所采用的验收标准。本章提出了满足807.87的要求所需的信息以及我们建议您通常包括在简化510(k)之内的一些其他项目。

封面

封面应明确标明提交文件为简化510(k)并引用本指南文件的标题。

建议标记

建议标记应足以描述器械及其预期用途和使用说明。（关于应包括在本指南文件中所涉及的各类器械的标记中的具体信息，请参考第11章。）

总结报告

我们建议在总结报告中包含下列内容：

- 描述器械及其预期用途。建议在描述中包括对性能规范的全面讨论以及器械的详细标记图（如适用）。您还应提交“适应症”附件。

- 描述器械设计及其要求。

- 指出用于对风险状况进行总体评估的风险分析方法以及特定器械的设计和风险分析结果。（关于美国食品药品管理局所指出的通常与该器械的使用有关的健康风险，请参考第5章。）

- 讨论解决本指南文件中所指出的风险以及在风险分析中识别的任何附加风险的器械特性。

- 描述您用于解决本指南文件第8-9章（和第10章，如适用）中所指出的每个性能方面的测试方法。如果您遵照建议测试方法，您可以引用而非描述该方法。如果您修改了建议测试方法，您可以引用该方法，但应提供足够的信息以解释所作修改的性质和原因。对于每项测试，您可以(1) 以清楚的形式（例如表格）提出由测试得出的数据，或者2) 描述您对测试结果采用的验收标准。（另请参见21 CFR 820.30，子部分C-质量体系法规的设计控制。）

- 如果您选择为器械设计或测试的任何部分依赖于认可标准，您可以包括：(1) 关于将在产品上市之前进行测试并满足规定验收标准的声明，或者(2) 与标准的符合性声明。由于符合性声明以测试结果为基础，我们认为您在完成标准中所述的测试之前无法适当地提交符合性声明。

如果您没有明确说明如何解决美国食品药品管理局所指出的风险或通过风险分析识别的附加风险，我们可以要求您提供关于器械性能特性的一些方面的附加信息。我们还可以要求您提供对验收标准的充分性进行评估所需的附加信息。（根据21 CFR 807.87(l)，我们可以要求您提供进行实质等同性判定所需的任何附加信息。）

作为提交简化510(k)的替代方案，您可以提交一份提供21 CFR 807.87和本指南中所述的所有信息和数据的传统510(k)。传统510(k)应包含您的数据以及方法、验收标准和结论。考虑对其已许可器械进行修改的制造商应考虑提交特殊510(k)。

# 4.	范围

本文件的范围限于CFR 866.5270 C反应蛋白免疫学检测系统中所述的下列器械。

产品代码为：

DCH – 系统，检测，C反应蛋白，若丹明

DCK – C反应蛋白，抗原，抗血清

DCN – 系统，检测，C反应蛋白

NQD – 心脏C反应蛋白，抗原，抗血清

(a) 识别。C反应蛋白免疫学检测系统是一种由用于通过免疫化学技术测定血清和其他体液中的C反应蛋白的试剂组成的器械。C反应蛋白的测定可以帮助评估对人体组织损伤量。

(b) 分类。II类（性能标准）。

本指南文件所涉及的器械为处方器械。

# 5.	CRP测定试剂盒的类型

下列类型的CRP测定试剂盒已获得许可：

- 常规C反应蛋白(CRP)

- 高敏CRP (hsCRP)

- 心脏C反应蛋白(cCRP)

常规CRP

常规CRP测定试剂盒包括定性、半定量和定量测定试剂盒，其适应症为感染、组织损伤和炎症性病变的评估。这些测定试剂盒为炎症性疾病的诊断、治疗和监测提供了信息。CRP是细胞因子诱导的“急性期”蛋白[1]之一，其血液水平在对感染和非感染性炎症过程[2]的一般非特定反应中上升。对于常规CRP测定试剂盒，高于10 mg/L水平的测试值通常被视为具有临床意义。表观健康人群中的血液CRP水平低于5 mg/L，然而在各种条件下通常在急性炎症事件后四至八小时内超出此阈值，CRP值达到大约20-500 mg/L。[3]

与红细胞沉降率(ESR)和白细胞计数相比，CRP是急性炎症过程的更敏感、更可靠的指标。血液CRP水平比ESR上升得更快，疾病减退后，CRP值迅速下降并通常在ESR恢复正常之前数天内达到参考区间。 [4, 5]

高敏CRP (hsCRP)

高敏CRP测定试剂盒的测定范围应延伸至大部分常规CRP测定试剂盒的典型测定范围之下。这种较低的测定范围可以使适应症扩大到包括其他健康人群中被认为与炎症有关的状况的评估。CRP值的增加是非特定性的，不应在不进行全面临床评估的情况下对其进行解释。hsCRP测定试剂盒的适应症为一般适应症，与特定疾病或疾病风险无关。

心脏C反应蛋白(cCRP)

心脏CRP测定试剂盒适合用于辅助心血管疾病风险人群的识别和分层。与急性冠状动脉综合征的传统临床实验室评估结合使用时，cCRP可以在稳定型冠心病或急性冠状动脉综合征患者中被用作复发事件的独立预后标志物。和hsCRP测定试剂盒一样，心脏CRP测定试剂盒的测定范围延伸至大部分常规CRP测定试剂盒的典型测定范围之下。hsCRP与cCRP之间的差异并不在于分析物本身，而是在于支持在下面讨论的冠心病评估中的扩大预期用途的附加性能确认。对于cCRP，应在临床研究中证明与心血管疾病有关的适应症的有效性。您可以使用基于同品种器械的文献以支持您的器械的cCRP声明，只要您提出表明器械间的数值可比性的桥接研究以支持将临床发现转换到新型cCRP器械。桥接研究应在方法比较研究结果、精密度和干扰方面证明器械的可比性。此外，为了能够在cCRP测定结果之间进行比较，应使用急性期反应物的有证标准物质IFCC/BCR/CAP CRM 470对cCRP测定试剂盒进行标定[6]。cCRP测定试剂盒的制造商应始终在器械标记中强调CRP值的增加是非特定性的，不应在不进行全面临床评估的情况下对其进行解释。

下表列出了您应在510(k)中表明的这3种类型的测定试剂盒在预期用途和性能特征方面的相似之处和不同之处。

|  | 常规 | hsCRP | cCRP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CRP |  |  |
| 预期用途 | 用于感染、组织损伤和炎症性病变的评估。 为炎症性病变的诊断、治疗和监测提供信息。 | 用于其他健康人群中被认为与炎症有关的状况的评估。 | 用于辅助心血管疾病风险人群的识别和分层。与急性冠状动脉综合征的传统临床实验室评估结合使用时，cCRP可以在稳定型冠心病或急性冠状动脉综合征患者中被用作复发事件的独立预后标志物。 |

| 典型临床分界浓度 | 分界点： 大约10 mg/L。 表观健康人群：≤ 5 mg/L 急性范围：20-500 mg/L | 分界点：≤ 1.0 mg/L | 分界点：≤ 1.0 mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 适当的测定试剂盒测定范围 | ≥ 5mg/L至测定上限 | < 1.0 mg/L至≤ 10.0 mg/L | < 1.0 mg/L至≤ 10.0 mg/L |
| 分析灵敏度信息 | 描述声称测定范围低端的性能 | 确定定量限（功能灵敏度） | 确定定量限（功能灵敏度） |
| 临床或方法比较信息 | 新器械与同品种器械的比较 | 新器械与同品种器械的比较 | 新器械与临床效用和分界点已得到证明的同品种器械的比较 或者 描述新器械临床效用的文献中的结果说明 或者 新器械的临床研究。 |
| 新器械的标定 | 描述测定试剂盒的标定或可追溯性 | 描述测定试剂盒的标定或可追溯性。测定试剂盒应至少可追溯至IFCC/BCR/CAP CRM 470 | 描述测定试剂盒的标定。应使用IFCC/BCR/CAP CRM 470对测定试剂盒进行标定 |

# 6.	健康风险

不按照适应症执行CRP测定试剂盒的功能可能会导致不适当的患者管理。过低或过高的虚假测定结果可能会导致不适当的风险评估或者组织损伤和炎症过程与非炎症过程之间的不正确区分。cCRP测定的虚假结果可能会导致将不适当的风险分层分配给被认为具有心脏事件风险的人群。此外，结果解释的错误，例如使用测定结果调整治疗方案而不考虑其他临床因素，也可能会导致不适当的患者管理。

在下表中，美国食品药品管理局指出了通常与本文件所涉及的CRP检测的使用有关的健康风险。本指南文件中给出了推荐用于缓解这些已识别的风险的措施，如下表所示。建议您在提交上市前通知之前进行风险分析，以识别特定于您的器械的任何其他风险。上市前通知应对风险分析方法进行描述。如果您选择使用替代方法以解决本文件中指出的特定风险，或者识别出本文件之外的附加风险，应提供足够的细节以支持您用于解决该风险的方法。

| 已识别的风险 | 推荐的缓解措施 |
| --- | --- |
| 不适当的患者管理： |  |
| 由于不按照适应症执行器械的功能 | 第8-9章（和第10章，如适用） |
| 由于基于不正确使用的误诊 | 第11章 |

# 7.	器械描述

您应使用510(k)中的法规和产品代码识别您的器械。

对于任何CRP检测，您应充分描述510(k)中的测定试剂盒的原理方法。

对于新技术或方法，您还应提供关于这种CRP新方法如何与获得与您的测定试剂盒相同的适应症许可的同品种CRP测定试剂盒相关的细节。

# 8.	分析性能特性

一般研究建议

只要可能，对于下述各种分析协议，建议您将从预期使用人群（即被怀疑具有特定炎症相关状况或疾病风险的表观健康人群）获得的患者样品或样品池包括在内。如果无法从此类样品获得足够的测定范围低端样品，建议您用从具有较低炎症性状况或疾病风险的健康人群获得的患者样品或样品池进行补充。

虽然可以使用加标样品对分析研究进行补充，美国食品药品管理局对在评估中将加标样品用作唯一基质提出了警告，因为加标样品可能无法提供性能特性的准确评估。美国食品药品管理局建议您不要在分析研究中使用溶血产物，因为这些标本可能无法检验所有准备步骤对测试性能的影响。

为了能够在审查过程中最好地解释验收标准或结果，建议您提供关于协议的适当细节。这些细节也是帮助用户解释标记中的信息所必需的。例如，当引用CLSI（临床实验室标准协会）/NCCLS协议或指南时，建议您表明您遵循了协议或指南的哪些特定方面并对任何修改进行描述。

通常，我们建议由将在临床实践中使用该测试的各类人员（即经过培训的技术人员、护士）在器械最终使用的测试环境（即中心实验室或床旁）中进行性能评估。建议您最初对数据进行单独分析以评估任何地点间变异并将分析结果包括在510(k)总结报告中。如果您证明各个地点的结果之间没有显著差异，您也许可以将各个地点的方法比较结果集中在包装说明书中。开始临床研究之前，您可以联系OIVD。

您的器械的预期用途应与测定试剂盒的性能特性相适合；例如，不符合高敏性能标准的测定试剂盒不应被声明适用于与炎症有关疾病患者的评估或分层。此外，应以来自新研究或使用寻求许可的相同器械的同行评审文献来源的临床数据支持心脏风险分层的声明。

特定性能特性

定量C反应蛋白测定试剂盒的精密度

对于定量测定试剂盒，建议您使用患者样品或样品池对批内精密度和总精密度进行表征。建议您遵循“定量测定方法的精密度性能评估”；批准指南-第2版(2004) CLSI（临床实验室标准协会）/NCCLS, EP5-A2中提供的指南。该文件包括实验设计、计算和性能要求陈述格式的指南。

您应在医疗决策点附近和可报告范围极限附近的相关CRP浓度下进行精密度评估。我们建议对于hsCRP和cCRP测定试剂盒，一个水平应在美国心脏协会/疾病控制与预防中心(AHA/CDC)规定的低风险类别临床分界点(1.0 mg/L) [7]并且C.V.≤ 10%，另一个应在测定范围中点，第三个应在测定上限或其附近。建议您在510(k)中描述下列项目：

- 样品类型（例如血清、血浆或全血）和制备或来源

- 运行协议的地点

- 天数、批数和观察次数

- 目标浓度

- 批内精密度和总精度的平均和标准偏差

建议您描述哪些因素（例如仪器校准、试剂批次、操作者）保持恒定，哪些在评估过程中发生变化，以及与CLSI/NCCLS EP5-A2所述不同的计算方法。

应由预期用户，例如护士、技术人员和医生等，在三个地点进行床旁环境中的精密度研究。

定性/半定量CRP测定试剂盒的精密度

对于定性测定试剂盒，建议您遵循“定性测试性能评估的用户协议”；批准指南(2002), CLSI/NCCLS, EP12-A，以建立精密度的估计值。您应对分界点20%之内的阴性和阳性样品进行测试，因为低阴性或高阳性样品的评估对测定试剂盒而言不具有挑战性。建议您对每个样品的20个重复样品进行测试，并计算阴性样品的符合率和阳性样品的符合率。

在510(k)中，您应描述研究设计，包括样品类型、研究地点和变化因素（例如天数、操作者）。

干扰

建议您对潜在干扰物对测定试剂盒性能的影响进行表征。“临床化学干扰试验；批准指南”(2002) CLSI/NCCLS, EP7-A中描述了实验设计的实例，包括选择测试用干扰物的指南。

通常，干扰研究包括将潜在干扰物加入血清样品并确定CRP回收率相对于对照样品（未加入干扰物）的任何偏差。

建议您描述关于研究设计的下列信息：

- 被测干扰物的类型和水平

- 被测样品（例如基质、制备、来源）的描述

- 样品中的CRP浓度

- 干扰计算（包括被测重复样品）的定义或方法

建议您指出您所观察到的任何偏差趋势（即负或正）并表明在存在特定干扰物的情况下观察到的回收率范围。与只列出平均回收率相比，这种方法能够提供更多信息。

建议您陈述非干扰的判定标准。例如：“在1.0 mg/L的CRP浓度下，由胆红素引起的不精确性小于x%”。

您可能不需要使用文献或其他来源中指出的干扰物进行附加干扰测试。然而，您应在使用说明中指出这些干扰物。

灵敏度

对于声称高灵敏度（hsCRP或cCRP）的CRP测定试剂盒，您应计算和报告测定试剂盒的定量限(LOQ)（有时也称为功能灵敏度）。我们使用这一术语表示在所述实验条件下测定偏差和精密度在验收标准之内的最低浓度。精密度验收标准应为%CV ≤ 20%。LOQ应明显低于测定试剂盒的临床分界点（1.0 mg/L，对于使用cCRP检测进行的心血管风险评估）。确定LOQ时，建议您遵循“检测极限和定量限确定协议”；批准指南(2004), CLSI/NCCLS, EP-17A。

您还可以报告空白限，CLSI/NCCLS, EP-17A对空白限也进行了详细讨论。这通常被确定为在空白样品中可能观察到的最高测定结果。通常，制造商通过一个或多个空白样品的重复测定来确定零标准品或校准品的平均值之上的两个或更多个标准偏差(SD)，例如零校准品。

如果限值远远低于临床分界点，常规CRP测定试剂盒的空白限的确定可能不具有临床相关性。如果限值远远低于临床分界点，常规CRP测定试剂盒的空白限的确定可能不具有临床相关性。然而，您应描述声称测定范围低端或临床分界点处的测定试剂盒性能（例如线性、精密度）。

在灵敏度评估的描述中，建议您描述研究设计、计算和灵敏度度量的定义。您还应提供结果和验收标准，并说明灵敏度水平之下的测定结果是如何报告给用户的。

线性

对于定量和半定量测试，建议您通过对已知相对浓度水平的样品进行评估，对测定试剂盒的线性范围进行表征。“定量测定程序的线性评估，一种统计方法”；批准指南(2003), CLSI/NCCLS, EP6-A描述了样品制备和赋值协议以及性能特性陈述格式。

建议您描述样品类型和制备、浓度以及所采用的统计方法或计算（包括被测重复样品）。描述验收标准或汇总数据时，建议您包括与置信区间的斜率和截距、估计回归线、线性范围以及所观察到的或被视为对于各种浓度水平而言可接受的与估计直线之间的偏差（偏离）度。建议您列出所观察到的或相对于您所评估的每种水平的预期值而言可接受的数值。

标本收集和处理条件

您应通过评估器械是否能够在向用户建议的储存时间和温度下保持可接受的性能（即精密度），来证实标记中关于标本储存和运输的陈述。例如，一项适当的研究可能包含在时间、温度或允许冻融循环次数等条件下储存的等分试样的分析。建议您陈述推荐储存和处理条件下的可接受回收率范围的标准。

校准

建议您提供关于测定试剂盒中的校准品的下列信息：

- 已打开或未打开的校准品的实时或加速稳定性研究的协议和验收标准。

- 赋值和数值确认的协议和验收标准，包括所采用的任何特定仪器应用或统计分析。

- 指出可追溯至国内或国际标准参考物质。美国食品药品管理局建议应使用IFCC/BCR/CAP CRM 470对cCRP测定试剂盒进行标定，hsCRP测定试剂盒应至少可追溯至该标准品。

- 将一次校准品的性能转换到二次校准品的协议和验收标准。

关于作为862.1150中规定的II类器械单独销售的校准品的信息，请参见指南“体外诊断校准品的简化510(k)提交”，http://www.fda.gov/cdrh/ode/calibrator.html。

# 9.	方法比较

一般建议

您应将使用您的器械获得的结果与使用具有相似适应症和相似测定范围的同品种器械获得的结果进行比较。库存（回顾性）样品适合用于研究，只要可以获得关于样品表征的适当信息。

您应对CRP浓度分布在可报告测定范围内的患者样品进行评估。无论使用前瞻性还是回顾性收集的样品，建议您提供关于如何选择样品的清晰描述，包括排除某些样品的原因。建议您表明样品是否选自具有特定临床结果或与常规CRP测定试剂盒或hsCRP或cCRP测定试剂盒的适应症有关的风险状况的患者。

建议您遵循“使用患者样品进行方法比较和偏差估计”；批准指南(2002) CLSI/NCCLS, EP9-A2中提供的关于实验指南和性能特性陈述的指南。适当的样本量取决于测试的精密度、干扰、范围和其他性能特性等因素。建议您提供统计论证以支持研究样本量。

应由预期用户，例如护士、技术人员和医生等，在三个地点进行床旁环境中的方法比较研究。应对每个地点的至少40个样品进行测试，其中至少25%的样品的数值应接近分界浓度。如果您证明各个地点的结果之间没有显著差异，您也许可以将各个地点的方法比较结果集中在包装说明书中。

关于研究计划的输入，您可以在开始研究之前联系OIVD。

hsCRP和cCRP方法比较评估的附加考虑因素

对于cCRP测定试剂盒，您应将您的新型测定试剂盒直接与有临床研究可以支持特定器械的临床效用的同品种器械进行比较。您的研究结果应支持测定试剂盒之间的可转换性。

为了全面评估hsCRP测定试剂盒的精确度的临床相关范围，您与同品种或参考测定试剂盒的方法比较应包含从小于1.0 mg/L起的整个测定范围。这样做的原因是，小于1.0 mg/L的CRP水平通常被视为低于hsCRP测定的临床分界点。（为此，我们认为分析分界点也应明显小于1.0 mg/L。）评估应延伸至5.0 mg/L或更高，但不大于10.0 mg/L。患者样品应在此范围内均匀分布。您的研究应证明测定试剂盒能够准确测定LOQ与5.0 mg/L之间的数值，以包含AHA/CDC [7]中推荐的临床上有意义的分层值。

定性常规CRP测定试剂盒的考虑因素

定性常规CRP测定试剂盒通常是滴定形式的器械，例如乳胶颗粒凝集测定试剂盒。这些测定试剂盒通常在较低的测定范围内不敏感并且不能区分病情程度，但被预期用于对疾病和非疾病状态进行定性评估。常规CRP测定试剂盒的临床分界点通常在5.0至10.0 mg/L之间。对于此类测试，建议您遵循文件“定性测试性能评估的用户协议”；批准指南(2002), CLSI/NCCLS, EP12-A中提供的关于实验指南和性能特性陈述的指南。

结果说明

建议您为每组进行单独的数据分析。特别是对于hsCRP，对进行炎症相关状况风险评估的表观健康人群和已知具有炎症性病变风险或炎症性病变的人群进行单独分析可能是适当的。对于常规CRP，您应对具有非炎症过程和炎症过程的患者进行比较分析。提供方法比较研究结果时，建议您将下列信息包括在内：

- 定量或半定量测试：新型测定试剂盒（y轴）的结果与参考方法（x轴）或同品种器械的对比图，包括所有数据点、估计回归线和恒等线。数据点应代表单个测定结果。如果使用同品种器械进行比较，建议您采用戴明回归或能够说明两种检测系统中的可变性的另一种方法。您应提供用于拟合回归线和回归分析结果的分析方法的描述，包括与95%置信界限的斜率和截距、估计值（在y方向上计算）的标准误差、测定系数和医疗决策点的系统性偏差估计值。

- 定性测试：一个2 X 2表格，显示新型测定试剂盒（行）与参考方法或同品种器械（列）之间的符合率，以及阳性百分率、阴性百分率和两种方法之间的总符合率的计算，包括95%置信区间或其他鲁棒性度量（如适用）。

# 10.	临床信息

基于上述研究，您应证明新器械与临床效用已得到证明的同品种器械之间的参考区间可转换性。建议您使用“如何定义和确定临床实验室中的参考区间”；批准指南，2000年第2版，CLSI/NCCLS C28-A2中的指南。特别是，如果新型检测系统具有相似的不精密度和已知干扰，可比较的标准品和校准品，并在绝对值方面与先前获得相同适应症许可的同品种器械具有可接受的可比较性，那么参考区间通常可以转换，而且通常不需要进行进一步临床研究。

根据最小负担规定，机构将依赖精心设计的台架（和/或动物测试）而不是要求进行新器械的临床研究，除非有要求提供临床信息以支持实质等同性判定的具体理由。然而在下列情况下，我们可能会要求进行临床研究：

- 适应症与相同类型的CRP测定试剂盒不同。

- 新型CRP测定试剂盒的性能没有虑及用于支持适应症的临床研究中先前确定的参考区间转换。

我们将考虑临床测试的替代方案，只要有足够的科学依据支持所提出的替代方案。

支持临床效用的数据可以基于您所进行的临床研究。除了制造商地点之外，您应在两个或更多个外部地点进行这些研究（例如方法比较研究、精密度研究）。临床效用的支持也可以基于可用的文献，例如从使用新器械的文献中获得的信息的元分析。如果您正在进行临床研究以证明实质等同性，请参考标题为“重大风险和非重大风险医疗器械研究”的蓝皮书备忘录，http://www.fda.gov/cdrh/d861.html。

# 11.	标记

上市前通知应包括足够详细的标记，以满足21 CFR 807.87(e)的要求。虽然510(k)许可不需要最终标记，在医疗器械被引入州际贸易之前，最终标记还必须符合21 CFR 809.10的要求。下列建议旨在帮助您准备满足21 CFR 807.87(e)和21 CFR 809.10要求的标记。

使用说明

您应将清晰简明的说明包括在内，详细描述您的器械的技术特征以及如何对患者使用此器械。说明中应鼓励人们设计出本地/机构培训计划，使用户熟悉器械的特征以及如何以安全有效的方式使用它。

预期用途

正如上面所讨论的，预期用途应与测定试剂盒的性能特性相适合。不符合高敏性能标准而且没有桥接研究或文献支持的测定试剂盒不应被声明适用于与炎症有关的特定疾病患者的评估；相反地，此类测定试剂盒的预期用途应被限于感染、组织损伤和炎症性病变的检测和评估中的一般使用。

总结和解释

您应解释CRP是一种“急性期”蛋白，它非特定性地上升，作为对炎症的反应。您还应阐明当测定试剂盒被用于指导治疗时个体内变异是测定试剂盒的主要限制，并将下列建议包括在内：

•	CRP水平的个体内变异为30-60%。可能需要进行系列测定以根据在任何特定个体内的预期用途估计CRP的真实平均值。

如果声明用于冠心病评估或其他炎症相关状况的评估，您应进一步强调CRP的非特定性质并将不应在不进行全面临床评估的情况下对CRP值进行解释的清晰建议包括在内。此外，您应建议对具有升高数值的患者进行跟踪测试，以帮助排除对未被发现的感染或组织损伤的最新反应。

方法原理

如果您使用文献以支持新器械的许可，您应讨论如何将您的方法追溯到支持文献中使用的方法，正如上面所讨论的那样。对于cCRP，应使用IFCC/BCR/CAP CRM 470对方法进行标定。

限制

您应充分讨论测定试剂盒的限制。您还应讨论任何推荐做法或关于CRP用于预期用途的限制的其他专家建议。

作为一个实例，基于对hsCRP的使用和心血管疾病的调查的AHA/CDC科学声明[7]对心脏C反应蛋白(cCRP)的使用限制提出了一些建议。下面对这些建议加以强调，并应将它们包括在寻求cCRP心脏风险评估适应症的所有测定试剂盒的标记中。

- 不建议对整个成年人群进行筛选。

- CRP不是传统心血管风险因素的替代物。

- 急性冠状动脉综合征的处理不应依靠CRP测定。

- 用于风险评估时，应对CRP水平不明原因地持续高于10 mg/L的患者进行其他非心血管起源的评估。

- 当存在感染、系统性炎症或外伤迹象时，不应进行任何风险评估的测试。

- 二级预防措施应基于全面风险评估而不依靠CRP。

- 不应使用CRP系列检测来监测治疗效果。

- 应使用最好相隔两周的CRP结果的平均值进行代谢稳定患者的风险评估。

结果解释

您应在结果解释中包括下列信息：

•	以mg/L表示CRP、hsCRP和cCRP测定结果。

- 阐明低于检测下限的结果应被报告为小于检测下限值。

- 强调需要对升高的hsCRP和cCRP结果进行详细临床评估和跟踪测试。

- 表明参考人群第99个百分位的不精密度。此数值应≤ 10% C.V.。

- CRP的个体内变异十分重要，应在解释数值时加以考虑。

性能特性

您应总结所有研究设计并描述性能特性，正如在本文件第8-9章（和第10章，如适用）中所讨论的那样。

精密度

您应描述在三个水平下确定的批内精密度和总精密度。正如在上面的精密度章节中所讨论的，一个水平应在正常临床分界点，另一个应在从分界点起的测定范围的中点，第三个应在测定上限或其附近。

灵敏度

对于高敏测定试剂盒，您应报告功能灵敏度（检测极限）以及空白限。您还可以报告基于空白样品（即零校准品）的测定结果的灵敏度。（参见上面的灵敏度章节。）

具有多种范围的测定试剂盒

CRP测定试剂盒可能提供两个测定范围（满量程）。在这些情况下，应与常规CRP测定范围的性能分开表征和提出hsCRP或cCRP测定范围的性能。

方法比较

您应提出均匀分布在适于您的测定试剂盒的预期用途的测定范围内的方法比较结果。例如，在心血管和外周血管疾病风险评估中，临床相关范围为< 1.0 mg/L至5.0 mg/L，但不大于10 mg/L。您应对研究设计和分析结果进行总结，包括与95%置信界限的斜率和截距、标准误差和测定系数。建议您将数据显示在散点图上。

# 12.	参考文献

- Kushner I. The Phenomenon of the Acute Phase Response. Ann NY Acad Sci 1982; 39:389.

- Kind CRH, Pepys MB. The role of C-reactive Protein (CRP) Measurement in Clinical Practice. Int Med 1984; 5:112-151.

- Kushner I., Rzewnicki DL. The Acute Phase Response: General aspects. Baillieres’s Clinical Rheumatology 1994; 8:513-530.

- Dixon JS, Bird HA, Sitton NG. C-reactive protein in the serial assessment of disease activity in rheumatoid arthritis. Scand J Rheum 1984;13:39-44.

- Gambino R. C-Reactive Protein: An Underutilized Test. Lab Report for Physicians 1989; 11:41.

- Kimberly MM, Vesper HW, Caudill SP, Cooper GR, Rifai N, Dati F, Myers GL. Standardization of Immunoassays for Measurement of High-Sensitivity C-reactive Protein. Phase I: Evaluation of Secondary Reference Materials. Clinical Chemistry., 2003; 49(4) 611–616

- Pearson, T A, .Mensah, G A,.Alexander RW, Anderson JL, Canon RO 3rd, Criqui M, Fadl YY, Fortmann SP, Hong Y, Myers GL, Rifai N, Smith SC Jr, Taubert K, Tracy RP, Vinicor F, Markers of Inflammation and Cardiovascular Disease: Application to Clinical and Public Health Practice: A Statement for Healthcare Professionals From the Centers for Disease Control and Prevention and the American Heart Association. Circulation., 2003;107:499-511.

http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html

关于推荐格式，请参考http://www.fda.gov/cdrh/ode/indicate.html。

如果FDA基于验收标准进行实质等同性判定，在主题器械被引入州际贸易之前，应对其进行测试并证明其符合这些验收标准。

参见与认可标准的符合性声明的必要元素（所有上市前通知[510(K)]提交的筛查表）， http://www.fda.gov/cdrh/ode/reqrecstand.html。