非处方用途自我血糖监测仪

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

文件发布日期：2016年10月11日。

本文件的草案的发布日期：2014年1月7日

有关本文件的问题，请联系Leslie Landree(电子邮件：leslie.landree@fda.hhs.gov)或致电301-796-6147。

|  | 美国食品药品管理局 | 美国健康和人类服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 体外诊断和放射健康办公室 化学和毒理学部门 |
| --- | --- | --- |
|  | 器械和放射健康中心 |  |

序言

公众意见

您可以随时向http://www.regulations.gov申报材料电子意见和建议供美国食品药品管理局考虑。向下址申报材料书面意见：Division of Dockets Management (HFA-305), Food and Drug Administration, 5630 Fishers Lane, rm. 1061, Rockville, MD 20852。使用案卷编号FDA-2013-D-1446标识所有意见。在下一次修订或更新本文件之前，美国食品药品管理局可能不会按意见采取行动。

额外的副本

可从互联网上获得额外的副本。您也可以向CDRH-指南@fda.hhs.gov发送电子邮件请求，以索取本指南的一份副本。请使用文件编号1756来识别您正在索取的指南。

目录

I.	介绍	1

II.	背景	2

III.	范围	3

IV.	减少血源性病原体传播的风险	4

A.	经确认生效的清洁和消毒程序	5

B.	证明器械对于清洁和消毒程序而言的鲁棒性	6

V.	器械描述	7

VI.	自我血糖监测仪的性能评价和标准	8

A.	精密度评价研究	9

B.	线性评价研究	10

C.	方法比较/用户评价	11

1.	一般研究设计:	11

2.	数据分析:	15

D.	干扰性评价	15

1.	内源性/外源性物质	16

E.	弹性研究	20

1.	试纸稳定性测试	22

2.	系统工作条件测试	23

3.	海拔高度效应	24

4.	测量范围外血样的错误代码	24

5.	血样不足检测	25

6.	血样微扰研究	25

7.	间歇加样	25

8.	使用用过的试纸进行测试	26

F.	血糖仪校准和质控品	26

VII.	试纸批次放行标准	27

VIII.	第三方试纸	28

IX.	软件	28

X.	标签	28

附录1. 待考虑的自我血糖监测仪错误来源	36

附录2. 特殊510(k)和自我血糖监测仪	39

非处方用途自我血糖监测仪

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

本指南代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。如欲讨论替代性方法，请联系标题页上所列的负责本指南的美国食品药品管理局工作人员或办公室。

| 1 | # I. 介绍 |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 | 本指南文件描述了在申报供非专业用户非处方(OTC)居家使用的自我血糖监测仪(SMBG)的上市前通知(510(k)) 时美国食品药品管理局建议使用的研究和标准。美国食品药品管理局预期本指南将指导制造商开展适当的性能研究和准备这些器械类型的510(k)申报材料。 |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 | 该指南并不打算讨论供在专业医疗保健环境(例如，医院，医师办公室，长期医护机构等)中处方医护点使用的血糖监测系统。美国食品药品管理局正在发布题为“供处方医护点使用的血糖监测系统”的另一份指南(http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceD ocuments/UCM380325.pdf )，以探讨这些器械类型。 |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 | 有关本文件中引用的经美国食品药品管理局认可的标准的最新版本，请参阅美国食品药品管理局认可的共识标准数据库网站：http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm。 |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |

| 20 | 美国食品药品管理局的指南文件，包括本指南，并不建立法律上可执行的责任。相反，指南描述了美国食品药品管理局关于某个主题的当前想法，除非提及具体的监管或法定要求，否则只能视为建议。在美国食品药品管理局的指南中使用单词“should”表示建议或推荐某些东西，但不是必需的。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 | # II. 背景 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 | 数以百万计的糖尿病患者每天使用便携式血糖仪作为糖尿病自我管理的辅助手段来测量血糖值。患者在各种环境中使用这些器械，包括在他们的家中、工作中和学校中。 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 | 从历史上看，与预期供非专业人员居家使用的自我血糖监测仪相比，美国食品药品管理局并没有在预期供医疗保健专业人员使用的血糖监测系统(BGMS)的上市前申报材料(510(k))中推荐不同类型的信息。然而，越来越清楚的是这些不同的使用环境包括截然不同的预期使用人口以及制造商在设计供不同的预期使用人口使用的器械时应考虑的独特特性和不同的器械设计规格。专业医疗保健环境的患者可能患有急性病和医学上是脆弱性，并且比非专业用户更可能出现会干扰血糖测量的生理和病理因素。此外，术语“非专业用户”包括在年龄、灵活性、视力、进行测试时接受的培训以及其他因素方面范围广泛的一群个人，这些因素对于患者准确地使用器械和解读测试结果的能力至关重要。最后，与在专业环境中使用的器械相比，自我血糖监测仪以及非专业用户使用的相关试纸也更容易经受不同的贮藏和装卸条件。因此，自我血糖监测仪的设计应该更加结实和可靠，以适应实际的使用条件。 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 | 为区别拟供在医护点专业医疗环境使用的处方用血糖仪和供非专业用户居家进行自我监测用的血糖仪，美国食品药品管理局正在发布两份单独的指南(i)拟在医护点专业医疗环境使用的血糖监测系统和(ii) 供非专业用户居家进行自我监测用的自我血糖监测仪。美国食品药品管理局认为通过进行此区分，可以更好地设计自我血糖监测仪，以满足其预期使用人口的需要，从而提供更大的安全性和有效性。 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |
| 57 | 近年来，与血糖仪和采血器相关的感染控制问题引起了人们的关注。根据医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)和疾病预防控制中心(CDC)的说法，血糖仪和采血器如果被血液标本污染并且在未采取有效的清洁、消毒和适当的感染控制措施条件下在用户之间共用时可以传播血源性病原体。虽然自我血糖监测仪是供非专业用户居家使用的，但它们也应该被设计成在这些器械的使用寿命中能够耐受有效的清洁和消毒程序。这些消毒程序应该经适当的验证(参见下面的第IV部分)适用于这种类型的器械，并为用户提供适当的说明。验证方法应考虑使用器械的方式，例如由非专业用户居家使用(或在其他非专业环境下使用)。 |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |
| 69 |  | # III. 范围 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |
| 71 |  | 本指南文件仅限于根据21 CFR 862.1345“血糖测试系统”受监管的“自我血糖监测仪(SMBG)”。产品代码NBW适用于“自我血糖监测仪”。 |  |  |
| 72 |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |
| 74 |  | 本文件不打算讨论以下类型的器械： |  |  |
| 75 |  |  | • | 用于专业医疗保健环境(例如医院，内科医师办公室，长期医护机构等)中处方医护点的血糖监测系统。 |
| 76 |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |
| 78 |  |  | • | 用于筛查和诊断糖尿病的器械(如临床化学分析仪)。 |
| 79 |  |  | • | 植入性或外部连续血糖传感器 (例如连续血糖监测系统(CGM)或导管内的传感器)。 |
| 80 |  |  |  |  |
| 81 |  |  | • | 非侵入式血糖测量仪(即不需要从指尖或其他解剖部位取出血样的器械)。 |
| 82 |  |  |  |  |
| 83 |  |  | • | 用于测量新生儿血糖的器械 |
| 84 |  |  |  |  |
| 85 |  | 本指南所述的器械类型通常使用从指尖或替代解剖部位采集的毛细血管全血。这些器械类型不适用于医疗保健或辅助用途环境，如医院、医师办公室或长期医护机构，因为尚未评估在这些专业医疗保健环境中使用它们，包括常规辅助检测或作为血糖控制程序的一部分。在多名患者中使用这些器械可能导致传播人类免疫缺陷病毒(HIV)、丙型肝炎病毒(HCV)、乙型肝炎病毒(HBV)或其他血源性病原体。 |  |  |
| 86 |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  |
| 94 |  | 虽然美国食品药品管理局建议将本指南所描述的信息纳入自我血糖监测仪的上市前申报材料中，但如果能证明与合法上市的等同性对比器械实质上相当，则含有替代性信息的申报材料可能就足够了。 |  |  |
| 95 |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |
| 99 |  | 如果您对自我血糖监测仪的替代性预期用途有疑问，我们建议您联系体外诊断和放射性健康办公室的化学和毒理学器械部门。 |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |

| 102 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 103 |  |  |  |
| 104 | # IV. 减少血源性病原体传播的风险 |  |  |
| 105 |  |  |  |
| 106 |  |  |  |
| 107 | 由于自我血糖监测仪使用血液标本进行血糖测量，因此它们的设计和使用说明是在使用过程中减少血源性病原体的传播风险的非常重要的因素。根据医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)和疾病控制与预防中心(CDC)的说法，血糖仪和采血器如果被血液标本污染并且在未采取有效的清洁、消毒和适当的感染控制措施条件下在用户之间共用时可以传播血源性病原体，如病毒性肝炎。为尽量减少单个患者使用自我血糖监测仪条件下血液病原体传播的风险，您应该在您的器械的设计和标签中涉及下列内容： |  |  |
| 108 |  |  |  |
| 109 |  |  |  |
| 110 |  |  |  |
| 111 |  |  |  |
| 112 |  |  |  |
| 113 |  |  |  |
| 114 |  |  |  |
| 115 |  |  |  |
| 116 |  |  |  |
| 117 |  | • | 所有自我血糖监测仪应该用于单人使用。预期用途应明确陈述自我血糖监测仪供非专业用户居家使用，且只能供单一用户使用。 |
| 118 |  |  |  |
| 119 |  |  |  |
| 120 |  | • | 血糖仪之设计应使所有外部材料都能被清洁(去除有机污物)和消毒(杀微生物过程)。 |
| 121 |  |  |  |
| 122 |  | • | 血糖仪的所有外表面，包括接缝和试纸口，都应设计为易于使用和易于清洁和消毒。 |
| 123 |  |  |  |
| 124 |  | • | 您应该开发可供非专业用户居家易用的一种有效的消毒方法。您应该在您的510(k)申报材料以及标签中提供经过验证的自我血糖监测仪的清洁和消毒程序。清洁和消毒是不同的过程，需要单独的验证程序和规格。有关推荐的清洁和消毒验证研究的详情，请参阅下面的第IV.A节和第IV.B节。 |
| 125 |  |  |  |
| 126 |  |  |  |
| 127 |  |  |  |
| 128 |  |  |  |
| 129 |  |  |  |
| 130 |  | • | 如下所述，您应该验证您推荐的用于您的器械的任何消毒剂的功效。我们建议您在选择消毒剂来验证供您的器械使用的有效性时，请查阅已在环保署(EPA) 注册供防治传染性细菌和病毒使用的消毒剂的名单。 |
| 131 |  |  |  |
| 132 |  |  |  |
| 133 |  |  |  |
| 134 |  |  |  |
| 135 |  | • | 您应该明确地警告用户采血器仅供单一患者使用，切勿共享。 |
| 136 |  |  |  |
| 137 |  | • | 关于安全使用器械的标签可以降低用户错误的风险；因此，清洁和消毒说明应该清晰和详细。各种测试系统组件的命名方式应使得它们被认为属于同一个系统或产品系列，并将它们与预期供多名患者使用的类似器械区分开来(例如ABC血糖测试系统，ABC血糖仪，ABC血糖试纸等)。有关详细的标签建议，请参阅下文第X节“标签”。 |
| 138 |  |  |  |
| 139 |  |  |  |
| 140 |  |  |  |
| 141 |  |  |  |
| 142 |  |  |  |
| 143 |  |  |  |
| 144 |  |  |  |

| 145 | 清洁和消毒程序的验证涉及验证清洁和消毒产品对所关注的主要病毒(即，人类免疫缺陷病毒，乙型肝炎，丙型肝炎)是有效的，并确认清洁和消毒程序不会使器械劣化或改变器械性能。在以下小节中概述了美国食品药品管理局有关此类验证的建议。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 146 |  |  |  |
| 147 |  |  |  |
| 148 |  |  |  |
| 149 |  |  |  |
| 150 |  |  |  |
| 151 | ## A. 经确认生效的清洁和消毒程序 |  |  |
| 152 |  |  |  |
| 153 |  | 您应该选择不会导致器械整体或任何器械组件(包括外壳，触摸板或按钮)发生物理劣化的清洁和消毒产品。您应该在验证研究过程中记录任何劣化的物理指标，并在您的510(k)申报材料中提供这些信息。您选择的消毒剂产品应该对人类免疫缺陷病毒、丙型肝炎和乙型肝炎病毒有效。在这些病毒中，乙型肝炎是最难以灭活，先前与血糖仪相关的爆发事件是由于乙型肝炎病毒的传播。因此，应进行消毒效果研究，以证明所选消毒剂对乙型肝炎病毒是有效的。请注意70％乙醇溶液对病毒血源性病原体无效，使用10％漂白剂溶液可能会导致您的器械发生物理降解。 |  |
| 154 |  |  |  |
| 155 |  |  |  |
| 156 |  |  |  |
| 157 |  |  |  |
| 158 |  |  |  |
| 159 |  |  |  |
| 160 |  |  |  |
| 161 |  |  |  |
| 162 |  |  |  |
| 163 |  |  |  |
| 164 |  |  |  |
| 165 |  | 您应该通过进行消毒效果研究来证明您的程序对于外部血糖仪材料(例如，外壳，显示屏，按钮等)是有效的，证明您的消毒程序对乙型肝炎病毒是有效的。研究表明视表面而定，病毒可以保持感染性达到不同的时间长度。病毒存活能力可能随着表面上存在的微生物的数量而增加或减少。微生物量的增加会保护病毒免受消毒，破坏效果也可能由微生物蛋白酶和真菌酶引起。影响表面存活的因素包括污染物性质、初始病毒滴度、病毒株、温度、湿度和悬浮介质。最简单的消毒方法是使用预先用选定的消毒剂饱和的小毛巾。用小毛巾消毒会降低液体进入血糖仪的风险，从而最大限度地减少消毒程序影响血糖仪功能的机会。然而，您应该选择对乙型肝炎病毒有效的消毒剂，并且与您的特定器械相容。如果您打算声称您的消毒程序对其他病原体有效，则应考虑在进行测试之前提交一份预申报请求，以便与美国食品药品管理局进行讨论。有关预申报流程的信息，请参阅美国食品药品管理局题为“医疗器械申报材料反馈请求：预申报计划和与美国食品药品管理局工作人员的会议”的指南(http://www.fda.gov/downloads/medicalDevices/Deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm311176.pdf)。此外，您所选择的消毒方法应该使用居家用户易于获得的产品。 |  |
| 166 |  |  |  |
| 167 |  |  |  |
| 168 |  |  |  |
| 169 |  |  |  |
| 170 |  |  |  |
| 171 |  |  |  |
| 172 |  |  |  |
| 173 |  |  |  |
| 174 |  |  |  |
| 175 |  |  |  |
| 176 |  |  |  |
| 177 |  |  |  |
| 178 |  |  |  |
| 179 |  |  |  |
| 180 |  |  |  |
| 181 |  |  |  |
| 182 |  |  |  |
| 183 |  |  |  |
| 184 |  |  |  |
| 185 |  |  |  |
| 186 |  |  |  |
| 187 |  |  |  |
| 188 |  |  |  |

| 189 |  | 我们建议您参考以下标准： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 |  |  | • | ASTM标准ASTM E1053-11，无生命环境表面用病毒灭活剂的功效的标准测试方法 |
| 191 |  |  |  |  |
| 192 |  |  | • | ASTM标准ASTM E2362 -09，用于评价硬表面消毒用预饱和或浸渍小毛巾的标准规范。 |
| 193 |  |  |  |  |
| 194 |  |  |  |  |
| 195 | ## B. 证明器械对于清洁和消毒程序而言的鲁棒性 |  |  |  |
| 196 |  |  |  |  |
| 197 |  |  |  |  |
| 198 |  | 您应该通过台架研究来证明您的自我血糖监测仪在多次清洁和消毒循环后对于清洁和消毒程序是鲁棒的。您应该在510(k)申报材料中包含研究设计和结果，并证明自我血糖监测仪的分析性能不受清洁和消毒程序影响。 |  |  |
| 199 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  |  |
| 202 |  |  |  |  |
| 203 |  |  |  |  |
| 204 |  | 您应该在设计您的研究时讨论下列问题： |  |  |
| 205 |  |  |  |  |
| 206 |  | • | 您应该根据清洁和消毒频率以及最终用户环境来选择最差状况场景，以确定应该测试的清洁和消毒循环的数量。例如，您对血糖仪进行清洁和消毒的次数应代表血糖仪在使用寿命(通常为3 - 5年)期间将会经受的清洁和消毒，并且可能大于在使用说明书中推荐的清洁和消毒循环数。每个清洁和消毒循环的清洁步骤应在消毒步骤之前进行。 |  |
| 207 |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  |  |
| 209 |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  |  |
| 211 |  |  |  |  |
| 212 |  |  |  |  |
| 213 |  |  |  |  |
| 214 |  | • | 在鲁棒性研究中使用的消毒接触时间应与消毒功效测试中使用的接触时间相同，并与标签上的清洁和消毒说明中所述的消毒接触时间相同。 |  |
| 215 |  |  |  |  |
| 216 |  |  |  |  |
| 217 |  | • | 我们建议清洁和消毒使用相同的消毒剂产品。多种产品对消毒产品功效的影响尚不清楚。 |  |
| 218 |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |
| 220 |  | • | 您应该证明试纸端口和所有其他易受血液污染并且可以直接或间接地被用户接触的开口能够经受您建议的清洁和消毒程序。您应该确保您测试血糖仪中特别容易受到血液污染的部分，例如试纸口和任何材料接缝。能够对血糖仪的所有部分进行清洁和消毒对于降低血源性病原体的传播风险是非常重要的。 |  |
| 221 |  |  |  |  |
| 222 |  |  |  |  |
| 223 |  |  |  |  |
| 224 |  |  |  |  |
| 225 |  |  |  |  |
| 226 |  |  |  |  |

| 227 |  | • | 当您在清洁和消毒阶段后对器械进行评估时，应确保该步骤不会影响或损伤血糖仪的显示屏，也不会腐蚀或侵蚀塑料外壳或按钮。在整个研究过程中，您应该记录所有物理劣化指标，并应该在510(k)申报材料中包含这些结果。您应该使用血样来评估血糖仪的准确度，并与使用比较仪方法获得的结果进行比较(关于比较仪方法的定义，请参见下文第VI节)，以确保准确度不受反复清洁和消毒的影响。您还应该（酌情）评估血糖仪特性的功能，例如触摸屏功能、USB端口功能、扬声器功能等，以确保它们不受反复清洁和消毒的影响。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  |  |  |  |
| 231 |  |  |  |  |  |
| 232 |  |  |  |  |  |
| 233 |  |  |  |  |  |
| 234 |  |  |  |  |  |
| 235 |  |  |  |  |  |
| 236 |  |  |  |  |  |
| 237 |  |  |  |  |  |
| 238 |  | • | 您应该将感染控制纳入风险分析中，并将经过验证的清洁和消毒程序纳入您的风险评估 |  |  |
| 239 |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  |
| 241 |  | 您应该在510(k)申报材料中包含对所有研究的方案和验收标准的描述。 |  |  |  |
| 242 |  |  |  |  |  |
| 243 |  |  |  |  |  |
| 244 | # V. 器械描述 |  |  |  |  |
| 245 |  |  |  |  |  |
| 246 | 您应该在510(k)申报材料中提供自我血糖监测仪的一般描述。通常，这些信息中的大部分还应该包含在器械的用户手册中；然而，有些信息并不适于预期的非专业用户(例如高度技术性的解释)，只应包含在510(k)申报材料中。您应在510(k)申报材料中提供以下内容。 |  |  |  |  |
| 247 |  |  |  |  |  |
| 248 |  |  |  |  |  |
| 249 |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |
| 251 |  |  |  |  |  |
| 252 | 一般器械描述: |  |  |  |  |
| 253 |  |  |  |  |  |
| 254 |  | • | 系统的物理组件描述 |  |  |
| 255 |  |  |  | ○ | (酌情包括图表) |
| 256 |  | • | 制造商的性能规格。 |  |  |
| 257 |  | • | 测试原理的描述和说明，包括化学反应。 |  |  |
| 258 |  | • | 结果格式的描述，包括测量单位以及是否以全血或血浆当量报告结果。 |  |  |
| 259 |  |  |  |  |  |
| 260 |  | • | 可与您的系统一起使用的质控品的组成和级别的描述。 |  |  |
| 261 |  |  |  |  |  |
| 262 |  | • | 用户维护需求(如电池)。 |  |  |
| 263 |  | • | 器械的特性，如数据传输能力或旨在增强健壮性和易用性的特性。 |  |  |
| 264 |  |  |  |  |  |
| 265 |  | • | 旨在将血源性病原体传播风险降至最低的特性。 |  |  |

| 266 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 267 |  |  |  |
| 268 |  |  |  |
| 269 |  |  |  |
| 270 | 关于由软件控制的特性的描述，应描写以下内容： |  |  |
| 271 |  |  |  |
| 272 |  | • | 显示和用户讯息：这包括自我血糖监测仪如何确定和显示在用户进行测量时出现的血糖浓度、讯息或画面，以及诸如用户如何从器械的存储器中取回过去的结果等特性。 |
| 273 |  |  |  |
| 274 |  |  |  |
| 275 |  |  |  |
| 276 |  |  |  |
| 277 |  | • | 用户提示：您应该描述自我血糖监测仪向用户提供的提示，预期的用户响应和计时问题(例如，用户需要多快响应，如果他们在允许的时间之后响应会发生什么)。用户提示的实例包括以讯息方式通知用户将试纸插入血糖仪，将血样添加到试纸上，校准血糖仪或存储结果等。 |
| 278 |  |  |  |
| 279 |  |  |  |
| 280 |  |  |  |
| 281 |  |  |  |
| 282 |  |  |  |
| 283 |  | • | 错误讯息和示警：这包括自我血糖监测仪显示的任何错误讯息或示警。您应该描述系统如何响应用户操作、用户不操作或系统状态中的错误。建议的错误讯息或示警实例包括错误插入或过早取出试纸，在试纸上滴加的血样太少，使用已损坏、不正确或劣化的试纸，或电池电量不足或环境温度过高。您还应该包括自我血糖监测仪检测并在血糖水平超出系统线性范围时提醒用户的方法。您应该描述触发每条讯息的时间点，并描述系统执行的任何自我诊断例程。 |
| 284 |  |  |  |
| 285 |  |  |  |
| 286 |  |  |  |
| 287 |  |  |  |
| 288 |  |  |  |
| 289 |  |  |  |
| 290 |  |  |  |
| 291 |  |  |  |
| 292 |  |  |  |
| 293 |  |  |  |
| 294 | 鉴识用户对错误讯息或示警的预期响应是非常重要的。这包括用户是否以及如何输入信息或按下某些按钮来正确设置血糖仪或响应错误讯息或示警。 |  |  |
| 295 |  |  |  |
| 296 |  |  |  |
| 297 |  |  |  |
| 298 | # VI. 自我血糖监测仪的性能评价和标准 |  |  |
| 299 |  |  |  |
| 300 | 下文A-F分节指出您应该在自我血糖监测仪的510(k)申报材料中包含的器械性能信息的类型。尽管许多制造商根据国际标准组织文件15197“体外诊断测试系统-在糖尿病管理中自我检测用血糖监测系统的要求”设计自我血糖监测仪的验证研究，美国食品药品管理局认为ISO 15197标准中制定的准则不足以充分保护使用自我血糖监测仪的非专业用户；因此，美国食品药品管理局建议根据以下建议进行研究，以支持自我血糖监测仪的510(k)许可。 |  |  |
| 301 |  |  |  |
| 302 |  |  |  |
| 303 |  |  |  |
| 304 |  |  |  |
| 305 |  |  |  |
| 306 |  |  |  |
| 307 |  |  |  |
| 308 |  |  |  |

| 309 | 在本指南中，术语“比较仪方法”是指基于实验室的血糖测量方法，该方法的精密度和准确度已得到充分验证，并且可以追溯到更高阶，例如国际公认的对照品和/或方法。可追溯性链应该包括尽可能少的阶段，以减少偏差。下文A-F分节讨论了美国食品药品管理局关于应该解决的问题的最新看法以及推荐的研究设计和器械性能评价。 |  |
| --- | --- | --- |
| 310 |  |  |
| 311 |  |  |
| 312 |  |  |
| 313 |  |  |
| 314 |  |  |
| 315 |  |  |
| 316 | ## A. 精密度评价研究 |  |
| 317 |  | 您应该为您的自我血糖监测仪评估批内精密度和批间精密度，并将这些评价纳入您的510(k)申报材料中。下文概述了美国食品药品管理局关于旨在评价自我血糖监测仪的批内精密度和批间精密度的合适研究设计和分析的最新看法。 |
| 318 |  |  |
| 319 |  |  |
| 320 |  |  |
| 321 |  |  |
| 322 |  | 批内精密度评价: 批内精密度研究是台架研究，旨在评估在使用不同的血糖仪和多个试纸批次重复测量相同血样条件下的不精密度。为在所声称的测量范围内评估自我血糖监测仪的不精密度，您应该在下表1所规定的五个区间内分别评估含有血糖浓度的血样： |
| 323 |  |  |
| 324 |  |  |
| 325 |  |  |
| 326 |  |  |
| 327 |  |  |
| 328 |  |  |
| 329 |  | 表1. 精密度评价用血糖浓度 区间; 血糖浓度范围(mg/dL). 1; 30-50. 2; 51-110. 3; 111-150. 4; 151-250. 5; 251-400. |

| 330 |  |
| --- | --- |
| 331 | 您应该使用静脉全血样本来确定批内精密度。为便于覆盖整个声称的血糖测量范围，使用改变的静脉全血样本(如加标、稀释或糖化的血样)来获得适当的血糖浓度是可以接受的。但是，您应该在所有申报的数据中清楚地标识所有改变的血样(加标、稀释或糖化)。在这项研究中，应该使用来源于至少10个小瓶和3个生产批次的至少500片试纸。对于每一血样浓度，应使用至少10个血糖仪，每个血糖仪至少进行10次测量(即每浓度至少100次测量)。每个血糖仪使用的试纸应当取自相同的小瓶和/或包装。 |
| 332 |  |
| 333 |  |
| 334 |  |
| 335 |  |
| 336 |  |
| 337 |  |
| 338 |  |
| 339 |  |
| 340 |  |
| 341 |  |
| 342 | 我们建议您将结果表示成为每一血糖浓度范围每个血糖仪的所有测量值的平均值和相应的标准偏差(SD)和百分比变异系数(CV)。另外，对于表1中的每一血糖浓度范围，还应提供所有血糖仪综合数据的平均值、标准偏差(95％置信区间)和百分比变异系数。您应该描述分析中使用的统计程序。 |
| 343 |  |
| 344 |  |
| 345 |  |
| 346 |  |
| 347 |  |
| 348 |  |

| 349 |  | 您应该根据所有数据提供结果；如果任何奇异血样被排除在任何统计分析之外，则应该全面描述奇异血样识别方法，识别被排除的血样，并提供奇异血样根本原因调查的结果。 |
| --- | --- | --- |
| 350 |  |  |
| 351 |  |  |
| 352 |  |  |
| 353 |  |  |
| 354 |  | 批间精密度评价: |
| 355 |  | 批间精密度测量研究是台架研究，旨在评估在模拟的正常使用条件下（例如使用多个试剂系统批次多日测量）的不精密度。这些研究可以使用制备的对照溶液而不是全血样本执行。 |
| 356 |  |  |
| 357 |  |  |
| 358 |  |  |
| 359 |  |  |
| 360 |  | 这些研究中的血糖仪和操作员的总数由发起人自行决定。然而，每一血糖浓度应至少使用10个血糖仪。应在至少10天时段内评估批间精密度，每天每个血糖仪至少对表1所列的每一血糖浓度区间的一个血样测量一次。对于每一血糖浓度，每个血糖仪应至少进行10次测量，每一血糖浓度总计100次测量。应该使用来源于至少涵盖3个生产批次的至少10个小瓶或包装的至少500片试纸。每个血糖仪使用的试纸应当取自相同的小瓶和/或包装。 |
| 361 |  |  |
| 362 |  |  |
| 363 |  |  |
| 364 |  |  |
| 365 |  |  |
| 366 |  |  |
| 367 |  |  |
| 368 |  |  |
| 369 |  |  |
| 370 |  | 对于表1中的每一血糖浓度，您应该提供每个试纸批次的数据以及合并批次的数据，包括每个血糖仪测量结果的平均值和相应的标准偏差(SD)和百分比变异系数(CV)。您还应该提供所有血糖仪合并数据的平均值、标准偏差(95％置信区间)和百分比变异系数。您应该描述您使用的统计程序。您应该根据所有数据提供结果；如果任何奇异血样被排除在任何统计分析之外，则应完整描述奇异标本识别方法，识别被排除的血样，并提供奇异血样根本原因调查的结果。 |
| 371 |  |  |
| 372 |  |  |
| 373 |  |  |
| 374 |  |  |
| 375 |  |  |
| 376 |  |  |
| 377 |  |  |
| 378 |  |  |
| 379 |  |  |
| 380 | ## B. 线性评价研究 |  |
| 381 |  | 您应该评价您的器械在整个声称的测量范围内的线性。我们建议研究包括对按照CLSI文件EP6-A “定量测量程序的线性评估：统计方法”测试和分析的至少11个均匀间隔的浓度进行评估。线性研究应使用静脉全血样本执行。为便于覆盖整个声称的血糖测量范围，使用改变的静脉全血样本(如加标、稀释或糖化的血样)是可以接受的。您应该在510(k)申报材料中明确确定改变的血样(加标、稀释或糖化血样)的数量。 |
| 382 |  |  |
| 383 |  |  |
| 384 |  |  |
| 385 |  |  |
| 386 |  |  |
| 387 |  |  |
| 388 |  |  |
| 389 |  |  |

| 390 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 391 |  | 您应该在申报材料中详细描述该研究设计和目标浓度，列出在该研究中收集的所有数据，提供结果汇总和从该研究中获得的结论，以及描述所使用的统计分析。 |
| 392 |  |  |
| 393 |  |  |
| 394 |  |  |
| 395 |  |  |
| 396 | ## C. 方法比较/用户评价 |  |
| 397 |  |  |
| 398 |  | ### 1. 一般研究设计: |
| 399 |  | 我们建议您设计一个评价来评估系统在预期用户手中的准确度以及支持非专业用户使用的其他要素，比如标签评估和可用性。这种类型的设计将更准确地反映器械在预期用户手中的性能，从而为您的自我血糖监测仪的整体准确度提供更好的评估。 |
| 400 |  |  |
| 401 |  |  |
| 402 |  |  |
| 403 |  |  |
| 404 |  |  |
| 405 |  | 美国食品药品管理局认识到为510(k)申报材料执行的大部分研究评价发生在理想条件下，因此可能高估了自我血糖监测仪的整体准确度，即使在预期用户的手中执行时也是如此。设计您的研究对于最准确地评估器械在预期使用人口中的性能是非常重要的。因此，研究应该在反映预期使用人口的预期使用(例如，温度，湿度，海拔高度等)的条件下进行，但不需要在整个环境条件范围内进行（在下文第VI.E节讨论的弹性研究中单独验证了环境条件）。您应该在您的510(k)申报材料中充分描述您的研究的条件。 |
| 406 |  |  |
| 407 |  |  |
| 408 |  |  |
| 409 |  |  |
| 410 |  |  |
| 411 |  |  |
| 412 |  |  |
| 413 |  |  |
| 414 |  |  |
| 415 |  |  |
| 416 |  | 您应该在用户评价中至少包含350名不同的受试者。为能更好地评估血样的真实血糖值，可以对每个血样进行多次比较仪测量并进行平均。但是，数据分析不应该排除任何测量。如果您计划包括可在其他替代性解剖部位(例如前臂，手掌等)使用您的器械的权利要求，则应针对您正在申请许可的每个替代性解剖部位，使用您的器械测试350名受试者的血样，并评价与使用比较仪方法测量的血样有关的结果。 |
| 417 |  |  |
| 418 |  |  |
| 419 |  |  |
| 420 |  |  |
| 421 |  |  |
| 422 |  |  |
| 423 |  |  |
| 424 |  |  |
| 425 |  | 对于每个声称的解剖部位，血样应该充分覆盖自我血糖监测仪声称的测量范围。尽管可能难以在测量范围的极端获得血样，但研究应包含血糖浓度<80 mg/dL的至少10个未改变的血样，以及血糖浓度在250 mg/dL和器械所声称的测量范围上限之间的至少10个未改变的血样。为获得血糖浓度<80 mg/dL的至少10个未改变的血样和血糖浓度在250 mg/dL和器械所声称的测量范围上限之间的至少10个未改变的血样，每个解剖部位(指尖，前臂，手掌等) 可能需要招募超过350名患者。在510(k)申报材料中应提交这项研究中所有受试者的数据(即使收集了超过350个血样也是如此)，且不应从数据分析中排除任何受试者。 |
| 426 |  |  |
| 427 |  |  |
| 428 |  |  |
| 429 |  |  |
| 430 |  |  |
| 431 |  |  |
| 432 |  |  |
| 433 |  |  |
| 434 |  |  |
| 435 |  |  |
| 436 |  |  |

| 437 | 您在方法比较/用户研究中招募的受试者应准确地反映自我血糖监测仪的预期使用人口。研究组应包括无经验和有经验的自我血糖监测仪用户。至少10％的研究参与者应该是无经验的血糖监测仪用户，可以包括非糖尿病患者。您应该描述招募研究参与者的纳入和排除标准，以及参与这项研究的受试者的人口统计学特征。 |
| --- | --- |
| 438 |  |
| 439 |  |
| 440 |  |
| 441 |  |
| 442 |  |
| 443 |  |
| 444 | 在测试之前，应给予研究受试者能够代表将与市售的器械一起提供给用户的标签的草案版器械标签(使用说明书，用户手册等)。如果在用户评价结束后对标签进行了重大改造，假若没有其他方法可用来验证所做的变更不会影响用户性能，则可能需要追加的用户研究。就该研究而言，使用说明书只能用英文撰写；不应该向研究参与者提供其他语言的翻译版本。在研究之前，您应该执行用户手册、试纸说明书和对照液说明书的可读性（等级）评估。对于预期供非专业用户居家使用的产品，阅读等级应为第八等级或以下。我们建议使用Flesch-Kincaid、SMOG或等效计算机程序来评估标签的可读性等级。您应该在510(k)申报材料中描述评估和结果。 |
| 445 |  |
| 446 |  |
| 447 |  |
| 448 |  |
| 449 |  |
| 450 |  |
| 451 |  |
| 452 |  |
| 453 |  |
| 454 |  |
| 455 |  |
| 456 |  |
| 457 |  |
| 458 | 研究受试者应该获得自己的指尖毛细血管(或替代性解剖部位)血样，并且只使用草案版器械标签作为说明进行血糖测试。不应该向用户提供其他的培训或提示，他们也不应该得到研究技术人员或医务人员的帮助来获得测试结果。研究受试者应该被隔离，使得他们不能观测其他研究参与者或技术人员的测试技术或受其影响。一旦研究参与者使用自我血糖监测仪获得了自己的结果，那么技术人员应获得一个额外的毛细血管血样以便使用比较仪方法进行检测。由于自我血糖监测仪的预期用户人口是非专业用户，技术人员没有必要在自我血糖监测仪上获得毛细血管结果来与比较仪值进行比较。 |
| 459 |  |
| 460 |  |
| 461 |  |
| 462 |  |
| 463 |  |
| 464 |  |
| 465 |  |
| 466 |  |
| 467 |  |
| 468 |  |
| 469 |  |
| 470 | 在研究中，您应该包括至少涵盖三个试纸批次的至少10个试纸小瓶或包装。在研究中使用的所有试纸在使用之前应该经受从制造商基地到美国用户的典型运输和装卸条件。您应该在510(k)申报材料中描述这些运输和装卸条件。 |
| 471 |  |
| 472 |  |
| 473 |  |
| 474 |  |
| 475 |  |
| 476 | 应该测定并记录每名研究参与者的血细胞比容值。您应该在510(k)申报材料中随同血糖仪结果一起提供个人血细胞比容值。 |
| 477 |  |
| 478 |  |

| 479 |  |
| --- | --- |
| 480 | 糖尿病患者使用血糖测试结果对他们的治疗做出关键的决策；因此，结果准确十分重要，从而能够更好地避免营养和给药剂量错误。您的研究应通过证明在器械声称的整个测量范围内，这项研究95%的自我血糖监测仪结果位于比较仪结果的+/- 15％以内且99％的自我血糖监测仪结果位于比较仪结果的+/- 20％以内来证明您的自我血糖监测仪足以达到此目的。您应该在510(k)申报材料中包含所有结果。虽然我们预期随着技术成为可用，自我血糖监测仪将能够达到此标准，但在一些实例中即使性能不符合这些标准，也可能判定血糖仪是实质上等同的，例如，血糖仪的其他特性或其使用设置提供了补偿不同性能的优点。对于与比较仪方法相比> 20％的所有自我血糖监测仪测试结果，您应该提供临床理由来说明错误发生的原因并描述为什么当外推到预期使用环境时(例如，当执行数十亿次测试时)该错误的可能性不会影响用户安全性。我们将评审任何申报的理由，以判定数据是否表明患者可能处于危险之中或者理由和任何提议的缓解措施是否是适当的。 |
| 481 |  |
| 482 |  |
| 483 |  |
| 484 |  |
| 485 |  |
| 486 |  |
| 487 |  |
| 488 |  |
| 489 |  |
| 490 |  |
| 491 |  |
| 492 |  |
| 493 |  |
| 494 |  |
| 495 |  |
| 496 |  |
| 497 |  |
| 498 |  |
| 499 | 美国食品药品管理局了解到某些自我血糖监测仪在非常低的血糖浓度下可能无法在比较仪方法的15％范围内可靠地测量。如果是这种情况，您应该根据上述标准将声称的测量范围的下限提高到自我血糖监测仪足够准确的浓度。为满足用户的临床需要，自我血糖监测仪应能够准确地测量50 mg/dL和400 mg/dL之间的血糖，或者应该为替代性测量范围提供临床依据。自我血糖监测仪应在实测的血糖值超出器械声明的测量范围的情况下识别并提供错误代码。例如，血糖仪XYZ的测量范围可以检测低至50mg/dL的血糖浓度；因此，血糖浓度低于50mg/dL的血样应提供适当的错误代码(例如“低 - 于50mg/dL”)。 |
| 500 |  |
| 501 |  |
| 502 |  |
| 503 |  |
| 504 |  |
| 505 |  |
| 506 |  |
| 507 |  |
| 508 |  |
| 509 |  |
| 510 |  |
| 511 |  |
| 512 | 自我血糖监测仪的方法比较和用户性能研究应包括在350名非专业用户研究参与者中使用多个血糖仪。在这项研究的过程中，每名受试者应使用单独的采血器，并使用经验证的说明对血糖仪进行清洁和消毒。您应该提供旨在在研究期间减轻医疗服务提供者与受试者之间潜在传播疾病的风险的程序(例如，使用一次性手套或其他物理屏障)，包括关于在不同的受试者之间应该更换训练有素的医护专业人员所穿戴的手套的频率和时机的详情。欲了解有关自我血糖监测仪的清洁和消毒验证的更多信息，请参阅上文第IV节(“在糖尿病医护中减少血源性病原体传播的风险”)。您应该在510(k)申报材料中描述此研究的上述要素。 |
| 513 |  |
| 514 |  |
| 515 |  |
| 516 |  |
| 517 |  |
| 518 |  |
| 519 |  |
| 520 |  |
| 521 |  |
| 522 |  |
| 523 |  |

| 524 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 525 | 您应该在510(k)申报材料中描述下面的内容： |  |  |
| 526 |  |  |  |
| 527 |  | • | 研究设置（包括每个部位的大小、类型和位置）以及所选的研究条件如何模拟预期使用条件的理由。研究部位应该代表在美国使用自我血糖监测仪的部位，并且您应该包括一份解释，说明您为什么认为每个部位代表了自我血糖监测仪的使用部位。 |
| 528 |  |  |  |
| 529 |  |  |  |
| 530 |  |  |  |
| 531 |  |  |  |
| 532 |  | • | 用于选择研究受试者的标准，包括纳入和排除标准。患者人口统计(年龄范围，教育程度，母语，实验室或医护工作经历，疾病状态)以及他们是否是无经验的血糖监测仪用户。 |
| 533 |  |  |  |
| 534 |  |  |  |
| 535 |  |  |  |
| 536 |  | • | 由非专业用户和研究技术人员执行的程序的细节。 |
| 537 |  | • | 在研究中向用户提供的说明。 (注：所有说明只能以英文提供给用户。) |
| 538 |  |  |  |
| 539 |  | • | 采集的样本类型(解剖采集点)。 |
| 540 |  | • | 试纸批次数量，试纸小瓶的数量，以及在研究中使用的血糖仪的数量。 |
| 541 |  |  |  |
| 542 |  | • | 在研究中使用之前，试纸的运输和装卸条件的描述。 |
| 543 |  |  |  |
| 544 |  | • | 应给研究参与者提供在完成研究后填写的用户问卷。应在510(k)申报材料中提供空白问卷的一份副本及结果分析。 |
| 545 |  |  |  |
| 546 |  |  |  |
| 547 |  |  |  |
| 548 |  | 在极端血糖值条件下的准确度 |  |
| 549 |  | 鉴于在所声明的测量范围的极端上限和下限条件下，上述使用真实患者血样的用户研究可能不会提供自我血糖监测仪性能的可靠评价，因此您应该使用为达到低于80mg/dL和高于250mg/dL的血糖浓度而改变的血样来进行附加的研究。这些血样应尽可能模拟未改变的患者血样。此附加的极端血糖值研究应与上述用户研究分开进行(参见第VI.C节)，并且可以在实验室环境下进行。 |  |
| 550 |  |  |  |
| 551 |  |  |  |
| 552 |  |  |  |
| 553 |  |  |  |
| 554 |  |  |  |
| 555 |  |  |  |
| 556 |  |  |  |
| 557 |  |  |  |
| 558 |  | 这些研究应该使用毛细血管全血样本；可能需要专业人员来收集毛细血管血液，以确保样本量是足够的。您应该至少包括血糖浓度低于80 mg/dL的50个已准备好的血样和血糖浓度大于250 mg/dL的50个样本。这些血样应均匀涵盖所要求的测量范围的上限和下限。可以通过加标或样本糖化来改变血样，以获得适当的血糖浓度。应基于自我血糖监测仪和比较仪方法进行样本测量。您应该独立于用户评价数据来分析这些数据，但使用下文所述的与用户评价研究相同的方法。美国食品药品管理局将对这两种研究应用相同的评审标准。 |  |
| 559 |  |  |  |
| 560 |  |  |  |
| 561 |  |  |  |
| 562 |  |  |  |
| 563 |  |  |  |
| 564 |  |  |  |
| 565 |  |  |  |
| 566 |  |  |  |
| 567 |  |  |  |
| 568 |  |  |  |

| 569 | ### 2. 数据分析: |  |
| --- | --- | --- |
| 570 | 数据排除和离群值: |  |
| 571 | 您应该在510(k)申报材料中提供所有数据，包括血糖仪显示错误代码、“高”或“低”讯息或无结果的情况。所有离群值(例如，不符合最低准确度标准的数据点)也应包括在内。您应该调查所有离群值结果，描述这些调查的结果，并尽可能提供发生离群值的解释。为帮助调查离群值结果，您应该在研究过程中收集有关患者用药、血细胞比容测量和疾病状态的信息。 |  |
| 572 |  |  |
| 573 |  |  |
| 574 |  |  |
| 575 |  |  |
| 576 |  |  |
| 577 |  |  |
| 578 |  |  |
| 579 | 结果分析: |  |
| 580 | 您应该通过在X-Y图上标绘数据来呈现个别研究受试者结果与使用比较仪方法所获得的结果(或者如果基于比较仪方法实测了多个重复样，比较仪测量结果的平均值)之间的差异。该图表应该包括回归线和特性线，以及用于回归预测的99％置信区域。结果汇总应包括使用合适的分析程序(例如线性回归，戴明回归)计算的斜率和y轴截距以及偏差估算(标准误差)。也可以提供Bland-Altman分析。您应该描述所使用的所有统计方法，并在分析中明确标识和描述离群值。 |  |
| 581 |  |  |
| 582 |  |  |
| 583 |  |  |
| 584 |  |  |
| 585 |  |  |
| 586 |  |  |
| 587 |  |  |
| 588 |  |  |
| 589 |  |  |
| 590 | 表格化数据表示: |  |
| 591 | 您应该按照以下表格格式提供每个样本矩阵的回归分析的结果。在下面的表2中，X =与比较仪方法相比在指定的差异范围内的血样数量，Y =样本总数。 |  |
| 592 |  |  |
| 593 |  |  |
| 594 |  |  |
| 595 | 表 2. 对于整个范围内的血糖浓度，在比较仪方法的结果+/-指定的mg/dL以内的数据汇总： 在+/- 5%范围内; 在+/- 10%范围内; 在+/- 15%范围内; 在+/- 20%范围内. X/Y (%); X/Y (%); X/Y (%); X/Y (%). |
| 596 |  |  |

| 597 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 598 | ## D. 干扰性评价 |  |
| 599 |  |  |
| 600 |  | 您应该评估潜在内源性和外源性干扰物质和条件(如黄疸，脂血，不同血细胞比容水平)的影响以及常用药物对您的自我血糖监测仪的影响。已知会干扰血糖监测系统的条件（如酮症酸中毒）应作为限制因素纳入标签中。 如果您希望标签不包括这些限制因素，或者您想从标签中删除这些条件，则应该提供干扰测试证明这些条件不会干扰您的器械。 |
| 601 |  |  |
| 602 |  |  |
| 603 |  |  |
| 604 |  |  |
| 605 |  |  |
| 606 |  |  |
| 607 |  |  |

| 608 |  |
| --- | --- |
| 609 |  |
| 610 | ### 1. 内源性/外源性物质 |
| 611 | 研究设计: |
| 612 | 您应该使用含有器械范围内的血糖浓度的血样进行干扰测试。具体而言，应使用目标血糖值为约50-70mg/dL、110-130mg/dL和225-270mg/dL的血样进行测试，以评估临床相关的决策点。 |
| 613 |  |
| 614 |  |
| 615 |  |
| 616 |  |
| 617 | 您应该在临床上相关的浓度下评估每种可能的干扰物质，并应该在全血样本中可能观测到的最高浓度下测试所有物质；如果观测到显着的干扰，则应对干扰物进行稀释，以确定干扰开始出现时的浓度。例如，如果观测到20 mg/dL对乙酰氨基酚产生干扰，则应使用含有更低浓度的对乙酰氨基酚的血样(如15 mg/dL、10 mg/dL和5 mg/dL)进行附加的测试，以确定开始观测到干扰的最低对乙酰氨基酚浓度。如果附加测试的结果判定在含有5mg/dL对乙酰氨基酚的血样中未观测到干扰，并判定在含有10mg/dL对乙酰氨基酚的血样中观测到干扰，那么10mg/dL是开始发生干扰的最低对乙酰氨基酚浓度。 |
| 618 |  |
| 619 |  |
| 620 |  |
| 621 |  |
| 622 |  |
| 623 |  |
| 624 |  |
| 625 |  |
| 626 |  |
| 627 |  |
| 628 |  |
| 629 |  |
| 630 | 下表3所列的物质代表当前血糖测量技术的已知或潜在的干扰物，并包括应进行干扰性测试的最低限度的物质名单。 |
| 631 |  |
| 632 |  |
| 633 |  |
| 634 | 表 3. 自我血糖监测仪已知或潜在的干扰物名单。 干扰物; 推荐的测试浓度. 对乙酰氨基酚; 20 mg/dL. 抗坏血酸; 3 mg/dL. 共轭胆红素; 50 mg/dL. 未缀合的胆红素; 40 mg/dL. 胆固醇; 500 mg/dL. 肌酐; 10 mg/dL. 多巴胺; 20 mg/dL. 乙二胺四乙酸*; 200 mg/dL. 半乳糖; 15mg/dL. 龙胆酸; 1000 mg/dL. 还原谷胱甘肽; 92 mg/dL. 血红蛋白; 20 g/dL. 肝素*; 500 IU/dL. |

|  | 布洛芬; 50 mg/dL. 艾考糊精; 1094.4 mg/dL. 左旋多巴; 0.5 mg/dL. 麦芽糖; 10,000 mg/dL. 甲基多巴; 1000 mg/dL. 水杨酸; 60 mg/dL. 钠; 414 mg/dL. 甲苯磺丁脲; 100 mg/dL. 妥拉磺脲; 40 mg/dL. 甘油三酯; 1500 mg/dL. 尿酸; 24mg/dL. 木糖; 200 mg/dL. 糖醇**; 0.09 mg/dL. |
| --- | --- |
| 635 | *本表中所包含的乙二胺四乙酸和肝素是指它们作为治疗物质使用，而不是用作制备样本的抗凝血剂。 **所有常见的糖醇（包括但不一定限于甘露醇，山梨糖醇，木糖醇，乳糖醇，异麦芽酮糖醇，麦芽糖醇）应该独立进行检测。 |
| 636 |  |
| 637 |  |
| 638 |  |
| 639 |  |
| 640 | 除表3所列的潜在干扰物之外，还应进行干扰风险分析，并开展台架研究，以评估在预期使用人口中常用的其他药物产生的干扰。 |
| 641 |  |
| 642 |  |
| 643 |  |
| 644 | 您应该提供每一潜在干扰物预期干扰性的可靠估计。为此，我们推荐使用下面的方法来测量和计算干扰性。首先，应在上述每个目标血糖浓度下产生血样。使用比较仪方法重复测试每个血糖样本(我们建议使用至少4个重复样，以降低标准误差)，以确定血样中的血糖浓度。然后将血糖样本分入已添加特定量的潜在干扰物的测试样本中和含有溶剂/溶媒（而不是潜在的干扰物）的对照样本中。在自我血糖监测仪上重复测量对照样本和测试样本。此评价应该至少使用三个试纸批次。在自我血糖监测仪上应该使用三个批次的30个重复样测试每一对照和测试样本（每个试纸批次10个重复样，总共每个样品30个重复样）。应该计算每个对照和测试样本的重复样的平均值。针对潜在干扰物的各种浓度，使用对照样本/测试样本的结果计算相对偏差(mg/dL)和百分比偏差。这些结果应该与95％置信区间一起作为510(k)申报材料的一部分提交。 |
| 645 |  |
| 646 |  |
| 647 |  |
| 648 |  |
| 649 |  |
| 650 |  |
| 651 |  |
| 652 |  |
| 653 |  |
| 654 |  |
| 655 |  |
| 656 |  |
| 657 |  |
| 658 |  |
| 659 |  |
| 660 |  |
| 661 | 对于自我血糖监测仪而言，可接受的干扰程度可能因被测物质和器械的预期患者人口而异。因此，您应该在510(k)申报材料中报告干扰测试数据以及在该血糖浓度下预期的系统不精密度。如果观测到干扰，您应该建议适当的标签来解决任何观测到的干扰；在510(k)申报材料的评审过程中将讨论适于所观测到的干扰的标签语言。 |
| 662 |  |
| 663 |  |
| 664 |  |
| 665 |  |
| 666 |  |
| 667 |  |

| 668 |  |
| --- | --- |
| 669 | 由于开发的新药可能会干扰您的器械，或者其他的自我血糖监测仪发现新的干扰物质，您应该评估这些新药物或物质对您的器械的潜在干扰。例如，如果适用于治疗糖尿病患者的心脏并发症的一种新药获批，您应该进行仔细评估，以确定新药是否会干扰您的器械。如果您的器械或市场上的任何获得许可的血糖监测仪观测到重大的新干扰，您应该向美国食品药品管理局报告。在引入新的或显着改进的技术时也应该评估新的药物/潜在的干扰物。 |
| 670 |  |
| 671 |  |
| 672 |  |
| 673 |  |
| 674 |  |
| 675 |  |
| 676 |  |
| 677 |  |
| 678 |  |
| 679 | 数据分析: |
| 680 | 您应该提供原始数据集以及所有干扰性结果的汇总表。请注意，应针对每个试纸批次单独提供汇总表，并提供针对每一被测的血糖水平合并的全部批次的汇总表。下表4提供了汇总表的示例格式。 |
| 681 |  |
| 682 |  |
| 683 |  |
| 684 |  |
| 685 | 表 4. 推荐的汇总表格式： |
| 686 | 试纸批次 |

| 干扰物 | 平均血糖值 (比较仪) | 干扰物浓度 (mg/dL) | 对照样本平均值 | 测试样本平均值 | 偏差 (mg/dL) | % 偏差 | 以10%偏差为中心的置信区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对乙酰氨基酚 | 60 mg/dL | 20 mg/dL |  |  |  |  |  |
|  | 120 mg/dL | 20 mg/dL |  |  |  |  |  |
|  | 250 mg/dL | 20 mg/dL |  |  |  |  |  |

| 688 |  |
| --- | --- |
| 689 | 在您的510(k)申报材料中，您应该包括研究设计的详细描述，该研究所收集的所有数据，上述汇总表以及该研究所获得的结论的描述。 |
| 690 |  |
| 691 |  |
| 692 |  |
| 693 |  |
| 694 | 2. 血细胞比容 |
| 695 | 研究设计: |
| 696 | 鉴于合理规模的用户评价研究可能不包括预期使用人口中预期的血细胞比容值的整个范围，因此您应该执行单独的研究来确定由于血细胞比容水平的变化而导致的分析误差。这应该构成旨在评估血细胞比容对自我血糖监测仪的性能的影响的一项台架研究，以评估在预期的使用人口中在您声称的血细胞比容范围内潜在的误差是否会影响患者的安全性。在这类器械的预期使用人口中，所观测到的血细胞比容水平可能是非常广泛的；可以合理地预期大多数预期用户的血细胞比容水平在20％和60％之间。因此，我们推荐20-60％作为这种类型的器械声称的血细胞比容范围。如果您的器械在该范围内受到血细胞比容的显着干扰影响，您应在标签中加入限制性陈述，告诫用户在出现或怀疑某些生理状况(例如贫血等)时不要使用。鉴于非专业用户通常无法适当地确定他们的血细胞比容状态，因此自我血糖监测仪应当能够在30-55％血细胞比容范围内适当地测量血糖(这包括最大比例的用户)。如果您的自我血糖监测仪无法检测到此范围内的血糖，那么您的器械可能存在与等同性对比器械不同的新的技术特征，从而产生不同的安全性和有效性问题，并因此可能不会被认定为实质上等同。 |
| 697 |  |
| 698 |  |
| 699 |  |
| 700 |  |
| 701 |  |
| 702 |  |
| 703 |  |
| 704 |  |
| 705 |  |
| 706 |  |
| 707 |  |
| 708 |  |
| 709 |  |
| 710 |  |
| 711 |  |
| 712 |  |
| 713 |  |
| 714 |  |

| 715 | 您应该通过测量含有各种血糖浓度的血样来评估血细胞比容干扰性。应准备样本含有涵盖器械所声称的血细胞比容范围的指定水平的血细胞比容。可以通过加标或糖化来改变血样，获得所需的血糖浓度。在离心分离之后通过操纵血浆与压积细胞的比率，可以获得特定百分比的血细胞比容。被测的血细胞比容水平应该以5％的间隔涵盖所声称的范围。以5％的间隔涵盖血细胞比容范围的测试与使用更宽的间隔相比，能够更准确地评​​估血细胞比容干扰产生的偏差。例如，如果您声称的血细胞比容范围是20-60％，您应该按照20、25、30、35、40、45、50、55和60％血细胞比容来测试样本。血样还应该涵盖声称的血糖测量范围。血样应该包括均匀分布的5种不同的血糖浓度，并且针对以下范围：30-50、51-110、111-150、151-250和251-400mg/dL。 |
| --- | --- |
| 716 |  |
| 717 |  |
| 718 |  |
| 719 |  |
| 720 |  |
| 721 |  |
| 722 |  |
| 723 |  |
| 724 |  |
| 725 |  |
| 726 |  |
| 727 |  |
| 728 |  |
| 729 |  |
| 730 | 对于每个样本，应使用多个重复样基于比较仪方法进行测试(例如，我们推荐至少4个重复样)。比较仪测量结果的平均值将使血样的真实血糖浓度具有更大的置信度。 |
| 731 |  |
| 732 |  |
| 733 |  |
| 734 | 您应该至少测试3个试纸批次来评估血细胞比容的干扰性。应该在您的新型自我血糖监测仪上使用30个重复样进行测试（每一试纸批次10个重复样，每个样本总共30个重复样）。应将每个重复样与样本的平均比较仪值进行比较，并计算偏差和％偏差。应使用每个重复样的百分比偏差来产生样本的平均百分比偏差(和95％置信区间)。 |
| 735 |  |
| 736 |  |
| 737 |  |
| 738 |  |
| 739 |  |
| 740 |  |
| 741 | 鉴于血细胞比容干扰只是可能造成系统整体分析误差的变量之一，因此重要的是它只代表系统容许误差的一部分。因此，对于血糖浓度大于或等于75mg/dL的血样，在该研究中观测到的偏差应当平均低于8％，与比较仪方法相比，各个测量值的偏差不应大于15％。对于血糖浓度低于75 mg/dL的血样，应当报告绝对偏差(mg/dL)(和95％置信区间)，并说明临床影响的依据。对于在上述标准范围外的所有结果，您应该为所观测的数据提供临床依据，并描述当外推到预期使用环境时血细胞比容干扰引起这种误差的可能性不会影响患者安全性的理由。 |
| 742 |  |
| 743 |  |
| 744 |  |
| 745 |  |
| 746 |  |
| 747 |  |
| 748 |  |
| 749 |  |
| 750 |  |

| 751 |  |
| --- | --- |
| 752 | 数据分析: |
| 753 | 您应该提供原始数据集以及血细胞比容干扰研究的总结(参见下表5和表6中推荐的汇总格式)。请注意被测的每一试纸批次和血糖水平应单独提供汇总表。 |
| 754 |  |
| 755 |  |
| 756 |  |
| 757 |  |
| 758 | 表 5: 血糖浓度 <75 mg/dL的血样的血细胞比容结果汇总格式: |
| 759 |  |
| 760 | 试纸批次，血糖水平# (mg/dL) |

| 平均血糖值 (比较仪) | 血细胞比容 (%) | 平均血糖值 (血糖仪) | 偏差 (mg/dL) | 以偏差为中心的95%置信区间 | 测量结果> +/- 10 mg/dL的次数 | 临床依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 761 |  |
| --- | --- |
| 762 | 表 6: 血糖浓度≥75 mg/dL的血样的血细胞比容结果汇总格式: |
| 763 |  |
| 764 | 试纸批次，血糖水平# (mg/dL) 平均血糖值 (比较仪); 血细胞比容 (%); 平均血糖值 (血糖仪); 偏差 (mg/dL); % 偏差; 测量结果> +/- 15% 偏差的次数. |

| 765 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 766 | 您应该在510(k)申报材料中包含研究设计的详细说明，这项研究所收集的所有数据的一份列表，上述汇总表以及从这项研究中获得的结论的总结。 |  |  |
| 767 |  |  |  |
| 768 |  |  |  |
| 769 |  |  |  |
| 770 | ## E. 弹性研究 |  |  |
| 771 |  | 与专业医疗保健环境相比，在居家使用环境中旨在减少错误结果的风险的控制措施通常较少。另外，用户通常未经训练，可能不知道如何识别或解决错误的结果。因此，我们假设供非专业用户居家使用的器械之设计使得错误结果的风险远低于实验室测试的风险。因此，您应该证明您的自我血糖监测仪设计是强健的(例如，对环境和使用变化不敏感)，并且已经通过详细的风险评估对所有已知的错误来源进行了评估并得到有效的控制。一般来说，应该运用弹性研究来证明可靠的设计，同时应该运用风险管理来证明对错误来源的识别和有效控制，尽管两者不是相互排斥的。 |  |
| 772 |  |  |  |
| 773 |  |  |  |
| 774 |  |  |  |
| 775 |  |  |  |
| 776 |  |  |  |
| 777 |  |  |  |
| 778 |  |  |  |
| 779 |  |  |  |
| 780 |  |  |  |
| 781 |  |  |  |
| 782 |  |  |  |
| 783 |  | 大多数风险控制措施应该是失效安全机制或失效示警机制。失效安全机制的实例是锁定功能，以确保自我血糖监测仪不会在测试条件不适当的情况下提供结果，例如当出现组件故障或操作错误的时候。其他实例是自我血糖监测仪内部防止操作员错误的措施，例如防止不当放置试纸的导向器或通道。我们建议自我血糖监测仪之设计在技术上可行时融合失效安全机制。如果对于某些风险而言失效安全机制在技术上不可行，则应使用失效示警机制。失效示警机制通知操作员自我血糖监测仪的任何故障或问题。这些措施可能包括内部程序控制措施或电子控制措施等。具有这种机制的器械使操作员能够纠正错误，或者让操作员注意因错误而导致结果不可靠。例如，如果结果超出可报告的范围(例如，极高或极低的血糖结果)并且结果是临界值，那么器械应该给出诸如“高”或“低”的讯息。 |  |
| 784 |  |  |  |
| 785 |  |  |  |
| 786 |  |  |  |
| 787 |  |  |  |
| 788 |  |  |  |
| 789 |  |  |  |
| 790 |  |  |  |
| 791 |  |  |  |
| 792 |  |  |  |
| 793 |  |  |  |
| 794 |  |  |  |
| 795 |  |  |  |
| 796 |  |  |  |
| 797 |  |  |  |
| 798 |  |  | 应该使用弹性研究或使自我血糖监测仪的操作边界承受压力的研究来验证测试系统在压力条件下对性能变化的不敏感性。在适当的情况下，还应该运用弹性研究来验证和/或确认在操作限制条件下控制措施的有效性。弹性研究对于自我血糖监测仪来说尤为重要，因为这些器械是供非专业用户使用的，并且会经受各种可能影响系统性能的环境和用户相关条件。 |
| 799 |  |  |  |
| 800 |  |  |  |
| 801 |  |  |  |
| 802 |  |  |  |
| 803 |  |  |  |
| 804 |  |  |  |
| 805 |  |  |  |
| 806 |  |  | 为给您的自我血糖监测仪确定所有相关的弹性研究，我们建议您进行系统和全面的风险分析来识别所有潜在的错误来源，包括测试系统失效和操作员错误，并识别其中哪些错误会导致危害性处境风险。然后，您应该确定控制措施，包括失效安全机制和失效示警机制，以减少这些错误来源的风险。当实施了控制措施后，您应该(1)验证已经妥善实施每项控制措施和(2)验证和/或确认每项控制措施的有效性。在适当的时候，应该使用弹性研究来验证和/或确认这些控制措施的有效性。 |
| 807 |  |  |  |
| 808 |  |  |  |
| 809 |  |  |  |
| 810 |  |  |  |
| 811 |  |  |  |
| 812 |  |  |  |
| 813 |  |  |  |
| 814 |  |  |  |
| 815 |  |  |  |
| 816 |  |  | 下面我们确定了您应该执行并纳入自我血糖监测仪的510(k)申报材料中的多项弹性研究。同时，我们鼓励您继续进行风险分析，以确定您的器械是否包含应通过附加的弹性研究进行验证的独特或新特性。 |
| 817 |  |  |  |
| 818 |  |  |  |
| 819 |  |  |  |
| 820 |  |  |  |
| 821 |  |  | 如果您的自我血糖监测仪在弹性研究中达到预期的性能，我们建议您提供根据全面风险分析所确定的理由，说明为什么安全有效地使用器械不需要在该弹性研究中达成预期的性能，或者表明实施了额外的有效控制机制。美国食品药品管理局将审查任何理由，以确定拟议的风险缓解措施是否足以保护患者。 |
| 822 |  |  |  |
| 823 |  |  |  |
| 824 |  |  |  |
| 825 |  |  |  |
| 826 |  |  |  |
| 827 |  |  |  |
| 828 |  |  | 在下面的弹性研究中，验证应该包括性能测试；然而，在510(k)申报材料中提供文件表明已经按照美国食品药品管理局认可的业界标准进行弹性研究是可以接受的。我们建议您包括所执行的测试类型，所遵循的参考标准，验收标准以及自我血糖监测仪是否通过了测试要求。 |
| 829 |  |  |  |
| 830 |  |  |  |
| 831 |  |  |  |
| 832 |  |  |  |
| 833 |  |  |  |

| 834 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 835 | 我们推荐以这种方式进行的弹性研究是： |  |  |
| 836 |  |  |  |
| 837 |  | • | 机械振动测试 |
| 838 |  | • | 冲击测试 |
| 839 |  | • | 电磁兼容性(EMC)测试 |
| 840 |  | • | 静电放电/电磁干扰性测试 |
| 841 |  |  |  |
| 842 | 除非另有说明，我们建议您在510(k)申报材料中清楚标识在您的器械上进行的所有弹性研究。在510(k)申报材料中应包含以下属性的详细说明： |  |  |
| 843 |  |  |  |
| 844 |  |  |  |
| 845 |  |  |  |
| 846 |  | • | 研究目标 |
| 847 |  | • | 研究方案 |
| 848 |  | • | 用于将血样应用于试纸的方法 |
| 849 |  | • | 使用的样本类型和抗凝剂的描述 |
| 850 |  | • | 研究结果 |
| 851 |  | • | 研究得出的结论的描述 |
| 852 |  |  |  |
| 853 | 为证明在预期的使用环境中系统达到合适的性能，我们还确定了（下述）我们建议执行的弹性研究。下面列出了这些推荐的弹性研究以及推荐的研究设计。这些弹性研究应使用新鲜静脉或毛细血管全血样本进行，而不是使用对照液。 |  |  |
| 854 |  |  |  |
| 855 |  |  |  |
| 856 |  |  |  |
| 857 |  |  |  |
| 858 |  |  |  |
| 859 | ### 1. 试纸稳定性研究 |  |  |
| 860 | 您应该开展研究，在整个试纸稳定性权利要求范围内评估试纸的性能，包括封闭式和开放式小瓶权利要求。应该进行三项研究来支持试纸的稳定性：1) 封闭式小瓶稳定性(货架期)研究，评估在整个声称的保质期内在涵盖推荐的贮藏条件的不同的温度和湿度组合下贮藏小瓶时推荐的货架期和状况；2)开放式小瓶稳定性研究，模拟在整个声称的开放式小瓶寿命期内打开和封闭小瓶并在涵盖推荐的贮藏条件的不同的温度和湿度组合下贮藏小瓶时个人实际使用试纸的状况；以及3)延长的开放式小瓶稳定性研究，模拟在涵盖推荐的贮藏条件的不同的温度和湿度组合下贮藏时使用在声称的试纸开放式小瓶寿命期内保持完全敞开的小瓶内的试纸。我们建议您只申报这些试纸稳定性评估的研究方案，验收标准以及已经完成的任何研究所获得的结论。 |  |  |
| 861 |  |  |  |
| 862 |  |  |  |
| 863 |  |  |  |
| 864 |  |  |  |
| 865 |  |  |  |
| 866 |  |  |  |
| 867 |  |  |  |
| 868 |  |  |  |
| 869 |  |  |  |
| 870 |  |  |  |
| 871 |  |  |  |
| 872 |  |  |  |
| 873 |  |  |  |
| 874 |  |  |  |
| 875 |  |  |  |

| 876 | 这些研究(保质期，开放式小瓶和延长开放式小瓶)之设计应涵盖在相应权利要求的整个期间各个时点所声称的温度范围和湿度范围。应在方案中规定被评估的时点(例如1个月，3个月月，2年)。实时和加速稳定性研究的组合是可以接受的。但如果提供加速研究，则应该进行实时研究，并为两种研究类型提供方案和验收标准。 |  |
| --- | --- | --- |
| 877 |  |  |
| 878 |  |  |
| 879 |  |  |
| 880 |  |  |
| 881 |  |  |
| 882 |  |  |
| 883 |  |  |
| 884 | 您应该在每个确定的时点进行适当的精密度和准确度评价。下文描述了这种研究的实例。通过这些评价，您应该证明在这些研究中计算的精密度和准确度位于自我血糖监测仪标示的性能范围内。 |  |
| 885 |  |  |
| 886 |  |  |
| 887 |  |  |
| 888 |  |  |
| 889 | 精密度评价: |  |
| 890 | 精密度（使用质控品） |  |
| 891 |  | 这项研究应该在5天内完成并使用血糖质控品。在这项研究中至少应包括两个血糖仪，每个血糖仪每一质控水平应至少进行10次测量。 |
| 892 |  |  |
| 893 |  |  |
| 894 |  |  |
| 895 | 精密度（使用全血样本） |  |
| 896 |  | 这项研究应该包括至少10次测量和使用涵盖自我血糖监测仪声称的整个测量范围的全血样本。为评估系统的测量范围的极限端，使用添加葡萄糖的血样或者包括糖化血样是可以接受的。此研究至少应包括两个血糖仪，每个血糖仪每一血糖水平应至少进行10次测量。 |
| 897 |  |  |
| 898 |  |  |
| 899 |  |  |
| 900 |  |  |
| 901 |  |  |
| 902 | 准确度评价: |  |
| 903 | 准确度评价应使用涵盖自我血糖监测仪声称的整个测量范围的全血样本进行。为评估系统的测量范围的极限端，使用添加已知浓度的葡萄糖的血样或者包括糖化血样是可以接受的。应使用自我血糖监测仪测量涵盖声称的测量范围(例如30-50、100-150、200-300、350-500mg/dL)的血糖浓度，并与使用比较仪方法获得的值进行比较。 |  |
| 904 |  |  |
| 905 |  |  |
| 906 |  |  |
| 907 |  |  |
| 908 |  |  |
| 909 |  |  |
| 910 |  |  |
| 911 | ### 2. 系统工作条件测试 |  |
| 912 | 您应该进行研究，评估在各种工作温度和湿度条件下使用时自我血糖监测仪的性能。这些研究之设计应代表自我血糖监测仪用户经历的实际使用条件。被测温度和湿度范围不仅应涵盖能够充分反映预期使用环境的工作范围和在器械标签中规定的工作范围，还应通过包括在所声明的工作范围外的范围对自我血糖监测仪进行压力测试。测试应包含四种极端温度和湿度组合(高温/低湿度，低温/高湿度，高温/高湿度，低温/低湿度)。在各种工作温度和湿度条件下使用您的候审器械对全血样本进行的测量应与使用比较仪方法获得的值进行比较。 |  |
| 913 |  |  |
| 914 |  |  |
| 915 |  |  |
| 916 |  |  |
| 917 |  |  |
| 918 |  |  |
| 919 |  |  |
| 920 |  |  |
| 921 |  |  |
| 922 |  |  |
| 923 |  |  |

| 924 | 如果此处所述的温度和湿度研究仅使用已经经过（由制造商规定的）适当的贮藏条件和尽可能最长的运输时间的包装的血糖仪和血糖试纸，则不需要单独测试试纸和血糖仪运输和贮藏条件。 |
| --- | --- |
| 925 |  |
| 926 |  |
| 927 |  |
| 928 |  |
| 929 | 您还应该在510(k)申报材料中包含从统计分析中排除的任何已识别的奇异血样的摘要，奇异血样鉴定方法和奇异血样调查结果。 |
| 930 |  |
| 931 |  |
| 932 |  |
| 933 | 我们还鼓励制造商考虑在试纸容器中包含温度和/或湿度检测器以在未按照推荐和经验证的条件正确处理或贮藏试纸时提醒用户的方式。 |
| 934 |  |
| 935 |  |
| 936 |  |
| 937 | ### 3. 海拔高度效应 |
| 938 | 相对于海平面而言，高海拔包含了一系列复杂的环境差异，可能引发多种生理变化，其中任何一种变化或全部变化都可能会干扰自我血糖监测仪的性能。例如，高海拔往往涉及极端的温度和湿度，可能导致血细胞比容和血压的变化。自我血糖监测仪在美国的预期使用环境包括高海拔条件，因此制造商应该开展有关海拔高度对血糖监测仪的影响的研究，或提供理由说明为什么海拔高度不会影响他们的自我血糖监测仪的性能。 |
| 939 |  |
| 940 |  |
| 941 |  |
| 942 |  |
| 943 |  |
| 944 |  |
| 945 |  |
| 946 |  |
| 947 | 海拔高度效应研究应将在不同的高海拔条件下使用候审血糖仪获得的全血样本的结果与使用比较仪方法获得的结果进行比较。这些研究还应该包括压力变化。鉴于氧气张力只是随海拔高度而变化的一个组成因素，基于氧气张力而不是压力变化的研究是不够的。可以通过物理地增加海拔高度(例如在飞机上，在山上)，或者通过在增压室中模拟海拔高度增加和大气条件来实现海拔高度压力变化。结果应该支持您的器械标签标示的海拔高度权利要求。您应该为诸如“海平面”等术语提供您的定义。海平面的定义不应高于500英尺。您应该在海拔至少10,000英尺高度下测试您的自我血糖监测仪。 |
| 948 |  |
| 949 |  |
| 950 |  |
| 951 |  |
| 952 |  |
| 953 |  |
| 954 |  |
| 955 |  |
| 956 |  |
| 957 |  |
| 958 |  |
| 959 |  |
| 960 | ### 4. 测量范围外血样的错误代码 |

| 961 | 您应该进行适当的分析来证明当实测的血糖浓度在自我血糖监测仪声称的测量范围之外时血糖仪提供了适当的错误代码，并将这些结果包含在您的510(k)申报材料中。 |
| --- | --- |
| 962 |  |
| 963 |  |
| 964 |  |
| 965 | ### 5. 检测不足的血样 |
| 966 | 不足的血样(血量减少的血样)的血糖测量可能会导致结果不准确。为避免不准确结果的风险，自我血糖监测仪应该能够检测到在试纸上滴加的血样不足，并且不应该给用户提供结果。血样不足检测系统不应该依赖于用户的视觉验证。 |
| 967 |  |
| 968 |  |
| 969 |  |
| 970 |  |
| 971 |  |
| 972 | 将测试样本分类为不足的血样所需的体积取决于自我血糖监测仪。在您的血样不足检测研究中，您应该包括已知血糖浓度在以下三个范围内的血样：50-65 mg/dL，100-120 mg/dL和200-250 mg/dL。您应该在上列的每种血糖浓度下，使用候审自我血糖监测仪检测血样。然后应该将候审器械的结果与比较仪法进行比较。应在血糖仪上测量体积连续减少的血样，直到血糖仪产生错误或者测试结果超出血糖仪所声称的性能特点。在您的510(k)申报材料中，您应该描述候审器械和比较仪方法的结果，并包括每一血糖浓度范围测试的血样体积。 |
| 973 |  |
| 974 |  |
| 975 |  |
| 976 |  |
| 977 |  |
| 978 |  |
| 979 |  |
| 980 |  |
| 981 |  |
| 982 |  |
| 983 |  |
| 984 | ### 6. 血样微扰研究 |
| 985 | 当用户在试纸上滴加适当体积的血液进行血糖测量时会发生血样微扰，并且在测量开始期间会发生诸如从试纸上吸走血液、试纸轻弹或血糖仪轻弹等事件并改变初始滴加的血样体积。您应该通过血样微扰研究充分证明自我血糖监测仪如何处理血样微扰。 |
| 986 |  |
| 987 |  |
| 988 |  |
| 989 |  |
| 990 |  |
| 991 |  |
| 992 | 在血样微扰研究中，在试纸上滴加血样，并在自我血糖监测仪开始读取血样后但在测量完成之前扰动试纸。血样微扰研究应该包括已知血糖浓度在下列三个范围内的血样：50-65 mg/dL、100-120 mg/dL和200-250 mg/dL。在您的510(k)申报材料中，您应该描述您的方案（包括扰动测试样本的具体方法）以及与比较仪方法对比的血糖仪结果。 |
| 993 |  |
| 994 |  |
| 995 |  |
| 996 |  |
| 997 |  |
| 998 |  |
| 999 |  |
| 1000 | ### 7. 间歇加样 |
| 1001 | 在试纸上滴加不足的血样，开始血糖测量，然后用户在试纸上滴加更多的血样和完成血糖测量时，间歇加样发生。您应通过开展间歇加样研究来充分证明您的血糖监测仪如何处理间歇加样。 |
| 1002 |  |
| 1003 |  |
| 1004 |  |
| 1005 |  |

| 1006 |  | 间歇加样研究应该包括以下三个范围内已知血糖浓度的血样：50-65、100-120和200-250 mg/dL。您应该进行代表真实事件的间歇加样研究。例如，在血样测量开始之前在试纸上滴加大约一半的血样，然后在一段时间之后，例如血样开始读取后在试纸上滴加另一半血样。对于允许将第二份血样滴加到试纸上而不产生错误讯息的系统，应当在血样开始读数之后但在测量完成之前测试在声称的整个第二次滴加时段内的不同延时。您应该在510(k)申报材料中描述器械如何响应这种场景，包括是否报告结果，此结果(相对于比较仪方法) 是否准确以及何时报告错误代码。 |
| --- | --- | --- |
| 1007 |  |  |
| 1008 |  |  |
| 1009 |  |  |
| 1010 |  |  |
| 1011 |  |  |
| 1012 |  |  |
| 1013 |  |  |
| 1014 |  |  |
| 1015 |  |  |
| 1016 |  |  |
| 1017 |  |  |
| 1018 |  |  |
| 1019 |  | ### 8. 使用用过的试纸进行测试 |
| 1020 |  | 您应该执行一项研究来证明当插入用过的试纸时您的自我血糖监测仪如何表现。我们建议将自我血糖监测仪设计成能够自动识别插入用过的试纸。将用过的试纸插入自我血糖监测仪不应向用户提供血糖测量结果。如果您的自我血糖监测仪已经包含自动识别用过的试纸的功能，您应该进行一次弹性研究来证明此识别系统的功能性。在您的510(k)申报材料中，您应该提供您的用过的试纸研究的方案、验收标准和结果。 |
| 1021 |  |  |
| 1022 |  |  |
| 1023 |  |  |
| 1024 |  |  |
| 1025 |  |  |
| 1026 |  |  |
| 1027 |  |  |
| 1028 |  |  |
| 1029 | ## F. 血糖仪校准和质控品 |  |
| 1030 |  | 使用外部质控液，用户可以定期检查自我血糖监测仪和试纸是否正确协同工作和器械是否正确运行。为进一步促进用户使用外部质控液，随同每个试纸瓶应至少包括一个等级的质控品，并且在标签中应指定可供用户使用的另外一个等级的质控品。我们建议您阅读美国食品药品管理局标题为“面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南 - 分析和未分类的质控品”的指南(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument s/ucm079179.htm)，并提交所建议的信息以支持您检定的血糖质控品获得许可。 |
| 1031 |  |  |
| 1032 |  |  |
| 1033 |  |  |
| 1034 |  |  |
| 1035 |  |  |
| 1036 |  |  |
| 1037 |  |  |
| 1038 |  |  |
| 1039 |  |  |
| 1040 |  |  |
| 1041 |  | 所提供的质控液不应以“低”、“正常”或“高”等描述性方式标示，因为这可能会误导用户；即使当质控品浓度不在该个别用户的医师推荐的正常范围内时，用户也可能将标注“正常”的标签混淆为意味着该值是临床上正常的值。因此，应该非描述性标示质控液(例如采用数字方式-1,2,3)。 |
| 1042 |  |  |
| 1043 |  |  |
| 1044 |  |  |
| 1045 |  |  |
| 1046 |  |  |
| 1047 |  |  |
| 1048 |  | 关于质控品更多待考虑的要点的描述，请参见美国食品药品管理局标题为“体外诊断器械：关于准备510(k)申报材料的指南-附录K-体外诊断器械校准和质控标签审评待考虑的要点”的指南(http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Guidanc eDocuments/UCM094139.pdf)。 |
| 1049 |  |  |
| 1050 |  |  |
| 1051 |  |  |
| 1052 |  |  |
| 1053 |  |  |
| 1054 |  |  |

| 1055 |  | 您应该在510(k)申报材料中描述候审器械如何自动或者由用户手动识别和区分质控品与患者标本，并解释系统如何补偿不同批次试纸之间的差异（即如何针对各个试纸批次对血糖仪进行校准或编码)。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1056 |  |  |  |
| 1057 |  |  |  |
| 1058 |  |  |  |
| 1059 |  |  |  |
| 1060 | # VII. 试纸批次放行标准 |  |  |
| 1061 |  |  |  |
| 1062 | 您的试纸批放行标准之设定应确保您的自我血糖监测仪试纸的性能。您应该在510(k)申报材料中提供批次放行标准的描述和抽样方案的摘要。另外，您应该解释系统如何补偿不同试纸批次或试纸类型之间的差异。 |  |  |
| 1063 |  |  |  |
| 1064 |  |  |  |
| 1065 |  |  |  |
| 1066 |  |  |  |
| 1067 | 我们建议您选择适合您的血糖监测仪操作的采样方案，并使用下文所述的精密度和准确度评价来测试每一出货试纸批次。您的试纸批放行标准之设计应确保所有放行批次符合标签标示的在预期用户手中的自我血糖监测仪性能。因此，这些标准应该比性能研究中用于评价总误差的标准更严格。对自我血糖监测仪的精密度和平均偏差的估算可以用来确定合适的标准。下文描述这种测试的实例。 |  |  |
| 1068 |  |  |  |
| 1069 |  |  |  |
| 1070 |  |  |  |
| 1071 |  |  |  |
| 1072 |  |  |  |
| 1073 |  |  |  |
| 1074 |  |  |  |
| 1075 | 精密度评价: |  |  |
| 1076 |  | 精密度（使用质控品） |  |
| 1077 |  |  | 这项研究应该在5天内完成并使用血糖质控品。在这项研究中至少应包括两个血糖仪，每个血糖仪每一质控水平应至少进行10次测量。 |
| 1078 |  |  |  |
| 1079 |  |  |  |
| 1080 |  |  |  |
| 1081 |  | 精密度（使用全血样本） |  |
| 1082 |  |  | 这项研究应该包括至少10次测量和使用涵盖自我血糖监测仪声称的整个测量范围的全血样本。为评估系统的测量范围的极限端，使用添加葡萄糖的血样或者包括糖化血样是可以接受的。此研究至少应包括两个血糖仪，每个血糖仪每一血糖水平应至少进行10次测量。 |
| 1083 |  |  |  |
| 1084 |  |  |  |
| 1085 |  |  |  |
| 1086 |  |  |  |
| 1087 |  |  |  |
| 1088 |  |  |  |
| 1089 | 准确度评价: |  |  |
| 1090 | 准确度评价应使用涵盖自我血糖监测仪声称的整个测量范围的全血样本进行。为评估系统的测量范围的极限端，使用添加已知浓度的葡萄糖的血样或者包括糖化血样是可以接受的。应使用自我血糖监测仪测量血糖浓度，并与使用比较仪方法获得的值进行比较。 |  |  |
| 1091 |  |  |  |
| 1092 |  |  |  |
| 1093 |  |  |  |
| 1094 |  |  |  |
| 1095 |  |  |  |
| 1096 |  |  |  |

| 1097 | # VIII. 第三方试纸 |
| --- | --- |
| 1098 |  |
| 1099 | 第三方试纸是指由制造和销售血糖仪的公司以外的公司制造和销售的试纸。第三方试纸制造商应确保他们知道血糖仪的任何设计变更，因为这些变更可能影响试纸与血糖仪的兼容性。由于试纸和血糖仪作为一体化的系统工作，第三方试纸制造商应该在510(k)申报材料中充分说明他们如何减少血糖仪设计变更造成的不正确结果的风险。有效确保第三方试纸制造商知悉血糖仪设计变更的一种方法是在第三方试纸制造商和血糖仪生产商之间达成协议。 |
| 1100 |  |
| 1101 |  |
| 1102 |  |
| 1103 |  |
| 1104 |  |
| 1105 |  |
| 1106 |  |
| 1107 |  |
| 1108 |  |
| 1109 | # IX. 软件 |
| 1110 |  |
| 1111 | 关于自我血糖监测仪及其组件和配件的软件描述，我们建议您查阅美国食品药品管理局标题为“关于医疗器械所含软件的上市前申报材料的内容的指南”的指南(http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceD ocuments/ucm089593.pdf)。鉴于血糖结果将成为治疗的基础，包括由患者或医务人员确定胰岛素剂量，美国食品药品管理局通常认为血糖仪是中等关注度器械。不正确的血糖结果或软件未能检测到错误可能会导致糖尿病管理不当。有关510(k)申报材料中的软件说明，请参见上文第V节。 |
| 1112 |  |
| 1113 |  |
| 1114 |  |
| 1115 |  |
| 1116 |  |
| 1117 |  |
| 1118 |  |
| 1119 |  |
| 1120 |  |
| 1121 |  |
| 1122 | # X. 标签 |
| 1123 |  |
| 1124 | 自我血糖监测仪的标签包括用户手册，快速入门指南(可选)，试纸和质控品的包装说明书以及血糖仪、试纸和质控品的包装盒和容器标签。试纸和质控品的包装说明书和用户手册应简单、简洁并易于理解。图形，如线条图、插图、图标、照片、表格和图形是非常有用的工具。制造商应确保在整个标签中始终如一地使用相同的术语来识别器械及其部件，避免同义词或替代性短语。在供非专业用户居家使用的器械的标签中不应使用符号。关于开发明确完整的居家体外诊断标签的重要原则的信息，我们建议您查阅下面的文件： |
| 1125 |  |
| 1126 |  |
| 1127 |  |
| 1128 |  |
| 1129 |  |
| 1130 |  |
| 1131 |  |
| 1132 |  |
| 1133 |  |
| 1134 |  |

| 1135 |  | • | 美国食品药品管理局标题为“医疗器械患者标签指南；面向业界和美国食品药品管理局工作人员的最终指南”的指南(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocu ments/ucm070782.htm)。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1136 |  |  |  |
| 1137 |  |  |  |
| 1138 |  |  |  |
| 1139 |  | • | CLSI GP-14: “家用体外检测产品；经批准的指导原则” |
| 1140 |  | • | 美国食品药品管理局标题为“体外诊断标签要求” 的器械咨询网站 (http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/Devi ceLabeling/InVitroDiagnosticDeviceLabelingRequirements/default.htm)。 |
| 1141 |  |  |  |
| 1142 |  |  |  |
| 1143 |  |  |  |
| 1144 | 应该描述21 CFR 809.10(b)所要求的技术信息，以便非专业用户能够了解该信息或根据需要查找该信息。详细的技术信息(例如测试原理的化学细节或数据的统计分析)可以在单独的部分中提供，然后阐明适于非专业用户的陈述 |  |  |
| 1145 |  |  |  |
| 1146 |  |  |  |
| 1147 |  |  |  |
| 1148 |  |  |  |
| 1149 | 510(k)申报材料必须包含足够详细的标签，以符合21 CFR 807.87(e)的要求。最终标签也必须符合21 CFR 809.10的要求。 |  |  |
| 1150 |  |  |  |
| 1151 |  |  |  |
| 1152 | 以下项目旨在进一步帮助发起人符合21 CFR 809.10关于试纸和血糖仪标签的要求。 |  |  |
| 1153 |  |  |  |
| 1154 |  |  |  |
| 1155 |  | 1. | 所有器械的标签必须包含器械的专有名称和通用名称。21 CFR 809.10(a)(1)和21 CFR 809.10(b)(1)。各种测试系统组件的命名方式应使得它们被认为属于相同的系统或产品系列(ABC血糖测试系统，ABC血糖仪，ABC血糖试纸等)，以帮助识别系统组件。 |
| 1156 |  |  |  |
| 1157 |  |  |  |
| 1158 |  |  |  |
| 1159 |  |  |  |
| 1160 |  |  |  |
| 1161 |  | 2. | 您必须在您的标签和标签文件中包含产品的预期用途。21 CFR 809.10(a)(2)和21 CFR809.10(b)(2)。供非专业用户居家使用的自我血糖监测仪的预期用途应与下面的实例类似： |
| 1162 |  |  |  |
| 1163 |  |  |  |
| 1164 |  |  |  |
| 1165 |  | 3. | XYZ血糖监测系统适用于定量测量手指毛细血管全血中的血糖。它适合供糖尿病患者居家用作监测糖尿病控制计划的有效性的一种辅助手段。 XYZ血糖监测系统拟供单人使用，不应该共用。 |
| 1166 |  |  |  |
| 1167 |  |  |  |
| 1168 |  |  |  |
| 1169 |  |  |  |
| 1170 |  |  |  |
| 1171 |  | 4. | 标签和标签必须包含适合产品所带来的危害的警告。 (21 CFR 809.10(a)(4)和21 CFR 809.10(b)(5)(ii))。 |
| 1172 |  |  |  |
| 1173 |  |  |  |
| 1174 |  | 5. | 您应该在外盒标签和包装说明书上突出显示以下警告。 |
| 1175 |  |  |  |
| 1176 |  |  |  |
| 1177 |  | 此器械不适用于医疗保健或医护环境，如医院、医师办公室或长期医护机构，它未获得美国食品药品管理局许可在这些环境中使用，包括常规辅助测试或作为血糖控制程序的一部分使用。 |  |
| 1178 |  |  |  |
| 1179 |  |  |  |
| 1180 |  |  |  |
| 1181 |  |  |  |

| 1182 | 在多名患者中使用这种器械可能导致人体免疫缺陷病毒(HIV)、丙型肝炎病毒(HCV)、乙型肝炎病毒(HBV)或其他血源性病原体的传播。 |  |
| --- | --- | --- |
| 1183 |  |  |
| 1184 |  |  |
| 1185 |  |  |
| 1186 | 1. | 标签必须按照21 CFR 809.10(b)(4)的规定包含程序的化学、物理、生理或生物学原理。这些原理的讨论应该包括酶的识别和来源以及反应的描述。标签应说明是否以全血或血浆当量测定结果。打算在美国使用的自我血糖监测仪应以血浆当量为单位报告结果。 |
| 1187 |  |  |
| 1188 |  |  |
| 1189 |  |  |
| 1190 |  |  |
| 1191 |  |  |
| 1192 |  |  |
| 1193 | 2. | 标签必须如809.10(a)(6)和21 CFR 809.10(a)(10)所述包含一种方式，藉此方式可以使用户确信在使用时试剂符合适当的特性、强度、质量和纯度标准)。 |
| 1194 |  |  |
| 1195 |  |  |
| 1196 |  |  |
| 1197 | 3. | 标签必须提供标本收集和准备说明。 (21 CFR 809.10(b)(7))。使用说明应包括向用户陈述鉴于皮肤上的污染物可能会影响结果，在采样前使用肥皂和水彻底清洁皮肤和然后使皮肤干燥的重要性。另请阅读下面的清洁和消毒说明。 |
| 1198 |  |  |
| 1199 |  |  |
| 1200 |  |  |
| 1201 |  |  |
| 1202 |  |  |
| 1203 | 4. | 标签必须提供推荐程序的逐步描述(21 CFR 809.10(b)(8))和仪器操作说明(21 CFR 809.10(b)(6)(v))。应酌情使用编号而不是项目符号来阐明(例如程序步骤等)。 |
| 1204 |  |  |
| 1205 |  |  |
| 1206 |  |  |
| 1207 |  |  |
| 1208 | 5. | 标签必须包括对程序的限制因素的陈述，包括已知的外部因素或影响结果的干扰物质(21 CFR 809.10(b)(10))。您应该包括(因偏差或不精密度)使用您的自我血糖监测仪可能引起临床上重大错误的测试条件(例如，特定药物，氧疗，高海拔)。您应该根据性能测试的结果指出器械已经过验证的最极端的条件(例如，最高海拔、最高温度和最低温度等)。 |
| 1209 |  |  |
| 1210 |  |  |
| 1211 |  |  |
| 1212 |  |  |
| 1213 |  |  |
| 1214 |  |  |
| 1215 |  |  |
| 1216 | 6. | 该标签应该清楚地向用户指示当他们实测的血糖低于或高于声称的血糖仪测量范围时，他们可以期望看到什么样的显示。例如，血糖仪XYZ的测量范围可以降到50 mg/dL。所有血糖值低于50mg/dL将提供一条适当的讯息表示结果低于血糖仪范围。血糖仪XYZ的标签将包括一条陈述解释此错误代码：“当您的血糖值低于50mg/dL时，您会看到下面的错误代码‘低于50’”。 |
| 1217 |  |  |
| 1218 |  |  |
| 1219 |  |  |
| 1220 |  |  |
| 1221 |  |  |
| 1222 |  |  |
| 1223 |  |  |

| 1224 | 7. | 标签必须描述校准和质控程序和质控品的详情(21 CFR 809.10(b)(8)(v)和21 CFR 809.10(b)(8)(vi))。这旨在确保自我血糖监测仪的最佳性能。本节应包括如何和何时进行质量控制检查的建议以及当质控品值不在制造商允许的范围内做什么的说明。作为标签中的质量控制信息的一部分，我们建议发起人提醒用户应定期审查他们的技术，并将使用他们的血糖仪获得的结果与他们的医务人员 使用实验室方法或良好维护和监测的系统获得的结果进行比较。 |
| --- | --- | --- |
| 1225 |  |  |
| 1226 |  |  |
| 1227 |  |  |
| 1228 |  |  |
| 1229 |  |  |
| 1230 |  |  |
| 1231 |  |  |
| 1232 |  |  |
| 1233 |  |  |
| 1234 |  |  |
| 1235 | 8. | 标签必须包含预期值(21 CFR 809.10(b)(11))。美国食品药品管理局建议预期值应为非糖尿病患者的预期值。美国食品药品管理局不建议包括针对糖尿病患者调整的额外范围，因为这些范围是由临床医师个人化和确定的。期望值应该引用于内部研究或最新的参考资料。 |
| 1236 |  |  |
| 1237 |  |  |
| 1238 |  |  |
| 1239 |  |  |
| 1240 |  |  |
| 1241 | 9. | 标签必须包含特定的性能特征(21 CFR 809.10(b)(12))。发起人应简要地描述所有的研究，并在包装​​说明书中汇总结果。美国食品药品管理局建议这包括来源于内部和用户研究的性能数据汇总。特别对于准确度的表示，请参见下面图表中的实例。应该单独为每个解剖部位和基质给出性能。 |
| 1242 |  |  |
| 1243 |  |  |
| 1244 |  |  |
| 1245 |  |  |
| 1246 |  |  |
| 1247 |  |  |
| 1248 | 10. | 为了使非专业用户有能力选择适合他们的自我血糖监测仪，重要的是要以易于理解的方式清楚地描述器械的准确度。将此信息放置在产品标签的显着位置也很重要，这样非专业用户就可以在购买之前和当他们正在学习如何使用他们购买的器械时了解个别血糖监测仪的性能。因此，外盒标签、试纸包装说明书和用户手册都应该容易理解临床研究结果的描写。 |
| 1249 |  |  |
| 1250 |  |  |
| 1251 |  |  |
| 1252 |  |  |
| 1253 |  |  |
| 1254 |  |  |
| 1255 |  |  |
| 1256 |  |  |
| 1257 | 11. | 在试纸包装说明书和自我血糖监测仪用户手册中，准确度信息应该放置在标签上的显着位置。我们建议将此信息包含在标签描述用户如何获得结果的部分中。在试纸包装说明书中，此部分应该很大，并应置于中心位置，以便用户了解使用这些试纸的系统的性能。我们推荐在器械用户手册和试纸包装说明书中使用下面类型的表示来传达您的准确度研究的结果。 |
| 1258 |  |  |
| 1259 |  |  |
| 1260 |  |  |
| 1261 |  |  |
| 1262 |  |  |
| 1263 |  |  |
| 1264 |  |  |
| 1265 |  |  |

|  | 供非专业用户居家使用的推荐的准确度表示法-实例 您的血糖仪结果可能与您的实际血糖值略有不同。这可能是因为技术上的细微差异以及测试技术的自然变化造成的。 下面的图表显示了350名典型用户使用ABC血糖仪测试他们的血糖水平的研究结果。例如，在这项研究中，350次中有340次ABC血糖仪给出的结果在真实血糖水平15％范围内。 真实血糖水平和ABC血糖仪结果之间的差异范围; 在5 %范围内; 在10 %范围内; 在15 %范围内; 在20 %范围内. 与真实血糖水平的匹配水平在x%范围内的血糖仪结果的百分比（和数量）; 57% (200/350); 94% (330/350); 97% (340/350); 100% (350/350). |
| --- | --- |
| 1266 |  |
| 1267 | 准确度信息也应包含在自我血糖监测仪外盒和试纸外盒标签以及试纸包装说明书和用户手册中。我们建议将此外盒标签准确度信息请读者查阅包装说明书并以图形方式表示用户研究数据。下面显示了这种类型的表示的一个实例。数字表示相对于实验室仪器，在所示的准确度范围内的血糖仪结果的数量 |
| 1268 |  |
| 1269 |  |
| 1270 |  |
| 1271 |  |
| 1272 |  |
| 1273 1274 1275 1276 | 准确的结果; 350/350 (100%的结果). 更准确的结果. 262/350 (75%的结果). 最准确的结果. 175/350 (50%的结果). |
| 1277 |  |
| 1278 | 准确度关键字; 所列的百分比是与实验室结果相比的血糖仪结果. 准确的结果; 血糖仪结果在实验室结果的+/-15%范围内. 更准确的结果; 血糖仪结果在实验室结果的+/-10%范围内. 最准确的结果; 血糖仪结果在实验室结果的+/-5%范围内. |
| 1279 |  |

| 1280 | 1. | 标签必须说明仪器的工作原理以及维修和保养信息(21 CFR 809.10(b)(6))。标签应包括错误讯息的列表或摘要，这些错误讯息的含义以及适当的故障排除过程。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1281 |  |  |  |  |
| 1282 |  |  |  |  |
| 1283 |  |  |  |  |
| 1284 |  |  |  |  |
| 1285 | 2. | 您应该在标签中提供一个正在运行的美国免费电话号码，以便给用户提供援助，并包括适用的工作时间和美国时区。如果用户援助不是每天24小时/每周7天/每年365天全天候提供，则发起人应提供在用户援助不可用时用户应该采取什么措施的说明。 |  |  |
| 1286 |  |  |  |  |
| 1287 |  |  |  |  |
| 1288 |  |  |  |  |
| 1289 |  |  |  |  |
| 1290 |  |  |  |  |
| 1291 | 3. | 标签必须针对产品所带来的危害，包含适当的警告或注意事项声明(21 CFR 809.10(a)(4)和21 CFR 809.10(b)(5)(ii))。我们建议您包含给非专业用户的指示，让他们在获得与他们感觉不一致的结果时联系他们的医务人员和在未经医务人员批准的情况下不要改变他们的用药方案。 |  |  |
| 1292 |  |  |  |  |
| 1293 |  |  |  |  |
| 1294 |  |  |  |  |
| 1295 |  |  |  |  |
| 1296 |  |  |  |  |
| 1297 |  |  |  |  |
| 1298 |  | 您应该在标签的开头包含重要安全说明的部分中明确并突出地陈述该器械的重要警告事项。所有的测试系统说明(用户手册，试纸标签等)都应包含重要的警告和安全信息。 |  |  |
| 1299 |  |  |  |  |
| 1300 |  |  |  |  |
| 1301 |  |  |  |  |
| 1302 |  |  |  |  |
| 1303 |  | 您应该强调使用自我血糖监测仪时疾病传播的风险，并引用用户可获得的任何相关的公共健康通告、标准实践指南或其他资源。至少应包括以下警告事项： |  |  |
| 1304 |  |  |  |  |
| 1305 |  |  |  |  |
| 1306 |  |  |  |  |
| 1307 |  |  | • | 血糖仪和采血器适用于单人使用。不要与其他人共用，包括其他家庭成员！不要用于多名患者！ |
| 1308 |  |  |  |  |
| 1309 |  |  | • | 试剂盒的所有部分都被认为具有生物危害性，即使在进行清洁和消毒之后，也可能会传播传染病。 |
| 1310 |  |  |  |  |
| 1311 |  |  |  |  |
| 1312 |  | 您应该包括这些参考文件： |  |  |
| 1313 |  |  |  |  |
| 1314 |  | • | “美国食品药品管理局公共健康通告：多人使用采血笔构成传播血源性病原体的风险：初步通报”(2010) http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm |  |
| 1315 |  |  |  |  |
| 1316 |  |  |  |  |
| 1317 |  |  |  |  |
| 1318 |  | • | 美国疾病预防控制中心网站：“血糖监测和胰岛素管理期间的感染预防” http://www.cdc.gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html |  |
| 1319 |  |  |  |  |
| 1320 |  |  |  |  |
| 1321 |  | 在描述如何获得血样的章节中，您应该重申血源性病原体传播的风险。您应该强调采血器只适用于单个用户，不应该被共用。您应该强调用户在操作血糖仪、采血器或试纸后须用肥皂水彻底清洁双手。 |  |  |
| 1322 |  |  |  |  |
| 1323 |  |  |  |  |
| 1324 |  |  |  |  |
| 1325 |  |  |  |  |
| 1326 |  |  |  |  |

| 1327 |  | 用户手册应包含关于根据所执行的研究，用户应该如何以及何时对血糖仪进行清洁和消毒程序的详细说明。具体来说，说明应包括以下内容： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1328 |  |  |  |
| 1329 |  |  |  |
| 1330 |  |  |  |
| 1331 |  | • | 解释为什么应该以适合预期用户的语言进行清洁和消毒。您应该解释“清洁”和“消毒”之间的差异。 |
| 1332 |  |  |  |
| 1333 |  |  |  |
| 1334 |  | • | 用户应该对器械进行清洁和消毒的推荐频率。例如血糖仪应至少每周清洁和消毒一次。应该提供解释，说明此数字如何与器械使用寿命内经确认的循环次数相关。应该明确说明器械的使用寿命。 |
| 1335 |  |  |  |
| 1336 |  |  |  |
| 1337 |  |  |  |
| 1338 |  |  |  |
| 1339 |  | • | 应提供清洁和消毒所需材料的一份清单。需要清楚地说明有关如何购买或准备这些产品的说明。 |
| 1340 |  |  |  |
| 1341 |  |  |  |
| 1342 |  | • | 详细的程序，描述应该对器械的哪些部分进行清洁和消毒，在血糖仪上需要保留清洁剂或消毒剂的时间(接触时间)等。您应该包括图形/照片以帮助用户。 |
| 1343 |  |  |  |
| 1344 |  |  |  |
| 1345 |  | • | 关于在操作血糖仪、采血器或试纸后，用户应该使用肥皂和水彻底清洁双手的声明。 |
| 1346 |  |  |  |
| 1347 |  | • | 在清洁和消毒部分中应清楚显眼地列出有关技术援助或问题的联络电话号码，并列出用户应检查的外部劣化和劣化性能的迹象 |
| 1348 |  |  |  |
| 1349 |  |  |  |
| 1350 |  |  |  |
| 1351 | 4. | 如果没有提供研究支持使用自我血糖监测仪进行替代性位点检测(AST)，您应该在包装说明书和用户手册中包含一条显眼的警告，以防止使用自我血糖监测仪进行替代性位点检测。对于某些自我血糖监测仪，可能需要从指尖以外的解剖部位（即前臂、上臂、大腿、小腿、手掌）采集血样。 |  |
| 1352 |  |  |  |
| 1353 |  |  |  |
| 1354 |  |  |  |
| 1355 |  |  |  |
| 1356 |  | 因为疼痛较少或穿刺部位的选择较多，某些用户可能更喜欢从替代性采样位点获取血样。然而，研究表明在血糖快速变化期间(即饭后，给药或运动)，替代性位点的血液中的血糖水平可能与指尖血液中的血糖水平显着不同。另外，血糖水平可能不会上升或下降达到与指尖相同的高水平或低水平。这可能会导致在非禁食时间内在替代性位点测量血糖时发生低血糖检测延迟或未能检测到低血糖。 |  |
| 1357 |  |  |  |
| 1358 |  |  |  |
| 1359 |  |  |  |
| 1360 |  |  |  |
| 1361 |  |  |  |
| 1362 |  |  |  |
| 1363 |  |  |  |
| 1364 |  | 当替代性采血点已经被验证并且需要时，您应该澄清在血糖改变期间或周围循环减少(例如休克)期间这些位点的结果可能滞后于指尖血样。 |  |
| 1365 |  |  |  |
| 1366 |  |  |  |
| 1367 |  |  |  |

| 1368 | 您应在包装说明书中包含与替代性位点检测相关的以下限制因素： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1369 |  |  |  |  |
| 1370 |  |  |  |  |
| 1371 | • | 当血糖水平快速变化时(例如饭后，服用胰岛素后，或在运动过程中或运动之后)，替代性位点血样结果可能与指尖血样结果不同。 |  |  |
| 1372 |  |  |  |  |
| 1373 |  |  |  |  |
| 1374 | • | 如果下列任一情况适用，不要依赖替代性采样位点的测试结果，而要使用从指尖采集的血样： |  |  |
| 1375 |  |  |  |  |
| 1376 |  |  | ○ | 您认为您的血糖是低的。 |
| 1377 |  |  | ○ | 当您发生低血糖时，您并不知道症状。 |
| 1378 |  |  | ○ | 结果不符合您的感觉。 |
| 1379 |  |  | ○ | 饭后。 |
| 1380 |  |  | ○ | 运动后。 |
| 1381 |  |  | ○ | 在疾病期间。 |
| 1382 |  |  | ○ | 在压力的时候。 |
| 1383 | • | 不要使用替代性位点血样的结果来校准连续血糖监测系统(CGMS)或用于胰岛素剂量计算。 |  |  |
| 1384 |  |  |  |  |
| 1385 |  |  |  |  |

| 1386 | # 附录1.待考虑的自我血糖监测仪错误来源 |
| --- | --- |
| 1387 |  |
| 1388 | 下表7列出了与自我血糖监测仪的设计、生产和使用相关的错误来源。这并非是一份详尽的清单。您应该根据您对特定器械的了解来考虑所有的错误来源。诸如CLSI EP-18A和ISO 14971等文件也列出了需要考虑的分析前、分析和分析后错误。 |
| 1389 |  |
| 1390 |  |
| 1391 |  |
| 1392 |  |
| 1393 |  |
| 1394 | 表 7 –错误来源实例 |
| 1395 | 类别; 错误或失败来源. 操作员; 没有正确地遵循程序，例如：. •; 血样污染. •; 不正确的标本收集(例如，差的采血技术和不正确的量). •; 在试纸上滴加的血量不足或者错误滴加血液. •; 在不适当的时间使用替代部位的血样，或者使用未经制造商验证的部位. •; 在试纸上多次滴加标本(例如，如果用户认为第一次没有滴加足够的标本). •; 不正确地将试纸插入血糖仪. •; 定时不准确. •; 使用受污染、过时或损坏的试纸或试剂，包括校准品或质控品. •; 未能理解或响应血糖仪的输出。. •; 血糖仪维护或清洁错误. •; 校准错误或未能校准，或者未能按照标签的指示调整血糖仪或检查质控品的性能. •; 不正确保存或使用存储的数据. •; 血糖仪、校准品、质控品或试纸的贮藏或装卸不当，或血糖仪维护不当. •; 无意中改变了参数(例如测量单位). •; 必要时未能联系医师. •; 在血糖仪上使用未经验证的试纸. 试剂; •; 试纸或试剂过期. •; 试纸损坏或污染. •; 试纸、校准品或质控品未能适当起作用. |

|  | • | 制造不正确；产品不符合规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | • | 试纸尺寸不正确 |  |
|  | • | 干扰试纸上的化学反应(例如还原物质) |  |
|  | • | 试纸或其他试剂的容器设计不当；未能防止劣化；用于保持试纸干燥的干燥剂失效 |  |
| 环境 | • | 器械效应 |  |
|  | • |  | 温度 |
|  | • |  | 湿度 |
|  | • |  | 海拔高度；高压氧治疗条件 |
|  | • |  | 电磁辐射 |
|  | • |  | 可见光；阳光 |
|  | • | 人为因素 |  |
|  | • |  | 照明，血糖仪表面眩光 |
|  | • |  | 视觉和听觉干扰 |
|  | • |  | 压力条件 |
|  | • |  | 手灵巧性受限 |
| 软件 | • | 混淆或模糊用户提示和反馈 |  |
|  | • | 不正确的数学算法 |  |
|  | • | 未被发现或无法识别的信号错误 |  |
|  | • | 计时失败 |  |
|  | • | 在内存中错误存储测试结果，包括结果与正确的患者或测试时间匹配 |  |
|  | • | 其他软件故障 |  |
| 硬件 | • | 电子故障 |  |
|  | • | 物理创伤或振动 |  |
|  | • | 不正确的试纸尺寸公差对器械造成损坏(第三方制造商) |  |
|  | • | 静电放电 |  |
|  | • | 电磁/射频干扰性 |  |
|  | • | 电池可靠性，使用寿命和更换 |  |
|  | • | 组件失效 |  |
|  | • | 错误制造 |  |

| 1396 | 系统; •; 物理创伤或振动. •; 校准/调整不正确（在不同批次的试纸之间）. •; 校准失败，干扰，不稳定或使用超出推荐的稳定时间。. •; 标签不适合预期用户。. •; 血糖仪或操作复杂性不适合预期用户. •; 培训不足. 临床; •; 内源性物质的干扰。. •; 严重的病症（例如脱水，缺氧，高血糖 - 高渗状态，低血压或休克，酮症酸中毒）。. •; 其他外源性物质（如麦芽糖静脉注射液）. |
| --- | --- |
| 1397 |  |

| 1398 | # 附录2. 特殊510(k)和自我血糖监测仪 |
| --- | --- |
| 1399 |  |
| 1400 | 什么是特殊510(k)，它是如何适用于您的血糖仪申报材料的？ 特殊510(k)申报材料是证明制造商自己先前获得许可的器械不会影响预期用途或改变基础科学技术的某些改造的实质上等同性的传统方法的一种替代方案。对于此类改造，美国食品药品管理局认为质量体系法规(QS规范)[见21CFR第820部分]中概述的严格的设计控制程序要求能够产生高度可靠的结果，除其他的510(k)内容要求外，这是判定实质等同性的基础。 |
| 1401 |  |
| 1402 |  |
| 1403 |  |
| 1404 |  |
| 1405 |  |
| 1406 |  |
| 1407 |  |
| 1408 | 因此，在特殊510(k)选项下，有意改造自己的合法上市销售器械的制造商将进行风险分析和必要的验证和确认活动，以证明改造的器械的设计输出符合设计输入要求。制造商确保圆满完成此过程后，可以申报“特殊510(k)：器械改造”。 |
| 1409 |  |
| 1410 |  |
| 1411 |  |
| 1412 |  |
| 1413 |  |
| 1414 | 特殊510(k)的适格性 |
| 1415 | 为确定改造的自我血糖监测仪是否符合按照特殊510(k)申报的资格条件，您应该咨询美国食品药品管理局标题为“新的510(k)范式-在上市前通知中证明实质等同性的替代方法-最终指南”的指南(www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocumen ts/ucm080187.htm)。发起人还应在美国食品药品管理局标题为“如何准备特殊510(k)”的网站上查阅信息(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDev ice/PremarketSubmissions/PremarketNotification510k/ucm134573.htm)。 |
| 1416 |  |
| 1417 |  |
| 1418 |  |
| 1419 |  |
| 1420 |  |
| 1421 |  |
| 1422 |  |
| 1423 |  |
| 1424 | 如上所述，当候审器械是对发起人自己先前合法上市销售的器械的改造版时，特殊510(k)是适当的，发起人自己先前合法上市销售的器械将作为改造型器械的等同性对比器械。这通常意味着候审器械和等同性对比器械是相同器械设计文件的一部分。等同性对比器械A与候审器械B之间的相似性的存在本身并不一定意味着器械B是器械A的改造型 |
| 1425 |  |
| 1426 |  |
| 1427 |  |
| 1428 |  |
| 1429 |  |
| 1430 |  |
| 1431 | 美国食品药品管理局认为，为确保特殊510(k)选项的成功，对可能通过此途径获得上市许可的器械改造类型应有共同的理解。因此，业界和美国食品药品管理局工作人员可以很容易地确定改造是否适合作为特殊510(k)申报是关键的。为优化特殊510(k)将被接受审评的机会，发起人应评估每一改造，以确保该改造不会：(1)影响预期用途或(2)改变器械的基础科学技术。 |
| 1432 |  |
| 1433 |  |
| 1434 |  |
| 1435 |  |
| 1436 |  |
| 1437 |  |
| 1438 |  |

| 1439 | 根据美国食品药品管理局有关血糖仪的经验，我们可以提供以下可能或可能不适合作为特殊510(k)审评的改造清单。此清单并不打算包罗一切。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1440 |  |  |  |
| 1441 |  |  |  |
| 1442 |  |  |  |
| 1443 | 通常符合特殊510(k)资格条件的改造： |  |  |
| 1444 |  |  |  |
| 1445 |  | • | 用户界面的细微变化 |
| 1446 |  | • | 更改内存功能(例如添加存储额外结果的功能) |
| 1447 |  | • | 通过限制试纸批次放行标准，消除试纸编码要求 |
| 1448 |  |  |  |
| 1449 |  | • | 如果器械不适用于视障用户，则增加语音(说话)功能 |
| 1450 |  |  |  |
| 1451 |  |  |  |
| 1452 | 通常不符合特殊510(k)资格条件的改造： |  |  |
| 1453 |  |  |  |
| 1454 |  | • | 在血糖试纸上滴加的血样体积发生显着变化 |
| 1455 |  | • | 增加替代性采血点(例如，除指尖之外还增加手掌) |
| 1456 |  |  |  |
| 1457 |  | • | 添加血样基质(例如除毛细血管血液外还增加静脉全血) |
| 1458 |  |  |  |
| 1459 |  | • | 更改用于计算血糖浓度的测量算法 |
| 1460 |  | • | 改变化学反应中使用的酶(例如从血糖脱氢酶改为血糖氧化酶) |
| 1461 |  |  |  |
| 1462 |  | • | 在单独许可的血糖仪B上使用血糖仪A获得许可使用的试纸。 |
| 1463 |  | • | 影响器械预期用途的任何改造 |
| 1464 |  | • | 基础科学技术的任何改变 |
| 1465 |  |  |  |
| 1466 | 欲讨论有关您的自我血糖监测仪作为特殊510(k)进行申报的资格条件的任何特殊问题，我们建议您联系体外诊断器械和放射健康办公室。 |  |  |
| 1467 |  |  |  |
| 1468 |  |  |  |
| 1469 |  |  |  |

虽然大多数自我血糖监测仪适合居家使用，这也适用于通过医疗专业人员开立的处方获得的家用自我血糖监测仪。

参见信息：http://www.cdc.gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html.

精选并在美国环保署注册的消毒剂：http://www.epa.gov/oppad001/chemregindex.htm

注意供在美国使用的自我血糖监测仪应当采用mg/dL和血浆当量报告结果。