在美国境外实施研究所获得医疗器械临床数据的验收

行业与美国食品药品管理局工作人员指南草案

指南草案

本指南草案发布仅用于征求意见目的。

本文件发布于2015年4月22日。

如对指南文件有任何意见和建议，应当在《联邦公报》发布指南草案的可用性通知后的90天内提交。电子意见请提交至http://www.regulations.gov，书面意见提交至美国食品药品管理局的文档管理部：美国马里兰州罗克维尔市费舍尔路5630号1061室（HFA-305），邮编20852。在提交意见时，请注明《联邦公报》发布的可用性通知中列出的文档编号。

如果您对本文关于CDRH监管器械部分有任何疑问，请联系Aaliyah K. Eaves（电话：301-796-2948），或发送电子邮件至Aaliyah.Eaves@fda.hhs.gov，或联系中心主任办公室（电话：301-796-5900）。如果您对本文关于CBER监管器械部分有任何疑问，请联系交流、外联和发展办公室（OCOD）（电话：1-800-835-4709或240-402-7800）。

|  |  | 美国卫生与人力资源服务部 美国食品药品管理局 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 医疗器械和放射卫生中心 |
|  |  | 生物制剂评估和研究中心 |

前言

附加副本

CDRH

如有需要，可通过网络获取附加的副本。您可以通过电子邮件至CDRH——Guidance@fda.hhs.gov请求提供指南副本。在提出请求时，请注明指南的文件编号（1741）。如需指南文件的单独硬拷贝，请提交书面请求至美国食品药品管理局器械和辐射健康中心，指南和政策发展部的中心主任办公室：美国马里兰州银泉市新罕布什尔大街10903号6号楼5431室，邮编20993- 0002。

CBER

如有需要，可联系生物制品评价和研究中心（CBER）获取指南副本。书面请求应发送至交流外联和发展办公室（OCOD）：新罕布什尔大街10903号71号楼3128室，或者拨打电话1-800-835-4709或240-4027800，或者发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov，或者访问http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm查阅。

目录

I.	引言	4

II.	背景	5

III.	范围	5

IV.	使用 OUS临床数据支持器械提交材料	6

A.	OUS数据的验收框架	6

B.	有效的科学证据	7

C.	依赖OUS数据时的注意事项	8

V.	关于《药品临床试验管理规范》的其他信息	14

在美国境外实施研究所获得医疗器械临床数据的验收

行业与美国食品药品管理局工作人员指南草案

本指南草案在最终定稿时将代表美国食品药品管理局（FDA或机构）关于这一主题的最新意见。本指南不赋予任何人任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令和法规的要求，你也可以使用该方法。如果你想讨论其它可选择的方法，请联系标题页面上列出的负责执行本指南的FDA工作人员或办公室。

- I.	引言

本指南草案清楚地表达了FDA关于科学验收支持器械上市前申请的外国临床研究所获得的有效临床数据的政策。本指南描述了当使用数据，其中包括数据对于美国患者群体和研究设计问题适用性数据时的特殊考虑，而且还提供了帮助申办方获得充分满足适用FDA标准数据的建议，以支持器械在美国获得批准或同意。本指南不旨在宣布新政策，而是介绍了FDA对当前专题的建议处理方法。

FDA的指导性文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指其建议或者推荐而不代表其要求。

- II.	背景

正如卫生与公众服务部（HHS）监察长办公室（OIG）（“OIG 报告”）1所说的那样，临床研究越来越全球化。FDA承认，申办方可以选择在各种各样的情境下进行临床研究，包括在美国境外（OUS）以及美国境内。有些申办方可能寻求仅依赖OUS临床数据作为研究器械豁免IDE或在美国获得上市许可的支持材料。近年来，以OUS临床数据作为支持材料的DE申请和上市许可申请的数量有所增加，而且未来还可能会持续增加。临床试验的日益全球化为美国和外国的监管者都带来了挑战。这些挑战包括影响外国临床试验地点检查次数的资源限制、临床试验的不必要重复，以及行政管理负担。

2012年7月9日，美国总统签署了《食品和药品管理局安全与创新法案》（FDASIA）（《公法》112-144（2012年）），其中添加了一项关于使用外国临床数据的新条款。FDASIA的第1123节添加了《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）第569节B部分的规定，如果器械申请表明其数据满足FDA关于支持器械同意或获得批准的适用标准的要求，FDA需在决定是否批准或允许器械获得同意时对在OUS实施的临床研究所获得的数据进行验收。如果FDA发现这些数据不满足支持器械获得同意或批准的适用标准的要求，则FDA必须向申办方发布书面通知以表明其调查结果以及其得出这一调查结论的原因。

第569节B部分规定了FDA在验收充足的、经理论推断得来的、科学性的有效数据时的长期方法，且不要求考虑试验地点。但是，FDA认为使用在外国对器械进行研究所获得的数据来支持FDA的上市许可存在一定的挑战。这些挑战可能包括研究群体和预期美国患者群体之间的差异性，从支持OUS审核标准的不同终点进行推断的困难性，以及甚至疾病特征与治疗标准之间的差别。这些挑战可能会导致在应用于美国的预期患者群体时研究自身无法证明器械的效能，或者满足美国法定上市前审核的标准。FDA相信，推进FDA关于OUS数据使用的明确政策将减少不必要的重复，从而进一步转向统一全球的临床试验标准并促进公共卫生与创新。

- III.	范围

1	“临床试验的全球化——保护受试人过程中日益加剧的挑战”，卫生与公众服务部总监察长办公室，2001年9月（OEI-01-00-00190 ）。如有需要，可访问http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-01-00-00190.pdf查阅。

本指南聚焦于器械申请申办方在启用或依赖之前从OUS临床研究中所收集的数据以支持IDE、上市前通知（510（k））、重新开始请愿书（重新开始）、人道主义器械豁免（HDE）或上市前批准申请（PMA））时需考虑到的注意事项。2另外，本指南也介绍了在启用或依赖OUS数据时应考虑到的其他重要注意事项。在最终确定时，本指南应作为其他器械指南的补充而不取代任何指南。

- IV.	使用OUS临床数据支持器械提交材料

- A.	OUS数据的验收框架

FD&C 法案的第569节B部分规定：

（a） 一般而言——在根据按照本章要求所提交的申请决定是否批准药品或器械获得许可或同意时，如果申请人表明这些数据均满足支持药物或器械在美国获得批准、许可或同意的适用标准的要求，部长应对在美国境外（包括欧盟）进行的临床研究数据进行验收。

（b） 通知申办方——在按照（a）子段的要求调查美国境外（包括欧盟）所实施临床研究的数据时，如果发现这些数据不满足根据本章要求所提交申请而做出批准药品或器械获得许可或者同意的决定，部长应向申请的申办方发出书面通知，以告知其调查结果以及其得出这一调查结论的原因。

尽管这一规定是在2012年7月9日生效的，但是FDA长期以来一直是根据已有法令和法规机构的要求验收作为器械申请支持材料的OUS临床数据的。

FDA于1986年发布了21 CFR 814.15（a）和（b）3，具体说明了FDA可接受作为PMA支持材料的外国临床试验数据的情况。2001年3月21日，FDA发布了关于验收外国临床试验数据的指南——“行业指南——外国临床试验的验收”，该指南中说明了验收作为人用药品、医疗器械和生物产品申请或上市前批准支持材料的外国临床试验的要求。

2	本指南也适用于根据《PHS法案》通过实验性新药申请（IND）和生物制品许可申请（BLA）而被视为生物产品的医疗器械。

3	见51 Fed. Reg. 2634226342（1986年7月22日）

根据21 CFR 814.15（a），FDA将对根据作为研究的一部分而在美国提交以作为PMA支持材料的IDE实施的OUS临床研究进行验收，以验证其是否符合第812部分——研究器械豁免的要求，其中包括第50部分——保护受试人，以及第56部分——机构审查委员会。根据21 CFR 814.15（b），FDA将对在1986年11月19日开始或在这一天之后作为PMA支持材料提交的OUS临床试验进行验收，以确定申请人对这些数据有效性证明的真实性，以及确定在OUS实施的临床研究是否符合1983年版《赫尔辛基宣言》（宣言）或研究实施地点所在国家的法律和法规要求，以在最大程度上保护受试人的要求为准。如果使用了试验实施地点所在国家的标准，申请人需详细说明这些标准与宣言之间的所有差异，并且需要解释他们为受试人提供更高保护的原因。4 FDA对PMA申请或上市前批准的验收仅以根据21 CFR 814.15（d）的要求所获得的外国临床数据为基础，而且第814.15（e）条规定也鼓励申办方在提交预期以OUS临床数据为基础的PMA申请之前与FDA官员会面。

目前，FDA的监管条例明确解决了作为PMA申请支持材料的OUS研究的问题，但是并未解决其他器械申请问题，比如510（k）申请、HDE申请或IDE申请。FDA已经发布了一项拟定条例，在最终确定以后，该条例将要求作为PMA、IDE、HDE和510（k）申请支持材料的外国临床试验根据药品临床试验管理规范（GCP）实施。5

- B.	有效的科学证据

FDA需要获得器械上市前申请——包括510（k）申请、PMA和重新审核（见21 CFR 860.7）的有效科学证据。关于这些申请，同样的标准适用于相对于在美国进行的临床试验所获得数据的OUS数据。有效的科学证据应来自于控制良好的研究、部分对照的研究、无匹配对照的研究和客观试验、具备资格的专家所记录的完善病历，以及重要的使用上市器械人的体验报告，具备资格的专家可以通过这些资料公正且负责地推断出器械在其使用条件下是否具备安全性和有效性的结论。如果FDA根据21 CFR 860.7认为OUS数据构成有效的科学证据，那么这些OUS数据就可以用作申请通过或获得批准的支持材料。

FDA鼓励申办方启用或依赖已经实施的OUS器械研究从可能会用于预批准程序的相关CDRH或CBER审核决策中寻求输入信息。6 FDA和申办方在临床试验设计方面的早期合作可以促进充足OUS数据的提交并将在美国进行附加的或重复性研究的可能性降至最低。由于两个不同国家之间关于医疗器械上市前批准的标准各不相同，满足其中一个国家标准的临床试验不一定也满足适用的FDA标准。通过在开始OUS研究之前获得FDA的反馈，计划使用OUS研究作为产品在美国获得同意或批准的申办方，无论是否计划在另一个国家也使用该研究作为产品上市前批准的支持材料，可以帮助促进有效临床试验设计，同时帮助减少所需用于作为在美国获得上市前批准的支持材料的附加临床研究。

4	根据21 CFR 814.15（c），而且自1986年11月19日起，如果FDA对科学有效的研究数据感到满意而且受试人的权力、安全和福利都未受到侵犯，FDA将接受在OUS所进行的研究作为PMA的支持材料。

5	78 Fed. Reg. 12664（2013年2月25日）。

6	欲了解更多信息，请参阅FDA于2012年7月13日发布的“”行业及FDA工作人员医疗器械指南：预提交程序以及与有FDA工作人员在场的会议”，http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM311176.pdf。

- C.	依赖OUS数据时的注意事项

当寻求依赖外国临床数据作为器械提交材料的支持材料时，申办方应考虑到一些注意事项并尽可能在器械开发过程早期解决这些问题。其中有些注意事项对于OUS临床研究而言是独一无二的。在这些案例中，关键问题在于“OUS受试人保护标准是否满足FDA的适用要求”？ OUS和美国境内临床试验的试验条件、监管期望和/或研究群体之间是否存在差异，以致于数据可能不足以支持所研究器械的安全性和/或有效性？另一方面，有些注意事项与可能也会引起FDA对在美国进行的研究进行审核的研究设计和药品临床试验管理规范问题相关的基本问题。本节强调了FDA在关于外国临床数据是否可以，或者说在什么程度上可以，作为器械申请获得批准或许可的支持材料的决策制定过程中所考虑的一些广义范畴的问题。本指南列出了一些示例，它们说明了FDA是如何评估器械OUS临床研究的审核数据中的临床研究条件、研究设计和临床群体的。正如这些示例所示，这些注意事项并不会妨碍申办方对外国数据的依赖，但是提前考虑到这些注意事项可能会帮助申办方提高OUS研究数据可以全部或部分作为美国上市前申请支持材料的可能性。

在依赖OUS 研究的临床数据时，应考虑到的特殊注意事项包括：

- 临床试验条件的差异：在OUS国家和在美国进行临床试验之间的差异可以影响数据与预期美国群体的相关性。OUS国家可能会有不同的护理标准，这些标准会影响关于所研究器械相对于标准惯例的优势及风险分析。在这个意义上来说，临床试验设施和临床技能水平的差异也会影响OUS研究数据，这些数据可能不适用于美国临床惯例，而且这些差异可能会影响数据作为器械安全和/或有效力支持材料的有效性。

- 研究群体的差异性：如果器械在不同的群体（在民族、种族、年龄、性别方面存在差异的外国群体）中表现出不同的安全效果或优势，这会影响研究对于预期美国群体的适用性。7 在这些群体的器械研究提交材料中汇报这些表征是非常重要的，这样可以允许FDA对此进行适当的亚群分析。OUS试验中所研究的群体以及预期的美国患者群体可能也会在混杂的临床因素方面存在差异，这会影响干预及临床反应的风险。比如说，人们在抽烟、疾病以及肥胖等方面千差万别，而且某些群体中罕见或区域化疾病的发生会混淆研究结果。除此之外，文化、教育和语言差异也会影响对研究结果适用性以及联合OUS数据和美国数据能力的解读。如果OUS研究群体和预期的美国患者群体之间的临床研究条件存在差异，申办方应缓和这些差异或充分说明他们为什么不相信这些差异会影响对器械安全性和/或有效性的评估。

- 监管要求的差异：如果在OUS所进行的研究满足外国的监管要求，而不是，或者除了FDA以外的监管要求，这些研究可能不会设计用于解决满足FDA要求所必需的问题。比如说，一个OUS监管机构可能会要求证明器械的安全性以及性能，以支持其获得批准，然而《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）则要求试验数据必须提供合理的安全性和有效性保证才能帮助器械获得PMA批准。如果一项OUS研究旨在表明器械满足性能要求，那么数据可能不足以表明其可能的优势要大于可能的风险。

以下为一些在使用从OUS器械试验中收集的临床数据为基础做出FDA监管决策时可能出现的问题；FDA及申办方该如何解决这些问题；以及可能性的审核结果。

示例1：

一个公司提交了请愿书，要求重新审核分子遗传学检测，以确定在患初期乳腺癌的女性在5到10年内癌症复发可能性。该重新审核请愿书仅以不同欧洲国家所进行的试验数据以及测试结果的临床应用数据为基础。特别是，关键研究表明，基因“信号”可以预言淋巴结阴性原发性乳腺癌的复发这一调查结果进一步通过五个欧洲医疗中心对三百多位淋巴结阴性患者所进行的独立外部试验得到验证。

7	请参阅“行业指南：在临床试验中收集民族和种族数据”，http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/ucm126396.pdf）。欲了解关于这一主题的更多信息，请参阅FDA的指南草案“医疗器械临床研究的性别差异评估”，见第3页。

（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM283707pdf）。

FDA的审核所引起的注意事项：FDA确认临床试验的实施符合GCP标准、该国法律的要求，以及相对于《赫尔辛基宣言》更注重保护试验信息的法律的要求。确定的外国数据的存在，以及对于精心设计的研究的依赖消除了进行附加数据收集的需要。

结局：关键研究中测试的临床性能是以临床使用和附加的OUS的研究作为支持的。道德标准和数据完整性是需要维护的。FDA根据外国研究的规模和设计应考虑到所有的数据，以决定使用关键研究的数据计算器械的性能。此类器械是经过批准的。

示例2：

参与FDA关于将在另一个国家进行且旨在支持一种技术获得批准的试验设计讨论的申办方，计划通过提供关于肿瘤边缘的手术信息作为对护理标准的调整（手术影像和触诊）以提高乳腺癌切除手术的精确度。根据讨论结果，申办方在OUS进行了一项预期的多中心随机双群组试验，表明了器械在切除主要病变部分后确定其他需要切除部分方面发挥辅助性功能的有效性。该器械的主要效能是对于手术效果的衡量：成功通过在手术腔中重新切除了附加定向的组织而确定了永久性病理学检测所示的阳性边缘。

FDA 的审核所引起的注意事项：研究地点所在国家的群体相对于美国群体而言拥有相对较高的乳腺癌（BRCA）基因发病率。BRCA基因可能会也可能不会影响正常组织的成像。尽管这项研究未用于检测亚群之间的差异性，但是该研究表明了一种趋势：基于已公布的美国数据，OUS患者群体较美国患者群体会体验到更多的临床相关性优势，这便引出了一个问题：结果是否与预期的美国群体相关。

结局：为解决FDA关于潜在研究偏见的忧虑，申办方提供了事后补充分析结果，包括以边缘划分的非随机性联合主要终点，以及标准化的组织总量。这些分析结果提供了附加的支持，因而器械的安全性和有效性都有了合理的保证。FDA批准了申办方在美国进行批准后临床研究条件下的PMA。

示例3：

一个公司希望FDA能批准原来曾获得FDA关于胆道支架批准的器械用于新的预期用途。该公司已经提交了在其他五个国家所实施的前瞻性多中心单群组试验的结果，以作为其上市前批准的主要支持材料。

该研究旨在评估器械在6个月时间内相对于文献中所记录替代治疗性能目标（PG）的有效性。在美国境外10个地点实施的临床试验中，共有一百五十二（152）位受试人参与。在手术后第30天、6个月、12个月和24个月，研究人员对受试人进行了随访。

FDA的审核所引起的注意事项：FDA决定，PG源自于不以当前美国惯例为基础的文献，而且没有反映出美国患者的临床试验的有意义结果。因此，FDA未考虑将PG用于证明美国群体临床试验意义的主要有效终点。申办方没有与FDA就IDE的预提交进行交流，而且申办方也已经在FDA确定这一问题之前就完成了试验。尽管FDA能够在试验开始前的咨询期间提供关于外国研究的有意义输入信息，但是FDA也可以与制定外国数据重新分析计划或对外国数据进行补充的公司合作，以避免进行大量的新研究。

结局：FDA与申办方合作（通过PMA预提交互动）以当前可用的美国群体的相关文献为基础制定了一个更具当代性及临床意义的PG。FDA确定，新PG对于预期美国患者群体而言是一个适宜的比较器。FDA要求申办方使用新PG重新分析试验数据并进行一个小型的证实试验以确认重新分析结果。加上这些附加数据，所提交的所有数据足以表明器械的安全性和有效性具备合理的保证，而且可以作为获得批准的支持材料。

示例4：

一个公司希望FDA能批准将一种整形外科植入物用于因患关节炎而需要接受主要关节置换手术的活跃患者。该公司依赖外国数据来源作为其批准支持材料：一位研究人员调查了2000多例移植手术；140位外科医生在3000多次移植中的未公开数据；以及多位参与3800多次臀部移植手术的外科医生经历的公开报告。在研究过程中，许多患者都使用了这一非标准化且未经验证的工具来评估疼痛/功能。这一工具依赖于通过年度调查、患者填写的邮件调查问卷所获得的数据，而不依赖于通过医师所进行的物理评估及放射评估所获得的数据。

FDA的审核所引起的注意事项：患者不是根据预定义标准（例如，预定义的适用症）而被选择使用该器械进行移植手术的，而且仅使有一位调查人员参与调查创造了潜在的选择偏见。首次试验设计没有说明单个外国研究人员所获得的数据相对于目标美国群体和美国医疗实践而言的适用性。这两个数据集并未始终用于同样类型的评估或安全性及有效性数据的收集，这尤其成为了推断临床相关结果所面临的挑战。而且，这些数据中还包含患者的评估工具，这些工具可能会彼此具有前后关联而且仅与所研究的患者群体相关。

结局：尽管主数据集中的所有患者都是由同一位医师治疗的，但是关于每一位患者数据安全性和有效性数据的类型和数量是各不相同的。虽然如此，未公布的数据和关于多位外科医生体验的已公布报告证实了通过主数据集所获得研究结果的安全性和有效性。在要求重新对数据进行分析并向整形外科及康复器械顾问小组咨询以后，FDA根据器械的安全性和有效性得到了合理保证这一研究发现而批准了其PMA。

示例5：

一位申办方在另一个国家进行了一项临床试验：将一种植入装置用于阻断消化道缺陷。6个月后，该研究的主要终点成功闭合，并且在移植手术后的第一、二和第四周后的内窥镜检查也证实了这一点。在手术后六个月，研究人员对受试人进行了随访。

FDA的审核所引起的注意事项：FDA的审核确定了一些与该研究数据有用性相关的缺陷，以表明FDA批准的安全性与有效性的合理保证。FDA决定，为避免与重复程序相关的风险，应在试验结束后12个月对受试人进行随访，以确认闭合成功。这并不是OUS 研究地点的护理标准。此外，为实现主要终点所必需的闭合程度以及评估闭合的手段并没有充分的定义。该研究中不包含任何与不良事件相关的终点，因此研究的成功并没有充分的安全因素。

其他与缺陷与文件记录的充分性相关。该研究没有报告当地关于抗血小板疗法的护理标准，从而引起了关于数据对预期美国群体适用性的问题。对于从农村地区远道而来的研究受试人而言，对于医疗保健和药品权限的缺陷可能也会在后续研究中发挥重要作用，但是并没有关于此的明确文件记录。

结局：充足的后续数据和信息的缺乏、充分表现出主要终点特征的失败，以及关于当地护理标准信息的缺乏限制了FDA依赖这些数据的能力。为附加的后续研究定位研究受试人是不可行的，因为时间条件已经不允许，而且许多受试人都居住于较远的地方。为支持FDA批准，必须实施一项新的前瞻性研究。

示例6：

申办方在OUS国家为药物洗脱支架进行了一项多中心的随机临床试验。随后，该研究被用作另一个国家监管机构所颁发批准的支持材料，而且还作为美国上市前批准（PMA）的主要临床支持材料被提交。在进行试验并提交PMA之前，申办方未与FDA讨论他们的监管战略。FDA发现，初步研究不足以作为PMA的主要临床支持材料，因为其受试人参与标准、受试人关怀及随访过程存在重大限制。但是，FDA和申办方认为，新的关键研究可根据贝叶斯框架进行设计，并使用初步OUS数据作为先验信息。

这可能会限制新的关键研究的规模和范围。

FDA的审核所引起的注意事项：在之前研究中所获取的OUS数据对美国群体的适用性需要确定。FDA建议申办方检查受试人基线特征的相似性以及美国群体的背景治疗。拟定试验与之前试验的可交换性也需要经过验证。FDA鼓励申办方参阅FDA关于医疗器械临床试验贝叶斯统计的指南。8

结局：分析表明，OUS研究群体可以与美国群体进行对比，而且可以作为基于贝叶斯设计的美国研究的先验信息。但是，这限制了美国研究的规模和范围。第二个研究结果表明了器械的安全性和有效性，可作为器械上市批准的支持材料。

示例7：

一家总部位于海外且在美国拥有较大市场的跨国公司研发了一种伴随体外诊断（IVD）测试，以支持选择肺癌患者进行靶向抗癌药物治疗。根据从临床试验群体及海外中心实验室所收集的数据，申办方要求且获得优先审核名额，因为这种装置旨在诊断一种危及生命的疾病并解决未被满足的医疗需求，与现有的已获得批准的替代方法相比，这种器械具备重要的临床意义优势。

拟定的伴随诊断IVD测试是在对患者进行扫描并邀请他们参加药物试验后开发出来的，该药物试验使用的是不同的、未经批准的、试验性IVD。参与药物试验且经扫描的受试人的组织标本的回顾试验是使用伴随诊断IVD测试进行的。为评估伴随诊断IVD测试结果的浓度，研究人员使用未经批准的试验性IVD选择了药物试验的受试人并进行了衔接性试验。为确定伴随诊断IVD测试的临床效应，在进行完伴随诊断IVD测试的回顾试验后，研究人员将参与药物试验的所有受试人的临床结果（即，检测呈阳性）与试样呈突变阳性的受试人的检测结果进行了对比。该试验对于FDA而言是首例。根据FDA对申办方的反馈，申办方提出并用贝叶斯设计在美国进行了一项试验。这限制了研究的规模和范围。试验的研究结果表明，该器械的安全性和有效性支持上市批准。

FDA的审核所引起的注意事项：FDA审核了外国肺癌组在三个OUS国家约45个中心收集的数据。FDA的审核考虑包括数据的充分性、对预期美国群体和相关美国医疗实践的适用性，以及拟定装置的风险利益情况。从总体上而言，治疗组在一般人口特征方面是非常均衡的，对照组和试验组的受试人在性别和抽烟情况方面存在一些显著差异，但这些差异都是可接受的。全分析数据集中共有173位受试人，其中134位接受了伴随诊断IVD测试。分析结果表明，诊断测试和药品的预期用途适用于预期美国群体以及美国医疗实践。

8	请参阅“贝叶斯统计在医疗器械临床试验中的使用指南”， （http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm071072.htm）。

结局：除抽烟情况以外，测试群体和美国群体之间在他们的人口统计和基线疾病特征参数方面均无重大差异。仅根据OUS临床试验数据，FDA批准了伴随诊断IVD测试的PMA。

- V.	关于《药品临床试验管理规范》的其他信息

如21 CFR 860.7所述，有效的科学证据是决定FDA是否可以使用数据作为510（k）、PMA或重新审核决定的唯一因素，但是通常情况下，这并不会解决上市前申请的道德理由。如需了解关于记录保持、研究人员资历、知情同意的充分性、独立伦理委员会审核，以及与接受OUS数据相关的其他因素的信息，请参阅拟定条例“受试人保护：接受医疗器械临床试验的数据。” 9

当最终确定以后，该拟定条例将要求遵守GCP原则的要求以便于接受某些器械研究的OUS数据。此外，无论申请类型如何，在最终确定以后，该拟定条例旨在帮助确保受试人所受到的保护以及从这些研究中所获取数据的质量和完整性。在该拟定条例中，FDA将GCP定义为“临床试验的设计、进行、实施、监测、审计、记录、分析和报告标准，在某种程度上提供了保证：数据和所报告的结果是可信赖的、准确的，受试人的权力、安全和幸福是受到保护的。GCP包括，独立伦理委员会（IEC）在研究开始之前进行审核与批准（或提供有利意见），IEC对正在进行中的研究进行继续审核，以及在开始实施研究之前获得并记录受试人的充分知情同意（如果受试人无法提供知情同意的话，或受试人的合法授权代表）。” 78 FR 12664，12674。

FDA对IDE研究的要求通过适用法规，比如《美国联邦法规》第21篇第50部分——受试人保护、《美国联邦法规》第21篇第54部分——财务状况披露、《美国联邦法规》第21篇第56部分——机构审核委员会，以及《美国联邦法规》第21篇第812部分——研究器械豁免，解决了GCP的问题。另外，FDA还将 “药品临床试验管理规范：综合指导（ICH E6）”以及“医疗器械受试人的临床研究——药品临床试验管理规范（ISO 14155:2011））”视为GCP原则的指南，其中明确阐明了OUS临床试验的道德和政策标准。10表明符合GCP的要求是医疗器械申办方证明他们的OUS数据遵守关于受试人保护和其他临床研究方面适用的FDA要求的一种方式。11

9	78 Fed. Reg. 12664（2013年2月25日）。

10	关于GCP的更多信息，访问：

http://www.fda.gov/ScienceResearch/SpecialTopics/RunningClinicalTrials/ucm155713.htm#FDARegulations.

11 申办方也应该考虑研究是否为临床试验，如果是，要考虑是否已按照42 U.S.C. § 282（j），《公共卫生服务法》第402节第（j）条的要求提交至www.ClinicalTrials.gov。