行业和FDA工作人员指南

制造方法或工艺变更的30天通知、135天上市前批准（PMA）补充申请和75天人道主义器械豁免（HDE）补充申请

文件发布日期：2011年4月13日

本文件代替1998年2月19日发布的“制造方法或工艺变更的30天通知和135天PMA补充申请”。

有关本文件的问题，请联系CDRH的Anastacia Bilek，电话：301-796-5588，电子邮件：atastacia.bilek@fda.hhs.gov，或联系通讯、外联与发展办公室（CBER），电话：301-827-1800或800-835-4709。

|  | 美国卫生与公共服务部 美国食品药品管理局 器械和放射卫生中心 合规办公室 生物制品评价和研究中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

任何意见和建议都可以随时提交给本机构审议，可以邮寄至美国食品药品管理局待审问题管理处，地址：5630 Fishers Lane, Room 1061, (HFA-305), Rockville, MD, 20852。或者，也可以在http://www.regulations.gov上提交电子意见。请在您的意见上标注发布本指导性文件的联邦公报通知中列出的文件编号。本机构可能不会立即对您提出的意见作出回应，而是纳入到下一次修订或更新文件中。

额外副本

可从互联网上获得额外副本。 您还可以发送电子邮件至dsmica@fda.hhs.gov，请求发送本指南的电子副本，或发送传真至301-847-8149，请求接收传真件。请使用文件编号（1687）来确定您要求的指南。

或

通讯、外联与发展办公室，HFM-40

生物制品评价和研究中心

美国食品药品管理局

1401 Rockville Pike, Suite 200N,

Rockville, MD 20852-1448

电话：800-835-4709 or 301-827-1800

网址：

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/defau lt.htm

目录

1.	引言	1

2.	哪些变更符合提交30天通知？	2

3.	哪些变更不符合提交30天通知的资格？	5

4.	30天通知内容	6

5.	应对30天通知、135天PMA补充申请或75天HDE补充申请	7

6.	提交30天通知	8

7.	30天通知申报费用的例外情况	8

行业和FDA工作人员指南

## 制造方法或工艺变更的30天通知、135天上市前批准（PMA）补充申请和75天人道主义器械豁免（HDE）补充申请

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）目前对此主题的思考。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。您可以使用替代方法，只要该替代方法符合适用的法令和法规的要求。如果您想讨论替代方法，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您不了解适当的FDA工作人员，请可以拨打本指南标题页上列出的相应号码。

## 引言

“联邦食品、药品和化妆品法案”（该法案）第515(d)(6)(A)部分规定，对经批准的器械进行的影响安全性或有效性的任何变更，均需提交PMA补充申请，除非该变更是制造工艺或制造方法的变化。21 U.S.C. 360e(d)(6)(A)。该法案规定，影响安全性或有效性的制造工艺或制造方法的变化需要提交30天通知。如果FDA发现这种通知不充分，FDA将通知申请人必须提交135天PMA补充申请或75天HDE补充申请。21 CFR 814.39(f)，814.108。本文件的目的是就FDA认为可能符合30天通知和通常不符合30天通知的变更提供指导。

本文件代替1998年2月19日发布的指南“制造方法或工艺变更的30天通知和135天PMA补充申请”。该新指南包含更新内容，以反映当前的审查流程、可以根据此方案提交的制造变更的更多示例，并讨论申报费用。

2002年的《医疗器械申报费用和现代化法》（MDUFMA）（P.L. 107-250）修改了FD＆C法案，为FDA提供新的职责和权限。按照MDUFMA第738部分的修订，该法案的一个重要条款要求FDA从2002年10月1日起对某些上市前申请或补充申请收取申报费用。MDUFMA根据提交的类型确定申报费用。然而，在MDUFMA下，30天通知不在收取申报费用的申请类型中。2007年的《食品和药品管理修订法案》（FDAAA）（P.L.110-85）后来对该法案进行了修订，要求收取30天通知的申报费用。21 U.S.C. 379j(a)(2)(A)(vi)。

FDA的指导性文件，包括本指南，不构成法律上的强制性责任。相反，本指南描述了本机构目前对某一主题的思考，只能将其视为建议，除非引用了具体的法规或法定要求。在机构指南中使用的词“should（应）”意味着建议或推荐某些东西，但不是必需的。

## 哪些变更符合提交30天通知？

影响器械的安全性或有效性、可能符合提交30天通知的变更是：

- 制造工艺的变更；或

- 制造方法的变更；

但是，如果这些变更还改变了最终器械的性能或设计规范或指定的物理或化学指标时，则不适合提交30天通知。在这种情况下，PMA持有人应视情况提交180天PMA补充申请或实时审查PMA补充申请。同样，在这些情况下，HDE持有人必须提交75天HDE补充申请。21 CFR 814.108。

以下是可能符合30天通知的影响到器械的安全性或有效性的制造工艺变更或制造方法变更的示例。

### 同一设施内的灭菌工艺参数

一般来说，以下变更可能适用于30天通知：

  - 无菌剂量审核；

  - 灭菌部位使用的曝气时间；

### 自动化现有工艺

一般来说，您做的以下变更可能适用于30天通知：

  - 手动切割工艺转变为自动切割工艺；

  - 手动控制操作转变为使用计算机数控（CNC）操作的制造工艺；

  - 手动缝制转变为自动化缝制工艺；

  - 在现有手动焊接工艺基础上增加替代自动焊接工艺，用于将高压电容器线连接到高压印刷电路板组件（PCBA）的连接器焊盘。

### 连接工艺

一般来说，以下变更可能适用于30天通知：

  - 在将馈通线连接到可植入脉冲发生器（IPG）的连接器导线上的电阻焊接基础上增加点激光焊接；

  - 从电阻焊接到激光焊接的制造工艺变更；

  - 用不同型号的热粘合器替换现有连接装置。（备注：使用与原始经验证装置相同参数的相同装置进行更换，不需要提交30天通知。）

### 用于去除制造材料的清洁方法

一般来说，30天通知可能适合您：

  - 变更印刷电路板组件（PCBA）的清洗顺序，以提高工艺效率并降低成本；

  - 将当前去除残留制造材料的手动清洁工艺替换为带有半自动基底清洗机的装置。

### 制造材料

一般来说，30天通知可能适用于以下变更：

  - 机械润滑剂；

  - 用于焊料返工的焊剂。

### 制造、储存或配送机构的环境条件

一般来说，30天通知可能适用于：

  - 在现有制造空间增加新洁净室；

  - 从ISO 4级环境变更为ISO 5级环境；

  - 在制造机构内重新布置配方室。

### 变更组件、材料或服务的供应商，但规格不变

一般来说，30天通知可能适用于以下情况：

  - 使用部件激光焊接的其它供应商；

  - 增加原料供应商；

  - 增加隐形眼睛的紫外载色体的备用供应商；

  - 变更无菌测试样本的无菌测试机构。

只有当制造商确定这些材料对器械的性能至关重要时，这些变更才需要提交30天通知。如果这些材料对器械的性能不是至关重要的，那么这些变更应作为定期报告（通常是指年度报告）的一部分提交。21 CFR 814.39(b)。

但是，请注意，如果制造变更涉及增加关键部件的第二供应商，并且该部件的规格不同，则不适宜提交30天通知，因为规格已发生变更。21 CFR 814.39(a)(6)。PMA持有人应视情况提交180天PMA补充申请或实时审查PMA补充申请。同样，在这些情况下，HDE持有人应提交75天HDE补充申请。 21 CFR 814.108。

### 质量控制测试

一般来说，30天通知可能适用于器械的组件、原材料、半成品器械或成品器械的质量控制测试的变更，例如：

  - 在灭菌前对非无菌样本进行的终产物热原检测；

  - 删除某些中间过程或最终器械的测试，以消除冗余测试、浪费，或使用在更有效的工艺过程中选择的测试样本；

  - 变更细菌内毒素测试的样本量；

  - 在过程检查步骤中取消部件验收的拒收标准；

  - 添加直接针对现场故障的检查步骤。

制造工艺类型

变更所使用的工艺类型，例如，从加工特定部件变更为注塑成型部件，可能适用提交30天通知。

对于符合21 CFR 814.39(d)(2)下的“特殊PMA补充申请 - 变更生效”的质量控制或制造工艺变更（增加新规格或测试方法，或提供器械的纯度、鉴别、强度或可靠性的额外保证），可以提交 “特殊PMA补充申请 - 变更生效”或30天通知。可以作为特殊PMA补充申请审查的制造变更通常是为了提高安全性而不影响有效性，在质量控制或制造过程中增加一个步骤。如果有效性也受到影响，那么这些变更应提交30天通知。

上面的例子只是用作说明的，事实情况无法穷尽。适于提交30天通知的其它变更示例可见标题为“上市前批准器械的变更（PMA） - PMA补充申请决策过程”的指南。

## 哪些变更不符合提交30天通知的资格？

FDA认为不符合30天通知资格的变更示例包括为适应以下变更所需的任何制造变更：

- 最终器械的制造/灭菌部位；

- 器械设计或性能规格；

- 材料规格或

- 器械操作软件。

FDA建议针对这些更改提交180天PMA补充申请、75天HDE补充申请或其它提交方案，如：实时补充申请（适用时）。

不影响器械安全性或有效性的制造工艺或制造方法的变更必须在定期报告中提交，通常称为年度报告。21 CFR 814.39(b)，814.126(b)(1)。

如果30天通知除制造变更之外还包含器械设计或标签变更，则该提交将自动转为180天PMA或75天HDE补充申请，并进行相应的审查。2 CFR 814.39(a)。

## 30天通知内容

30天通知必须包含:

- 变更的描述（还应包括任何图示说明）；

- 支持变更的数据或信息的总结，例如，用简洁的几页总结主要结果；和

- 声明根据FDCA  § 520(f)和21 CFR第820部分的要求进行变更。

30天通知还应包含：

- 器械描述；

- 实施变更的制造单位的识别；

- 变更的原因，包括对已发生的任何不良事件或现场故障的描述；

- 提供支持数据的附录（适用时）。

支持变更的数据或信息的总结应包括：

  - 为识别、记录、确认、审查和批准在30天通知中提交的制造变更而制定的程序的总结；

  - 如果您计划通过常规抽样和独立测定来验证变更的工艺，则应提供抽样方法的统计原理；

  - 描述您将如何监督和控制您打算变更的任何制造工艺；

  - 已完成的验证研究（证明制造工艺变更不会显著改变最终器械的操作）的总结。本总结应包括：

- 对验收标准的描述；

- 有关您如何使用有效统计方法分析测试数据的信息；

- 描述样本量的统计学原理的信息；

- 所发生的任何偏差的列表；和

- 偏差对结果的影响的确定；

- 说明如何实施变更控制程序，包括是否修改制造或质量控制说明，或制造规范。

此外，如果制造变更涉及以下情况，您还应概述如何实施采购控制程序以评估任何新的供应商或承包商：

- 对器械性能至关重要的部件或原材料供应商的变更；或

- 使用新的承包商进行制造或质量控制测试。

您还应该描述将要对组件或原材料进行控制的类型和程度，包括传入材料的规格和对传入验收活动的描述。此外，您还应描述用以评价组件或材料的使用的已完成的任何测试，并包括数据总结。注意：如果合同制造商正在制造21 CFR 820.3(l)定义的最终器械，那么30天通知是不合适的，该变更应作为制造地点变更提交补充申请。见21 CFR 814.39(a)(3)。

## 应对30天通知、135天PMA补充申请或75天HDE补充申请

如果变更符合30天通知的条件，并且您已向FDA提交了30天通知的完整材料，您可以在FDA收到通知之日后30天销售该器械，除非FDA通知您30天通知的资料不充分。

但是，如果您提交的资料不充分，FDA将在收到资料的30天内，以书面形式通知您需要提交135天PMA补充申请（或对于HDE持有人，提交75天HDE补充申请），并应描述接受该变更所需的其它资料或措施。21 CFR 814.39(f)，814.108。

如果FDA在收到您的30天通知起30天内未提出任何意见，并且您已支付了申报费用，则您可以在没有FDA的进一步措施的情况下销售该器械。

## 提交30天通知

为方便审查您的30天通知，您应在封面函中明确说明提交的是30天通知；比较理想的是大写字母加粗体字，例如“30-DAY NOTICE”。未正确标示提交类型可能会导致FDA将其作为PMA或HDE补充申请进行处理。

申请人应提交三份副本至：

美国食品药品管理局

器械和放射卫生中心

文件邮件中心 - WO66-G609

ATTN：30天通知

10903 New Hampshire Ave.

Silver Spring, Maryland 20993-0002

或

美国食品药品管理局

生物制品评价和研究中心(CBER)

文件控制中心, HFM-99

ATTN：30天通知

1401 Rockville Pike, Suite 200N

Rockville, MD 20852-1448

30天通知的当前费用结构可在以下网址查看：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYour Device/PremarketSubmissions/PremarketApprovalPMA/ucm048161.htm

## 30天通知申报费用的例外情况

根据该法令第738(a)(2)(B)部分的规定，以下列出的申请无需缴纳申报费用。

- HDEs和HDE补充申请，包括报告为30天通知的HDE补充申请；

- 仅适用于儿童人群的任何PMA或PMA补充申请；或

- 州或联邦政府机构提交的PMA或PMA补充申请，除非所涉及的器械拟在市场上销售。

HDE持有人必须按照21 CFR 814.39的PMA要求提交补充申请，除了申请HUD的新适用范围必须遵循21 CFR 814.110。21 CFR 814.108。然而，审查HDE补充申请的时间期限是75天。21 CFR 814.108和814.114。因此，对于PMA的需要135天补充申请的变更，对于HDE，将需要75天补充申请。

本指南文件第738部分中提到的所有内容均参考“联邦食品、药品和化妆品法案”（FD＆C法案）第738部分。 21 U.S.C. 379j。

对于器械的性能或设计规范、电路、部件、成分、操作原理或物理布局的变化，必须提交PMA补充申请。21 CFR 814.39(a)(6)

180天补充申请是对根据第515部分已批准的上市前申请或上市前报告的补充，不是小组追踪补充，并且要求组件、材料、设计、规格、软件、着色添加剂或标签的重大更改。21 U.S.C. 379i(4)(C)

实时补充申请是对已批准的上市前应用程序或上市前报告的补充，仅要求对器械进行微小的更改，例如器械设计、软件、灭菌或标签，对于实时补充申请，申请人提出请求后，本机构安排召开会议或类似的论坛，以共同审查和确定补充申请的状态。21 U.S.C. 379i(4)(D)

本指南中，现有的生产空间可以包括新建空间或建筑物，只要它们在同一个企业设立识别码（FEI）名下。

本指南文件中，供应商是指独立于制造商的质量管理体系，为制造商提供部件、材料或服务的任何人。这包括可能是制造商集团的一员，但在单独的质量管理体系下运行的供应商。（即，该供应商被称为内部供应商）。换句话说，如果供应商不是制造商内部稽查（质量稽查）范围的一部分，则该供应商处于单独的质量管理体系下，被视为内部供应商。内部供应商的管理方式与外部供应商的管理方式相同，同样需要提交供应商变更通常需提交的30天通知。

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089274.htm

最终器械在21 CFR § 820.3(l)中被定义为任何适合使用或具有功能的器械或任何器械的附件，无论其是否被包装、贴标签或灭菌。

受该法案第515部分约束的上市前批准的器械也受PMA批准器械的定期报告要求的约束（21 CFR 814.82(a)，21 CFR 814.84(b)）。FDA通常规定PMA持有人从原始PMA批准之日起一年提交一份报告，此后每年提交一次。因此，定期报告通常被称为年度报告。

21 U.S.C. 360e(d)(6)(A)(i)和21 CFR § 814.39(f).

该法案的第515(d)(6)(A)(ii) 和738(a)(2)(A)(vi) 部分。