于2016年12月13日经签署并形成法律的21世纪治愈法案（治愈法）对联邦食品、药品和化妆品法案的多个章节进行了修订。本指南是在治愈法颁布之前制定和发布的，因此本指南的某些章节可能现已不再适用。FDA正在评估如何对本指南进行修订以代表我们对这一主题的当前看法。欲获取更多信息，请联系CDRH-Cures@fda.hhs.gov。

行业及FDA工作人员指南

共识标准的认可和使用

文件发布日期：2007年9月17日

本文取代2001年6月20日发布的文件“共识标准的认可和使用；行业及FDA工作人员指南”。

关于本文件的问题，请联系Carol Herman（carol.herman@fda.hhs.gov或240-276-0556）。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 标准管理工作人员 科学与工程实验室办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。在提交意见时，请参考指南文件的确切标题。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

额外副本

可通过网络（http://www.fda.gov/MedicalDevices/ DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM077274.htm）获取额外副本。同时还可以向dsmica@fda.hhs.gov 发出电子邮件请求，获得本指南的电子副本或发送传真请求至301-847-8149获得复印件。请使用文件号（321）来确定您要求的指南。

目录

引言	1

最少工作量法	2

共识标准的认可和使用	2

共识标准的使用程序	2

上市前申请评审过程中的一般用途	3

自愿遵守	3

声明审查	3

“符合标准声明”内容	4

与ISO/IEC第22号指南的一致性	5

额外信息请求	5

审查文件	6

共识标准的局限性	6

共识标准的认可	6

其他信息	7

行业及FDA工作人员指南

共识标准的认可和使用

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的看法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA 工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

### 引言

本指南文件的目的是在医疗器械上市前提交的评价过程中，就国家和国际共识标准的识别与使用（包括符合这些标准的声明）为器械和放射健康中心（CDRH）评审员及行业提供指导。

许多国内和国际共识标准对与医疗器械相关的安全性和/或有效性方面进行了论述。其中很多标准是在器械和放射健康中心（CDRH）工作人员的参与下制定的。本指南描述了CDRH应如何根据对联邦食品、药品和化妆品法案（21 U.S.C. 360d（c））第514节进行了修订的1997年食品药品管理局现代化法案（P.L. 105-115）识别和使用共识标准。可通过CDRH的互联网网页（网址：http://www.fda.gov/cdrh/stdsprog.html）获取当前认可标准的列表。

需要提交上市前申请（即：上市前通知（510（k））、试验用器械豁免申请（IDE）、上市前审批申请（PMA）、人道主义器械豁免申请（HDE）或产品开发协议（PDP）的人员必须按照法令和法规的要求提供信息，以便使CDRH 能够就提交文件的许可或批准做出适当的决策。本指南描述了CDRH应如何使用与认可共识标准相关的信息以满足上市前的审查要求。其不会对CDRH获取经法令或法规授权的任何信息的能力产生影响。（21 U.S.C. 360d）

CDRH认为遵循认可共识标准能够为医疗器械诸多相关方面的安全性和/或有效性提供合理的保证。因此，就与此类标准的一致性提交的信息对IDE、HDE、PMA和PDP审查过程中所作出的安全性和有效性的认定有直接影响。在510（k）中，关于与认可共识标准一致的信息有助于确定新器械与合法销售的参照器械的实质等同性。该信息可用于证明新器械在此类标准所涉及的各方面与参照器械具有相当的有效性和安全性。此外，如果各上市前提交中包含如下所述的符合认可共识标准的声明，则在很多情况下，该声明应能够免除针对标准所涉及的器械在这些方面的实际测试数据的审查要求。

符合认可的共识标准并不能够始终作为监管决策的充分依据。例如，某一特定器械可能会提出各认可共识标准未论及的安全性或有效性问题，或者某一特定的FDA法规可能会要求超出符合认可共识标准声明信息的其他信息。在这种情况下，符合认可标准将无法满足在美国境内销售或调研产品的所有要求。下文，我们讨论了认可共识标准使用的程序及其用于上市前审查目的的局限性。

- 最少工作量法

我们认为应当考虑医疗器械法规各个方面的最小工作量法。本指南反应了我们对相关科学及法律要求的仔细审查，以及我们认为您遵守相关要求的最小工作量方法。然而，如果您认为存在工作量更小的替代方法，请联系我们，以便考虑您的观点。您可以将书面意见发送给本指南前言中列出的联系人，或者发送给CDRH或CBER监察专员。关于CDRH监察专员的综合信息及其联系方式，可通过互联网查找，网址：http://www.fda.gov/cdrh/ombudsman/。

### 共识标准的认可和使用

#### 共识标准的使用程序

- 上市前申请评审过程的一般用途

- 自愿遵守

- 声明评审

- “符合性声明”的内容

- 与ISO/IEC 第22号指南的一致性

- 额外信息请求

- 审查文件

- 监管审查

##### 上市前申请评审过程中的一般用途

为了简化上市前审查流程并使其合理化，申请人可在上市前提交文件中使用FDA认可的标准。当存在作为某一特定医疗器械的完整性能标准使用的一项FDA认可的共识标准时，共识标准通常是非常有用的。在这种情况下，该标准可能会包含对该特定医疗器械的相关性能特征进行描述的具体验收标准。这种情况下，符合认可标准应能够尽可能地减少510（k）提交中所需的数据和文件量以证明实质等同性。但是，这种综合性的共识标准是较为罕见。

若应用得当，遵循其他更普遍的垂直标准（即：可能并不涵盖器械性能的所有方面的器械特定标准）也可以作为简化上市前审查流程的一种手段。遵守明确阐明验收标准的各项认可共识标准和符合明确阐明验收标准的各项认可共识标准的声明是对上市前流程标准的有效使用。通过这种方式的使用，遵循FDA认可的共识标准将能够减少您所需提交的文件数量并将使FDA能够节约审查时间。

参照国家或国际标准的申请人应在其510（k）中包含一份填写完整的510（k）标准数据表（FDA第3654号表格，表格批准OMB #0910-0120）作为提交文件的一部分。

##### 自愿遵守

遵守认可的共识标准对于医疗器械制造商而言是严格自愿的。制造商可选择遵守适用的认可标准，也可以选择以其他方式解决相关问题。

##### 声明审查

若制造商在满足部分上市前审查要求的过程中选择遵循一项或多项认可的共识标准，则制造商必须针对这些标准提交一份“符合标准声明” （21 U.S.C. 360d（c）（2）（B））。制造商必须在在器械审批或许可后一段两年的时间内或在器械的预期设计寿命中（取两者中时间较长的一个）（21 U.S.C. 360d（c）（3）（C））保留与其合规性和/或符合标准声明相关的所有记录。这些记录需接受检查（21 CFR 820.180）。

若某一认可共识标准描述了一种测试方法，但并未规定性能极限或合格/不合格标准，则制造商应提交测试结果。

若提交文件中包含来自提交监管申请的一方的一项或多项认可共识标准的符合标准声明，且这些标准包含性能限制或验收标准，则评审员通常不会再要求与上市前提交中此类标准所涉及的安全性和/或有效性方面相关的数据。符合标准声明应足以证明与标准的一致性，并应足以在标准所涵盖的各方面证明器械的安全性和/或有效性。当某一认可标准描述了一种测试方法，但并未规定性能限制或验收标准时，除非制造商与评审部门进行了协商且评审部门另有决定，否则制造商应提交测试结果。若某一制造商声明其符合某一认可的标准，但其提交文件中的数据或其他信息提出了与一致性范围相关问题，评审员在经与其部门负责人或其他主管人员协商后，可能会要求额外的数据以评估该器械相对于此标准的性能。

制造商可能会将制造商自己进行的测试和分析或第三方（例如：测试实验室或认证机构等）实施的测试和分析作为符合标准声明的依据。伪造符合标准声明是21 U.S.C. 331（x）所明令禁止的一种行为。伪造符合标准声明的任何器械在21 U.S.C. 351（e）（2）项下均是不符合法定标准的。

制造商应根据上述规定保留与制造商符合标准声明相关的所有记录（无论是基于第三方测试和审查还是自身的内部测试和审查），检查过程中可能需要对其进行评审以评估与质量体系规章（21 CFR 820.180）的一致性。

##### “符合标准声明”内容

为了简化存在明确验收标准和存在广泛横向标准的共识标准的审查流程，申请人的提交文件中应包含一致性程度的明确文件。FDA建议您在提交文件中包含一个矩阵，对共识标准的各部分进行识别，并注明“是”、“否”或“不适用”等以表明其一致性。提交文件应进一步规定与具体医疗器械相关的验收标准，并应识别与共识标准的任何偏差。在有适用于验收标准和与标准的任何偏差的充分理由的情况下，FDA通常会接受符合标准声明，且不需要审查测试方案和分析原始数据。

认可共识标准的符合标准声明应做到以下几点：

- 识别所满足的相关认可共识标准

- 就各认可标准规定所满足的各项要求，不适用的要求或如下所述的偏差除外

- 就各共识标准识别针对接受审查的器械申请对标准进行更改的各种方式，包括确定实施了哪些替代性的系列实验

- 就各共识标准识别不适用于该器械的各项要求

- 详细说明与所应用的各相关标准的偏差（例如：与满足国家电气规程（ANSI/NFPA 70）等美国基础设施公约所需的国际标准的偏差等）

- 详细说明测试器械与待销售器械之间存在的差异（若有）并在这些差异领域中证明测试结果的使用是合理的。

- 提供参与器械与相关共识标准的一致性认定的各实验室或认证机构的名称和地址，并在使用了测试实验室或认证机构的情况下引用对这些组织的各项认证

上市前通知申请应引用510（k）标准数据表（FDA第3654号表格，表格批准OMB#0910-0120）以论述这些要素。

##### 与ISO/IEC第22号指南的一致性

符合标准声明的这些要素符合国际标准化组织/国际电工委员会（ISO/IEC）第22号指南。需要注意的是，当某一认可标准描述了一种测试方法，但并未规定性能限制或验收标准时，除非制造商与评审部门进行了协商且评审部门另有决定，否则制造商应提交测试结果。

##### 额外信息请求

如上所述，当某一监管提交包含某一FDA认可共识标准的符合标准声明且该符合标准声明是充分的时，评审员应认为该标准所涉及的器械方面的文件是可接受的。（但当标准仅仅规定了测试方法而无相关性能限制和/或验收标准时，评审员希望能够看到测试结果。）极少数情况下，评审人员可能会对认可共识标准论述所审查器械性能的特定方面的充分性存有疑虑（参考以下“共识标准的局限性”）。在这种情况下，评审人员应与其直接主管进行协商。如果主管同意其看法，则评审人员应要求上市前申请的提交人提供额外的信息。例如，在510（k）中，对某一标准关于器械某一特定方面的充分性存有疑虑的评审员应与其部门负责人进行协商，以确定是否需要额外的信息。

当作为符合某一认可标准的证据提交的符合标准声明或其他信息识别了可能会降低FDA依赖该标准证明器械安全性和/或有效性的能力的标准偏差时，评审人员也可能会要求额外的信息。在这种情况下，评审人员应根据现有的程序要求提供适当的额外信息。

##### 审查文件

在对上市前提交文件中包含的所有信息进行审查后，评审人员应根据现有的规范和程序以书面形式提供其建议。当依赖于某一符合标准声明时，评审人员应在评审备注中注明文件提供有并依赖于一份符合标准声明。

当遵循共识标准不足以保证器械的安全性或有效性时（或在510（k）的情形中，与合法销售的参照器械的实质等同性），评审人员应阐明为什么该符合性不足以为监管决定提供支持。评审人员应阐明这种不足是由于标准的不足还是存在超出标准范围的问题而造成的。例如，评审人员应确定标准对安全性和/或有效性论述不足的方面，或未论述的方面。

#### 共识标准的局限性

特定的器械可能会产生认可共识标准并未涉及的问题。例如，III类器械的提交文件可能会要求提供认可标准未涉及的动物试验或临床试验数据。在其他情况下，FDA所制定的某一标准可能会强加医疗器械必须满足一些其他要求（例如： 21 CFR第1010-第1050部分中的FDA电子产品标准）。当某一申请包含制造商的一项或多项共识标准的符合标准声明时，评审人员应对上市前提交文件进行审查以确保其包含FDA对器械的安全性和有效性或实质等同性（在510（k）的情形中）进行评价所需的所有其他信息。

制造商可能会在其器械类型根本不在补充信息单所列范围内的情况下发表符合某一FDA认可标准的声明。在这种情况下，评审人员应在其主管人员同意的情况下，确定符合标准声明是否能够提供充分的信息以支持关于这一器械类型的监管决定。当审查部门接受先前在补充信息单上未确定的某一标准对器械的适用性时，评审人员应提醒科学与工程实验室办公室（OSEL）的标准管理工作人员（SMS）对补充信息单进行更新。

#### 共识标准的认可

在认可某一新标准或某一现有标准的新版本时，FDA将在CDRH互联网网页的其中一个补充信息单中发布这一信息。FDA将在标准得到认可后接受该标准的符合标准声明。当FDA在联邦公报中发布通告后该认可即生效。同时也应在CDRH的互联网网页上发布。

FDA应在CDRH的互联网网页上维护认可标准的当前列表。除这些文件外，互联网网页还应包含补充信息单，其应识别各标准预期通常适用的一些或大多数器械类型。

#### 其他信息

科学与工程实验室办公室（OSEL）标准管理工作人员主任Carol L. Herman可回答与符合标准声明的共识标准和问题相关的疑问。请拨打电话（240） 276- 0556联系Ms. Herman。

OSEL维护共识标准数据库，可通过以下网址访问：http://www.fda.gov/cdrh/stdsprog.html。

CDRH候选认可共识标准识别和评价的标准操作程序

共识标准认可的常见问题

与FDA现代化法案相关的指南

http://www.fda.gov/oc/fdama/default.htm

2007年9月17日更新

如果某一认可标准描述了一种测试方法，但并未规定性能限制或合格/不合格标准，则制造商应提交测试结果。