于2016年12月13日经签署并形成法律的21世纪治愈法案（治愈法）对联邦食品、药品和化妆品法案的多个章节进行了修订。本指南是在治愈法颁布之前制定和发布的，因此，本指南的某些章节可能现在已不再适用。FDA正在评估如何对本指南进行修订以代表我们对这一主题的当前看法。更多信息，请联络CDRH-Cures@fda.hhs.gov。

上市前批准申请（PMA）的受理和备案审查

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

文件发布日期：2012年12月31日

本文件取代了以下指南文件：2003年5月1日发布的上市前批准申请备案审查。

本文件草案发布于2012年7月31日。

有关本文件的问题，请致电301-796-5640联系上市前批准人员。有关向生物制品评估和研究中心提交文件的问题，请联系CBER的交流、外联与发展办公室，电话：1-800-835-4709或301-827-1800。

美国卫生和公众服务部

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

生物制品评估和研究中心

前言

公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品药品管理局文档管理部，以供其审议。地址为美国马里兰州罗克维尔Fishers Lane 5630号1061室（HFA-305），邮编：20852。还可以提交电子文件至http://www.regulations.gov。请使用《联邦公报》上公布的可用性通知中所列出的编号来标识所有意见。在文件进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

额外副本

可从互联网上获取额外的副本。您还可以向dsmica@fda.hhs.gov 发送电子邮件以索取本指南的电子副本，或发送传真请求至301-827-8149以接收复印件。请使用文件编号（1792）来确定您要求的指南。

您还可以向生物制品评估和研究中心（CBER）发送书面请求，以索取本指南文件的额外副本，地址：美国马里兰州罗克维尔Suite 200N Rockville Pike 1401号交流、外联与发展办公室（HFM-40），邮编：20852-1448。还可致电1-800-835-4709 或 301-827-1800或发送电子邮件至 ocod@fda.hhs.gov,获取电子副本。也可从互联网上获取额外副本，网址：http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/default.htm。

上市前批准申请（PMA）的受理和备案审查

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的想法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

- 目的

- 正如下文的更详细讨论，可使用不符合PMA法规（21 CFR 814.42（e））确定的标准作为拒绝备案PMA的依据。先前于2003年5月1日发布的指南文件“行业及FDA工作人员指南：上市前批准申请备案审查”（2003年PMA备案指南）中讨论了这些标准。该文件现在已被本指南取代。这些文件有助于FDA工作人员和器械行业阐明需要在PMA中解决的广泛临床前和临床问题以及需要在备案过程中作出的关键决定。

通过将该机构的资源重点用于审查完整的申请，可提供一个确保患者尽快获得安全和有效的医疗器械的更有效方法。此外，随着2002年《医疗器械使用者费和现代化法案》（MDUFMA）、2007年《医疗器械使用者费修正案》（MDUFA II）和2012年《医疗器械使用者费修正案》（MDUFA III）的颁布， FDA同意绩效目标基于审查的及时性。因此，受理审查在鼓励PMA申请人提交合格申请和允许该机构将资源适当地集中用于审查完整申请方面具有更重要的意义。

因此，我们修改了PMA备案指南和检查表。我们将PMA备案的标准分为：1）受理标准和2）备案标准。受理审查涉及评估申请的完整性，并在文件控制中心（DCC）收到申请后的前15个日历日内以书面形式通知申请人是否缺少任何要素，并确定缺少的要素（如果缺少）。为了提高我们受理和备案决定的一致性，并帮助申请人更好地了解FDA对PMA进行实质性审查所需的信息类型，本指南和相关检查表将阐明完整PMA申请的必要要素和内容。我们概述的过程适用于在PMA申请中审查的所有器械，并已被编入检查表以供FDA审查人员使用。

FDA工作人员和行业应当注意，本指南与以前的PMA备案检查表和指南文件没有显著差异，因为该法规定义的PMA备案标准没有改变。“初步问题”保持不变，“备案审查问题”被分为“受理决定问题”（即文件是否具有行政完整性）和“备案决定问题”（即数据是否符合协议、最终器械设计和拟议的适用症）。在2003年《PMA备案指南》中，我们表示延迟提交制造部分不会取消PMA备案资格，而且如果本部分未包含在原始PMA申请中，建议在90天内提交本部分。然而，近年来很少发生延迟提交制造部分的情况，在许多情况下，将在PMA的其他部分之前提交本部分，作为模块化PMA提交文件的一部分。因此，我们现在将制造部分包括在原始PMA或小组追踪补充资料（具有新的制造场所或实质不同的制造程序）的完整PMA申请的检查表中。

FDA鼓励所有申请人提供电子副本（eCopy），代替PMA申请的六份硬拷贝之一。FDA已经发布了指南以实施《FD&C法案》第745A（b）节，其增加了FDASIA第1136节，规定大多数提交文件需要具有eCopy，包括原始PMA和PMA补充申请。随着这一规定的实施，将需要提供有效的eCopy，以便对PMA或PMA补充申请进行处理和开始受理审查。

FDA的指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性。相反，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应当”一词指建议或者推荐而非要求。

引言

PMA受理和备案审查的目的是对申请是否具有该机构进行实质性审查所需的行政完整性作出阈值确定。PMA法规（21 CFR 814.42（e））规定，如果符合以下任何条件，则FDA可以拒绝备案PMA：

（1）PMA不完整，因为它没有包含《FD&C法案》第515（c）（1）（A） - （G）节所要求的所有信息。

（2）PMA不包含第814.20节规定的所有项目，而且省略任何项目的理由不充分。

（3）申请人根据《FD&C法案》第510（k）节提交的同一器械的其它上市前通知申请尚未处理，且FDA尚未确定该器械是否属于第814.1（c）节规定的范围。

（4）PMA包含重要事实的虚假陈述。

（5）PMA没有随附21 CFR第54部分要求的证明或披露声明。

该法规第814.20节进一步规定，PMA必须包括“技术部分，其中应当包含足够详细的数据和信息，以允许FDA确定是否批准或拒绝批准该申请”（请参阅21 CFR 814.20（b） （6））。FDA工作人员经常表示，对于在PMA申请备案决定过程中应用此监管标准，还需要更具体的指导。

本文件的目的是澄清受理和备案PMA的标准，从而提高我们受理和备案决定的一致性。本文件中提出的决策过程可参见“PMA受理和备案检查表”（见附录A）。FDA工作人员将在受理和备案审查过程中使用这些检查表。

范围

本文件中提供的信息旨在为FDA工作人员提供一个明确和一致的方法，以便作出有关原始PMA申请和小组追踪PMA补充的受理和备案决定。FDA决定受理和/或备案PMA并不意味着PMA中提供的数据证明您的器械具有合理的安全性和有效性保证或确保PMA的批准。

此外，应当指出，本文件侧重于作出“受理”或“拒绝受理”（RTA）决定以及“备案”或“不备案”决定的法规和科学标准。它具体不会改变PMA备案过程的以下行政方面：备案审查阶段的时间框架（即45天，包括进行受理审查的时间）；文件跟踪、分发和处理的过程；以及组建审查小组和安排备案会议的程序。

本文件不讨论快速（或优先）认证的法定标准。可以在2008年2月29日发布的“行业及FDA工作人员指南：器械上市前提交文件的快速审查” （http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 89643.htm ）中找到有关快速认证的信息。但是，主管审查员将在备案审查期间完成优先审查表格，以便确定器械是否符合优先审查条件并与备案决定一起传达给申请人。

本文件不涉及与PMA相关的货币方面或MDUFA目标。有关提交PMA的费用和付款程序的信息，请参阅CDRH MDUFA III费用网页。

（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/MDUFAIII/ucm 313673.htm ）。

预提交互动

在与审查人员进行互动之前，申请人应当咨询CDRH的小型制造商、国际和消费者协助处（DSMICA）或CBER的制造商协助和技术培训处，了解有关PMA法规的一般信息。在提交PMA之前，我们鼓励申请人与FDA审查人员进行互动。此类预提交互动是提高PMA质量和完整性的一个重要途径。在编制PMA之前，与FDA工作人员召开面对面会议以讨论与其具体器械和PMA相关的问题可能对申请人有所帮助。有关预提交程序的其他信息，请参阅指南草案“医疗器械：预提交程序和与FDA工作人员的会议”。（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm3 10375.htm ）

此外，CDRH的器械建议（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/default.htm ）以及其他适用的CDRH特定器械和交叉指南文件（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/defau lt.htm ）为编制PMA提供了有价值的信息。

基本审查政策和程序

受理审查政策

为了促进更有效的审查过程，FDA工作人员将根据客观标准，使用“受理审查检查表”（见附录A）对所有原始PMA和小组追踪PMA补充申请进行受理审查，以确保PMA的行政完整性。为了确保提交文件被受理，其应当包含所有的组织和行政要素，或者应当提供申请人认为某些要素不适用的理由。应当在该机构收到PMA申请后的15个日历日内进行和完成受理审查。只有在已经支付相应的使用者费用且已经收到经验证的eCopy后，才会开始PMA的受理审查。如果申请包含检查表中列出的所有信息，则FDA工作人员应当以书面形式通知申请人它已被“受理”并进行备案审查。如果FDA不能在15个日历日内完成受理审查，则应将该提交文件视为被受理，以书面形式通知申请人，且FDA应当开始备案审查。如果政府部门在15天审查期间关闭，则审查时间可延长与FDA大楼关闭时间相同的工作日。如果由于受理审查期超过15天，申请人收到受理审查未完成的自动通知，则FDA可以向申请人发送更正通知。在这种情况下，如果申请被受理和备案，则延长的受理审查期不会影响MDUFA申请决定的绩效目标。

如果组织和行政要素清单中缺少受理检查表中的一个或多个项目，进行受理审查的工作人员应当获得管理层的同意，将该申请指定为“RTA”，并通知指定的PMA联系人该申请未被受理。FDA工作人员还应当向申请人提供已完成受理检查表的副本，说明将其申请指定为RTA所依据的项目。

PMA申请人可以通过提供检查表中确定的缺失信息来响应RTA通知。申请人应当根据原来分配的PMA编号提交需要包括在文件中的信息（即作为修正案）。不需要提交新的申请和重新支付使用者费用。申请人不得重新发送整个PMA申请，除非FDA另有规定（例如，由于大多数提交文件未使用英文，或者提交文件的页面没有编号）。只需要提交和提供受理检查表所要求的信息。

在收到新提交的信息后，FDA工作人员应当在收到后的15个日历日内按照相同的程序再次进行受理筛选。如果发现提交文件的内容仍然不完整，FDA工作人员应当通知联系人，并提供新的检查表以说明缺少的项目。

备案审查政策

一旦确定申请的行政完整性，FDA工作人员应当通知申请人PMA已经被受理，并根据备案审查检查表开始备案审查。备案审查的目的是确定PMA的技术要素的基本充分性。为了确保提交文件被备案，申请应当足够完整以便进行实质性审查。一旦备案审查完成，工作人员将在收到后的45个日历日内以书面形式通知申请人已经“备案”或“未备案”PMA。请参阅21 CFR 814.42（a）。如果PMA已经“备案”，该机构将确定收到PMA或能够使PMA被FDA备案的PMA修正案的日期。

PMA申请人可以通过提供信函中确定的遗漏信息来响应“未备案”通知。申请人应当根据原来分配的PMA编号提交需要包括在文件中的信息（即作为修正案）。收到新提交的信息后，FDA工作人员应当在收到后的45个日历日内按照相同的程序进行备案审查。

在备案审查期间，审查人员可能会要求提供在受理审查期间导致申请被指定为RTA的任何信息。同样地，一旦提交文件备案，FDA可能会在实质性审查期间要求提供在受理或备案审查期间被无意忽略的任何信息。

FDA审查时间

如FDASIA第二篇（公法112-114）中引用的MDUFA III承诺函第VIII.C.所述， “FDA天开始于收到提交文件或能够使提交文件被受理（510（k ）或备案PMA）的提交文件修正案的日期。”由于PMA受理标准是21 CFR 814.42中PMA备案标准的一个子集， “未受理”的申请不能满足提交文件的备案条件。因此，当申请采用eCopy或使用者费用暂停或被指定为“未受理”或“未备案”时，FDA不会开始审查。一旦FDA “受理”和“备案”一项申请，FDA审查时间将开始于收到使PMA完整且FDA作出其“受理”和“备案”决定所依据的最新提交文件或修正案的日期。即使FDA稍后要求提供其本应在受理或备案审查期间要求的信息，此日期也不会改变。

受理和备案审查原则

为了适当使用本指南，FDA工作人员应当仔细检查以下基本原则，然后对FDA的审查政策和程序进行说明。这些原则以及受理和备案检查表中概述的客观标准提供了FDA的PMA受理和备案决定。

PMA的内容应当允许进行实质性审查

PMA必须包含21 CFR 814.20中列出的基本行政和科学内容。

受理和备案检查表中的具体问题旨在帮助FDA确保PMA内容不混乱或不完整，从而避免妨碍审查小组对申请的实质性审查。

受理决定和备案决定不应基于对PMA中数据和信息的实质性审查

受理审查和备案审查旨在确保PMA的行政完整性，并分别确定PMA的技术要素的基本充分性。值得注意的是，在确定是否应当受理和备案PMA时，不应评估所提交的信息以确定是否有合理的安全性和有效性保证。检查表是确保提交文件中包含必要信息以进行实质性审查的工具（即，FDA不应指定申请“拒绝受理”或由于我们已经审查了数据并认为该申请最终不会被批准而拒绝备案PMA）。随后，PMA的实质性审查将评估内容的质量，并就PMA产品的安全性和有效性作出决定。

该机构在受理或备案审查期间提出的有关非临床和临床研究结果和成果的问题不得阻止申请的受理或备案。

通常属于此类别的信息示例包括：

- 研究人群的人口统计信息

- 关于统计分析的结论

- 协议偏差的报告或评估

- 器械失效或故障报告。

工作人员应当确定申请人是否提供了任何替代方法的正当理由

如果申请人认为检查表中的任何标准不适用，应当说明其理由。同样，申请人应当提供任何偏离器械具体或交叉指南文件或FDA认可标准的理由。如果申请人省略检查单中的任何项目，FDA希望其解释此类项目不适用的理由，并解释任何偏差。如果提供省略某些信息或采取替代方法的理由，FDA将在申请的实质性审查期间考虑该理由或替代方法的适当性。如果提交文件未包括所要求的信息或省略某些信息的理由，则检查表中的给定标准将被视为“不存在”。有关进一步说明，请参阅下面的受理审查部分。

PMA受理和备案审查

应由主管审查员在直接上级主管或指定人员同意的情况下作出“受理”申请或指定“拒绝受理”申请的决定。应当与PMA审查小组（如卫生官员和统计员）以及审查部门的适当管理人员合作，在分部级别作出“备案”或“不备案”的决定。

检查表—— 初步问题

在DCC收到PMA后的15个日历日内，且在正式备案审查之前，PMA主管审查员应当回答下面的初步问题，并完成行政检查表中的组织和行政要素检查表，以作出受理决定。

初步问题包括在“受理和备案PMA的检查表”的第一页上，主管审查员应当回答这些问题作为对申请的初步筛选。FDA没有打算要求申请人在申请中解决这些问题。根据这些初步问题的答案，受理和备案审查的其余部分可能是必要或不必要的。如果主管审查员对初步问题的回答以及随后与下文确定的中心人员的协商表明，不应当继续进行PMA受理和备案审查，则PMA小组负责人应当及时：

- 通知PMA审查小组（包括咨询审查员）；和

- 通过适当的行政程序通知申请人。

初步问题如下：

1.	产品是否是（符合《FD&C法案》第201（h）节）的器械或包含需要根据PMA进行审查的器械组成部分的组合产品（符合21 CFR 3.2（e））？

如果产品不符合《FD&C法案》第201（h）节规定的器械定义，或不是包含需要根据PMA进行审查的器械组成部分的组合产品，则PMA小组负责人应当咨询CDRH司法官或CBER办公室司法联络员以确定适当的行动，并通知部门管理人员。如果他们同意产品不是器械或包含需要根据PMA进行审查的器械组成部分的组合产品，则PMA审查小组应当停止审查并通知申请人。

2.	申请是否被提交至适当的中心？

如果申请是针对单一实体器械并且其接收中心不是审查中心，或如果申请是针对包含器械组成部分的产品并且其接收中心不是主导中心，则PMA小组负责人应当咨询CDRH司法官或CBER办公室司法联络员以确定适当的行动，并通知部门管理人员。如果PMA被提交至CDRH且CDRH工作人员确定该申请不属于CDRH的审查范围，或者如果PMA被提交至CBER且CBER工作人员确定该申请不属于CBER的审查范围，则PMA审查小组应当停止审查并以书面形式通知申请人。

3.	如果申请人提交了器械或包含器械组成部分的组合产品的属性界定申请（RFD），且其被分配到您所在的中心，请识别RFD编号并确认以下内容：

- 器械或组合产品是否与RFD文件中提供的器械或组合产品相同（例如，设计和配方）？

- PMA中的器械或组合产品的使用说明是否与RFD提交文件中的使用说明相同？

RFD确定具有针对RFD提交文件中描述的器械或组合产品以及器械或组合产品的使用适应症。如果器械或组合产品或使用适应症在RFD之后发生变更，则RFD确定可能不再适用，且可能需要由组合产品办公室（OCP）重新评估。PMA小组负责人应当咨询CDRH司法官或CBER办公室司法联络员以确定适当的行动，并通知部门管理人员。

4.	器械是否需要III类/ PMA审查？

我们的目标是通过适当的监管水平提供安全性和有效性的合理保证。因此，在备案审查过程的早期阶段，FDA应当考虑监管负担和可行的机制来进行适度的监管。在作出这一决定时，工作人员应当考虑如何监管类似的器械。

III类器械是指，由于没有足够的信息确定一般和特殊控制措施足以提供器械安全性和有效性的合理保证，并且（1）被认为是用于支持或维持人类生命或在预防人体健康损害方面具有重要意义；或（2）存在潜在的不合理疾病或伤害风险，而不能被归类为第一类或第二类器械的器械。请参阅《FD&C法案》第513（a）（1）（C）节。根据《FD&C法案》第513（f）（1）节，器械也可能会被自动分类为III类。

通常情况下，符合以下条件的器械需要进行PMA审查：

- 尚未重新分类的过渡器械（参见《FD&C法案》第520（l）节），

- 《FD&C法案》第515（b）节所述的最终 “PMA要求”的主题，或

- 根据《FD&C法案》第513（f）节被自动分类为III类，包括根据510（k）上市前通知确定不具有实质等同性（NSE）或根据513（f）（2）提出的重新归类要求已被FDA拒绝的器械。

如果不需要根据PMA进行监管，PMA主管审查员应当考虑部门管理和其他中心资源，以确定适当的措施。如果审查部门同意可以选择通过不同类型的上市提交文件进行审查则PMA审查小组应当通知申请人讨论最适当的路径。

5.	具有相同使用适应症的同一器械是否有待处理的510（k）？

如果申请人提交的具有相同使用适应症的同一器械的510（k）尚未处理，FDA可以决定不备案PMA（21 CFR 814.42（e）（3）））。如果有待处理的510（k），则审查小组应当停止审查。PMA审查小组负责人应当考虑部门管理和其他中心资源，以确定哪些上市前审查途径适用于该器械以及适用于处理这种情况的程序。如果不同申请者提交同一器械类型的510（k）和PMA，则工作人员也应当考虑部门管理和其他中心资源。

6.	申请人是否为申请规范政策（AIP）的主体？

主管审查员应当参考AIP列表。（网址：http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/ApplicationIntegrityPolicy/ucm134453.htm ）。如果列表中包含申请人，则审查员应当咨询CDRH合规办公室/生物研究监测部门（OC/DBM - BIMO）或CBER合规及生物制品质量办公室/检验和监督部/生物检测监测分部（OCBQ/DIS/BMB）以确定适当的行动。

检查表——受理审查

如果上述初步问题的答案表明应当继续进行PMA审查，则应当通过回答检查单“受理审查”部分的问题进行受理审查。检查表的这一部分收集了有关PMA完整性的信息（即“组织和行政要素检查表”），并指导FDA工作人员通过必要的程序作出 “受理”PMA或将其指定为“拒绝受理”的决定。

以下单独讨论了对PMA受理决定过程至关重要的具体问题（即“受理决定问题”）。用于这些决策问题的编号方案与检查表相对应。应当回答每个受理决定问题。只有所有问题的回答均为 “是”时，才可以受理PMA申请以进行审查。

受理决定1：PMA是否具有行政完整性？

检查表第A部分的问题旨在概述21 CFR 814.20要求的对PMA进行实质性审查所必需的每个行政要素。如果PMA缺少第A部分中的问题所述的一个或多个要素或部分（包括上述制造信息），则上述问题的答案为“否”，且PMA小组负责人应当在检查表上注明具体遗漏。如果未使用英文且未随附英文译文，则该部分将被视为缺失。如果存在这种遗漏，审查部门不得受理PMA。

受理决定2：仅基于行政审查，PMA是否包括可构成有效科学证据的数据？

如果仅由未被21 CFR 860.7认定为有效科学证据的信息（即，“孤立的病例报告、随机经验、缺乏科学评价所需的足够细节的报告以及无根据的意见）支持PMA，则这个问题的答案为“否”。如果没有构成有效科学证据的数据，审查部门不得受理PMA。

受理决定3：在提交PMA申请之前，PMA是否解决了FDA提出的关键非临床和临床问题，或申请人是否提供了替代方法的科学或临床证据？

检查表的第B部分概述的问题旨在确定FDA先前何时通过一个或多个机制（如先前的PMA申请、先前的510（k）“非实质等同”决定、临床实验器械豁免（IDE）信函、预提交反馈和决定或协议会议）或与FDA的其他实质性沟通或已发布的指南文件向申请人提供有关PMA内容的具体指导。如果已经通过一个或多个此类机制向申请人传达这些信息，且PMA申请解决了FDA确定的每个关键非临床和临床问题，则上述问题的答案为“是”。此外，如果某些先前由FDA确定的这些关键问题没有得到解决，但PMA申请包含遗漏或偏差的科学或临床理由，则上述问题的答案为“是”。这些情况并不妨碍审查部门受理PMA。

在这种情况下，“关键问题”一词是指根据《FD&C法案》第515（c）和（d）节对我们审查器械安全性和有效性至关重要的问题。关键问题的示例包括：需要进行长期非临床研究（例如，生物相容性、致癌性或其他动物研究）和某些临床试验参数（例如，样本量、患者人群、统计假设、研究设计和终点）。这些关键问题通常是具体针对器械的。因此，审查部门必须在仔细考虑以下问题之后，根据这一标准作出“拒绝受理”PMA申请的决定：

必要非临床和临床研究的类型是否是特定器械的科学和医学界所公认的？

对于“已确定”的器械类型，我们期望PMA中包含的非临床和临床研究的类型可能是FDA以及科学和医学界所公认的，因此通常作为FDA指南文件和/或共识标准的一部分。

是否将这些问题作为文件化监管程序的一部分传达给申请人？

文件化监管程序的示例包括：

- 预提交互动，

- 先前的PMA申请，

- 先前的510（k） “非实质等同”决定，

- IDE信函，或

- 由于决定或协议会议而签发的信函。

如果工作人员确定关键问题是文件化监管程序的一部分，其应当根据“受理决定3”的答案“否”将PMA指定为“拒绝受理”。

检查表——备案审查

如果上述初步问题和受理决定问题的答案表明应当继续进行PMA审查，则应当通过回答检查单“备案审查”部分的问题进行备案审查。检查表的这一部分评估了技术要素的基本充分性（即“技术要素的备案评估”），并指导FDA工作人员通过必要的程序作出 “备案”或 “不备案”PMA的决定。

以下单独讨论了对PMA备案决定过程至关重要的具体问题（即“备案决定问题”）。用于这些决策问题的编号方案与检查表相对应。应当回答每个备案决定问题。只有所有问题的回答均为 “是”时，才可以备案PMA申请。

我们并不预期PMA审查小组的单一成员将能够回答所有这些问题。相反，我们期望PMA小组负责人将与团队成员（特别是医务官和统计员）协商完成此检查表。

备案决定1：是否根据协议收集和分析临床研究数据？

如果行政审查显示提交用于支持PMA批准的临床数据的收集和分析符合临床方案的主要要素（即目标、研究人群、终点、研究设计、假设、样本量或随访时间），或申请人提供使用替代方法的科学或临床理由，则上述问题的答案为“是”，且PMA小组负责人将在检查表上注明任何具体偏差或理由。此外，如果样本量较小或随访时间短于临床方案中规定的时间，但此类差异得到以下两者的支持：（i）数据监测委员会（DMC）的建议或（ii）包含临时停止规则的统计学计划，则可以进行PMA的实质性审查。也就是说，这些情况并不妨碍审查部门备案PMA。

- 如果研究偏离了上述临床方案的主要要素，且申请人没有提供出现偏差的理由，则上述问题的答案为“否”，且PMA小组负责人将在检查表上注明具体的偏差。在这些情况下，该部门不得备案PMA。

- 如上所述，申请人有时已经提交包含不完整临床资料（即，样本量较小或用于初步分析的随访持续时间短于临床方案中规定的时间）的PMA。如果没有提供任何理由和/或申请人表示他们打算使用必要的附加临床数据更新PMA，我们将认为该PMA提交过早，因此不完整。如果PMA被视为提交过早，则上述问题的答案为“否”。在这些情况下，审查部门不得备案PMA。

- 备案决定2：是否收集器械最终设计（即，旨在上市的器械设计）的非临床和临床数据？

如果提交用于支持PMA批准的非临床和关键临床资料是在最终器械设计阶段收集的，或研究器械与最终器械之间的差异显然不会影响器械的安全性和/或临床结果，则上述问题的回答为 “是”，且将在检查表上注明任何器械变更。此外，如果临床数据是在器械的早期设计阶段收集的，且申请人描述了为什么早期器械设计的研究结果适用于拟议设计的科学或临床理由，则上述问题的答案为“是”，且将在检查表上注明理由。这些情况并不妨碍审查部门备案PMA。

如果在关键非临床和临床研究期间或之后对器械设计进行可能影响安全性和/或有效性的变更，且没有提供为什么这些数据适用于新设计的理由，则上述答案的问题为“否”。在这种情况下，PMA小组负责人将在检查表上注明具体器械变更，且审查部门不得备案PMA。

备案决定3：患者/研究人群和终点是否符合拟议适应症？

如果在行政审查中，关键研究中的患者人群（定义见纳入和排除标准）似乎与器械的拟议使用适应症相符，且所选择的终点经FDA批准并且/或似乎是临床相关的，则上述问题的答案为“是”。另外，如果患者人群和/或终点与拟议适应症不一致，但申请人提供了这种方法的详细科学或临床理由，则上述问题的答案为“是”。这些情况并不妨碍审查部门备案PMA。

如果关键研究的患者人群或终点与拟议适应症不匹配，且没有提供这种替代方法的理由，则上述问题的答案为“否”。另外，如果关键研究是在美国境外进行的，且申请人没有证明这些数据能够支持批准的充分性（包括说明当地医疗实践和/或患者人群与美国医疗实践和/或患者人群的匹配情况，或为什么任何差异不会影响研究结果对美国患者人群的适用性），则上述问题的答案为“否”。在这些情况下，审查部门不得备案PMA。

附录A. PMA的受理和备案检查表

PMA受理审查检查表

（应当在DCC接收后15天内完成）

PMA 编号： ___________ 接收日期：___________

器械： ___________ 产品编号： ___________

公司名称 / 地址： ___________

联系人姓名/电话号码： ___________

主管审查员姓名： ___________

| 初步问题 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阴影区域中的答案表示需要咨询所确定的中心顾问。 | 是 | 否 |
| 1. 产品是否是（符合《FD&C法案》第201（h）节）的器械或包含需要根据PMA进行审查的器械组成部分的组合产品（符合21 CFR 3.2（e））？如果产品不是器械或组合产品或您不确定，则应当咨询CDRH司法官或CBER办公室司法联络员以确定适当的行动，并通知您的部门管理人员。请提供司法官/联络员决定的概述。 如果产品不是器械或组合产品，请标注“否”。 |  |  |
| 2. 如果产品是器械或包含器械组成部分的组合产品，是否由接收申请的中心进行审查？ 如果您认为申请未被提交至适当的中心或您不确定，则应当咨询CDRH司法官或CBER办公室司法联络员以确定适当的行动，并通知您的部门管理人员。请提供司法官/联络员决定的概述。 如果不应由您所在的中心审查该申请，请标注“否”。 |  |  |
| 3. 如果申请人提交了器械或包含器械组成部分的组合产品的属性界定申请（RFD），且其被分配到您所在的中心，请识别RFD编号并确认以下内容： - 器械或组合产品是否与RFD文件中提供的器械或组合产品相同（例如，设计和配方）？ - PMA中的器械或组合产品的使用说明是否与RFD提交文件中的使用说明相同？ 如果您认为PMA中的产品或适用症已经与RFD中的内容发生变更或您不确定，则应当咨询CDRH司法官或CBER办公室司法联络员以确定适当的行动，并通知您的部门管理人员。请提供司法官/联络员决定的概述。 如果上述问题的答案均为否，请标注“否”。 |  |  |
| 4. 器械是否需要III类/PMA审查？ 注意：如果您认为申请是针对我们从未收到上市申请的新器械类型，因此其应属于III类/PMA，则您应当：（1）完成510（k）决策树，以记录器械为何被视为NSE（附件）和（2）获得CDRH 510（k）计划主任和ODE科学和管理政策办公室副主任或适当CBER工作人员在受理原始PMA之前的同意。应当随附510（k）工作人员的批准副本。 |  |  |
| 5. 具有相同使用适应症的同一器械是否有待处理的510（k）？如果有针对同一器械的待处理510（k），法规允许FDA拒绝备案PMA（请参阅21 CFR 814.42（e）（3））。 |  |  |
| 6. 申请人是否为申请规范政策（AIP）的主体？如果“是”，应当咨询CDRH合规办公室/生物研究监测部门（OC/DBM - BIMO）或CBER合规及生物制品质量办公室/检验和监督部/生物检测监测分部（OCBQ/DIS/BMB）以确定适当的行动。可参见：http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/ApplicationIntegrityPolicy/ucm134453.htm。 |  |  |

如果1或2的答案是“否”，则停止审查PMA并签发“原始管辖产品”信函。如果3的答案是“否”，则停止审查，并联系CDRH司法官或CBER办公室司法联络员。

如果4的答案是“否”，则PMA主管审查员应当考虑部门管理和其他中心资源，以确定适当的措施。

如果5的答案是“是”，则停止审查PMA，并联系CDRH 510（k）工作人员和PMA工作人员或适当的CBER工作人员。

如果6的答案是“是”，则联系CDRH/OC/DBM - BIMO或CBER/OCBQ/DIS/BMB，提供与BIMO员工讨论的概述，并说明BIMO的建议/行动。

| 组织和行政要素的清单 （21 CFR 814.20，除非另有说明） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如果项目存在，则选择 “是”；如果不需要，则选择 “不适用”；如果需要但未包含，则选择 “不存在”。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 任何“不存在”答案将导致“拒绝受理”决定。 - 提交文件中应当涉及清单中的每个要素。申请人可以省略任何其认为不适用的标准，但必须提供理由。如果提供了理由，则该标准被视为存在（“是”）。在审查提交文件时，将考虑对理由的评估。 |  |  | 存在 |  | 不存在（否） |
|  |  |  |  | 是 | N/A |  |
| A. | PMA 内容 |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 所有必需的部分是否使用英文或附有英文译文？ |  | □ |  | □ |
|  | 2. | 是否有目录？ |  | □ |  | □ |
|  | 3. | 是否提供文献目录？ |  | □ | □ | □ |
|  |  | a. | 是否提供关键文本的副本，并附上英文译文（如适用）？ 如果申请人包含声明，表示搜索时没有发现与他们的器械相关的文献，则选择“不适用” | □ | □ | □ |

| 组织和行政要素的清单 （21 CFR 814.20，除非另有说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如果项目存在，则选择 “是”；如果不需要，则选择 “不适用”；如果需要但未包含，则选择 “不存在”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 任何“不存在”答案将导致“拒绝受理”决定。 - 提交文件中应当涉及清单中的每个要素。申请人可以省略任何其认为不适用的标准，但必须提供理由。如果提供了理由，则该标准被视为存在（“是”）。在审查提交文件时，将考虑对理由的评估。 |  |  |  |  |  | 存在 |  | 不存在（否） |
|  |  |  |  |  |  |  | 是 | N/A |  |
|  | 4. | 如果FDA要求提供器械样品，是否已经提供或如果提交不切实际，申请人是否提供了允许FDA工作人员查看或访问器械的替代方案？ |  |  |  |  | □ | □ | □ |
|  | 5. | 是否有PMA内容的摘要？ |  |  |  |  | □ |  | □ |
|  | 6. | 器械特性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a. |  | 是否包含器械的描述？ |  |  | □ |  | □ |
|  |  |  |  | i. | 是否有图像表示？ |  | □ |  | □ |
|  |  |  |  | ii. | 是否有材料规格？ |  | □ |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | 如果包含颜色添加剂： - 是否有颜色添加剂的常用名称和化学名称，及 - 是否提供配方中每种颜色添加剂的含量（按器械中有色成分的重量百分比和总量计算（例如，μg，ppm））？ | □ | □ | □ |
|  |  | b. |  | 是否描述器械（包括组件）的操作原理以及与临床功能相关的属性？ |  |  | □ |  | □ |
|  | 7. | 是否包括器械制造部分？（参见PMA制造信息编制指南；http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandG uidance/GuidanceDocuments/ucm070899.pdf） 对于原始PMA或小组追踪补充申请（新制造场所或实质不同的制造程序） |  |  |  |  | □ | □ | □ |
|  |  | a. | 是否描述了器械制造、加工、包装、储存和安装中使用的方法、设施和控制措施？ |  |  |  | □ |  | □ |

| 组织和行政要素的清单 （21 CFR 814.20，除非另有说明） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如果项目存在，则选择 “是”；如果不需要，则选择 “不适用”；如果需要但未包含，则选择 “不存在”。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 任何“不存在”答案将导致“拒绝受理”决定。 - 提交文件中应当涉及清单中的每个要素。申请人可以省略任何其认为不适用的标准，但必须提供理由。如果提供了理由，则该标准被视为存在（“是”）。在审查提交文件时，将考虑对理由的评估。 |  |  | 存在 |  | 不存在（否） |
|  |  |  |  | 是 | N/A |  |
|  | 8. | 是否提供非临床实验室研究和全面检测报告*的摘要？ 注意：申请人可以引用其他提交文件中的数据。如果当前提交文件中没有提供非临床资料，但包含在另一份提交文件中，则选择“是”。说明 提供数据的文件（例如，模块化提交文件，许可PMA）。 *全面测试报告包括测试目的、测试方法和程序的描述、研究终点、预定义的通过/失败标准、结果总结以及讨论结论）。 |  | □ | □ | □ |
|  |  | a. | 灭菌 | □ | □ | □ |
|  |  | b. | 生物/微生物 | □ | □ | □ |
|  |  | c. | 免疫 | □ | □ | □ |
|  |  | d. | 毒理学/生物相容性 | □ | □ | □ |
|  |  | e. | 工程（压力和磨损等） | □ | □ | □ |
|  |  | f. | 化学/分析（通常用于IVD） | □ | □ | □ |
|  |  | g. | 保质期 | □ | □ | □ |
|  |  | h. | 动物研究 | □ | □ | □ |
|  |  | i. | 其他基本实验室测试 | □ | □ | □ |
|  | 9. | 是否提供临床研究和结果的摘要？ |  | □ |  | □ |
|  |  | a. | 是否包括临床协议的最终版本？ （如果根据IDE执行，这些应当是FDA批准的临床协议的最终版本，包含任何变更通知。） | □ |  | □ |
|  |  | b. | 是否提供了研究人群统计数据的描述？ | □ |  | □ |

| 组织和行政要素的清单 （21 CFR 814.20，除非另有说明） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如果项目存在，则选择 “是”；如果不需要，则选择 “不适用”；如果需要但未包含，则选择 “不存在”。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 任何“不存在”答案将导致“拒绝受理”决定。 - 提交文件中应当涉及清单中的每个要素。申请人可以省略任何其认为不适用的标准，但必须提供理由。如果提供了理由，则该标准被视为存在（“是”）。在审查提交文件时，将考虑对理由的评估。 |  |  |  | 存在 |  | 不存在（否） |
|  |  |  |  |  | 是 | N/A |  |
|  |  | c. | 是否给出不良事件（例如，不良反应、投诉、停药、失败和更换）的描述？ |  | □ |  | □ |
|  |  | d. | 是否提供死亡患者或未完成研究的患者的报告表（即，解决潜在的偏差）？如果没有患者死亡或停止研究，则选择 “不适用”。 |  | □ | □ | □ |
|  | 10. | 是否提供临床研究的统计分析？ |  |  | □ |  | □ |
|  |  | a. | 是否提供协议中确定的所有分析结果？ |  | □ |  | □ |
|  | 11. | 是否已经提交适当的标签草案？ |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 医师标签 |  | □ |  | □ |
|  |  |  | i. | 是否包括使用适应症？ | □ |  | □ |
|  |  |  | ii. | 是否包括禁忌症、警告和预防措施？ | □ |  | □ |
|  |  |  | iii. | 是否包含使用说明？ | □ |  | □ |
|  |  | b. | 患者标签（OHIP/ODE谅解备忘录） 仅在OCER（以前被称为OHIP）表示不需要患者标签的情况下才选择 “不适用”。 |  | □ | □ | □ |
|  |  | c. | 技术/操作手册 |  | □ | □ | □ |
|  | 12. | 声明/认证/符合声明 |  |  |  |  |  |
|  |  | a. | 申请人是否提供了用于确定符合适用的绩效标准和/或自愿标准的文件程序？仅在不使用标准的情况下才选择 “不适用”。 |  | □ | □ | □ |
|  |  | b. | 申请人是否提供了用于确定其已经遵循适用FDA指南/准则中的建议或以其他方式符合适用的法定或监管标准的文件程序？仅在没有使用指南/准则的情况下才选择 “不适用”。 |  | □ | □ | □ |

| 组织和行政要素的清单 （21 CFR 814.20，除非另有说明） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如果项目存在，则选择 “是”；如果不需要，则选择 “不适用”；如果需要但未包含，则选择 “不存在”。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 任何“不存在”答案将导致“拒绝受理”决定。 - 提交文件中应当涉及清单中的每个要素。申请人可以省略任何其认为不适用的标准，但必须提供理由。如果提供了理由，则该标准被视为存在（“是”）。在审查提交文件时，将考虑对理由的评估。 |  |  |  | 存在 |  | 不存在（否） |
|  |  |  |  |  | 是 | N/A |  |
|  |  | c. | 调查员财务披露 有关其他信息，请参阅指南文件“行业指南—— 临床调查员财务披露”（http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm12683 2.htm ） |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据21 CFR第54部分的要求，申请人是否已经提交以下任何一项： 1. 经签署并注明日期的认证表（3454）。或 |  | □ | □ | □ |
|  |  |  | 2. 经签署并注明日期的披露表格（3455） |  | □ | □ | □ |
|  |  |  | 注意：应当由负责公司官员或申请人的代表签署。 |  |  |  |  |
|  |  |  | i. | 认证表格（3454）：表格是否随附所有调查员和调查员的名单？ | □ | □ | □ |
|  |  |  | ii. | 如果勾选第3个方框，则表格是否包括附件和为什么不能获得财务披露信息的原因？ | □ | □ | □ |
|  |  |  | iii. | 对于披露表格（3455）：申请是否提供调查员或次级调查员的财务安排和利益的详细信息以及为尽量减少潜在偏差而采取的任何措施的描述？ | □ | □ | □ |
|  |  | d. | 根据21 CFR 25.20（n）（（d）（i）或（ii））进行的环境评估 |  | □ |  | □ |
|  |  |  | i. | 如果要求绝对排除，则应当提供排除的理由，或 | □ | □ | □ |
|  |  |  | ii. | 环境评估（仅适用于出现新的环境问题的器械） | □ | □ | □ |

| 组织和行政要素的清单 （21 CFR 814.20，除非另有说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如果项目存在，则选择 “是”；如果不需要，则选择 “不适用”；如果需要但未包含，则选择 “不存在”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 任何“不存在”答案将导致“拒绝受理”决定。 - 提交文件中应当涉及清单中的每个要素。申请人可以省略任何其认为不适用的标准，但必须提供理由。如果提供了理由，则该标准被视为存在（“是”）。在审查提交文件时，将考虑对理由的评估。 |  |  |  |  | 存在 |  | 不存在（否） |
|  |  |  |  |  |  | 是 | N/A |  |
|  |  |  | e. | 申请是否包含完成的FORM FDA 3674、认证和ClinicalTrials.gov数据库要求？ （42U.S.C.282（j）（5）（B）） 注意：输入CTS或其他监管跟踪数据库中的NCT编号 |  | □ |  | □ |
|  |  |  |  | 来自FORM FDA 3674的数据（适用时，标记为“是”）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | i. | 提交文件中未包括临床试验。 | □ | □ |  |
|  |  |  |  | ii. | 要求不适用于引用的临床试验。 | □ | □ |  |
|  |  |  |  | iii. | 要求适用且已满足。 | □ | □ |  |
|  | 13. |  | 儿科使用—— 根据《FD&C法案》515A（a）（2），提交文件的内容是否包括： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a. | 描述任何患有该器械预期治疗、诊断或治愈的疾病或病症的儿科亚群，或说明不存在患有该器械预期治疗的疾病或病症的儿科亚群。该声明并不意味着该器械预期用于治疗儿科患者。 |  | □ |  | □ |
|  |  |  | b. | 受影响的儿科患者数量。 |  | □ |  | □ |
| B. | FDA在PMA提交之前确定的问题——申请人使用该器械的历史 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 申请人是否列出先前提交的资料或声明没有先前提交的资料？ （可能位于CDRH封面表格3514，第F节） 如果申请人列出了以前提交的资料，请回答下面提出的适用问题： |  |  |  | □ |  | □ |

| 组织和行政要素的清单 （21 CFR 814.20，除非另有说明） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如果项目存在，则选择 “是”；如果不需要，则选择 “不适用”；如果需要但未包含，则选择 “不存在”。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 任何“不存在”答案将导致“拒绝受理”决定。 - 提交文件中应当涉及清单中的每个要素。申请人可以省略任何其认为不适用的标准，但必须提供理由。如果提供了理由，则该标准被视为存在（“是”）。在审查提交文件时，将考虑对理由的评估。 |  |  |  | 存在 |  | 不存在（否） |
|  |  |  |  |  | 是 | N/A |  |
|  |  | a. | 510（k）编号 |  | □ | □ |  |
|  |  |  | i. | 如果该器械是NSE决定的主题，PMA是否解决与安全性或有效性有关的任何问题？ | □ | □ | □ |
|  |  | b. | IDE编号 |  | □ | □ |  |
|  |  |  | i. | 在PMA中提供的数据是否考虑到以前通过IDE信函传达的任何安全性或有效性问题（例如，“未来考虑因素”）？ | □ | □ | □ |
|  |  | c. | PMA编号 |  | □ | □ |  |
|  |  |  | i. | 如果先前提交的该器械的PMA已被撤销，当前的PMA是否解决先前PMA审查期间提出的与安全性或有效性有关的任何问题？ | □ | □ | □ |
|  |  | d. | 模块化 PMA编号 |  | □ | □ |  |
|  |  |  | i. | 如果“是”，提交了多少个模块？ 关闭了多少个模块？ |  |  |  |
|  |  |  | ii. | 如果有暂停的模块，PMA是否处理了未解决的缺陷？ | □ | □ | □ |
|  | 2. | 申请人是否列出了有关器械或本提交文件的预提交（FDA通过电子邮件或在会议期间（面对面或通过电话）提供对PMA中有关安全性和/或有效性的数据或信息的反馈），或说明没有就此提交文件与FDA进行预提交互动？ 如果申请人列出了预提交，则回答下面提出的适用问题： |  |  | □ |  | □ |

| 组织和行政要素的清单 （21 CFR 814.20，除非另有说明） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如果项目存在，则选择 “是”；如果不需要，则选择 “不适用”；如果需要但未包含，则选择 “不存在”。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 任何“不存在”答案将导致“拒绝受理”决定。 - 提交文件中应当涉及清单中的每个要素。申请人可以省略任何其认为不适用的标准，但必须提供理由。如果提供了理由，则该标准被视为存在（“是”）。在审查提交文件时，将考虑对理由的评估。 |  |  | 存在 |  | 不存在（否） |
|  |  |  |  | 是 | N/A |  |
|  |  | 下文： |  |  |  |  |
|  |  | a. | 预提交编号 会议日期（如适用） |  |  |  |
|  |  | b. | 每次会议记录或其他书面反馈的副本？ | □ | □ | □ |
|  |  | c. | PMA中是否解决了以前所有工作人员在预提交会议记录或反馈中向申请人提出的问题或行动项目，或申请人是否提供了替代方法的详细科学或临床理由？ | □ | □ | □ |

| 受理决定问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 答案“否”会导致RTA决定。 |  |  |  |
|  |  | 是 | 否 |
| 决定 1 | PMA 是否完整? 如果PMA缺少（上文确定的）一个或多个所需要素，则答案是“否”。 | □ | □ |
| 决定2 | 仅基于行政审查，PMA是否包括可构成有效科学证据的数据？ 如果仅由未被21 CFR 860.7认定为有效科学证据的信息支持PMA，则答案是“否”： - 孤立的病例报告 - 随机经验 - 缺乏科学评价所需的足够细节的报告 - 无根据的意见 注释： | □ | □ |
| 决定3 | 在提交PMA申请之前，PMA是否解决了FDA提出的关键非临床和临床问题？ 或者 | □ | □ |
|  | 申请人是否提供了替代方法的详细科学或临床证明？ 有关这个标准的解释，请参阅指南文件（上市前批准申请（PMA）受理和备案审查，第 13-14页）。 | □ | □ |

决定：受理___ 拒绝受理___

如果受理，通知申请人；如果拒绝受理，通知申请人并提供此检查表的副本。

| 数字签名同意表 |  |
| --- | --- |
| 审查员签字 |  |
| 分部主管签字 |  |
| 部门签字 |  |

只有在文件被受理（表明可以继续进行审查）时才填写“备案审查”部分。

PMA备案审查检查表

| 技术要素——临床研究的备案评估 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如果已提交的信息被视为足以进行实质性审查，则选择“是”；如果不需要，则选择“不适用”；如果不包括，则选择“否”。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 存在 |  | 不存在（否） |
|  |  |  |  | 是 | N/A |  |
| A. | 研究数据与以下的一致性：1）经批准IDE（如果需要）中的方案或申办方的外国研究（即，仅在美国境外进行）协议；2）预提交互动的建议（如果适用）；和/或3）具体针对该器械的指南文件（如果适用）。 |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 样本量/参加和完成研究的患者的数量（即主要终点时间段的可评估患者的数量） |  | □ |  | □ |
|  | 2. | 主要分析的随访时间 |  | □ |  | □ |
|  | 3. | 主要分析的后续评估 |  | □ |  | □ |
|  | 4. | 研究目标 |  | □ |  | □ |
|  | 5. | 研究人群/入选标准 |  | □ |  | □ |
|  | 6. | 研究终点 |  | □ |  | □ |
|  | 7. | 研究设计 |  | □ |  | □ |
|  | 8. | 假设 |  | □ |  | □ |
|  | 9. | 统计分析 |  | □ |  | □ |
|  |  | a. | 有效性 | □ |  | □ |
|  |  | b. | 安全性分析 | □ |  | □ |
| B. | 协议的关键方面的适当性 |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 患者/研究人群是否与预期用途匹配？ |  | □ |  | □ |
|  | 2. | 是否选择了临床上显著的终点？ |  | □ |  | □ |
|  | 3. | 如果主要研究基于外国临床资料，申请人是否提供了数据如何适用于美国患者人群的理由（例如，人群和医疗实践是否与美国的人群和医疗实践相当，或者如果否，是否提供了为什么任何差异不会影响研究结果对美国患者人群的适用性的理由[21 CFR 814.15（b）和814.15（d））？ |  | □ |  | □ |

| 技术要素——临床研究的备案评估 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 如果已提交的信息被视为足以进行实质性审查，则选择“是”；如果不需要，则选择“不适用”；如果不包括，则选择“否”。 |  |  |  |
|  | 存在 |  | 不存在（否） |
|  | 是 | N/A |  |

| 备案决定问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用阴影和粗体表示备案决定问题。一些备案决定问题之前有介绍性问题（用后缀“a”和“b”表示）），以确保这些备案决定问题得到适当答复。 |  |  |  |
|  |  | 是 | 否 |
| 决定 1a | 是否根据协议完成和分析每项研究？（回答“技术要素的备案评估”中的A1-9）？ - 如果“是”，下面决定1的答案为 “是”。 - 如果“否”，请说明并继续回答决定1b。 注释： | □ | □ |
| 决定 1b | 如果未根据协议完成任何研究，则申请人是否提供了这种替代方法的详细科学或临床理由，而不打算使用附加数据更新PMA？ - 如果“是”，请说明并为下面的决定1选择答案“是”。 - 如果“否”（即没有提供任何理由或打算进行临床更新），请说明并为下面的决定1选择答案 “否”。 注释： | □ | □ |
| 决定 1 | 是否根据协议收集和分析临床研究数据？ | □ | □ |
| 决定 2a | 是否使用最终器械设计（即，旨在上市的器械设计）进行研究？ - 如果“是”，下面决定2的答案为 “是”。 - 如果“否”，请说明并继续回答决定2b。 注释： | □ | □ |
| 决定 2b | 如果使用早期器械设计进行研究，则申请人是否提供了为什么变更不会影响安全性和有效性的详细科学或临床理由？ | □ | □ |

| 备案决定问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用阴影和粗体表示备案决定问题。一些备案决定问题之前有介绍性问题（用后缀“a”和“b”表示）），以确保这些备案决定问题得到适当答复。 |  |  |  |
|  |  | 是 | 否 |
|  | - 如果“是”，请说明并为下面的决定2选择答案“是”。 - 如果“否”（即对器械进行可能影响安全性或有效性的变更，且没有提供正当理由），请说明并为下面的决定2选择答案 “否”。 注释： |  |  |
| 决定2 | 是否收集器械最终设计（即，旨在上市的器械设计）的非临床和临床数据？ | □ | □ |

| 决定 3a | 患者/研究人群是否与器械的拟议使用适应症相符、研究终点是否临床相关且如果在美国境外进行关键研究，申请人是否讨论为什么外国数据/患者人群和医疗实践适用于美国，从而足以支持批准（回答“技术要素的备案评估”B1-3）？ - 如果“是”，下面决定3的答案为 “是”。 - 如果“否”，请说明并继续回答决定3b。 注释： | □ | □ |
| --- | --- | --- | --- |
| 决定 3b | 如果问题3a的答案是“否”，则申请人是否提供了详细的科学或临床理由？ - 如果“是”，请说明并为下面的决定3选择答案“是”。 - 如果“否”，请说明并为下面的决定3选择答案“否”。 注释： | □ | □ |
| 决定3 | 选择的患者/研究人群和终点是否适当？ | □ | □ |

决定：审查小组建议： 备案 ___ 不备案__

| 数字签名同意表 |  |
| --- | --- |
| 审查员签字 |  |
| 分部主管签字 |  |
| 部门签字 |  |

请参阅食品和药品监督管理局《安全与创新法案》（FDASIA）第二编（公法112-114），其修改了《联邦食品、药品和化妆品法案》（《FD&C法案》）第737节、第738节和第738A节。

可以依据三（3）项标准拒绝处理已经收到的PMA：i）提交申请时没有支付所需的使用者费用和没有提供使用者费用支付标识（ID）号码（参见《MDUFA使用者费用》封面（表格 3601）、提交文件封面或CDRH上市前审查提交文件封面（表格3514）（参见2012年《医疗器械使用者费用修正案》），ii）美国代表没有根据21 CFR 814.20（a）签署或会签该申请， iii）公司没有按照814.20（b）（2）的规定提交正确的副本。 由于CDRH文件邮寄中心或CBER监管项目经理不会处理任何不符合这三项标准的PMA，因此它们未被纳入检查表中。

请参阅“医疗器械提交文件的eCopy程序”指南http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313794.pdf。

在收到完成PMA提交文件的最终临床模块时，将对模块化PMA进行受理和备案审查，并对迄今收到的所有模块中的所有信息进行评估。 有关模块化PMA的更多信息，请参阅标题为“上市前批准模块化审查”（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089764.htm ）的指南文件。

一旦最终定稿，本指南将代表该机构目前关于这个主题的意见。

请参阅标题为“上市前申请（PMA）已获批准的器械修改—— PMA补充决策流程”的指南文件，网址：http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM089360. pdf.

有关其他信息，请参阅指南“FDA和行业针对上市前批准申请（PMA）采取的行动：对FDA审查时间和目标的影响”，网址：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089733. htm。

MDUFA III承诺函， 可参见：http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/NewsEvents/WorkshopsConferences/UCM295454.pdf （本文件于2012年4月18日发布；其后一直未修改）。

当待处理申请中的数据被怀疑存在某些违法行为（欺诈、重要事实的虚假陈述、贿赂或非法酬金）时，FDA打算推迟这些数据的实质性科学审查，直到完成有效性评估和关于数据可靠性的问题得到解决。 （参见FDA指南7150.09合规政策指南，第50章——一般政策 ——主题：欺诈、重要事实的虚假陈述、贿赂或非法酬金，56 FR 46191）。

应当注意，如果向CBER提交PMA，则研究人群可能是献血者而不是患者。