行业及FDA工作人员指南

实质等同性决定中标准的使用

文件发布日期：2000年3月12日

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械与放射健康中心 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时候将意见和建议提交510(k)人员，供管理局审议，地址：马里兰州罗克维尔市公司大道9200号器械评价办公室HFZ-404。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。如果您对本指南的使用和解释存在疑问，请联系Heather Rosecrans，电话：240-276-4021。

额外副本

CDRH的网页：http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.pdf，或者拨打电话1-800-899-0381或301-827-0111进入CDRH资源索取自动回传系统，请在听到提示后输入文件架编号1131。

实质等同性决定中标准的使用

目的

本文件旨在为行业和器械评价办公室（ODE）的审查员澄清采用标准来证明上市前通知（510(k)）提交文件中实质等同性的方法。以前的指南讨论了FDA在新制定的《联邦食品、药品和化妆品法案》（以下简称《法案》）第514(c)节（标准认可）下认可的标准的合规性声明的使用。本文件通过讨论在不包含合规性声明的510(k)中FDA认可标准的使用以及非认可标准的使用，对该指南进行了详细说明。

背景

历史上，标准在解决实质等同性决定的信息需求方面起着重要的作用。510(k)提交文件中关于器械符合标准的信息有助于表征该器械，并且替代了性能数据的详细说明。例如：

•	外部输液泵的510(k)通常包含有关与流体路径相接触的器械材料的化学配方和生物兼容性信息。制造商已经采用ASTM材料规格标准（如“ASTM 316不锈钢”等）识别了这些器械的金属部件。由于很好地确定了满足这些标准的材料的特征，因此ODE通常接受这种识别方式，取代详细的说明性规范，并且不要求经确定采用这些材料制成的部件的生物兼容性数据。

•	眼科器械的510(k)传统意义上按照UL-544或IEC 60601-1表征了器械的电气安全。ODE认为器械符合取代测量数据的这些标准之一。

•	某些放射性器械（如X射线系统等）的510(k)通过包括说明器械符合FDA电离辐射散发产品监管性能标准的适用要求这样的声明，解决了各种安全问题。此外，这些器械的510(k)还通过规定器械符合UL-187或IEC 60601-1这样的声明解决了许多机械和电气安全问题。

•	非侵入式血压测量系统的510(k)通常包括性能测试数据，因为单单的说明性特征可能不足以精确地确保相当。ODE通常不要求通过新器械和依法上市器械的比较性测试来获得数据，而是接受有关符合ANSI/AAMI SP10标准的信息，这些信息包括性能测试的规定。

在这样的情况下，这些标准解决了可能与实质等同性决定有关的安全性和有效性问题。符合标准意味着新器械在标准所涵盖的领域与之前上市的器械相似。因此，有关器械符合标准的信息可能取代新器械与之前上市的器械之间的详细比较。这一方法已经被成功用于合理化许多510(k)提交文件，以及减少ODE审查所需要的资源，同时为实质等同性决定提供可靠的依据。如果标准反映的当前最新的器械比1976年之前的上市前获批器械更好，则这一方法更加比同上市前或器械的比较更加确保安全性和有效性。

由于510(k)将制造商上市器械的建议告知了管理局，并且必须在器械上市至少90天前提交，因此510(k)通常是在制造商准备生产器械或进行成品测试之前提交。因此，大多数的510(k)实质等同性决定都主要基于说明性信息（如器械规格、标记草案等），没有提交测试数据来确认器械实际上符合其规范。同样地，如果符合标准适当地解决了相关上市前要求，则ODE通常接受说明器械符合（或在上市前将符合）标准的声明，不需要提交数据来证明合规（在大多数情况下，这要求对最终生产单元进行测试）。ODE已经按照同510(k)中其他器械规范相同的方式对这些声明进行了考虑，即必须在器械上市之前满足。ODE依赖这些声明具有强有力的法律依据。

但是，对于某些标准使用，ODE已经确定其可能不会仅仅依赖有关符合性的声明。这源于多个因素，包括不熟悉标准、担心在测试方法或性能标准等领域标准缺乏特异性，或存在标准未解决的器械特征等。在这些情况下，ODE通常要求有关标准的更多信息、说明器械如何满足标准的信息，或有关标准未适当解决的问题的信息。例如，在引用除以上提及的ANSI/AAMI SP10标准外的其他标准的非侵入时血压测量系统的510(k)中，传统意义上，ODE要求将标准同ANSI/AAMI SP10标准进行比较。

由于标准使用方式的变化，以及“可接受”标准整体清单的缺乏，制造商有时候不确定ODE是否愿意依赖标准，以及在510(k)中需要证明文件的程度。当510(k)引用ODE审查员认为不充分或不熟悉的标准时，可能存在延误。为了降低这一不确定性和鼓励标准的使用，《1997年食品与药品管理现代化法案》（FDAMA）制定了《法案》第514(c)节。

第514(c)节给予制造商明确的授权使用FDA认可的标准来满足《法案》的要求。第514(c)节指示FDA通过在联邦公报中的出版物来认可国内和国际标准，并且允许制造商——如果其选择符合任何这些标准——向FDA提交合规声明。它强制要求FDA接受制造商符合FDA认可标准的合规声明，以便满足《法案》下该标准适用的要求。同时，它要求制造商保存证明合规的信息。在提交声明时，制造商必须获得该信息，并且必须在FDA要求的情况下向FDA提供该信息。在第301(x)和501(e)(2)节下，提交错误的声明将违反《法案》。

同时，FDAMA还确定了支持ODE在进行实质等同性决定使用标准的传统方法。FDAMA确定了《法案》第513(i)(1)(C)节，要求FDA考虑依赖上市后控制可以加快实质等同性决定的范围。FDA使用常规的上市后检查来确定是否存在证明符合标准的数据与第513(i)(1)(C)节相一致。此外，FDAMA还制定了第513(i)(1)(D)节，要求FDA考虑证明实质等同的最小工作量的方式，并且相应地要求获得信息。第513(i)(1)(D)节支持ODE接受有关在进行实质等同性决定时符合标准的说明性规范和声明，而不要求通过最终生产单元的测试获得数据。

程序

由于FDAMA的原因，制造商有三种方式可以选择使用标准来证明510(k)中的实质等同性。这些标准使用以及ODE的审查程序讨论如下：

A. 第514(c)节下具有合规声明的FDA认可标准的使用

制造商可能会选择符合FDA认可的标准，并且将合规声明包括在510(k)内。使用这一方法的制造商可能会得益于确信知道FDA在法律上有义务接受满足标准适用的《法案》的要求。FDA对标准的认可暗示着FDA熟悉标准，并且人为满足相关上市前要求是合适的。ODE审查员应按照与该方法有关的中心的指南文件评估包含有合规声明的510(k)。（参见1998年2月19日的《公认标准的认可和使用》以及1998年3月20日的《新510(k)范例——证明上市前通知中实质等同性的其他方法》）。本质上，这意味着ODE审查员应：

-	确保标准适用于提交510(k)的器械。正常情况下，如果FDA认可的标准适用于一种器械，则该器械将在中心网站标准补充信息表中确定，网站列出了FDA认可的标准（http://www.fda.gov/cdrh/modact/recstand.html）。如果在补充信息表中未确定提交510(k)的器械，则审查员应通过其510(k)决策官员的上级，即器械组总监就相关的行动过程提出建议。器械组总监将决定合规声明是否适合于以前未确定的器械。

-	确定标准满足510(k)信息需求的范围。审查员应接受合规声明，以满足标准适用的510(k)要求，并且通常情况下不要求510(k)包含证明符合标准的信息。（第514(c)节要求在向管理局提交合规声明时，制造商文件中要存在该信息。）

-	在罕见的情况下，当审查员对据称是被以上引用的《公认标准的认可和使用》指南涵盖的器械方面的认可标准适当性存在具体的担心时，在要求获得其他信息之前，同直接上级和器械组总监进行协商。

-	确保合规声明包含相关内容，如《公认标准的认可和使用》指南中所规定的。

-	确保满足标准未满足的所有510(k)要求。

-	在其审查备忘录中明确指出提供并依赖合规声明，并说明标准满足的510(k)要求。

B.	无合规声明的FDA认可标准的使用

制造商可以在510(k)中包括一份声明，说明器械符合（或在上市前将符合）FDA认可的标准，无需提交合规声明。这是该备忘录中之前讨论的前FDAMA方法，通过FDA认可标准的使用强化这一方法除外。FDA的认可暗示着FDA熟悉标准，并且认为在标准满足要求的范围内，其可以用于满足510(k)要求。

对于包含声明的510(k)，ODE审查员基本上应遵守同包含有合规声明的510(k)一样的审查程序。尤其地，审查员应定期接受有关符合FDA认可标准的声明，以便满足相关的510(k)要求，并且不要求提交证明符合标准的信息。（制造商在销售器械之前，必须提供信息证明合规性，并且这些记录应由FDA在合规计划下进行检查，以便评估质量系统规范的符合性。）虽然510(k)不包含合规声明，但审查员应确保提交文件提供足够多的信息，以便确认标准的版本和制造商打算符合的具体规定。审查员应在其审查备忘录中明确指出提供并依赖有关符合FDA认可标准的声明，并且应规定标准满足的510(k)要求。

C.	非认可标准的使用

制造商可以选择符合FDA尚未认可的标准，如FDA有关标准认可的问答文件中所述。（参见1998年12月21日的《公认标准认可常见问题指南》。）但是，与认可标准不同的是，在满足510(k)要求的情况下，不能保证非认可标准是可接受的。

如果510(k)包含有说明器械符合（或在上市前将符合）非认可标准的声明，并且对于该标准，在满足相关的510(k)要求时，ODE之前已经接受了这些声明，则ODE审查员应继续接受。在此情况下，审查员应按照无合规声明的FDA认可标准的程序（如以上讨论）处理510(k)。如果510(k)提及ODE之前未依赖声明的非认可标准，则审查员在依赖该标准之前，应评估该标准是否适当解决了其使用的实质等同性问题。根据ODE的标准熟悉情况以及标准的特异性等因素，审查员可能需要要求提供有关标准、器械如何符合标准或证明其使用符合510(k)要求的信息。同FDA认可的标准一样，审查员应在其审查备忘录中明确指出在满足510(k)要求的过程中是否使用有关非认可标准合规性的声明。

ODE审查员在接受依赖非认可标准的证明后，如适当，应针对1999年8月6日题为《CDRH候选认可公认标准识别与评估标准作业程序》的指南文件中讨论的FDA标准认可采取措施。

总结

FDA在法案第514(c)节规定的新授权下认可了400多项标准，增强了在进行实质等同性决定时标准的使用机会。认可暗示着FDA熟悉标准，并且认为其适合于满足相关上市前的要求。制造商可以通过以下任何两种方式来使用FDA认可的标准，以便满足510(k)要求：（1）提交合规声明；或（2）提交一份陈述。第一种方法要求制造商在提交510(k)时其文件中要有支持数据，而第二种方法则要求制造商在器械上市之前获得该数据。在任何一种方法下，ODE审查员通常都不要求提交证明符合标准的信息，并且通常情况下不应要求提交证明符合标准的信息。这与第514(c)节（声明）以及第513(i)(1)(D)节的“最少负担”规定相一致。制造商还可以使用非认可标准来满足相关的510(k)要求，但不能保证这些标准将是可接受的。根据ODE对标准及其特异性熟悉情况等因素，审查员可能需要获得除陈述以外的其他信息来支持对标准的依赖。

生效日期

本指南文件立即生效。

本文件旨在提供指南。本文件代表了管理局对上述内容的思考。本文件不为任何人或就任何人创建或授予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令、法规或二者共同的要求，则可以使用该方法。

510(k)各个部分出现了标准合规性的信息，如在封页、器械说明、器械标记或单独的陈述中等。

相比之下，上市前的批准申请（PMA）通常必须包含“……所有信息的详细报告……以便显示器械是否安全和有效”（第(c)(1)(A)节）

如果制造商营销器械时未遵守510(k)中ODE进行实质等同性决定时依赖的声明，则器械违反《法案》，并且可能受到FDA的强制执行。首先，禁止代表制造商提交在任何重大方面错误或具有误导性的510(k)。实际上，在21 CFR 807.87(k)下，制造商必须包括510(k)中的一项声明，说明提交的器械真实且准确。其次，只有与519(k)中所述的规范（包括标准合规性）不存在重大差异的器械才能进行510(k)的实质等同性决定，并且可以根据该许可依法上市。不要求510(k)许可的器械为假冒产品和伪劣产品，假冒产品和伪劣产品的上市属于禁止行为。第三，制造商必须在管理局的质量体系规范（QSR）下保存记录，列出器械的规范，并证明器械按照其规范制造。这些记录应由FDA进行检查。此外，QSR设计控制规定（21 CFR 820.30）要求第二类、三类和某些一类器械（如以510(k)为准的绝大多数器械）的制造商制定验证和检验程序，以确认器械是否符合其设计要求（如性能标准等），并且保存这些活动的记录。这些记录也应由FDA进行检查。

在1998年3月20日的《新510(k)范例——证明上市前通知中实质等同性的其他方法》的下次修订中，中心计划将“简短510(k)”的意思扩大至包括所有这三种方法。