《21世纪治愈法案》（治愈法案）于2016年12月13日签署成为法律，对《联邦食品、药品和化妆品法案》的几个章节进行了修订。本指南编写并发布于治愈法案实施前，认证因此本指南的特定章节可能不再适用。FDA正在评估如何修订本指南以代表我们对本主题的当前思考。获得更多信息，请联系orphan@fda.hhs.gov。

行业及食品药品监督管理局工作人员指南

人道主义用途器械（HUD）认证

文件发布日期：2013年1月24日

文件草稿发布日期：2011年12月13日

书面评论和建议可随时提交至食品药品监督管理局，案卷管理科（5630 Fishers Lane，ROOM 1061（HFA-305），Rockville，MD，20852）以供机构思考。此外，电子评论可提交至http://www.regulations.gov。所有评论应注明案卷编号，该编号在联邦公报上公布的可用性通知中列出。再次进行文件修订或更新之前，本机构可能不会针对评论采取行动。

关于本文件的任何问题，请联系Eric Chen，电话：301-796-6327或电子信箱：eric.chen@fda.hhs.gov。

美国卫生和人类服务署

食品药品监督管理局

罕见病产品发开办公室（OOPD）

器械和放射卫生中心（CDRH）

生物制品评估和研究办公室（CBER）

行业及食品药品监督管理局工作人员指南

人道主义用途器械（HUD）认证

可通过下述地址获得其它副本：

沟通、拓展和发展办公室，HFM-40

生物制品评估和研究办公室

食品药品监督管理局

1401 Rockville Pike, Rockville, MD 20852-1448

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm

电子邮件：ocod@fda.hhs.gov

（电话）800-835-4709或301-827-1800

和／或

通讯，教育及放射性项目办公室

小型制造商、国际和消费者援助部门

器械和放射卫生中心

食品药品监督管理局

10903 New Hampshire Ave.

WO66-4613

Silver Spring, MD 20993

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm

电子邮箱：dsmica@fda.hhs.gov

传真：301-827-8149

（电话）制造商援助电话：800-638-2041或301-796-7100

（电话）国际工作人员电话：301-796-5708

和／或

罕见病产品开发办公室

特殊医疗项目办公室

食品药品监督管理局

10903 New Hampshire Ave.

Bldg. 32, rm. 5271

Silver Spring, MD 20993

http: //www.fda.gov/ForIndustry/DevelopingProductsforRareDiseasesConditions/default.htm

电子邮件：orphan@fda.hhs.gov

（电话）301-796-8660

目录

I.	介绍	1

II.	背景	2

III.	HUD的申请内容	4

A.	疾病或条件的说明	5

B.	人口估计数	7

B.1	治疗器械-诊断患有该疾病或出现在症状且将适用于利用该器械进行治疗的新增患者人数	7

B2.	诊断器械-美国每年利用该器械进行诊断的患者（无论检测结果如何）	8

B.3	旨在重复使用或多次使用的器械	9

C.	.非罕见疾病或条件的罕见病群体	9

D.	器械说明和拟定用途的科学原理	11

D.1	器械说明	11

D.2	科学原理	12

E.	支持文件	12

IV.	儿科注意事项	13

V.	HUD决定流程图	13

行业及食品药品监督管理局工作人员指南

人道主义用途器械（HUD）认证

本指南草案代表FDA目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规的要求，则可以使用该方法。如果您想讨论另一种方法，请联系FDA负责实施本指南的人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的适当号码。

# 介绍

本指南旨在辅助申请人准备并向美国食品药品监督管理局（FDA或机构）的独立产品开发办公室（OOPD）提交人道主义用途器械（HUD）认证申请。指南的设计同样会帮助FDA审核员评估和分析HUD认证申请（“HUD申请”或申请）。本指南中解决的主题包括：

- 在HUD申请中证明器械旨在治疗或诊断每年影响美国接近4000名个体或证明每年在美国接近4000名个体中存在的疾病或条件；

- 如何根据器械适用于治疗目的或诊断目的区分证明情况；

- 器械性能如何影响证明情况；以及

- 针对HUD申请目的，确定患有影响或被证明存在于美国每年少于4000名个体中的从医学角度无法明确判定疾病或条件患者群体（“罕见病群体”）。

本指南仅解决HUD的申请问题，这是力求获得HUD上市批准的第一步。本指南不解决上市批准过程中的第二步-即向器械和放射卫生中心（CDRH）或生物制品评估和研究办公室（CBER）提交人道主义器械豁免（HDE）申请。为获得关于准备和提交HDE的更多信息，参见FDA关于人道主义器械豁免（HDE）法规的指南：问题和回答。

本指南对日期为2009年10月21日生效的2010财政年度美国拨款法案（农业、农村发展、食品药品监督管理局以及相关机构拨款法案，2010年，公法111-80）中章节740中的国会指令做出了回应。除其它方面以外，国会指令要求食品和药品专员在FDA中建立审核小组，以描述其调查结果并就与罕见和被忽视疾病相关的问题提出建议，并且，从某种程度上，根据这些建议来制定指南。

包括本指南在内的某些FDA指南不建立具有法律效力的责任。这些指南反而代表了机构关于该主题的当前思考，并且，除非引用明确的法规或法定要求，应仅将这些指南视为建议。机构指南中的“应”一词指建议或推荐而不是要求。

# 背景

HUD认证是1990年医疗器械安全法案（SMDA）（公法101-629）中经修订的HDE条款的要求。参见联邦食品、药品和化妆品法案（FD&C法案），21 USC § 360j（m）中章节520（m）。如在21 CFR 814.3（n）中所定义的，HUD是“一种旨在治疗或诊断美国每年影响或存在少于4000例疾病或条件并使得患者获益的医疗器械”。

获得HUD认证的器械有资格在申请HDE的情况下获得上市批准。HDE申请是一种与上市前批准（PMA）申请类似的上市申请，即在PMA申请中，申请人必须证明能够合理保证安全性，但是，在HDE申请中，申请人力求豁免于证明合理保证有效性的PMA要求。如果除其它标准外，器械将不为患者构成不合理的或显著的疾病或损伤风险且器械使用的健康收益大于其使用引起的损伤或疾病风险，考虑到目前可用器械的或其它治疗形式的潜在风险和收益，获得HUD认证的器械有资格获得HDE批准。FD&C法案章节520（m）（2）（C）、21 USC § 360j（m）（2）（C）；21 CFR814.104 (b)（2）。 FDA在批准HDE申请后，申请人能够销售器械。根据FD&C法案章节520（m），21 USC § 360j（m），该上市申请具有特定优势和使用局限性。

尽管OOPD的HUD认证是向CDRH或CBER提交HDE上市批准的前提条件，其本身不保证批准HDE申请。

在21 CFR 814.102中规定了HUD申请所需的要求，并在本指南的第III部分中进行了详细描述。一旦准备向OOPD提交HUD申请，申请人应按下述地址发送两份具有署名和日期的提交文件（1份正本和一份副本）。

独立产品开发办公室

食品药品监督管理局

WO32-5271

10903 New Hampshire Avenue

Silver Spring, MD 20993

FD&C法案章节745A要求申请人纳入特定申报文件类型的电子版副本，包括在发布实施该条款的最终指南后，按FD&C法案章节520（m），21 USC § 360j（m）进行预提交和提交。FDA已公布了行业及食品药品监督管理局工作人员指南草案：医疗器械的电子副本计划。在形成最终的电子副本指南时，将要求申请人纳入电子副本以作为HUD申请中所需的一个副本（共两个）。

收到HUD申请时，OOPD将向申请人发出确认信并进一步为与HUD申请相关的信件分配一个参考编号。HUD申请的审核过程为45个自然日，从OOPD接收之日起算。在45天内，OOPD将批准申请，要求获得其它信息，或否决申请。21 CFR 814.102（b）。申请人提供其它信息后，OOPD可能再利用45天进行审核。

如果OOPD批准了HUD申请，申请人有资格向适当的分配中心（CDRH或CBER）提交HDE上市申请。HDE申请必须包含OOPD的HUD认证信副本或引用该信。21 CFR 814.104 (b)（1）。

如果存在与HUD申请或整体项目相关的问题，可联系OOPD（orphan@fda.hhs.gov或301-796-8660）。

# HUD的申请内容

根据21 CFR 814.102，HUD申请包括下述内容：

- 申请人为罕见疾病或条件或非罕见疾病或条件的明确确认罕见病群体申请HUD认证。鉴于HUD申请，“罕见疾病或条件”是在美国每年影响少于4000例个体或证明在少于4000例个体中存在的疾病或条件；“非罕见疾病或条件”是在美国每年影响不少于4000例个体或证明在不少于4000例个体中存在的疾病或条件。为进一步解释在HUD申请中估计的人群以及这些估计值的差异有多大（根据器械旨在用于诊断或治疗目的），参见下述章节III.B。

- 申请人和主要联系人的职位、姓名、地址和电话号码。推荐纳入主要联系人的电子邮箱地址。

- 由器械治疗或诊断的罕见疾病或情况的描述，在理想情况下，应特别强调与器械功能性相关的疾病或条件的特殊方面，器械使用的预期适应症以及需要进行这种治疗的原因。

- 如果器械治疗或诊断非罕见疾病或条件，申请人必须证明器械的罕见病群体（参见章节III.C）。

- 器械描述和针对罕见疾病或条件或非罕见疾病或条件的罕见病群体使用该器械的科学原理的讨论（参见章节III.D）。

- 用于证明器械设计旨在治疗或诊断在美国每年影响少于4000例个体或证明存在于少于4000例个体中的罕见疾病或条件的器械的证明文件及权威参考文献（参见章节III.B和III.E）。要求通过类似文件来证明美国每年少于4000例个体构成了非罕见疾病或条件的有效罕见病群体（参见章节III.C）。

- 如果器械适用于诊断目的，包括适用于评估患者健康状态的器械，关于人群的文件必须证明器械将为美国每年少于4000名患者的疾病或条件进行诊断。参见21 CFR 814.102 (a)（5）。这种疾病估计将包括每年利用诊断器械进行检测的全部患者，包括疾病或条件诊断结果为阳性或阴性的全部患者（参见章节III.B.2）。

我们建议申请者在其HUD申请中纳入附信，包含申请针对罕见疾病或条件或明确识别的非罕见疾病或条件患者中的罕见病群体申请的HUD认证声明。对于下述列出的其它信息，我们建议申请者纳入目录及页码，并按下述顺序对信息进行确认：

- 申请人和主要联系人的职位、姓名、地址、电话号码和电子邮箱地址；

- 罕见疾病或条件的充分说明或非罕见疾病或条件的罕见病群体；

- 器械的拟定使用适应症；

- 器械的充分说明和拟定用途的科学原理；

- 估计人群；

- 文献目录；

- 按表格归类的全部引用文献的副本；以及

- 附件（如果适用）。

我们在下述澄清了之前已造成申请人混淆的HUD申请中的特殊要素。特别是，我们着重强调器械治疗或诊断的疾病或条件、估计人群、罕见病群体、器械说明、科学原理和支持性文件。

## 疾病或条件的说明

HUD申请必须包括器械治疗或诊断的罕见疾病或条件、或非罕见疾病或条件中的罕见病群体。21 CFR 814.102 (a)（3）。如上所述，针对HUD申请的“罕见疾病或条件”是在美国每年影响或存在于少于4000名个体的疾病或条件。 21 CFR 814.102 (a)（5）。理想情况下，罕见疾病或条件的描述应着重于与器械功能性相关的疾病或条件的特殊方面以及在辅助定义患者人群方面的任何信息。

OOPD针对罕见疾病或条件（或章节III.C中描述的非罕见疾病或条件的罕见病群体）而不是器械的明确适应症或拟定标签来认证器械。总之，当OOPD为适用于罕见疾病或情况（或罕见病群体）的器械进行HUD认证时，即使申请者最终获得仅针对罕见疾病或条件（或罕见病群体）中所选适应症的HDE上市批准，将对适用于全部患有罕见疾病或条件（或罕见病群体）患者器械进行认证。即，上市批准的范围取决于在器械上市申请中提供的数据和信息，与HUD认证范围无关。因此，HUD认证范围大于器械通过HDE最终获得批准的适应症范围的情况是罕见的。例如，在HUD阶段，可为治疗胎儿膀胱阻塞来认证器械（与胎龄无关），但是，在HDE阶段，根据在HDE上市申请中提供的数据和信息，仅当胎龄为18-32周时，可批准器械治疗胎儿膀胱阻塞。

在审核HUD申请时，OOPD首先询问器械治疗或诊断哪种疾病或条件。例如，假设申请者在HUD申请中声明器械可治疗多发性骨髓瘤。在审核HUD申请时，OOPD将思考器械治疗或诊断疾病或条件的原理。OOPD可能判定，器械事实上不治疗多发性骨髓瘤，而是治疗多发性骨髓瘤症状，例如，旨在填充患有多发性骨髓瘤患者溶解性病灶的器械部会对根治多发性骨髓瘤。

在本例中，鉴于认证目的，OOPD可能初步将器械治疗或诊断的疾病或条件视为溶解性病灶而不是多发性骨髓瘤。OOPD随后可能询问申办方其它信息，以便于判定是否应将因多发性骨髓瘤引起的溶解性病灶视为因其它原因引起的溶解性病灶的明确“疾病或条件”（例如，骨转移或血管瘤）。为显示针对认证目的的疾病或情况是独特的，必须对许多因素进行累积性评估，包括：疾病或条件的发病机理；疾病或条件的病程；疾病或条件的预后；以及治疗抗性。由于缺少证明能够将由多发性骨髓瘤引起的溶解性病灶视为不同于因其它原因引起的溶解性病灶的信息，OOPD可能将利用本器械治疗的疾病或条件视为溶解性病灶（无论其病因如何），并且，可能要求申办方提供包括因全部原因引起溶解性病灶患者的估计人群。

确认器械能够治疗或诊断的合理疾病或条件（例如，多发性骨髓瘤、溶解性病灶（与病因无关）或因多发性骨髓瘤引起的溶解性病灶）对于估计下述受累患者人群是至关重要的。

## 人口估计数

在寻求HUD认证时，了解患病率和发病率之间的区别是重要的。通常将患病率理解为人群在规定时间内患有一种疾病或出现一种症状的患者总人数（例如，点患病率）。通常将发病率理解为在特定时间段内（如每年，即年发病率），被诊断为患有一种疾病或条件的新增患者人数。如1996最终法规中关于HUD认证的序文所述，FDA在法规中增加限定词组“每年”（“美国每年4000名个体”）以尝试澄清其将法规条款解释为年发病率而不是点患病率。

用于估计HUD申请中受累人数的方法差别取决于器械适用于诊断目的还是治疗目的。对于如下所述的治疗器械，人群估计值通常指在每年被诊断为相关疾病或条件并适用于利用器械进行治疗的新增患者人数。对于如下所述的诊断器械，人群估计值通常指每年利用该器械诊断的患者人数（与结果是阳性还是阴性无关）。鉴于这种差异，每名申请者应在HUD申请中确定器械适用于治疗目的还是诊断目的。

## B.1	治疗器械-诊断患有该疾病或出现在症状且将适用于利用该器械进行治疗的新增患者人数

如果器械对美国年发病率小于4000名个体的疾病或条件进行治疗，则治疗期限适用于HUD认证。就这点而言，年发病率通常指每年被诊断为该疾病或条件并适用于利用器械进行治疗（根据疾病或条件特征以及器械特点）的新增患者人数。

下述治疗器械年发病率估计值的三个例子证明了器械特征和所探讨疾病或条件特征差异影响发病率的方式：

- 涉及被诊断为该疾病或条件的全部心症患者的HUD申请的发病率估计值举例：假设为旨在通过减少呼吸并发症的方法来治疗患有囊胞性纤维症患者的器械提交HUD申请。该申请的发病率估计值通常包括每年被诊断为囊胞性纤维症的全部新增患者。

- 针对降低疾病或条件发作的HUD申请的发生率估计举例：假设为旨在通过降低MS发作来治疗患有多发性硬化（MS）的器械提交HUD申请。该申请的发生率估计通常将包括每年被诊断为MS的全部新患者（无论每名患者在某年发生多少次疾病或条件）。

- 针对在初步疾病诊断后，能够利用器械进行治疗的症状可能进展的疾病或条件的HUD申请的发病率估计举例：假设为旨在治疗患有肌萎缩性脊髓侧索硬化症（ALS）患者的呼吸衰竭症状的器械提交HUD申请。如果经过OOPD判定，ALS的呼吸衰竭症状与其他疾病的呼吸衰竭症状不同，那么，该申请的发生率估计通常将包括患有ALS且在某年内进展为呼吸衰竭的患者（无论这些患者在何时被诊断为ALS）。

## B2.	诊断器械-美国每年利用该器械进行诊断的患者（无论检测结果如何）

如在21 CFR 814.102 (a)（5）中所声明的，诊断器械的人群估计取决于在美国每年利用该器械进行诊断的患者人数。该计算不仅包括疾病或条件检测结果为阳性的患者，也包括疾病或条件检测结果为阴性的患者。

利用器械进行诊断的患者人数取决于器械诊断的疾病或条件以及使用环境。例如，患者人数的差异取决于诊断是否（1）用于人群诊断或筛查的初步诊断或筛查检测，（2）用于确认疾病或条件筛查结果为阳性的个体的诊断结果的证实试验，（3）用于辅助选择或排除为患有某种疾病或条件的患者进行的规定治疗的治疗指南，或（4）用于监控规定疾病或条件进展的监控试验。

下述是不同诊断器械的人群估计举例：

- 可能适用于HUD认证的诊断器械举例为确认患有罕见恶性肿瘤患者体内基因重组的器械。如果罕见恶性肿瘤的年发生率小于4000例，那么，将利用该器械为每年小于4000名患者进行诊断。因此，器械可能适用于HUD认证。

- 可能适用于HUD认证的诊断器械举例为监控指示疾病活动性的特定血液化学或血液学参数的器械。为适用于HUD认证，利用该器械进行诊断的患者人数必须小于每年4000名患者（即，进行疾病或条件诊断的全部新患者和进行疾病或条件诊断的现有患者）。

- 不适用于HUD认证的诊断器械举例为通过筛查全部新生儿以在出现症状前确认特定严重或威胁生命症状的器械。即使严重的、威胁生命症状或条件最终在美国每年影响少于4000名患者，由于进行筛查试验的新生儿人数超过每年4000名患者的限度，因此，诊断器械将不适用于HUD申请。

- 不适用于HUD认证的诊断器械举例为用于筛查出现与罕见疾病或条件相关的明确症状的患者的器械（如果相同症状也与非罕见疾病或条件相关）。每年筛查的患者人数将包括出现这些症状的全部患者；如果该人数超过每年4000名患者的人数限制，那么，诊断器械将不适用于HUD认证。

## B.3	旨在重复使用或多次使用的器械

我们意识到器械每年使用次数可能超过1次。旨在重复或多次使用的器械可能包括植入到超过1个器官内的器械、在单一器官中植入的多个器械，或用于定期为相同患者进行的诊断（例如，监控试验）。治疗器械的HUD认证取决于患有疾病或条件且适用于在规定年内使用器械的新患者总人数。因此，例如，如果存在3000名患有特定疾病或条件的患者，且每人每年四次使用规定器械（平均值），那么，该器械可能仍适用于HUD认证。同样，诊断器械的HUD认证取决于在规定年内，利用器械诊断的患者总人数，而不是在规定年内预期使用器械的总数。

## .非罕见疾病或条件的罕见病群体

如果器械设计旨在治疗或诊断非罕见疾病或条件，仅当申办方能够显示实际设计的器械旨在治疗或诊断该人群中少于4000名患者（美国每年）的罕见病群体时，该器械适用于HUD认证。参见21 CFR 814.102 (a)（3）。

“罕见病群体”是用于描述患有非罕见疾病或条件且适用于器械使用的人群（鉴于器械的一些本质特殊证（例如，不良事件情况或作用方式），对患有该疾病或症状的其他个体使用该器械是不正确的）。认为罕见病群体与器械使用有关（特别是从医疗或科学性角度，因器械的特性使其不适用于患有非罕见疾病或条件的其他人群使用）。可能指示是否存在针对该目的的合理罕见病群体的因素包括下属器械本质特征：

- 器械的作用机制：器械的作用机制可能是从科学或医疗角度，器械仅适用于患有非罕见疾病或条件的一部分患者群体。根据器械的功能性，可能有理由预期仅为一部分患者群体使用某种靶向疗法。例如，仅限于利用刚性支架治疗患有非罕见疾病的脑部的特定位置可能是合理的，其原因是在脑部的其它位置中，血管迂回可能阻止了支架的合理展开。

- 不良事件情况：适用于非罕见疾病或情况的器械的不良事件情况可能指不应使用器械治疗含有疾病或条件且可利用其它具有更低风险的疗法进行治疗的全部患者。例如，一种治疗非罕见疾病或条件并且因存在与植入过程相关的风险而具有已知严重不良事件情况的可植入性器械。可能通过根据不良事件情况来显示器械从医疗或科学角度仅适用于对药物治疗可能效果不佳的患者来为这种器械建立罕见病群体。这种严重不良事件情况可能使得器械不适用于对药物治疗仍有效且可利用具有更低风险的疗法进行治疗的患者。

- 器械使用的其它临床经验：可利用从完整临床试验或已公布临床文献中获得的、关于器械活动度的信息来建立罕见病群体。例如，如果相关数据显示器械对于患有高分期肿瘤的患者群体无重要活性，但是，有理由相信其可能对低分期肿瘤患者存在活性，那么，低分期肿瘤患者可能构成了某种疾病或条件的罕见病群体。

重要的是，了解罕见病群体不是简单指患有非罕见疾病或条件人群中从医疗角度可以识别的或从临床角度可以区分的群体。对于HUD认证，器械特征必须使其不得用于其他患有非罕见疾病或条件的个体。HUD认证通过豁免于上述章节II中的PMA有效性要求，为真正旨在用于小人群的器械上市扩宽了渠道。接受此类局限性而不进行进一步证明（即，参考从科学或医疗角度不适用于不合理感兴趣群体的器械）将缩小针对HUD认证的群体，并且，将违背HDE条件目的。不告知是否存在罕见病群体的因素包括，如：

- 临床试验合格性：当仅通过符合用于支持器械的特定使用适应症的规定临床试验的入选标准来定义感兴趣群体并且从科学或医疗角度无法拒绝将器械用于患有相同非罕见疾病或条件的其他人群时，罕见病群体将不适用。同样，不符合试验入选或排除标准的患者不会自动成为罕见病群体，其原因是从医疗角度，适用于评估相同器械在不符合利益群体的、患有非罕见疾病或条件的其他个体中的使用。

- 申办方针对所选适应症为器械进行研究的方案：仅因为申办方计划仅针对非罕见疾病或条件中所选的适应症为器械进行研究，并缺少关于无法利用器械来安全或有效治疗患有非罕见疾病或条件的其他个体的似是而非的论证，因此，不存在罕见病群体。

- 未满足的医疗需求：除非申请人能够依据上述器械的局限性特征来证明仅限于为部分群体使用该器械，否则，患有非罕见疾病或条件且存在未满足的医疗需求的患者不会自动成为罕见病群体。

- 现行的“标准治疗”：由于标准治疗与器械在特定个体中的使用相关，因此，关于“标准治疗”的意见不得作为确认罕见病群体的基础。将通过新治疗选择的研究来开发标准治疗，并且，在某种情况下，可以确定器械从医疗或科学角度适用于患有非罕见疾病或条件的更大人群。

- 价格：因价格原因，不存在患有非罕见疾病或条件的罕见病群体。申请人反而需要根据无法在患有相同非罕见疾病或条件的更大人群中使用器械的特点来证明仅限于为利益群体使用该器械。

## 器械说明和拟定用途的科学原理

## D.1	器械说明

器械说明应包括完整描述所考虑器械的充分细节，即，器械全部组件及其相关规格、试剂和／或标准的详细列表和说明。鼓励提供设计图、照片或其它视图介绍以及器械机械和操作方面的描述。

## D.2	科学原理

HUD申请中支持将器械用于罕见疾病或条件或患有非罕见疾病或条件的罕见病群体（参见章节III.C）的科学原理应包括与器械相关的全部适用且相关的临床前、临床和／或原理论证数据-无论是阳性数据、阴性数据或不确定数据。应注意的是，应在HDE上市申请而不是HUD申请中对器械是否已按拟定器械设计标准进行确认和验证的临床前信息进行审核。

## 支持文件

申请人必须纳入文件并附上参考文献以证明器械旨在治疗或诊断影响美国每年少于4000名患者或在美国每年少于4000名患者存在症状的疾病或条件。对于治疗器械，该文件必须证明疾病或条件的年发病率少于4000名患者／年。对于诊断器械，文件必须证明在美国每年利用该器械诊断的患者人数少于4000人。参见章节III.B.1和III.B.2以获得关于人群估计的信息并参考21 CFR 814.102 (a)（5）。本文中的权威性引用文献包括“在专业医学期刊中的引用文献、教科书、专业医学协会活动或政府统计学出版物”。21 CFR 814.102 (a)（5）。

我们建议在HUD申请中纳入关于人群估计的全部相关文件-无论是支持性、非支持性还是无结论的文件。如果文献和其他资源不足以证明疾病或条件的年发生率，申请人应通过文件证明尝试获得这些信息并随后可能利用方法学并凭借合理的研究、调查或咨询相关领域的独立专家来提供可靠的发病率估计值。通常，为通过专家获得、在本文中被认为可靠的估计值，至少应咨询相关领域中的三个独立专家。每个专家应提供其估计值以及用于获得器械旨在治疗的疾病或条件的年发病率该估计值的方法（或者，如果是诊断器械，应为在美国利用该器械每年诊断的患者人数）。参见章节III.B.1和III.B.2以获得人群估计值。无论咨询的专家总人数如何，应提供每名专家的调查结果，无论是支持性的、非支持性的还是无结论结果。

简单声明美国每年的患病率小于4000名患者或在美国每年利用该器械诊断的患者人数小于4000人不足以进行HUD认证。人群估计的证据不足可能造成拒绝HUD申请。21 CFR 814.102（b）（3）（i）。

# 儿科注意事项

关于HUD申请，将儿科人群定义为年龄小于22岁的人群（即，包括寿命为21岁的患者）。参见FD&C法案章节520（m）（6）（E) （i）、21 USC 360j（m）（6）（E) （i）和FDA关于儿科医疗器械上市前评估的指南。通常，如果疾病或条件在美国每年影响或在少于4000名患者中存在症状，OOPD将对整体人群进行认证（即，儿童和成人）。但是，在整体人群每年不少于4000名患者的情况下，如果所探讨的疾病或条件在美国每年影响的儿科人群少于4000人，器械可能适用于儿科人群的HUD认证。

# HUD决定流程图

“HUD决定流程图”作为快速指南概述了HUD申请的OOPD审核过程，但是，不包括在HUD申请审核过程中出现的以及在本指南中另行讨论的其它问题或注意事项。本指南表明，在审核过程中，OOPD确认了器械治疗或诊断的疾病或条件，评估了人群估计值，并审核了器械的科学原理。OOPD会在45天内对提交文件进行审核并为申请人提供官方反馈。

HUD决定流程图

开始

OOPD收到HUD认证申请

OOPD审核和分析：

- 器械治疗／诊断的疾病／条件或疾病／条件的罕见群体是什么？1

- 目标人群是否小于4000人／年？2, 3

- 器械的科学原理是否适用？

HUD指定函5

HUD申请是否符合指定标准？

修订HUD认证申请

OOPD要求申请人提供其它信息或不批准HUD申请

申请人思考下述事项：4

- 疾病／条件是否与OOPD识别出的疾病／条件不同

- 是否可根据器械特点来显示疾病／条件的罕见群体

- 重新计算目标人群是否合理或需要

- 是否需要其它科学原理

撤销和／或其它器械上市途径

申请人是否决定解决问题？

否

是

否

是

审核期为45天

1. OOPD认证适用于疾病／条件的器械而不是适用于特定适应症的器械

2.当疾病／条件在美国每年影响或在少于4000名患者中存在症状时，治疗器械是合格的

3.当在美国每年利用器械诊断的个体人数少于4000人时，诊断器械是合格的

4.该期间，申请人可选择与OOPD就该问题进行公开讨论

5.在获得HUD认证函之后，申请人可提交HDE上市申请

可在下述网址上获得本指南的2010年7月版本：

www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm110194.htm。本版本反映了2007年FDA修正案（FDAAA）对HDE条款进行的立法变更；其不反映食品药品监督管理局2012年安全和创新法案（FDASIA）颁布的最新变更。在本指南更新之前，您可联系2010年7月版扉页中标注的人员以咨询与FDASIA变更相关的问题。

HDE条款自1990年起，已在1997年FDA现代化法案（FDAMA）、2007年FDAAA和2012年FDASIA中进行了多次修订。

如果存在关于是否按医疗器械管理您产品的问题，您应通过电子邮箱（combination@fda.gov）或通过电话（301-796-8930）来联系组合产品办公室（OCP）。

此外，为符合HDE批准条件，申请人必须确认除按HDE条款批准的其它器械或获得研究器械豁免的器械外，无用于治疗或诊断此病或症状的比较器械，并解释在未获得HDE批准的情况下，无法将该器械用于所探讨适应症的原因。FD&C法案章节520（m）、21 USC § 360j（m）；21 CFR 814.104 (b)（2）。

可在下述地址获得2012年10月17日的指南草案：

http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313794.pdf

我们鼓励申请人在提交HDE申请时一同提交认证信的实际副本。

参见FD&C法案章节520（m）（2）（A）、21 USC 360j（m）（2）（A）；21 CFR 814.102 (a)（5）。

如在本文件中其它部分中所描述的，OOPD认证将器械用于罕见疾病或条件或非罕见疾病或条件的罕见群体，而不是按特定使用适应症或拟定标签进行应用。然而器械的拟定适应症与辅助OOPD评估器械所治疗或诊断疾病或条件的HUD申请不相关。

在评估HUD和罕见药认证申请时，FDA使用了相同术语，“罕见群体”。但是，需要注意的是，国会为HUD认证而不是罕见药认证建立了不同的合格标准。对于HUD认证，一种合格标准是所探讨的疾病或条件在美国影响少于4000名个体（对于HUD申请，为“罕见疾病或条件”），而对于罕见药认证，这种标准为在美国影响少于200000名个体的疾病或条件（对于罕见药认证申请，为“罕见疾病或条件”）。但是，FDA为HUD认证使用的术语“罕见群体”与罕见罕见药认证相同，其原因是限制原理相同：器械的某种特性或某些特性将其应用排除在非罕见疾病或条件的“罕见群体”之外（例如，器械的不良事件情况、产品的作用方式等）。为获得更多关于HUD申请的罕见群体，参见本指南中的章节III.C。

例如，参见21 CFR 809.3（a）（体外诊断产品的定义）

见上注9。

见上注8。

61 Fed. Reg. 33232, 33233（1996年6月26日）。如FDA在本立法中所描述的，本解释适用于FD&C法案章节520（m），21 USC 360j（m）的主要目标，提供了在治疗或诊断影响少数患者人群的疾病或条件所用器械的开发动机。同上。采用点患病率定义存在更多局限性，并且，在开发这些器械方面的动机更少。同上。

参见21 CFR 814.126（b）（1）（iii）。

见上注9。

可通过下述网址获得本指南：

http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089742.pdf