行业和FDA人员指南

II类特殊控制指导性文件：肢体用局部供氧室

文件发行日期：2011年4月25日

本文件草案于2006年4月6日发行

有关本指导性文件的问题，请联系 Charles Durfor,Ph.D.，电话301-796-6438 或电子邮箱 charles.durfor@fda.hhs.gov。

美国卫生与公众服务部

食品药品监督管理局

器械与放射健康中心

整形修复外科器械科

整形外科和修复器械分部

器械评估办公室

前言

公众评论

贵公司可以随时将对机构的书面评论和建议提交至文档管理部，体系与政策管理部门，人力资源与管理办公室，食品药品监督管理局，5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD，20852。也可以选择提交电子版评论至http://www.regulations.gov。所有评论均应标上联邦公报中列出的文档编号。可能直到文件下次修订或更新时，评论才会被机构受理。

其他副本

从网络上可获得其他副本。贵公司也可以发送电子邮件至dsmica@fda.hhs.gov 请求获得本指南的电子版副本或发送传真至301-847-8149请求获得纸质复印件。请使用文件编号1582指定贵公司所请求的指南。

目录

1.	前言	2

2.	背景	2

3.	适用范围	3

4.	器械说明	3

5.	健康风险	4

6.	无菌	4

7.	火灾和爆炸控制	5

8.	氧压控制	5

9.	生物相容性	5

10.	电气安全性测试	6

11.	临床研究	6

12.	标签	7

行业和FDA人员指南

II类特殊控制指导性文件：肢体用局部供氧室

- 前言

本指导性文件是特殊控制指导性文件，支持将肢体用局部供氧室（TOCE）从III类重新分类至II类。TOCE旨在帮助治愈慢性皮肤溃疡如褥疮。本指南是与联邦公报联合颁布重新分类TOCE的最终规定。

重新分类器械的最终规定生效后，任何提交TOCE上市前通告提交资料（510（k））的制造商将需要解决本特殊控制指南中指出的问题。然而，制造商仅需遵守本指导性文件的建议或以其他方式提供安全性和有效性的等效保证来证明其器械符合特殊控制。

- 背景

FDA认为特殊控制与一般控制结合时能够为TOCE提供合理的安全性和有效性保证。预计上市这类器械的制造商必须（1）遵守《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C 法案）的一般控制，包括21 CFR 807 子部分E中描述的上市前通告要求，（2）解决本指南中指出的与TOCE相关的具体健康风险，（3）在器械上市前从FDA获得实质等同性测定。参见21 CFR 807.81 和 807.87。

本特殊控制指导性文件指出TOCE的分类法规和产品代码（请参见第3节.适用范围）。此外，本特殊控制指导性文件的其他部分也列出健康风险并描述了一些措施，当遵守这些措施并与一般控制结合时，通常会解决与这些器械相关的风险并使510（k）得到及时审查。本文件在上市前通告提交资料的具体内容要求方面对其他FDA文件进行了补充。贵公司也应该参考21 CFR 807.87，在CDRH 器械建议中的《传统和简化510（k）格式》1和《上市前通告510（k）》2” 的指南。

1http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 84365.htm. 2http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/ PremarketSubmissions/PremarketNotification510k/default.htm.

- 适用范围

本指导性文件的适用范围限于21 CFR 878.5650中描述的TOCE，产品代码KPJ。

21 CFR 878.5650 – 肢体用局部供氧室。

- 鉴定。肢体用局部供氧室是一种器械，其预期用途是环绕患者的肢体并在局部施加湿润的氧气，氧压比大气压略高，可帮助治愈慢性皮肤溃疡如褥疮。

- 分类。II 类（特殊控制）。器械的特殊控制是FDA的《II类特殊控制指导性文件：肢体用局部供氧室》。

全身高压氧室不属于本指导性文件的适用范围。其是II类器械，归类至21 CFR 868.5470，产品代码CBF。

- 器械说明

在贵公司的510（k）中，必须包含器械说明。21 CFR 807.92（a）（4）。该说明中必须包含“关于器械功能的信息、构成器械基础的科学概念以及器械的重大物理和性能特征，如器械设计、使用的材料和物理性质。”21 CFR 807.92（a）（4）。我们建议器械说明通过第3节适用范围中描述的法规和产品代码鉴定贵公司的器械，并包含

- 所有器械组件的成分，

- 器械的工程图纸，

- 器械设计，包括尺寸、形状和最终器械规格，

- 器械操作原理的说明（例如，患者连接的方法、控制和检测气压的方法和在患者使用后器械的灭菌或消毒方法，如适用），

- 组装器械的方法（例如，将气密室和任何气体管附件或患者垫子固定至供氧室的步骤），

- 供氧室内引入并清除氧气的安全性可控方法，

- 加湿输氧的方法，

- 器械所使用的任何附件的说明（例如，气体调节器、冲模锁连接器、软件控制器械和气压监测器），以及

- 说明器械提供的方式（例如，无菌、组装、一次性使用）。

- 健康风险

在下表中，FDA已经指出通常与TOCE使用相关的健康风险。本指导性文件给出了建议缓解这些风险的措施，如下表所示。我们推荐贵公司在提交510（k）前进行风险分析，以鉴定针对贵公司器械的任何其他风险并把该分析结果写入510（k）中。如果贵公司选择使用一种替代方法解决本文件中指出的某个特定风险或鉴定出了本文件未包含的风险，则贵公司应该提供足够的细节支持贵公司解决该风险的使用方法。

| 鉴定的风险 | 建议的缓解措施 |  |
| --- | --- | --- |
| 感染 | 第6节 | 无菌 |
|  | 第11节 | 临床研究 |
|  | 第12节 | 标签 |
| 火灾和爆炸 | 第7节 | 火灾和爆炸控制 |
|  | 第12节 | 标签 |
| 局部组织损伤 | 第8节 | 氧压控制 |
|  | 第12节 | 标签 |
| 不良组织反应 | 第9节 | 生物相容性 |
| 电击 | 第10节 | 电气安全性测试 |
|  | 第12节 | 标签 |

- 无菌

伤口感染会削弱溃疡愈合。因此，FDA认为对器械进行充分的初次灭菌和每次使用后再灭菌或消毒是解决感染风险的关键。

关于器械的初始灭菌，我们建议510（k）包含更新的510（k）无菌审查指南K90-1中要求的灭菌信息。3

4对于可重复使用器械，存在单个患者在多次使用相同的器械后发生感染或单一器械用于多个患者后发生疾病传染的顾虑。如第12节标签中所述，标签应该包含每次使用后对患者接触材料的清洁和消毒或灭菌说明。贵公司的510（k）应该描述确认清洁和消毒或灭菌程序的方法。另参见标签可重复使用医疗器械以备医疗机构内的再处理：FDA评审员指南。4

3http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 72783.htm 4http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocu ments/UCM080268.pdf

此外，由于引入局部供氧室的医学级别氧气可能包含细菌、真菌或其他感染性生物体，因此510（k）应该说明输入气体的无菌过滤方法。

- 火灾和爆炸控制

TOCE的富氧空气增加火灾和爆炸的风险。可引起燃烧的火花可能来自：

- 器械的电力组件；或

- 来自器械组件、患者衣服或治疗环境（例如，供氧室输出过量的氧气）产生的静电。

因此，我们建议贵公司确定用于降低火灾和爆炸风险的方法和供氧室引入和清除氧气的方法。

- 氧压控制

氧压过大（即超过22 mmHg）可堵塞动脉循环，导致局部组织损坏并减少局部组织循环。因此，我们建议贵公司描述所用于控制供氧室内氧压的方法并证明压力不会超过安全性限值。

如果软件是控制供氧室内氧压方法的一部分，我们建议贵公司提供医疗器械中软件的上市前提交资料内容指南5（即软件指南）中推荐的给“中等水平的关注”器械的信息。

也可参见：

- 软件验证的一般原则6，讨论FDA认为适用于医疗器械软件验证的一般原则。

- 如果器械包含现成软件，则参见医疗器械内现成软件的使用7。

- 生物相容性

FDA建议贵公司根据FDA指南使用国际标准ISO-10993，医疗器械的生物学评估第1部分：

5http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 89543.htm 6http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocu ments/UCM085371.pdf 7http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 73778.htm

评估和测试8对器械的患者接触组件进行生物相容性测试。我们建议贵公司选择适合于贵公司器械预期用途中的接触持续时间和接触水平的生物相容性测试（ISO- 10993的第5和10部分）。我们建议贵公司对最终器械（即制造、灭菌和包装后准备进行商业分销的器械）进行测试。

如果贵公司器械使用的材料与贵公司的比较器械完全相同且身体接触类型（如表面、外部接入、植入）和患者接触持续时间（如，有限、持续很久、永久）相同，贵公司可以指出比较器械并利用之前的生物相容性数据代替进行新的生物相容性测试。FDA承认证明贵公司器械的材料和比较器械的材料在成分和制造过程方面完全相同是很难的。因此，如果贵公司有文件支持材料的性质完全相同，我们建议使用以下声明，即之前使用材料的生物相容性证明：

[主题器械名称]的[聚合物/金属/陶瓷/复合材料名称][组件名称] 与批准/通过的 [PMA/510k/IDE 编号、批准日期] [比较器械名称][组件名称] 在配方、加工和灭菌方面完全相同，且未添加其他化学物质（如增塑剂、填充料、色素添加剂、清洁剂、脱模剂等）。

- 电气安全性测试

电力防护和接地不足会导致患者触电或发生火灾/爆炸。

我们建议贵公司评估贵公司器械的电气安全性以及在暴露于环境处理危险后的功能。我们建议贵公司根据以下标准中的一个或多个或等效方法评估贵公司的器械。

- 国际电工委员会（IEC）标准 IEC 60601-1，医疗电气设备第1部分：安全性一般要求，

- 保险商实验室（UL） 2601-1 修订案 1 医疗电气设备：安全性一般要求，或

- 美国国家标准协会（ANSI）/AAMI ES-1电子医疗器械的安全性电流限值。

- 临床研究

对于研究新的TOCE器械，除非有特定的理由要求临床信息来支持实质等同性测定，否则机构一般依赖设计良好的台架和/或动物测试而不是临床研究，（参见21 U.S.C. 360c（i））。一般来说，大多数TOCE器械均不需要进行临床研究。然而，当适应症与合法上市的TOCE器械不同时，FDA可能

8http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 80735.htm

建议贵公司收集TOCE器械的临床数据。9此外，当工艺特点与合法上市的TOCE器械不同时，FDA可能要求贵公司收集TOCE器械的临床数据。工艺特点可能包括：

- 其材料与合法上市TOCE的材料有显著改变；

- 其设计与合法上市TOCE的设计有显著改变；

- 其能源与合法上市TOCE的能源有显著改变；或

- 器械的其他特性与合法上市TOCE的特性有显著改变。

参见 21 U.S.C. 360c（i）。

关于伤口护理产品的研究设计和结果诠释的信息，请参见《行业指南、慢性皮肤溃疡和烧伤-研发治疗产品指南》10 。

当提议的替代方法得到充分和有效的科学原理支持时，FDA将会考虑临床测试的替代方法（参见21 U.S.C. 360c（a）（3））。涉及一名或多名人类受试者的临床研究必须按照试验用器械豁免（IDE）法规21 CFR 第 812部分进行，确定器械安全性或有效性。此外，这类试验必须遵守管理机构审查委员会 （21 CFR 第 56部分）和知情同意书（21 CFR 第50部分）的法规。

- 标签

510（k）必须包含建议标签和描述器械的预期用途和使用说明的详细标签。21 CFR 807.87（e）。如果适用，应该提供照片或工程图纸。21 CFR 807.87（e）。以下建议旨在帮助贵公司准备符合21 CFR 第801部分要求的最终标签。11

9 FDA发行本指南时，FDA还未批准能够提高伤口愈合率或能预防或治疗伤口感染或缓解疼痛的TOCE器械。10http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ UCM071324.pdf

11尽管510（k）的批准未要求最终标签，但在将医疗器械引入洲际贸易前，最终标签必须符合21 CFR 第801部分的要求。处方医疗器械的最终标签也必须符合21 CFR 801.109。本指导性文件中的标签建议符合第801部分的要求。

使用说明书

TOCE是21 CFR 801.109涵盖的处方器械。作为一种处方器械，TOCE豁免提供给外行的充分说明书。除其他信息外，提供或打算提供器械使用信息的标签必须包含使执业医生能够安全和有效使用器械的充分信息，包括适应症、作用、途径、方法、给药频率和持续时间以及任何相关危害、禁忌症、不良反应和预防措施。21 CFR 801.109（d）。关于处方器械的其他标签要求，参见21 CFR 801.109。

标签应该提供每次使用后器械的清洁和消毒或灭菌说明。参考可重复使用医疗器械以备医疗机构内的再处理标签：FDA评审员指南。12这类信息可包括但不限于：

- 预处理器械处理方法（例如，处理生物危害问题），

- 拆卸/重新组装方法，

- 清洁方法，

- 清洁剂/润滑剂

- 冲洗技术，

- 消毒或灭菌方法，

- 特殊的后期处理，

- 可重复使用寿命，以及

- 警告和预防措施。

标签也应该描述将氧气从TOCE中排出以控制火灾或爆炸风险的方法。

警告

标签应该警告，如果使用后对器械的清洁和消毒或灭菌不充分则可能导致传染病传播。

器械上的标签应该警告TOCE中氧气的不恰当排出可导致火灾或爆炸。

12http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocu ments/UCM080268.pdf.