何时为现有器械软件变更申报510（k）的决定

行业及食品药品监督管理局工作人员指南

指南草案

本指导性文件草案公布的目的仅用于征询意见、建议用途。

文件发布日期：2016年8月8日

关于本草案文件的任何评论及建议，请于联邦公报刊载草案文件发布通知的90天内提交。电子评论可提交至http：//www.regulations.gov。书面评论请提交至食品药品监督管理局案卷管理科（5630 Fishers Lane，rm. 1061（HFA-305），Rockville，MD，20852）。所有评论应注明案卷编号，该编号在联邦公报上公布的可用性通知中列出。

与本文件相关的问题，请联系（CDRH）Linda Ricci，器械评估办公室，301-796-6325，Linda.Ricci@fda.hhs.gov。

与本文件中受CBER管理的器械相关的问题，联系交流、推广和开发办公室（OCOD）（电话：1-800-835-4709或240-402-8010）。

美国卫生和人类服务署

食品药品监督管理局

器械和放射卫生中心

生物制剂评估和研究中心

前言

其它副本

CDRH

其他副本可从互联网获得。您还可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件请求以接收本指南的副本。请使用文件编号1500055来注明您所要求获得的指南。

CBER

可通过提交书面申请，从生物制剂评估和研究中心（CBER），交流、推广和开发办公室（OCOD）（10903 New Hampshire Ave.，Bldg. 71，Room 3128，Silver Spring，MD 20993-0002）获得其他副本，或通过拨打电话1-800-835-4709或240-402-8010，或通过电子邮件ocod@fda.hhs.gov或通过网址：
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm获得其它副本。

目录

I.	介绍	4

II.	背景	4

III.	范围	6

IV.	指导原则	7

V.	如何使用本指南	10

VI.	在决定何时为现有器械的软件变更提交新510（k）时所需考虑的其他因素	16

附件A-软件更改示例	19

何时为现有器械软件变更申报510（k）的决定

行业及食品药品监督管理局工作人员指南

本指南草案代表食品药品监督管理局目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规的要求，则可以使用该方法。如果您想讨论另一种方法，请联系FDA负责实施本指南的人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的适当号码。

# 介绍

终版指南将辅助行业和机构工作人员决定为通过510（k）的器械或之前经修正的、旨在申报510（k）的器械（在本文件中也指“现有器械”）的软件变更（包括固件）何时可能要求制造商提交并获得FDA批准市前通知（510（k）。

关于在本文件中引用的现行版FDA公认标准，参见FDA公认一致性标准数据库（http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm）。

FDA指导性文件，包括本指南在内，不构成具有法律强制力的责任。相反，指南表明了本审查机构目前关于某一主题的思考，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本审查机构指南中使用词语“应当”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

# 背景

21 CFR 807.81（a）（3）中的法规标准声明当存在下述情况时，必须提交上市前通知：

（3）本器械目前正在销售或准备重新上市，但是，其设计、组件、制造方法或预期用途将发生重大变更或修改。下述重大变更或修改将需要获得上市前通知：

- 器械的变更或修改可能显著影响器械的安全性或有效性，例如，设计、材料、化学成分、能量来源或制造工艺发生重大变更或修改。

- 器械的预期用途有重大变更或修改。

FDA于1997年1月10日发布初始指导性文件-决定何时为现有器械变更提交510（k）（K97-1）为监管语言提供指南。如该指南中所述，关于21 CFR 807.81（a）（3）的主要问题是有时FDA和器械制造商对句子“能够显著影响器械的安全性和有效性”和形容词“重大”和“显著”的理解存在偏差。该指南为机构提供了这些术语的解释，主要用于制造商分析器械的变更如何能够影响安全性或有效性并决定是否必须为特定类型的变更申报新的510（k）。本指南草稿保留了原始文件的基本格式和内容，并通过更新来增加阐述性内容。增加阐述性内容旨在提高FDA工作人员与制造商对指南的理解一致性。

510（k）程序和质量体系规范

任何关于为变更合法销售器械而申报510（k）的指南应考虑21 CFR第820部分，质量体系（QS）规范在器械变更方面发挥的作用。针对一些类型的器械变更，机构认为不必申报新的510（k），并且，现有的QS要求可能有理由保证变更后器械的安全性和有效性。

在其它要求中，QS规范要求最终医疗器械制造商审核并批准器械设计、生产变更（21 CFR 820.30和820.70）和文件变更以及器械主记录的批准（21 CFR 820.181）。任何无法通过后续检查和检验来充分确认结果的程序必须进行验证（21CFR 820.75），并且，程序变更需要进行审核、评估，并在适当情况下对程序进行再验证（21 CFR 820.75（c））。

QS规范的最终效果是当最终医疗器械制造商对器械设计进行变更时，存在证明制造器械符合设计标准变更要求（如果未打算变更，则为原始标准）的程序。他们必须保存记录，并且FDA调查员必须获得这些记录（参见FD&C法案章节704（e））。针对多种类型的器械变更，根据21 CFR 807.81（a）（3），可能不要求申报新的510（k）。在这些情况下，依从QS规范能够合理保证变更后器械的安全性和有效性。

# 范围

如本指南草稿所述，“软件”是用于控制医疗器械运作或输出，为医疗器械进行输入或输出，或使医疗器械发挥功能的一套电子指令。该定义包括内置的或作为医疗器械永久性组件的软件、作为其它医疗器械配件的软件、或旨在用于一个或多个不采用医疗器械硬件部件执行目的的软件。

终版指南将辅助医疗器械制造商遵守上市前通知要求，在确定修改是否超过21 CFR 807.81（a）（3）针对申报和新510（k）许可的监管限度过程中，这些制造商旨在修改经510（k）许可的器械或符合510（k）的修改前器械修改（也指“现有器械”）修改。注意，如果器械未受上市前通知要求豁免，任何要求根据21 CFR 807.20进行注册的人员（计划将器械首次引进市场）均必须按照21 CFR 807.81（a）（2）申报510（k）。自有品牌经销商和再包装商如果符合21 CFR 807.85（b）的要求，则不要求申报510（k）。终版指南未打算说明被510（k）豁免或需要获得上市前批准（PMA）的器械的修改问题。

本指南草稿专门解决软件更改问题。除软件以外的任何更改不在本指南草稿范围内；将利用指导性文件-决定何时针对现有器械变更提交510（k）（K97-1）来评估这些变更（例如，标签变更）。本指南草稿不适用于机构已在指南中声明的、未打算加强适用监管控制依从性（参见，例如行业及FDA工作人员的移动医疗应用指南）的软件。并且，本指南草稿不解决软件生命周期问题（涵盖在AAMI/ANSI/IEC 62304：医疗器械软件-软件生命周期过程）、针对软件更改的510（k）应纳入哪些文件（涵盖在医疗器械软件上市前提交内容指南中）或适用于医疗器械软件验证的原理（涵盖在软件验证一般原理；行业及FDA工作人员最终指南中）。

终版指南也旨在适用于对合法销售器械进行召回和指示对器械或其标签进行变更的情况。关于召回情况下建议程序的更多信息，请参见蓝皮书备忘录K95-1，主动召回过程中的510（k）要求。如该指南所述，如果纠正措施旨在更改器械而不仅是将器械恢复到初始标准水平，可能需要申报新的510（k）。终版指南可能有助于在纠正措施更改器械的情况下，决定是否批准新的510（k）申报。

本指南草稿不明确针对组合产品，如药物/器械或生物制剂/器械组合；但是，此处描述的通则和概念可能有助于制造商决定在对组合产品中包含软件的器械进行变更时，是否需要申报510（k）。

软件更改可能具有许多形式，包括但不限于下述情况：

- 适合的-更改软件并使其能够用于改变的或正在改变的环境；

- 纠正的-对软件进行应对性更改，以解决发现的故障；或

- 完成的-更改软件以改进性能或可维护性。

此外，软件更改存在许多其他名称，包括但不限于：错误修正、热补丁程序、软件变更或调试。无论名称或形式，按照质量体系规范，21CFR第820部分，将这些视为设计变更。

终版指南未打算取代特殊器械指南（如输注泵总产品寿命周期），但是可涵盖特殊器械指南中无法解决的领域。

由于指南草案范围仅限于软件变更，可能有必要参考其他相关的能够辅助评估无软件器械更改的FDA指导性文件，如决定何时为现有器械的变更申报510（k）（K97-1）。由制造商负责整体评估软件变更和非软件变更组合以评估对器械变更的影响。针对在指南草稿、决定何时为现有器械的变更申报510（k）（K97-1）或特殊器械指南中无法解决拟定变更的情况，鼓励制造商与CDRH或CBER相关责任办公室取得联系。

# 指导原则

在利用本指南来决定何时针对现有器械更改申报510（k）时，因遵循许多指导原则。一些指导原则源于现有的FDA 510（k）政策并众所周知，另一些对于本指南中所包含的逻辑系统设计是必要的。因此，任何使用该指南的人员应记住下述指导原则：

- 旨在进行显著影响器械安全性或有效性的更改-如果制造商因旨在显著修改器械的安全性或有效性而对其器械进行更改（例如，为应对已知风险、不良事件等），可能要求申报新的510（k）。但是，也应对未打算显著影响器械安全性或有效性的变更进行评估，以确定变更是否显著影响器械安全性或有效性。

  - 如果制造商通过更改器械来解决违规或召回问题，他们应参考FDA指南蓝皮书备忘录K95-1，主动召回过程中的510（k）要求和医疗器械召回与医疗器械改进的区别。

- “能够显著影响”评估和测试的作用-为确定变更或更改是否能够显著影响器械的安全性或有效性，制造商应首先采用下述指导性文件为变更是否显著影响积极或消极影响器械的安全性或有效性进行基于风险的评估。这种基于风险的评估应识别并分析全部新风险和源于器械更改的已知风险的变更，并为是否需要申报新的510（k）作出最初判断。如果在风险评估后作出的初步决策是不要求申报新的510（k），应通过成功的常规确认和验证活动来确认该决策。如果常规确认和验证活动可能引发未知问题，应重新思考之前做出的任何关于不要求申报新510（k）的决策。确认和验证要求适用于全部按21 CFR 820.30管理的器械。

- 变更的意外结果-软件更改可能促发其它意外或非计划性结果。在评估变更是否要求申报新的510（k）时，制造商应考虑器械变更是否会产生意外结果或影响。例如，预期操作系统（OS）更新可能在器械驱动和嵌入器械的软件代码中促发意外影响。制造商应考虑全部变更结果以决定是否需要申报新的510（k）。

- 风险管理的使用-本文件中所提及的风险状况基于对管理医疗器械风险至关重要的多个风险概念。危害和损害情况、风险估计、风险可接受性、风险控制、风险/收益分析和整体风险评估均是在医疗器械设计和开发过程中可以使用的概念。在ISO14971：医疗器械-为器械进行风险管理中定义的风险概念是危害发生概率和危害严重程度的组合。尽管在本文件中使用的风险术语主要源于ISO 14971，已发现个别制造商术语可能存在差异。当变更“可能显著影响安全性或有效性”时，由于21 CFR 807.81（a）（3）（i）要求申报新的510（k），在评估器械风险状况时，应考虑安全性和有效性。同样，在本指南中使用AAMI TIR32“医疗器械软件风险管理”中的风险术语。

- 评估同时发生的变更-由于可能考虑许多同时发生的变更，既应分别评估每项变更也应将这些变更作为整体进行评估。

- 适当的比较器械和变更的累积效应-在使用本指南帮助确定特定变更是否要求提交新的510（k）时，制造商应进行基于风险的评估，将已变更器械与近期通过510（k）且具有实质等同性的器械进行比较（或如果尚未通过510（k），则与法案修订前上市的器械进行比较）。制造商可在不申报新的510（k）的情况下进行许多变更，但是，每次变更时，他们应将器械与最近通过的器械进行比较。当制造商将拟定修改器械与最近通过510（k）的器械进行比较时，制造商应评估全部变更自最近通过510（k）时起的累积影响。

- 文件要求-无论何时，当制造商对器械进行变更时，除非所考虑的器械受QS法规豁免，他们必须采取某些措施来符合QS规范法规，21CFR第820部分。此外，QS法规要求利用文件记录器械的变更情况。

- 修改器械的510（k）提交-在未进行多项修改的器械申报新的510（k）时，该510（k）应描述需要申请新510（k）的全部变更。该510（k）也应描述自被记录作为该器械初始510（k）部分内容记录的前一次510（k）（即，不要求申请新的510（k）起的其它变更。这有助于保证FDA更完整的理解接受审核的器械。例如，初始510（k）未明确识别或描述诸如电阻器等电路板的单独组件，因此，FDA将不期望对修改器械的新510（k）中列出的电阻器进行修改，如果这些修改不要求申请510（k）。但是，510（k）在标签中明确包括器械警告事项列表，因此，如果已对器械标签中的警告事项进行修改，即使变更本身不要求申报新的510（k），也应在新的510（k）中对该变更进行描述。

  - 如果制造商为一件器械进行多项变更，但是，仅其中一项变更要求申报新的510（k），可立即执行不要求申报新510（k）的变更，只要将这些变更与需要申报新510（k）的变更分开执行。但是，应在针对要求申报变更的新510（k）中对这些变更进行描述（根据之前的公告）。

- 实质等同性判定-制造商应明确的是，即使他们可能遵循本指南并申报新510（k），也无法保证做出实质等同性决定。参见510（k）项目：在上市前通知（510（k）中评估实质等同性，以获得更多关于FDA用于决定实质等同性的决策过程的信息。

# 如何使用本指南

本指南使用流程图和带有注意事项和示例的文本并通过逻辑系统设计来帮助制造商决定何时为现有器械的软件变更申报新的510（k）。

制定涵盖全部错综复杂的软件更改及其对申报新510（k）决策影响的单独逻辑系统设计是不切实际的。当然，为便于使用，已建立了预计覆盖大部分通用软件更改的流程图和文本。

制造商应将流程图与上述指导原则、下述文本和章节VI中的其它因素配套使用。直到作出针对变更提交新510（k）的决策或记录无需申报新510（k）的基础之前，回答针对单独类型变更（例如，性能标准变更、OS驱动程序变更）提出的问题。如上所述，在决定是否为变更申报新的510（k）时，制造商用于比较任何已变更器械的基础是在制造商最近通过的、针对该器械的510（k）中描述的器械或其合法销售的、在法案修正前上市的器械。当变更超出§807.81（a）（3）限度时，“可能显著影响器械的安全性或有效性”或构成“器械预期用途的重大变更或更改”时，要求制造商申报新的510（k）。这种显著影响可以是积极的或消极的。必须记住，在表面上进行的一种不连续变更可能涉及不同类型的多项变更。

当存在多项变更时，制造商应使用流程图和解释性文本的全部适用部分。如指导原则中所述，要求为需要申报新的510（k）的任何变更申报新的510（k）。

注意，按“新510（k）和文件证明”这种方式在流程图中进行录入，仅为做简要描述。读者应将“新的510（k）”解释为可能要求的510（k），并利用“文件证明”可能不要求申报新的510（k），记录您的分析并存档以供进一步参考。使用流程图的目的是通过提供指南来解答制造商关于是否打算为软件变更申报新的510（k）的问题以最小化不确定答案的示例次数。

图1-何时为现有器械的软件变更申报新的510（k）

开始

4. 变更是否引入新的危害情况或改良现有的、可能造成显著损害并且在最近获批器械中无法有效缓解的危害条件？

1.实施变更是否仅为提高网络安全性，而不会对软件或器械造成其它影响？

2. 变更是否仅为使系统符合最近通过的器械的标准？

3. 变更是否引入新的原因或改良现有的、可能引起显著损害并且在最近获批器械中无法有效缓解的危害情况的原因？

5. 变更是否创建或需要新的风险管理措施或更改现有的、针对可能引起重大损害的危害情况的风险管理措施？

6. 变更是否显著改变与器械的预期用途相关的临床功能性或性能标准？

评估其它可能影响申报决定的软件因素。参见章节VI中的例子。

文件

新的510（k）

是

否

否

否

否

否

否

是

是

是

是

是

- 变更是否仅为提高网络安全性而不会对软件或器械造成任何其它影响？

在许多情况下，仅为提高网络安全性而做出的变更不可能要求申报新的510（k）。将网络安全更新视为一套用于提高系统安全性、保护信息、并减少服务中断的软件变更。FDA期望制造商通过进行必要的分析、确认和/或验证来保证这些变更不会影响器械性能。如果制造商发觉了变更对软件或器械的其它方面造成的任何意外或非预期影响时，制造商应继续回答本指南中的其它问题。制造商也应参考FDA的针对医疗器械网络安全管理的上市前申报内容。

- 是否仅为使器械符合最近获批器械标准而进行了变更？

当软件变更仅将器械修复到符合最近获批器械的标准时，可能不需要申报新的510（k）。通常，通过软件更改仅为将器械修复到符合最近获批器械的标准不可能显著影响器械的安全性、有效性或预期用途；但是，制造商应评估软件变更的影响。制造商应进行分析，涉及决定器械变更在风险评估和性能方面的整体影响。下述问题3-6中表达的概念可能有助于分析。此外，该分析对于通过增加新特征以将器械修复到符合其最初标准的任何更改评估是重要的。

软件要求缺失、不完整、模糊不清或矛盾可能引发软件更改（涉及更新标准），从而能引发软件代码变更。在这些情况下，问题的答案可能为否，并且制造商应继续回答问题3。

总之，不要求制造商为阐明现有软件要求或收集缺失的软件要求来申报针对标准文件变更的510（k）（前提是前述情况不必对软件代码或产品性能标准产生任何变更）。但是，在使用合理的变更控制时，制造商仍应评估变更对其它软件文件的影响。

- 变更是否引入新的原因或修改现有的、可能引起显著损害并且在最近获批器械中无法有效缓解的危害情况的原因？

存在潜在损害来源时，存在“危害情况”；即可能造成物理性损伤或对人体健康造成损害。术语“原因”指制造商在器械的风险管理文件中确定和定义的危害情况原因。显著损害指风险水平严重或特别严重的情况，例如，风险控制引起损害或需要进行专业医疗干预的损伤、造成永久性损伤或死亡。

本问题旨在确定危害情况是否产生新的原因，或软件变更是否改变现有原因。如果符合下述全部标准，可能要求申报新的510（k）：

- 通过变更使制造商记录新的原因或改变风险管理文件中的现有原因。

- 注意：如果变更引起新的原因或改变了现有危害情况的现有原因（如增加概率），则符合标准。

- 将与新原因或修改原因相关的危害程度视为严重的或特别严重的，例如，可能引起要求进行专业医疗干预的损伤或损害、永久性损害或死亡的危害情况的原因。鉴于本标准的目的及变更的影响，应评估预缓解风险评分。

- 最近获批的器械尚未有效缓解与新的或修改原因相关的危害情况。

- 注意：如果最近获批的器械存在将该原因降低到可接受水平的风险控制措施，则符合本标准。

如果不符合全部标准，回答问题4。

- 变更是否引入新的危害情况或修改现有的、可能造成显著损害并且无法在最近获批器械中无法有效缓解的危害条件？

本问题旨在确定软件变更是否引入新的危害情况或改变现有的危害情况。如果符合下述全部标准，可能要求申报新的510（k）：

- 变更可能使制造商在风险管理文件中记录新的危害情况或更改现有的危害情况。

- 注意：如果变更引入新的危害情况或改变现有的危害情况（如增加发生危害情况的概率），则符合该标准。

- 将与新的或改变的危害情况相关的损害程度视为严重的或特别严重的，例如，可能引起要求进行专业医疗干预的损伤或损害、永久性损害或死亡的危害情况的原因。鉴于本标准的目的及变更的影响，应评估预缓解风险评分。

- 最近获批的器械无法有效缓解该危害情况。

- 注意：如果最近获批的器械不存在将该危害情况降低到可接受水平的风险控制措施，则符合本标准。

如果不符合全部标准，回答问题5。

- 变更是否创建或需要新的风险管理措施或更改现有的、针对可能引起重大损害的危害情况的风险管理措施？

引入新的风险控制措施或对风险控制措施进行变更可能显著影响产品的安全性或有效性，并且应对这些变更进行评估。变更可能直接与风险控制措施相关，或者进行软件变更后需要引入新的风险控制措施或更改之前的风险控制措施。鉴于新的、改变的或之前未知的危害情况或其原因，必须为风险管理措施进行变更。如果为有效控制严重损害而必须进行风险控制变更，可能需要申报新的510（k）。注意，在制造商只进行其它风险控制措施时，如果该措施不针对新的、更改的或之前已知非危害情况或其原因，则可能不需要申报新的510（k）。例如，当执行剩余风险控制措施或巩固现有的风险控制措施（如果最近获批器械的风险控制措施有效缓解了危害情况）时，可能不要求申报新的510（k）。

如果问题的回答是否，回答问题6。

- 变更是否显著改变与器械的预期用途相关的临床功能性或性能标准？

性能标准的变更包含必须用于改善重大产品重新设计中器械性能的每项日常标准变更。关于本问题，标准包括能够影响器械如期发挥临床性能的能力的元素。这些标准可能处理诸如速度、强度、响应时间、通量、操作限度、可靠性、输出流量或分析性能等属性。

如果软件变更显著影响与器械预期用途直接相关的临床功能性或性能标准，那么可能需要申报新的510（k）。关于体外诊断器械（IVD），包括在临床决策方面存在显著影响的变更。本问题不针对器械预期用途的直接变更。如果器械预期用途发生变更，参考FDA指南决定何时为现有器械变更申报510（k）。

IVD的性能标准建立了器械设计输入中的临床和分析性能标准。测定性能包括临床和分析性能。临床性能是IVD试验或用于识别、测定、监控或预测是否存在或未来是否出现符合器械预期用途的临床状况或倾向的试验系统的文件记录能力。分析性能指用于测定或探测旨在利用IVD试验或试验系统进行识别或测定的目标分析物或物质的IVD试验或试验系统的文件记录能力。基于测定，分析性能标准可能包括，如：

- 分析灵敏度：检出限、反应度（包容性）

- 分析特异性：特有性、交叉反应性、干涉

- 截止点和不确定区域

- 精密度：点对点再现性、实验室内精密度/可重复性

有时候，IVD功能性可能发生变更，但是该变更与IVD的预期用途不相关，并且修改器械的性能与之前获批的性能相比无显著变化。针对此类软件变更，可能无需申报新的510（k）。

# 在决定何时为现有器械的软件变更提交新510（k）时所需考虑的其他因素

在决定是否需要申报新的510（k）时，除上述问题外，也应考虑下述常见问题。

医疗器械具有多种用途，因此，也可能发生各种各样的变更。因此，本指南草稿无法针对每类软件变更。然而，本文流程图中的问题和文本中的相关建议为制造商做出决策和相关文件记录提供了指导。本指南草稿旨在提供已明确、显著影响器械安全性或有效性（基于器械操作的功能性变更）的软件变更提供示例（注意：决定何时为现有器械变更申报510（k）（K97-1）涵盖了器械预期用途更改情况）。可能不会始终清楚软件变更对安全性和有效性的影响。当变更通用代码不会变更功能但会改变所谓的“代码维护”或“基础结构”情况时，通常会出现前述情况。这些类型的变更如不进行合理控制，会对器械功能造成未知变更。同样，这些类型的变更和本章中描述的其它变更应涉及对器械安全性和有效性造成潜在影响的仔细评估。

除变更管理外，这些类型的变更也应涉及软件整体架构的思考。如果以计划性、模块化的方式开发软件整体架构，可能显著降低对代码其它领域造成未知影响的概率。另一方面，如果在一种更宽松的结构中开发软件代码（而不具备清楚的架构方案），可能降低在代码功能模块间进行清楚描述的能力。由于功能模块无清除边界的代码的未知变更存在固有风险，具有更宽松构造的代码更可能对器械安全性和有效性造成影响。

本章节旨在提供关于为特定类型软件变更进行评估的指南，如“代码维护”和“基础结构”变更。如果在是否为这些或其它类型的软件变更申报新的510（k）方面存在疑问，鼓励制造商与相关CDRH或CBER办公室和部门讨论这些“灰色区域”。在大多数情况下，应与最初批准该器械的部门进行讨论。

通用软件变更类型

下述通用软件变更类型列表旨在帮助制造商思考可能影响申报新的510（k）决定的其它因素。注意，本列表并不详尽，可与相关CDRH办公室和/或CBER办公室和/或负责待更改器械的部门讨论任何问题。

一些通用软件变更类型包括：

- “基础结构”变更是对软件支持系统做出的更改。示例包括但不限于：开关编辑器、变更语言（将C语言变更为C++，将C++变更为Java），或将软件驱动器变更为函数库。

在决定变更是否要求新的510（k）时，应考虑变更的复杂度。例如，在变更编程语言时，应考虑两种语言之间的复杂性和其它因素（如与新旧代码相关的代码范例）。从C语言变更为C++（如果语法相似）可能不必编写重要代码。另一方面，从功能或逻辑代码范式变更为面向目标程序设计范式以及从C语言变更为C++应涉及重写重要软件，并可能要求申报新的510（k）。

类似的分析通常适用于软件驱动器变更、OS变更等。应注意的是，确认和验证脚本的重要变更可能是发生显著基础结构变化的信号，并且应进行检验。单独更新脚本不表明需要申报新的510（k）；但是了解更新脚本的原因是重要的。

- “体系结构”变更是对软件整个结构做出的更改。示例包括但不限于：移植新的OS、用于支持新硬件平台的软件变更以及新的中间软件。

这些变更可能影响器械的整体性能或扩展器械的操作环境。在决定是否需要申报新的510（k）时，应考虑变更程度及其对软件的影响。

- “核心算法”变更是对直接驱动器械预期用途作出的更改。示例包括但不限于：监控器的报警算法、输液泵的监控器控制算法、以及IVD的监控模块和测定引擎算法。

通过前面的章节和流程图解决了影响性能的核心算法变更。但是，重要的是了解算法的完整重写（即使性能声明和风险状况相同）的显著程度足够要求申报新的510（k），其原因是重写可能直接影响性能。

- “要求说明-非功能性变更”是在产品获得上市前批准后，为说明软件要求所作出的变更。可利用现有要求的句法或通过建立新的要求来修改该说明（无需变更或增加功能性）。为说明此处所讨论的要求所作出的变更可能不要求申报新的510（k）。

- “外观变更-非功能性变更”是对器械外观作出的不影响器械临床用途的变更。例如，对每个显示器背景中出现的公司标志进行变更可能涉及改变多个软件模块；通过可能大量模块受到影响，预期变更可能不会影响器械的安全性和有效性或预期用途，并且可能无需申报新的510（k）。

- “再建”和“重构”是两种通用的软件维护技术。将“再建”定义为通过对软件进行检查和修改来构成新的软件，包括后续执行新的形式。通常利用该方法来更换过时的既往软件。“重构”是一种用于重建软件程序内部构造而不改变其临床性能标准的缜密技术。重构力求修改程序结构及其可维护性。通常，再建会引起更广泛和更复杂的变更，而重构通常具有较窄的范围且复杂程度较低。在决定变更是否需要申报新的510（k）时，应考虑变更的复杂程度。对于为提高符合标准的器械的可维护性的微小更改，这种变更无需申报新的510（k）。涉及重要软件重写的变更可能需要申报新的510（k），其原因是这种变更影响性能和风险控制。

# 附件A-软件更改示例

下述是针对软件变更的假想示例以及针对是否需要申报新的510（k）所作出的解释。注意，这些广义示例不必为制造商应评估的每项可能发生的详细风险或思考作出解释，并且不应用于代表清楚描述的需要或不需要申报新的510（k）的变更。实际的器械更改决定将依靠变更和所考虑的特定器械的明确详细信息。同样应注意的是，在FDA批准变更的器械前，要求为变更申报新的510（k）器械可能不会上市。参见21 CFR 807.100（a）和法案章节513（f）（1）和513（i）。

下述示例仅旨在解释上述讨论的、关于特定问题的原理和建议。同样，每个示例仅包括对强调问题的回应；这并不表示早期问题可能不会合理得出申报新的510（k）的决策。

| 示例编号 | 流程图问题 | 标题 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Q1 | 前瞻性的软件安全补丁 |
| 1.2 | Q1 | 为远程用户增加加密和其他访问控制 |
| 2.1 | Q2 | 修改系统以符合标准 |
| 2.2 | Q2 | 纠正DICOM检索参数错误 |
| 2.3 | Q2 | 程序维护过程中出现的错误 |
| 2.4 | Q2 | 数据错误 |
| 2.5 | Q2 | 数据库错误 |
| 3.1 | Q3 | 增加新的诊断参数 |
| 3.2 | Q3 | 删除诊断参数 |
| 4.1 | Q4 | 客户维护程序 |
| 4.2 | Q4 | 为心脏监护仪增加新的编程模式 |
| 4.3 | Q4 | 导管成像-新的光学模块和新激光 |
| 5.1 | Q5 | 修改风险控制 |
| 5.2 | Q5 | 阈值设定修改 |
| 5.3 | Q5 | 增加用户界面警报和控制 |
| 5.4 | Q5 | 在PACS报告中打印患者信息 |
| 5.5 | Q5 | 输液泵报警器 |
| 6.1 | Q6 | 改进样本处理量1 |
| 6.2 | Q6 | 改进样本处理量2 |
| 6.3 | Q6 | 改进分析仪远程监控特征 |
| 6.4 | Q6 | 变更软件以修改摘要窗口 |
| 6.5 | Q6 | OEM模块 |
| 6.6 | Q6 | 家庭监护 |
| 6.7 | Q6 | 器械后处理器用户界面变更 |
| 6.8 | Q6 | 修改器械算法 |
| 6.9 | Q6 | 修改报警持续时间 |

- 流程图问题1示例

  - 前瞻性软件安全补丁

描述：器械制造商将找到的安全漏洞作为器械持续安全评估的部分内容。制造商仅为排除该漏洞而修改了软件。制造商分析决定变更不会对软件或器械造成其它影响。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变更是否仅为提高网络安全性而不会对软件或器械造成任何其它影响？ | 是 | 变更仅为解决网络漏洞或提高网络安全。通过制造商的分析确定该变更不会对软件或器械的任何方面产生影响。 |

结局：在文件中记录变更情况。

  - 为远程用户增加加密和其他访问控制

描述：制造商通过修改软件，为器械的配置文件加密，并且除了用于访问器械的密码外，为远程用户增加密码要求。也为远程用户增加超时设定。制造商分析确定变更不会对软件或器械造成其它影响。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变更是否仅为提高网络安全性而不会对软件或器械造成任何其它影响？ | 是 | 变更旨在限制用户/客户的合理访问权限，并为器械的配置信息提供保护，从而提高器械的网络安全性。通过制造商的分析确定该变更不会对软件或器械的任何方面产生影响。 |

结局：在文件中记录变更情况。

- 流程图问题2示例

  - 修改系统以符合标准

描述：制造商通过修改软件以防止系统软件截取样本识别条形码信息。若不进行变更，软件系统可能从插入物的无效字符点截取样本ID。例如，如果无效字符是“%”，条形码样本ID是“12345%678”，系统软件可能读取将条形码指定为“12345”。该缺陷可能造成患者信息的错误关联。患者信息和患者结果之间的错误校对可能产生错误报告。最近通过器械的标准指出了构成无效字符的因素以及如何处理无效字符。但是，软件不会根据标准来处理该特定无效字符。对软件进行变更以防止从插入的无效字符位置截取样本识别条形码。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 是否仅为使器械符合最近获批器械标准而进行了变更？ | 是 | 软件变更不允许在器械主机接口标准中定义的样本ID中使用特定的无效字符。初始标准指示如何处理全部非法字符。除在标准中指出的一种字符外，原始器械对全部字符进行了处理。进行变更仅为保证器械符合初始标准。 |

结局：在文件中记录变更情况。

  - 纠正DICOM检索参数错误

描述：图象归档与通信系统（PACS）能够自动检索之前对放射信息系统进行的研究，便于与当前研究进行比较。软件错误造成询问参数的发送不符合DICOM（医学数字成像和通信标准http://dicom.nema.org/），无法自动读取之前的研究。手动变通办法使用户打开需要使用的前期研究。制造商通过实施软件变更以使产品符合与依从DICOM相关的标准（发送和检索）。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 是否仅为使器械符合最近获批器械标准而进行了变更？ | 是 | 软件变更，仅旨在通过在常规读取流程中自动打开之前进行的研究以使系统符合最近批准的器械关于DICOM依从性的标准（发送和检索）。 |

结局：在文件中记录变更情况。

  - 维护过程中的错误

描述：制造商通过修改软件来处理自动安排的日常维护程序。该缺陷与维护程序中所用的清洁溶液瓶尺寸参数相关。缺陷影响系统检测瓶隔板上液体的能力，并在维护性程序中引起间断性溶液检测错误。用户可能需要重复程序2-3次，以在不出现错误的情况下完成程序。进行软件变更以更新最初在软件标准中记录的尺寸参数。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 是否仅为使器械符合最近获批器械标准而进行了变更？ | 是 | 本变更旨在纠正软件错误，将瓶尺寸参数变更至规定的瓶规格，以保证系统符合标准。 |

结局：在文件中记录变更情况。

  - 数据错误

描述：在采集溶剂管理记录（例如，材料编号、批号、有效期）的IVD分析仪软件中观察到了问题。软件能够将记录写入到数据库表单中。在采集到用于填写表单的充分记录后，将新收集的记录写入到表单的第一行，覆盖之前的记录。由于出现软件错误，系统会错误的将新数据与表单第一行中的现有数据合并。将异常情况原因判定为不会影响任何软件要求的编码错误。通过进行变更以纠正分析仪控制单元中的软件代码，从而保证写入软件行中的数据不会与任何现有数据合并。软件变更涉及修改分析仪软件中的表单，通过增加新列来追溯为试剂储存的管理性数据，避免合并数据。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 是否仅为使器械符合最近获批器械标准而进行了变更？ | 是 | 变更仅解决软件异常情况，并且该变更不属于最近获批器械的标准或功能性变更。 |

结局：在文件中记录变更情况。

  - 数据库错误

描述：在该领域的IVD分析仪中观察到该错误。IVD分析软件采集到试剂管理记录（例如，材料号、批号、有效期）。软件将记录写入到数据库表单中。在采集到足够填写表单的记录后，将新收集的记录写入到表单第一行，覆盖之前的记录。在特定情况下，软件系统将新数据与数据库中表单第一行的数据进行了错误合并，产生错误结果。发现错误的原因是造成软件代码错误的软件要求的错误措辞。重写了要求。为软件进行其它变更以纠正分析仪控制单元中的软件代码。改正代码以保证写入到数据库中的数据未与任何现有数据进行合并。软件变更涉及在器械软件中创建整个单独数据库，特别是针对为试剂储存的管理记录（以防止记录合并）。该变更要求在装置水平进行标准变更，以描述新的数据库。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 是否仅为使器械符合最近获批器械标准而进行了变更？ | 否 | 变更通过新增数据库来纠正代码错误。这会对软件的设计标准进行变更。 |

结局：继续回答问题3。

- 流程图问题3示例

  - 增加新的诊断参数

描述：脑电图（EEG）诊断监视器获得批准，并将谱边界频率（SEF）和峰值功率（PP）作为定量参数。器械的预期用途是通过放置在头部表面的电极来监控脑电活动。修改软件，将幅整合EEG（aEEG）作为其它定量参数（不纳入到原始上市前通知中）。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 变更是否引入新的原因或改变可能造成显著损害且利用最近获批的器械无法有效缓解的危害情况的原因？ | 是 | 通常与定量诊断参数相关的危害情况造成错误诊断，从而引起显著损害的不正确信息或令医师困惑的信息风险。尽管可能将SEF和PP的不正确信息原因纳入到原始风险文件中，aEEG引入与aEEG计算错误相关的新原因。 由于最近获批的器械无法有效缓解新原因，并且上述讨论的危害情况会引起重大损害，因此需要进行申报新的510（k）。 |

结局：在新的510（k）中提交变更。

  - 删除诊断参数

描述：EEG诊断监控仪获批，以SEF和PP作为定量参数。器械的预期用途是通过放在头部表面的电极来监控脑电活动。基于缺少市场需求，进行修改以删除所显示定量参数中的PP。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 变更是否引入新的原因或改变可能造成显著损害且利用最近获批的器械无法有效缓解的危害情况的原因？ | 否 | 删除PP不会引入危害情况的新原因或改变无法有效缓解的危害情况的现有原因。 |

结局：继续回答问题4。

- 流程图问题4示例

  - 客户维护程序

描述：制造商通过修改软件来防止患者取样探头监控器在执行客户维护程序中过热。向取样探头监控器提供动力以在执行用户维护程序过程中，将取样探头维持在锁定位置。据该领域的报告称，为取样探头监控器施加动力超过20分钟，会使监控器过热，并可能产生轻微烧伤危害（即太热无法安全接触）。执行软件变更，为在维护程序中向取样探头监控器提供的功率提供超时设定；10分钟后，停止向取样监控器提供功率。其它软件变更是在程序启动时，增加信息窗口，以警告用户必须在10分钟窗口期内完成程序或系统将切断监控器的电源。决定时间限度为10分钟，以防止将监控器加热到能够产生潜在微小烧伤危害的程度。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 变更是否引入新的危害情况或修改现有的、可能造成显著损害并且无法利用最近通过的器械进行缓解的危害条件？ | 否 | 通过变更来缓解获批器械无法合理缓解的危害。但是，危害情况不会造成重大损害。 |

结局：继续回答问题5。

  - 在心脏监测仪中增加新的编程模式

描述：器械是用于记录皮下心电图的植入式、自动激活监控系统。制造商已通过修改软件来增加其他编程模式，从而使器械与程序设计员互动。该模式通过程序设计过程中的能量传递引入影响器械安全性情况的新技术。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 变更是否引入新的危害情况或修改现有的、可能造成显著损害并且无法利用最近通过的器械进行缓解的危害条件？ | 是 | 本特征依据可能引起的重大损害（因患者发生能量转移），引入了新的危害情况。 |

结局：在新的510（k）中提交变更。

  - 成像导管-新的光学组件和新激光

描述：器械是冠状动脉的成像导管，包括激光和光学组件。制造商通过纳入器械软件，以整合新的光学模块和新的先进激光方法。整合新的组件和功能会构成与器械的互操作性、网络安全性和相关的新风险。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 变更是否引入新的危害情况或修改现有的、可能造成显著损害并且无法利用最近通过的器械进行缓解的危害条件？ | 是 | 变更引入了与互操作性相关的新危害情况。因光学模块无法识别新导管，无法提供正确的激光设置（可能造成重大损害），因此引入了新的危害情况。 |

结局：在新的510（k）中提交变更。

- 流程图问题5示例

  - 改变风险控制

描述：器械是采用定位传感器的机器人辅助外科手术系统。该系统整合了初级和二级传感器，以监控致动器活动，从而防止器械在组件出现故障时发生意外活动。如果传感器的定位信息在某一特定阈值内不匹配，系统会进入故障状态并停止移动。利用软件为每个致动器的阈值进行编程，并且存在针对器械尖端停止移动前的整体移动程度标准。制造商为定位传感器的阈值设置进行软件变更；特别对于规定扩大尖端移动的软件标准。通过变更来最小化安全性系统的错误断言，并且，器械尖端的运动标准变更仍在制造商通过分析决定的器械合理安全性公差范围内。但是，变更改变了能够显著影响安全性或有效性的现有风险控制（在故障条件下能够移动的距离）。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 变更是否创建或需要新的风险管理措施或更改现有的、针对可能引起重大损害的危害情况的风险管理措施？ | 是 | 修改阈值不符合为最近获批器械所要求的、用于有效缓解可能重大损害的危害情况的针对整体尖端移动的标准。变更必须修改最近获批器械的风险控制。因此，需要申报新的510（k）。 |

结局：在新的510（k）中提交变更。

  - 修改阈值设定

描述：器械是采用定位传感器的机器人辅助外科手术系统。该系统整合了初级和二级传感器，以监控致动器活动，从而防止器械在组件出现故障时发生意外活动。如果传感器的定位信息在某一特定阈值内不匹配，系统会进入故障状态并停止移动。利用软件为每个致动器的阈值进行编程，并且存在针对器械尖端停止移动前的整体移动程度标准。制造商为定位传感器的阈值设置进行软件变更；特别是修改软件以便于更好的计算整体移动。通过变更来最小化安全性系统的错误断言，其要求外科医生通过敲击越权按钮以继续进行操作。该要求是一件琐碎的事情，会使外科医生无法集中精力进行外科手术。软件在修改后继续符合针对器械尖端在组件发生故障后的移动标准。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 变更是否创建或需要新的风险管理措施或更改现有的、针对可能引起重大损害的危害情况的风险管理措施？ | 否 | 该变更修改了传感器阈值参数，因此，在正常操作过程中出现的瞬时条件不会触发不必要的风险控制措施。该变更使系统能够更好的耐受噪音而不会影响风险控制措施的正确、肯定的检测。在全部故障条件下符合整个移动标准。 |

结局：继续回答问题6。

  - 增加用户界面警报和控制

描述：制造商通过修改软件来替换针对在通过实验室信息系统或中间软件供应商样本IDs（样本识别失关联）存在无效字符的样本的现有控制模式。现有控制模式是充分的，但是需要通过与操作者交流来评估样本的结果记录中是否存在无效样本ID。新的控制模式包括将不会产生具有无效样本ID的样本结果的设计修改。然而，系统软件将：（1）为操作者生成警告信息，即检测到无效样本ID；（2）不会生成或报告针对具有无效样本ID的样本；以及（3）产生系统记录日志。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 变更是否创建或需要新的风险管理措施或更改现有的、针对可能引起重大损害的危害情况的风险管理措施？ | 是 | 软件变更修改了识别无效字符的风险控制。如果无法合理识别出无效字符，患者实验室检测结果将丢失或被不正确的结果替代，即可能影响治疗决策或引起重大损害。 |

结局：在新的510（k）中提交变更。

  - 在PACS报告中打印患者信息

描述：PACS提供了打印图像选择和放射科医师的诊断调查结果副本。用户能够通过每页上的数据来匹配相应的信息（例如患者ID，研究识别符）。该数据有助于解决打印后页码错误的已知风险。根据客户的优先选择，制造商决定加强现有的风险控制，并在每页上打印实际的患者信息和人口统计学资料，这样将使用户更容易识别哪些页属于一个整体，从而进一步降低混淆打印页的风险。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 变更是否创建或需要新的风险管理措施或更改现有的、针对可能引起重大损害的危害情况的风险管理措施？ | 否 | 已利用原始风险控制（即，在每个打印页上体现患者识别相关信息）充分缓解了风险。该软件修改是一项剩余风险控制，不针对新的、修改的、或之前未知的危害情况或其原因。 |

结果：继续回答问题6。

  - 输液泵报警器

描述：通用输液泵具有一个报警器，在检测到闭塞时能够为用户发出警报。软件变更提供4个与闭塞相关的报警器；气泡混入、无上游流、下游闭塞和上游闭塞。这些附加报警器提供的特定信息有助于解决闭塞问题。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 变更是否创建或需要新的风险管理措施或更改现有的、针对可能引起重大损害的危害情况的风险管理措施？ | 是 | 变更修改了风险控制，即已有的针对闭塞的报警器。该风险控制对于有效缓解可能造成重大损害的危害情况是必要的。 |

结局：在新的510（k）中提交变更。

- 流程图问题6示例

  - 改进样本处理量1

描述：制造商通过提高软件性能，以将样本处理量时间提高20%。软件修改包括通过缩短样本反应培养时间来缩短分析循环时间的变更。缩短样本分析时间可能影响测试性能和/或分析性能，但是会对为患者进行的诊断或治疗产生不良影响。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 变更是否显著改变与器械的预期用途相关的临床功能性或性能标准？ | 是 | 变更将提高处理量性能，但是，由于缩短培养时间并对诊断效用和有效性产生潜在影响，变更可能显著影响器械性能。 |

结局：在新的510（k）中提交变更。

  - 改进样本处理量2

描述：制造商修改了软件，通过降低预分析处理时间将样本处理量提高5%。软件修改包括降低从样本载荷区域到样本抽吸区域的样本传递时间的变更。该变更不影响样本分析算法，并且不对分析性能造成影响。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 变更是否显著改变与器械的预期用途相关的临床功能性或性能标准？ | 否 | 修改不会影响与预期用途相关的分析性能。改进样本传递算法的分析技术可优化时间设置并清除不必要的时间延迟。 |

结局：如果在第IV部分中识别出的因素与该变更不相关，在文件中记录该变更。

  - 改进分析仪远程监控特征

描述：制造商通过修改软件以执行分析仪远程监控特征的新功能。分析仪远程监控特征在远程排查分析仪问题时有助于提供现场服务。新功能创建了样本检测结果记录的系统记录，其包括校准、质量控制和患者结果。可通过现场服务远程提取并审核该记录。软件修改包括从系统软件数据库向样本检测结果记录中写入时，删除个人健康信息数据。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 变更是否显著改变与器械的预期用途相关的临床功能性或性能标准？ | 否 | 不要求通过变更来支持生成的检测结果，并且变更不影响与器械预期用途直接相关的功能性或性能标准。 |

结局：如果在第VI部分中识别出的因素与本变更不相关，在文件中记录该变更。

  - 变更软件以修改摘要窗口

描述：制造商修改软件以增加可在可吸收的遥测胃肠胶囊成像系统概览视图中查看的图片数量。当用户审核图像时，新软件允许同时审核4个图像而不是2个。本变更不影响图像质量标准。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 变更是否显著改变与器械的预期用途相关的临床功能性或性能标准？ | 否 | 变更不显著影响与器械预期用途直接相关的功能性或性能标准。在窗口中容纳更多图像可使医师审核更多图像，而不会增加软件装载时间。 |

结局：如果在第VI部分中识别出的因素与本变更不相关，在文件中记录变更。

  - OEM模块

描述：最初批准的多参数监控器器械带有血氧饱和度（SpO2）的初始设备厂家（OEM）模块的A版。OEM为SpO2传感器的版本A进行变更。本变更不影响多参数监控器上SpO2模块的标准，但是，必须进行的软件变更包括查找表种的新版本编号。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 变更是否显著改变与器械的预期用途相关的临床功能性或性能标准？ | 否 | 不影响临床功能性。对查找表进行变更以便于在事件日志中记录该器械。 |

结局：如果在章节VI中识别出的因素与本变更不相关，在文件中记录该变更。

  - 家庭监护

描述：对包括蓝牙模块在内的家庭监护器械进行变更以使其具备向仅用于追踪和寻找趋势的移动平台传递所采集的或获得的生理学参数的能力（如血压、心率和体重）。以这种方式编写软件，便于将转移功能与器械其它功能分离，因此其不会影响生理学参数的采集。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 变更是否显著改变与器械的预期用途相关的临床功能性或性能标准？ | 否 | 增加的功能不会显著影响临床功能或性能标准，并且变更的实施不会影响器械的其它功能。 |

结局：如果在章节VI中识别出的因素与本变更不相关，在文件中记录该变更。

  - 器械后处理器用户界面变更

结局：如果在章节VI中识别出的因素与本变更不相关，在文件中记录该变更。

描述：器械后处理器显示器提供了关于温度、压力和剩余循环时间的关键信息。进行软件变更以增加这些参数在显示器上的字体大小。项目全部位于相同位置，并且除字体大小外，其外观未发生改变。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 变更是否显著改变与器械的预期用途相关的临床功能性或性能标准？ | 否 | 由于之前显示了信息，因此变更不对器械功能或性能产生显著影响。 |

结局：如果在章节VI中识别出的因素与本变更不相关，在文件中记录该变更。

  - 修改器械算法

描述：制造商通过修改软件来提高心律不齐检测算法。该变更影响灵敏度和特异性，其对器械的临床性能至关重要。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 变更是否显著改变与器械的预期用途相关的临床功能性或性能标准？ | 是 | 改变直接影响器械的诊断性能。变更直接支持可能显著影响器械发挥其预期用途能力的性能标准。 |

结局：在新的510（k）中提交变更。

  - 修改报警持续时间

描述：制造商对软件进行修改，使用户能够透析系统上的低风险警报静音。变更涉及使警报在一定时间内消音（随后回响）的“止闹”按钮。

| 编号 | 问题 | 是/否 | 原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 变更是否显著改变与器械的预期用途相关的临床功能性或性能标准？ | 否 | 非关键性警报的消音不影响临床功能性。最近批准器械的警报标准未变更。 |

IMDRF/SaMD WG/N10：作为医疗器械（SaMD）的软件：关键定义。