行业及FDA工作人员指南

超声诊断系统及换能器制造商指南

文件发布日期：2008年9月9日

本文取代于1997年9月30日发布的“超声诊断系统及换能器制造商指南”。

如有关于本文的问题，请联系Robert Phillips博士：240-276-3666或Gerald Harris博士：301-796-2508；或者发送电子邮件至Robert.Phillips1@FDA.HHS.GOV或Gerald.Harris@FDA.HHS.GOV；或者寄送书面通信至FDA辖下CDRH的Robert Phillips博士：美国马里兰州罗克维尔市企业大道9200号，邮编：20850；或者Gerald Harris博士：美国马里兰州银泉市新罕布什尔大道10903号62号楼2104室，邮编：20993。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 放射器械科 生殖、腹部和放射器械部 器械评价办公室 固体和流体力学部 科学与工程实验室办公室 |
| --- | --- |

# 前言

## 公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。在提交意见时，请参考指南文件确切标题。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据公众意见行事。

## 额外副本

可通过网络（http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/560.html）获取额外副本。同时还可以向dsmica@fda.hhs.gov 发出电子邮件请求，获得本指南的电子副本或发送传真请求至240-276-3151获得纸质版。请使用文件号（560）来确定您要求的指南。。

注：在本指南中，有定义的术语均以粗体词表示。

目录

引言	1

第1节. 基本信息	3

1.1	引言	3

1.2	风险评估	7

1.3	适应症	8

1.4	一般器械说明	9

1.5	参照器械对比	9

1.6	声输出	10

1.7	一般临床安全性和有效性	13

1.8	标签	15

1.9	心血管应用	18

第2节. 通道1建议	19

2.1	通道1 - 声输出	19

2.2	通道1 - 操作员手册中的声输出标签	21

2.3	通道1 - 声输出示例格式	24

第3节. 通道3建议	27

3.1	通道3——声输出	27

3.2	通道3——操作员手册中的声输出标签	28

3.3	通道3 - 声输出示例格式	31

3.4	通道3——临床最终使用者的培训课程	35

第4节. 定义和公式	39

4.1 	一般定义	39

4.2 	符号清单	46

第5节. 参考	48

第6节. FDA 超声诊断510（k）提交材料审核员的说明性清单	50

附录A：设计历史文件中声输出测量和标签记录的建议格式和内容	53

附录 B：非OEM替换换能器	55

附录 C：再加工 “一次性”换能器	56

附录D：清理、消毒和灭菌	57

附录 E：决定系统或换能器变更是否需要提交新510（k）上市前通知	60

附录 G：超声诊断适应症格式示例	63

附录H：统计分析	64

行业及FDA工作人员指南

超声诊断系统及换能器制造商指南

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的想法，它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法，请联系负责实施本指南的FDA 工作人员。如果您找不到合适的FDA工作人员，电话联系列在本指南标题页的适用号码。

## 引言

本指南提供了FDA对寻求获得超声诊断系统及换能器制造商所提出建议的详细信息。本指南取代于1997年9月30日发布的“超声诊断系统及换能器制造商指南” （1997年指南）。

1997年指南规定，在器械发货之前应提交510（k）特殊报告以做出实质等同性决定。如果制造商在他们的设计历史文件1（见本指南附录A）中保留声输出测量结果和标签记录，本新指南不再建议提交510（k）特殊报告。附录A中包含记录这些信息的建议。另外，请参阅：CDRH医疗器械建议，系统质量http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/pma/quality_system.html 以及《美国联邦法规》第21篇第820部分——质量系统管理，C子部分——设计控制：第820.30节第（j）条  设计历史文件。

除此之外，本指南还添加了关于非OEM（原始设备制造商）替换换能器（附录 B）和再加工“一次性”换能器 （附录 C）以及关于换能器清洗与消毒标签的修订建议（附录D）。

__________________________

1 文本中粗体词的定义见本指南第4节。

注：本指南引用了多项自愿性标准和其他指南。本指南已尝试列出最新版本清单，但是在准备提交材料时，请提交人参考本各指南的最新版本和自愿性指南（见个别标准文件和CDRH网页中关于认可标准的信息：http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm）。如有任何适用性问题，请联系放射器械科（RADB）。

# 最少工作量法

本指南文件中鉴别的问题反映了我们认为在您的器械获得上市批准/许可之前需要解决的问题。在编制本指南的过程中，我们仔细考虑了适于本机构决策的相关法定准则。我们还考虑了您尝试遵守指南要求和解决我们鉴别问题可能产生的工作量。我们认为，我们已经考虑了解决本指南文件提供的问题的最少工作量法。然而，如果您认为请求的信息与您的未决申请的监管决定无关，或者存在解决问题的工作量更少的方法，则您应遵守“解决最少工作量问题的建议方法”文件中概括的程序。该文件可于我们中心的网站获得，网址为http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html。

# FDA的指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指其建议或者推荐而非要求。

# 第1节. 基本信息

  - 引言

本指南作为FDA其他关于上市前通知提交材料具体内容要求的补充指南。此外，您还应该参考21 CFR 807.87；“传统及简易510（k）格式”指南，http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1567.html；以及CDRH医疗器械建议，上市前通知510（k），http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/314.html。我们建议您在提交材料中标出主要小节并注明您的提交材料所遵循的编码方法，或者请参考本指南中的节号。本指南第6节为FDA审核员提供了关于超声诊断510（k）提交材料的例示清单。

《公共卫生服务法》第402节第（j）（5）（B）条，经2007年《联邦食品药品管理局法案》（FDAAA）第八篇的修订后规定，在向FDA提交新的申请/提交材料时应随附证明材料。如果您对证明表或2007年《联邦食品药品管理局法案》第八篇第801节下所规定的临床试验数据库新要求存在疑问，请联系FDAAAclinicaltrials@fda.hhs.gov。关于法案第八篇的额外信息以及表格3674的链接，可见于：http://www.fda.gov/cdrh/news/121307.html。

本指南的应用仅限于下述器械。

| 器械 | 21 CFR章节 | 产品代码 |
| --- | --- | --- |
| 超声波脉冲多普勒成像系统 | 892.1550 | IYN |
| 超声波脉冲回波成像系统 | 892.1560 | IYO |
| 超声诊断换能器 | 892.1570 | ITX |
| 内窥镜及配件 | 876.1500 | ODG |
| 诊断用血管内导管 | 870.1200 | OBJ |
| 胎儿多普勒超声波诊断装置 | 884.2660 | LXE |
| 胎儿多普勒超声监护仪 | 884.2660 | MAA |
| 超声心动图仪 | 870.2330 | DXK |
| 心血管血液流量计 | 870.2100 | DPW |
| 血管内超声导管 | 870.1200 | OBJ |

注：FDA负责监管诊断模型、质量保证（QA）被测件以及用于测试超声诊断系统及换能器的其他一类器械，放射性质量保证仪器（21 CFR 892.1940）。这些器械都具备510（k）上市前通知豁免资格，但是都应遵守第892.9节的限制条件要求。除此之外，第892.1940节也豁免了放射性QA器械免于遵守药品临床试验管理规范（21 CFR 第820部分）的要求，其中与记录（21 CFR 820.180）和投诉档案（21 CFR 820.198）有关的器械除外。

除了要为新的超声装置提交上市前通知[510（k）]外，制造商还必须满足下列电子产品辐射控制要求：

    - 21 CFR 1020.10（电离辐射发光产品的性能标准——电视机接收器），用于包含阴极射线管显示器的超声波产品；

    - 21 CFR 1002.20（意外辐射事件报告）；

    - 21 CFR 第1003部分（不合格缺陷或故障通知）；以及

    - 21 CFR第1004部分（电子产品的回购、修理或更换）

如21 CFR 1002.1中表1所示，超声诊断装置制造商不需要提交辐射安全报告。本指南不改变1986年2月24日通过一则行业通知所确立的政策，同时授予一些产品在提交510（k）后可免于提交报告的豁免资格。

关于何时提交关于已获得批准器械变更或修改的新510（k）的指南信息，您应该参考CDRH指南，“决定何时提交现有器械变更的510（k）”（http://www.fda.gov/cdrh/ode/510kmod.pdf），关于这些信息的进一步讨论可见于附录 E。

本指南保留了1997年指南的双通道法，FDA在其中建议您根据的器械遵守的是通道1还是通道32的要求而确定510（k）提交材料中应包含的信息。通道1中的器械建议不符合输出显示标准的要求。通道3中的器械建议符合输出显示标准的要求。

请注意：通道1虽然不符合输出显示标准的要求但是遵守FDA关于特定应用声输出曝光水平（见表2- 1）的建议。

尽管“输出显示标准”被公认为是“超声诊断设备热-力超声能量输出指数实时显示标准” （AIUM/NEMA 2004a）的简称，但是在本指南中，“输出显示标准”指的是下列两种标准之一：“AIUM/NEMA 2004a”和“医疗电气设备——第2-37部分：超声医疗诊断和监测设备安全性的特殊要求”（IEC 2007）。这两种标准均为FDA认可标准3，而且也允许根据通道3的要求提交器械材料。如果您选择遵守输出显示标准（通道3），您应该提供其中一种标准的符合标准声明（请参阅FDA-3654标准资料报告表，可见于http://www.fda.gov/opacom/morechoices/fdaforms/FDA-3654.pdf）。

__________________________

2 由于历史原因，通道2不存在。

此外，还请参阅附录F中所示的流程图，以帮助您确定按照哪一个通道的要求提交材料并了解每个通道关于声输出的建议。无论在哪种情况下，您都应该明确识别您提交材料的通道。

### 1.1.1	简易510（k）

简易510（k）提交材料中必须包含21 CFR 807.87中所要求的要求，其中包括含器械描述、预期用途和使用说明等充分信息的拟定标签。在简易510（k）中，我们建议您提供一份描述性的总结报告，其内容为21 CFR 807.87（f）或（g）规定意义范畴内的适当支持数据。该报告应描述本指南在器械开发和测试期间的应用情况，而且应简要描述所用的测试方法并概述测试数据或者用于解决本指南所识别风险的验收标准说明，以及您器械特定的任何额外风险。本节提供了满足第807.87节要求的信息并确定了我们建议您在简易510（k）中提供的其他项目。

### 封面

提交材料的封面应显著标明其为简易510（k），而且应援引本指南的标题。

### 拟定标签

拟定标签必须可提供关于器械描述、预期用途和使用说明的充分信息（21 CFR 807.87（e））（关于本指南范围内所含类型器械的标签中应包含的特定信息，请参阅第1.8节）。

### 总结报告4

根据21 CFR 807.87的规定，您的总结报告中应包含下列信息：

__________________________

3 （请参阅“共识标准的识别与使用”，可见于（http://www.fda.gov/cdrh/osel/guidance/321.pdf）。

4 简易510（k）总结报告旨在解释说明特定器械指南在您器械的开发和测试期间的应用情况。该总结报告并不是21 CFR 807.92中所述的510（k）总结，其提交旨在满足21 CFR 807.87（h）的要求。欲了解更多关于简易510（k）总结报告的信息，请参阅“传统和简易510（k）格式”第9节，可见于：http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1567.html。

### 器械描述及预期用途

我们建议您在适当的情况下对器械的性能规范加以介绍，其中包括器械的详细标注图纸（关于本指南范围内所含类型器械描述中应包含的特定信息，请参阅第1.4节）。此外，您还应该提交一份“适应症”附件（建议格式示例见附录G）。

### 器械设计要求的说明

您必须提供一份关于器械设计要求的简要说明（21 CFR 807.87（g））。

### 风险分析方法的识别

我们建议您在大体上识别用于评估风险组合的风险分析方法，以及特定器械的设计和分析结果（关于FDA已识别的普遍与器械使用相关的健康风险，请参阅第1.2节）。

### 器械特性的讨论

我们建议您就解决本指南所识别风险的器械特性，以及您的风险分析中所识别的任何额外风险展开讨论。

### 性能方面的描述

我们建议您的提交材料中包含关于您所用或计划用于说明二类器械特殊管理规定第1—3节中所识别性能方面的测试方法简要说明。如果您使用的是建议测试方法，您可以援引而非描述这一方法。如果您对建议测试方法进行了修改，您也可以使用该方法，但是应提供关于修改项目性质和原因的充分解释说明。对于每一项测试，您可以（1）简明扼要地呈现通过测试所获得的数据，比如可以使用表格，或者（2）描述您将对测试结果使用的验收标准5（此外，请参阅21 CFR 820.30，C子部分——质量保证管理的设计控制）。

__________________________

2 如果FDA在遵守验收标准的基础上做出了器械具备实质等同性的决定，在获准参与州际贸易之前，该器械的测试结果应表明其满足验收标准的要求。如果成品器械不满足验收标准，即器械与经批准的510（k）中所述的器械存在差异，FDA建议提交人使用同样的标准评估相较于合法上市器械（21 CFR 807.81（a）（3））的修改项目，以确定成品器械在上市前是否需要提交新510（k）并获得批准。

### 依赖标准

如果器械设计的任何部分或测试依赖于一种共识标准，我们建议其提交下列信息：

- 一份关于将在器械在上市前对其进行测试并使其满足特定验收标准的声明

- 一份关于该标准的符合标准声明6

由于符合标准声明是以测试结果为基础的，因此在完成标准所述的测试之前您是无法提供符合标准声明的。欲了解更多信息，请参阅《联邦食品、药品和化妆品法案》（法案）第514节第（c）（1）（B）条，以及FDA指南，“标准在实质等同性决定中的运用”，可见于http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.html。

如果您尚不明确是如何处理FDA所识别风险或通过您的风险分析所识别额外风险的，我们可能会要求您提供关于器械性能特性方面的额外信息。如果我们需要评估您验收标准的准确性，我们也会要求您提供额外的信息。根据21 CFR 807.87（l）的规定，我们会要求提供做出关于实质等同性决定所必需的额外信息。而且，如果您选择在任何新510（k）（传统型、简略型或特殊型[可见于http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.pdf]）提交材料中使用新标准，您应该就参考的每一项目标准填写标准表格（表3654）并随您的510（k）一起提交。关于此表格的信息，可见于http://www.fda.gov/opacom/morechoices/fdaforms/FDA-3654.pdf。

作为提交简易510（k）的替代方案，您可以提交传统510（k），其中应包含21 CFR 807.87所规定以及本指南中所述的所有信息和数据。传统510（k）应包含您的所有方法、数据、验收标准和结论。就考虑到相较于自营批准器械某些修改部分的制造商而言，他们应该提交特殊510（k）。

  - 风险评估

在其几十年的使用历史中，超声诊断拥有出色的安全记录。但是，如果将组织暴露于强超声水平（超过超声诊断装置的水平）会显著破坏器械的疗效。因此，超声装置在安全性方面的实质等同性决定部分上是通过将新器械的适当声输出水平与参照器械进行对比后做出的；例如，于1976年5月28日发布《联邦食品、药品和化妆品法案》的《医疗器械修正案》之前上市的器械。这些预先修订的声输出曝光水平可见于本指南的表2-1。为便于对不同频率和焦距的换能器进行更准确的对比，声输出曝光水平已经降低。7

__________________________

6 参见http://www.fda.gov/opacom/morechoices/fdaforms/FDA-3654.pdf

此外，由于实验室研究已经表明了诊断声输出水平上可能的热-力生物效益，而且由于对胎儿暴露的特别关注（Stratmeyer，2003年），关注医疗超声使用和安全的国家和国际机构都提交谨慎使用（AIUM 1994年，Barnett等人，2000年；BMUS/BIR 2000年；加拿大卫生部2001；Nyborg，2002年；NCRP 2002年）。现在，他们已提出了两种帮助临床使用者运用这个概念的机制：在器械标签中提供最高声输出水平（AIUM 2008年）并且在器械中引入一个声输出显示（AIUM 1994年；IEC 2007年；AIUM/NEMA 2004a）。本指南确认了这两种机制。对于根据通道1的建议（第2节）提交材料的器械而言，操作员手册中应包括声输出信息。为此，可如示例2-2和2-3一样采用表格形式呈现。对于根据通道3的建议（第3节）提交材料的器械而言，按照AIUM/NEMA 2004a或IEC 2007的要求，系统中应包括一个声输出显示，而且标签中应包含声输出信息。为此，可如示例3-4一样采用表格形式呈现。尽管完整的例子不需要随附510（k）提交材料，但是第1.6.1节建议提交材料中应对声输出测试法的基本要素加以描述。

  - 适应症

我们建议您按照本节的建议提供适应症（IFU）声明，该声明是一种用于识别及描述510（k）提交材料中所含系统和换能器特定适应症的文件。

您的IFU声明应与510（k）提交材料中所述的适应症完全一样，包括器械标签中的适应症。通常，超声诊断装置应标注“仅处方用”。

我们建议您的IFU声明中包含适用于每一个系统和每一个换能器应用的临床应用（见“行业指南：一般/特殊预期用途”，（http://www.fda.gov/cdrh/modact/genspec.pdf））及操作模式。我们认为，可以通过表格的形式呈现这些信息，表格示例可见于附录G。

超声装置的通用影像和多普勒IFU通常会通过510（k）程序获得批准。但是，个体装置可能不会遵循这一模式。比如说，特定适应症或提供新的定量信息的器械可能会有新的预期用途，或者会引起新型安全性和有效性问题。这些器械需要提交PMA。

__________________________

7更多关于监管声输出对比的信息，请参阅O’Brien等人，2002年；Harris，2000年；以及Stratmeyer，1989年。

  - 一般器械说明

    - 您应该提供关于被测器械的一般描述，包括（但不限于）型号名称、设计、患者接触材料和控制面板及系统操作。系统操作应处理以下事项（如适用）：

      - 您应该在每一个模式及模式的组合中描述换能器及其操作，其中包括但不限于：

        - 换能器型号名称和类型（例如，机械函数尺、矩形相控阵、曲线性阵列、环形相控阵）；以及

        - 尺寸和元件间距、几何构型、每一个阵列中的元件总数、阵列规模以及有源元件的最大数量，如果适用，和换能器组件的标称超声波频率

      - 您应该描述可以导致辐射场改变的操作控制，例如，输出、脉冲重复频率、传输焦距、扇形角、图像率、脉冲持续时间、深度和样本体积。对于通道1器械，应描述使其变更为更高特定应用声输出水平应用或模式所必需的操作控制和程序（见表2-1）。

      - 您应该描述该器械的所有特定或技术特性。

      - 您应该详细说明是根据哪一个通道提交的510（k）提交材料。系统可能会使用不同通道的换能器，但是每一个换能器在所有应用的特定模式中都应可适用于通道1和通道3中的一个。当时，在某些情况下，还需要考虑异常情况（例如，经颅多普勒（TCD））。

  - 参照器械对比

    - 您应该确定可与宣称与其实质等同的该器械的参照器械。如果可能，还要确定参照器械的510（k）数量。

    - 您应该将该器械和参照器械在关键安全及有效性特定方面进行对比。我们还建议您探讨两种器械之间的差异并且如何适用，应提供支持数据。此外，您应该提供下列信息（最好采用表格形式）：

    - 适应症；

- 一般器械描述（设计、患者接触材料、操作特性、规格）；

- 声输出和所用的器械设置；

- 一般安全性和有效性；以及

- 标签和/或宣传材料（文件草案也可以接受）

    - 您应该确定计划同器械一起使用的所有配件或套件。关于这些配件或套件，您应该提供指定对比器械的参照状态；即，预修改状态（见CDRH医疗器械建议，预修改状态（http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/314.html#preamend)）或 510（k）编号。

  - 声输出

第2及和第3节规定了超声诊断设备制造商可以用于证明其超声系统在声输出方面具备实质等同性的“通道”。关于决策流程图，请参阅附录F。在所有情况下，减额总体极大值声输出不应超过预修改曝光水平（见表2-1）；即减额ISPTA ≤720 mW/cm2，以及MI ≤1.9和减额ISPPA ≤190 W/cm2这两者之一。关于眼科使用的例外情况，请参阅第3节。另外，请注意减额总体极大值是降低后的总体极大值，而不是与在水中所测总体极大值相对应的减额数值。

在所有提交材料中，制造商应注明器械的预期或经测量的声输出曝光水平，而且应全面说明在最近发布的《超声诊断设备声输出测量标准》（AIUM/NEMA 2004b）后减额水平或测量程序。如与AIUM/NEMA所概述的方法存在任何偏差，应就所用的不同方法进行全面说明并提供有效的支持数据。

在确定总体极大值声输出时，制造商在报告强度或MI值时不应该同时提供水听器的测量不确定性信息，因为测量不确定性不包含在表2-1中的声输出曝光水平中。为进一步明确这一程序，表2-1中声输出曝光水平中的不确定性预估为+30%的强度和15%的MI值，所以只要这种不确定性不超过30%（或15%），相关公司就不必为此作出解释。如果测量不确定性超过30%（或15%），那么表2-1中的预修订声输出曝光水平应相应降低至超过30%（或15%）。

比如说，如果水听器确定的ISPTA.3的总体极大值为600 mW/cm2，而水听器的测量不确定性中的强度为+25%，那么应将600 mW/cm2这一数值（不是600 x 1.25 = 750 mW/cm2）与720 mW/cm2进行对比。

但是，如果水听器的不确定性为+35%，那么应将600 mW/cm2与720 x （1.30/1.35） = 693 mW/cm2进行对比。

制造商必须遵守21 CFR 820.30（j）设计历史文件的要求。您的设计历史文件必须包含或参考证明其设计是根据经批准的设计方案和21 CFR 第820部分的要求完成的所必需的记录。相应地，其中应包含换能器的声输出测量文件，包括测量仪器、校准、软件、测试结果和测试程序。

### 测试方法

您应该在510（k）中提供1）单独的一节，其中包含声输出测试方法的描述；或者2）之前经批准的510（k）提交材料和经批准的PMA申请的参考，这些材料中包含声输出测试方法的可接受的描述（您应该提供510（k）或PMA编号，以及附加编号和/或页码）。如果您参考了510（k）或PMA，提交材料中应特别并注明对影响与参照器械对比的测试方法的任何更新。

测试方法一节应包含下列组成部分。

      - 您应该提供测试仪器的说明（例如，水听器类型、有效直径、频率响应、水听器放大器的特性）。如果您使用了任何商业器械，您应该提供该器械制造商的名称和型号。

注：关于AIUM/NEMA 2004b第3.3.2节，其中建议所有导致报告或注明声输出质量或输出显示指数的测量脉冲（即，幅度经过调制的）波形由点接膜式水听器制成。这一建议适用，除非可证明非膜式（例如针式）水听器能给出等同于（或者优于）膜式水听器的结果，无论是否应归因于脉冲性质或测量场、特殊水听器设计或者修正系数或程序的使用。而且，所有部件的组合±3 dB频率响应的使用都是为了确定、放大或记录水听器波形（但通常不包括水听器自身），该记录至少应为fc/20。如与此存在任何偏差（例如，因为机械干扰），应在测试方法一节中全面说明。非膜式水听器可用于持续波纹测量，但是不可直接用于享用报告或标签内容确定，比如用于质量控制测量。

      - 您应该提供关于测量设置的描述

      - 您应该提供测量和计算程序描述，包括用于确保已确定的总体极大值输出条件的一致性检查和方案，尤其是自动扫描和组合模式情况下。此描述中应包括非自动扫描和自动扫描模式中ISPTA.3的计算示例，包括非自动扫描情况下的波形记录。

注：关于多普勒胎心率监测仪（见第2.1.2节和第2.2.5节），计算示例中应包含ISATA，而不是ISPTA.3。

      - 您应该描述您用于确保当硬件或软件发生变化时，这些变化对所评估声输出产生影响的程序，而且如果有必要，需要对此进行测量和记录并在标签中呈现出来，以及如果适用，还有输出显示。

      - 您应该描述您通过水听器修正空间平均的任何程序（如果适用），示例可见于Zeqiri等人1992年的出版物。

      - 您应该描述测量仪器的校准程序，包括校准或抽查频次。

      - 您应该描述用于评估与超声功率、压力、强度和中心频率相关的A类（随机）和B类（系统化）不确定性质的程序。除此之外，您应该提供关于所有考虑到的相关误差源的简要说明，以及关于如何确定整体不确定性的解释说明。见附录H第2项。

      - 您应该提供关于用于确保声输出曝光水平不超过第2节（通道1）或第3节（通道3）所规定的总体极大值声输出曝光水平的方案。如果1.6.1.3中共所述的方案不可用于所有器械，您应该描述声输出与敏感性或其他测量参数之间的相关性。如果要进行100%测试，您应该描述用于确保声输出曝光水平规范有意义的统计抽样方案。我们建议该方案中包含正态分布的片面容许限（见附录A，第B5节）。该方案可简要说明，但是应提供γ值（或等同的1-α）以及P。请证明数值小于γ = 0.9 和 P=0.9。

注：本指南中的一些小节要求对测量数据或性能数据进行统计分析，相关汇总见附录H。

  - 一般临床安全性和有效性

### 临床测量精度和系统敏感性

      - 您应该确定并描述该器械的各种临床（生物剂量）测量值。

      - 关于每一个换能器/模式组合，您应该提供在该模式下能得出的任何测量准确性（例如，距离、容量、心率、多普勒频移、速度和指数等）以及该准确性的预期可保持的范围。您应该描述并证明用于确定每一个准确性的测试方法（例如，实验室模型）。关于多普勒准确性，您应该每一个换能器测量结果的绘图并与标签中所规定的速度值范围内至少10个误差线实际速度进行。请注意，不可使用电子模型数据，因为此类数据的测试系统中通常不含换能器。

      - 关于产品标签中做出了多普勒敏感性声明的每一个探针/模式组合，您应该提供设计历史文件中多普勒敏感性的最低性能规范。其中，设计历史文件中应包含关于方法和不确定性分析的正当理由。设计验证的结果，包括设计方法的确定、日期和实施验证的个体，必须在设计历史文件中所有记录（21 CFR 820.30（g），（j））。

### 热-力和电气安全

      - 请提供FDA认可标准的符合标准声明或表明您的系统已经过热、电力机械安全测试的数据。您可以提供相关描述、安全保护措施、测试和数据，以支持您器械的电力和机械安全性，而且还要确定系统符合的FDA共识标准。

      - 您应该描述用于限制侵入性探针在器械故障情况下出现表面加热的手段。请说明并以科学方式证明您的温度限制。

### 患者接触材料

      - 请提供所有患者接触材料的商品名、类材料组成（例如，聚乙烯、聚碳酸酯）以及制造商信息，或者提供含材料描述的主文件编号。

      - 您应该提供ISO 10993-1：2003，“医疗器械的生物学评价——第1部分：评估与测试”和“国际标准ISO-10993的使用，‘医疗器械的生物学评价——第1部分：评估与测试’”指南（http://www.fda.gov/cdrh/g951.html）中所述所有患者接触材料测试的生物相容性测试结果。对于之前用于相同或更关键组织接触的已获得批准材料、探针、部件和配件，如果您注明患者接触材料的配方和处理相对之前经过批准的器械无变化，您应提供生物相容性数据。

### 清理、消毒、灭菌和致热原性

      - 如果所供应的换能器是无菌的且计划在患者之前重复使用，您应该提供关于必要情况下在使用间隙对换能器进行清理、消毒和灭菌的明确书面建议程序。这些建议程序应通过您的验证，而且您应在提交材料中提供您验证过程的汇总。消毒或灭菌的水平应适用于器械的预期临床用途。您应该确定适用于您产品的消毒类型。您可以建议使用获得FDA同意的液态灭菌剂/高度消毒剂对作为中度危险器械使用的换能器进行高度消毒（见“液态化学灭菌剂/高度消毒剂上市前通知[510（k）]提交材料的内容及与格式”）（http://www.fda.gov/cdrh/ode/397.html）。关于接触血液或通常情况下是无菌组织的换能器的灭菌，您应该建议使用适当的灭菌过程，而且您应该使用您的换能器对此过程进行验证。欲了解更多信息，请参阅附录D。

      - 关于为使用者提供的无菌器械部件或配件，FDA建议您按照“更新510（k）无菌审核指南K90-1”（ http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/361.html）的要求提交510（k）中要求提供的灭菌信息。我们建议器械的无菌保证等级（SAL）达到1 x 10-6。

      - 如果器械标注为无热原，您应该提供用于评估致热原性的方法（标准方法）描述。FDA建议使用下列内毒素终点：一般医疗器械为0.5 EU/ml，接触脑脊液的器械为0.06 EU/ml。这些终点假设了“鲎变形细胞溶解物试验（LAL）作为最终产片内毒素试验的验证指南” （http://www.fda.gov/cder/guidance/old005fn.pdf）中所述的提取方法。

### 软件/固件

通常情况下，含管理超声诊断设备操作软件的申请是以“含软件医疗器械上市前提交材料的内容指南”（软件要求）（http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/337.pdf）所述的低关注等级申请提交的。

关于该关注等级，其原因在于如果软件/固件发生故障，无论是直接的（即，不适当的电力、热或声能供应）还是间接的（即，医生在不准确诊断信息的基础上采取的不当行为），这些故障对于患者所造成的可能的风险不太可能严重的或有生命威胁的。然而，这种解释已经过时。该软件指南将“一旦发生故障或潜在缺陷，通过不正确或延迟信息，或者通过护理人员的行为，可能会间接导致患者或操作员出现轻伤”的软件归入了中等风险类别。

我们建议您提供支持器械的软件/硬件操作符合软件指南规定的全面描述，并表明其与适当的关注等级相对应。该建议适用于原始系统以及相对已上市器械做出的任何软件/固件变更。新的或不寻常的适应症、应用或技术特性可能会导致更高的关注等级。软件变更必须按照 “设计控制”（21 CFR 820.30（g）（i））和设计历史文件（21 CFR 820.30（j））中记录的要求经重新验证及修订后才可生效。FDA承认，在这些超声系统中，许多系统中用于控制多种不同功能的软件模块各不相同，而且特定模块的关注等级也存在差异。制造商可通过适当的解释说明提供不同模块的不同等级的文件记录。

我们还建议您的510（k）提交材料中包含一份关于新算法或修改算法的汇总说明，并且解释说明这些算法适用于所选任务的原因。

  - 标签

标签中所提供详细信息必须足以满足21 CFR 807.87（e）的要求。以下信息将帮助您满足21 CFR第801部分的要求。尽管510（k）批准不要求提交最终标签，但是在将器械投入州际贸易之前，最终标签必须满足21 CFR第801部分的要求。此外，处方医疗器械的最终标签应符合21 CFR 801.109的要求。本指南中关于标签的建议与第801部分的要求一致。

    - 您应该提供操作员手册草案以及描述系统及相关换能器的所有标签材料（不需要提供维护手册）。所有处方超声诊断设备的标签必须符合21 CFR 801.109的要求。我们建议制造商参考“CDRH医疗器械建议，标签要求” （http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/33.html）以获得标签建议。一般而言，标签中应包含下列信息：

- 器械适应症的描述

- 禁忌症

- 警告

- 注意事项

- 不良影响

- 使用说明

- 临床研究汇总，以及

- 参考

      - 在适当情况下，请明确说明适应症、禁忌症、警告、注意事项和处方器械声明。其中包括（但不限于）：

        - 利用ALARA（合理可行尽量低）原则仅是实施超声程序的预防措施；

        - 关于通道1系统，在适当情况下（也可参见2-1和第 2.2.4节）小心器械不旨在供胎儿使用（在操作员手册、单独的换能器手册或设备标签中注明）；

        - 关于警告、显示或器械对故障条件的其他系统响应的描述；

        - 关于已观测到输液研究中使用气体超声造影剂情况下机械指数（MI）值诊断范围内心律紊乱的警告。详细说明见造影剂的特殊包装说明；以及

        - 支持特定诊断要求的适当数据。

      - 在系统或换能器的操作员说手册中提供器械的临床使用说明。如果是处方器械，必须详细说明其适应症（21 CFR 801.109（c））。

      - 您应该在操作员手册中确定器械的兼容配件、套件和部件。您还应该提供这些配件的规格信息。当建议使用探针套的时候，探针的标签中应探讨21 CFR 801.437，“含天然橡胶器械的使用者标签”中所述的天然橡胶的安全问题。

      - 您应该提供器械每个可能的临床测量结果的准确定和该准确性的预期保持范围。

注：多普勒应用的准确性保持范围不应超过1.7.1.2所规定的范围。

      - 您应该按照第2.2节（通道1）或第3.2节（通道3）的要求在操作员手册中提交声输出标签草案。

      - 您应该提供器械使用间隙的护理注意事项，包括所有部件的存储、清理、消毒和灭菌，视情况而定。

        - 对于中度危险或高度危险性8临床应用（例如术中、经直肠、经阴道、经食管或活检手术），在适当的情况下，标签中应推荐使用合法上市的无菌探针套。请注意，针套的使用不会改变每一种使用情况后推荐的再加工类型（见附录D，特殊情况2）。

        - 当建议进行一种使用法和上市的液态消毒或灭菌剂的过程时，您的标签应参考之前液剂制造商所提供的标签，或您的使用说明应与液剂标签的要求一致。

        - 对于可重复使用器械，当建议进行任何过程，比如清理、低度消毒、高度消毒或灭菌时，您应该为使用者提供详细的说明。您应该验证这些过程。请参阅“医疗保健机构中再处理的可重复使用医疗器械标签：FDA审核人员指南” （http://www.fda.gov/cdrh/ode/198.pdf），其中描述了您应该在您的510（k）提交材料中提供的信息。

      - 根据换能器的临床应用情况，额外标签对于处理安全性和有效性问题是非常有必要的：例如经颅、经食管、术中、经阴道、眼科或血管诊断系统。

神经学术中探针（即，接触硬脑膜或任何颅内组织的探针）应随附下列额外标签：

        - 建议使用无菌、无热原的针套；以及

        - 提醒、警告使用者为已知或疑似患有克雅二氏症（CJD）的患者使用该探针可能会出现的问题。在实践中，不可以依靠探针套防止探针污染事件的发生。如果换能器曾暴露于已知或疑似CJD或vCJD患者的中枢神经组织中，应在使用后将其毁坏，因为无法再对该换能器记性灭菌消毒（见http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/cjd/infection_control_cjd.htm）。

________________________

8 “高度危险器械”和“中度危险器械”通常指正常情况下用于接触无菌组织或身体空间的器械（高度危险器械），以及用于接触粘膜或不完整皮肤的器械（中度危险器械）。

      - 在适当情况下，应提供文献参考的相关信息。

  - 心血管应用

旨在用于特定心血管应用的超声系统包括血管内超声（IVUS）导管、相关软件以及影像系统。对于心血管应用而言，这些器械都是由CDRH器械评价办公室，心血管器械部（DCD），心脏电生理监测科（CEMB）负责审核的。如有关于心血管应用器械的具体问题，请联系CEMB的科长，电话：（240） 276-4095。

本节不旨在提供关于心血管应用超声系统要求的综合讨论，而在于提供一些基本建议，帮助申办方准备关于心血管应用器械的510（k）申请。

### 适应症

您的提交材料中应包含器械所针对具体适应症的描述（例如，心血管解剖与生理可视化）。

### 器械描述

就IVUS导管而言，其提交材料中应包含其完整描述，具体包括：

- 尺寸（导管大小、长度）；

- 所用材料；

- 器械设计；

- 机械性能（例如，可检取性）；以及

- 作用机理，包括使用性能。

就任何软件而言，提交材料应提供软件在其生成任何诊断或可视信息过程中所用算法（或方法）的完整描述。此外，提交材料中还应该包括能证明软件算法精确度以及能支持其使用说明的证据。

### 性能测试

就IVUS导管而言，其提交材料中应包含适当的机械和电气测试，包括下列信息：

- 抗张强度；

- 抗扭强度；

- 偏向；以及

- 压曲力。

# 第2节. 通道1建议

通道1建议针对的是不遵守输出显示标准的超声诊断系统，或者未注明用于任何胎儿多普勒应用（胎心率监测仪除外，第2.1.2节）的超声诊断系统。通道1提交材料是根据特定应用的预修行声输出曝光水平评估的。表2-1列出了预修订诊断超声装置最知名的声场致发射，其中的数值是已减额的。超出这些特定应用声输出曝光水平的系统是在具体情况具体分析的基础上进行评估的。

### 表2-1：预修订声输出曝光水平

| 用途 | ISPTA.3（mW/cm2） | ISPPA.3（W/cm2）或MI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外周血管 | 720 | 190 | 1.9 |
| 心脏 | 430 | 190 | 1.9 |
| 胎儿影像 & 其他* | 94 | 190 | 1.9 |
| 眼科 | 17 | 28 | 0.23 |

* 腹部、术中、儿科、小器官（乳房、甲状腺、睾丸等），新生儿头静脉、成人头静脉

### ISPTA.3 =减额空间峰值时间平均强度

ISPPA.3 = 减额空间峰值脉冲平均强度

MI = 机械指数

注：在声输出曝光水平中：

- 非心脏用的经食道和血管内应用，以及肌肉骨骼应用应包含在“胎儿影像&其他”范畴内；

- 心脏用包括经胸廓的成人和儿科使用，以及血管内和经食道成人和儿科使用，目的是实现心脏和冠状血管的可视化；

- 外周血管的使用包括颈部血管；以及

- 头颅和经颅是同义词。

  - 通道1 - 声输出

通道1以特定应用与表2-1中所给出的预修订声输出曝光水平的对比为基础。每一个换能器的测量结果或预测结果应在最高输出设置可供使用。

注：对于每一个换能器而言，系统应以下列方式运行：需要实施有意识行为和故意行为以改变具有更高应用特定曝光水平的应用或模式。否则，应对具有最高应用特定声输出曝光水平的应用进行输出测量（见第1.4.1.2节）。

2.1.1	您的提交材料中应包含下列信息。

    - 对于每一个系统/换能器组合，我们建议您详细说明每一个模式/应用组合（如适应症中所述），以及实现最大量化目的的操作条件下ISPTA.3 和MI或ISPPA.3数值的目标范围。我们建议您使用表格形式呈现这些信息，表格示例可见于示例2-1。

注：数值范围的最大值不应超过表2-1所列出的适当应用特定值。当系统/换能器或模式/应用组合对于给定输出量具备同样的设计目标范围时，可以列出这些组合的单一范围。

    - 关于规格如何满足 2.1.1.a要求的描述。

    - 2.1.1.a 中所规定数值的工程基础（例如，初步或原型测量、理论计算、基于之前已获得批准换能器测量结果或者声输出曝光水平的预测）。

注：如果您详细说明了器械在2.1.1.a的数值建议范围内将不会超过的最大值，您应该解释说明您是如何处理2.1.1.b和2.1.1.c中的建议。

    - 对于使用低功率不聚焦CW多普勒换能器的连续波胎心率（FHR）检测仪而言，当换能器面为20 mW/cm2时，空间平均时间平均强度（ISATA）有一个单一的声输出曝光水平。该强度可通过利用与入射波束尺寸相对应的区域除以超声功率而预算得出。一个用于评估脉冲多普勒 FHR监测仪的保守方法就是，使用换能器面20 mW/cm2作为最大空间平均脉冲平均强度的指导标准。每一个换能器应有两个预估结果：

### 占空因子（DF） = 脉冲持续时间 x 脉冲重复频率

      - ISATA @ 换能器面 = 超声功率/与入射波束尺寸相对应的区域

如果ISATA @ 换能器面/DF小于20 mW/cm2，那么换能器的声输出就低于该类超声换能器的预修订曝光水平，即20 mW/cm2。如果该数值高于20 mW/cm2，您可以向放射器械科咨询您应该进行的适当测量。

    - 整体声输出超出应用特定限制器械的通道1提交材料应随附实验室和临床数据以作为支持，从而证明器械的安全性以及更高的输出需求。在这些提交材料中，您应该描述其中所提供用于增强使用者声输出意识的使用交互（例如，屏幕显示器、上电默认设置或手动超越控制）。

比如说，如果任何旨在用于经颅（头部）应用的换能器的ISPTA.3 超过mW/cm2，您应该提供促成换能器在每一种操作模式中使用的最大温升（TR）的预测值。您应该描述用于确定这一预测值的模式。该模式应对颅骨的加热做出解释说明。做出这些预测结果的可接受模式可见于AIUM/NEMA 2004a第6节，或IEC 2005。当应用的ISPTA.3 超过94 mW/cm2时，我们建议提供以屏幕注意事项形式呈现关于通过眼睛、钻孔、囟门或枕骨大孔进行扫描的特殊标签。

  - 通道1 - 操作员手册中的声输出标签

    - 在操作员手册中，您应该提供每一个可能的系统/换能器/模式/应用组合的总体极大值声输出数值。我们建议以表格形式呈现这些信息，示例格式可见于第2.3节以及AIUM标签标准（AIUM 2008年）。您510（k）中的拟定标签中应包含您计划提供但不一定提供的这些声输出量的量值，而且应包含所用所有符号的说明。除此之外，标签中还应包含相应的操作条件，以及声量的测量不确定性质（功率、压力、强度、中心频率）。通道1声输出标签中MI和空间峰值强度的总体极大值应为统计最大值。见附录A，第B5节。

    - 您应该提供关于减额声输出暴露量如何是来自于水中暴露量的解释说明。

    - 您应该提供关于影响声输出的交互系统特性的解释说明（见第1.4.1.2节）。而且，您还应该提供关于如何使用这些特性遵循ALARA原则的说明。对于超出表2-1中所示应用特定声输出曝光水平的换能器或者适用于多个应用特定声输出曝光水平的换能器，您应该对提供用于提高声输出意识的交互特性加以说明。比如说，这些特性应包括屏幕显示器、上电默认设置、手动超越控制，或者警告信息。

    - 当注明为腹部多普勒时，您应该明确说明该指示不包含胎儿多普勒。

    - 对于不聚焦胎心率检测仪（见第2.1.2节），相对于第2.2.1节和第2.2.2节的建议，您应该提供下列信息：换能器面的ISATA、入射波束尺寸、中心频率、脉冲持续时间和脉冲重复频率（如果脉冲触发），以及ISATA的测量不确定性、超声功率和中心频率。所报告的换能器面的ISATA 应为总体极大值的统计最大值。见附录A，第B5节。

示例2-1

通道1总结（参考第2.1.1节）

系统：______________	换能器：______________

|  |  | 操作模式 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临床应用 | 总体极大值输出水平 （预估） | B | M | PWD | CWD | 彩色多普勒 | 组合 （详细说明） | 其他*（详细说明） |
| 眼科 | max ISPTA.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | min ISPTA.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | max MI（或ISPPA.3） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | min MI（或ISPPA.3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 胎儿影像 & 其他 | max ISPTA.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | min ISPTA.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | max MI（或ISPPA.3） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | min MI（或ISPPA.3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 心脏 | max ISPTA.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | min ISPTA.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | max MI（或ISPPA.3） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | min MI（或ISPPA.3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 外围血管 | max ISPTA.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | min ISPTA.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | max MI（或ISPPA.3） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | min MI（或ISPPA.3） |  |  |  |  |  |  |  |

*其他操作模式的示例包括：A模式、振幅多普勒、3-D成像、谐波成像、组织运动多普勒，以及彩色速度成像。

### 注意：每个系统和换能器的上述信息应单独提供。

  - 通道1 - 声输出示例格式

对于第2.1.1.a节中所确定的模式/应用组合，我们建议您提供声输出（MI、ISPTA.3、ISPPA.3）和相关声参数以及操作控制条件。我们建议以表格形式呈现这信息，关于非自动扫描和自动扫描模式，分别见于示例2-2和2-3。如果“其他”模式的声输出与设计标准模式的声输出相同（在制造商规定的测量不确定性范围内），那么一种声输出可以适用于两种模式。但是，该声输出描述应被确定可适用于两种模式。

示例2-2和示例2-2中的所有条目应在同样可引起第二排所示减额总体极大值强度或MI值的操作条件下获得，而且应对这些操作条件加以详细说明。此外，应提供声量（功率、压力、强度、中心频率）的测量不确定性信息。

上述两个示例中所用的符号如下所示。

| ISPTA.3 | 减额空间峰值时间平均强度（mW /cm2）。 |
| --- | --- |
| ISPPA.3 | 减额空间峰值脉冲平均强度（W /cm2）。此外，如果报告了总体极大值MI，可以报告在总体极大值MI位置的IPA.3 值（IPA.3@MI），而不是ISPPA.3。 |
| MI | 机械指数。如果ISPPA.3 is ≤ 190W/cm2，可以报告ISPPA.3位置的MI值，（MI@ISPPA.3），而不是MI（总体极大值）。 |
| pr.3 | 与引起MI报告值传输模式相关的减额峰值稀疏压力（MPa）。 |
| Wo | 超声功率（mW）。对于引起ISPTA.3的操作条件而言，Wo是总的时间平均功率；对于从属于ISPPA.3的操作条件而言，Wo 是与引起报告ISPPA.3值传输模式相关的超声功率。 |
| fc | 中心频率（MHz）。对于MI和ISPPA.3而言，fc 是与引起各自参数总体极大值传输模式相关的中心频率。对于ISPTA.3而言，如果组合模式涉及不等中心频率波束类型，, fc 就被定义为各自传输模式中心频率的整体范围。 |
| zsp | 已测量报告参数条件下的轴向距离（cm）。 |
| x-6和y-6 | 分别是在x-y平面上面内（方位角平面）和面外（垂直平面）-6 dB尺寸， zsp 也被发现在该平面上（cm）。 |
| PD | 与引起各自参数报告值传输模式相关的脉冲持续时间（usec）。 |
| PRF | 与引起各自参数报告值传输模式相关的脉冲重复频率（Hz）。 |
| EBD | 方位角和垂直平面的入射波束尺寸（cm）。 |
| EDS | 方位角和垂直平面的扫描入射波束尺寸（cm）。 |

示例2-2

通道1的声输出格式

非自动扫描模式

| 系统：________________ | 操作模式：________________ |
| --- | --- |
| 换能器型号：________________ | 应用：________________ |

| 声输出 |  |  | MI | ISPTA.3（mW/cm2） | ISPPA.3（W/cm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体极大值 |  |  |  |  |  |
| 相关声输出参数 | pr.3 （MPa） |  |  |  |  |
|  | Wo （mW） |  |  |  |  |
|  | fc （MHz） |  |  |  |  |
|  | zsp （cm） |  |  |  |  |
|  | 波束尺寸 | x-6（cm） |  |  |  |
|  |  | y-6（cm） |  |  |  |
|  | PD （µsec） |  |  |  |  |
|  | PRF （Hz） |  |  |  |  |
|  | EBD | Az.（cm） |  |  |  |
|  |  | Ele.（cm） |  |  |  |
| 操作控制条件 | 控制1 |  |  |  |  |
|  | 控制2 |  |  |  |  |
|  | 控制3 |  |  |  |  |
|  | ••• |  | ••• | ••• | ••• |

示例2-3

通道1的声输出格式

自动扫描模式

| 系统：________________ | 操作模式：________________ |
| --- | --- |
| 换能器型号：________________ | 应用：________________ |

| 声输出 |  |  | MI | ISPTA.3（mW/cm2） | ISPPA.3（W/cm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体极大值 |  |  |  |  |  |
| 相关声输出参数 | pr.3 （MPa） |  |  |  |  |
|  | Wo （mW） |  |  |  |  |
|  | fc （MHz） |  |  |  |  |
|  | zsp （cm） |  |  |  |  |
|  | 波束尺寸 | x-6（cm） |  |  |  |
|  |  | y-6（cm） |  |  |  |
|  | PD （µsec） |  |  |  |  |
|  | PRF （Hz） |  |  |  |  |
|  | EDS | Az.（cm） |  |  |  |
|  |  | Ele.（cm） |  |  |  |
| 操作控制条件 | 控制1 |  |  |  |  |
|  | 控制2 |  |  |  |  |
|  | 控制3 |  |  |  |  |
|  | ••• |  | ••• | ••• | ••• |

- 第3节. 通道3建议

如果您根据输出显示标准（AIUM/NEMA 2004a 或IEC 2007）提交材料，FDA将会把您的器械视为通道3器械。在此情况下，包含胎儿多普勒应用的系统，胎心率检测仪除外，应按照通道3的要求提交材料。在通道3要求下，声输出将在应用特定的基础上进行评估，但是减额ISPTA 的总体极大值应≤ 720 mW/cm2，而且总体极大值MI应≤ 1.9，或者减额ISPTA 的总体极大值应≤ 190 W/cm2。其中一个例外情况就是眼科应用：在眼科应用情况下，TI = Max（TIS_as，TIC）应≤1；ISPTA.3 ≤50mW/cm2；而且MI ≤ 0.23。除非适用于第3.1.5的规定，FDA将会把声输出固定的器械视为通道1器械。

  - 通道3——声输出

通道3方法适用于符合输出显示标准要求的系统。该方法可预估应用特定声输出与经修订曝光水平的对比情况。

    - 您的提交材料中应包含下列信息。

      - 关于每一个系统/换能器组合，我们建议您详细说明每一种模式（如适应症中所示）下ISPTA.3的目标值范围、MI或ISPPA.3以及在实现这些量值最大化的操作条件下的TI范围。我们建议以表格形式呈现这些信息；示例可见于示例3-1。

注：如果系统/换能器或换能器/模式组合对于给定的输出量有同样的设计目标范围，仅可为这些组合列出一种范围。

      - 关于规格如何满足3.1.1.a要求的说明。

      - 3.1.1.a中所规定的数值范围的工程基础（例如，初步或原型测量、理论计算、基于之前已获得批准换能器测量结果或者声输出曝光水平的预测）。

注：如果您详细说明了器械在3.1.1.a的数值建议范围内将不会超过的最大值，您应该解释说明您是如何处理3.1.1.b和3.1.1.c中建议的。

    - 您应该注明：

      - 声输出显示指数的测量值——热指数（TI）和机械指数（MI）——将符合AIUM/NEMA 2004a第6节或IEC 2005的要求；以及

      - 510（k）中所提供的信息将用于总体极大值TI和MI值。

    - 您应该详细说明默认设置声输出曝光水平（例如，占最高水平的百分比）以及选择这些默认值的基本原理。见AIUM/NEMA 2004a第5节或IEC 2007第201.12.4.3条。

注：使用最大声输出实现ALARA的默认设置不被视为良好实践。其原因在于，如果设置的输出较低，使用者必须采取措施使器械在可能更安全的输出条件下运行，而不是必须采取措施使情况更不安全。

    - 您应该解释说明任何热指数超过6.0的原因。

    - 如果没有系统/换能器组合在任何操作模式中能超过0.1的TI或1.0的MI，您应该提交ISPTA.3、TI （TIS、TIB或TIC）、MI和IPA.3 @ MImax的最大值（见第3.2.4节）。此外，你还应该在设计历史文件中提供计算详情。

  - 通道3——操作员手册中的声输出标签

    - 在操作员手册中，您应该提供每一个可能的系统/换能器/模式/组合的总体极大值声输出数值。我们建议以表格形式呈现这些信息，示例格式可见于第3.3节以及AIUM标签标准（AIUM 2008年）。您510（k）中的拟定标签中应包含您计划提供但不一定提供的这些声输出量的量值，而且应包含所用所有符号的说明。除此之外，标签中还应包含相应的操作条件，以及声量的测量不确定性质（功率、压力、强度、中心频率）。

    - 您应该提供关于系统实时显示特性和控制的解释说明，包括默认设置（见AIUM/NEMA 2004a 第4.2节或201.7 of IEC 2007第201.7条）。您应该提供关于如何使用这些特性及控制措施以遵守ALARA原则要求的说明。

注：如果预期用途包括新生儿头静脉，那么输出显示标准的规定应解释为意味着，尽管所有的三种指示不需要同时显示出来，但是这三种热指数（TIS、TIB、TIC）都应适用于由使用者调用。关于这一点，请参阅AIUM出版物“医疗超声安全”第39页（AIUM 1994年）。

    - 您应该提供显示精度（见AIUM/NEMA 2004a 第4.2.1节或IEC 2007第201.7.2.101条）。

    - 如果通道3器械中无系统/换能器可以在任何操作模式下超过1.0的TI或1.0的MI，您应该提供总体极大值的平均值（当接收多个单位时）。对于每一个换能器而言，应提供其ISPTA.3、TI（TIS、TIB或TIC）、MI和IPA.3 @ MImax，见示例3-2。您应该解释这些数值的含义以及与此相关的不确定性。

示例3-1

通道3 输出范围汇总格式（见3.1.1.a）

系统：________________

换能器：________________

|  | 操作模式 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体极大值输出水平 （预估） | B | M | PWD | CWD | 彩色多普勒 | 组合 （详细说明） | 其他*（详细说明） |
| max ISPTA.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| min ISPTA.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| max MI（或ISPPA.3） |  |  |  |  |  |  |  |
| min MI（或ISPPA.3） |  |  |  |  |  |  |  |
| max TIS |  |  |  |  |  |  |  |
| min TIS |  |  |  |  |  |  |  |
| max TIB |  |  |  |  |  |  |  |
| min TIB |  |  |  |  |  |  |  |
| max TIC |  |  |  |  |  |  |  |
| min TIC |  |  |  |  |  |  |  |

* 其他操作模式的示例包括：A模式、振幅多普勒、3-D成像、谐波成像、组织运动多普勒，以及彩色速度成像。

### 注意：每个系统和换能器的上述信息应单独提供。

示例3-2

通道3总结

（用于总体极大值指数超过1.0的无探针系统）

（见3.1.5和3.2.4）

系统：______________

| 换能器型号 | ISPTA.3 | TI类型 | TI值 | MI | IPA.3@MImax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号A 型号B 型号C ••• |  |  |  |  |  |
|  | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |

  - 通道3 - 声输出示例格式

示例3-3为呈现MI或TI显示总体极大值大于1.0的换能器/模式组合信息的表格示例，

示例3-3

通道3 换能器/模式组合汇总格式

系统：______________

|  | 操作模式 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换能器型号 | B | M | PWD | CWD | 彩色多普勒 | 组合（详细说明） | 其他*（详细说明） |

*示例可能包括：A模式、振幅多普勒、3-D成像、谐波成像、组织运动多普勒，以及彩色速度成像。

在示例3-3中，下列模式定义和惯例适用：

M 模式：	可以包括同步的B模式。

| PW Dop./CW Dop.： | 在双工模式中，如果 > 1.0，报告最大的显示TIS （扫描的或非扫描的）。 |
| --- | --- |
| 彩色血流： | 可以包含同步彩色血流M模式、B模式和M模式。在组合M模式中，如果 > 1.0，报告最大的显示TIS （扫描的或非扫描的）。 |
| 组合模式： | 如果TIS、TIB或TIC的最大公式值（如果有适用的预期用途；例如，经颅或新生儿头静脉）大于相应所有构成模式的报告值，仅需要作为单独一种模式报告。 |

如果“其他”模式的声输出与设计标准模式的声输出相同（在制造商规定的测量不确定性范围之内），那么一种声输出可以适用于两种模式。但是，该声输出模式应经确定可适用于两种模式。

对于示例3-3所示的这些换能器/模式组合，我们建议您提供声输出信息，其中包括总体极大值指数值、相关声和换能器参数、相关操作控制条件。我们建议以表格形式呈现这些信息；示例可见于示例3-4。

您所报告的所有数值应在可引起总体极大值显示指数值同样的操作条件下获得，而且这些操作条件应详细说明。此外，还应提供声量的不确定（功率、压力、强度、中心频率）信息。

示例3-4 中所用的符号如下。

| MI | 机械指数 |
| --- | --- |
| TISscan | 自动扫描模式中的软组织热指数 |
| TISnon-scan | 非自动扫描模式中的软组织 热指数 |
| TIB | 骨骼热指数 |
| TIC | 颅内热指数 |
| Aaprt | 活动光圈的面积（cm2） |
| pr.3 | 与引起MI报告值传输模式相关的减额峰值稀疏压力（MPa） |
| Wo | 超声功率， TISscan除外，在这种情况下超声功率通过 一个一公分的窗口（mW）。 |
| W.3（z1） | 轴向距离1上减额超声功率1 （mW） |
| ITA.3（z1） | 轴向距离1上减额空间峰值时间平均强度（mW/cm2） |
| z1 | 与最大位置相对应的轴向距离[最小（W.3（z），ITA.3（z） x 1 cm2）]，其中 z≥zbp （cm）。 |
| zbp | 1.69（cm） |
| zsp | 当 TIB时总体极大值的轴向距离（i.e., zsp = zB.3） （cm） |
| z@PII.3max | 与最大减额空间峰值脉冲强度积分对应的轴向距离（MPa） |

| deq（z） | 随轴向距离z变化的等效波束直径，等于 [（4/π）（Wo/ITA（z））]0.5 ，其中ITA（z）是随z变化的时间平均强度（cm）。 |
| --- | --- |
| fc | 中心频率（MHz）。对于MI而言，fc 是与引起MI总体极大值报告值传输模式有关的中心频率。就TI而言，对于涉及中心频率的传输模式的组合模式，fc 的定义为各自传输模式中央频率的整体范围。 |
| Dim. of Aaprt | 方位角（x）和垂直（y） 平面的活动光圈尺寸（cm） |
| PD | 与引起MI报告值传输模式相关的脉冲持续时间（msec） |
| PRF | 与引起MI报告值传输模式相关的脉冲重复频率（Hz） |
| pr@PIImax | 当自由场、空间峰值脉冲强度积分达到最大值时的峰值稀疏压力（Mpa）。见输出显示标准第6.2.4.1节，“机械和热指数的测量方法”。 |
| deq@PIImax | 当自由场、空间峰值脉冲强度积分达到最大值（Mpa）时的等效波束直径（cm）。见输出显示标准第6.2.5.1节，“机械和热指数的测量方法”。 |
| FL | 焦距，或者方位角（x）和垂直（y）长度，如果不同（cm）。 |
| IPA.3@MImax | 在MI报告总体极大值时的减额脉冲平均强度（mW/cm2）。 |

注：IEC 2007中所用的某些符号与上文不相同，其符号来自于AIUM/NEMA 2004a、AIUM/NEMA 2004b和AIUM 2008。这些差异均已表格形式在AIUM 2008中呈现出来。在这种情况下，任何符号都是可以接受的，但是标签中应随附所有符号的定义。

实例 3-4：通道3 - 声输出格式

通道3声输出表

（我们建议您在其中提供总体极大值显示指数超过1.0的数据。）

系统：______________

操作模式：______________	换能器型号：______________

| 指数标记 |  |  |  | MI | TIS |  |  | TIB | TIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 扫描 | 非扫描 |  | 非扫描 |  |
|  |  |  |  |  |  | Aaprt≤1 | Aaprt>1 |  |  |
| 总体极大值指数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关声参数 | pr.3 （MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wo （mW） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最低[ W.3（z1）、ITA.3（z1）]（mW） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z1 （cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zbp （cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zsp （cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z@PII.3max （cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | deq（zsp） （cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fc （MHz） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aaprt的尺寸 | X （cm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Y （cm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息 | PD （µsec） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRF （Hz） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pr@PIImax （MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | deq@PIImax （cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焦距 |  | FLx（cm） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FLy（cm） |  |  |  |  |  |  |
|  | IPA.3 @MImax （W/cm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作控制条件 | 控制1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ••• |  |  | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |

注释1：由于三种情况中不仅有一种情况与TIS相关，因此不许包含在内。

注释2：所需提供的关于任何换能器组件TIC的信息不旨在用于经颅或新生儿头静脉应用中。

注释3：如果您的器械满足AIUM/NEMA 2004a第4.1.2.1节或IEC 2007第201.12.4.2a条的要求，不需要提供TIS、TIB 或TIC数据。

注释4：如果您的器械满足AIUM/NEMA 2004a第4.1.2.4 节或IEC 2007第201.12.4.2b条的要求，不需要提供关于MI的数据。

注释5：示例通道3声输出的B模式表、脉冲多普勒模式以及组合彩色血流/M模式可见于AIUM 2008。

  - 通道3——临床最终使用者的培训课程

3.4.1	ALARA 培训课程

您应该为临床最终使用者提供ALARA培训课程，该课程应包含下列主题。ALARA是通过在输出为合理可行尽量低时获取诊断信息而谨慎使用超声诊断的简称。该培训课程应包含关于下列内容的解释：

    - 超声与物质之间的基本交互

    - 可能的生物效应

    - 指数的推导与意义

    - 建议使用以及在所有研究中遵守ALARA 原则，以及

    - ALARA 原则特殊应用的临床示例。

您可能会希望提供由AIUM出版的文件，“医疗超声安全”（AIUM 1994），以满足该培训课程通用内容的要求。此外，您还应该您器械关于ALARA的特定信息：

    - 通道3器械教育材料的建议信息。.

      - 生物效应和生物物理学超声交互。您应该提供下列信息：

        - 超声、诊断频率、声输出曝光水平的简要描述；

        - 要求使用者教育政策变更的简要描述；

        - 超声使用和安全记录的短期历史；

        - 高输出水平时的潜在危险；

        - 生物效应机制——热、机械方面；

        - 曝光效果研究 （输出范围）；

        - 风险与效益；

        - 输出水平的现状——高于历史水平；以及

        - 作为热和机械效应指示剂的指数。

      - 热机制。

您应该提供下列信息：

        - 热生物效应——温升的描述；

        - 组织类型（软组织、骨组织和液体组织）和相对吸收；

        - 换能器类型（频率、聚焦）和将要曝光的关系；

        - 不同组织类型中的衰减、吸收和散射机制；以及

        - 声透组织的空间量（在焦点或其他位置处），包括：

  - 声透量中组织的同质性（分层的影响）；

  - 软组织；

  - 骨组织（胎儿、颅骨、其他）； 以及

  - 液体、气体。

      - 非热机制。

您应该提供下列信息：

        - 机械效应——空化与气泡作用的描述；

        - 产生空化的因素，包括：

  - 压力（压缩性、稀疏性）；

  - 频率；

  - 波束聚焦；

  - 脉冲/持续；

  - 驻波；

  - 边界，以及

  - 材料类型和周围条件。

        - 空化类型，包括：

  - 稳定及惯性空化；

  - 微束；以及

  - 成核位置。

        - 不同类型组织的阈值现象；以及

        - 动物生物效应数据（肺出血、肠出血）。

      - 超声装置的效益VS风险

您应该提供下列信息：

        - 使用效益；

        - 使用风险；

        - 不使用超声的风险；

        - 风险随声输出的增加而增加；

        - 诊断信息随声输出的增加而增加；

        - 使用者在更高声输出曝光水平下的责任；以及

        - ALARA 原则，包括：

  - 控制能量；

  - 控制暴露事件；

  - 控制扫描技术；

  - 控制系统设置；

  - 系统能力的影响；

  - 操作模式的影响（学会区分）；以及

  - 换能器能力的影响。

      - 输出显示指数。您应该提供下列信息：

        - 目的，例如，显示曝光指数；

        - 机械指数（MI）；

        - 热指数（TI）：

  - 软组织热指数（TIS）；

  - 骨骼热指数（TIB）；

  - 颅骨热指数（TIC）；以及

  - 指数显示的阈值（例如，系统的TI或MI是否可以超过1.0）。

        - 系统显示水平（例如，显示的最小TI、显示的最小MI、显示增量）；以及

        - TI 和MI含义的解释说明，包括：

  - 取决于组织类型的阈值生物效应水平变化；以及

  - 取决于频率和压力的生物效应水平变化

      - ALARA原则的贯彻落实。您应该解决下列问题：

        - 如果通过TI和MI指数实施ALARA原则；

        - 声输出系统控制的影响：

  - 总增益和TGC VS 增长的输出；以及

  - 动态范围和后处理VS增长的输出。

        - 系统应用对输出的关系：

  - 适当任务范围的选择

        - 换能器参数对输出的影响：

  - 频率；

  - 聚焦；

  - 脉冲长度；以及

  - 停延时间 （已扫描的VS未扫描的）。

        - 系统操作模式对输出的影响：

  - B模式：

  - 多普勒（光谱、彩色血流、振幅多普勒）；以及

  - M 模式

        - 控制曝光时间的手段

        - 器械是否适应最对可能的输出获得诊断信息；以及

        - 临床应用示例。

# 第4节. 定义和公式

本节介绍了本文中所用相关技术术语的精准定义。除非在本节中明确指出，本节中所提供的定义与AIUM/NEMA 2004a和AIUM/NEMA 2004b的等同定义一致。在本指南中，这些术语均以粗体词呈现。

- 4.1 	一般定义

声压力：总压力减去环境压力后的数值。

符号：p

单位：帕斯卡，Pa

ALARA：尽可能合理达到最低水平。

自动扫描：至少通过两个维度的连续超声波脉冲或系列脉冲的电子或机械转向。

带宽：最广泛分布频率f1和 f2在发射声压力光谱为其最大值71%（–3 dB）时之间的差异。

符号：BW

单位：赫兹，Hz

波束轴线：连接在远场中的一些不同距离处测量的最大脉冲强度信号的直线。根据回归规则计算，该直线延伸至换能器组件的表面之后。

波束横断面积：垂直于波束轴线平面的表面积，该平面由所有脉冲强度信号大于平面上最大脉冲强度信号25%的点构成。如果整个波束横断面积上的相对声压力波形没有发生显著变化，那么可以通过测量垂直于波束轴线平面的表面积计算得出波束横断面积的近似值，该平面由所有声压力大于平面上最大声压力50%的点构成。

符号：A

单位：平方厘米，cm2

有界平方输出功率：换能器一平方厘米有效区域在非自动模式下所释放的功率，最高超声功率可通过该区域传输。

符号：W01x1

单位：毫瓦特，mW

中心频率：定义为

fc =（f1 + f2）/2

式中

f1 和f2 ，是带宽中所定义的频率。

符号：fc

单位：赫兹，Hz

常规：（和肌肉骨骼应用一起使用）位于深度大于1.5 cm位置处的结构。

符合标准声明：一份声明产品符合之前经认可标准要求的文件（请参阅FDA-3654标准数据报告表，可见于http://www.fda.gov/opacom/morechoices/fdaforms/FDA-3654.pdf）。

减额（减额因素，减少）：一种适用于声输出参数的因素，旨在用于解释组织中来源和特定位置之间组织的超声波衰减。如本文所述，体内沿波束轴线分布的平均超声波衰减假设为0.3 dB/cm-MH。减额参数以下标“.3”表示。

符号：a

单位：分贝/厘米-兆赫，dB cm-1MHz-1

设计历史文件：每种类型医疗器械的文件由制造商记录并保存。设计历史文件应包含或参照必要的记录，以证明器械设计是按照经批准的设计方案和21 CFR 第820部分——质量系统法规的要求进行的。见CDRH医疗器械建议，质量系统（http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/pma/quality_system.html）和 21 CFR 820.30（j） 设计历史文件。

指定标准模式：包含下列特定操作模式：A模式、B模式、M模式、PW多普勒、CW多普勒 和彩色多普勒。

占空因数：脉冲持续时间和脉冲波形脉冲重复频率的乘积。

入射波束尺寸：波束进入患者的–12 dB波束宽度的尺寸。对于接触换能器而言，如果有规定，这些尺寸可以被作为辐射装置的尺寸。

符号：EBD

单位：厘米，cm

入口扫描尺寸：对于自动扫描系统而言，经扫描的超声波束进入患者体内所通过表面区域的尺寸，其中该表面由所有位于12 dB波束宽度并在扫描期间通过该表面的任何波束。

符号：EDS

单位：厘米，cm

包络线：一种与波纹逐次循环峰值成切线关系并与其相连的平滑曲线。

远场：声能流基本上像通过一个位于换能器组件附近的点声源行进的场区域。（对于不聚焦的换能器组件而，远场通常位于较S/πλ距离较远的地方，其中S是辐射横断面积，λ是介质中的声波长。）

聚焦面：含聚焦换能器组件所有波束横断面积中最小面积的表面。

符号：（无）

单位：平方厘米，cm2

总体极大值：在任何给定操作模式中的所有时间、所有位置和所有操作条件下所评估量的最大值。

强度：在考虑的点上每一个垂直于声波传播方向上单位面积的超声功率。为达到测量目的，该点仅限于合理假设声压力和粒子速度同相的点上，也就是在远场或靠近聚焦面区域的点上。

瞬时强度：在考虑的点上每一个垂直于声波传播方向上单位面积的瞬时超声功率。在远场中时，其情况如下：

i = p2/ρc

式中

p 为瞬时声压力；

ρ 为介质的密度；

c 为在介质中的声速。

符号：i

单位：瓦特/平方厘米，W cm-2

脉冲平均强度：脉冲强度积分（每个脉冲的能量注入） 对脉冲持续时间的比值。

符号：IPA

单位：瓦特/平方厘米，W cm-2

空间平均时间平均强度：对于自动扫描系统而言，是在扫描横断面积中指定表面上的平均时间平均强度（或许近似于超声功率对扫描横断面积的比率，或者如果每次扫描都不一样，为该比率的平均值）；对于非自动扫描系统而言，是波束横断面积上的平均时间平均强度（或许近似于超声功率对波束横断面积的比率）。

符号：ISATA

单位：毫瓦特/平方厘米，mW cm-2

空间峰值脉冲平均强度：当声场中一点的脉冲平均强度达到最大或是指定区域内的局部最大时的脉冲平均强度值。

符号：ISPPA

单位：瓦特/平方厘米，W cm-2

空间峰值时间平均强度：当声场中一点的时间平均强度达到最大或是指定区域内的局部最大时的时间平均强度值。

符号：ISPTA

单位：毫瓦特/平方厘米，mW cm-2

时间平均强度：空间中一点的强度时间平均值。对于非自动扫描而言，该平均值是通过多个脉冲重复周期获得的。对于自动扫描而言，该强度是指定操作模式下扫描重复周期的平均值。对于组合模式而言，该平均值包括所构成离散操作模式信号的重叠线。

符号：ITA

单位：毫瓦特/平方厘米，mW cm-2

时间峰值强度：强度在所考虑点上的峰值。

符号：ITP

单位：瓦特/平方厘米，W cm-2

侵入性探针：一种超声探针，旨在接触除完整皮肤或眼睛表面以外区域的组织，包括经阴道、经食管、经直肠、经尿道、血管内和术中探针。

机械指数：峰值稀疏压力的空间峰值，沿波束轴线分布的每一个点减低0.3 dB/cm-MHz，除以中心频率的平方根，即：

式中

pr.3 （zsp）为峰值稀疏压力（兆帕），沿波束轴线zsp分布的每一个点减低0.3 dB/cm-MHz，其中脉冲强度积分（PII.3）为最大值；以及

fc 为中心频率（兆赫）。

符号：MI

单位：无单位

模式：下列系统模式之一：A模式、M模式、静态B模式、实时B模式、CW多普勒、脉冲多普勒、静态血流图、实时血流图，或者任何其他呈现临床信息的单一显示格式。

非自动扫描：超声脉冲在一个方向上发射，其中模式中的扫描超过一个方向时需要手动移动换能器。

操作条件：一种模式的任何一种可能的特殊输出控制设置组合。

输出控制设置：影响超声仪器声输出控制的设置。这些控制可能包括但不限于，功率输出控制、聚焦带控制，以及影像范围控制。

输出显示标准：“超声诊断设备热和机械声输出指数的实时显示标准，第1版” AIUM/NEMA标准出版物（AIUM/NEMA 2004a）或IEC 60601-2-37“医疗电气设备——第2-37部分：超声医疗诊断和监测设备安全的特殊要求” （IEC 2007）。

峰值稀疏压力；峰值负压力：声场在声重复周期内负瞬时声压的最大模数。

符号：pr 或p-

单位：兆帕，MPa

功率（超声功率）：一种描述声能在传播方向上在每个单位时间内移动比率的量。除非另有说明，本文中所提到的功率测量值将为时间平均值。

符号：Wo

单位：瓦特，W

压力：见声压。

脉冲平均强度：见强度。

符号：IPA

单位：瓦特/平方厘米，W cm-2

脉冲持续时间：当声脉冲中一个点的强度时间积分达到10%以及当达到脉冲强度积分的90%之间1.25倍的间隔。

符号：PD

单位：秒，s

脉冲强度积分：瞬时强度的时间积分，对于任何特定点和脉冲而言，是特定脉冲声压的包络线或水听器信号非零时间的积分。该积分等于每个脉冲的能量注量。对于非自动扫模式下的换能器组件操作而言，该积分等于时间平均强度和脉冲重复周期的乘积。

符号：PII

单位：焦耳/平方厘米，J cm-2

脉冲重复频率：对于一个脉冲波形而言，为每秒所生成脉冲的数量。

符号：PRF

单位：赫兹，Hz

辐射横断面积：位于以及平行于有源换能器元件面表面的面积，由所有声压大于该表面最大声压–12 dB of的点构成。有源换能器组件的面积近似于辐射横断面积。

符号：S

单位：平方厘米，cm2

扫描横断面积：对于自动扫描系统而言，为所考虑表面的面积，该表面由位于扫描期间通过该表面的任何波束的所有位于波束横断面积的点构成。

符号：（无）

单位：平方厘米，cm2

空间平均时间平均强度：见强度。

符号：ISATA

单位：毫瓦特/平方厘米，mW cm-2

空间峰值脉冲平均强度：见强度。

符号：ISPPA

单位：瓦特/平方厘米，W cm-2

空间峰值时间平均强度：见强度。

符号：ISPTA

单位：毫瓦特/平方厘米，mW cm-2

表面：（和肌肉骨骼引用一起使用）位于1.5 cm或更浅深度位置的结构。

时间平均强度：见强度。

符号：ITA

单位：毫瓦特/平方厘米，mW cm-2

峰值时间强度：见强度。

符号：ITP

单位：瓦特/平方厘米，W cm-2

热指数：一种关于计算或估算某界定假设下温升的量。热指数是总超声功率与组织在界定假设条件下温度升高1ºC所需超声功率的比率。在计算输出显示标准中的所有热指数时，体内沿波束轴线的平均超声波衰减假设为0.3 dB/cm-MHz（热指数类别和公式可见于输出显示标准中的表2-1、2-2、2-3和2-4）。

符号：TI

单位：无单位

TIS_as：非自动扫描模式下软组织表面的热指数；

式中

Wo1x1 为有界平方输出功率（毫瓦特）；

fc为中心频率（兆赫）。

符号：TIS_as

单位：无单位

换能器组件：换能器、换能器外壳（探针）、任何相关的电子电路图、外壳所含的任何液体，以及用于连接换能器探针和超声控制台的集成电缆。

超声功率：见功率。

波形：超声和电子参数随时间变化特性的图解。

波形记录：当在规定的条件下激发时，特定水听器电压波形的永久性绘图或照片。

波长：介质中音速与中心频率的比率。

符号：λ

单位：厘米/循环，cm 循环-1

- 4.2 	符号清单

| p | = | 声压 |
| --- | --- | --- |
| BW | = | 带宽 |
| A | = | 波束横断面积 |
| fc | = | 中心频率 |
| a | = | 减额因素 |
| i | = | 瞬时强度 |
| IPA | = | 脉冲平均强度 |

| ### ISATA | ### = | ### 空间平均时间平均强度 |
| --- | --- | --- |
| ISPPA | = | 空间峰值脉冲平均强度 |
| ISPTA | = | 空间峰值时间平均强度 |
| ITA | = | 时间平均强度 |
| ITP | = | 时间峰值强度 |
| MI | = | 机械指数 |
| ### pr | ### = | ### 峰值稀疏压力 |
| ### Wo | ### = | ### 功率， 超声功率 |
| ### PD | ### = | ### 脉冲持续时间 |
| PII | = | 脉冲强度积分 |
| PRF | = | 脉冲重复频率 |
| S | = | 辐射横断面积 |
| TI | = | 热指数 |
| TIS_as | = | 软组织表面热指数 |
| λ | = | 波长 |

# 第5节. 参考文献

AIUM: Medical Ultrasound Safety, American Institute of Ultrasound in Medicine, Laurel, MD, 1994. NOTE: As of this writing an update of this publication is being finalized by the AIUM.

AIUM: Acoustic Output Labeling Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment: A Standard for How Manufacturers Should Specify Acoustic Output Data, Revision 1, American Institute of Ultrasound in Medicine, Laurel, MD, 2008.

AIUM/NEMA: Standard For Real-Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices On Diagnostic Ultrasound Equipment, Revision 2. NEMA Standards Publication UD 3-2004; American Institute of Ultrasound in Medicine, Laurel MD; National Electrical Manufacturers Association, Rosslyn, VA; 2004a.

AIUM/NEMA: Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment, Revision 3. NEMA Standards Publication UD 2-2004; American Institute of Ultrasound in Medicine, Laurel, MD; National Electrical Manufacturers Association, Rosslyn, VA; 2004b.

Barnett SB, Ter Haar GR, Ziskin MC, Rott H-D, Duck FA, Maeda K: “International recommendations and guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound in medicine,” Ultrasound in Med. & Biol., 26, 355-366, 2000.

BMUS/BIR: “The Safe Use of Ultrasound in Medical Diagnosis,” The British Medical Ultrasound Society and The British Institute of Radiology, ter Haar G and Duck FA, eds.（BIR, 36 Portland Place, London, W1N 4AT, UK） 2000.

Hahn GJ, Meeker WQ: Statistical Intervals, A Guide for Practitioners（John Wiley and Sons, New York NY）, ISBN # 0-471-88769-2, 1991.

Harris GR: “Early hydrophone work and measurement of output exposure limits at the U.S. Food and Drug Administration,” in “Biological effects of ultrasound: Development of safety guidelines, Part 1: Personal histories,” W.L. Nyborg, Ed., Ultrasound in Med. & Biol., 26, 930-932, 2000.

Health Canada: “Guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound,” Cat. H46-2/01-255E, Ministry of Public Works and Government Services Canada, 2001.

IEC: IEC 60601-1, Medical Electrical Equipment - Part 1: General Requirements for Safety, International Electrotechnical Commission, 2004.

IEC: IEC 62359, Ultrasonics – Field characterization – Test methods for the determination of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic ultrasonic fields, International Electrotechnical Commission, 2005.

IEC: IEC 60601-2-37, Medical electrical equipment - Part 2-37: Particular requirements for the safety of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment, International Electrotechnical Commission, 2007.

ISO: ISO-10993-1, Biological Evaluation of Medical Devices Part 1: Evaluation and Testing, 2003.

Natrella MG: Experimental Statistics, NBS Handbook 91, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD, 1966.

NCRP: “Exposure Criteria for Medical Diagnostic Ultrasound: II. Criteria Based on all Known Mechanisms,” NCRP Report No. 140, National Council on Radiation Protection and Measurements, 7910 Woodmont Ave., Suite 400, Bethesda, MD 20814, 2002.

Nyborg WL: “Lauriston S. Taylor Lecture: Assuring the safety of medical diagnostic ultrasound,” Health Physics, 82, 578-587, 2002.

O’Brien WD, Abbott JA, Stratmeyer ME, Harris GR, Schafer ME, Siddiqi TA, Merritt CRB, Duck FA, Bendick PJ: “Acoustic output upper limit proposition: Should upper limits be retained?” J. Ultrasound Med., 21, 1335-1341, 2002.

Preston RC, Bacon DR, Smith RA: “Calibration of medical ultrasonic equipment - procedures and accuracy assessment,” IEEE Trans. Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 35, 110-121, 1988.

Stratmeyer ME: “FDA model for regulatory purposes,” Ultrasound in Med. & Biol., 15, Supplement 1, 35-36, 1989.

Stratmeyer ME: “Ultrasound-induced fetal bioeffects,” Proceedings of Ultrasonics World Congress, ISBN #2-9521105-0-6, 1145-1147, September, 2003.

UL: UL-60601-1 - Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety, Underwriter’s Laboratories, Northbrook IL, 2003.

UL: UL 544 - Standard for Medical and Dental Equipment, Underwriter’s Laboratories, Northbrook IL, 1998.

Zeqiri B, Bond AD: “The influence of waveform distortion on hydrophone spatial averaging corrections - Theory and measurement”, J. Acoust. Soc. Am. 92,1809-1821, 1992.

Ziskin MC: “Measurement of uncertainty in ultrasonic exposimetry”, Ultrasonic Exposimetry, M.C. Ziskin and P.A. Lewin, eds.（CRC Press, Boca Raton, FL） pp. 409-443, 1993.

Ziskin MC: "Specification of acoustic output level and measurement uncertainty in ultrasound exposimetry," IEEE Trans. Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 50, 1023-34, 2003.

# 第6节. FDA 超声诊断510（k）提交材料审核员的说明性清单

510（k）编号：	_________________

器械编号：	_________________

公司名称：	_________________

|  |  | 是否需要？ | 是否呈现？ |
| --- | --- | --- | --- |
| 节号 | 项目 | 是/否 | 是/否 |
|  | 行政管理信息： |  |  |
| MDUFMA 封面................................................................................ |  | □/□ | □/□ |
| CDRH 上市前通知封面........................................................ |  | □/□ | □/□ |
| 510（k）封面...................................................................................... |  | □/□ | □/□ |
| 适应症声明....................................................................... |  | □/□ | □/□ |
| 510（k）汇总或声明 ...................................................................... |  | □/□ | □/□ |
| 正式和准确性声明................................................................. |  | □/□ | □/□ |
| 财务证明或披露 ............................................................ |  | □/□ | □/□ |
| 符合标准声明及汇总报告...................................... |  | □/□ | □/□ |
| 标准表格FDA-3654........................................................................... |  | □/□ | □/□ |
| 临床试验表格FDA-3674.................................................................... |  | □/□ | □/□ |
| 执行概要 ...................................................................................... |  | □/□ | □/□ |
| 提交原因 ................................................................................. |  | □/□ | □/□ |
| 提交材料类型（通道1或通道3） .................................................................. |  | □/□ | □/□ |

| 1.3 | 适应症： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 510（k） 适应症表格.................................................................. | □/□ | □/□ |
|  | 新适应症 （探针、配件） ........................................... | □/□ | □/□ |
|  | 之前经批准的适应症 ........................................................ | □/□ | □/□ |

| 1.4 | 一般器械说明： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统设计.......................................................................................... | □/□ | □/□ |
|  | 换能器操作................................................................................... | □/□ | □/□ |
|  | 操作控制........................................................................................ | □/□ | □/□ |
|  | 新特性或独特特性/技术特性............................... | □/□ | □/□ |

| 1.5 | 参照器械对比： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合法上市的参照器械......................................................... | □/□ | □/□ |
|  | 与参照器械的对比.............................................................. | □/□ | □/□ |
|  | 配件/套件........................................................................................... | □/□ | □/□ |
|  | 标签和/或宣传材料....................................................... | □/□ | □/□ |
| 1.6 | 声输出报告： | □/□ | □/□ |
|  | 测量方法认证.................................................... | □/□ | □/□ |
|  | 根据第1.6.1节提交的测试方法报告............................................ | □/□ | □/□ |
| 1.7 | 一般临床安全性 &有效性： | □/□ | □/□ |
| 1.7.1 | 临床测量范围及准确性： | □/□ | □/□ |
|  | - 准确性及敏感性测试方法................................... | □/□ | □/□ |
|  | - 多普勒敏感性（用于量化要求）.............................................. | □/□ | □/□ |

| 1.7.2 | 热、机械和电器安全性.................................................. | □/□ | □/□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7.3 | 患者接触材料： |  |  |
|  | - 材料名称/化学成分..................................................... | □/□ | □/□ |
|  | - 之前经过批准的或生物相容性数据............................................ | □/□ | □/□ |
| 1.7.4 | 清理、消毒、灭菌和致热原性： |  |  |
|  | - 合法上市的消毒剂/灭菌剂.............................................. | □/□ | □/□ |
|  | - 探针再处理的建议程序...................................... | □/□ | □/□ |
|  | - 所述消毒/灭菌等级（SAL） ................................ | □/□ | □/□ |
|  | - 所提供无菌部件的信息.......................................... | □/□ | □/□ |
|  | - 致热原性要求 .................................................................................. | □/□ | □/□ |
| 1.7.5 | 软件/固件信息（适度的LOC）： |  |  |
|  | - 算法&解释说明的概要描述............................... | □/□ | □/□ |
|  | - 软件描述 ................................................................................. | □/□ | □/□ |
|  | - 软件版本号........................................................................ | □/□ | □/□ |
|  | - 器械危害分析 ............................................................................ | □/□ | □/□ |
|  | - 软件要求规范（SRS）............................................. | □/□ | □/□ |
|  | - 结构设计图表......................................................................... | □/□ | □/□ |
|  | - 软件设计规范（SDS）...................................................... | □/□ | □/□ |
|  | - 可追踪性分析................................................................................. | □/□ | □/□ |
|  | - 软件开发环境描述..................................... | □/□ | □/□ |
|  | - 验证和确认文件.............................................. | □/□ | □/□ |
|  | - 版本修订历史.............................................................................. | □/□ | □/□ |
|  | - 未解决的异常现象（漏洞和缺陷） .............................................. | □/□ | □/□ |

| 1.8 | 标签： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8.1 | 操作员手册草案/宣传材料 ...................................... | □/□ | □/□ |
|  | 系统和换能器描述 ....................................................... | □/□ | □/□ |
| 1.8.1.1 | 适应症、禁忌症、警告&注意事项.................. | □/□ | □/□ |
|  | 处方器械声明...................................................................... | □/□ | □/□ |
| 1.8.1.2 | 临床使用说明 ......................................................................... | □/□ | □/□ |
| 1.8.1.3 | 兼容配件和套件（及规范） .............................. 侵入性应用的探针套建议 | □/□ | □/□ |
|  | 和FDA乳胶警报......................................................................... | □/□ | □/□ |
| 1.8.1.4 | 临床测量准确性和范围............................................. | □/□ | □/□ |
| 1.8.1.5 | 声输出标签草案和描述以及 | □/□ | □/□ |
|  | 测量不确定性 ............................................................... | □/□ | □/□ |
| 1.8.1.6 | 护理、清理、消毒和灭菌 ................................................... | □/□ | □/□ |
| 1.8.1.7 | 特殊标签 ........................................................................................... | □/□ | □/□ |
| 1.8.1.8 | 文献参考.................................................................................... | □/□ | □/□ |
| 2 | 通道1特殊信息 |  |  |
| 2.1 | 声输出报告： |  |  |
| 2.1.1 | 模式/应用组合可能性概要 .................................................... | □/□ | □/□ |
|  | 目标数值范围（MI 或ISPPA.3 和ISPTA.3） ....................................... | □/□ | □/□ |
| 2.1.2 | 胎心率监测仪信息 .......................................................... | □/□ | □/□ |
| 2.1.3 | 经颅应用的温升.............................................................. | □/□ | □/□ |
| 2.2 | 声输出标签： |  |  |
| 2.2.1 | 声输出标签格式草案 ..................................................... | □/□ | □/□ |
| 2.2.2 | 减额声输出量解释说明................................... | □/□ | □/□ |
| 2.2.3 | 交互系统特性.......................................................................... | □/□ | □/□ |
|  | ALARA 讨论..................................................................................... | □/□ | □/□ |
| 2.2.4 | 腹部多普勒禁忌 .......................................................... | □/□ | □/□ |
| 2.2.5 | 胎心率监测......................................................................... | □/□ | □/□ |

| 3 | 通道3 特殊信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 声输出报告： |  |  |
| 3.1.1 | 操作模式可能性概要........................................................ | □/□ | □/□ |
| 3.1.2 | 输出显示和 测量方法认证 .............................. | □/□ | □/□ |
| 3.1.3 | 缺陷描述 ................................................................................. | □/□ | □/□ |
| 3.1.4 | TI>6.0的证明................................................................................ | □/□ | □/□ |
| 3.1.5 | 当 MI/TI ≤ 1.0 时的总体极大值TI、ISPTA.3、MI和IPA.3@MImax........ | □/□ | □/□ |
| 3.2 | 声输出标签： | □/□ | □/□ |
| 3.2.1 | 声输出标签格式草案...................................................... | □/□ | □/□ |
| 3.2.2 | 实时显示和控制描述........................................... | □/□ | □/□ |
| 3.2.3 | 显示精度.......................................................................................... | □/□ | □/□ |
| 3.2.4 | 当MI/TI ≤ 1.0时的总体极大值TI、ISPTA.3、MI和IPA.3@MImax......... | □/□ | □/□ |
| 3.3 | 培训课程..................................................................................... | □/□ | □/□ |

# 附录A

# 附录A：设计历史文件中声输出测量和标签记录的建议格式和内容

### 基本信息

本附录旨在帮助制造商以他们的产品器械为基础记录最终测量数据和产品标签信息。这些信息应保存在设计历史文件中。

建议提供的记录：

- 标签/使用者信息

设计历史文件中应包含：

  - 所有标签的副本，包括按照本指南第2.2节和第3.2节提供的声输出信息；以及

  - 总体极大值减额ISPTA 强度值以及机械指数（或减额 ISPPA 强度）值，这是由根据下文第B5节确定的生产单位获得的。关于通道1，您应该记录每一个系统/换能器/模式/应用组合（即，本指南第2.1.1.a节中所确定的每一个适用的模式/应用组合的一组数值）的这些信息。关于通道3，您应该记录每一个系统/换能器/模式组合（即，本指南第3.1.1.a节中所确定的每一个适用的模式的一组数值）的这些信息。

- GMP测试计划

设计历史文件中应包含：

  - 被测件数和生产批次的百分比，如果适用；

  - 声量（功率、压力、强度和中心频率）的测量不确定性质；

  - 用于获得声输出测量值的操作条件；

  - 一份声明，解释说明操作条件是否会导致最大输出；如果不会，应给出对等的理由；以及

  - 统计计划和方案，用于确保通道3的适当强度和指数值不会超过[通道1的ISPTA.3 值（见 表2-1）； ISPTA.3 = 720 mW/cm2 （眼科为50）；对于通道3的眼科器械而言，最大（TIS_as，TIC）≤1；MI = 1.9 （眼科为0.23），两个通道均适用]。

# 附录A

如果未完成100%抽样，则抽样方法中应提供关于出产装置将不会超过本指南第2节（通道1）和第3节（通道3）所规定的最大声输出曝光水平的合理统计保证。我们建议使用已知的统计技术，“正态分布的单边公差”。见Hahn等人，1991年；第2.4节（第34-36页）；第4.6.3和第4.6.3节（第60-61页）；以表A.12d（第315页）；或者见Natrella，1966年；第2-5节（第2-13页）以及表A-7（第T-14页）。该过程的公式如下：

L ≥ X + Ks

其中：

L	为相关ISPTA.3 或MI（或ISPPA.3）预修订声输出曝光水平（见表2-1）

X 	为测量值的平均值

s	为测量值的标准偏差

K 	为容差系数，而且随置信水平（在Hahn等人，1991年出版物中以（1 - α）表示，在Natrella，1966年出版物中以γ表示），分布规律小于（X + Ks）的比例（P），以及样本量（n）的变化而变化。

此外，γ （或等效的1 - α）、P和n的选择是由制造商决定的。但是γ、P和n的选择应记录在GMP过程及设计历史文件中并说明理由。X和s的数值也应记录下来。

为使这一统计过程有效，样本量n不应少于三。而且请注意，如果上述单边公差不等式不满足最初（且大概较低）的样本量要求，您不应该只是增加n以达到较低的容差系数值（K）并继续进行试验，这种顺序测试方法是无效的。

适用于这一过程的示例就是，Ziskin 1993 和 Ziskin 2003对受试人进行的超声换能器试验。但是，请注意Ziskin 1993年出版物中的表2是不正确的，而且应该以Natrella 1966年出版物中的表A-7、以及Hahn等人1991的出版物中的表A.12d或者Ziskin 2003年出版物中表（二）取而代之。

注：在计算标准偏差s的时候，如果强度小于+ 30%或MI小于15%，不应该考虑到水听器测量不确定性。但是，如果水听器的测量不确定性超过了这些数值，那么第2节（通道1）或第3节（通道6）中的声输出曝光水平应根据第1.6节第3段和第4段的要求相应降低。

- 统计技术

为继续对出产装置进行测试，统计技术必须符合21 CFR 820.250的要求。

# 附录B

# 附录 B：非OEM替换换能器

通常情况下，这些换能器是由原始设备制造商以外的一方所制造的换能器，这些换能器旨在用于替换系统制造商所提供的原装换能器。此类换能器既可以是新换能器，也可以是对原装设备换能器加以改造或重新制造的换能器。

像新的OEM 换能器一样，非OEM、重新加工及重新制造的换能器也属于一种新的医疗器械。因此，申办方需要按照相关法规的要求为这些换能器提交510（k） 上市前通知（21 CFR 807.81）。而且，在上市之前，这些换能器也要获得510（k）批准。

除了本指南中建议提供的信息外，我们还建议提供下列关于超声替换换能器的声输出测试和标签的信息：

  - 在将替换换能器与OEM 换能器的声输出性能进行对比时，所用每种类型换能器的数量应为三个或更多。如果所用的发电机操作符合OEM制造商的规范要求，那么使用一个OEM发电机是可以接受的。

  - 在基本的M、B模式以及脉冲多普勒模式下进行声输出对比是可以接受的，但是应识别并报告最坏情况（即，最大输出）。

  - 无论是否可以证明替换换能器和OEM 换能器的声输出满足测量不确定性的限制范围， 您应该在换能器的操作员手册中提供新的声输出信息（遵守第2.2节和第3.2节的要求）。而且，如果换能器的声输出性能不满足要求，申办方应证明已对替换换能器采取了措施，从而可以确保声输出实时显示指示的准确定。此外，如果换能器的声输出性能不满足要求，那么换能器不应被称为“替换换能器”，而是应被称为“类似换能器”，并且应注明差异所在。

  - 声输出测量方法应按照本指南第1.6.1的要求完整描述出来。

# 附录C

# 附录 C：再加工 “一次性”换能器

再加工一次性换能器是指OEM旨在一次性使用（SUD）的超声换能器，但是在一次性使用之后，这种换能器可通过再加工后供另一位患者使用或用于同患者的另一台手术之中。SUD的再加工需要注册再加工者向FDA提交510（k）以获得上市前批准。见“关于第三方和医院再加工者重新加工及使用一次性器械的常见问答” （http://www.fda.gov/cdrh/ohip/guidance/1333.pdf）以及“关于第三方和医院再加工者重新加工及使用一次性器械的常见问答：三个附加问题”（ http://www.fda.gov/cdrh/ohip/guidance/1427.pdf）。再加工者应负责实施功能性测试，并且应验证清理和消毒效果。关于510（k）提交材料，除了要提供本指南规定要求提交的所有信息外，再加工者还应处理下列几点问题。

- 您应该提供关于您如何确认超声诊断性能（即，影像质量、声输出）和物理完整性实质等同于原装换能器的再加工换能器（当与每一个兼容的OEM系统仪器使用时）符合换能器再加工后达到最大建议循环的详细讨论。

- 您应该全面描述根据本指南第1.6.1节使用的声输出测试方法。您应该提供关于最新建议再加工循环的最终声输出测试结果。您应该将这些结果与OEM器械的相应结果进行对比。我们建议您对三个或更多替换换能器和一个OEM 换能器进行测量以进行对比。

- 您应该描述将实施用于验证重复再加工程序不会对换能器的声输出和成像性能造成不良影响的测试，而且应遵守“再加工一次性医疗器械上市前通知提交材料（510（k））的验证数据” （http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1216.html）的要求。

- 如果未详细说明换能器的最大再循环周期，您应该根据每一个再加工循环的要求对每一个换能器（100%抽样）的声输出性能进行测试。所有的结果应做好记录并与OEM器械的相关规范进行对比。

- 您作为再加工者，应该描述用于追踪个体换能器所经历再加工循环次数的方法。再次强调，您最好参考验证数据指南以解决这些问题。

# 附录D

# 附录D：清理、消毒和灭菌

可重复使用的器械应随附含清理、灭菌或消毒的明确说明。制造商应对建议的清理和灭菌过程进行验证。对此，请参阅指南：“医疗保健机构中再处理的可重复使用医疗器械标签” （http://www.fda.gov/cdrh/ode/198.pdf）。

属于非危险器械范畴的超声探针仅需要在患者使用间隙进行清洗或低度消毒。在可行的情况下，用于中等危险临床应用的探针应在使用间隙进行灭菌处理，但是最低限度也要求是高度消毒。此外，建议每个用于中等危险临床应用的探针都使用针套。同时，我们建议对高度危险器械进行灭菌处理并使用探针套。请注意，探针套的使用不会改变对换能器的剪辑处理方式。在使用之后，应将一次性针套移除并丢弃。而且，应对中等危险临床应用中使用的探针进行清理并灭菌或者如果使用针套，至少应在使用后进行高度消毒。即使使用了针套，高度危险应用中所有的探针也应在使用后经过清理和灭菌。针套可能会在使用期间失效，而且这种情况所导致的污染程度会非常容易可见。

对于可最后进行灭菌处理的器械及配件，应详细说明相关的灭菌方法，而且用对所有的验证方法加以描述，同时应说明SAL。此外，在向使用者提供医疗器械灭菌所有的任何设备及配件描述时，应同时提供关于每一种灭菌方法的关键灭菌循环参数的详细说明。

关于蒸汽灭菌，您应该支持建议的周期是预真空循环还是重力循环，并且应说明建议干燥时间内的循环温度和时间。

关于环氧乙烷气体消毒，您应该说明EO浓度建议、循环时间和温度、完成灭菌过程所需的湿度，以及在灭菌剂中的最小保持或曝光时间和清除器械上环氧乙烷残余量所需的曝气时间。除此之外，为使用者提供的循环参数应与医疗保健机构中所用灭菌器的验证循环一致。

如果根据建议采用了非常传统灭菌法，您应该识别准确的灭菌器品牌和验证的型号，时间和温度的关键周期参数以及所需的任何灭菌后说明。

此外，还有以下特殊情况：

- 神经外科使用：接触脑组织和脑脊液的探针应同无菌且无内毒素的针套一起使用，因为探针上的消毒剂/灭菌剂残余物可导致神经中毒，而且内毒素是致热的（例如，引起发烧）。注：如果探针用于已知或疑似患有克雅二氏症（CJD）的患者，则应将探针销毁（见 http://www.cdc.gov/ncidod/qa_cjd_infection_control.htm）。

# 附录D

- 在正常情况下，内窥镜、直肠和经阴道探针应同无菌针套一起使用。如果这些探针被用于协助活组织检查手术，所有的活组织检查配件都应该在术前经过灭菌处理，而且应在每次使用后经过清理和重新灭菌。如果换能器探针自身有一个内置的针导通道，除非经彻底清理且在用于另一位患者之前进行灭菌处理，否则该通道可能会对活检针造成污染风险。

- 由于使用液体化学溶剂为医疗器械灭菌存在固有限制，因此液体化学品的使用应限于高度或中毒器械的再加工过程，因为这些器械具有热敏性，而且与其他的灭菌方法不可兼容，比如ETO气体或热力灭菌。

欲了解更多信息，请参阅CDRH的指南：“医疗保健机构中再处理的可重复使用医疗器械标签：FDA审核员指南”（ http://www.fda.gov/cdrh/ode/198.pdf）。另外，也可以参阅下列文件：

  - ANSI/AAMI ST 35：2003年。医疗保健机构和非临床环境下可再次使用医疗器械的安全搬运和生物去污染。美国医疗器械促进协会，弗吉尼亚州，阿林顿。

  - ANSI/AAMI ST 81：2004年。制造商需为医疗器械的重新消毒过程提供的医疗信息消毒信息。美国医疗器械促进协会，弗吉尼亚州，阿林顿。

  - ANSI/AAMI/ISO 11607-1：2006年。最终灭菌医疗器械的包装——第1部分：材料要求、无菌障碍系统和包装。美国医疗器械促进协会，弗吉尼亚州，阿林顿。

  - ANSI/AAMI/ISO 11607-2：2006年。医疗器械的成型、密封和组装过程的检验要求（第1版）。美国医疗器械促进协会，弗吉尼亚州，阿林顿。

  - ANSI/AAMI/ISO 10993：医疗器械的生物学评价。美国医疗器械促进协会，弗吉尼亚州，阿林顿。

  - 美国食品药品管理局，以鲎变形细胞溶解物试验作为人类和动物肠胃外药物、生物制品和医疗器械终端产品内毒素试验的验证指南。http://www.fda.gov/cder/guidance/old005fn.pdf

# 附录D

  - 美国食品药品管理局，液体化学灭菌机和高度消毒上市前通知[510（k）]提交材料内容与格式指南。http://www.fda.gov/cdrh/ode/397.pdf

  - 美国食品药品管理局，医疗保健机构中再处理的可重复使用医疗器械标签。http://www.fda.gov/cdrh/ode/198.pdf

  - AAMI TIR 12：2004.年。医疗保健机构中再处理的可重复使用医疗器械的设计、测试和贴标签 ：器械制造商指南。美国医疗器械促进协会，弗吉尼亚州，阿林顿。

  - AAMI TIR 30：2003年。可重复使用医疗器械清理的过程、材料、测试方法和验收标准概要。美国医疗器械促进协会，弗吉尼亚州，阿林顿。

# 附录E

- 附录 E：决定系统或换能器变更是否需要提交新510（k）上市前通知

除上述建议以外，请参阅指南“何时决定提交现有器械变更的510（k）”（http：//www.fda.gov/cdrh/ode/510kmod.pdf）以及“新510（k）范例——证明上市前通知中实质等同性的替代方法”（http：//www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.pdf）。

### 换能器的添加或修改

我们认为，特定系统中添加或修改的换能器除了要满足下列所有条件外还需要提交新510（k）：

  - 系统已经从属于所提交且已获得批准的（k）；

  - 系统或换能器的适应症和操作模式未发生变更；

  - 每一个新的或经过改造换能器的声输出水平低于表2-1中各自指示（通道1）预修订声输出曝光水平，或低于ISPTA.3 = 720 mW/cm2 ，或者MI =1.9或ISPPA.3 =190 W/ cm2 （通道3）。对于通道3而言，眼科应用条件下的TI = 最大（TIS_as，TIC）而且不超过1.0，ISPTA.3 ≤ 50 mW/cm2 且MI ≤ 0.23；以及

  - 声输出的测量与记录是根据本510（k）指南中所述的程序进行的；这些程序都包含在设计历史文件中，而且结果也包含其中，作为器械药品生产质量管理规范（GMP）的一部分。对于换能器而言，如果变更会影响计划使用系统的输出水平，那么这些变更需要满足上述条件的要求。此外，设计历史文件应充分记录影响器械适应症或声输出的微小变更。如果所用的测量技术与本指南中规定用于记录声输出的测量技术不同，则必须提交510（k）上市前通知。

### 之前已经批准的超声诊断器械的修改

通常情况下，如果器械材料的提交通道（1或3）、适应症以及超声发电机、控制和信号处理技术没有变更；系统功能没有添加；没有提供重要的新临床信息；以及临床应用/操作模式没有对现有信息提供重要的新解释，那么无需对照对之前已批准的510（k）中的超声诊断系统有所修改的产品提交新510（k）。

# 附录E

### 新的适应症

我们认为，新的临床应用或新的操作模式可能会代表新的适应症，因此，需要为此类产品提交新510（k）。提交适应症格式的示例可见于附录 G。

# 附录F

- 附录F：通道1和通道的决策流程图

|  | 开始 |  |  |  |  |  |  |  | 声测量方式是否可用？见第1.6节。 |  |  |  |  | 否 |  |  | 验证测量方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 否 |  | 胎儿多普勒应用（除 FHR*监测仪以外）？ |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 超声系统是否符合输出显示标准？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 通道1见第2节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通道3见第3节。 |  |  |  |  |  |
| 否 |  | 声输出水平是否低于表2-1中规定的通道1应用特定水平？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声输出水平是否低于第3节中规定的通道3水平？ |  |  |  | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |
|  |  |  | 证明需要更高的声输出；预估最大TR*； 特别标签。见第2.1.3节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提交数据已证明等同性；联系放射器械科。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出标签是否适用？通道1见第2.2节，通道3见第3.2节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  | 实质等同性——声输出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 修正标签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* FHR = 胎心率； TR = 温升

# 附录G

# 附录 G：超声诊断适应症格式示例

系统：_______________

换能器：_______________

预期用途：人体超声诊断影像或流体流量分析如下：

| 临床应用 |  | 操作模式 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用应用（仅用于通道1） | 特定应用（通道1 & 3） | B | M | PWD | CWD | 彩色多普勒 | 组合 （详细说明） | 其他*（详细说明） |
| 眼科 | 眼科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 胎儿影像&其他 | 胎儿 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 腹部 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 术中（详细说明） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 术中（神经） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 腹腔镜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 儿科 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小器官（详细说明） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新生儿头静脉 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成人头静脉 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经直肠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经阴道 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经尿道 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经食管（非心脏） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 肌肉骨骼（常见的） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 肌肉骨骼（表面的） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 血管内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他（详细说明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 心脏 | 成人心脏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 儿科心脏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 血管内 （心脏） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经食管（心脏） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经心脏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他（详细说明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 外围血管 | 外围血管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他（详细说明） |  |  |  |  |  |  |  |

N = 新适应症； P = 之前已获得FDA批准； E = 本附录中增加的

* 其他操作模式的示例包括：A模式、振幅多普勒、3-D成像、谐波成像、组织运动多普勒，以及彩色速度成像。

# 附录H

# 附录H：统计分析

在提交材料中有四个方面的信息适用于测量和性能数据的统计分析。

  - 临床测量准确性的描述，见本指南第1.7.1.2节和第1.8.1.4节。

  - 声量（功率、压力、强度和中心频率）不确定性质的描述。见本指南第2.2.1节（通道1）和第3.2.1节（通道3）。就这一点而言，关于水听器测量结果的A型（随机）和B型（系统化）不确定性的不同潜在来源的良好描述可见于Preston等人1988年的出版物。此外，也可参阅Ziskin 2003年的出版物。

  - 用于确保声输出曝光水平规格有意义的统计抽样方案的描述。见第1.6.1.8节和Ziskin 2003年的出版物。

  - 显示精度描述，如AIUM/NEMA 2004a第4.2.1节或IEC 2007第201.7.2.101条的规定。见本指南第3.2.3节（通道3）。