行业及FDA工作人员指南

牙科手机—售前通知

[510(k)]提交

文件发布日期：2007年5月2日

本文件取代1995年7月发布的“牙科手机的指导”。

关于本文件的问题，请联系Kevin Mulry（240-276-3684或电子邮箱kevin.mulry@fda.hhs.gov）。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 牙科器械分部 麻醉学、综合医院、感染控制和牙科器械部门 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。或者，将电子意见提交至http://www.fda.gov/dockets/ecomments。在提交意见时，请参考指南文件的确切标题。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

额外副本

可通过网络（http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/556.pdf）获取额外副本。同时还可以向dsmica@fda.hhs.gov 发出电子邮件请求，获得本指南的电子副本或发送传真请求至240-276-3151获得复印件。请使用文件号（556）来确定您要求的指南。

目录

1.	引言	1

最少工作量法	 1

2.	背景介绍 	2

3.	简易510(k)提交报告的内容和格式	2

4.	范围	5

5.	器械介绍	6

6.	健康风险	7

7.	性能测试	7

8.	电气安全和电磁兼容性	8

9.	生物相容性	9

10.	标签	9

行业及FDA工作人员指南

牙科手机—售前通知

[510(k)]提交

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的看法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA 工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

## 1.	引言

美国食品药品管理局制定了本指南文件，为工业针对用于补牙、洁牙等龋齿修复方面的牙科手机准备售前通知提交报告(510(k))提供帮助（21CFR872.4200条）。本指南代替1995年7月颁布的《牙科手机指导文件》，对参考文件进行了更新并且对建议进行了说明。

### 最少工作量法

本指南文件中鉴别的问题反映了我们认为在您的器械获得上市批准/许可之前需要解决的问题。在编制本指南的过程中，我们仔细考虑了适于FDA决策的相关法定准则。我们还考虑了您尝试遵守指南要求和解决我们鉴别的问题可能产生的工作量。我们认为，我们已经考虑了解决本指南文件提供的问题的最少工作量法。然而，如果您认为请求的信息与您的未决申请的监管决定无关，或者存在解决问题的工作量更少的方法，则您应遵守“解决最少工作量问题的建议方法”文件中概括的程序。该文件可在我们的中心网站http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html查阅到。

FDA指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性。相反，指南仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应当”一词指建议或者推荐而非要求。

## 2.	背景介绍

打算上市这种通用型器械的制造商必须符合包括21CFR 807条E部分《联邦食品、药品和化妆品法案》（《法案》）中有关售前通知的总体规定，而且必须在器械上市之前取得实质等同性决定。（也可以参见21CFR 807.81和807.87）。

本指南文件确定了牙科手机的分类规则和产品编号（参见第4节：范围）。此外，在本指南的其他章节也为制造商提供了在售前通知（510(k)s）中处理与这些器械相关风险的其他信息。

本文件是对FDA其他有关售前通知提交报告具体内容要求文件的补充。您也可以参见21CFR807.87，指南《传统和简易510(k)s的格式》，以及器械与放射健康中心发布的器械建议《如何编制510(k)提交文件》。

根据《新510(k)范例—在售前通知中证明实质等效性的替代方法；最终指南》，制造商可以提交传统510(k)，也可以选择提交简易510(k)或特殊510(k)。FDA认为简易510(k)提供了证明新器械实质等效性的最少工作量法，尤其是在FDA已经发布了解决这一器械问题的指南文件的情况下。考虑对其已获审批的器械进行某些修改的制造商可以提交特殊510(k)，从而减轻监管负担。

## 3.	简易510(k)提交报告的内容和格式

简易510（k）提交文件必须包含21 CFR 807.87中确定的必要元素，包括足以用于描述器械、其预期用途及使用说明的器械拟用标签。在简易510（k）中，FDA可能会在21 CFR 807.87（f）或（g）的含义范围内将总结报告的内容作为合适的支持数据；因此，我们建议您纳入一份总结报告。该报告应描述在器械开发和测试期间如何使用这一特殊控制指南文件，并应简要地说明所用的方法或测试。我们建议您提供一份测试数据的总结或对用于解决本文所确定的风险的验收标准的描述及您的器械所特有的任何额外的风险。本节显示满足21 CFR 807.87的某些要求及我们建议您在简易510（k）中包含的一些其他项目的信息。

### A.封面

封面应显著地将提交标识为简易510（k），并应引用该特殊控制指南文件的标题。

### B.拟定标签

拟用标签应充分地描述该器械、其预期用途及其使用说明。（关于应在本指南文件所涉及类型的器械的标签中包含的具体信息，请参考第10节 标签）。

### C.总结报告

我们建议总结报告中包括：

#### 对器械及其预期用途的介绍

我们建议您对性能规范进行说明，并在适用时包含器械的详细和有标记的图纸（关于我们建议您应在本指南文件所涉及类型器械的器械描述中包含的具体信息，请参考第5节 器械说明）。您还应提交 “适应症”附件。

#### 器械设计描述

我们建议您包含对器械设计要求的简要说明。

#### 风险分析方法的识别

我们建议您确定您通常用于评估风险特性的风险分析方法及具体器械的设计和该分析的结果（关于FDA已确定的通常与该器械的使用相关的健康风险，请参考第6节 健康风险）。

#### 器械特性的讨论

我们建议对解决本指南文件中确定的风险及您的风险分析中确定的任何额外风险的器械特性进行讨论。

#### 性能方面的描述

我们建议您在提交文件中包含对所用或预期用于论述本指南文件第6到第12节中所确定的各性能方面的测试方法的简要说明。如果您遵循我们建议的某一测试方法，则可以只引用该方法而无需对其进行描述。如果您对我们所提议的方法做了更改，则您仍然可以引用该方法，但应提供充分的信息解释说明更改的性质和原因。对于各测试，您可以（1）用表格等简明扼要的形式简要地提供测试所生成的数据，或（2）描述您将用于测试结果的验收标准。

#### 对标准的依赖性

如果器械设计或测试的任何部分依赖于认可的标准，我们建议您在提交文件中包含以下任一项：

- 一份表明在器械销售前将进行测试并满足规定的验收标准的声明；或

- 一份符合标准声明。

由于符合标准声明以测试结果为依据，所以您在完成标准描述的测试之前是无法正确地提交符合标准声明的。更多详细信息，请参考《法案》第514(c)(1)(B)部分和FDA指南文件，实质等同性认定中标准的使用。

如果我们不明确您如何解决FDA所确定的风险或通过风险分析所确定的额外风险，我们可能会要求您提供与器械性能特征方面相关的额外信息。在有需要时，我们可能还会要求您提供额外的信息以评价您的验收标准的充分性。（我们可能会根据21 CFR 807.87（1）要求您提供所需的任何额外的信息以实现与实质等同性相关的认定。

除了提交简易510（k）外，您也可以提交传统510（k），以提供21 CFR 807.87所要求的和本指南规定的所有信息和数据。传统510（k）应包含您的所有方法、数据、验收标准和结论。如果生产商考虑对其已获许可的其中一种器械进行某些更改，可提交特殊510（k）

一般而言，上述讨论适用于所有的510(k)。以下为对应如何将本指南文件用于牙科手机的售前通知提交中的具体讨论。

## 4.	范围

本指南的范围仅限于21CFR872.4200中所规定的一类器械，包括下表中所列的产品编号。

#### 21CFR872.4200 牙科手机和配件

牙科手机和配件是一种由交流电、水力、气动或者皮带传动的手持式器械，其可能包括一个踏板控制器来调节旋转的速度和方向或者是反角附件来对难以到达的区域进行补牙等龋齿的修复以及洁牙。

本指南的范围包括气动高速手机、气动微型电动机、反角附件、直线附件以及振荡牙髓反角。本文件也包含使用控制器操纵台、踏板控制、直流电微型电动机以及润滑剂的交流电驱动手机系统。

| 产品编号 | 器械 |
| --- | --- |
| EBW | 控制器、底部、手机和绳索 |
| EKX | 手机、直接驱动、交流电驱动 |
| EFB | 手机、气动、牙科（包括润滑器） |
| EFA | 手机、皮带和/或齿轮传动、牙科 |
| EGS | 手机、反角和直角配件、牙科 |
| EKY | 手机、水驱动 |
| NYL | 手机、气动、根管冲洗 |

本指南的范围不包括：

    - 设计用于安装在手机卡盘上的转头、芯轴和其他切割配件（21CFR872.3240）

    - 外壳骨锯和配件（21CFR872.4120）

## 5.	器械说明

我们建议您通过第4节范围中的条款号和产品编号对器械进行确认，并提供下列介绍：

    - 操作原则（例如：使器械达到预期用途的科学原则）

    - 和系统一起使用的所有配件。

我们建议您提供能够显示新器械与已经合法上市的器械之间的相似及不同之处。如果可以的话，最好采用并列比较的方法。例如：使用类似下面的表格形式。我们还建议您描述差异是如何影响您的器械的安全性和有效性比较的。

#### 表1：器械和已获批准的类似器械对照表

| 描述性信息 | 器械 | 参照器械 |
| --- | --- | --- |
| 适应症 |  |  |
| 器械设计—既操作模式、空气/水端口、光导纤维、尺寸、卡盘类型、耦合尺寸以及配件。 |  |  |
| 材料成分—包括器械的水线以及与患者接触部位的化学成分 |  |  |
| 技术规范—包括卡盘设计、灯光强度、转头引拔力、最大空气/水压力、以每分钟转数表示的速度以及与柄部、耦合尺寸和软管连接等标准的一致性。 |  |  |
| 润滑剂—包括合法上市的润滑剂（确认510(k)），或者化学成分（如果适用的话，包括推进剂）与没有事先通过510(k)审批的润滑剂的生物相容性。 |  |  |

- 6.	健康风险

FDA在下表中确定了通常与本文所涉及的的一般情况下与包括润滑剂和配件等牙科手机的使用有关的健康风险。本指南文件中给出了推荐用于减轻这些已识别的风险的措施，如下表所示。我们建议您还应进行风险分析以识别您的器械所特有的任何其他风险，并提供分析结果。如果您选择使用其他方法解决本文中确定的某一特定风险，或在本文已识别的风险之外识别了其他风险，则您应提供充分的细节信息以支持您用于解决这一风险的方法。

#### 表2：风险及缓解措施

| 已确认的风险 | 建议的缓解措施 |
| --- | --- |
| 交叉感染 | 第10节：标签 |
| 器械故障 | 第7节：性能测试 |
| 电击伤 | 第8节：电气安全和电磁兼容性 |
| 热损伤 | 第7节：性能测试 第10节：标签 |
| 组织不良反应 | 第9节：生物相容性（所有组件和/或配件） |
| 不当的使用和维护 | 第10节：标签 |
| 电磁干扰 | 第8节：电气安全和电磁兼容性 |

- 7.	性能测试

我们建议您使用以下FDA认可的标准或等效方法对牙科手机进行评估：

    - ISO 7785-1	高速空气涡轮手机

    - ISO 7785-2	直线和齿轮传动角手机

    - ISO 1797	牙科旋转器械—柄部

    - ISO 3964	牙科手机—耦合尺寸

    - ISO 9168	牙科手机—软管连接

    - ISO 9687	牙科器械—图解符号

    - ISO11498	牙科手机：牙科低压电机

    - ISO 13294	牙科手机—牙科气动电机

此外，我们建议您进行下列介绍：

    - 带有尺寸的部件，包括工程图纸等

    - 所有部件的材料成分（包括规格或标准）

    - 特点，包括空气/水喷雾、光导纤维等。

    - 用磅/平方英寸（psi）表示的最大工作气压

    - 用每分钟转数（rpm）表示的速度范围

    - 冷却机理

    - 证明灭菌周期对手机性能影响的测试

    - 柄部的类型

    - 用牛顿（N）表示的转头释放力

    - 润滑剂传送系统（例如：喷雾罐、泵）

    - 连接器的类型

    - 用毫米（mm）表示的柄长。

如果您的牙科手机是电脑软件进行控制，我们建议您提交《医疗器械中所含软件售前提交报告内容指南》中规定的软件控制器械的信息。我们建议您所提供的信息取决于“关切程度”，它和软件故障相关的风险有关。器械的关切程度可以是：轻微、中等或严重。

我们建议您证明器械的使用不会为患者或者操作人员带来热危害，并且对防止手机过热的维护程序进行介绍。例如：您可以证明器械与患者接触的部位不会带来热危害。

## 8.	电气安全和电磁兼容性

我们建议您使用以下FDA认可的标准或等效方法对器械的电气安全进行证明：

    - IEC 60601-1:1988，医用电气设备—第一部分：安全性通用要求

我们建议您使用以下FDA认可的标准或等效方法对器械的电磁兼容性（EMC）进行证明。

    - IEC 60601-1-2:1993，医用电气设备—第一部分：安全性通用要求—2.辅助标准：电磁兼容性—要求和测试

## 9.	生物相容性

FDA建议您按照其修改的《国际标准ISO-10993的使用，医疗器械的生物学评价第一部分：评价和测试》的要求对与粘膜组织的有限接触进行生物相容性测试。我们建议您根据患者与器械接触的时间和程度进行适当的生物相容性测试。对于一些器械，《ISO 7405:1997，牙科—牙科医用器械生物相容性的临床前评价—牙科材料的测试方法》可能含有合适的测试方法。如果在患者接触的类型和时间相同的已获批准的类似器械中使用相同的材料和相同的材料加工，您可以用已获批准的类似器械来代替生物相容性测试。

## 10.	标签

售前通知中必须包含符合21CFR807.87(e)要求并且足够详细的标签。以下建议的目的是帮助您准备符合21CFR801要求的标签。我们建议标签包含下列内容：

    - 以每分钟转数（rpm）表示的最大速度

    - 连接器的类型

    - 柄部的类型

    - 热危害性的警告信息

    - 保养要求

    - 润滑剂危害的警告信息（喷雾罐的标签和包装应符合其他联邦有关运输和使用的要求）

    - 带有齿轮减速比的操作速度

牙科手机通常作为非无菌器械提供给使用者。应在首次使用之前以及患者使用之后对包括微型电动机在内的牙科手机进行消毒。我们建议您为使用者提供对手机进行消毒的说明。该说明应包括消毒的方法以及时间、温度和压力在内的循环参数。我们建议您为器械的使用所提供的标签和说明应符合美国食品药品管理局《医疗机构再加工可重复使用的医疗器械标签：FDA审查员指南》。再加工的说明尤其应包括提供给使用者的详细信息：

- 拆解

- 清洁

- 润滑

- 消毒

- 干燥

- 器械的重新组装

- 系统其它部位一次性外壳的使用

您的510(k)应对您用来验证消毒说明的方法进行确认。

http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1567.html.

http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/314.html.

http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html.

建议的格式参阅http://www.fda.gov/cdrh/ode/indicate.html。

如果FDA在验收标准的基础上做出实质等同性决定，则在进行州际贸易之前应对该器械进行测试，并标明其符合这些验收标准。如果成品器械不符合这些验收标准，并且因此不同于已获审批的510(k)所介绍的器械，则FDA建议提交者采用对合法上市器械的修改进行评估时所使用的标准（21CFR807.81(a)(3)条），以确定成品器械的上市是否需要对新的510(k)进行审批。

参见《公认标准一致性声明的必备要素（所有售前通知[510(k)]提交报告的筛查清单）》，http://www.fda.gov/cdrh/ode/reqrecstand.html。

http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.html.

http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/337.html

http://www.fda.gov/cdrh/g951.html.

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/Detail.cfm?ID=1405

虽然510(k)的审查并不要求最终的标签，在医疗器械进行州际贸易之前，最终的标签也必须符合21CFR801的要求。此外，医疗器械的最终标签必须符合21CFR801.109的要求。本指南中的标签建议始终与第801部分的要求保持一致。

http://www.fda.gov/cdrh/ode/198.pdf.

有关牙科器械感染控制的更多信息，参见美国疾病预防与控制中心《牙科保健器械感染控制指南—2003》http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5217a1.htm。

http://www.fda.gov/cdrh/comp/589.pdf.