行业及美国食品药品管理局工作人员指南

诊断X射线机装配者指南

文件发布日期：2011年5月17日

本文件替代诊断X射线机装配者指南：联邦性能标准中的诊断X射线机装配者、分销商和经销商的责任（DHHS出版物FDA 81-8144，1980年11月）

如对本文有任何疑问，请联系Sean Boyd，电话：301-796-5710；或电子邮件：Sean.Boyd@fda.hhs.gov.

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 通信、教育和辐射项目办公室 乳腺X线影像质量和辐射项目部 诊断器械科 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。可将电子意见提交至www.regulations.gov。在提交意见时，请标明本指南文件的确切名称。在文件进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

额外副本

可以从互联网上获取额外的副本。您还可以发送电子邮件至dsmica@fda.hhs.gov以接收本指南的电子副本，或发送传真请求至301-827-8149以接收复印件。请使用文件编号1751来确定您要求的指南。

目录

引言	1

诊断X射线机制造商的一般责任	2

诊断X射线机装配者的一般责任	3

经认证诊断X射线机的装配	3

根据认证状态对部件和系统进行分类	5

部件装配的限制	7

不确定的装配情况	11

临时安装	11

装配报告	12

何时提交装配报告（FDA2579表格或e2579）	15

填写装配报告（FDA 2579表格）	20

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

诊断X射线机装配者指南

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的想法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

- 引言

器械与放射健康中心（CDRH）负责执行根据《1968年健康和安全辐射控制法案》（公法90-602）（该法案）制定的规则。之后，随着《1990年安全医疗器械法》的颁布，该法案被列入《食品、药品和化妆品法案》（该FD&C法案），成为第V分章-C部分中的新章节-“电子产品辐射控制（EPRC）”。该法案中的条例包含在21 CFR 中第I章第J分章，以及《电子产品的诊断X射线性能标准》中。

这些条例涉及为实现其预期使用目的而发射电子产品辐射，或在实现其使用目的时产生电子产品辐射副作用的器械的制造、进口和安装。“诊断X射线系统及其主要部件”（21 CFR 1020.30）、“射线照相设备”（21 CFR 1020.31）、“荧光检查装置”（21 CFR 1020.32），以及“计算机断层扫描（CT）设备”（21 CFR 1020.33）中规定的特定条例涉及所列类型设备的各方面性能，并对所述设备的制造商、进口商、经销商、分销商和装配者提出了特定要求。在本文件中使用的词语“性能标准”是指被统称为“诊断X射线系统及其主要部件的性能标准”的条例。本文件旨在说明该FD&C法案EPRC规定中适用于诊断X射线机的要求。本文件并未说明该DA&C法案医疗器械规定中适用于此类设备的要求。

作为性能标准中相关规定的一部分，人用诊断X射线机的制造商必须向CHEH提供相关报告，表明这些产品符合21 CFR 1020.30、1020.31、1020.32和1020.33所述性能标准中的所有适用要求。他们还必须在产品上粘贴相关标签，保证这些产品符合相关条例（21 CFR 1010.2）。很多诊断X射线系统由不同制造商制造的部件组成，其他一些系统则由一个制造商制造的部件组成。这些系统是否符合性能标准主要取决于在用户位置进行的适当安装和完整系统的最终测试，这被FDA认为是这些系统的最后制造步骤。

FDA的指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指建议或者推荐而非要求。

- 诊断X射线机制造商的一般责任

21 CFR 1000.3（n）将制造商定义为“从事电子产品制造、组装或进口业务的任何人”。

一般说来，制造商应该：

1.	证明每个部件符合性能标准。合规证书意味着制造商保证在根据制造商说明进行组装、安装、测试和维护后，该部件将按照性能标准的规定运行（21 CFR 1020.30（c））。

2.	在各个部件上粘贴标有制造商姓名和地址、生产日期与制造地点、型号，以及序列编号的认证和识别标签（21 CFR 1010.3）。

3.	向装配者提供部件的组装、安装、调整和测试详细说明，以确保该产品符合性能标准。如果合规性受部件兼容性影响，则还应在该说明中提供与将要安装的部件兼容的其它部件的规格。该规格部分中应包括兼容部件的物理特性说明，和/或根据制造商的名称与型号列出的特定兼容部件列表（21 CFR 1010.3（c））。

4.	向采购方提供相关说明，以说明该设备的特定技术规范，以及任何必要的辐射安全保护措施和程序。该信息应包括确保该设备符合性能标准所需的维护计划（21 CFR 1020.30（h））。

- 诊断X射线机装配者的一般责任

21 CFR 1020.30（b）将制造商定义为“负责在诊断X射线系统或子系统中装配、更换或安装一个或多个部件的任何人。该术语包括在X射线系统中装配相关部件，以用于提供专业或商业服务的X射线系统所有者，或他或她的员工或代理。” 即使该人员平常不负责此类型设备的安装，该定义也适用。

尽管在上文明确说明“装配者”也可以是“制造商”，但性能标准中关于“装配者”和“制造商”的要求不同。

21 CFR 1020.30中列出的装配者责任适用于诊断X射线系统和/或安装在任何人用系统中的部件的装配者。

“1020.30（d）装配者的责任。安装一个或多个按照本节（c）条规定认证的部件的装配者应该按照1020.31、1020.32或1020.33节规定的类型安装经认证部件，且应该根据相应制造商提供的说明对经认证部件进行装配、安装、调试和测试。如果装配者按照部件制造商提供的说明装配该部件，则对该认证部件的不合规性不承担任何责任。

（1）	装配报告。除本章节中第（d）（2）条的规定之外，安装经认证部件的所有装配者应该提交装配报告。根据本章第1010.2和1010.3节的规定，该报告可被理解为装配者的保证和证明。装配者应该在该报告中确认在装配过程中遵守了制造商的说明，或确认装配在该系统中的经认证部件符合第1020.30至1020.33节中的所有适用要求。所有装配者报告应使用管理部门CDRH规定的格式编制。应在装配完成后15天内将报告提交给管理部门CDRH、购买方，以及，如果适用，负责辐射保护的州政府机构。”

- 经认证诊断X射线机的装配

1.	问题：性能标准规定诊断X射线产品的制造商应该向CDRH提交各种报告。而根据定义可知，装配者可以是制造商，那么，装配者需要提交制造商按规定应提交的所有报告吗？

回答：不需要。根据性能标准规定，只安装他人生产的部件或系统的装配者应提交21 CFR 1020.30（d）（1） 中规定的装配报告（FDA 2579表格；另请参阅下文的e2579提交指南） ，并保存该报告复印件至少五年（21 CFR 1002.1（c）（4）），以满足大部分的报告和记录要求。在21 CFR 1002.20中规定了适用于此类装配者的另一条报告要求，该要求规定装配者应该在发生或可能发生意外辐射事故时提交一份相关情况报告。

2.	问题：什么是意外辐射事故（ARO）？

回答：ARO是指“因电子产品的制造、测试或使用，使任何人接触或可能接触有害电子产品辐射的单一事件或系列事件。”（21 CFR 1000.3（a））

3.	问题：装配者必须报告ARO吗？

回答：是的。如果装配者介入到此类情况，或意识到存在或可能存在此类情况，他/她必须通知器械和放射健康中心（21 CFR 1002.20）。此类通知应被寄送到器械和放射健康中心，收信人：通信、教育和辐射项目办公室意外辐射事故报告，地址为马里兰州银泉市新罕布什尔大道10903号，邮编：20993。应该在报告及其信封上直接标记“1002.20报告”，而且，该报告应该包括下列所有信息（如果已知）：

（1）意外辐射事故的性质；

（2）发生意外辐射事故的地点；

（3）电子产品及涉及产品的制造商、类型和型号；

（4）意外辐射事故的周边环境，包括原因；

（5）在意外事故期间涉及的、受到不利影响或暴露的人员数量，暴露和/或伤害的性能和量级，以及，如果器械和放射安全中心有规定，涉及人员的姓名；

（6）为控制、纠正或消除发生原因，并预防再次发生，制造商采取的措施（如果有）；以及

（7）关于	意外辐射事故的任何其它相关信息。

装配者还应通知（1）使用者、（2）州和当地辐射管理机构，以及（3）部件制造商。 可根据第6款“不良事故报告”中的说明，使用eSubmitter提交该报告，网址为http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/ElectronicProductRadiationControlProgram/GettingaProducttoMarket/ucm 202505.htm

- 根据认证状态对部件和系统进行分类

在将所有部件组装成一个完整系统之前，必须认真考虑部件的两大分类。可以根据认证状态将部件划分为两类：经认证或未经认证部件。系统可被认为经认证、未经认证或混合系统。

4.	问题：什么是“经认证部件”？

回答：经认证部件是指制造商根据21 CFR 1020中的适用要求设计、制造和检测，并在其生效日期（如性能标准中的规定所示）后加工的特定部件。每名制造商都应向FDA报告其产品，并证明在根据制造商说明安装和检测后，生成的系统满足所有适用的要求。制造商应该在每个部件上粘贴一份认证标签，表明该部件符合性能标准。在其特定生效日期后制造的部件都是经认证部件。

5.	问题：什么是“未经认证部件”？

回答：CDRH将“未经认证部件”定义为在1974年8月1日之前制造，且在该日期之前制造商未对其认证的诊断X射线部件。

注意：一些制造商选择在性能标准生效日期之前对设备进行认证。如果制造商在1974年8月1日生效日期之前满足相关要求，FDA可允许该认证。应在这些经认证部件上标记一个在生效日期之前的制造日期，以及认证标签。

6.	问题：什么是经认证X射线系统？

回答：经认证系统是使用经认证兼容部件装配而成的一个系统，这些部件设计作为一个系统运行，并符合21 CFR 1020中的所有适用要求。

7.	问题：什么是未经认证X射线系统？

回答：未经认证系统是指全部使用未经认证部件装配而成的一个系统。

8.	问题：什么是混合系统？

回答：混合系统是由经认证和未认证部件组成的一个完整系统。

9.	问题：什么部件应符合性能标准？

回答：包括下列特定部件，以及运转方式与本条所列部件实际上相同（即，具有相同功能）的部件。例如，下文中并未列出X射线定时器，但X射线定时器是需要在装配报告中列出的可确认部件，因为他们实质上与本条款所列部件具有相同功能（详见CFR 1002.1表1，和1020.30（a））。

-	管套总成 （内部安装X射线管的管套）；

-	X射线控制装置（在单独封装时包括曝光定时器）；

-	X射线高压发生器（配备其他相关元素的变压器）；

-	1977年4月26日之前，或2006年6月10日之前制造的荧光检查成像总成；

-	工作台；

-	支架；

-	换片器；

-	片匣架（包括垂直框架、头影测量软片夹、带有前面板的片匣架；不包括工作台内的软片托盘）；

-	限束器（BLD）（准直器、膜片、锥形体等）；

-	在1977年4月26日之后制造的点片装置和图像增强器；

-	1978年2月25日之后制造的头影测量装置；

-	乳腺X射线系统用图像接收器支持装置，1978年9月5日之后制造；

-	X射线系统中的累积空气比释动能显示装置，在2006年6月10日或之后制造；

-	X射线系统中的累积空气比释动能率（AKR）显示装置，在2006年6月10日或之后制造；

-	X射线系统中的电动荧光检查图像接收器，在2006年6月10日或之后制造。

10.	问题：是否可以对经认证部件或系统进行合法修改，如果修改，是否需要向FDA提交制造商报告？

回答：如果您是诊断X射线系统的所有者，并将该系统用于专业或商业用途，或根据所有者的指令操作该系统，在某种情况下您可以修改经认证部件和/或系统，无需提供工厂制造商需要提供的报告。在修改不会使X射线部件或系统不满足性能标准的情况下，可以对经认证部件或系统进行修改（详见CFR 1020.30（q））。只有在根据相关条例的规定获得变化许可后，才可以进行严重影响部件或系统和规定的修改（详见21 CFR 1010.4）。

如果所有者对他/她的X射线系统进行的修改未对合规性（包括兼容性）造成影响，则不需要提交制造商和/或装配者通常需要提交的报告，但应该记录修改的日期和详细信息，并保存此类信息。

11.	问题：FDA所说的部件或系统“维修”指的是什么？

回答：经认证部件或系统维修是指将出故障的项目恢复至原制造商规格的行为。

- 部件装配的限制

系统中各部件的认证状态会影响装配者在现有系统中依法安装额外部件的能力。

12.	问题：适用于诊断X射线系统装配和重组的要求有哪些？

回答：在21 CFR 1020.30（d）中列出了涉及这些系统装配和重组的规则。需要记住的重点是：

1.	只能全部使用经认证或未经认证（在1974年8月1日之前制造的）部件装配一个由未使用部件构成的新系统；

2.	如果所有部件之前均未被装配到一个X射线系统中，则可以全部使用未经认证（在1974年8月1日之后制造的）部件装配一个完整的X射线系统，没有任何限制。

3.	如果所有部件都具有必要的兼容性，则可以全部使用经认证部件装配一个完整的X射线系统；

4.	可重新装配所含部件全部为未经认证部件的现有X射线系统。所有的附加或替换部件必须是未经认证，或经认证的。（这不包括未经认证部件的维修或精确替换。）

5.	可重新装配包含一个或多个未认证部件的X射线系统。所有的附加或替换部件必须是经认证的。（这不包括未经认证部件的维修或精确替换。）

6.	根据该性能标准的规定，使用相同的未认证部件替换一个未经认证部件，或在将任何部件修复至原有状态后进行重新安装都不被认为是装配或重新装配。

13.	问题：可以销售既有系统中的一个或多个未经认证部件，并将此类部件与经认证部件一起装配成一个完整系统吗？

回答：可以。可通过替换或添加经认证部件升级之前的经认证系统，并将其投入到商业流通中。使用经认证元件替换现有系统中的未经认证元件可被认为是系统升级。除非需要对现有未经认证部件进行精确替换（维修），在系统中引入第一个经认证部件后，之后的所有部件必须是经认证部件。根据性能标准的规定，所有经认证部件必须是兼容的（21 CFR 1020.30（d））。

14.	问题：装配者可以使用经认证部件依法替换现有未经认证X射线系统中除了一个部件以外的所有部件吗？

回答：可以。经认证部件可以被认为是替换部件，且可以与现有未经认证部件一起装配；然而，根据要求，经认证部件必须是兼容的（21 CFR 1020.30（d））。

15.	问题：一名从业者计划购买一个现有的经认证、未经认证或混合射线照相系统，并在之后添加经认证荧光检查装置，这可以吗？

回答：可以。可在销售后对包含全部经认证、未经认证或混合部件的现有系统进行重新装配。可以在既有系统装配期间，或在之后添加经认证部件或子系统，因为此类变化被认为是升级（21 CFR 1020.30（d））。

16.	问题：“附属部件”是什么意思？应该向FDA报告此类部件的安装吗？

回答：附属部件是指：（21 CFR 1020.30（b））

1.	与诊断X射线系统一起使用的部件，例如支架或换片器，这些部件对该系统符合该分章适用规则的合规性没有影响，但需要初步确定其与系统的兼容性，或

2.	确保该系统符合该分章中适用规范所必须的，但可以使用类似的兼容部件替换，且不会对系统的合规性造成任何影响的部件，例如一组可互换限束孔径中的一个，或

3.	可以与需要使用该部件的所有X射线系统兼容的部件，且不需要兼容性或安装说明（21 CFR 1020.30 (d) (2) (ii)）。不需要报告的认证辅助部件的一个示例是无前面板的桌面片匣架。

如果此类附属部件的制造商已经按照21 CFR 1002.10的规定对该产品进行认证，并向FDA报告，则不需要提交装配报告。对于第1类或第2类（上文）的部件，如果之后在相同设施内的其它兼容系统中使用附属部件，则不需要提交装配报告。然而，如果在兼容系统中的新位置重新安置一个永久的经认证附属部件，则需要提交另一份装配说明，以证明兼容，且根据制造商的说明安装。因为第3类（上文）附属部件不需要装配便可以在系统中使用，因此在使用此类部件时应特别小心。如果此类附属部件的制造商已经在FDA提交的报告中说明无需特定装配，则21 CFR 1020.30（d）中的装配者报告和认证要求不适用。

17.	问题：在涉及部件时，“兼容性”是指什么，为什么很重要？

回答：很多诊断X射线系统是由独立部件组装而成。

很多时候，这些部件是由不同公司在不同时间制造的，通常间隔数年。为确保这些部件能够被组成一个符合性能标准的系统，各部件制造商应提供一份兼容性声明。

现有三个兼容性定义适用于诊断X射线系统。

a.	操作或功能兼容性

在性能标准生效日期之前，在不影响系统的操作功能，对用户造成不良体验时才可以连接任何部件组合。该兼容性定义与性能标准中所含的兼容性定义（1020.30（g）和（h））不同。对于涉及经认证部件的安装，仅依据操作或功能兼容性的安装已不再适用于涉及经认证部件的安装。

b.	制造商指定的兼容性

正如标题所示，此类型的兼容性是由经认证诊断X射线部件的制造商指定的。这意味着在按照制造商的装配和测试说明将兼容的部件装配在一起以后，完成的子装配件或系统将满足性能标准的要求。根据这些标准可知，应该由单个部件或系统的制造商说明经认证部件的兼容性（详见21 CFR 1020.30（g）和（h））。如果制造商未通过特定模型设计或相关物理特性说明兼容性，则该部件被认为是非兼容的，而且，如果安装此部件，则应该在装配者的相关表格中记录。尽管操作兼容性具有重要作用，但该兼容性不能证明使用制造商未说明兼容性的经验证部件装配的装配件合格，因为不知道装配件是否会根据性能标准运行。只有在兼容部件在市场上无法购买，且获得变化批准时，才可以安装非兼容的、经认证部件（21 CFR 1010.4）。

c.	非兼容

任何依赖于未说明兼容性的其它部件的性能或特性的部件被认为是非兼容的。

注意：除非另有说明，本文件中使用的术语“兼容的”或“兼容性”是指制造商指定的兼容性。

18.	问题：需要说明诊断X射线系统中安装的所有部件之间的兼容性吗？

回答：不需要。只有在根据其兼容性将那些部件连接或组合使用时，部件制造商才需要提供兼容性声明（21 CFR 1020.30（g）和（h））。需要兼容性声明的一个示例是与控制装置一起使用的高压发生器。不需要兼容性声明的示例是安装有永久性壁挂片匣架的X射线工作台。

注意：如果需要将这些部件安装在装配正性射束限制装置（PBL）的系统中，则需要提供每个部件与PBL的兼容性声明，但不需要提供各部件间的兼容性声明。

19.	问题：装配者应该如何确定是否存在适合特定情况的兼容性部件？

回答：尝试确定一个部件的商业可用状态的装配者应该，至少按照下列步骤找到一个兼容的部件：（1）查阅将要安装的认证部件的制造商提供的信息，以查看制造商是否已经确定了该部件的兼容性，或所述系统的替代模型；如果不成功，（2）咨询不符合兼容性规范的系统部件的制造商，以确定是否存在兼容的、且可以执行预定功能的替代部件。如果缺乏兼容性只是一个疏漏，联系一个或多个制造商确定他们是否愿意说明兼容性；如果未成功，（3） 联系CDRH，请他们协助确认兼容的部件。

20.	问题：“商业可用性”是什么，装配者如何确定商业可用性？

回答：如果任何制造商可以在一个合理时间段内提供一个部件，则该部件是“商业可用的”。

21.	问题：如果在市场上买不到兼容的部件，是否可以使用没有兼容性声明的部件？

回答：这取决于有关部件的认证状态。如不能对性能标准进行变更，则不能使用不兼容的认证部件（详见21 CFR 1010.4）。如果经认证和未经认证部件符合操作兼容性标准，则可以使用此类部件，以对现有的未经认证或混合系统进行升级。

- 不确定的装配情况

22.	问题：如果制造商向装配者提供的说明不充分、不清晰或不正确，装配者有义务完成安装吗？

回答：如果说明不清楚，装配者应该告知制造商存在一些关于安装的疑问，并请制造商澄清。装配报告表中的“评论”部分是通知FDA此类问题的一个适当方式。如果该问题可能会导致装配的设备不符合性能标准，则应该推迟安装。

23.	问题：装配者可以拒绝将设备连接到用户的电源上吗？

回答：可以。X射线控制装置的装配者应该根据制造商的说明装配、安装、调整和测试经认证部件。如果不能达到制造商规定的需用功率，必须拒绝连接该装置（21 CFR 1020.30（d））。

- 临时安装

24.	问题：偶尔需要将一个部件从系统中拆除一段时间，以进行维修。是否可以临时安装一个兼容的替换部件，以使该设施可以继续使用该系统？

回答：可以。可以安装一个兼容的替换部件，以在维修期间替代该部件。如果原部件是未经认证的，代替部件可以是经认证或未经认证。如果原部件是经认证的，则代替部件必须是经认证的（21 CFR 1020.30（d））。在安装一个经认证代替部件时，只要代替部件（1）被清楚地标记为临时安装的部件，以及（2）附带一个临时标签，该标签含有下文问题27的回答中所述声明，（或一个表明有关部件为临时部件的临时装配报告）且有装配者签名和日期，表明符合性能标准中的所有适用要求（详见1020.30 (d) (2)），装配者不需要提交装配报告。即使不需要装配报告，FDA认为经认证的借用部件的安装是将该部件引入商业流通中，所以经销商、分销商和制造商仍然需要保持21 CFR 1002.40中规定的所有记录。

- 装配报告

25.	问题：什么是“诊断X射线系统装配报告”？

回答：装配报告是FDA要求提交的一份表格（表格编号：FDA2579；关于电子报告，详见问题28），以表明装配者按照制造商的说明安装系统或部件。性能标准规定，将经认证部件装配形成人用诊断X射线系统的任何人应该向FDA报告此次装配行为（除了下文所述）（21 CFR 1020.30（d））。无论装配者是安装整个系统，还是在既有系统中添加或替换一个经认证部件，该规定均适用。该规定还适用于将一个经认证部件安装到一个X射线系统中的系统使用者，即使是为了自己使用。很多诊断X射线系统由一个单独部件组成，该部件只有在使用者地点才会被装配成一个系统使用。这意味着将部件安装形成一个X射线系统是制造过程中的最后一步。该表格可作为证明文件使用，证明安装的设备是经过认证的，与系统中其它部件兼容，是根据制造商的说明安装检测的，且是性能标准中规定的类型。

26.	问题：是否存在一些装配报告提交要求例外情况？

回答：是的。性能标准对装配者报告要求的一些例外情况进行了规定，这些规定均包含在21 CFR 1020.30 (d) (2)中。此外，在将未经认证的部件装配到既有系统中时，装配者不需要提交装配报告。如果系统被移动、销售或维修，可适用这些例外情况。

21CFR 1020.30 (d) (2)规定：

“报告要求的例外情况。关于以下各项，不需要提交装配报告：

（i）	在既有X射线系统中重新安装或新装配的重装或替换管套总成；

（ii）	在本章第1002.10节规定的报告中获得CDRH认可的经认证附属部件，

（iii）	修复的部件，无论在维修期间是否将其从系统中拆除，并重新安装，前提是报告了其在系统中的初次安装，或

（iv）	（A）临时安装在X射线系统中，以代替系统中临时拆除以进行维修的部件的临时安装部件，前提是使用包含下列信息的标签对该临时安装部件 进行标识：

临时安装部件

“我根据制造商提供的说明对该经认证部件进行了装配、安装、调整和测试。”

署名

公司名称

街道地址，邮政信箱

城市、州，邮政编码

安装日期

（B） 如果使用另一个部件，而不是为进行维修而拆除的原始部件替换临时安装的部件，则应该根据本节(d) (1)条的规定提交报告。”

注意：1020.30 (d) (2) (i)条中规定的例外情况适用于与被替代管套总成等效的管套总成。如果使用的管套总成与被替换的总成不同，则应向FDA报告该装配。1020.30 (d) (2) (ii)条中规定的例外情况仅适用于制造商已经在向FDA提供的报告中说明无需特定装配的经认证部件。还应该在装配者/使用者信息中说明无需其他安装或装配。

27.	问题：除了提交打印的FDA2579，以报告相关装配之外，还有其他替代方案吗？

回答：有。除了提交纸质表格之外，CDRH允许通过FDA电子投递网关（ESG），使用其CeSub eSubmitter 软件应用，以电子方式提交FDA2579表格中规定的信息。在完成e2579提交文件后，提交者将收到以电子邮件方式发送的回执。您可以登录网站：http://www.fda.gov/ForIndustry/FDAeSubmitter/default.htm下载该软件应用。如果您愿意使用该规定，请登录http://www.fda.gov/esg/ ，注册成为一名贸易合作伙伴并获得一个ESG账号。如对登记程序或网关有任何疑问，请联系网站上显示的服务台。

目前，软件的使用是自愿的。如果您不能使用电子报告，您可以提交FDA2579表格的纸质版本。可根据以下网页中列出的说明获得该表格的纸质版本，网址： http://www.fda.gov/AboutFDA/ReportsManualsForms/Forms/default.htm。

28.	问题：提交装配报告在装配者责任方面意味着什么？

回答：在签署该表格后，装配者将对以下事项承担法律责任：

- 安装的经认证部件：

（a）已根据制造商提供的说明进行调整和测试；

（b）属于制造商规定的类型；

（c）属于性能标准中规定的类型（21CFR第1020部分）；

（d）未进行对性能具有不利影响的修改，以及

（e）根据21CFR第1020部分中的规定安装；

- 向购买者提供了装配的所有说明手册，以及21 CFR 1020中规定的其它信息；以及

- 装配者将在装配日期后15天内，通过FDA的CeSub eSubmitter应用（参考问题28）或使用纸质表格，向FDA、州政府机构和使用者提供FDA2579表格中规定的信息。

29.	问题：如何理解表FDA2579表格中引用的“属于制造商规定的类型”这一表达？

回答：每个经认证部件的制造商应该说明与最终装配系统中可能包括的其它部件的兼容性要求。制造商规定的类型是指装配者在匹配完整系统的各个部件时需要遵守的这些兼容性要求（21 CFR 1020.30（d））。

30.	问题：如何理解表FDA2579表格中引用的“属于性能标准中规定的类型”这一表达？

回答：“性能标准中规定的类型”是指装配者在特定系统中安装了经认证部件（除了上文所述的，可安装1974年8月1日之前制造的未认证部件的情况之外），并满足所有兼容性问题。

31.	问题：对于“通用X射线系统”和那些被认为是“非通用”系统来说，性能标准中关于系统所需部件类型的一些要求是不同的。装配者应如何确定一个系统是否是通用系统？

回答：根据21 CFR 1020.31，一个涉及用于且仅用于在下列身体部位进行诊断的X射线系统被划分为“非通用”系统。

1.	四肢；

2.	头部，或头和颈部；

3.	胸段；

4.	腹部；

5.	设计用于膀胱造影、泌尿科、或肾、膀胱和/或泌尿道其它专项检查的系统；

6.	设计与口内和/或口外影像接收器一起使用的口腔X射线系统；

7.	设计在与专门投影测量设备连接时，与口外影像接收器一起使用的头影测量X射线系统或口腔X射线系统，

8.	设计在安装后专门用于胸段或脊椎段射线照相检查的X射线系统：

a.	配备沿着水平轴分布的单一固定X线源/影像接收器的距离（SID），或

b.	配备沿着水平轴分布的两个DIS，其中一个SID上的曝光仅限于尺寸大于50厘米（20英尺）的影像接收器。

9.	乳腺x线影像系统；

10.	治疗模拟X射线系统；

11.	设计用于并安装在手术室内的系统；

12.	全断层摄影X射线系统；

13.	传统层析成像X射线系统（在层析成像操作模式下使用时）。

注意：计算机断层扫描（CT）系统不被认为是通用射线照相系统。根据21 CFR 1020.31，任何不限于特定解剖部位射线照相检查，且不符合上述要求的射线照相检查X射线系统，不包括CT系统，被认为是“通用系统” 。

- 何时提交装配报告（FDA2579表格或e2579）

32.	问题：我有时会在兽用设施中安装经认证的诊断X射线部件和系统。我必须针对这些安装提交装配报告吗？

回答：不需要。根据性能标准规定，只需要提交相应表格，以汇报设计用于辐照人体任何部分，以进行诊断或可视化的经认证诊断设备的装配。不需要根据性能标准对兽用设备进行认证，但经认证设备通常安装在兽用设施中。对于任何非人用设施，不需要填写和提交该表格。一些州和当地机构的报告要求可能更加严格，您应该联系他们，以符合他们的要求。

33.	问题：我们公司经常被要求拆除设施中的诊断X射线系统。这有时是为了准备安装新设备，有时在拆除该设备后并未替换新的设备。需要在装配报告中报告该设备的此类拆除吗？

回答：不需要，FDA并未要求通知设施中经认证或未认证X射线设备的拆除。一些州要求提供此类通知，但装配报告不能被用于该目的。您应该与这些州的相关机构联系，以该要求的相关指南。

34.	问题：如果，作为一名装配者，我依法在系统中安装了一个不需要认证的旧部件，我必须提交装配报告吗？

回答：不需要，除非未经认证部件是主控制装置。如果您只在系统中依法安装一个未经认证部件，不需要提交装配报告。如果未认证部件与认证部件一起安装，则需要提交装配报告。主控制装置被用于识别该系统，因此，无论其认证状态如何，必须包括该装置。

35.	问题：如果经认证部件被从一个X射线系统转移到相同设施中的另一个系统，装配者需要提交装配报告吗？

回答：是的。如果经认证部件被安装或重新装配（不包括修复部件的重新安装）到任何诊断X射线系统，则需要提交诊断报告（21 CFR 1020.30（d））。如果需要拆除或交换认证的附属部件在该系统中位置，只要在装配报告中汇报了该部件的初始安装，则不适用该要求。

36.	问题：如果我要在系统中安装一个临时“替代”部件，我需要提交装配报告吗？

回答：如果安装一个借用部件，则不需要提交装配报告，并且在重新安装原有部件时也不需要提交该报告。在拆除借用部件，并将修复好的原有部件安装在系统中时，不需要提交装配报告。需要注意的是，尽管不需要提交装配报告，FDA认为经认证借用部件的安装是将部件引入商业流通，因此，经销商、分销商和制造商仍然需要保留21 CFR 1002.40中规定的所有记录。

注意：在拆除认证的借用部件，并使用之前未安装在该系统中，但现在将留在该系统中的另一个认证部件替换时，安装者必须提交新的装配报告（21 CFR 1020.30（d））。在替换部件是新的部件，或相同类型的更换部件时（不包括管套总成的精确替换），也适用该规定。

37.	问题：可以将未经认证或混合X射线系统从医院的一部分转移到另一部分，或从一间办公室转移到另一件办公室吗？

回答：可以。可以在其他位置重新装配未经认证和混合的系统。

38.	问题：在将维修好的经认证部件重新安装在原系统中后，是否需要提交装配报告？

回答：不需要。在对经认证部件进行维修时，如果将相同的部件维修并重新安装在原系统中，则不需要提交装配报告，然而，如果需要安装之前并未装配在该系统中的一个经认证部件， 装配者应该按照制造商的说明和测试步骤安装，并提交一份装配报告。即使是使用相同型号的部件替换该部件，仍需要提供一份装配报告。根据第1020.30 (d) (2) (i) 节中的规定，免除了“重新安装或新装配在既有X射线系统中的重装或替换管套总成”的装配报告要求，然而，该例外情况仅适用于那些与被替换管套总成相等的管套总成。如果替换的管套总成与被替换的管套总成不同，则应该向FDA报告该装配。

39.	问题：在安装含有经认证部件的独立（移动、便携、一些牙科等）系统时是否需要提交装配报告？

回答：视情况而定。在大多数情况答案是肯定的，必须提供该表格。然而，有一些X射线部件或系统，通常限定于便携式或手提式系统，在交付时不需要装配。对于此类部件或系统，制造商设计该系统在交付时能够操作和兼容（即，“无需装配”）。如果制造商在其向FDA提交的产品报告和其提供的装配者/使用者信息中表明无需装配或安装，则不需要提交装配报告。个别制造商应负责认证这些系统，并向FDA提交这些产品的报告。制造商可要求使用者在使用该系统对患者进行检查之前对该系统进行检查或测试。必须向装配者提供进行这些检查或测试的说明（在这种情况下，使用者）。如果如上所述，只需要进行检查或测试，不需要实际的装配，则无需提交装配报告。

40.	问题：我们公司并不销售诊断X射线机。然而，我们向最终使用者出租和/或租让此类设备。我们需要在安装这些系统时提装配报告吗？

回答：需要。在使用者的设施内安装的租赁和租借部件被认为是在一定时间段内属使用者所有。因此，此类部件应该与永久部件适用相同的安装和记录保持要求。然而，关于借用的经认证部件，只要该装置被标记为临时安装部件，无需提交装配报告。如果未使用此类标签，则应按照常用方式报告相关装配。

41.	问题：我们公司偶尔会安装临时租借的展示装置，以在使用者购买前对设施进行评估。这些装置将被安装和使用较短的时间后会被拆除。对于这些短期安装，需要提交装配报告吗？

回答：CDRH 认为此类装置与永久部件/系统维修时临时安装的“替代”部件或系统相似。在装配者按要求提交装备报告之前，可以在有限时间内将临时借用部件或展示装置（设施正在考虑购买）用于患者检查。在未向FDA提交装配报告的情况下，此类装置的使用时间不能超过30个日历日。制造商/经销商/分销商/装配者应在该设施内保留相关证明文件，以证明按照制造商的装配说明进行装配，安装的部件是性能标准和制造商规定的类型。此类证明文件可以是21 CFR 1020.30 (d) (2) (iv) (A)中规定的说明，一种应用“系统”代替“部件”，以及一份完整的装配报告（不是提交给FDA，而是按照上文所述保存），或类似的声明/证明文件。如果使用无需提交给FDA的装配报告作为此类证明文件，我们建议在表格中记录相关评论，以说明其临时性能，以及预计的安装持续时间。如果30天后该展示装置仍然留在该设施内，则应该立即提交一份完整的装配报告。关于借用部件，我们预计可在30天内完成所有维修/替换，并提交相关表格。如果不能在30天内完成维修/替换，则应该向FDA区办公室提交一份强有力的理由，以要求延长临时安装期限。

上述规定仅适用于向FDA提交装配报告的相关事宜。各州关于这些系统的使用和报告的规定可能更加严格。关于用于乳腺x线照相术的系统，在将该系统用于患者检查之前应满足额外的要求，因此，应该查阅乳腺x线影像质量标准法规条例（详见21 CFR 900）中关于此类系统的规定。上述意见并不能免除21 CFR 1002.30和/或21 CFR 1002.41中规定的制造商、经销商、和/或分销商的相关责任。

42.	问题：在重新安装维修好的经认证部件时是否需要提交装配者报告？

回答：不需要。在对经认证部件进行维修时，如果将相同的部件维修并重新安装在原系统中，则不需要提交装配报告。然而，如果需要安装之前未装配在该系统中的任何经认证部件，则装配者应该根据制造商的说明和测试程序装配，并报告该装配。如果使用完全匹配的部件替换该部件，则应该报告此次装配。注意：1020.30 (d) (2)节明确规定，免除“重新安装或新装配在既有X射线系统中的重装或替换管套总成”的装配报告要求，然而，该例外情况仅适用于那些与被替换管套总成相等的管套总成。如果替换的管套总成与被替换的管套总成不同，则应该向FDA报告此次装配。

43.	问题：如果我使用一个完全匹配的替换部件替换一个经认证部件，需要提交装配报告吗？

回答：需要。注意，1020.30 (d) (2)节明确规定，免除“重新安装或新装配在既有X射线系统中的重装或替换管套总成”的装配报告提交要求。

44.	问题：如果我在既有系统中安装了一个管套总成，我必须提交装配报告吗？

回答：如果管套总成与其替换的原管套总成相同，则不需要提交装配报告。然而，如果管套总成与被替换的原管道总成不同，在安装一个新的系统或重新安装之前已有系统时，需要报告新的或既有管套的装配。

45.	问题：如果是在原生产场地之外的加工场所完成管套总成的重装，该加工场所是否是一个单独的制造商？该加工场所需要提交产品报告和/或年度报告吗？在该加工场所适用的重装说明和程序与原生产场地使用的那些说明和程序相同。

回答：替换使用的、之前的认证管套中的X射线管的行为可构成新管套总成的制造。应在总公司的年度报告中包括之前经认证管套的制造和现场重装操作。现场办公室不需要单独向FDA报告，因为这应该由总公司负责。然而，如果管道重装场所是一个独立的经营公司，则该加工场所应遵守产品和年度报告要求。

46.	问题：涉及电动的或连接到系统中的数字影像接收器的性能标准变更在2006年6月10日生效。在安装这些部件时，我们需要提交一份装配报告吗？如果需要，我们如何在该表格中输入相关信息？

回答：对于设计与荧光检查系统（包括用于荧光镜检查和放射照相术的荧光检查系统）一起使用的电动影像接收器，应该提交装配报告。在填写纸质FDA2579表格时，在区块3中选择最接近的说明，以及“数字”，然后在区块4中选择“其他”，并在“评论”部分说明部件信息。在线提交一份e2579时，在第4分区列出了相应部件，可通过正常方式选择。目前，对于仅用于射线照相术的数字影像接收器，不需要提交装配报告。在仅用于射线照相的系统进行的此类添加被认为是所有者对经认证系统的修改，在确保该修改不会致使该系统违反适用的性能标准，且所有者按照前文所述保留修改记录的前提下，允许进行此类修改（详见问题10）。如果本政策发生变更，我们将发布公告通知这一变更。

47.	问题：2006年6月10日生效的性能标准变更涉及累积空气比释动能显示器和空气比释动能率显示器。在安装这些部件时，我们需要提交装配报告吗？如果需要，我们应如何在现有表格中输入相关信息？

回答：是的，需要提交装配报告汇报这些经认证部件的安装。在填写纸质FDA2579表格时，在区块3中选择最接近的说明，以及“数字”，然后在区块4中选择“其他”，并在“评论”部分说明部件信息。在线提交一份e2579时，在第4分区列出了相应部件，可通过正常方式选择。

48.	问题：如果我移动了经认证或混合系统，但该系统的所有权未发生变化，我应该提交一份装配报告吗？

回答：是的。移动一个经认证或混合系统（或重新装配）后，无论所有权是否发生变更，均应该提交一份装配报告。

49.	问题：如果装配者意识到他/她在已提交的装配报告中出现差错，装配者应如何更正该错误？

回答：装配者应在FDA2579复印件中的“评论”部分做出必要的更改，并解释更改的原因，然后复印表格，并将这些复印件提交给FDA、州政府机构和使用者。可根据eSubmitter系统中的说明更新使用eSubmitter 提交的报告。

- 填写装配报告（FDA 2579表格）

50.	问题：装配报告似乎在暗示词语“装配”和“重新装配”之间存在区别。请说明并澄清“装配”和“重新装配”之间的任何区别。

回答：CDRH确实对这两个词语进行了区别。“装配”意味着将未使用的系统或未使用的部件安装在一个系统中，而“重新装配”是指对一系列之前装配形成，并作为“X射线系统”使用的部件（包括新的升级部件）进行安装。注意，在装配者报告方面，并未在性能标准中进行该区分，经认证部件的装配或重新装配被认为是“装配”。

51.	问题：装配报告看起来非常简单，但有指南表格填写的通用指南吗？

回答：下表提供了一些装配报告填写“提示”。

| 区块和表格分区 | 标题 | 提示/定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备位置 | 实际设备安装位置：街道、建筑物、楼层、房间号，根据企业情况而定。 |
| 2 | 装配者信息 | 公司的实际办公地点，如果是使用者/所有者安装，则填写办公室联系地址。 |
| 3.a | 该报告关于经认证部件的装配： | 如果安装的是一个完整的未使用系统，则选择“新装配”。 如果将一个完整的系统安装在新的位置，且所有权未发生变化，则选择“重新装配”。 如果将一个包含经认证和未经认证的未使用或使用部件的完整系统安装在一个新的位置，且所有权发生变更，则选择“重新装配-混合系统”。 如果安装一个或多个经认证部件，以替换系统中的既有部件，则选择“替换既有系统中的部件”（注意：如果适用，可以选择该答案，以及“对既有系统的补充”）。 如果在既有系统中安装一个或多个经认证部件，则选择“对既有系统的补充”（注意：注意：如果适用，可以选择该答案，以及“替换既有系统中的部件”）。 |
| 3.b | 预期用途 | 您可以根据需要选择多个项目，以完整说明该系统的预期用途。例如，如果该系统是使用数字成像技术的通用射线照相/荧光检查系统，则选择通用射线照相术、通用荧光镜检查、和数字。您应该尝试确定所列用途中适用于给定设施的所有用途。请咨询首席技术专家或总负责人员。 |
|  | - 通用影像学 | 人体解剖结构的单一图像捕捉； |
|  | -通用荧光检查 | 人体解剖结构的实时成像； |
|  | -X线断层摄影系统（不包括CT） | 人体解剖结构的三维研究 |
|  | -血管造影术 | 心脏结构和功能研究 |
|  | - 足病学 | 人体足部结构研究 |
|  | - 泌尿学 | 人体泌尿系统结构的研究 |

|  | - 乳腺X线摄影术 | 人乳腺结构研究 |
| --- | --- | --- |
|  | - 胸段 | 人体胸部区域的结构研究 |
|  | - 脊骨神经医学 | 人体脊椎结构的研究 |
|  | - CT头部扫描仪 | 人体头部的三维研究 |
|  | - CT全身扫描仪 | 人体全身解剖结构的三维研究 |
|  | - 头颈部（医学） | 人体头颈部结构的研究 |
|  | - 牙科-口内 | 牙科用人体口腔研究 |
|  | - 牙科-头影测量 | 牙科用人体头部结构研究 |
|  | -牙科全景 | 牙科用人类口腔整体研究 |
|  | -放射治疗模拟器 | 用于显现/明确人体解剖结构，以进行放射治疗的射线照相或荧光检查系统 |
|  | - C型臂荧光检查仪 | 诊断源总成与影像接收器之间具有固定空间关系，且能够围绕相关影像区域旋转的荧光检查X射线系统 |
|  | -侧向荧光检查仪 | 诊断源总成和影像接收器相对于工作台的位置固定，且X射线射束轴与工作台面平行的荧光检查X射线系统。 |
|  | -数字 | 采用电子获取作为数字值的影像信息的方法，而不是使用屏-片技术或图像增强器的系统或部件 |
|  | - 骨矿分析 | 人体骨骼结构的研究与光谱分析 |
|  | - 其他… | 在此处说明具体预期用途（如说明书中所述） |
| 3.c | X射线系统是 | 固定的：安装在规定位置的系统，其中包括永久安装在厢式车或其它运输设施中的系统； 可移动的/便携式的：安装在带有轮子或脚轮的永久性基板上的系统（可移动系统），或设计可用手提的系统（便携式系统） |
| 3.d | 主控制位于室内 | 说明主控制板的安装位置：即房间号、走廊，如果是便携式或可移动系统，填写便携式或可移动-无固定位置。 |
| 3.e | 装配日期 | 填写完成装配的日期（即，该装置被转交给该设施，且可对患者进行检查的日期）。这不是该设施正式接受此装置的日期。 |
| 4 | 部件信息 | 填写下文所列的信息。如果未找到相关信息，则填写“未提及”，并在“评论”分区进行说明。 |
| 4.a | 主控制 | 只有在控制装置未使用时才可以选择“新的”。这包括制造商之前安装在一个可移动或便携式系统中，无需装配者现场装配、且之前从未使用的控制装置。 |
| 4.b | 控制装置制造商 | 填写控制装置制造商识别标签中的信息。请勿使用可能出现在控制装置或系统上的商标信息。 |
| 4.c | 控制产品型号 | 填写控制装置识别标签中可能出现“模型”或“类型”名称的信息。 |
| 4.d | 控制装置序号 | 填写控制装置制造商识别标签中的信息。 |
| 4.e | 制造日期 | 填写控制装置制造日期标签中表示为年（四位数字）和月（无缩写的拼写）的信息。 |

| 4.f | CT系统模型名称 | 只填写CT门架上显示的关于CT系统（包括锥形束3D成像系统）的信息。 |
| --- | --- | --- |
| 4.g | 选用的部件 | 在该装配表格中填写新安装的每个限束器、工作台、或CT门架的所需信息。填写部件标签上显示的信息；如果标签丢失或模糊不清，则在“评论”分区进行解释。 |
| 4.g | 限束器 |  |
|  | 工作台 |  |
|  | CT门架 |  |
| 4.h | 其他经认证部件 | 在该报告中填写新安装的经认证部件的数量。关于“其他”，应根据说明在评论部分说明这些部件。 |
|  | X射线控制装置 |  |
|  | 高压发生器 |  |
|  | 立式片匣架 | 只有在永久安装或提供前面板时才可以选择该选项。 |
|  | 管套总成 | 如果管套总成还包括一个高压发生器，则不能选择该选项。 |
|  | 牙科用管头 | 只有在管套总成也包含高压生成器时才可以选择该选项。否则，选择“管套总成”。 |
|  | 支架 |  |
|  | 换片器 | 只有在提供前面板时才可以选择该选项。 |
|  | 图像增强器 |  |
|  | 点片器 |  |
|  | 荧光检查成像装置 |  |
|  | 头影测量器械 | 也可在添加壁挂片匣，以在标准口内牙科系统中使用时选择该选项。 |
|  | 影像接收器 | 如果只安装了一个传统图像增强器，则不能选择该选型。应该在“图像增强器”分区选择图像增强器。 |
|  | 影像接收器配套器件 | 只能针对适用的乳腺X摄影装置选择该选项。 |
|  | 荧光检测空气比释动能显示设备 | 针对采用空气比释动能率和累积空气比释动能显示方法的系统选择该选项。 |
|  | 其他 | 在该表格其他位置未列出的其它经认证部件。在此处填写此类项目的编号，并根据说明每个对此类部件进行说明。 |
| 5 | 姓名 | 打印姓名：负责器械安装、校准、和测试的个人的打印姓名。如果涉及多名装配者，只需要输入主要负责人的姓名。 签名：输入“打印姓名”框中确定的负责人员的签名。 |
|  | 日期 | 输入该表格的签署日期（这可与装配日期相同或不相同）。 |

| 6 | 评论 | 填写上文规定的项目，以及出现的任何其它问题，例如装配说明不充分、遇到潜在危险情况，以及您认为适当的任何评论。 |
| --- | --- | --- |

52.	问题：作为一名独立承包商，我为若干分销商提供装配服务，并为各个设施机构提供维修/重新安置服务。我应如何填写装配报告中的区块2“装配者信息”？

回答：在作为独立装配者作业时，在区块2中使用您的标识名称和地址。在作为分包商作业时，在区块2中填写的信息应反映双方间的既有协议。如果没有协议，您应该使用您的标识信息填写该表格。

如有任何其它问题，请联系器械和放射安全中心的小型制造商、国际与消费者协助部。关于联系信息，可在以下网站获得：

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ucm142656.htm。