行业、FDA审查员/工作人员与合规指南

手术灯510(k)指南1文件

文件发布日期：1998年7月13日

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械与放射健康中心 通用手术器械分部 通用与恢复器械部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时候将意见和建议提交普通手术器械分部，供管理局审查，地址：马里兰州罗克维尔市公司大道9200号HFZ-410，20850。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。如果您对本指南的使用和解释存在疑问，请联系Neil R.P. Ogden先生，电话： (301) 594-1307转152，电子邮件：nro@cdrh.fda.gov。

额外副本

CDRH的网页：http://www.fda.gov/cdrh/index.html，或者拨打电话1-800-899-0381或301-827-0111进入CDRH资源索取自动回传系统，请在听到提示后输入文件架编号1244。

1本文件旨在提供指南。本文件代表了管理局对这一主题的当前思考。本文件不为任何人或就任何人创建或授予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令、法规或二者共同的要求，则可以使用该方法。

引言-

本文件概述了就手术灯上市前通知（510(k)）提交的具体信息。应提交510(k)，以便证明拟采用的器械与依法商业经销的器械实质相当。实质相当的确定涉及到，但不限于预期用途、设计、使用/输送能源、材料、性能、安全性、有效性、贴标以及其他适用特征。

目的 -

本指南旨在：

- 帮助制造商、经销商或进口商组织手术灯和附件的上市前通知；

- 实现要求满足以及信息陈述的一致性；以及

- 指导FDA员工进行并记录手术灯上市前通知的审查。

概述 -

手术灯如FDA规范21 CFR 870.4580中所述。手术灯（包括固定装置）是指预期用于为手术部位或患者提供明显照明的器械。FDA将该器械分类为II类（特殊控制）器械。我们鼓励制造商遵守本指南中引用的IEC手术照明器标准（0601-2-41/Ed1）。（注意：迄今为止，本标准尚未被FDA认可，如21 U.S.C. 360d(c)中所规定。因此，为了满足上市前提交要求——如FDA题为《公认标准认可和使用指南》（1998年2月19日）中所述——而提交合规声明的程序当前不适用于本标准。）

手术灯术语与定义-

参见IEC 60601-2-41标准草案。

建议格式 -

- 一般信息-

- 器械的商品名，包括型号。

- 器械的通用名称或分类名称（21 CFR 807.87）

- 成立注册号。

- 制造厂地址。

- 器械在《法案》第513节下所处位置的分类（如一类、II类、三类或未分类），以及其适当的规定（如已知）。如果提交人确定器械未分类，该确定的声明以及该确定的依据。

- 上市前通知的原因——新器械或现有器械的改动。如果510(k)旨在进行改动，则详细说明改动的原因，并提供原始器械的510(k)编号。

- 声称相当的法定上市的上市前获批器械的识别。

- 标准或指南的合规性。

- 符合《1990年安全医疗器械法案》的510(k)汇总和/或声明——参见1992年4月28日的57FR，1994年12月14日在59 FR 64295中修订。

- 拟采用贴标——参见ODE蓝皮书备忘录G91-1，《器械贴标指南》。该指南的副本可以通过DSMA获得。

- 预期用途

- 符合21 CFR 801.109 (b)(1)的处方贴标

- 识别标签

- 提供所有的贴标，包括相关的使用指示、广告、相关的重新加工/灭菌/消毒、维护等。包括所有注意事项、警告、预防措施、禁忌症和限制性。

- 消毒指示。重复消毒不应影响器械的性能。

- 提供定期维护的间隔时间。

- 除消毒外的其他详细指示，包括以下方面：

*	组装/拆卸

*	详细的清洁

- 详细器械清洁——请提供以下信息：

- 性能规范——具体值范围请参见IEC 60601-2-41标准草案。

（1）	照明区域、光束直径和深度

（2）	光聚焦机制

（3）	光能，单位Lux

（4）	光色温（oK）

（5）	发射紫外光（≤400nm）数量（watts/cm2）

（6）	光源

（7）	紫外光过滤机制

- 详细的草图、组装和工程图。具体请参见IEC 60601-2-41标准草案。

- 灯头

- 支撑机构

- 发光部件

- 比较信息——应通过平行列表的方式提供以下信息

- 识别预期用途相同的上市前获批器械，以便进行比较。

- 提供平行比较，包括相同之处和不同之处。

- 物理说明、性能规范、材料、尺寸以及其他特征比较。

- 试验与操作参数比较。

- 解释变化或修改的后果与影响，以及不同之处如何影响器械的用途和安全性。

- 生物兼容性——通常情况下，手术灯不与患者接触，因此生物兼容性不是问题。如果有患者接触到手术灯的部分，有关生物兼容性的指南，请参见我们题为《国际标准ISO 10993医疗器械生物评估用途-第1部分：评估与测试》蓝皮书备忘录G95-1。

- 消毒信息——请参见我们的蓝皮书备忘录K90-1，510(k)消毒审查指南。该指南的副本可以通过DSMA获得。

- 无菌器械——通常手术灯无规定为无菌的部件。如果您的器械包括无菌部件，请提供以下信息：

- 使用的消毒方法（ETO、RAD、蒸汽）

- 达到的SAL水平

- 重复使用的无菌器械——通常为灯手柄。请遵循《医疗设施中重复使用医疗器械重新处理贴标：FDA审查员指南》。

- 软件验证——请参见《进行510(k)审查的计算机控制医疗器械审查员指南》。该指南的副本可以通过DSMA获得。

- 标准

IEC 60601-2-41/Ed1标准草案-《手术照明器与诊断照明器安全性特殊要求》

IEC 60601-1《医疗电气设-第1部分：通用安全要求》

参考文件请参见我们的网站：

有关指南，请参见http://www.cdrh.fda.gov/cdrh/topindx.html#G。

有关蓝皮书备忘录，请参见http://www.cdrh.fda.gov/cdrh/blbkmem.html。