关于提交球囊瓣膜成形术IDE申请和PMA申请的指南（纯文本）

本指南的编写早于1997年2月27日实施的FDA《药事指导质量管理规范》（GGP）。它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。本指南将在下个版本中更新，以纳入GGP的标准元素。

美国卫生与公众服务部

公共卫生署

美国食品药品管理局

医疗器械和放射卫生中心

器械评价办公室

心血管器械组

关于提交球囊瓣膜成形术研究器械豁免申请和上市前批准申请的指南

1989年1月修订

球囊瓣膜成形术指导文件

本文件描述了开发和测试安全有效的经皮球囊瓣膜成形术导管（PBVC）时需要遵守的总体框架。测试可分为：（A）材料的生物相容性和毒性试验，（B）体外物理试验，（C）动物试验，和（D）人类临床试验。

请注意，向FDA提交的IDE必须包括研究器械豁免（IDE）申请（21 CFR第812部分）的其他要素。

A.	材料的生物相容性和毒性试验

对于已经经过测试并在直接血液接触器械中使用过的材料，申办方可以提交出版物或其他合法来源中的可用信息，以便证明材料在测试中表现为无毒的——测试应与下文所列的1到5号测试相同或等效。

所有新材料必须通过下述1号到5号测试，以便确保其用于PBVC中时的安全性。PBVC的每个部件中的所有材料（聚合物、金属、不透射线材料、燃料和其他可溶出添加剂）必须对人体组织无毒。

应考虑杀菌对器械材料和可能的可溶出物质的影响，以及杀菌产生的有毒副产物。因此，应对无菌的最终产品或从中选择的代表性样品进行测试。

在毒性检测之前，必须对无菌的最终产品以及从中得到的任何可溶出的材料进行具体的化学分析。化学分析和毒性数据必须提交给FDA进行审查。必须选择适当的溶剂系统执行可溶出材料的试验和分析——此类溶剂系统可以适当地提取可溶出材料。提取温度应50℃，即现行USP建议的三个温度之一。下文列出了PBVC系统的规定毒性试验。1986年9月发布的医疗器械三方生物相容性指南中概括了附加试验。两个测试清单仅用于指导。制造商可根据充分的证据选择替代或省略部分试验。

1.	USP四类塑料制品的生物试验。溶剂提取应在50℃条件下进行。

2.	致敏性分析：通过测试估算某种材料的致敏潜力，例如豚鼠最大值试验。

3.	细胞毒性试验：使用细胞培养技术确定细胞溶解（细胞死亡）、细胞生长抑制、以及材料和材料的提取物对细胞造成的其他毒性作用。

4.	促凝性试验：评价血液接触材料是否会加快血管内血栓形成的过程。说明测试方法并确定对照材料。

5	溶血反应：在体外确定材料造成的红细胞溶解的程度和血红蛋白的分离。说明测试方法并确定对照材料。

6.	遗传毒性试验：使用哺乳动物和非哺乳动物细胞培养技术以确定基因突变、染色体结构和数量的变化、以及材料和材料提取物造成的其他DNA或基因毒性。应使用科学界普遍接受的一系列试验。

B.	体外物理试验

在对器械进行体内试验之前，必须进行体外试验以确保器械的设计、规格、完整性和其他物理功能或特征是可靠的且适于其预期用途。必须对器械的样品执行以下物理试验——这些样品已经接受了经过验证的灭菌过程，因为灭菌可能影响器械的属性。

1.	球囊最低胀破强度试验。对每种直径和长度的球囊进行试验。试验结果必须在统计上表明（以最低95X的置信度）99.9％的球囊在不超过最大建议爆破压力下不会胀破。

2.	球囊的膨胀性（合规性）试验。证明球囊的直径不会随压力的升高而大幅增加。应提交球囊直径与膨胀压力的关系图。

3.	球囊的泄气性试验。当用于模拟经瓣膜植入的环境中时，确保球囊可通过建议的程序充分泄气。观察并描述球囊放气的任何干扰。

4.	球囊的膨胀和收缩次数试验。证明使用常规技术可以在规定的时间内实现球囊的膨胀和收缩，并提供相关数据。

5.	重复球囊膨胀（球囊疲劳）试验。使用建议的膨胀压力（不低于5个大气压，即使建议的膨胀压力更低）对随机选择的一组球囊进行测试以确定球囊膨胀（无失败）的可重复性。至少应测试30个球囊，并且任一给定的球囊在四十次膨胀之后不应失败。按照二项分布的要求，四十次试验中30次合格即表明（置信度95％），90％到100％的球囊在相同群体中可以在不失败的情况下通过试验。

6.	顶端推拉和扭转试验。证明破坏导管末端的接头和材料（例如金属、塑料或其他材料制成的顶针和鼻锥头）所需的力量足够大，可以保证拉、推或扭转操作期间顶端的完整性。

7.	导管主体的最大压力试验。确定当一个腔（通常为内腔）用于注入对比剂时导管主体能够承受的最大压力。

8.	粘合强度试验。在使用粘合剂粘合PBVC部件（例如近端和鲁尔接口装置）的位置测试粘合强度。报告结果并与规格对比。

9.	压力波形试验。确定从远端端口测量压力时导管的固有频率。波形的衰减必须适当，并且应提供准确的测量值。

10.	直径和剖面试验。确定导管轴的直径、球囊的剖面和球囊的膨胀直径以确保实际的直径符合标签所示直径。

11.	辐射不透性试验。确保球囊的不透射线的标记足以显示球囊的位置（荧光检查法）。该试验可在动物试验中进行。

12.	球囊预备试验。测试球囊预备程序的简易性，例如向球囊中填充对比剂并将球囊内腔的空气排出。

C.	动物试验

应对正常动物执行以下试验，因为没有适当的瓣膜狭窄动物模型。申请书中应完整说明以下试验的信息。

1.	必须测试导丝的可操作性或扭转特征，以便证明其能够简单地引导至相关瓣膜。

2.	测试导管经特定直径的导丝移动的可操作性和简易性。测试球囊膨胀、收缩和导管撤回的简易性和完整性。测试还应确保导丝和导管在使用时的物理完整性。

3.	确定球囊的膨胀和收缩次数（通过荧光检查法观察）、对比剂的远端流速（无论导丝是否放置到位）、以及远端动脉压力（无论导丝是否位于远端内腔）。

D.	临床试验

用于肺动脉瓣的PBVC属于二类器械，并且可以通过上市前通知（510（k））申请的方式获得上市批准，在此之前应获得IDE批准并完成一项涉及50名患者的临床研究（含两个月的随访）；FDA已经检查了结果并宣布器械是实质等同的。

主动脉瓣和二尖瓣的PBVC属于三类器械，并且需要上市前批准（PMA）申请。基于主动脉瓣和二尖瓣的瓣膜成形术IDE，FDA通常会授予20名研究员和250名受试者的许可。

应在组织有序的临床研究中评价球囊瓣膜成形术的导管。临床研究开始前，申办方必须获得FDA（通过IDE申请）和机构审查委员会（IRB）的批准。除21 CFR第812部分规定的要求外，IDE中还应讨论以下项目。

1.	患者的选择和治疗应反映器械的预期用途和标签要求。应执行适当的临床评价以适当地选择瓣膜成形术的患者，并且应执行研究以评价手术后的结果。

2.	现行的FDA上市前批准政策要求：（a）对于主动脉球囊瓣膜成形术，应随访至少100名最初表现出成功结果的患者；（b）对于二尖瓣球囊瓣膜成形术，应随访至少50名最初表现出成功结果的患者。对于每种类型的瓣膜成形术，必须在瓣膜成形术之后对规定数量的患者随访六个月，然后才能提交PMA申请。为满足此类标准，进入研究的患者的原始数量（包括瓣膜成形术失败的患者）需要比规定数量大很多。在FDA批准PMA之前，研究应继续进行，并且登记参加研究的所有患者在PMA申请的审查期间应按照研究方案持续随访。FDA将要求五年的批准后随访期。随访研究应包含3个月时的2D回声和多普勒。应在6个月时执行导管插入术，除非患者的身体状况不适合该手术。在此情况下，可以替换为ZD回声和多普勒。如果通过超声波技术获得六个月的随访数据，则应在瓣膜成形术的过程中执行超声波检查以便将超声波检查结果与压力测量值关联。

3.	建立适当的方法或技术以准备球囊导管，插入及控制血管内的导丝和瓣膜成形术导管，将球囊放置在适当的瓣膜上，以及以适当的压力对球囊进行适当时间的充气。

4.	现有文献表明，应考虑有关器械使用的下列适应症、禁忌症和特别注意事项。

主动脉球囊瓣膜成形术的适应症

1.	对瓣膜置换术表现出较高风险的有症状的患者，以及

2.	拒绝手术的患者。

主动脉球囊瓣膜成形术的禁忌症

1.	轻度以上的主动脉反流；

2.	非瓣膜性主动脉狭窄；

3.	主动脉瓣的面积超过1平方厘米；

4.	严重的冠状动脉疾病——尤其是左侧主冠状动脉疾病；以及

5.	细菌性心内膜炎。

二尖瓣球囊瓣膜成形术的适应症

1.	二尖瓣面积为1.3cm2或更小；

2.	二尖瓣反流患者，1+或以下；

3.	有症状的患者；以及

4.	没有年龄或性别限制.

二尖瓣球囊瓣膜成形术的禁忌症

1.	二尖瓣面积大于1.5cm2；

2.	二尖瓣反流患者，大于2+；

3.	无症状的患者；

4.	主动脉反流，大于2+；

5.	细菌性心内膜炎；

6.	左心房血栓；

7.	超声心动图描记术记录到的严重瓣膜下纤维化患者；以及

8.	严重二尖瓣钙化患者。

（患有严重二尖瓣钙化和严重瓣膜下纤维化的患者只有在非手术候选人的情况下方可视为试验的候选人。）

5.	患者记录必须包含导丝和瓣膜成形术导管的型号、尺寸和长度，球囊的充气压力、充气时间，每个瓣膜成形术使用的充气周期的数量以及球囊破裂的任何证据。

6.	每位研究员必须完成研究记录。接受瓣膜成形术的每位患者的记录应包含日期、ID号、治疗前的症状、功能分级（NYHA）、对患者执行的测试的结果、狭窄程度、手术成功与否（根据预先确定的标准判断）、手术前后的压力梯度、患者对手术的耐受性、术后状况、并发症、需要的药物、以及任何其他相关数据。所有研究员必须采用统一的评价标准。

7.	必须分析所有患者数据以确定手术失败的原因以及所有并发症的原因。

8.	如果患者在瓣膜成形术期间或出院之前死亡，必须记录死亡的原因。在可能的情况下应进行尸体剖检并将调查结果上报FDA。信息应包含：a）患者死亡的手术节点；b）是否使用了另一种瓣膜成形术导管；以及c）是否尝试了人工瓣膜置换术。应提供死亡是否何种原因造成的观点，包括：（1）研究导管的问题，（2）瓣膜成形术，或者（3）其他因素。对于在剩余的随访期内死亡的患者，应尽可能完整地解释出现的情况，尽管我们可以理解此类文件证明将不如在医疗监督期间发生的死亡病例完整。

9.	应使用生存分析方法分析研究结果。应使用三个月和六个月的随访数据创建死亡率统计表，以便显示随访期结束时不出现各种术后并发症的预计概率。应对主动脉和二尖瓣的瓣膜成形术以及致命的和非致命的事件分别执行生存分析，包括与导管有关的和无关的并发症。应将研究结果与对照组（可能是类似研究的结果）对比。统计方法，例如曼特尔-亨塞尔、单自由度、卡方检验等，应用于生命统计表的任何对比。

E.	无生产意图的临床试验

FDA意识到很多医生使用曼斯菲尔德导管（目前上市销售用于儿童的肺瓣膜成形术）进行主动脉和二尖瓣的瓣膜成形术，尽管该FDA仅批准该导管用于肺的瓣膜成形术。FDA已经决定减少对此类研究员的要求，以便加快IDE的及时提交和审批。

此类IDE需要以下项目；

1.	之前的调查的报告

a.	所有出版的和未出版的不利消息的副本。

b.	来自Mansfield Scientific的有关引用本机构内任何适当文件的书面许可。

注：如果未获得b项的内容，则申请人必须提交之前的临床、动物和实验室试验的报告、所有出版物的参考书目、所有可得到的信息的汇总、以及非临床试验是否满足GLP条例的声明。

2.	研究计划

提交器械的名称和预期用途、研究目的和研究持续时间。

3.	方案

提交书面方案，其中说明方案科学可靠性的方法和分析。

4.	风险分析

对受试者增加的所有风险的说明和分析、降低风险的方法、研究的证据，以及患者群体的说明（人数、年龄、性别和状况）。

5.	监控程序

提供书面监控程序以及监察员的姓名和地址。

6.	研究员协议

提供研究员协议的范例、签署协议的研究员的姓名和地址，以及所有参与研究员将要或已经签署协议并且在签署协议之前不再添加研究员的证明。

7.	IRB信息

提供每个IRB的名称、地址和主席，以及IRB采取的措施（即批准-不予批准）。

8.	销售信息

提供器械收取的金额，如果出售的话，还应提供销售不构成商业化的原因解释。

9.	知情同意材料

提交需要提供给患者的所有表格和资料性材料。知情同意不应包含开脱性语言，并且应遵守21 CFR第50部分的要求。

10.	环境影响评价

应提交一份环境影响评价，其中说明研究器械的潜在环境影响，以及一份绝对排除本要求的声明。

更多指导性文件（医疗器械和辐射发光产品）

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm）

跨中心最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081752.htm）

合规办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070269.htm）

中心主任办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm110228.htm）

通讯与教育办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070271.htm）

器械评估办公室2010 至2016年度最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm198577.htm）

器械评估办公室1998至2009年度最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070272.htm）

器械评估办公室1976至1997年度最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080283.htm）

体外诊断和放射健康办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070274.htm）

监督和生物统计办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070275.htm）

科学与工程实验室办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070277.htm）

指南草案 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm407274.htm）

辐射发光产品指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm283507.htm）

撤销指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm425025.htm）