瓣环成形术环510（k）提交材料指南；行业及FDA工作人员最终指南

文件发布日期： 2001年1月31日

本文件将取代1999年11月26日颁布的瓣环成形术环510（k）提交材料指南。

|  | 美国卫生及公共服务部 美国食品药品管理局 医疗器械和放射卫生中心 循环支持和假肢器官分部 心血管和呼吸用器械部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见：

您可在任何时间提交意见和建议以供本机构考虑，提交的地址为马里兰州罗克维尔市渔民巷5630号1061室美国食品药品管理局人力资源和管理服务办公室管理体系和政策分部卷宗管理部（HFA-305），邮编20852。提交意见时，请参考本指南文件的确切标题。在下次修订或更新文件之前，机构可能不会对此有所行动。

关于本指南的使用或解释的问题，请致电(240) 276 - 4151或电邮至bette.lemperle@fda.hhs.gov联系Bette Lemperle。

额外副本

可通过互联网（http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1358.pdf），或者CDRH资源索取自动回传系统获取额外副本。为通过传真机接收本文件，请使用按键式电话拨打800- 899-0381或301-827-0111联系CDRH资源索取自动回传系统。按1进入系统。在第二次语音提示时，按1订购文件。输入文件编号1358并按井号键（#）确认。按照后面的语音提示完成您的请求。

瓣环成形术环510（k）提交材料指南；行业及FDA工作人员最终指南

本文件的目的是提供指导。其代表了本机构对上述主题的现有观点。它不对任何人产生或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。若存在符合相关法律和法规要求的可替代方法，则可以选用这种方法。

### 引言

本指导性文件描述了瓣环成形术环器械遵守二类器械特殊管理规定的方法。将本指导性文件指定为一种特殊管理规定意味着，试图确定其器械与参照瓣环成形术环器械实质等同的制造商应证明拟定的器械遵守本指南的具体建议或者提供安全性和有效性的等效保证的替代管理规定。

制定本指南的目的是将其用作支持瓣环成形术环的类别从三类变更为二类的特殊管理规定。瓣环成形术环是一种植入二尖瓣或三尖瓣心脏瓣膜周围的坚硬的或有弹性的环，用于瓣膜关闭不全的重建治疗（21 CFR 870.3800（a））。下文确定了提交材料中需要解决的问题。

### 最少工作量法

### 本指导性文件中鉴别的问题反映了我们认为在您的器械获得上市批准/许可之前需要解决的问题。在编制本指南的过程中，我们仔细考虑了适于本机构决策的相关法定准则。我们还考虑了您尝试遵守指南要求和解决我们鉴别的问题可能产生的工作量。我们认为，我们已经考虑了解决本指导性文件提出的问题的最少工作量法。然而，如果您认为请求的信息与您的未决申请的监管决定无关，或者存在解决问题的工作量更少的方法，则您应遵守“解决最少工作量问题的建议方法”文件中概括的程序。该文件可于我们中心的网站获得，网址为：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html。

### 解决已识别风险的控制措施：

性能试验：

- 生物相容性试验

- 计算结构分析

- 抗拉试验

- 缝合拉拔试验

- 灭菌验证

- 生物学试验，包括生物负荷和热原试验

- 保质期验证

### 标签：

- 禁忌症

进展的细菌性心内膜炎患者

- 潜在并发症

狭窄、血栓形成、血栓栓塞

溶血反应

回流

环断裂

左心室流出道梗阻

收缩期前移/低心排血量

环裂开

心内膜炎

与抗凝血剂有关的出血

心传导阻滞

冠状动脉的缝合损伤

- 使用说明书

无菌保证，预防性抗生素

定型

植入

缝合

提供和评估抗凝治疗

通过超声波心动描记术评估回流和收缩期前移

- 潜在风险的具体警告

因回流产生的溶血反应

因抗凝血剂产生的出血

心传导阻滞，冠状动脉损伤

下表提供了健康风险、这些风险的原因和结果、以及作为解决这些风险的控制措施的性能试验和标签的讨论。本指南还提供了这些器械的510（k）提交材料建议的性能或临床试验的更多信息。

| 风险： | 控制措施 |
| --- | --- |
| 组织和血液破坏： 材料 产品变异性 如果材料、表面光洁度和清洁度不足，可能导致血液和组织的破坏。 | 510(k) 按照FDA的生物相容性指南“使用国际标准化组织（ISO）10993‘医疗器械的生物学评价 第1部分：评价与试验’”的规定执行生物相容性试验。 |
| 血栓形成和血栓栓塞：材料 抗凝治疗 手术技术 产品变异性 瓣环成形术环通常由聚酯织物制成或覆盖了聚酯织物，与其他常用的植入材料（例如PTFE【特氟龙®】相比，其相对容易形成血栓。尽管聚酯愈合后通常会形成一层不会形成血栓的表面，在未充分愈合的瓣环成形术环上形成血栓可能构成血栓栓塞的潜在来源。血栓栓塞事件可能是任何新的、病灶的、具有临床表现的神经缺损， | 510(k) 按照FDA的生物相容性指南的规定执行生物相容性试验。 |
|  | 标签——使用说明书 建议或提供： 植入和缝合瓣环成形术环的技术。 松脱的缝合或螺纹的警告，其可能构成血栓形成或血栓栓塞的来源。 特别忌用瓣膜修复的病例。 |

| 风险： | 控制措施 |
| --- | --- |
| 血栓形成和血栓栓塞： 续 其发生在手术后超过三天以后，可能是短暂的（24小时内解决）或慢性的（持续超过24小时）。其可能是轻微的（暂时的后遗症）或严重的（造成永久性后遗症残留或需要重要的治疗，例如手术），并且可能由一系列事件触发：接受心血管外科手术，或者植入心血管器械，或已存在的医疗状况，例如心房颤动。 | 标签——使用说明书 包含以下声明： 血栓形成和血栓栓塞是与瓣环成形术环有关的潜在并发症。 有可能需要术后抗凝治疗。 只有接受过适当的瓣膜修复培训的外科医生可以使用该器械。 使用瓣环成形术环的外科医生应了解所有的抗凝疗法。 |
| 心脏扩张： 引起顽固性心力衰竭的心脏扩张与剩余回流有关（仅在瓣膜修复失败后出现）。 | 标签——使用说明书 建议或提供： 植入和缝合瓣环成形术环的技术，以及评估超声波心动描记术引起的回流的技术。 特别忌用瓣膜修复的病例。 瓣环成形术环扩界的注意事项和警告信息。 具体的定型技术，并解释适当确定环的尺寸的重要性。 包含以下声明： 与瓣环成形术环共同使用封闭器或选别器。 未修正的或复发的回流是与瓣环成形术环有关的潜在并发症。 只有接受过适当的瓣膜修复培训（包括环的植入和校形技术）的外科医生可以使用该器械。 只有经过充分培训的外科医生——能够决定机能不全的心脏瓣膜是否能够被修复，或者是否存在需要更换环的适应症——可以使用该器械。 |

| 风险： | 控制措施 |
| --- | --- |
| 溶血反应： 材料 手术技术 产品变异性 制造瓣环成形术环的材料通常具有已知的生物相容性，并且有在其他心血管器械中应用的历史，例如心脏瓣膜、血管移植物和起搏器。用于瓣环成形术环的材料包括钛、硅树脂、聚酯缝合线和聚酯移植材料。已经按照FDA的生物相容性指南（ISO 10993-1）的要求对这些材料进行了生物相容性试验，包括血液兼容性和溶血反应的试验。 | 按照FDA的生物相容性指南（ISO10993）的规定执行生物相容性试验。 |
|  | 建议或提供： 植入和缝合瓣环成形术环的技术 松脱的缝合或螺纹的警告，其可能构成溶血反应的来源。 手术后出现过度回流的注意事项和警告信息。 特别忌用瓣膜修复的病例。 包含以下声明： 即使轻微回流也可能引发溶血反应。 只有接受过适当的瓣膜修复培训的外科医生可以使用该器械。 只有经过充分培训的外科医生——能够决定机能不全的心脏瓣膜是否能够被修复，或者是否存在需要更换环的适应症——可以使用该器械。 |

| 风险： | 控制措施 |
| --- | --- |
| 回流： 手术技术 器械变异性 发生回流的原因通常是叶状器官异常，此类异常继发于支持性心脏结构的损坏，后者产生的原因包括：（i）退行性疾病，（ii）风湿性疾病，以及（iii）局部缺血或血管疾病。在极少情况下，不完整的修复可能导致残余回流，由此需要进一步修复或瓣膜置换术；然而，回流量（与患者的术前状况相比）几乎总是能够大幅降低。 | 标签——使用说明书 建议或提供： 特别忌用瓣膜修复的病例。 具体的定型技术，并解释适当确定环的尺寸的重要性。 瓣环成形术环扩界的注意事项和警告信息。 植入和缝合瓣环成形术环的技术，以及评估超声波心动描记术引起的回流的技术。 |

| 风险： | 控制措施 |
| --- | --- |
| 回流： 续 手术中的诊断工具可以帮助外科医生确定修复是否充分；如果不充分，决定是否需要执行进一步修复或瓣膜置换术。将回流量降低至最低水平可以在机能上帮助患者（例如改善生活质量），并且预计能够延缓心功能障碍的进展，包括心脏扩大。左心室射血分数和心脏壁增厚的超声心动描记术评估可以帮助预测二尖瓣回流的手术修复后的存活率。为降低左心室功能紊乱和回流患者的远期死亡率，建议在心室功能继续恶化之前进行早期手术治疗；从而使修复效果最大化。 | 标签——使用说明书续 包含以下声明： 未修正的或复发的回流是与瓣环成形术环有关的潜在并发症。 只有接受过适当的瓣膜修复培训（包括环的植入和校形技术）的外科医生可以使用该器械。 只有经过充分培训的外科医生——能够决定机能不全的心脏瓣膜是否能够被修复，或者是否存在需要更换环的适应症——可以使用该器械。 与瓣环成形术环共同使用封闭器或选别器。 |
| 狭窄： 手术技术 器械变异性 狭窄的原因包括先天性和后天性疾病，例如风湿性疾病。瓣环成形术环以及其他修复技术通常用于治疗狭窄，但偶尔会出现修复不完整的情况，进而导致持续性狭窄。随着疾病过程的发展，狭窄可能复发。 狭窄可能引起血液湍流并大幅降低心输出量，如果不进行治疗，最终可能导致瓣膜的纤维化和钙化，从而进一步降低心脏的效率。文献证明瓣环成形术环诱发狭窄和纠正性再次手术的概率相对较低。在大多数情况下，轻微狭窄是可以控制的，患者将继续表现出临床受益。 | 标签——使用说明书 建议或提供： 特别忌用瓣膜修复的病例。 植入和缝合瓣环成形术环的技术。 具体的定型技术，并解释适当确定环的尺寸的重要性。 瓣环成形术环缩界的的注意事项和警告信息。 包含以下声明： 狭窄是与瓣环成形术环有关的潜在并发症。 只有接受过适当的瓣膜修复培训（包括环的植入和校形技术）的外科医生可以使用该器械。 |

| 风险： | 控制措施 |
| --- | --- |
| 狭窄： 续 产生严重狭窄的原因可能是选择的瓣环成形术环太小或者手术后恶化的病情。 使用制造商提供的定型封闭器或模板适当地确定环的尺寸至关重要。如果瓣环成形术环尺寸过小，可能导致瓣膜狭窄。如果尺寸过大，可能导致回流。每种情况都可能引起患者治疗效果的减弱或者需要再次手术。 | 标签——使用说明书续 只有经过充分培训的外科医生——能够决定狭窄的瓣膜是否能够通过瓣环成形术被修复，或者是否需要执行瓣膜置换术——可以使用该器械。 与瓣环成形术环共同使用封闭器或选别器。 |
| 环断裂：材料或设计 手术技术 产品变异性 断裂的环的制造商研究了两个外植的环，并报告了变色和腐蚀材料（与锈类似）的斑块，表明环出现了弱化。促成环断裂的原因可能是右心室的过载和扩张——继发于严重的左侧疾病。外科技术引起的环变形也可能促成了此类事件。右心房增大——继发于心内膜炎诱导的二尖瓣回流——可能对环施加附加应力。出现环断裂的患者通常会在手术后数个月中表现出与右侧心脏的增大有关的远期三尖瓣回流（继发于左侧瓣膜手术失败），或者增强的肺血管阻力的持续。放射线照相术确认了与环的断裂有关的异常环形状。所有患者接受了再次手术以更换瓣环成形术环，在大多数情况下，还对左侧心脏的瓣膜进行修复或更换。 | 510(k) 使用计算结构分析法评价瓣环成形术环（实心）的结构完整性（例如有限元分析）。 执行拉伸试验以确定瓣环成形术环的总强度，并确保结构失效只会发生在比在体内经历的负载更高的负载条件下。 |
|  | 标签——使用说明书 建议或提供： 特别忌用瓣膜修复的病例。 植入和缝合瓣环成形术环的技术。 包含以下声明： 环的断裂是与使用有关的潜在并发症。 只有接受过适当的瓣膜修复培训的外科医生可以使用该器械。 注意，请勿使用快口尖型缝合针。 请勿按照解剖特征将环进行变更或使其变形。 |

| 风险： | 控制措施 |
| --- | --- |
| 左心室流出道梗阻，LVTO： 手术技术 产品变异性 LVOTO是由收缩期前移（SAM）造成的。SAM和LVOTO存在一定联系，为二尖瓣修补术的潜在并发症。根据成因和严重性的不太能够，每种并发症均可在手术中治疗。严重的SAM和LVOTO可能需要手术矫正二尖瓣瓣叶的尺寸、形状和接合。LVOTO可通过术中超声波心动描记术检测（脱离心脏旁路）。适当地确定瓣环成形术环的尺寸可以帮助限制环的缩小。 | 标签——使用说明书 建议或提供： 特别忌用瓣膜修复的病例。 校形技术和适当地确定环的尺寸的重要性。瓣环成形术环尺寸过大的警告。 包含以下声明： 左心室流出道梗阻是与瓣环成形术环有关的潜在并发症。 只有接受过适当的瓣膜修复培训的外科医生可以使用该器械。 与瓣环成形术环共同使用封闭器或选别器。 |
| 收缩期前移（SAM）/低心排血量 有些研究员认为坚硬的瓣环成形术环会影响二尖瓣环在心脏收缩期间的前后径的缩小，并引起二尖瓣装置向下朝流出道移动，进而造成SAM。其他研究员已经报告了弹性环也与SAM和LVOTO有关。术中超声波心动描记术已经简化了诊断过程，而术后医疗，例如术中血管内容量充满和减少或者停止静脉内变力疗法，已经降低了再次手术的数量并延长了旁通的时间。二尖瓣成形术的"滑动瓣叶"和其他技术已经明显地降低了术后SAM病例的数量。参见LVOTO | 标签——使用说明书 建议或提供： 使用超声波心动描记术评估SAM的技术。 特别忌用瓣膜修复的病例。 植入和缝合瓣环成形术环的技术。 校形技术，并解释适当地确定环的尺寸的重要性。 瓣环成形术环尺寸过大的警告。 包含以下声明： 收缩期前移和低心排血量是与瓣环成形术环有关的潜在并发症。 只有接受过适当的瓣膜修复培训的外科医生可以使用该器械。 与瓣环成形术环共同使用封闭器或选别器。 |

| 风险： | 控制措施 |
| --- | --- |
| 环的开裂： 材料或设计 手术技术 产品变异性 与瓣环成形术环的初步修复有关的开裂可能是可以避免的，并且发病率应可随经验的累积逐渐降低。脆弱的组织或者患者的环的其他劣化可能也起到了一定的促进作用。在172位细菌性心内膜炎患者中，有一位患者在手术后立即出现了环的开裂。因车祸引起的钝性胸部创伤也造成了环的开裂。审阅的所有论文均未将开裂归因于器械的织物缝合环的故障。 | 510(k) 执行缝合拉拔试验以确定瓣环成形术环中的织物强力，以及确保织物的缝合口能够承受心脏环的缝合。 执行拉伸试验以确定瓣环成形术环中使用的织物的总强度，并确保结构失效只会发生在比在体内经历的负载更高的负载条件下。 |
|  | 标签——使用说明书 建议或提供： 特别忌用瓣膜修复的病例。 植入/缝合器械的技术。 包含以下声明： 环的开裂是与使用有关的潜在并发症。 只有经过适当的瓣膜修复培训和充分培训的外科医生——能够决定不健全的瓣膜是否能够通过瓣环成形术被修复，或者是否需要执行瓣膜置换术——可以使用该器械。 |
| 心传导阻滞： 手术技术 造成传统系统损坏的原因可能是疾病或不适当的外科技术，例如缝合位置或房室结的针穿刺。与瓣膜修复有关的心传导阻滞的发生率较低，其主要原因是外科技术或患者的身体状况，而不是瓣环成形术环本身。瓣膜修复后出现的心传导阻滞可通过起搏器控制以恢复窦性节律。 | 标签——使用说明书 建议或提供： 特别忌用瓣膜修复的病例。 植入和缝合瓣环成形术环的技术 包含以下声明： 心传导阻滞是与瓣环成形术环有关的潜在并发症。 只有经过适当的瓣膜修复培训的外科医生可以使用该器械。 请勿在心房肌组织上缝合，因为这可能损害心脏传导功能。 |

| 风险： | 控制措施 |
| --- | --- |
| 心内膜炎： 材料 灭菌 手术技术 产品无菌性 心内膜炎是由各种病原体引起的。诊断基于习惯的临床标准：血培养阳性、临床症状（发热、新的或改变的心杂音、脾肿大、免疫病理损伤和体循环栓塞）和/或组织学检查结果。心内膜炎是接受开腹心脏手术的患者的一种已知风险。出现进展的细菌性心内膜炎的患者忌用瓣环成形术环。心内膜炎患者通常采用医学疗法，包括按照成因病原体进行的药物治疗。举例来说，已经证明，对涉及二尖瓣瓣环成形术环的黄曲霉心内膜炎的治疗可以同时采用外科疗法和抗真菌疗法。修复后出现的心内膜炎的治疗方法可能还包括瓣膜置换术。 | 510(k) 按照ISO 10993FDA的生物相容性指南的规定执行生物相容性试验。 执行灭菌确效以确保灭菌程序能够提供10-6的无菌保证限值（SAL）。 执行生物学试验、热原试验和生物负荷试验以确保生物污染物处于允许界限范围内。 对选别器组执行灭菌、验证和生物学试验以确保能够按照标签规定的参数对环选别器进行清洁和灭菌。 验证包装的保存期限以确保器械在标签规定的时间内能够维持无菌性： - 模拟的或真实的运输和装卸条件——坠落、振动、堆垛、温度、湿度和大气压力极限值，然后进行器械的功能性试验 - 真实或加速老化——如果使用了加速老化条件，计划执行实时追踪以验证加速结果 - 包装完好性和隔离性的评估——使用经过验证的物理或微生物方法 |

|  | 标签——使用说明书 建议或提供： 特别忌用瓣膜修复的病例。 接受器械的患者可能的预防性使用抗生素的指示。 打开瓣环成形术环的包装以及维持无菌区的指示。 警告信息（如果适用的话），说明选别器非无菌的，使用前必须进行灭菌；其中还应包含环选别器部件的具体清洁和灭菌参数。 |
| --- | --- |
| 心内膜炎：续 | 标签——使用说明书续 包含以下声明： 心内膜炎是与瓣环成形术环有关的潜在并发症。 只有经过适当的瓣膜修复培训的外科医生可以使用该器械。 瓣环成形术环忌用于进展的细菌性心内膜炎。 检查包装，确保其未被打开或损坏。 |

| 风险： | 控制措施 |
| --- | --- |
| 与抗凝血剂有关的出血： 与抗凝血剂有关的出血是心脏外科手术的一种已知并发症。与瓣膜置换术相比，使用瓣环成形术环修复瓣膜提供了一个优势，即可能不需要长期抗凝治疗。因此，与抗凝血剂有关的出血很少与瓣环成形术环有关。发生时，可以认定出血是由抗凝治疗造成的。对患者的抗凝治疗进行适当的管理可以降低出血的风险。 | 标签——使用说明书 建议或提供： 特别忌用瓣膜修复的病例。 使用术后抗凝治疗时，仔细监测患者的抗凝作用的状态，使用瓣环成形术环的外科医生应了解抗凝疗法。 包含以下声明： 与抗凝血剂有关的出血是与瓣环成形术环有关的潜在并发症。 只有经过适当的瓣膜修复培训的外科医生可以使用该器械。 |
| 缝合对冠状动脉的损伤： 缝合对冠状动脉的损伤可能造成凝块的形成，进而导致心肌梗死和死亡。该并发症可能发生在瓣膜置换术或者任何靠近冠状动脉的心脏外科手术中。 | 标签——使用说明书 建议或提供： 特别忌用瓣膜修复的病例。 植入和缝合瓣环成形术环的技术 包含以下声明： 不得在冠状动脉回旋支或右冠状动脉上进行缝合。 冠状动脉的损伤是与瓣环成形术环有关的潜在并发症。 只有经过瓣膜修复培训的外科医生可以使用该器械。 |

### 瓣环成形术环的性能试验

下文提供了使用体外试验验证新的瓣环成形术环的通用方案。试验并非详尽的，而是适用于大多数瓣环成形术环设计的典型试验。每个制造商应负责选择适用于其特殊设计的试验。

本指南仅讨论了体外试验。生物相容性和无菌性分别在FDA的指导性文件“使用国际标准化组织（ISO）10993‘医疗器械的生物学评价 第1部分：评价与试验’”和“510（k）无菌性审查指南K90-1”中进行了说明。制造商还可以获取其他共识标准和FDA的指导性文件，以便帮助其设计适当的试验以验证新的瓣环成形术环设计。共识标准包括美国国家标准协会、美国材料与试验协会、医疗器械促进协会和国际标准化组织的特定标准。

体外和计算试验——应提供计算分析、拉伸试验和缝合拉拔试验。

计算分析用于评价新瓣环成形术环设计（实心）的结构完整性。计算研究的一种常用方法是有限元分析，尽管也可以使用其他方法。验证体外条件下的环的结构完整性可以提供针对结构失效的保证。计算分析还是确定假体的动态失效模式的一种有效方法。此类试验可用作解决环断裂风险的一种特殊控制措施。

拉伸试验用于测量瓣环成形术环的总强度，并确保结构失效只会发生在比在体内经历的负载更高的负载条件下。拉伸试验还可用于确定最薄弱的设计元素。拉伸试验用作解决环断裂和缝合环织物失效的特殊控制措施。

缝合拉拔试验用于确定新的瓣环成形术环设计的织物成分的强度，并确保织物缝合口能够承受心脏环的缝合。执行本试验的方法是将缝合线穿过缝合口的织物，在拉伸试验仪器中拉动环和缝合线直至失效。本试验用于验证织物是否能够承受在体内经历的力。建议将缝合拉拔试验用作帮助预防环开裂的特殊控制措施。

附加试验——建议根据重大的新技术为瓣环成形术环执行更广泛的体外试验和计算研究以及动物和/或临床研究。新技术的示例包括新材料（例如聚氨酯，易受氧化或水解降解的影响）、新设计（例如与当前模型实质不同的设计）、新的外科和/或缝合技术（例如预期用于经皮植入或内镜植入）等。应根据具体情况考虑这些试验。