行业和FDA工作人员指南- II类特殊控制指南文件：供普通公众在公共卫生突发事件情况下使用的过滤式面罩呼吸器

文件发布日期：2007年7月3日

有关本文件的问题，请联系Sheila A. Murphey, MD，电话：301-796-6302，或电子邮件：sheila.murphev@fda.hhs.gov (mailto:sheila.murphev@fda.hhs.gov)。

|  | 美国卫生与公共服务部 美国食品药品管理局 器械和放射卫生中心 感染控制器械分部 麻醉学、综合医院和感染控制部 器械评估办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

您可随时向档案管理部、管理制度和政策部、人力资源和管理服务部和美国食品药品管理局（地址：5630 Fishers Lane, Room 1061,(HFA-305), Rockville, MD,20852）提交书面意见和建议，以供美国食品药品管理局考虑。您还可将电子评论发送至Regulations.gov（http://www.regulations.gov）。请用联邦公报所颁发的适用性通知所列的档案编号标识所有评论。下次修订或更新本文件前，美国食品药品管理局不得对此做出评论。

额外副本

可从互联网上获取额外副本。您还可将电子邮件请求发送至CDRH- Guidance@fda.hhs.gov（mailto:CDRH-Guidance@fda.hhs.gov）以获取一份指南文件副本。请使用档案编号（1626）以确定您所需的指南文件。

目录

1. 	引言

最简易方法

2.	背景

3.	简易510(k)提交件的内容和格式

4.	范围

5.	器械描述

6.	需特殊控制的问题

7.	NIOSH 认证

8.	贴合评估

9.	生物相容性测试

10.	标签

附录A  贴合评估测试结果的建议分析

附录A-贴合评估测试结果的建议分析

行业和FDA工作人员指南- II类特殊控制指南文件：供普通公众在公共卫生突发事件情况下使用的过滤式面罩呼吸器

- 1. 	引言

本指南文件作为特殊控制指南文件编制，旨在支持过滤式面罩呼吸器（供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用）的分类，将器械归类为II类（特殊控制）。本器械属于一次性半面罩、自吸过滤式空气净化颗粒呼吸器，预期用于遮盖佩戴者的鼻部和口部，以帮助佩戴者减少暴露于致病性生物空中悬浮颗粒。本指南文件将与联邦公报通知一同发布，公布确定供普通公众在公共卫生突发事件情况下使用的过滤式面罩呼吸器的分类建议。

自器械类型分类最终规则生效之日起，任何提交供普通公众在公共卫生突发事件情况下使用过滤式面罩呼吸器的公司均需解决特殊控制指南文件所涉及的问题。然而，本公司仅需证明其器械符合指南文件的建议或以其他方式提供安全性和有效性的等效保证。此外，该器械必须满足分类法规所规定的其它特殊控制。（参见第4节.范围）

该公司必须证明其器械通过符合指南文件的建议或以其它方式提供安全性和有效性的等效保证，解决了指南文件所确定的安全性和有效性问题。

- 返回顶部

- 最简易方法

本指南文件所确定的问题代表我们认为在您的器械销售前所需解决的问题。在编制指南文件时，我们认真考虑了美国食品药品管理局制定的相关法定标准。我们还考虑到您在尝试遵循指导并解决我们已经确定的问题时可能面临的负担。我们认为已考虑解决指南文件中所提出问题的最简易方法。然而，如果您认为有可用于解决问题的负担少的方法，则应遵循《用于解决最少负担问题的建议方法》所述的程序。

- (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/MedicalDeviceProvisionsofFD AModernizationAct/ucm136685.htm)”文档。

- 返回顶部

- 2.	背景

FDA认为，当特殊控制与一般控制结合时将足以合理保证供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用的过滤式面罩呼吸器的安全性和有效性。因此，计划将该器械推向市场的制造商必须：（1）符合《联邦食品、药品和化妆品法案》（法案）的一般控制规定，包括21 CFR 807子部分E所述的上市前通知要求，（2）解决本指南文件所述的供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用的过滤式面罩呼吸器的安全性和有效性问题，（3）满足该类型器械适用的分类法规21 CFR 880.6260所指定的其它特殊控制，及（4） 在器械上市前，获得FDA的实质等同性认定。

该特殊控制指南文件确定了供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用的过滤式面罩呼吸器的分类法规和产品代码（请参见第4节.范围）。此外，该特殊控制指南文件的其它章节列出了FDA确认的需特殊控制的问题，并描述了一些措施。如果制造商采取这些措施并与该类型器械所指定的其它特殊控制和一般控制相结合，将有助于合理保证供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用的过滤式面罩呼吸器的安全性和有效性。本文件的所有建议只适用于供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用的过滤式面罩呼吸器。同时，除另有规定外，本文件中全部“呼吸器”参考文件仅指预期供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用的过滤式面罩呼吸器。就上市前通知提交件的内容需求而言，本文件补充了其它FDA文件内容。另可参见 21 CFR 807.87、传统和简易510(k)格式1和FDA器械 “如何编写510（k）提交件” 建议2。

如标题为《新510(k)范例—用于在上市前通知中证实实质等同性的替代方法；最终指南指南文件》（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080187.htm）所示，制造商可提交传统510(k)或简易510(k)或特殊510(k)。FDA认为简易510(k)提供了证实新器械实质等同性的最简易方法，特别是在FDA发布II类特殊控制指南文件后。另外，考虑对他们自己的获许可器械进行改造的制造商也可通过提交特殊510(k)来减轻法规方面的负担。

- 返回顶部

- 3.	简易510(k)提交件的内容和格式

简易510(k)提交件必须包括21 CFR 807.87所列的必要要素，包括足以描述器械及其预期用途和使用说明的建议器械标签。在简易510(k)中，FDA可将总结报告的内容视为21 CFR 807.87(f)或(g)含义下的适当支持性数据。因此，我们建议您将其纳入总结报告。该报告应描述如何在器械开发和测试过程中使用该特殊控制指南文件且应简要描述所用方法或测试、测试数据的总结报告或用于解决本指南文件所列风险的验收标准的描述以及您器械的其他特定风险。本节提供的信息符合807.87节的一些要求以及我们建议您在简易510(k)所应包括的一些其他项。

- 封面

封面应将提交件明确识别为简易510(k)并引用本特殊控制指南文件的标题。

拟定标签

拟定标签应足以描述器械及其预期用途和使用说明。（本指南文件所涵盖类型器械的描述中所应包括的具体信息，请参见第10节.标签。）

总结报告

我们建议总结报告包含以下内容

器械及其预期用途的描述

我们建议该描述包括对性能规格的完整讨论以及详细、所标示的器械图纸（在适当情况下）。（我们建议您在本指南文件所涵盖类型器械的器械描述中包括的特定信息，请参见第5节.器械描述。）您还应提交《使用适应症》附件。3

器械设计要求描述

我们建议简要描述器械设计要求。

识别风险分析方法

我们建议您识别用于评估通用器械和专用器械设计的风险剖面和该分析的结果。（FDA确认需特殊控制影响该器械安全性和有效性问题，请参见第6节.）

器械特性的讨论

我们建议讨论用于解决II类特殊控制指南文件所述风险的器械特性以及风险分析所确定的其他风险。

功效性描述

我们建议您简要描述已使用或计划用于解决II类特殊控制指南文件第7.8和9节所确定的每个功效性方面。如果您遵循建议的测试方法，可引用该方法而非描述该方法。如果您修改建议的测试方法，您可引用该方法，但还应提供充分信息以解释修改的性质和原因。就每项测试而言，您应（1）以清晰简洁的方式（例如：表格）简要说明测试所产生的数据或，（2）描述您将应用于测试结果的验收标准.4-（另请参考21 CFR 820.30,第C子部分—质量体系法规的设计控制。）

依赖于标准

如果您选择依赖于任意器械设计或测试部分的公认标准，则您可包括：

•	器械上市前将进行测试并满足指定验收标准的声明；或

•	标准的符合性声明5

由于符合性声明以测试结果为基础，因此我们认为在您完成标准描述的测试之前，您还无法正确提交符合性声明。有关更多信息，请参见该法案的第514(c)(1)(B)节和FDA指南文件，实质等同性确定中标准的使用：行业和FDA的最终指南

- (/MedicalDevices/DeviceRequlationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm073752.htm)。

如果您不清楚如何解决FDA识别出的风险或通过风险分析识别出的风险，我们会要求提供器械性能特性方面的相关附加信息。如需要，我们还可请求提供其他信息，以评估验收标准充分性。（依据21 CFR 807.87(l)，我们可请求提供确定实质等同所需的其他信息。）

作为提交简易510(k)的替代方法，您可提交传统510(k)。传统510(k)应提供21 CFR 807.87所要求的所有信息和数据以及本指南文件所示的所有信息和数据。一份传统510(k)应包含所有方法、数据、验收标准和结论。考虑对获批准器械进行修改的制造商应考虑提交特殊510(k)。

上述一般性讨论适用于需符合特殊控制指南文件的任何器械。以下为如何将该特殊控制指南文件用于供普通公众在医疗突发事件情况下使用的过滤式面罩呼吸器的上市前通知提交件的具体讨论。

- 返回顶部

- 4.	范围

本文档的范围仅限于以下II类器械，如21 CFR 880.6260（产品代码NFJ）所述：

供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用的过滤式面罩呼吸器21 CFR 880.6260

识别。供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用的过滤式面罩呼吸器是一种一次性半面罩、自吸过滤式空气净化颗粒呼吸器，预期用于遮盖佩戴者的鼻部和口部，以帮助佩戴者在公共卫生医疗突发期间减少暴露于致病性生物空中悬浮颗粒。这些器械由聚合物材料组成且预期用于与面部紧密贴合并通过过滤颗粒材料工作。

除该指南文件外，根据42 CFR第84部分（21 CFR 880.6260(b)(1)），这些器械还应遵守由美国国家职业安全卫生研究所（NIOSH）认证为自吸过滤式空气净化颗粒呼吸器（最低过滤效率分类为N95）的特殊控制。附加特殊控制讨论，见该指南文件的第7节。

预期供外科手术用呼吸器，见21 CFR 878.4040且未包含在该指南文件的范围内。

- 返回顶部

- 5.	器械描述

我们建议您通过第4节.范围所述法规和产品代码确定您的器械。我们建议您将您的器械与实质等同比较器械做比较。我们建议您提供信息来证明新器械与合法上市实质等同比较器械的相似点和不同点。如可能，可实施并排比较。我们另建议您描述不同之处是如何影响您新器械的安全性和性能。我们建议您描述呼吸其的材料成分。材料成分的描述应纳入以下，如适用：

面料种类，例如：

•	聚丙烯

•	纺粘、熔喷无纺布。

其它材料：

•	金属，（如果在鼻部特性中使用）

•	化学添加剂（我们建议您提供所用每种化学添加剂的材料安全数据表（MSDS））

•	弹性材料，如果在发带中使用。

我们另建议您提供以下信息以描述您的器械：

•	大小

•	外形尺寸

•	面罩款式，例如：圆锥状、鸭喙形或其它

•	橡皮筋和其它连接物。

- 返回顶部

- 6.	需特殊控制的问题

FDA认为，需采取特殊控制，以帮助解决影响供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用过滤式面罩呼吸器安全性和有效性的以下问题。

A.	确保过滤和透气性

对于旨在减少佩戴者暴露于致病性生物空中悬浮颗粒的类型呼吸器，其需要由具有高效过滤此类颗粒的过滤材料组成。同时，由于此类型器械取决于佩戴者的正常呼吸以通过呼吸器材料吸取环境空气，并进入肺部，呼吸器材料另应允许充足呼吸。

B.	确保适当贴合

该器械应与佩戴者的面部紧密贴合且无任何间隙，允许空气达到佩戴者的呼吸道且未通过过滤器材料。否则，呼吸器的不当贴合可能造成吸入空气中携带的致病性生物空中悬浮颗粒（从器械的两侧穿过）。

C.	避免不良皮肤反应

减少佩戴者暴露于致病性生物控制悬浮颗粒需要，器械与面部适当贴合。如果与皮肤接触的呼吸器材料不具有生物相容性，其可能造成不良反应，例如：发红、瘙痒和皮肤刺激。

D.	确保适当使用

虽然供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况中用的过滤式面罩呼吸器有助于减少佩戴者在公共卫生医疗突发事件（因此暴露存在严重风险）期间暴露于致病性生物空中悬浮颗粒，但这些器械不提供完整的防感染保护。即使当正确持续使用时，过滤式面罩呼吸器不能消除所有的呼吸道感染且许多病原菌可能通过空中悬浮颗粒传播，也可能通过其它路径传播。（由于供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况中用的过滤式面罩呼吸器尚未做特殊微生物群测试，因此，保护免受特殊病原菌的程度尚不得知且将随着实际特殊状况而变化。）

呼吸器应始终与其它感染控制和呼吸保护措施配用。此外，由于呼吸器的外部在正常使用期间可能受到传染性物质的污染，因此，适当搬运和处置对避免呼吸器成为感染源传播载体很重要。

而且，用户未确保呼吸器的适当贴合可能导致患者暴露于致病性生物空中悬浮颗粒。由于呼吸器的大小专为成人设计，因此，某些群体（例如：儿童）将不可能实现适当贴合。

对于某些患有潜在心脏、肺部或相关疾病的用户，达到旨在有助于减少暴露于致病性生物空中悬浮颗粒所需贴合可能过度加剧潜在的疾病，引起这些人群对是否能安全使用的关注。

最终，如果重复使用，这些呼吸器的安全性或有效性尚未确定，而且由于呼吸器本身可作为传输载体，因此由多名用户使用同一呼吸器可能造成不良健康后果。

FDA已确定解决上述识别问题的措施，旨在合理保证该器械的安全性和有效性。在表1，FDA简要汇总了各个问题和解决问题的建议措施，如指南文件的进一步所述。根据42 CFR 第84部分，除本指南文件所建议的措施外，此类型器械的分类法规指出了预期用于解决某些问题的其它特殊控制，表明此类型的器械必须被NIOSH 认证为自吸过滤式空气净化颗粒呼吸器（最低过滤效率分类为N95），参见21 CFR 880.6260(b)(1)。此特殊控制要求的进一步讨论，见本指南文件的第7节。

表 1-需特殊控制的问题和建议的缓解措施

| 所识别出的风险 | 缓解措施 |
| --- | --- |
| 确保过滤和透气性 | NIOSH 认证（21 CFR 880.6260(b)(1)和第7节） |
| 确保适当贴合 | 贴合评估测试（第8节）标签（第10节） |
| 持久的不良皮肤反应 | 生物相容性测试（第9节） |
| 确保合理使用 | 标签（第10节） |

您还应在提交510(k)前对其进行风险分析，以识别对您的其它器械造成的特定风险。510(k)应描述所用的风险分析方法并包括该分析结果。如果您选择使用替代方法解决本文档所述的特定风险或已确定本文档所述的额外风险，则您应提供足够的详情来支持您用来解决该风险的方法。

- 返回顶部

- 7.	NIOSH认证

根据42 CFR 第84部分，为帮助确保致病性生物空中悬浮颗粒的过滤性和呼吸器的透气性，作为特殊控制，21 CFR 880.6260(b)(1)中的FDA法规要求您的器械须由美国国家职业安全卫生研究所（NIOSH）认证为自吸过滤式空气净化颗粒呼吸器，最低过滤效率分类为N95。6归于首次分类FDA令（确定该分类）的对象且符合FDA令（修订日期：2016年10月1日）的由NIOSH根据该FDA令的这些要求认证的首次合法实质等同比较器械。 FDA的决定即为：NIOSH认证是适当的特殊控制，旨在依据此分类（依赖于NIOSH认证依据这些要求所提供的过滤效率和透气性的保证）帮助确保呼吸器预期使用的安全性和有效性，有效期截至FDA的分类顺序日期2007年5月8日。如果NIOSH在未来修订认证需求，FDA将评估修订的NIOSH法规项下的认证是否适于此分类内适于器械适当特殊控制以及是否可通过适当的程序修订FDA法规。

认证呼吸器所用的NIOSH法规要求呼吸器通过NIOSH监管测试确定过滤介质能过滤至少95%的受试颗粒气溶胶，并被确定为最具穿透型。7当病原菌的性质和浓度尚未知时，此高水平的过滤效率有助于减少佩戴者暴露于致病性生物空中悬浮颗粒环境，降低公共卫生医疗突发状况下的风险。同时，NIOSH认证另能确保通过确定呼吸器的最大气流阻力维持过滤和透气性之间的极限平衡，8并确保佩戴者能保持足够的呼吸。您应在您的提交件中纳入呼吸器NIOSH证明书的副本。9

- 返回顶部

- 8.	贴合评估

如前所述，普通公众所用呼吸器所提供的佩戴者暴露减少取决于呼吸器的设计是否与面部密切贴合、能否正确佩戴上以及呼吸机的过滤效率。为满足适当贴合的需求，我们建议您进行贴合评估并解决呼吸器的佩戴和标签上贴合说明问题（参见下文第10节.标签）。为实现贴合评估，FDA建议您在受试者小组（充分代表器械的预期用户）评估器械的贴合特性，符合您的建议标签。FDA建议使用为此所确定的受试者小组，其特性和效用均得到已出版的科学研究的支持。测试小组的实例包括双变量小组（由NIOSH的国家个人防护技术实验室（NPPTL）最近所描述的），和较陈旧的洛斯阿拉莫斯国家实验室小组。10,11如果您使用由原描述改动的另一小组奥拉小组，您应描述测试小组的不同之处、把不同小组成分的科学理由以及这些不同之处是如何让经改动的小组充分代表该器械的预期用户。

测试小组的规模应足以为您的性能测试结果提供有效统计分析。小组受试者应没有佩戴职业呼吸器的过往经验且在实施呼吸器的贴合评估测试前不应经历职业呼吸器培训或贴合测试12，由于受试者的表现预期代表普通公众的表现。预期在使用此呼吸器前公众成员不具有此类呼吸器贴合培训和测试。FDA建议测试小组受试者应提供有器械的预期标签，标签含有呼吸器的佩戴和使用说明。应要求受试者仔细阅读使用说明，然后佩戴呼吸器并进行定量合体评估。

FDA建议，呼吸器的贴合特性和性能应通过定量贴合测试方法进行评估，其详尽描述，见出版的科学论文。13所使用的定量最佳方法应具有明确的性能特性和结果/错误率（错误是错误识别正确贴合测试的通过/未通过率）且应在科学文献中描述。FDA建议通过29 CFR 1910.134，附录A，第1部分，A，所述的一般贴合测试程序来获取贴合因子的测量值，除鬼脸锻炼外。每个受试者的测试重复次数应基于贴合测试的科学文献。FDA建议每个受试者进行三重测试或更多。由NIOSH国家的个人防护技术实验室得到的最近几项研究发现，TSI 生产的PortaCount Plus （带有N95 Companion）是适于贴合测试的方法。14,15

就您测试的每个过滤式面罩呼吸器模型而言，FDA建议您识别在全部贴合测试中达到不同贴合因子水平16的一小部分人口，例如：5个或10个贴合因子，依据使用说明选择和佩戴呼吸器时，应包括使用密封检查的说明。

FDA建议您对贴合测试结果进行统计分析并说明变异度和置信区间。我们建议您使用性能数据计算受试者中获取指定贴合因子（至少戴上95%）的百分比并说明结果、时间百分比和用户以及2、5、10、50和100（对于贴合因子）（95%置信区间）。表格形式是可取的，如附录A所示。附录A中同样解释了所建议分析的原理和方法。

贴合因子测量值变异可被划分为两个组分：受试者间变异和受试者内变异。就影响呼吸器特性的个体特征而言，受试者间变异源于潜在用户群体的异质性。受试者内变异系指特定用户接受保护等级时重复测量的波动。我们建议您将贴合因子测量值定量分析时的两个变异源考虑在内。FDA建议的统计方法，参见附录A。

您应解释测试群体的贴合测试表现是如何证明呼吸器能帮助减少器械的佩戴者暴露于致病性生物空中悬浮颗粒。请在解释中提及您贴合因子测试结果的变异程度。如果任何受试者未获得至少2个贴合因子，其可能建议呼吸器贴合将不足以确保，该器械能帮助佩戴者减少暴露于致病性生物空中悬浮颗粒。

- 返回顶部

- 9.	生物相容性测试

为解决所识别的不良皮肤反应风险，FDA建议您使用适于有限接触器械（接触完好皮肤）的ISO-10993国际标准，医疗器械的生物评估第1部分：评估和测试17来评估FDA指南文件所述的呼吸器材料的生物相容性。您应选择适于器械持续时间和接触水平的测试。如果型号相同和患者接触时间相同的实质等同比较器械使用完全相同的材料和完全相同的材料处理，您可识别实质等同比较器械以代替提供生物相容性测试。在生物相容性测试中，呼吸器材料中添加化学添加剂可能会改变材料的活性。如果提交件包括含有不同化学添加剂（相较于实质等同比较器械所用添加剂）的呼吸器材料，您应对每种包含新化学添加剂的材料进行生物相容性测试。

- 返回顶部

- 10.	标签

供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下用呼吸器预期供场外交易（OTC）使用。以下建议旨在帮助您编写满足21 CFR 第801部分和该法案18各项要求的标签。此外，为解决所识别的问题（需要特殊控制贴合不当或使用不当），FDA提供一些解决标签使用和贴合更具体的建议。

- A.	与呼吸器NIOSH认证相关的标签问题

由于供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用的过滤式面罩呼吸器与其它器械使用的没有合法上市的其它产品很相似，FDA建议在编写器械标签时应考虑以下内容：

如上所述，依据 21 CFR 880.6260(b)(1)，供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用过滤式面罩呼吸器必须经过NIOSH认证。依据NIOSH法规，呼吸器可能属于其中几个分类中之一，指定分类与所确立的过滤效率相关。参见42 CFR 84.170。如果您的器械标签，包括您的产品名称，使用42 CFR 84.170 中规定的“N95”或其它NIOSH分类术语，参考文件应与 NIOSH 所提供的产品分类完全相符。否则，依据21 USC 352(a)，您的标签可能错误或具有误导性，使您的器械贴错标签。

其次，唯有经FDA评估的呼吸器才可以器械用途出售，但有许多其它以其他用途出售的经NIOSH认证的呼吸器。为帮助消费者识别产品是否经评估供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用，FDA将不会反对制造商在供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用过滤式面罩呼吸器纳入以下声明：“FDA已许可将此呼吸器供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用，以帮助佩戴者减少暴露于致病性生物空中悬浮颗粒。NIOSH未将呼吸器作为医疗器械进行评估。”在贴标签时，应包含上述声明，“空气中的微生物”一词可取代或作为“致病性生物空中悬浮颗粒”使用。

- B.	确保正确使用的标签

本特殊控制指南文件所述的过滤式面罩预期供普通公众在公共健康医疗事件情况下使用。标签应表明，用户如何在公共卫生医疗突发事件情况下确定何时佩戴者暴露于致病性生物空中悬浮颗粒，例如：通过咨询公共卫生部门，以及家庭用户在公共卫生医疗突发事件情况期间从哪些来源能找到其他公共卫生信息。（鉴于对后者的考虑，FDA建议，由于用户可能储存这些器械供在今后公共卫生医疗突发事件情况下使用，制造商应避免可能过时的专用参考。）

供普通公众在公共健康医疗事件情况下使用的过滤式面罩呼吸器预期用于遮盖佩戴者的鼻部和口部，以帮助佩戴者减少暴露于致病性生物空中悬浮颗粒。虽然这些呼吸器可能提供有保护免于吸入传染性空浮粒子，但仍可能通过其它途径传播。FDA建议，器械标签应包括预期适于与其它感染控制和呼吸保护措施配用以及该产品不提供预防感染保护的声明。我们建议给出更多此类措施的实例，例如：洗手、咳嗽卫生和适当处置受污染的材料。

器械标签应向用户强调，呼吸器的适当贴合对减少佩戴者暴露于致病性空中生物悬浮颗粒至关重要，用户应仔细阅读使用说明。如果供普通公众在公共卫生突发事件情况下使用的过滤式面罩呼吸器用多个器械包装到一个箱中，则制造商应坚决考虑将标签与各个呼吸器相连接，即，作为最低要求，建议用户查阅包装其它位置使用说明的重要性。

此外，器械标签应警告用户，在职业环境中，美国职业安全与健康管理局（OSHA）要求暴露于职业呼吸危害的工人需经过呼吸器培训和贴合测试项目。相较于未经培训的呼吸器佩戴者，接受OSHA呼吸器培训和贴合测试的职业佩戴者一般获得的暴露量显著减少。暴露于空载颗粒的风险随着呼吸器与面部贴合程度的增加而降低。

- C.	标签使用说明

在编制使用说明时，除书面说明外，FDA建议使用图片或图表。语言预期应供普通公众所接受且应适于读写能力受限的读者。使用说明应提及三个基本方面：佩戴和贴合、移除和处置以及使用前储存。

呼吸器标签应对用户如何佩戴呼吸器和进行使用密封检查做清楚说明，强调进行密封检查的要求。标签应告知用户，如果按使用说明后仍得不到良好的贴合效果，则应尝试用不同型号的呼吸器。

此外，使用说明应提及用户如何移除并处理呼吸器，以尽量减少遭受已使用呼吸器上出现的传染性颗粒的污染风险。FDA建议，用户应被指示在处理完使用的呼吸器后应洗手或使用无水手清洁产品。

由于此类器械可能受到传染性物质污染且由于如果重复使用尚不能确定能否持续保持充分性能，因此，器械标签应标明呼吸器为一次性使用产品且适于单次使用。此外，FDA建议，器械标签应警告用户，不得对呼吸器进行清洗、消毒、重复使用或与其他产品配用。FDA建议，用户应收到适当处置使用过的呼吸器的程序指示，包括及时处置的需求。

标签应包括呼吸器在供普通公众在公共卫生医疗突发事件期间使用之前妥善的家庭储存的使用说明。例如：应指示用户在使用前不得在可能暴露于水、尘土、高温或寒冷等区域状况下储存过滤式面罩呼吸器。如果呼吸器具有保质期规定，标签应用普通公众能够理解的方式清楚解释其含义。

呼吸器的用户可能遇到有关器械储存、佩戴和处置问题或可能希望报告使用器械时遇到的问题。FDA建议，提供能及时帮助解决此类问题的联系信息将会非常有益。

标签应包括适当警告、预防措施或限制因素，以规定应使用呼吸器的群体。例如：标签应标明，患有慢性呼吸道疾病、心脏病或其它增加呼吸工作量疾病的人员，其使用呼吸器可能感到呼吸困难。呼吸器标签另应警告儿童不得使用，儿童不可能达到充分的呼吸器贴合，相较于健康成人，儿童通过呼吸器呼吸可能更加困难。同时，在佩戴呼吸器期间发生，儿童可能无法指出呼吸窘迫。应告知潜在用户，在面罩与皮肤必须密封区域的脸部毛发可能会干扰适当贴合且使呼吸器不太有效。

于供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用的呼吸器在使用期间可能受到传染性物质的污染，因此，呼吸器上应贴标签为一次性产品且供单次使用，如上所述。此外，FDA建议，器械标签应警告用户，不得对呼吸器进行清洗、消毒、重复使用或与其它产品共用。

- D.	有关具体特性的标签

依据21 CFR 801.437，如果呼吸器包含天然胶乳（例如：在头带上），则标签必须包括天然乳胶的警告声明。

供普通公众在公共卫生医疗突发事件情况下使用的过滤式面罩呼吸器可能不具有阻隔液体的性能。标签应标明您的器械是否具有阻隔液体的性能。如果器械不能阻隔液体，则标签应说明已做的测试（例如：ASTM F 1862）。如果尚未对呼吸器的阻隔液体的性能做评估，则标签应标明相关信息。

在某些设置条件下，使用这些器械可能引起火源。如果在器械上运用高强度热源，尤其是在高含氧量条件下，所有材料均将燃烧。标签应标明器械是否易燃。如果呼吸器材料尚未做易燃性测试，则该器械标签应标明相关信息，例如：“不可燃等级。”如果您已确定器械的可燃性状态，则标签应使用普通公众能理解的语言说明试验方法和结果。

- 返回顶部

- 附录A  贴合评估测试结果的建议分析

贴合因子测量值变异可被划分为两部分：受试者间变异和受试者内变异。就影响呼吸器特性的个体特征而言，受试者间变异源于潜在用户群体的异质性。受试者内变异系指特定用户接受保护等级时重复测量的波动。我们建议您将贴合因子测量值定量分析时的两个变异源考虑在内。

一个可行方法是用以下方差分析（ANOVA）模型对两个变异来源进行建模（使用随机效应）。由于贴合因子测量结果向右偏斜，因此我们假设将样本中第i个用户的对数贴合因子的jth测量写成Xij。我们将每个受试者与受试者特定平均数（在对数刻度上）相关联（例如：μi），并假设给定的μi、Xij为条件独立且每个数值遵循正态分布（平均值为μi，方差为σ2）。测量错误的方差a2表示受试者内变异性。在受试者间，从平均值v和方差т2的角度估算，假设μi 可形成随机分布。在本文中，方差т2表示受试者间变异性。上述规格表明，就每个i而言，Xij是联合正态分布，且方差т2+σ2和协方差т2完全相同，对μi没有约束条件。由标准统计软件包中能够得到V的估值和方差分量。

鉴于存在上述两个变异来源，我们认为呼吸器性能的有益度量指标是达到指定保护级别（例如：大于x的对数贴合因子）且概率足够大（例如：95%）用户的占比。相关数量用p表示，能够用早期规定的ANOVA 模型中的参数表示。根据此模型，潜在用户（受试者特定平均值p）将达到μ-1.645的对数贴合因子（7或时间的95%以上）。然后，由于之前的显示超过x，比例p只是用户的比例。在用户群体中，p是一个普通变量，平均值为v，方差为т2，而a是一个常数。现由单代数推断，p =ø ((v-1.645σ-x)/ t)，其中，ø表示标准正常分布函数。通过代入以上显示的v、 a和Tin的估值，获得p的估值。例如，通过自助法程序构建置信区间。用不同的x值重复计算将能够进一步了解呼吸器的性能。上述计算结果能够用表格表示，如下表所示。

| 贴合因子 | 呼吸机佩戴时间的占比（%） | 用户（%） | 95% Cl |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 95 | 100 | (86, 100) |
| 5 | 95 | 100 | (86, 100) |
| 10 | 95 | 99 | (84, 100) |
| 50 | 95 | 95 | (80, 100) |
| 100 | 95 | 90 | (75, 98) |

上述实例中的数字条目是假设情况。在上述实例中，保护等级用原（与已转换的对数相反）贴合因数表示，以便于判读；换言之，第一列所示为ex （而非x）。第二列（呼吸机佩戴时间占比（%））表示概率，用百分比表示。由同一用户，通过重复佩戴达到规定的贴合因子。结合其它两列所指定的值，第三列给出了p 的点估计值。P的95%的置信区间，见最后一列。例如：表格的第四行表明，预计99%的用户（Cl：84% -100%）达到贴合因子10或以上，呼吸机佩戴时间的占比为95%。

返回顶部

1	传统510(k)和简易510(k)的格式

(/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm084365.htm)

2	上市前通知510(k)

(/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/PremarketSub missions/P remarketNotification510k/default.htm)

3	建议格式请参见适应症表

(http://www.fda.aov/downloads/aboutfda/reportsmanualsforms/forms/ucm360431.pdf) (PDF 文件大小： 1.03MB) 。

4	如果FDA根据验收标准认定实质等同性，则在引入州际贸易前，应测试并证明其满足这些验收标准。如果成品器械不符合验收标准，因而不同于获批准510（k）所述的器械。FDA建议提交者采用评估合法上市器械修改所用的相同标准（21 CFR 807.81(a)(3)）确定成品器械的销售是否需要批准新的510（k）。

5	认可标准的符合性声明，见必要要素（所有上市前通知[510(K)]提交件的筛选表）(/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/PremarketSub missions/P remarketNotification510k/ucm142706.htm)。

6	编制NIOSH呼吸器认证计划，以支持美国职业安全与健康法案、矿山安全与卫生法案和其它职业卫生机构项下适用的职业卫生和安全要求。在职业环境中，将呼吸器用作呼吸保护计划的一部分通常涉及各个用户的培训和贴合，相较于仅依赖于书面使用说明，其能为各个用户的适当贴合提供更多保证。然而，个人佩戴的各型号面罩必须执行此类型的贴合培训和测试。在职业环境外通常不适用。NIOSH未对用作FFDCA所指器械的呼吸器做评估。同时，未对在职业外供普通供公众用的呼吸器做评估。有关属于此类型器械的过滤式面罩呼吸器标签的建议，请参见本指南文件第10节。

7	参见42 CFR 84.181。

8	参见42 CFR 84.180。

9	有关获取NIOSH认证的信息，请参见42 CFR第84部分和42 CFR 84项下的呼吸器认证的标准应用程序（http://www.cdc.gov/niosh/npptl/resources/certpgmspt/pdfs/SAPJul2005.pdfi）

10	Coffey, C et al Journal of Occupational and Environmental Hygiene 2004 1 ;262-271.

11	Zhuang, Zetal Journal of Occupational and Environmental Hygiene 2005 2:567-576.

12	例如：OSHA法规规定了在职业环境中，应如何将呼吸器培训和贴合测试作为呼吸保护计划的一部分实施。参见29 CFR 1910.134和附录。

13	此类测试方法通常需要在指定性能锻炼期间进行测试，目的是在面罩与脸部界面间加压，预期用于在实际使用时体验合适的贴合（且所产生的暴露减少）。然而，正常贴合会造成不同的贴合，因此，有时贴合因子比在贴合评估测试环境下所测量的平均贴合因子偏低。因此，FDA确定各个实际用户的最低性能水平时，未将上市前提交件所评估的贴合评估测试数据考虑在内。

14	Zhuang, Z et al Journal of occupational and Environmental Hygiene 2005 2:641-649

15	Coffey, C etal Journal of Occupational and Environmental Hygiene 2006 3:44-52.

16	贴合因子是一种在使用期间用于表达面罩内部和外部颗粒浓度差异的方法。例如，贴合因子2表示面罩内部颗粒浓度是面罩外部颗粒浓度的%或50%；贴合因子5是指面罩内部颗粒浓度是面罩外部浓度的1/5或20%。

17	评估医疗器械所需的生物相容性培训和毒理学资料1995年5月1日(G95-1) (ssLINK/ucm080735.htm)

18	在其它要求中，除标签提供充分的使用说明和足够警告外，器械属于贴错标签。（FFDCA 第502(f)节. 21 USC 352(f)）。FDA有关构成充分使用说明的内容法规，见21 CFR 801.5。OTC器械的其它标签要求，见21 CFR第801部分，子部分C。

返回顶部

指南文件中的更多信息（医疗器械和辐射发射产品） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm)

跨中心最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081752.htm)

合规办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070269.htm)

中心主任办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm110228.htm)

交流与教育办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070271.htm)

器械评价办公室最终指南（2010 - 2016） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm198577.htm)

器械评价办公室最终指南（1998 -2009） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070272.htm)

器械评价办公室最终指南（1976 -1997） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080283.htm)

体外诊断和放射卫生办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070274.htm)

监督和生物统计办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070275.htm)

科学与工程实验室办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070277.htm)

指南草案 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm407274.htm)

辐射发射产品指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm283507.htm)

撤回指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm425025.htm)