行业和FDA工作人员指南- II类器械特殊控制指南文件：含有聚二甲基二烯丙基氯化铵（pDADMAC）添加剂的伤口敷料

文件发布日期：2009年10月16日

有关本文件的问题，请联系Sam Arepalli, Ph.D.，电话：301-796-6434，或发邮件至sambasiva.arepalli@fda.hhs.gov (mailto:sambasiva.arepalli@fda.hhs.gov)。

|  | 美国卫生与公共服务部 美国食品药品管理局 器械和放射卫生中心 矫形外科器械科 常规、康复和神经科用器械部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可随时向美国食品药品管理局文档管理部（HFA-305），地址为马里兰州罗克维尔市Fishers巷5630号1061室，邮编：20852，提交书面意见和建议，以供机构考虑。或者，可向http://www.regulations.gov（http://www.requlations.qov/）提供电子意见。请使用在《联邦公报》中发布的，宣布本指南文件可用性的可提供通知中列出的档案编号标识您的意见。本机构将在下一次修改或更新该文件时采用这些意见。

额外副本

可通过互联网下载额外副本。可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov（mailto:CDRH-Guidance@fda.hhs.gov）发送电子邮件请求，以获得该指南的电子复印件，或向301-847-8149传真请求，以获得一份复印件。请使用文件编号（1684）来确定您所需的指南。

目录

1.	引言

2.	背景

3.	范围

4.器械描述

5.健康风险

6.无菌性

7.生化试验

8.生物相容性

9.不可沥滤性

10.有效期试验

11.标签

行业和FDA工作人员指南-II类器械特殊控制指南文件：含有聚二甲基二烯丙基氯化铵（pDADMAC）添加剂的伤口敷料

- 1.	引言

本指南文件是特殊控制指南文件，支持将含有聚二甲基二烯丙基氯化铵（pDADMAC）添加剂的伤口敷料划分为II类（特殊控制）。该器械是一种无菌屏障伤口敷料，被设计用作渗出创口、一级和二级烧伤、和手术创口的接触性敷料，以固定并防止接触性敷料移动，并用作伤口包扎材料。该器械包括一个织物基底和永久粘附的pDADMAC。该器械作为外部污染物的物理屏障，不对伤口表面或内部产生任何作用，也不包含对身体起作用的抗菌剂。本指南与《联邦公报》通知一起发布，该通知宣布了含有pDADMAC添加剂的伤口敷料的分类。

本指南不适用于pDADMAC从基质中沥滤的产品。

自相关的最终规则生效之日起，含有pDADMAC添加剂的伤口敷料的制造商应处理该特殊控制指南中指出的问题。然而，制造商只需要证明其器械满足指南的规定，或已通过其他方式提供等效安全性和有效性保证。

最少工作量法

本指南文件中鉴别的问题反映了我们认为在您的器械获得上市批准/许可之前需要解决的问题。在编制本指南的过程中，我们仔细考虑了适于本机构决策的相关法定准则。我们还考虑了您尝试遵守指南要求和解决我们鉴别的问题可能产生的工作量。我们认为，我们已经考虑了解决本指南文件提供的问题的最少工作量法。然而，如果您认为存在解决问题的工作量更少的方法，则应遵守“解决最少工作量问题的建议方法”文件中概括的程序。1

返回顶部

- 2.	背景

FDA认为，在与一般管理指南结合使用时，特殊控制指南足以为含有pDADMAC添加剂的伤口敷料的安全性和有效性提供合理保证。因此，计划上市销售此类型器械的制造商应该（1）满足《联邦食品、药品和化妆品法案》（该法案）中的一般管理规定，包括21 CFR 807中E小节规定的上市前通知要求，（2）处理本指南中确定的与含有pDADMAC的伤口敷料相关的健康风险，以及（3）在上市销售该器械之前获得FDA的实质等同性决定。

该特殊控制指南文件确定了含有pDADMAC添加剂的伤口敷料的分类规则和产品代码（请参阅第3节-适用范围）。此外，我们在该特殊控制指南文件的其他章节中列出了FDA识别的健康风险，并说明了如果制造商遵守，并结合一般管理指南使用，通常可解决与含有pDADMAC添加剂的伤口敷料有关的风险并确保510（k）及时审核的措施。该文件是对关于510（k）提交文件内容要求的其他FDA文件的补充。另请参阅21 CFR 807.87，以及指南文件《传统和简易510（k）格式》2。

正如指南新510（k）范式-在上市前通知中证明实质等同性的替代方法所述，3制造商可提交一份传统510（k），或选择提供一份简略510（k），或一份特殊510（k）。FDA认为一份简略510（k）可提供一个展示新器械实质等同性的最少工作量方法，尤其是在已经发布一项II类器械特殊控制指南文件后。考虑对其已经获得上市批准的器械进行某些调整的制造商可提交特殊510（k），以减少他们的法定负担。

返回顶部

- 3.	范围

本文件的适用范围仅限于21 CFR 878.4015中说明的系列II类器械（产品代码：NYS）：

21 CFR 878.4015含有聚二甲基二烯丙基氯化铵（pDADMAC）添加物的伤口敷料

器械识别。含有聚二甲基二烯丙基氯化铵（pDADMAC）添加物的伤口敷料是一种无菌屏障伤口敷料，设计用作渗出创口、一级和二级烧伤、和手术创口的接触性敷料，以固定并防止接触性敷料移动，并用作伤口包扎材料。该器械包括一个织物基底和永久粘附的pDADMAC。该器械作为外部污染物的物理屏障，不对伤口表面或内部产生任何作用，也不包含对身体起作用的抗菌剂。

分类。II类（特殊控制）。本器械的特殊控制指南是名称为“II类器械特殊控制指南文件：含有聚二甲基二烯丙基氯化铵（pDADMAC）添加物的伤口敷料”的FDA制造文件。关于该指南文件的可用性，详见878.1（e）。

该器械是一种无菌屏障伤口敷料，设计用作渗出创口、一级和二级烧伤和手术创口的接触性敷料，以固定并防止接触性敷料移动，并用作伤口包扎材料。该器械设计用于如下适应症：

- 部分和全层皮肤缺损的伤口；

- 压力溃疡；

- 静脉性溃疡；

- 糖尿病溃疡；

- 慢性血管溃疡。

- 手术创面（供皮区和移植物、莫氏手术后、激光手术后、足病、伤口裂开）；以及

- 创伤伤口（擦伤、撕裂伤、二级烧伤、以及皮肤撕脱伤）。

含有其他阳离子杀菌剂的敷料不在本指南的适用范围内。如需此类器械监管要求的更多信息，请联系矫形外科器械部。

返回顶部

- 4.器械描述

我们建议您根据第3节-适用范围内说明的规则和产品代码定义您的器械。您必须提供相关信息，以展示您的器械与用于实质等同性比较的合法销售器械（“实质等同性比较器械”）的相似处和区别。21 CFR 807.87（f）。如果可能，应进行并排比较。我们也建议您说明有关区别对您的新器械的比较安全性和性能的影响。

我们建议您提供以下信息来说明您的器械：

- 尺寸；

- 面积；

- 配置；

- 配方与容差；以及

- 视情况而定，标记的图纸。

此外，我们建议您详细说明敷料的材料成分。材料成分说明应该包括，如果适用，基质或织物的类型，例如，聚丙烯或纱布。

您还应该提供关于所用基质的技术信息，例如：

- 基质用材料；

- 规格；以及

- 物性参数。

你还应该提供关于pDADMAC添加剂的技术信息：

- （最终器械中的添加剂的）浓度；

- 容差和人类使用适用性；

- 添加剂的化学式。

材料规格

您的提交文件中应该包括一份聚合物如何永久粘附在基质上的说明。

包装

我们建议您提供一份完整的包装说明，以详细说明用于包装该器械的材料，每份包装内器械的数量，以及如何运输该器械。详见第10节。

有效期

对于具有任何生物化学特性的所有器械，应该在产品标签中说明产品有效期。该数据应该获得第10节所述的有效期的支持。

返回顶部

- 5.健康风险

在下表中，FDA确认了通常与本文件所述器械的使用相关的健康风险。在本指南文件中说明了缓解这些已识别风险的推荐措施，如下表所述。我们建议您在提交510（k）之前也进行一次风险分析，以识别与您的器械相关的任何其它风险，并将此次风险分析的结果列入您的510（k）中。如果您选择使用替代方法处理本文件中支出的特定风险，或如果您发现除本文件中指出的那些风险，还有其它风险，您应该提供足够的细节以支持您用于处理那些风险的方法。

表1-健康风险与缓解措施

| 已识别的风险 | 推荐的缓解措施 |
| --- | --- |
| 感染 | 第6节-无菌性、第7节-生化试验 |
| 不良组织反映 | 第8节-生物相容性 |
| 浸析（添加剂pDADMAC沥滤到伤口中） | 第9节-不可沥滤性 |
| 降解（材料降解，导致器械失效） | 第10节-有效期试验 |
| 坏死或疼痛 | 第11节-标签 |

返回顶部

- 6.无菌性

我们建议含有pDADMAC添加剂的伤口敷料为最终灭菌产品。您应该在提交文件中说明使用的灭菌方法、使用的验证方法，以及达到的无菌保证水平（SAL）。通常，通过伽马辐射或环氧乙烷对伤口敷料进行灭菌的。

返回顶部

- 7.生化试验

我们建议您进行定量生化试验，以支持您在器械标签中说明的器械生化特性。

屏障试验

这些研究旨在证明产品标签中说明的敷料的生化特性。通常，我们建议您在最初，和器械标签中说明的失效日期进行产品生化研究。应该使用适当的方法进行该研究，以证实敷料的功能。该研究方案应涉及广泛的微生物。

在该试验中，最初接种浓度为1 × 106 cfu/ml，而暴露时间至少为48小时。验收标准应该是在敷料屏障功能评估期间的各个时间点内，能够抑制敷料中和底板上的（接种物种）增长。

定量检测

该检测试验旨在在特定采样时间或时间范围内，通过与阴性对照物对比，确定该器械的生化特性。我们建议您根据ASTM E2315-03《用Time-Kill法评定抗菌剂活性的标准指南》的规定，或使用等效方法进行该试验。检测结果应该展示具有至少减少了4个数量级。

返回顶部

- 8.生物相容性

FDA建议您根据FDA指南-国际标准ISO-10993-医疗器械的生物学评价-第1部分：评价与测试的使用指南（G95指南）的相关说明，4对接触破损皮肤的有限接触器械进行生物相容性评估。含有pDADMAC添加剂的伤口敷料被认为是与组织接触的短期器械。最差的情况是接触时间长达30天的短时接触或中接触度的撕裂组织。根据该分类，IS010993-1和G95指南规定对完成的无菌产品进行下文所列的测试：

- 细胞毒性试验；

- 敏化作用试验；以及

- 刺激试验。

如果使用的材料和材料加工与用于实际等同性的、具有相同患者解除时间相同类型器械相同，您可以确定该实质等同性比较用器械，以此代替生物相容性试验。基质材料中的添加剂可以改变该材料在生物相容性试验中的反应性。如果提交物中包括其所含基质不同于实质等同性比较用器械内所用基质的材料，您应该对含有新化学添加剂的每种材料进行生物相容性试验。

如果基质材料是之前从未经过检测的新材料，或如果发生细胞毒性或其它毒性反应，FDA可能会建议进行额外的生物相容性试验。例如，如果器械的细胞毒性高于2级，则应该在动物伤口愈合研究中对该器械进行检测，以证明该器械不会抑制伤口愈合。

返回顶部

- 9.不可沥滤性

为确保聚合物添加剂不会沥滤到伤口，FDA建议您进行广泛可沥滤性测试。为评估pDADMAC在基质上的不可沥滤性，我们建议您提供：

- 您的器械的制造过程简要说明，其中详细说明将pDADMAC浸渍在布料或织物上的过程；

- 聚合物- pDADMAC如何粘附在基质上的说明，其中包括基质和聚合物之间的粘合类型的说明；

- 用于检测聚合物可沥滤性的定性和定量方法的详细说明，其中应说明检测用方法的敏感度；

- 定性和定量可沥滤性分析的结果；以及

- 从基底中提取聚合物所需的其它具体条件（温度、极性溶剂、非极性溶剂）的讨论。该讨论部分应该包括确定选用的提取条件适用于检测的器械的基本原理。

返回顶部

- 10.有效期试验

您应该进行有效期试验，以证明标签中规定的含有pDADMAC添加剂的伤口敷料的有效期限。除了实时研究之外，还可以进行加速老化试验。我们建议您使用在初次包装过程中通过已验证的灭菌方法进行灭菌的器械进行加速老化试验和实时研究。在下文表2 中提供了通常在加速老化和实时有效期研究中测试的此类型器械的参数的示例。应该使用实时数据对加速老化研究数据进行验证。

表2-加速老化和实时有效期研究参数中的典型评价参数

参数

重量

拉伸系数

颜色

生化特性与功效

可渗出性

pDADMAC完整性

包装功能性

包装外观

无菌性

返回顶部

- 11.标签

上市前通知应包括足够详细的标签说明，以满足21 CFR 807.87（e）的要求。下列建议旨在协助您准备满足21 CFR第801部分要求的标签5。

使用指导

根据21 CFR 801.109的规定，作为一个处方器械，可免除具有详细布置和使用说明的要求对该器械的限制。然而，标签中必须包括关于执业医生使用该器械所需的充分信息，包括适应症、效果、途径、方法、敷料应用的频率和持续时间，以及任何相关风险、禁忌症、副作用和注意事项（21 CFR 801.109（d））。

该标签应该向用户说明如何确定使用含有pDADMAC添加剂的伤口敷料的最佳时间。

尽管含有pDADMAC添加剂的伤口敷料可提供多种微生物屏障保护，但仍然有可能出现其他途径引起的感染。FDA建议应该在器械标签中向用户说明可结合其他感染控制措施使用该器械，而且，该器械不能提供完善的感染保护。

应该在标签中强调定期更换敷料可有效减少使用者接触病原体微生物的可能，还应强调用户应仔细阅读使用说明。

应在包装标签和使用说明中说明敷料中的pDADMAC的浓度。还应在标签中说明对该敷料进行的所有生化试验，并提供试验结果。

使用说明

FDA建议在编制使用说明过程中使用书写清楚的详细说明。使用的语言应适用医疗卫生保健工作者，并应该适于读写能力有限的读者阅读。该说明应该涉及三个基本领域：适应症、标识和使用说明。

此外，应在使用说明中说明用户如何去除和处理敷料，以最大程度减少传染性微粒造成污染的风险。

该标签应包括预期用途、相关警告、注意事项和限制，以定义应该使用您的敷料的目标伤口。

返回顶部

1	http://www.fda.gov/MedicalDevices/ DeyiceRequlationandGuidance/Overview/ MedicalDeviceProvisionsofFDAModernizationAct/ ucm136685.htm

(/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/MedicalDeviceProvisionsofFD AModernizationAct/ucm136685.htm)

2	http://www.fda.goy/MedicalDevices/

DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ ucm084365.htm (/MedicalDevices/ DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm084365.htm)

3	http://www.fda.gov/MedicalDevices/

DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments /ucm080187.htm (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080187.htm)

4	http://www.fda.gov/MedicalDevices/

DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ ucm080735.htm (ssLINK/ucm080735.htm)

5尽管最终标签不需要获得510（k）上市许可，但在将医疗器械引入州际贸易之前，应确保最终标签符合21 CFR 801部分的要求。此外，处方医疗器械的最终标签必须符合21 CFR 801.109中的规定。本指南中关于标签的建议与第801部分的要求一致。

返回顶部

指南文件中的更多信息（医疗器械和辐射发射产品） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm)

跨中心最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081752.htm)

合规办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070269.htm)

中心主任办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm110228.htm)

交流与教育办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070271.htm)

器械评价办公室最终指南（2010 - 2016） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm198577.htm)

器械评价办公室最终指南（1998 -2009） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070272.htm)

器械评价办公室最终指南（1976 -1997） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080283.htm)

体外诊断和放射卫生办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070274.htm)

监督和生物统计办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070275.htm)

科学与工程实验室办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070277.htm)

指南草案 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm407274.htm)

辐射发射产品指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm283507.htm)

撤回指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm425025.htm)