行业及FDA工作人员指南

医用口罩——上市前通知[ 510（k）]提交

文件发布于2004年3月5日，并于2004年7月14日发布修正案。

本文件草案发布于2003年5月15日。

该指南取代于1998年1月16日发布的“行业和FDA审查员指南草案：医用口罩的上市前通知[510（k）]提交文件的内容和格式”。

关于本文件的问题，请联系Chiu S. Lin, Ph.D.，电话240-276-3700。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 医疗器械和放射健康中心 麻醉科、普通医院、传染病控制和牙科器械部 感染控制器械分部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

引言

公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交至美国食品药品管理局文档管理部。地址：美国马里兰州罗克维尔市费舍尔大街5630号1061室（HFA-305），邮编：20852。您还可以提交电子意见至http://www.fda.gov/dockets/ecomments。在提交意见时，请使用案卷号03D-0137.。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

额外副本

可以从互联网上获取附加的副本：

http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/094.pdf或CDRH 资源索取自动回传系统。为通过传真机接收本文件，请使用按键式电话致电CDRH 资源索取自动回传系统，电话：800-899-0381或301-827-0111。按1进入系统。在第二次语音提示时，按1键订购文件。输入文件编号（094），后面跟井号键（＃）。请按照剩余的语音提示完成您的请求。

目录

1.	引言	1

2.	背景	2

3.	简略510（k）提交材料的内容和格式	2

4.	范围	5

5.	器械说明	5

6.	健康风险	7

7.	耐流体性能	8

8.	过滤效率	8

9.	差压（ΔP）测试	9

10.	可燃性测试	10

11.	标签	11

附录I. 缩略语	12

附录II.  摘要报告示例格式	13

行业及FDA工作人员指南

医用口罩——上市前通知[ 510（k）]提交

本指南代表美国食品与药品管理局（FDA）当前对本专题的想法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

- 1.	引言

FDA制定了本指南文件，以协助行业编写医用口罩和其他口罩（包括隔离口罩、手术口罩和牙科口罩）的上市前通知提交文件。这些器械可供医护人员在手术期间使用，以保护患者和医护人员免受微生物、体液和颗粒物质转移的影响。

### 最少工作量法

本指南文件中鉴别的问题反映了我们认为在您的器械获得上市批准之前需要解决的问题。在编写本指南的过程中，我们仔细考虑了适于本机构决策的相关法定准则。我们还考虑了您尝试遵守指南要求和解决我们鉴别的问题可能产生的工作量。我们认为，我们已经考虑了解决本指南文件提出的问题的最少工作量法。然而，如果您认为存在解决问题的工作量更少的方法，则您应遵守“解决最少工作量问题的建议方法”文件中概括的程序。该文件可于我们中心的网站获得，网址为http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html。

FDA的指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指建议或者推荐而非要求。

- 2.	背景

拟上市销售该通用型器械的制造商必须遵守《联邦食品、药品和化妆品法案》（法案）的通用控制措施，包括21 CFR 807 E子部分所述的上市前通知要求，并在销售该器械之前从FDA获得实质等同性决定（另见21 CFR 807.81和807.87）。

本指南文件确定了医用口罩的分类规定和产品代码（参见第4节）。此外，本指南文件的其他部分还为制造商提供了有关解决与上市前通知（510（k））中所含器械有关的风险的附加信息。

本文件补充了与上市前通知提交材料的具体内容要求有关的其他FDA文件。您还应当参阅FDA CFD 807.87和FDA器械建议上的“如何编写510（k）提交文件”，网址：http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/314.html。

按照“新510（k）范例——在上市前通知中验证实质等同性的替代方法；最终指南” http://www.fda.gov/cdrh/ode/parad510.html的规定，制造商可以提交传统510（k），或者可以选择提交简略510（k）或特殊510（k）。FDA认为简略510（k）提供了证明新器械的实质等同性最少工作量方法，尤其是在FDA发布了讨论该器械的指南文件时。通过提交特殊510（k），考虑对自己获得许可的器械进行特定修改的制造商可以减轻监管负担。

- 3.	简易510（k）提交材料的内容和格式

简略510（k）提交材料必须包含21 CFR 807.87识别的规定要素，包括拟定的器械标签，其中充分说明该器械及其预期用途和使用说明。在简易510（k）中，FDA可以将摘要报告的内容视为适当的支持性数据（如21 CFR 807.87（f）或（g）所述）；因此，我们建议您提供摘要报告。该报告应当描述如何在器械开发和测试过程中使用此指南文件，并应简要说明所使用的方法或测试。我们建议您还应包括测试数据的摘要或用于解决本文件中所识别风险的接收标准的描述，以及您的器械所特有的任何其他风险。本节给出了满足21 CFR 807.87的一些要求所需的信息，以及我们建议您应在简易510（k）中包含的一些其他内容。

### 封面

封面应显著地将提交材料识别为简易510（k），并引用本指南文件的标题。

### 拟定的标签

拟定的标签必须充分说明器械及其预期用途和使用说明。（有关我们建议您在标签中包含的具体信息，请参阅第11节。）

摘要报告

我们建议摘要报告应当包含：

- 器械及其预期用途的说明。我们建议说明应当包括对性能规范的完整讨论，以及详细和标注的器械图纸（如果适用）。（有关我们建议您在本指南文件所涵盖类型器械的器械描述中包含的具体信息，请参阅第5节）。您还应当提交“使用适应症”附件。

- 器械设计要求的说明。

- 确定用于评估风险概况的一般风险分析方法以及具体器械的设计和此分析的结果。（有关FDA已识别的通常与使用本器械相关的健康风险，请参阅第6节）。

- 涉及本指南文件中识别的风险以及风险分析中识别的任何其他风险的器械特性的讨论。

- 您使用或打算用于解决本指南文件第7至10节中确定的每个性能方面的测试方法的简要说明。如果您遵循建议的测试方法，您可以引用该方法而无需描述它。如果您修改了建议的测试方法，您可以引用该方法，但应当提供足够的信息来说明修改的性质和原因。对于每项测试，您可以：（1）以清晰和简洁的形式（例如表格）简要提供测试结果，或（2）说明您将用于测试结果的验收标准。（另请参阅21 CFR 820.30，第C子部分——质量体系规范下的设计控制。）

- 如果您选择就任意部分的器械设计或试验依赖一项公认的标准，则您可以包括：

- 一份说明，即在器械上市前将对其进行测试以证明其满足规定的验收标准；或者

- 一份标准符合性声明。

由于符合性声明是基于测试结果，我们认为您在完成标准描述的测试之前无法适当地提交符合性声明。有关更多信息，请参阅该法案第514（c）（1）（B）节和FDA指南“实质等同性决定中标准的使用；行业和FDA最终指南”，可从网站http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1131.html上获取此文件。

我们可能会要求提供有关器械性能特征或信息方面的补充信息，以评估您的验收标准是否充分。（根据21 CFR 807.87（l）），我们可能会要求提供达成实质等同性决定所需的任何补充信息。）

作为提交简易510（k）的替代方案，您可以提交传统510（k），提供21 CFR 807.87中规定的所有信息和数据。传统的510（k）应包含您的所有方法、数据、验收标准和结论。考虑对自己获得许可的器械进行特定修改的制造商应考虑提交特殊510（k）。

- 4.	范围

本文件的范围仅限于21 CFR§878.4040（b）II类产品代码中描述的以下器械：

FXX医用口罩

MSH外科N95 NIOSH认证呼吸器

医用口罩

医用口罩覆盖使用者的鼻子和口部，并提供流体和颗粒材料的物理屏障。本指南文件中所指的医用口罩包括被标记为外科手术、激光、隔离、牙科或医疗程序口罩（有或没有面罩）的口罩。

外科呼吸器“N95 NIOSH认证”

外科呼吸器被安装在使用者的面部，形成一个密封空间，以提供流体、颗粒物质和气溶胶的物理屏障。如果您希望将您的器械被标记为 “N95 NIOSH认证”，请参阅（NIOSH）网站http://www.cdc.gov/niosh/status.html 了解有关NIOSH呼吸器制造商认证计划支持的信息。

- 5.	器械说明

我们建议您按照规定和产品代码标识器械，并使用表格格式将您的器械与上市前通知已获批准的器械进行比较，如下面的示例所示。我们建议您提供信息，以显示新器械与合法销售器械的相似点和不同点。在可能的情况下，可以进行并行比较。我们还建议您说明任何差异如何影响新器械的相对安全性和性能。

器械与上市前通知已获批准的器械的说明

| 说明 | 您的器械 | 上市前通知已获批准的器械（510（k）编号，如果有） |
| --- | --- | --- |
| 材料 |  |  |
| 规格和尺寸 |  |  |
| 口罩类型 |  |  |
| 设计特点 |  |  |
| NIOSH认证编号（如果有） |  |  |

我们建议您在比较表中包含以下描述性信息：

材料组成

我们建议您描述口罩的材料组成。材料组成的描述可以包括以下内容：

面料类型：

- 聚丙烯

- 纺粘、熔喷无纺布或湿法成网布。

其他材料：

- 金属，例如用于鼻子的金属。

- 着色剂

- 弹性材料，例如用于耳环的材料。

- 泡沫等防雾材料（如果有）。

- 面罩材料（如果有）。

规格和尺寸

我们建议您提供有关您的器械和任何附加功能（如面罩或环绕遮阳板）的以下信息：

- 尺寸

- 外形尺寸

- 抗拉强度

- 使用者相关的其他规格，例如耐冲击性。

设计特点

我们建议您描述您的口罩的设计功能，例如：

- 绑带或耳环

- 弹性

- 附有面罩

口罩类型

我们建议您标识您的口罩的类型，例如鸭嘴式、平褶、锥形和口袋式。

- 6.	健康风险

在下表中，FDA已经识别了通常与使用本文件中涉及的医疗口罩相关的健康风险。本指南文件中给出了我们建议您包含在510（k）中以解决这些已识别风险的信息，如下表所示。我们建议您在提交510（k）之前进行风险分析，以识别您的器械所特有的任何其他风险。510（k）应当描述风险分析方法。如果您选择使用其它方法来解决本文件中识别的特定风险，或如果您识别了本文件中未包含的其它风险，则您应当提供足够的详细信息来支持您用于解决该风险的方法。

| 已识别风险 | 建议的缓解措施 |
| --- | --- |
| 流体阻力不足 | 第7节 |
| 细菌屏障不足 | 第8节 |
| 空气交换不足（差压） | 第9节 |
| 易燃 | 第10节 |
| 细菌呼吸屏障不足 | NIOSH 认证 |

医用口罩包括长时间接触完整皮肤的部位。我们建议您按照适用于接触完整皮肤的有限接触器械的标准ISO-10993“医疗器械的生物学评估 第1部分：评估和测试”的规定，评估这些部件中材料的生物相容性。我们还建议您在设计历史文件中记录结果，作为质量体系要求的一部分（21 CFR 820.30）。您应当根据您的器械的接触持续时间和级别，选择适当的测试。如果类型和皮肤接触持续时间相同的上市前通知已获批准的器械使用了相同的材料，则您可以标识上市前通知已获批准的器械来代替进行生物相容性测试。

对于同时属于N95呼吸器和NIOSH认证呼吸器的医用口罩，您可以提交NIOSH认证编号来代替过滤效率性率（第8节）和差压（第9节）。

- 7.	耐流体性能

耐流体性能是口罩材料抵抗血液和体液渗透的能力。我们建议您使用下列标准评估您的器械的耐流体性能。

- ASTM F 1862：医用口罩耐合成血液渗透的标准测试方法

根据ASTM F 1862，在对应于人体血压范围的三个速度（80、120和160毫米汞柱）下，在合格/不合格的基础上测试医用口罩。如果器械在任何水平下通过ASTM F1862，可以提供流体阻力声明。在较高速度下显示合格结果的医用口罩具有更好的耐流体性能。

- 8.	过滤效率

对于不属于NIOSH认证N95呼吸器的医用口罩，我们建议您评估过滤效率性能和细菌过滤效率。对于属于NIOSH认证N95呼吸器的医用口罩，您可以提交NIOSH认证编号来代替这些信息。

颗粒过滤效率

我们建议您使用0.1微米聚苯乙烯乳胶球进行粒子挑战研究。该体外试验通过未中和的0.1微米聚苯乙烯胶乳球对口罩进行测试，并测量渗透性。使用橡胶球能提供用于评估亚微米效率性能的适当严格测试（ASTM F 1215-89用橡胶球测定平板过滤器介质在气流中初始效能的标准测试方法）。

细菌过滤效率

细菌过滤效率（BFE）是对口罩材料防止气雾化细菌通过的能力的衡量。使用在给定气溶胶流速下未通过口罩材料的已知量的百分比表示BFE。我们建议您使用以下测试方法或标准之一评估您的器械的BFE。

- 细菌渗透（气溶胶过滤 - Mil-M369454C，军用规格：一次性医用口罩（1975年6月12日）。

- 改进的Greene和Vesley方法：评估医用口罩的细菌过滤效率的方法。J Bacteriol 83：663-667.（1962年）。

- ASTM F2101-01使用金黄色葡萄球菌的生物气溶胶评定医用口罩的细菌过滤效率（BFE）的标准测试方法。

- 9.	差压（ΔP）测试

对于不属于NIOSH认证N95呼吸器的医用口罩，我们建议您评估差压。对于属于NIOSH认证N95呼吸器的医用口罩，您可以提交NIOSH认证编号来代替这些信息。

差压（ΔP）是在手术面罩材料上测量的压降。ΔP决定了手术面罩对流经口罩的空气的阻力。压降还涉及医用口罩的透气性和舒适性。一般来说，较低的ΔP代表较好的透气性。

- MIL-M-36945C 4.4.1.1.1方法1军用规格：一次性医用面罩（1975年6月12日）

报告ΔP时，应当参照所使用的测试方法报告表面速度或样本尺寸及流速。

测试中使用的舒适度

| 评分 | 知觉 |
| --- | --- |
| 大于5.0 | 热 |
| 4.0 - 5.0 | 很温暖 |
| 3.0 - 4.0 | 温暖 |
| 2.0 - 3.0 | 冷 |
| 1.0 - 2.0 | 很冷 |

- 10.	可燃性测试

我们建议您使用以下标准之一确定可燃性等级。

- CPSC CS-191-53可燃性试验方法（16 CFR 1610）服装纺织品可燃性标准

- NFPA标准702-1980：服装可燃性分类标准

- UL 2154：该测试用于测量当电外科设备或激光引起着火时传播火焰所需的大气氧含量。火焰传播所需的较高氧气含量表示材料对电外科手术或激光手术更具阻燃性。

我们建议旨在用于手术室内的医用口罩应当使用1级和2级可燃性材料。

FDA认为， NFPA 4级器械不适用于手术室。手术室内有许多潜在的点火源，包括手术激光器、电外科手术设备、内窥镜光纤和高能电疗设备。如果对其施加高强度热源，所有材料都会燃烧，特别是在氧气含量升高的情况下。

- 11.	标签

上市前通知应当包括足够详细的标签，以满足21 CFR 807.87（e）的要求。以下建议旨在帮助您制定符合21 CFR第801部分要求的标签。

预期用途

我们建议您明确说明您的器械的预期用途，并说明其是否属于组合医用口罩/NIOSH认证N95呼吸器。我们建议您还应当描述使用适应症，例如面膜是否为隔离口罩、手术口罩或牙科口罩。

我们还建议您说明您的器械是可重复使用的器械还是一次性使用器械。

警告

对于3级可燃性医用口罩，我们建议您在标签中包括可燃性警告，例如以下示例之一：

该器械不符合16 CFR 1610、NFPA或CPSC可燃性标准。

当在存在高强度热源或易燃气体的情况下使用时，该器械可能会燃烧。

- 附录I. 缩略语

| ASTM | 美国试验和材料学会 |
| --- | --- |
| CDC | 疾病预防与控制中心 |
| CDRH | 器械和放射健康中心 |
| CFR | 联邦法规 |
| CPSC | 消费品安全委员会 |
| DSMICA | 小型制造商、国际和消费者援助司 |
| ISO | 国际标准化组织 |
| NFPA | 国家消防协会 |
| NIOSH | 国家职业安全和健康研究所 |
| ODE | 器械评价办公室 |
| OSHA | 职业安全与卫生管理局 |
| SMDA | 1990年《安全医疗器械法》 |
| UL | 美国保险商实验室公司 |

- 附录II.  摘要报告示例格式

您可以使用以下摘要报告格式（如果适用于您的器械）。

您的验收标准可以基于合法销售的上市前通知已获批准的器械的性能特征。如果可能，您应当提供上市前通知已获批准的器械的510（k）编号。我们建议您应当尽可能选择与新医用口罩具有相近预期用途、设计和技术的上市前通知已获批准的器械。

对于不属于NIOSH认证N95呼吸器的医用口罩，我们建议您采用以下格式。

| 性能特征 | 测试方法 | 验收标准或结果 |
| --- | --- | --- |
| 耐流体性能（毫米汞柱） |  |  |
| 颗粒过滤效率（％） |  |  |
| 细菌过滤效率（％） |  |  |
| 差压（ΔP）（mm H2O/cm2） |  |  |
| 可燃性等级 1级 |  |  |

对于属于NIOSH认证N95呼吸器的医用口罩，我们建议您采用以下格式。

| 性能特征 | 测试方法 | 验收标准或结果 |
| --- | --- | --- |
| 耐流体性能（毫米汞柱） |  |  |
| 可燃性等级 |  |  |

建议的格式请参考：http://www.fda.gov/cdrh/ode/indicate.html 。

如果FDA按照验收标准做出了实质等同性的决定，应在引入州际贸易之前测试相关器械并证明其满足这些验收标准。如果成品器械不满足验收标准并由此导致其与许可的510（k）所述的器械不同，FDA建议提交者应用与用于评估合法上市器械的修改相同的标准（21 CFR 807.81（a）（3））以确定成品器械的上市是否需要许可新的510（k）。

请参阅“公认标准符合声明的必要要素”（所有上市前通知 [510（K）]提交文件的筛选清单），网址：http://www.fda.gov/cdrh/ode/reqrecstand.html。

过去，使用NFPA测试方法来评估纺织品的火焰蔓延率。虽然于1987年从NFPA“现行”标准清单中删除了该文件，许多提交者仍然参考了这项测试。

尽管510（k）批准不需要最终标签，但在器械进入州际贸易之前，最终标签必须符合21 CFR 801部分的要求。此外，处方器械的最终标签必须符合21 CFR 801.109的要求。本指南中的标签建议符合第801部分的要求。