# 针刺

使用者机构、制造商和进口商的医疗器械报告指南

文件发布日期：2002年11月12日

本文件取代《3号MDR指导文件和豁免——针刺与血液暴露E1996003》。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 医疗器械和放射健康中心 报告系统监测科 监测系统部门 监测与生物统计学办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可随时向食品和药品管理局的人力资源与管理服务办公室管理体系与政策部文档管理科提交相关意见和建议，地址为马里兰州罗克维尔市Fishers巷5630号1061室（HFA-305），邮编：20852，以供机构考虑。在提交意见时，请说明指导文件的准确名称。本机构将在下一次修改或更新该文件时采用这些意见。

如对本指导文件的使用或解释有任何疑问，请与报告系统监测科联系，电话：（301）594-2735，传真：（301）827-0038，电子邮箱：rsmb@cdrh.fda.gov ，或根据以下地址邮寄信件：

食品药品管理局

器械和放射健康中心

监测系统部（HFZ-533）

医疗器械报告（MDR）查询

1350 Piccard Drive

Rockville, Maryland 20850

额外副本

可通过互联网，网址为http://www.fda.gov/cdrh/osb/guidance/250.pdf，或通过CDRH交互式自动传真回复系统获得额外的复印件。如需通过传真接收该文件，则应该使用按键电话拨打800-899-0381或301-827-0111，呼叫CDRH交互式自动传真回复系统。按“1”键进入该系统，在听到第二个声音提示后按“1”键预定一份文件，输入指导文件编号（250）然后按井号键（#）结束，之后，按照语音提示完成您的请求。

针刺——医疗器械报告指南

本文件旨在提供相关指导。这可代表该机关关于本话题的当前观点。本文件不对任何人构成或赋予任何权利，且不对食品药品管理局（FDA）或公众具有约束力。如果替代方法满足适用法令、条例或两者的要求，则可以使用此类替代方法。

##### 引言

在1996年8月9日，FDA发行了标题为“MDR指导文件和豁免——针刺与血液暴露-E1996003”的指导文件。该文件旨在向使用者机构、制造商和进口商提供相关指南，以用于决定何时需要针对涉及针刺或旨在预防针刺的器械的不良事件，向FDA提交强制性医疗器械死亡、重伤或故障报告。

针刺相关损伤，以及用于预防针刺的器械的故障可造成相关人员职业暴露在血源性病原体中，例如人体免疫缺损病毒（HIV）、乙型肝炎病毒（HBV），以及丙型肝炎病毒（HCV），因此这一直是重要的公共健康问题。

尤其是卫生保健工作者，他们每天都面临着血源性病原体暴露风险，而他们可能并未意识到使用者机构、制造商和进口商应该向FDA报告针刺相关不利事件。此外，卫生保健工作者可能并不知道FDA设有自愿报告程序，他们可使用该程序报告他们的针刺相关事件。

因为存在与针刺，以及用于预防针刺的器械相关的持续健康问题，FDA决定更新其1996年针刺指南文件。修改后的针刺指南文件旨在向使用者机构、制造商和进口商提供用户友好信息，说明他们报告与这些产品相关的不良事件的职责和责任。修改后的文件也为卫生保健工作者提供相关信息，以指导他们通过自愿MedWatch报告系统向FDA报告不良事件。本文件与《药事指导质量管理规范》（GGP）中的要求保持一致。

最少工作量法

我们认为我们应该在医疗器械监管的所有领域内考虑最少工作量法。本指南反映了我们对相关科学和法律要求的认真考虑，以及我们认为您遵守这些要求的最少工作量法。然而，如果您认为本指南规定的信息与决策过程并不相关，或存在工作量更少的替代方法，请与我们联系，以便我们能够了解、考虑您的观点。你可以将您的意见寄送给本指南引言中所述的人员，或寄送给CDRH的意见调查员。可在互联网上查到CDRH意见调查员的综合信息，包括联系方式，网址为http://www.fda.gov/cdrh/ombudsman/。

针刺——医疗器械报告指南

##### 21CFR第803部分中关于器械使用者机构、进口商和制造商向FDA报告针刺相关不良事件的强制性要求是什么？

医疗器械报告（MDR）条例、21CFR第803部分规定使用者机构必须在已知机构内使用的一个器械已经造成或促使一名患者死亡后，使用FDA表格3500A，向FDA和器械制造商提交医疗器械不良事件报告。使用者机构还应在已知器械已经对设施内的患者造成或导致重大伤害后向器械制造商或FDA（如果不知制造商）报告此类不良事件。

此外，使用者机构应使用FDA表格3419提交年度报告，以总结使用者机构在报告周期内提交的报告。21 CFR第803.3部分

MDR条例规定，器械进口商必须在得知他们进口的一个器械已经造成或导致死亡或重大伤害后，使用FDA表格3500A向FDA和器械制造商提交医疗器械不良事件报告。器械进口商还应在已知他们进口的一个器械发生故障，而如果再次发生此类故障将造成或导致死亡或重大伤害后向器械制造商提交不良事件报告。

MDR条例规定器械制造商应该在得知他们制造的器械可能已经造成或导致死亡或重大伤害后，使用FDA表格3500A向FDA提交医疗器械不良事件报告。器械制造商还应在得知他们制造的一个器械发生故障，而如果再次发生此类故障将造成或导致死亡或重大伤害后向FDA提交不良事件报告。

此外，制造商还应根据第803.50和803.52部分的规定，在第一次报告器械模型时，使用FDA表格3417提交该器械的基线报告。21 CFR第803.55部分。

##### 我可以在哪里找到器械使用者机构、进口商和制造商强制性报告要求的更多信息？

可以在医疗器械问题报告主页上查看强制性MDR要求、表格、表格填写说明、指导文件和《联邦公报》通知，网址为： http://www.fda.gov/cdrh/mdr/。

您也可以向监测和生物统计学办公室监测系统部门的报告系统监测科提交相关问题，电子邮箱：rsmb@cdrh.fda.gov，或直接与他们联系，电话：（301）594-2735.

##### 在什么情况下必须报告21CFR第803部分规定需报告的针刺相关事件？

可按照死亡、重伤或故障报告针刺相关事件，如下所述：

  - 如果器械可能已经造成或导致个人死亡，则使用者机构、进口商和制造商应该提交一份死亡报告。

  - 如果器械对个人造成了伤害，且该伤害可危及生命、导致身体机能的永久性损伤或身体结构的永久伤害，或需要进行药物或手术治疗，以防止身体机能的永久性损伤或身体结构的永久伤害，使用者机构、进口商和制造商应该提交重大伤害报告。

  - 如果器械未能按照预期运行，且如果再次发生针刺事件，可能造成或导致死亡或重大伤害，进口商和制造商应该提交一份器械故障报告。

如果个人因器械故障造成的针刺损伤暴露在传染物中，并在之后接受药物或外科手术治疗，以防止出现永久损伤，则使用者机构、进口商和制造商应通过重大伤害报告，汇报该事件。

我们不认为急救护理可构成医疗干预，而且，不需要对此类型的干预提交MDR报告。急救护理示例是绷带的使用或针刺部位的简单清理。此外，我们不认为血液传播疾病的体外诊断试验可构成医疗干预。然而，破伤风疫苗注射、丙种球蛋白注射或缝合被认为是医疗干预。对于此类型的干预，使用者机构、进口商或制造商应该提交强制性重大伤害不良事件报告。

##### 医疗器械故障是指什么？

故障是指器械未能满足其性能规范，或未能按照预期运行。如果您是器械的进口商或制造商，您必须在如果器械故障的再次发生可能造成或导致死亡或重大伤害时报告该故障。

在故障已经造成或导致死亡或重大伤害，故障可能造成或引起死亡或重大伤害的假设已经建立。该假设将一直持续，直到该故障在两年内未造成或导致其他死亡或重大伤害，或有效数据表明该故障引起其他死亡或重大伤害的可能性极小。

对于在例行保养和器械维护期间可纠正的故障，如果该故障的再次发生可能造成或导致死亡或重大伤害，则应该报告该故障。

如果故障不可能造成死亡或重大伤害，则您没有必要报告该故障。

如果您是使用者机构，您不需要报告任何器械故障。然而，我们建议您通过自愿MedWatch程序向器械制造商和/或FDA报告器械故障。

##### 我需要报告涉及血液溢出或喷溅的针刺相关事件吗？

您不需要报告器械相关的血液溢出或喷溅事件，除非该事件是由器械故障引起的。如果您是制造商或进口商，在事件的再次发生可能会造成或导致死亡或重大伤害时，您应该报告任何血液溢出或喷溅故障事件。

##### 我需要报告使用者操作失误引起的针刺相关事件吗？

这取决于事件的严重性。对于使用者操作失误可能已经造成或导致针刺相关事件，则使用者机构、进口商和制造商应该提交报告涉及死亡或重大伤害的事件，。

##### 对于涉及针刺相关器械的事件，作为制造商，我需要进行哪些类型的跟踪调查？

我们要求您尽最大努力获得事件的信息。21 CFR 803.50。您应该记录所有后续跟进尝试，以及未获得MDR规定信息的理由。您应该在您的文件中记录获得信息的每次尝试，以及报告人员的回复。我们可能会对您的文件中包含的证明文件进行审查，以确定您是否做出合理尝试，以跟进并获得所需信息。如果您的公司根据MDR条例确定无需报告该事件，则应该在您的文件中提供支持该决定的证明文件。

跟踪调查应着重于获得尽可能多的信息。

##### 在根据21 CFR第803部分确定无需报告针刺相关事件时，我将如何向FDA提交关于这些事件的自愿MedWatch报告？

使用者机构不需要向FDA提交涉及针刺的强制性故障不良事件报告。然而，我们建议卫生保健工作者使用FDA表格3500，通过FDA的MedWatch自愿报告程序向器械制造商或FDA报告涉及针刺相关事件的故障。可在FDA的MedWatch主页上，网址为www.fda.gov/medwatch/， 获得FDA MedWatch自愿报告程序和FDA 3500自愿报告表格的相关信息。可登陆MedWatch主页，并点击“提交报告”，或直接登陆：www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/，在线填写自愿报告。除了通过互联网提交自愿报告之外，您可以拨打1-800-FDA-1088或1-240-276-3000，直接向我们报告。