行业指南

角膜塑形用硬性透气性角膜接触镜上市前提交指南

文件发布日期：2000年4月10日

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械与放射卫生中心 眼、耳、鼻和喉器械部 玻璃体视网膜与眼外器械分部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见：

如有任何意见和建议，可随时提交至

James F. Saviola, O.D.

DOED/VEDB/HFZ-460

9200 Corporate Blvd, Rm 250

Rockville, MD 20850，供FDA参考。

FDA可能需等到下次修订或者更新本文件时才会对这些意见作出答复。关于本指南的使用或者解读，如有问题，请联系James F. Saviola, O.D.，电话：301 594-1744或发送电子邮件到JZS@CDRH.FDA.GOV。

额外副本

万维网/CDRH主页：http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1134.pdf,或按需拨打1-800-899-0381或301-827-0111了解CDRH事实。必要时，请指明文件架编号为1134。

目录

1.	引言	4

2.	临床前	6

3.  临床	7

A.	引言	7

B.	项目目标	7

C.	患者选择	7

D.	协议	8

E.	问题	9

F.	结果	10

G.	过夜戴镜研究的其他注意事项（前瞻性研究）	13

H.	回顾性数据	13

I.	建议使用的角膜塑形术数据表	14

4.	货运集装箱标签	23

5.	包装说明书	24

6.	潜在用户的患者信息手册（第1部分）：	36

7.	患者说明（第2部分）：当您已经适配用于角膜塑形术的TN（通用名）硬性角膜接触镜后	46

8.	用于角膜塑形术的商品名（通用名）硬性透气性角膜接触镜的专业适配和信息指南	57

角膜塑形用硬性透气性角膜接触镜上市前提交指南

# 引言

本指南文件旨在为硬性透气性（RGP）角膜接触镜制造商提供关于提交用作角膜塑形术器械的角膜接触镜的上市前申请的指导。该文件的一大部分专门说明标签模板，其中包括主要包装、包装说明书、执业医生适配指南以及两部分的患者小册子。本指南提供了法规要求的特定标签组成部分的详细示例。标签的主要目标是向用户传达合理的成功期望。

为了制定标签所需的必要信息，该指南的临床部分确定了针对临床协议的具体建议。临床协议旨在开发用于提交日戴型角膜接触镜的上市前通知（510（k））或过夜佩戴角膜接触镜的上市前批准申请（ PMA）的性能数据。建议使用这些临床标准以充分证明临时减少屈光不正的预期用途的安全性和有效性。本指南还包括样本数据报告表，其补充了以前角膜接触镜和镜片护理指南文件的临床部分中的标准角膜接触镜临床数据报告表。

通过引用先前的角膜接触镜指南文件，本文件纳入了证明该器械用于其预期用途的安全性和有效性所必需的临床前数据，本文件中不再重复。

我们认为日戴型角膜接触镜的临床研究属于非重大风险，而过夜佩戴或长期佩戴的角膜接触镜研究属于重大风险研究。重大风险研究需要提交IDE。对于过夜佩戴或长期佩戴的角膜接触镜研究，应当向机构审查委员会（IRB）和美国食品药品管理局（FDA）提交适当的临床实验计划和知情同意书文件，以供审查和批准。在开始重大风险和非重大风险器械的临床研究之前，始终需要获得IRB批准，而在开始重大风险研究的临床试验之前，需要获得IRB和FDA批准。

应当根据将确保受试者保护和数据开发的临床实验计划获得临床数据，以支持器械用于其预期用途的安全性和有效性。

本指南文件中的信息旨在帮助人员收集和编制510（k）或PMA提交文件的数据。本文件不会产生法律要求。它确定了FDA认为根据法案要求建立有效和科学证据所需要解决的临床前和临床方面。使用本文件编制临床前和临床协议将不会保证获得IDE批准、PMA批准或510（k）许可。通过遵循本文件中的建议，应当解决提交文件的必要方面。

可以遵循本指南文件中的建议或使用不同的数据收集协议和分析程序。可以提前与我们讨论替代方法，以有助于防止花费时间和精力来处理可能无法解决与这些器械有关的相关问题的活动。

可以通过引用纳入其他提交给CDRH的文件中的临床前或临床资料。为可供参考，申请人应当提交IDE、510（k）、PMA或器械主文件（DMF）等文件，或申请人应当向CDRH提供持有人的适当授权。该授权应当采用信函的形式，发送至美国马里兰州罗克维尔市Corporate Blvd. 9200号文件邮寄中心（HFZ-401），邮编：20850，并引用正确的文件编号。

如果您有关于本指南文件的任何疑问，应当咨询眼、耳、鼻和喉器械部（DOED）。DOED的电话号码是301-594-1744。

# 临床前

需要解决的临床前领域包括制造/化学、毒理学和微生物学信息。关于临床前信息的指导，请参考1994年5月12日的“日戴型角膜接触镜上市前通知510（K）指南文件”或其最新版本。本文件中包含了应当在寻求IRB和FDA批准IDE或提交510（k）或PMA以供审查之前完成的制造数据和临床前测试的类型。每个部分都包含了满足这些要求的基本要求和建议方法的总结。

制造商可以通过参考该材料的已批准PMA或SE 510（k）来解决许多临床前问题。如果用于角膜塑形镜的材料是从其他来源获得的，则可以从材料供应商处获得推荐信。

通过引用上述1994年5月12日的“日戴型角膜接触镜上市前通知510（K）指南文件”，本指南纳入了有关色素添加剂要求和添加镜片加工实验室以制造和销售RGP角膜接触镜的程序的指导。

- 3.  临床

  - 引言

本文件的临床部分包括了特定临床数据收集的其他要素以及建议包含在协议中的方法。这是对1994年5月12日“日戴型角膜接触镜上市前通知510（K）指南文件”中所包含信息的补充。临床协议是临床实验计划的一部分，应当提交给IRB和FDA 以获得IDE的批准。

用于证明角膜塑形术（也称为精确角膜成形、受控角膜重建和Ortho Focus等）的安全性和有效性的研究设计可能包括采用倒几何设计的硬性透气性镜片的日间佩戴和/或过夜（睡眠时间）佩戴。由于过去几年中已经实施了这一程序，回顾性临床数据可能有助于确定前瞻性研究设计中的终点。

  - 项目目标

应当明确说明研究目标，包括以客观和可量化的参数定义的成功定义。

例如，成功应当被定义为：

    - 特定的裸眼视力水平，

    - 角膜地形偏心值的稳定水平，

    - 预期的显性屈光不正降低水平和实际达到的显性屈光不正降低水平（目标矫正量在±0.50、±1.00和±2.00以内的受试者比例）。

需要强调在手术过程中出现的裸眼视力（显性敏锐度）和屈光度变化。尽管斯内伦视力表是可以接受的，但建议使用LogMAR图表（也称为EDTRS）。

  - 患者选择

这应当包括可以使某个人有资格或无资格成为合适Ortho K候选人的任何已知因素。如果有特定的目标或标签声明，我们建议使用特殊情况的子集来支持这些目标或标签声明。

纳入标准的示例可能包括但不限于以下：

    - 近视度数，例如-4.00屈光度或更低，

    - 通过角膜地形图测量的角膜偏心度水平，

    - 角膜散光度数和屈光度，

    - 治疗前屈光不正的稳定性，

    - 角膜屈光手术史，

    - 眼部健康状况，特别是角膜，

    - 具有眼睛/角膜组件的全身健康状况，

    - 对眼/角膜有影响的药物，以及

    - 女性受试者的生育状况。

  - 协议

在制定协议时，应当考虑一些问题。

    - 期望的标签声明是什么？

    - 研究的具体目标是什么？

    - 受试者的纳入和排除标准是什么？

多中心数据将提供关于所用方法的结果一致性的信息，且消除仅使用一名研究员所产生的固有偏见。

对于日戴型角膜接触镜的角膜塑形术研究，推荐对至少3至5个临床场所的50至60名受试者进行研究。应当最少跟踪患者三（3）个月的时间，尽管需要更长的时间才能达到对顶的稳定性。

应当通过可量化的措施来定义稳定性，例如：

    - 确定偏心（e）值何时达到0，

    - 角膜地形图的读数没有变化，

    - 通过按特定时间间隔进行的两次连续折射所确定的屈光不正变化为±0.50D，

    - 裸眼视力变化（也通过按特定时间间隔内进行的两次连续评估确定）。

可以通过文献或可证实的未发表临床报告中记载的回顾性数据来预测这些变量的拟议值和终点。

有关过夜佩戴或长期佩戴角膜接触镜的研究，请参阅下面的第G节。

  - 问题

执业医师应当在研究期间遵循已确定的方法。这将允许申办方有机会收集可组合用于统计分析的数据。应当在研究期间收集以下数据：

    - 筛查的患者数量。

    - 根据已确定用于选择患者的纳入和排除标准，纳入计划中的患者数量。

    - 以前的PMMA和/或RGP眼睛佩戴者的数量（应当分别报告以前的PMMA和/或RGP佩戴者与软镜或新佩戴者的数据）。

已确定的功效终点：

    - 未矫正视力减少的行数。

    - 引起屈光不正变化的角膜曲率的变化。

    - 1个月和每3个月随访期间的未矫正视力为20/40、20/30或20/20或更高的患者数量。分析患者记录中有关治疗前数据的数据。

    - 预期的显性屈光不正降低水平和实际达到的显性屈光不正降低水平（从稳定性时间点到研究结束的随访间隔时间内，目标矫正量在±0.50、±1.00和±2.00以内的受试者比例）。

    - 应当通过可量化的措施来定义稳定性，例如确定偏心（e）值何时达到0、角膜地形图的读数没有变化、通过按特定时间间隔进行的两次连续折射所确定的屈光不正变化为±0.50D以及裸眼视力变化（也通过按特定时间间隔内进行的两次连续评估确定）。

    - 患者数量和中止标准。

    - 在转换为近视降低维持镜片（MRML）或保持镜片之前，佩戴角膜塑形镜的时间。

    - 手术时长以及实现屈光度降低稳定之后的最小保持镜片佩戴时间。

已确定的安全性参数：

    - 征象/症状、并发症、不良事件、裂隙灯检查结果以及这些结果的相关分级标准；K读数或角膜地图和记录的变化。

    - 丧失2行或更多行和1行或更多行的基线最佳矫正视力。

    - 与基线相比，角膜/屈光散光增加2D或更多和1D或更多。

    - 确定镜片/模具配件和用于确定需要这些变化的标准以及镜片更换和理由。

保持镜片的设计和佩戴时间表，

    - 每天或每周佩戴的平均小时数（可能需要患者日记以准确收集佩戴时间数据）；

    - 相关的症象、症状、投诉、并发症、不良事件以及裂隙灯检查结果。

    - 患者信息；小册子、知情同意书以及程序说明。

  - 结果

申办方应当以表格形式收集、分析和展示上述信息，以解决以下几点：

除了1994年5月12日“日戴型角膜接触镜上市前通知510（K）指南文件”中包含的标准数据报告表格之外，还应当完成本节附录中包含的样本数据表格。

以下类型的数据分析被认为对评估安全性和有效性非常重要。

- 角膜曲率或角膜地形图：

摘要统计数据不能准确地描述角膜塑形术的效果。为此，FDA建议对角膜曲率和/或角膜地形图进行以下分析。

    - 应当提供按屈光度（角膜散光测量）和子午线分层的角膜曲率测量变化的分析。

    - 还应当提供绝对角膜散光变化的分析。

    - 分析角膜地形图中偏心率的变化以及陡峭和平坦子午线的变化将提供可代替角膜曲率的额外信息。

- 屈光力：

应当提供通过治疗前显性折射减少屈光不正的分析。这应当包括：

    - 对于散光性近视患者，通过球体和圆柱体分层的治疗前屈光参数的分析。

    - 对于所有完成研究的受试者，在1个月和3个月（日戴型）随访以及6、9和12个月（过夜佩戴）随访中，通过屈光力分层的治疗前屈光参数和治疗后屈光参数的分析。

    - 对于所有受试者和完成所有随访的受试者，通过屈光力分层的预期矫正和实际矫正的分析。

    - 对于执业医生来说，非常重要的是了解患者何时已经达到将通过角膜塑形术实现的最大程度的屈光不正降低，以便可以对患者实施维持治疗计划。

    - 应当提供确定角膜塑形术手术中屈光稳定性的定义和方法。在这个客观的定义中，应当包括由按照特定的时间间隔进行的两次连续折射所确定的±0.50D屈光不正变化。可以通过文献或可证实的未发表临床报告中记载的回顾性数据来预测这些变量的拟议值和终点。

    - 应当对所有接受过治疗的眼睛以及治疗球形近视的眼睛（以及治疗散光近视的眼睛，如适用）进行显性折射稳定性的分析。

    - 应当对总队列以及在协议中规定的所有随访中所见的所有受试者进行分析，根据屈光组分层并在95％置信区间评估平均差异（而不是平均值差异）。

    - 应当提供总队列以及完成协议中规定的所有随访并根据屈光组分层的受试者的角膜曲率读数（或地形变化）变化与相应显性折射减少之间的关系分析。

- 视敏度：

角膜塑形术的预期目的是减少近视屈光不正，以便有近视屈光不正的人可以减少对功能矫正镜片的需求。执业医生需要知道通过角膜接触镜的倒几何过程引起的角膜表面的程序改造可以获得什么效果（即未矫正视力的改善程度）。为了实现这些目标，应当在上市申请中提供以下数据：

    - 应当对完成所有视力检查并根据屈光组分层的受试者在1个月和每3个月随访期间（包括过夜佩戴角膜接触镜的12个月随访期间）的治疗前后的未矫正视力进行分析。这一点应当涉及屈光范围内的治疗前近视数量以及当前的初始未矫正VA。

    - 应当以统计学和表格形式提供有关其治疗前最佳矫正视力在治疗后减少了1、2或2或更多行的受试者的信息。

    - 应当提供完成治疗协议中规定的所有随访的受试者的根据屈光度分层的治疗前后的最佳矫正视力的分析。

- 佩戴时间和稳定性：

角膜塑形术的两个主要目标是减少屈光不正和改善裸眼视力。角膜塑形术的执业医生知道必需的最小和最大佩戴时间表，对于维持屈光不正的减少以及随后在角膜塑形术中实现视敏度的改善将是有帮助的。申请应当包括：

    - 分析佩戴时间表对维持屈光和视力结果的影响。可以通过在一天中的不同时间点随访受试者或在不同的时间（例如清晨或傍晚）进行随访来实现这一点。

    - 角膜恢复到基线水平所需的时间和屈光测量是潜在用户感兴趣的一个话题。虽然要求成功完成研究的受试者归还镜片并监测恢复到基线水平所需的时间可能是不切实际的，但强烈建议在长于初始退出随访的时间内监测停止研究的受试者以解决此问题。

- 眼内压（IOP）：

建议在基线、研究中期和最终随访时对受试者IOP进行压平眼压计测量。作为角膜塑型成功的一个预测变量，已经在文献中讨论过IOP的值。通过前瞻性收集这些数据，制造商将能够确定是否应当在产品标签的患者选择部分中解决这个因素。

  - 过夜戴镜研究的其他注意事项（前瞻性研究）

用于矫正屈光不正的过夜佩戴镜的要素表明上市前批准（PMA）程序是必要的。这是一个新的适应症（ortho K），使用了目前已批准的长戴型角膜接触镜材料。

迄今为止， FDA尚没有授予用于过夜角膜塑形术手术的长戴型RGP镜片的上市前批准。角膜接触镜的过夜佩戴被认为会对受试者造成重大风险，需要在开始临床研究之前提交临床实验器械豁免（IDE）。

如果IDE不是由PMA持有人提交的，则IDE中应当提供PMA持有人给予FDA许可以引用当前批准的长戴型角膜接触镜适应症的信函。PMA持有者应当承认，他们知道所提述的公司计划进行一项新适应症的临床研究。

主要的安全性问题包括角膜塑形术是否会在角膜缺氧时造成额外的夜间风险。也有人担心过夜使用会增加角膜磨损的发生率，并可能出现不规则的散光。

为了解决这些额外的安全问题，建议对150到200个完成研究的受试者进行为期12个月的随访。

  - 回顾性数据

回顾性数据有助于支持研究设计和一些协议问题，例如样本量、研究时间、可能的候选人、治疗过程中的随访次数、特殊患者的子集或前瞻性研究的统计理由。这些数据也可以作为法规要求在申请（IDE）中提交的先前临床经验。

先前的经验可能有助于确定临床医师的培训要求。然而，由于困难在于确保所有研究地点的数据采集实践、记录采样计划以及用于最小化偏差的机制的一致性，FDA不建议使用回顾性临床数据来支持上市申请。

- I.	建议使用的角膜塑形术数据表

# 标准角膜接触镜数据表的补充

从基线到末次随访的角膜曲率变化

应当通过所有完成研究的眼睛的治疗前屈光组完成下列图表：

|  | 从基线到末次随访的角膜曲率变化 治疗前近视（球形屈光度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤1.0 D |  | 1.25 - 2.00 D |  | 2.25 - 3.00 D |  | 3.25 - 4.00 D |  | 4.25 - 5.0 D |  | 5.25 - 6.00 D |  |
| K 读数变化 | n/% |  | n/% |  | N/% |  | n/% |  | n/% |  | n/% |  |
| 平坦 | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V |
| 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.12 - 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.62 - 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12- 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.62 - 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陡峭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.12 - 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.62 - 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12- 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

角膜地形图可以代替角膜散光计。如果可用，应当包括偏心值。

# 角膜圆柱的绝对变化

# 从基线到末次随访

|  | 从基线到末次随访的角膜圆柱变化 治疗前近视（球形屈光度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤1.0 D |  | 1.25 - 2.00 D |  | 2.25 - 3.00 D |  | 3.25 - 4.00 D |  | 等 |  | 总计 |  |
| 散光变化 | n/% |  | n/% |  | n/% |  | n/% |  |  |  | n/% |  |
| 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.12 - 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.62 - 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 - 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.62 - 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.12 - 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.62 - 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 - 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

屈光参数统计

| 角膜散光 | 治疗前近视（球形屈光度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤1.0 D | 1.25 - 2.00 D | 2.25 - 3.00 D | 3.25 - 4.00 D | 等 | 总计 |
|  | n/% | n/% | n/% | n/% |  | n/% |
| 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 0.12 - 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 0.62 - 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 - 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.62 - 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 等 |  |  |  |  |  |  |

屈光参数变化

完成研究的眼睛在1个月和每3个月随访时的数据表格。

| 屈光变化 | 从基线到末次随访的屈光变化 治疗前近视（球形屈光度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤1.0 D | 1.25 - 2.00 D | 2.25 - 3.00 D | 3.25 - 4.00 D | 等 | 总计 |
| 减少 | n/% | n/% | n/% | n/% |  |  |
| 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 0.12 - 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 0.62 - 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 - 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.62 - 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 等 |  |  |  |  |  |  |
| 增加 |  |  |  |  |  |  |
| 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 0.12 - 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 0.62 - 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 - 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.62 - 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 等 |  |  |  |  |  |  |

# 预期精度与实现校正*

# 根据屈光组分层

每3个月随访

|  | 治疗前近视（屈光度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MR | ≤1.0 D | 1.25 - 2.00 D | 2.25 - 3.00 D | 等 | 总计 |
|  | n/N (%) | n/N (%) | n/N (%) |  | n/N (%) |
| ±0.50 D |  |  |  |  |  |
| ±1.00 D |  |  |  |  |  |
| ±2.00 D |  |  |  |  |  |
| 等 |  |  |  |  |  |
| 未报告 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 过度矫正 |  |  |  |  |  |
| >+1 |  |  |  |  |  |
| >+2 |  |  |  |  |  |
| 等 |  |  |  |  |  |
| 矫正不足 |  |  |  |  |  |
| <-1 |  |  |  |  |  |
| <-2 |  |  |  |  |  |
| 等 |  |  |  |  |  |
| 未报告 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

显性屈光的稳定性*

根据屈光组分层

| 球形屈光度的变化 | 治疗前和1个月 n/N (%) |  |  |  | 1和3个月n/N (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 治疗前近视 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ≤1.0 D | 1.25 - 2.00 D | 2.25 - 3.00 D | 等 | ≤1.0 D | 1.25 - 2.00 D | 2.25 - 3.00 D | 等 |
|  | n/N (%) | n/N (%) | n/N (%) |  | n/N (%) | n/N (%) | n/N (%) |  |
| ≤1.00 D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 - 2.00D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 - 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95% CI |  |  |  |  |  |  |  |  |

*应当只对参加协议规定的所有随访的受试者进行该分析。应当持续进行分析，以3个月为时间间隔。

# 由于角膜曲率变化的显性屈光减少（根据术前显性屈光分层）

|  | 每3个月随访时的治疗前近视（球形屈光度）减少 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平坦子午线角膜曲率变化 | ≤1.0 D n/N (%) | 1.25 - 2.00 D n/N (%) | 2.25 - 3.00 D n/N (%) | 3.25 - 4.00 D n/N %) | 等 n/N (%) | 总计 n/N (%) |
| 平坦 |  |  |  |  |  |  |
| 0.12 - 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 0.62 - 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 - 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.62 - 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 等 |  |  |  |  |  |  |
| 陡峭 |  |  |  |  |  |  |
| 0.12 - 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 0.62 - 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 - 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.62 - 2.00 |  |  |  |  |  |  |

- 所有眼睛减去故意屈光欠矫的眼睛。

# 根据治疗前屈光组分层的裸眼视力

用于1个月和每3个月的表格。

# x 个月

|  | 治疗前近视（球形屈光度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCVA | ≤1.0 D | 1.25 - 2.00 D | 2.25 - 3.00 D | 3.25 - 4.00 D | 等 | 总计 |
|  | n/% | n/% | n/% | n/% |  | n/% |
| 20/20 或更好 |  |  |  |  |  |  |
| 20/25 或更好 |  |  |  |  |  |  |
| 20/32 或更好 |  |  |  |  |  |  |
| 20/40 或更好 |  |  |  |  |  |  |
| 20/80 或更好 |  |  |  |  |  |  |
| 20/200 或更好 |  |  |  |  |  |  |
| 未报告 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

眼内压概述

| IOP | 初次随访 n/N (%) | 3个月 n/N (%) | 末次 N/N (%) |
| --- | --- | --- | --- |

- 显示测量方法。

# 从初次随访到末次随访的最佳矫正视力变化

根据治疗前屈光组分层

|  | 治疗前近视（屈光度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VA变化 | ≤1.0 D | 1.25 - 2.00 D | 2.25 - 3.00 D | 3.25 - 4.00 D | 等 | 总计 |
|  | n/% | n/% | n/% | n/% | n/% | n/% |
| 减少 > 2行 |  |  |  |  |  |  |
| 减少 2行 |  |  |  |  |  |  |
| 减少 1行 |  |  |  |  |  |  |
| 没有变化 |  |  |  |  |  |  |
| 增加 1行 |  |  |  |  |  |  |
| 增加 2行 |  |  |  |  |  |  |
| 增加 >2行 |  |  |  |  |  |  |
| 未报告 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

最佳矫正视力损失不小于2行的数据行列表

|  | 治疗前 |  |  | 3个月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 患者代码 | UCVA | MR | BSCVA | UCVA | MR | BSCVA |

关键安全性和功效变量的概述

|  | 1个月 n/N (%) | 3个月 n/N (%) | 每3个月 n/N (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 功效变量 |  |  |  |
| UCVA 20/20 或更好* |  |  |  |
| UCVA 20/40 或更好* |  |  |  |
| 球形变化 0.50D |  |  |  |
| 球形变化 1.00D |  |  |  |
| 球形变化 1.50D |  |  |  |
| 球形变化 2.00D |  |  |  |
| 球形变化 2.50D |  |  |  |
| 球形变化 3.00D |  |  |  |
| 安全性变量 |  |  |  |
| 损失 ≥ 2行 BSCVA |  |  |  |
| BSCVA小于20/40 |  |  |  |
| 增加 > 1 D 圆柱体 |  |  |  |
| 如果治疗前为 20/20 或更好，BSCVA 小于 20/25 |  |  |  |

所有眼睛减去故意屈光欠矫的眼睛。

# 佩戴时间对裸眼视力的影响

用于1个月和每3个月的表格。

|  | 每日佩戴时间（小时） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCVA | 0 - 4 | 4.1 - 6 | 6.1 - 8 | 8.1 - 10 | 10.1 - 12.0 | 等 | 总计 |
|  | n/N (%) | n/N (%) | n/N (%) | n/N (%) | n/N (%) |  | n/N (%) |
| 20/15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/50 - 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 未报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 货运集装箱标签

商品名（通用名）： 角膜塑形用硬性透气性角膜接触镜- [日戴型] [过夜戴镜]

内容：一个/两个角膜接触镜

警告：未消毒。应当在使用前清洁和调理镜片。

基弧：

直径：

屈光力：

二次曲线：

颜色：

中心厚度：

批号：

注意：	联邦法律禁止无处方配药。

申请人姓名

地址

# 包装说明书

商品名（通用名）： 角膜塑形用硬性透气性角膜接触镜- [日戴型] [过夜戴镜]

重要提示：请仔细阅读并妥善保存本说明书以备将来使用。本包装说明书旨在供眼科医生使用，但应当根据要求提供给患者。眼科医生应当向患者提供与患者处方镜片有关的患者说明。

注意：联邦法律禁止无处方配药。

警告：	包含一种通过破坏高层大气中的臭氧而危害公共健康和环境的[   ]化合物。已经根据EPA的规定，在本产品的患者信息中包含了与上述警告类似的通知。]

# 说明：

用于[日戴型] [过夜戴镜]角膜塑形术的商品名（TN）硬性透气性角膜接触镜是带有[球形]或[非球形]前部或后部表面的车削式角膜接触镜，分为透明和[有色]版本。选择后曲线以适用于个别眼睛的角膜塑形术，并选择前曲线以提供临时减少近视所需的光焦度。后表面上的周边曲线系统允许镜片与角膜之间的泪液交换。

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜由[含氟硅氧烷丙烯酸酯] [有机硅丙烯酸酯] [等]聚合物制成，含水量小于百分之[ ]。[有色镜片含有[着色添加剂的名称]作为着色添加剂。]用于角膜塑形术的TN角膜接触镜适用于[仅日间佩戴] [日间佩戴或过夜佩戴]。

# 可用的镜片参数：

弦直径

中心厚度

对于低负透镜：

对于正透镜：

基弧

二次曲线

比基弧更平坦或陡峭

边弧

比基弧更平坦或陡峭

屈光力

非球面镜片偏心率

（扁圆形、长圆形或正切圆锥形）

镜片的物理特性：

折射率

透光率

润湿角

（接触后退角）

比重

硬度

含水量

透氧性和测量方法

# 作用：

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜通过改变具有弹性的角膜的形状（压平）来暂时性降低近视度数。角膜压平会降低眼睛的聚焦力，并且如果适当地控制角膜压平量，可以使眼睛正确对焦并补偿近视。角膜接触镜直接位于角膜泪液层上，可影响角膜形状。普通角膜接触镜的设计几乎没有效果，但用于角膜塑形术的TN角膜接触镜的设计旨在通过对角膜中心施加轻微的压力来有目的地使角膜变平。如果中央角膜变平坦，会降低眼睛的聚焦力，并且如果角膜压平量足够，可以使眼睛正确对焦并补偿近视。在角膜接触镜被移除后，角膜会在当天的部分或全部剩余时间内保留其改变后的形状。（应当每天佩戴近视降低维持镜片或保持镜片以维持角膜压平，否则近视将恢复到治疗前的水平。）

# 适应症（用途）：

TN（通用名）角膜塑形用硬性透气性角膜接触镜适用于减少未患病眼睛的近视屈光不正。在用于临时减轻近视至X.00屈光度的角膜矫正适配项目中，镜片被指定用于[日间佩戴] [长时间佩戴X-X天，根据眼科医生的建议取下进行清洁和消毒]。镜片只能使用化学消毒系统进行消毒。

注意：为了保持角膜塑形术降低近视度数的效果，必须按照规定的佩戴时间表继续佩戴角膜接触镜。

# 禁忌症（不能使用的理由）：

如果存在下列情况之一，请不要使用TN角膜接触镜：

    - 眼睛前部出现急性和亚急性炎症或感染。

    - 任何影响角膜、结膜或眼睑的眼部疾病、损伤或异常。

    - 眼泪严重不足（干眼症）。

    - 角膜感觉减退（角膜敏感度降低）。

    - 任何可能影响眼睛或因佩戴角膜接触镜而加剧的全身性疾病。

    - 可能由于佩戴角膜接触镜或使用角膜接触镜溶液引起或加剧的眼表或附件的过敏反应。

    - 对用于护理角膜接触镜的溶液中的任何成分（如汞或硫柳汞）过敏。

    - 任何活性角膜感染（细菌、真菌或病毒）。

    - 如果眼睛变红或发炎。

# 警告：

注意：用于角膜塑形术的硬性透气性角膜接触镜在未经消毒的状态下运送到医生处。请在使用前清洁和调理镜片。

角膜接触镜和镜片护理产品的使用不当可能会导致严重的眼部损伤。请务必遵守您的眼科医生的指示和所有标签说明，以正确使用角膜接触镜和镜片护理产品。包括角膜溃疡在内的眼部疾病可能会迅速恶化并导致视力丧失。如果您感觉眼睛不适、过度撕裂、视力改变或眼睛发红，请立即摘下镜片，并在眼科医生检查之后再佩戴。所有的角膜接触镜佩戴者应当按照给他们的时间表到眼科医生处就诊。

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜[只能在日间佩戴的基础上使用。睡觉时不要佩戴角膜接触镜，否则可能造成严重的不良反应。] [可以按照眼科医生的建议，在睡觉时过夜佩戴。]

研究表明，与不吸烟的角膜接触镜佩戴者相比，吸烟的角膜接触镜佩戴者发生不良反应的概率更高。

# 注意事项：

特别注意事项

- 临床研究已经表明，使用TN（通用名）硬性透气性镜片材料制造的角膜接触镜对于其预期用途是安全和有效的。然而，临床研究可能不包括目前可在材料中获得的所有设计配置或镜片参数。因此，在选择合适的镜片设计和参数时，眼科医生应当考虑影响镜片性能和眼睛健康的所有因素。应当根据患者的需求权衡这些因素的潜在影响； 因此，应当仔细监测患者的持续眼部健康状况和镜片性能。

- 应当指示患者遵循下面的说明，以防止损害他们的眼睛或镜片。

# 溶液注意事项

- 并不是所有的溶液都能一起使用，且并非所有的溶液都适用于所有镜片。角膜接触镜只能使用推荐的溶液。

- 不得加热润湿/浸泡溶液和镜片。

- 始终使用新鲜的未过期镜片护理溶液。

- 始终遵循所使用的角膜接触镜护理液的包装说明书中的指示。

- 只能使用化学镜片护理系统。使用热（加热）镜片护理系统可能会因扭曲TN角膜接触镜而造成损伤。

- 应当在标签说明中指定的时间后丢弃使用的无菌新鲜防腐剂。

- 请勿使用唾液或除推荐溶液以外的任何物品来润滑或润湿镜片。

- 当没有佩戴（存放）镜片时，请始终将镜片完全浸入推荐的存放溶液中。

# 处理注意事项

- 在处理镜片前，请务必清洗并冲洗双手。不要将化妆品、乳液、肥皂、面霜、除臭剂或喷雾剂涂在眼睛或镜片上。最好在化妆前戴上镜片。与油基产品相比，水基化妆品损害镜片的可能性较小。

- 在触摸角膜接触镜前，请确保手指或手部没有异物，否则镜片可能会出现微小划痕，导致视力受损和/或眼睛受伤。

- 请仔细地按照患者信息手册中所述以及眼科医生规定的处理、插入、移除、清洁、消毒、存放和佩戴说明。

- 请务必小心操作，避免掉落。

- 切勿使用镊子或其他工具从镜片容器中取出镜片，除非特别说明。请把您的镜片倒在您的手中。

- 请勿用手指触摸镜片。

- 为了尽量减少镜片在清洁过程中的翘曲，应当在手掌上清洁镜片，而不是在拇指和手指之间。

# 佩戴眼镜的注意事项

- 如果镜片在眼睛上卡住（停止移动），请按照患者信息手册中“小心镜片卡住”的建议说明进行操作。镜片应当能在眼睛上自由移动，以保持眼睛的持续健康。如果镜片不能移动，您应当立即咨询眼科医生。

- 佩戴角膜接触镜的时间不得超过您的眼科医生所建议的时间。

- 如有可能，在戴眼镜时避免所有的有害或刺激性蒸气和烟雾。

- 如果在佩戴眼镜时使用喷雾剂等气雾剂产品，请小心并闭上眼睛，直到喷雾剂沉降。

# 眼镜盒注意事项

- 角膜接触镜盒可能是细菌生长的来源。为了防止污染并避免严重的眼睛伤害，请务必清空并用新鲜的无菌冲洗液冲洗镜片盒，并使其风干。

- 应当按照角膜接触镜盒制造商或眼科医生的建议，定期更换角膜接触镜盒。

# 与眼科医生讨论的主题

- 询问您的眼科医生能否在体育活动期间佩戴角膜接触镜。

- 在使用任何药物之前，请始终与您的眼科医生联系。

- 与任何角膜接触镜一样，必须进行随访，以确保您的眼睛持续健康。您应当遵循建议的随访时间表。

# 谁应当知道患者正在佩戴角膜接触镜

- 告知您的医生（保健医生）您是角膜接触镜佩戴者。

- 始终告知您的雇主您是角膜接触镜佩戴者。有些工作可能需要使用护目镜设备，或可能要求不得佩戴角膜接触镜。

不良影响（问题和该做什么）：应当告知患者可能出现以下问题：

- 眼睛刺痛、灼痛、发痒（刺激）或其他眼部疼痛

- 第一次佩戴眼镜时可能会有轻微的不舒适感。

- 眼睛中有异物感，如异物或划痕。

- 眼睛中有过多泪水（流泪）

- 异常的眼部分泌物

- 眼睛发红

- 视力锐减（视力不佳）

- 视力模糊、物体周围出现彩虹或光晕

- 对光敏感（畏光）

如果您发现以上任何情况：立即摘下您的眼镜。

如果不适或问题停止，请仔细观察镜片。如果镜片有任何损坏，请勿将镜片重新放在眼睛上。将镜片放在存放盒中并联系您的眼科医生。如果镜片上有灰尘、睫毛或其他异物，或者问题停止且镜片看起来完好无损，应当彻底清洁、冲洗和消毒镜片。然后重新戴上镜片。如果问题仍然存在，您应当立即取下角膜接触镜并咨询您的眼科医生。

当发生上述任何问题时，可能存在感染、角膜溃疡、新血管形成或虹膜炎等严重病症。您应当按照指示使镜片远离眼睛，并立即寻求对问题的专业鉴定和及时治疗，以避免导致严重的眼睛损伤。

# 临床研究结果：

总计＃（＃患者）眼睛参与了临床研究，其中＃眼睛（＃患者）完成了最少＃个月的角膜接触镜佩戴。在完成佩戴的眼睛中，总共＃眼睛在佩戴用于角膜塑形术的TN角膜接触镜的＃月期间显示出近视屈光不正在某种程度上有所降低。平均降低值是＃屈光度，屈光度范围为从X到X。

下表显示了可以预期矫正的平均近视度数。这些数值只是平均值，有些患者可能会达到比这些平均值更高或更低的值。

近视的平均减少（屈光度）

| 初始 | 减少 |
| --- | --- |
| 近视 | 近视 |
| -1.00 | # |
| -2.00 | # |
| -3.00 | # |
| -4.00 | # |
| 等 | # |

不同患者的近视度数降低值不同，且无法在治疗之前预测。在研究之前佩戴过角膜接触镜的患者与以前没有角膜接触镜佩戴经验的患者之间有显着的差异。

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜会暂时完全降低一些近视度数达到＃屈光度的患者的近视。对于近视超过＃屈光度的患者，只能预期降低部分近视度数。下表显示了预期可以达到完全或部分暂时性屈光度降低的患者百分比。

实现全部或部分暂时性近视度数降低的眼睛的百分比

| 初始近视 | 完全暂时性降低 | 超过0.50 D.不能完全降低 | 最终视力 20/20 或更好 | 最终视力 20/40 或更好 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1.00 D | % | % | % | % |
| -1.25 至 - 2.00 D. |  |  |  |  |
| -2.25至- 3.00 D. |  |  |  |  |
| -3.25至- 4.00 D. 等 |  |  |  |  |

对于完成本研究的患者（＃眼睛），＃眼睛的最佳屈光度的初始视力为20/20或更好，所有眼睛（＃）的最佳屈光度的初始视力为20/40或更好。在最后一次就诊时，＃眼睛在佩戴角膜接触镜时的视力等于或大于20/20，＃眼睛为20/40，＃眼睛的视力为20/70。比最佳屈光度相比，＃眼睛在佩戴角膜接触镜时的视力下降了一行，＃眼睛下降了两行，＃眼睛下降了三行。在每种情况下，视力下降归因于[给出原因]。

在上表中给出了相对于初始近视达到20/20或更好以及20/40或更好的未矫正视力的眼睛的百分比。总共＃（％）眼睛达到20/20或更好的视力，＃（％）眼睛达到20/40或更好的视力。

# 对散光的影响

角膜塑形术后，散光可能增加或减少。在完成三个月临床研究的＃眼睛（＃患者）中，％显示角膜散光没有变化，％显示小于一个屈光度的减少， ％显示小于一个屈光度的增加，并且  ％显示大于一个屈光度的增加。

# 佩戴时间

对于在不同时间段佩戴TN角膜塑形用角膜接触镜的患者，所需的平均佩戴时间如下：

| 一周 | 小时/天 |
| --- | --- |
| 两周 | 小时/天 |
| 一个月 | 小时/天 |
| 三个月 | 小时/天 |
| [等 | 天] |

但是，由于许多患者需要佩戴的时间多于或少于[三] [十二]个月的平均值，可能会有相当大的变化，如下所示：

| 日戴型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 佩戴时间 | 患者百分比 |  |  |
| 0 - 4小时 | % | 4.1 - 8小时 | % |
| 8.1 - 12小时 | % | 12.1 - 16小时 | % |
| 过夜佩戴 |  |  |  |
| 佩戴时间 | 患者百分比 |  |  |
| 1 - 3 天 | % | 3 - 4 天 | % |
| 4 - 5 天 | % | 5 - 7天 | % |

适配：

用于适配角膜塑形用硬性角膜接触镜的传统方法不适用于TN角膜塑形用角膜接触镜。有关适配技术的说明，请参阅TN角膜塑形用角膜接触镜的适配指南，其副本可从以下网址获得：

申请人姓名

地址

佩戴时间表：

尽管许多执业医生已经制定了其自己的初始佩戴时间表，但是推荐使用以下顺序作为指导。不管镜片的舒适度如何，患者都应当注意遵循眼科医生推荐的佩戴时间表。

以下时间表取决于眼科医生的专业判断，应当根据对初始镜片的反应进行修改。

日戴型

最大佩戴时间：

| 天 1 | 佩戴时间（小时） 3 |
| --- | --- |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 10 |
| 7 | 15 |
| 8天及之后 | 醒着的所有时间 |

# 过夜佩戴

最大佩戴时间

[应当建议患者不要在睡觉时佩戴用于角膜塑形术的TN角膜接触镜。尚没有进行研究表明在睡眠期间佩戴TN硬性透气性角膜接触镜是安全的。]有些患者倾向于在最初过夜佩戴角膜接触镜。非常重要的一点是，提醒患者务必遵循上述的最大佩戴时间表。为了保持角膜塑形术降低近视度数的效果，应当按照眼科医生确定的佩戴时间表继续佩戴眼镜。请参阅专业适配和信息指南，以了解有关近视降低维持镜片或保持镜片佩戴的信息。

# 眼镜护理说明：

应当建议患者遵循“辅助溶液”包装说明中的说明。与TN角膜塑形用角膜接触镜一起使用的辅助溶液如下：

化学镜片护理系统

清洁

冲洗

消毒

存放

润滑/再润湿

酶

*是[溶液制造商]的商标。

应当遵循这些产品的包装说明书中的指示。不遵守这些程序可能会导致严重的眼部并发症。除非眼科医生确定这是必要的，否则患者不得从一个护理系统换成另一个护理系统。除非在产品标签上注明，否则不得混合或交替使用消毒和存放系统。

在使用角膜接触镜之前，请务必彻底清洁和冲洗双手。

在每次取下用于角膜塑形术的TN角膜接触镜后，必须进行清洁、冲洗和消毒。不能使用一个程序代替另一个程序。需要清洁以去除镜片表面的粘液和薄膜。必须进行消毒以消灭有害细菌。为了尽量减少镜片在清洁过程中的翘曲，应当在手掌上而不是拇指和手指之间清洁镜片。

首先清洁一个镜片。（建议的步骤是始终先清洁同一个镜片以避免混淆）。彻底冲洗镜片以去除清洁液。将镜片放入眼镜盒的正确一侧，并使用眼科医生建议的消毒溶液填充。

紧紧关闭镜片存放盒的每个腔室的顶部。

如果您需要消毒镜片，应当至少在产品标签上标明的时间内将其置于溶液中。在您打算佩戴之前，应始终将镜片放在未打开的存放盒中。

镜片清洁和维护：

角膜接触镜盒可能是细菌生长的一个来源。应当将透镜盒清空并用眼镜盒制造商推荐的溶液清洗和冲洗，然后使其风干。应当按照眼科医生的建议定期更换角膜接触镜盒。

酶洁液：

您的眼科医生可能建议使用酶洁液。使用酶洁液清洗并不能取代日常的清洁和消毒。您应该仔细遵循酶洁液标签上的说明。

紧急情况：

如果任何种类的化学物质（家庭用品、园艺溶液和化学试剂等）溅入眼中，应当立即用自来水冲洗眼睛，并立即取下镜片。

请立即联系眼科医生或到医院急救室就诊。

# 如何供应：

每个镜片均是在单独的塑料盒内提供的，且未经过灭菌。装箱单或发票上标有基弧、屈光力、直径、二次曲线、中心厚度、[颜色]和批号。

# 不良反应的报告：

应当立即向制造商报告所有不良反应。电话：xxx-xxx-xxxx 或 800-yyy-yyyy。

（打印月份/年份）

申请人的姓名和地址

# 潜在用户的患者信息手册（第1部分）：

商品名（通用名）

角膜塑形用硬性透气性角膜接触镜- [日戴型] [过夜佩戴]

注意：联邦法律禁止无处方配药。

警告：包含一种通过破坏高层大气中的臭氧而危害公共健康和环境的[   ]化合物。已经根据EPA的规定，在本产品的患者信息中包含了与上述警告类似的通知。]

目录

页码

术语表

# 引言

# 眼睛如何发挥功能

# TN (通用名)角膜塑形用硬性透气性角膜接触镜如何发挥作用

纠正近视的替代方法

临床研究数据

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜的维持效果

近视降低维持镜片或保持镜片的佩戴

风险分析

佩戴限制和适应症

禁忌症

警告

术语表

附件：眼睛附近的组织。

不良反应：不良效果。

无晶体状：没有透镜结构的眼睛。

散光：角膜或晶状体的一个或多个表面不是圆的，而是更像勺子形状的眼睛状况。

角膜接触镜卡住：角膜接触镜不能在角膜上移动。

角膜：眼睛前方的清晰气泡状结构，光线首先从这里进入眼睛。

角膜磨损：由于机械创伤导致的角膜表面细胞的损失。

角膜水肿：角膜中的积液。

角膜感觉减退：角膜接触敏感性的部分丧失。

角膜染色：角膜上的明亮区域，其收集染料并指示角膜磨损或其他干扰。

角膜溃疡：角膜的小面积组织损失。

消毒：破坏细菌和病毒，但不破坏一些孢子。

屈光度：眼镜或角膜接触镜的功率单位。

角膜接触镜的酶处理：将角膜接触镜置于含有能溶解镜片表面蛋白质的酶的溶液中。

感觉减退：角膜对触摸的敏感度降低。

虹膜炎：虹膜或眼睛的有色部分感染。

泪液分泌：流泪。

近视：近视眼的医学术语。

近视降低维持镜片：对角膜塑形用角膜接触镜设计的修改，其使得镜片的中心部分在角膜上施加刚好足够的压力以维持实现的角膜压平，而不会造成角膜的过度压平。

新血管形成：角膜中的新血管生长。

角膜塑形术：在移除角膜接触镜后，暂时减少近视的角膜接触镜佩戴程序。

折射：弯曲光线以使其聚焦。

屈光异常：导致视力模糊的眼部疾病，包括近视、远视和散光。

保持镜片：近视降低维持镜片的另一个名称。

视网膜：眼睛后部用于接收光线图像的结构。

再润湿角膜接触镜：在戴角膜接触镜时，在眼中滴入一种溶液作为人造眼泪来润湿镜片。

镜片卡住：镜片不能在角膜上移动。

[增加其他]

# 引言

本手册中的信息可以帮助您决定是否配备用于角膜塑形术的TN角膜接触镜。角膜塑形术是一种角膜接触镜佩戴程序，能在移除角膜接触镜之后暂时降低近视度数（医学名称为myopia（近视））。“暂时”意味着只在[白天] [夜间]的一部分时间段内佩戴角膜接触镜，然后取下，从而使近视度数在一天的全部或部分剩余时间内保持降低状态。每个患者保持近视度数降低的准确时间也各不相同。一般来说，应当在每天的部分时间内佩戴TN角膜塑形用角膜接触镜，以保持角膜塑形术的效果。

# 眼睛如何发挥功能

眼睛特别像一架照相机，必须良好聚焦才能清楚地看清目标。眼睛的聚焦能力来自眼睛的两个结构，角膜和晶状体[（图1）]。角膜是眼睛前方的清晰泡状结构，光线首先从这里进入眼睛。它为眼睛提供了大约三分之二的聚焦能力，眼内的晶状体提供了另外三分之一的聚焦能力。在正常的眼睛中，光线聚焦在眼睛后面的视网膜上，就像照相机里的胶片一样。有些眼睛过度聚焦或折射光线，从而在视网膜前形成远处的物体，而且视网膜上的图像模糊，导致近视[图2]。

近视通常开始于童年，并在青春期逐渐恶化。它通常在十几岁停止增长，但有时可能会在二十年代中期继续恶化。

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜如何发挥作用

用于角膜矫形术的TN角膜接触镜通过改变具有弹性的角膜的形状（压平）来暂时降低近视度数。角膜接触镜直接位于角膜上，仅由一层眼泪分开，并可影响角膜形状。普通角膜接触镜的设计几乎与角膜的形状相匹配，因此几乎不会引起压平效果，但用于角膜塑形术的TN角膜接触镜采用一种被称为倒几何的设计，其被有意设计为不匹配角膜的形状，而是对角膜的中心施加轻微的压力[ （图3）]。当晶状体的弯曲小于角膜时会产生压力，角膜将更多的镜片重量放置在角膜的中心。如果角膜被压平，则会降低眼睛的聚焦力，如果角膜压平的程度足够，可以使眼睛具有正确的焦点并补偿近视[（图4）]。在取下镜片之后，角膜在一天的全部或部分剩余时间内保留其改变后的形状。

| 图1：正常眼 |  |  |  | 图2：近视眼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光线进入眼睛 |  | 视网膜 |  | 光线进入眼睛 |  | 视网膜 |
| 角膜 |  |  |  | 角膜 |  |  |
|  | 镜片 |  |  |  | 镜片 |  |

图3：佩戴TN角膜塑形用角膜接触镜的眼睛

角膜接触镜的压力点

眼睛的角膜

眼睛的晶状体

图4：角膜塑形术后的近视眼

| 光线进入眼睛 |  | 视网膜 |
| --- | --- | --- |
| 角膜 |  |  |
|  | 镜片 |  |

TN角膜塑形用角膜接触镜适用于希望在一天中有一段时间不需要佩戴角膜接触镜但仍能清楚地视物的近视患者。这些时间段可能包括游泳和其他运动等活动。用于角膜塑形术的TN角膜接触镜可以适用于需要暴露于烟雾、有毒气体或低湿度条件下的职业，例如空中服务员，他们可能会遇到需要取下其角膜接触镜而不干扰视力的情况。有些患者需要在一天的部分时间内佩戴角膜接触镜以进行正常的活动，并在夜间活动时将其取下。

纠正近视的替代方法

可以通过任何降低眼睛聚焦能力的方法来矫正近视眼（近视）。最常见的矫正方法是佩戴眼镜或常规角膜接触镜。这些代表了仅在佩戴眼镜或常规角膜接触镜时才矫正近视的手段，对近视没有持久的作用。其他矫正近视的方法涉及各种外科手术。这些涉及重塑角膜的技术，通过与TN角膜塑形用角膜接触镜产生的方式相类似的方式实现角膜压平，但外科手术是永久性的。

临床研究数据

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜可能会暂时降低全部或部分近视度数。降低程度将取决于许多因素，包括您的初始近视度数、您的眼睛的弹性特征以及角膜接触镜与您的眼睛的适合度。

[概述示例]共有＃（＃患者）眼睛参加了上市前临床研究。在那些入选的＃（＃患者）眼睛中，＃眼睛（＃患者）完成了至少[三] [十二]个月的角膜接触镜佩戴。在完成佩戴的眼睛中，总共＃眼睛在佩戴用于角膜塑形术的TN角膜接触镜的[3] [12]-月期间显示出近视屈光不正在某种程度上有所降低。平均降低值是＃屈光度，屈光度范围为从#到#。

下表显示了可以预期矫正的平均近视度数。这些数值只是平均值，有些患者可能会达到比这些平均值更高或更低的值。

近视的平均减少（屈光度）

| 初始 | 减少 |
| --- | --- |
| 近视 | 近视 |
| -1.00 | # |
| -2.00 | # |
| -3.00 | # |
| -4.00 | # |
| 等 | # |

[数据摘要]

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜会暂时完全降低一些近视度数达到＃屈光度的患者的近视。对于近视超过＃屈光度的患者，只能预期降低部分近视度数。下表显示了预期可以达到完全或部分暂时性屈光度降低的患者百分比。

实现全部或部分暂时性近视度数降低的眼睛的百分比

| 初始 近视 | 完全暂时性降低 | 超过0.50 D. 不能完全降低 | 最终视力 20/20 或更好 | 最终视力 20/40 或更好 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1.00 D | % | % | % | % |
| -1.25 - - 2.00 D. | % | % | % | % |
| -2.25 - |  |  |  |  |
| - 3.00 D. | % | % | % | % |
| -3.25 - - 4.00 D. | % | % | % | % |
| 等 |  |  |  |  |

佩戴时间

在整个[三] [十二] 个月的研究期间，佩戴用于角膜塑形术的TN角膜接触镜的患者始终需要佩戴平均＃[小时] [天]。这项研究[报告了] [没有报告]一旦取下镜片，改善的视力能够持续多长时间。[改善的视力平均持续了大约＃小时。]

[镜片佩戴时间数据摘要。]

# 对散光的影响

角膜塑形术后，散光可能增加或减少。在完成[三][十二]个月临床研究的＃眼睛（＃患者）中，％显示角膜散光没有变化，％显示小于一个屈光度的减少， ％显示小于一个屈光度的增加，并且  ％显示大于一个屈光度的增加。

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜的维持效果——近视降低维持镜片或保持镜片的佩戴

长期佩戴用于角膜塑形术的TN角膜接触镜并不能消除继续佩戴角膜接触镜以产生角膜塑形效果的需要。在通过佩戴用于角膜塑形术的TN角膜接触镜来矫正角膜之后，需要佩戴新的眼镜，即近视降低维持镜片或保持镜片。保持镜片是患者佩戴的角膜塑形用角膜接触镜设计的修改，其使得镜片的中心部分在角膜上施加刚好足够的压力以维持实现的角膜压平，而不会造成角膜的过度压平。通常按照与用于角膜塑形术的TN角膜接触镜相同的时间表佩戴保持镜片，并应当每天佩戴以保持角膜塑形效果。

[尚没有进行研究以支持过夜或长时间佩戴用于角膜塑形术的TN角膜接触镜的安全性。]

# 风险分析

当佩戴角膜接触镜时，会存在较小的风险。据预计，用于角膜塑形术的TN角膜接触镜不会造成比其他硬性透气性角膜接触镜更大的风险。

在硬性角膜接触镜佩戴者中，最常见的两种副作用是角膜水肿和角膜染色。预计这两种副作用也会发生在一些用于角膜塑形术的TN角膜接触镜的佩戴者中。对于所有的角膜接触镜佩戴者，有时会发生的其他副作用包括疼痛、发红、撕裂状痛、刺激、流泪、眼睛擦伤或视觉失真。如果及时取下角膜接触镜并获得专业护理，这些症状通常只是暂时性的。

在极少数情况下，可能会出现永久性角膜瘢痕、视力下降、眼部感染、角膜溃疡、虹膜炎或新血管形成。如果遵循适当的护理时间表，将能尽量减少或完全消除这些副作用的发生。如果有任何异常迹象，您应当立即取下角膜接触镜。在存在有毒物质的情况下，切勿佩戴角膜接触镜。务必参与您的眼科医生要求的所有随访。

# 佩戴限制和适应症

# 适应症

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜适用于减少未患病眼睛的近视屈光不正。在用于临时减轻近视至#屈光度的角膜矫正适配项目中，镜片被指定用于[日间佩戴] [长时间佩戴X-X天，根据眼科医生的建议取下进行清洁和消毒]。镜片只能使用化学消毒系统进行消毒。

注意：为了保持角膜塑形术降低近视度数的效果，必须按照规定的佩戴时间表继续佩戴角膜接触镜。

# [请勿在睡觉时佩戴您的角膜接触镜。]

禁忌症（不使用的原因）

当存在以下任何情况时，请勿使用TN角膜塑形用角膜接触镜：

- 急性和亚急性炎症或眼前房感染。

- 任何影响角膜、结膜或眼睑的眼部疾病、损伤或异常。

- 眼泪严重不足（干眼症）。

- 如果不是无晶状体，角膜感觉减退（角膜敏感性降低）。

- 任何可能影响眼睛或因佩戴角膜接触镜而加剧的全身性疾病。

- 可能由于佩戴角膜接触镜或使用角膜接触镜溶液引起或加剧的眼表或附件的过敏反应。

- 对用于护理您的TN角膜塑形用角膜接触镜的溶液中的任何成分（如汞或硫柳汞）过敏。

- 任何活性角膜感染（细菌、真菌或病毒）。

- 如果眼睛变红或发炎。

# 警告：

您应当遵循以下有关角膜接触镜佩戴的警告：

[日戴型镜片不适用于夜间佩戴，不要在睡觉时佩戴眼镜。临床研究表明，当过夜佩戴角膜接触镜时，角膜感染或溃疡等严重不良反应的风险增加。

有关角膜接触镜和镜片护理产品的问题可能会导致严重的眼睛损伤。请务必遵循您的眼科医生的指导和所有标签说明，以正确使用镜片和镜片护理产品，包括镜片盒。包括角膜溃疡在内的眼部疾病会迅速加剧并导致视力丧失。

研究表明，与不吸烟的角膜接触镜佩戴者相比，吸烟的角膜接触镜佩戴者发生不良反应的概率更高。

如果您出现眼睛不适、过度撕裂、视力改变或眼睛发红，应当立即取下镜片，并立即联系您的眼科医生。

# 患者说明（第2部分）：当您已经适配用于角膜塑形术的TN（通用名）硬性角膜接触镜后

注意：联邦法律禁止无处方配药。

警告：包含一种通过破坏高层大气中的臭氧而危害公共健康和环境的[   ]化合物。已经根据EPA的规定，在本产品的患者信息中包含了与上述警告类似的通知。]

目录

页码

注意事项

不良影响

个人卫生和镜片处理

镜片处理

处理镜片

将镜片放在眼睛上

镜片居中

取下镜片

护理您的镜片（清洁、冲洗、消毒、使用酶洁液清洗、存放以及再润湿/润滑）

基本指示

镜片存放和使用酶洁液的程序

镜片卡住（不移动）的处理

紧急情况

佩戴和预约时间表

# 注意事项：

特别注意事项

- 临床研究已经表明，使用TN（通用名）硬性透气性镜片材料制造的角膜接触镜对于其预期用途是安全和有效的。然而，临床研究可能不包括目前可在材料中获得的所有设计配置或镜片参数。因此，在选择合适的镜片设计和参数时，眼科医生应当考虑影响镜片性能和眼睛健康的所有因素。应当根据患者的需求权衡这些因素的潜在影响； 因此，应当仔细监测患者的持续眼部健康状况和镜片性能。

- 应当指示患者遵循下面的说明，以防止损害他们的眼睛或镜片。

# 溶液注意事项

- 并不是所有的溶液都能一起使用，且并非所有的溶液都适用于所有镜片。角膜接触镜只能使用推荐的溶液。

- 不得加热润湿/浸泡溶液和镜片。

- 始终使用新鲜的未过期镜片护理溶液。

- 始终遵循所使用的角膜接触镜护理液的包装说明书中的指示。

- 只能使用化学镜片护理系统。使用热（加热）镜片护理系统可能会因扭曲TN角膜接触镜而造成损伤。

- 应当在标签说明中指定的时间后丢弃使用的无菌新鲜防腐剂。

- 请勿使用唾液或除推荐溶液以外的任何物品来润滑或润湿镜片。

- 当没有佩戴（存放）镜片时，请始终将镜片完全浸入推荐的存放溶液中。

# 处理注意事项

- 在处理镜片前，请务必清洗并冲洗双手。不要将化妆品、乳液、肥皂、面霜、除臭剂或喷雾剂涂在眼睛或镜片上。最好在化妆前戴上镜片。与油基产品相比，水基化妆品损害镜片的可能性较小。

- 在触摸角膜接触镜前，请确保手指或手部没有异物，否则镜片可能会出现微小划痕，导致视力受损和/或眼睛受伤。

- 请仔细遵循本手册中所述以及您的眼科医生规定的处理、插入、移除、清洁、消毒、存放和佩戴说明。

- 请务必小心操作，避免掉落。

- 切勿使用镊子或其他工具从镜片容器中取出镜片，除非特别说明。请把您的镜片倒在您的手中。

- 请勿用手指触摸镜片。

- 为了尽量减少镜片在清洁过程中的翘曲，应当在手掌上清洁镜片，而不是在拇指和手指之间。

# 佩戴眼镜的注意事项

- 如果镜片在眼睛上卡住（停止移动），请按本手册中“小心镜片卡住”的建议说明进行操作。镜片应当能在眼睛上自由移动，以保持眼睛的持续健康。如果镜片不能移动，您应当立即咨询眼科医生。

- 佩戴角膜接触镜的时间不得超过您的眼科医生所建议的时间。

- 如有可能，在戴眼镜时避免所有的有害或刺激性蒸气和烟雾。

- 如果在佩戴眼镜时使用喷雾剂等气雾剂产品，请小心并闭上眼睛，直到喷雾剂沉降。

# 眼镜盒注意事项

- 角膜接触镜盒可能是细菌生长的来源。为了防止污染并避免严重的眼睛伤害，请务必清空并用新鲜的无菌冲洗液冲洗镜片盒，并使其风干。

- 应当按照角膜接触镜盒制造商或眼科医生的建议，定期更换角膜接触镜盒。

# 与眼科医生讨论的主题

- 询问您的眼科医生能否在体育活动期间佩戴角膜接触镜。

- 在使用任何药物之前，请始终与您的眼科医生联系。

- 与任何角膜接触镜一样，必须进行随访，以确保您的眼睛持续健康。您应当遵循建议的随访时间表。

# 谁应当知道患者正在佩戴角膜接触镜

- 告知您的医生（保健医生）您是角膜接触镜佩戴者。

- 始终告知您的雇主您是角膜接触镜佩戴者。有些工作可能需要使用护目镜设备，或可能要求不得佩戴角膜接触镜。

不良影响

应当告知您可能出现以下问题：

- 眼睛刺痛、灼痛、发痒（刺激）或其他眼部疼痛

- 第一次佩戴眼镜时可能会有轻微的不舒适感。

- 眼睛中有异物感，如异物或划痕。

- 眼睛中有过多泪水（流泪）

- 异常的眼部分泌物

- 眼睛发红

- 视力锐减（视力不佳）

- 视力模糊、物体周围出现彩虹或光晕

- 对光敏感（畏光）

- 眼干

如果您发现以上任何情况：立即摘下您的眼镜。

如果不适或问题停止，请仔细观察镜片。如果镜片有任何损坏，请勿将镜片重新放在眼睛上。将镜片放在存放盒中并联系您的眼科医生。如果镜片上有灰尘、睫毛或其他异物，或者问题停止且镜片看起来完好无损，应当彻底清洁、冲洗和消毒镜片。然后重新戴上镜片。如果问题仍然存在，您应当立即取下角膜接触镜并咨询您的眼科医生。

当发生上述任何问题时，可能存在感染、角膜溃疡、新血管形成或虹膜炎等严重病症。您应当按照指示使镜片远离眼睛，并立即寻求对问题的专业鉴定和及时治疗，以避免导致严重的眼睛损伤。

# 镜片处理的个人卫生：

- 准备佩戴镜片：

学习和使用保养和处理新镜片方面的良好卫生方法至关重要。清洁是适当的角膜接触镜护理的第一个也是最重要的方面。特别是，当您处理您的镜片时，您的双手应当是干净的，且没有任何异物。处理程序如下：

在触摸镜片之前，请使用温和的肥皂彻底清洁双手，然后彻底冲洗，并用无绒毛巾擦干。

在处理镜片之前，请避免使用含有冷霜、乳液或油性化妆品的肥皂，因为这些物质可能会与镜片接触并干扰成功的佩戴。

为避免损坏您的镜片，请用指尖处理，并小心避免接触指甲。保持您的指甲短而光滑将有所帮助。

养成始终遵循适当卫生程序的习惯，使其成为无意识的自动程序。

# 处理镜片：

养成总是先处理同一个镜片的习惯，从而避免混淆。

将镜片从其存放盒中取出，并检查它是否潮湿、干净和清洁，且没有任何缺口和裂缝。

# 将镜片放在眼睛上：

在桌子上放置一块干净的毛巾。

在水槽边工作时，不要将镜片放在眼睛上。

对于右眼：

润湿右手食指，并将角膜接触镜放在右手食指上。

将左手的第二根手指放在上眼睑中部，并用力向上按压。

将右手的第二根手指放在下眼睑上，并用力向下按压。

盯着镜子，就像在看拿着角膜接触镜的第二根手指。稍后您将学会不使用镜子佩戴眼镜。

慢慢地用手将拿着角膜接触镜的食指推向角膜，直到镜片接触角膜，然后松开眼睑。

松开眼睑并闭上眼睛几秒钟。

对于左眼，请重复上述的步骤。

还有其他的镜片佩戴方法。如果上述方法对您来说比较困难，您的眼科医生会为您提供一种替代方法。

注意：如果您在戴上眼镜后出现视力模糊的情况，请检查以下：镜片没有位于眼睛的居中位置（请参阅本手册的 “镜片居中”部分）。

如果镜片居中，请取下镜片（请参阅“取下镜片”部分），并检查以下：

a.	镜片上是否有化妆品或油。清洁、冲洗、消毒并重新放在眼睛上。

b.	镜片戴在错误的眼睛上。

如果在检查上述可能的原因后发现视力仍然模糊，请取下两个镜片并咨询您的眼科医生。

# 镜片居中：

一种非常罕见的情况是，在佩戴眼镜时，角膜上的镜片会移位到眼睛的白色部分。如果没有正确遵循适当的技术，佩戴和取出镜片的过程中也可能发生这种情况。如需使镜片居中，请按照以下步骤操作。

首先拉开眼睑来找到镜片。发现镜片后，轻轻按压镜片上方的眼睑，同时看向与镜片相反的方向。接下来，看向镜片的方向。

# 取下镜片：

请始终首先取下同一边的镜片。

  - 彻底清洁、冲洗并彻底擦干双手。

  - 在桌子上放置一块干净的毛巾。不要在水槽边取下镜片。将右手的食指放在眼睛的外角。将左手放在眼睛下方。像盯着前方一样睁大眼睛。继续睁大眼睛，将眼睑拉向远离鼻子的一侧。快速并用力地眨眼。

  - 按照相同的步骤取下另一个镜片。

  - 请按照“护理您的镜片（清洁、冲洗、消毒、使用酶洁液清洗、存放和润滑）”中所述的规定镜片护理程序进行操作。

注意：如果这种取下镜片的方法对您来说比较困难，您的眼科医生会为您提供一种替代方法。

护理您的镜片（清洁、冲洗、消毒、使用酶洁液清洗、存放以及再润湿/润滑）：

# 基本说明：

为了持续安全和舒适地佩戴您的镜片，非常重要的一点是在每次取下您的镜片后，应当使用眼科医生推荐的护理溶液对镜片进行清洁、冲洗和消毒。清洁和冲洗是清除佩戴过程中可能累积的粘液、分泌物、薄膜或沉积物所必需的。清洁、冲洗和消毒镜片的理想时间是在佩戴后立即进行。消毒是消灭有害细菌所必需的。

您应该坚持使用一个推荐的护理方案。如果不遵循护理方案，可能会导致如上面警告部分所述的严重眼部并发症。

当您第一次收到您的眼镜时，应当在眼科医生的办公室里练习如何把镜片放在眼睛上并取下。届时，您将获得推荐的清洁和消毒方案以及镜片护理、处理、清洁和消毒说明和警告。您的眼科医生将告知您正确和适当的程序和产品以供您使用。

为了安全地佩戴角膜接触镜，您应当知道并始终练习眼镜护理程序：

    - 在处理角膜接触镜之前，请务必清洁、冲洗和擦干双手。

    - 始终使用新的未使用镜片护理溶液。

使用推荐的镜片护理系统（化学品（不得加热）），并仔细按照溶液标签上的说明进行操作。并不是所有的溶液都能一起使用，且并非所有的溶液都适用于所有镜片。除非在溶液标签上注明，否则不要交替或混合镜片护理系统。

请务必按照您的眼科医生规定的时间表取下、清洁、冲洗、使用酶洁液清洗和消毒镜片。酶或任何清洁液的使用不能取代消毒。

为避免污染，请不要使用唾液或除建议溶液以外的其他物品来润滑或再润湿镜片。不要把镜片放在您的嘴里。

[申请人的名字]推荐以下列出的镜片护理产品，可用于您的TN角膜塑形用角膜接触镜。

化学镜片护理系统

清洁

冲洗

消毒

存放

润滑/再润湿

酶

*是[公司]的商标

注意：某些溶液可能具有多种功能，将在标签上标明。请阅读溶液瓶上的标签，并按照说明操作。

- 清洁

首先清洁一个镜片（总是首先从同一个镜片开始，以避免混淆）。将镜片正面向下放在手掌中，并涂抹几滴清洁剂。使用另一只手的食指，通过旋转动作施加轻微的压力约X秒钟。请勿用拇指和食指擦拭镜片，否则可能导致镜片翘曲。

- 冲洗

使用干净的自来水或生理盐水彻底冲洗镜片，以清除镜片表面的清洁液、粘液和薄膜。将镜片放入镜片存放盒的正确一侧格中。然后，第二个镜片重复上述步骤。

- 消毒

清洁和冲洗后，使用您的眼科医生和/或镜片制造商推荐的系统对镜片进行消毒。按照消毒液标签中的说明进行操作。

- 存放

如需存放镜片，您应当对其进行消毒并在准备佩戴之前始终放在封闭的镜片存放盒中。如果在消毒后不立即佩戴镜片，您应当查阅存储溶液包装说明书或咨询您的眼科医生以获取有关镜片存放的信息。

当不佩戴镜片时，请始终将镜片完全浸入推荐的消毒/调理溶液中。如果您停止佩戴角膜接触镜，但打算在几周后再次佩戴，请咨询您的眼科医生以获得关于如何存放镜片的建议。

注意：用于角膜矫形术的TN角膜接触镜不能加热（热）消毒。

- 护理您的眼镜盒

角膜接触镜盒可能是细菌生长的一个来源。在将镜片从角膜接触镜盒中取出后，使用眼镜盒制造商推荐的溶液清空并冲洗镜片存放盒；然后让角膜接触镜盒风干。再次使用角膜接触镜盒时，请使用新鲜的消毒溶液填充它。应当按照角膜接触镜盒制造商或您的眼科医生的建议，定期更换角膜接触镜盒。

- 润滑/再润湿

您的眼科医生会推荐一种润滑/再润湿溶液供您使用。润滑/再润湿溶液可用于在佩戴镜片时润湿（润滑）镜片，使它们更舒适。

# 镜片存放和使用酶洁液的程序：

您的眼科医生可能会推荐使用酶洁液。酶洁液会去除镜片上的蛋白质沉积物。普通清洁剂不能去除这些沉积物。去除蛋白质沉积物对于您的眼镜和眼睛的健康是非常重要的。如果不去除这些沉积物，它们会损坏镜片并引起刺激。

使用酶洁液清洗并不能取代日常的清洁和消毒。如果使用酶洁液清洗，您应当仔细遵循酶洁液标签上的说明。

# 镜片卡住（不移动）的处理：

如果镜片卡住（停止移动）或无法取下，则应当将5滴推荐的润滑或再润湿溶液直接滴在眼睛上，等待镜片开始在眼睛上自由移动，然后再将其取出。如果镜片在30分钟后仍未移动，您应当立即咨询眼科医生。

# 紧急情况：

如果任何种类的化学物质（家庭用品、园艺溶液和化学试剂等）溅入您的眼中，您应当：立即用自来水冲洗眼睛，并立即联系您的眼科医生或到医院急救室就诊。

5.	佩戴和预约时间表：

规定的佩戴时间表

| 日戴型 |  |
| --- | --- |
| 天 | 佩戴时间（小时） |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |

（如适用——过夜戴镜）

患者/眼科医生信息：

姓名

地址

电话号码

紧急电话号码

生产商

名称

地址

电话

打印日期

# 8.	用于角膜塑形术的商品名（通用名）硬性透气性角膜接触镜的专业适配和信息指南

注意：联邦法律禁止无处方配药。

警告：包含一种通过破坏高层大气中的臭氧而危害公共健康和环境的[   ]化合物。已经根据EPA的规定，在本产品的患者信息中包含了与上述警告类似的通知。]

# 目录

# 页码

介绍

产品描述

可用的镜片参数

作用

适应症

禁忌症、警告和不良反应

注意事项

患者的选择

适配程序

角膜塑形术镜片说明

镜片效果预测

临床研究结果

近视降低维持镜片或保持镜片的佩戴

风险分析

适配用于角膜塑形术的TN角膜接触镜

适配前检查

初始镜片屈光力选择

初始镜片直径选择

初始镜片基弧选择

初步镜片评估

试戴镜片

后续护理

角膜塑形镜问题解决

建议的初始佩戴时间表

镜片处理

患者镜片护理指示

顶点距离和角膜曲率计的转换图

不良反应的报告

如何供应

包装说明书

介绍：

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜由[含氟硅氧烷丙烯酸酯] [有机硅丙烯酸酯] [等]聚合物制成，含水量小于百分之[ ]。角膜接触镜适用于[仅日间佩戴] [过夜佩戴1天至#天，并根据眼科医生的建议清洗和消毒]。

# 产品描述：

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜是采用倒几何设计的硬性透气性角膜接触镜。镜片材料[通用名]是含有[列出着色添加剂]作为着色添加剂的[含氟有机硅丙烯酸酯] [有机硅丙烯酸酯] [等]聚合物。用于角膜塑形术的TN角膜接触镜具有以下尺寸：

# 可用的镜片参数：

弦直径

中心厚度

对于低负透镜：

对于正透镜：

基弧

二次曲线

比基弧更平坦或陡峭

边弧

比基弧更平坦或陡峭

屈光力

非球面镜片偏心率

（扁圆形、长圆形或正切圆锥形）

镜片的物理特性：

折射率

透光率

润湿角

（接触后退角）

比重

硬度

含水量

透氧性和方法

# 作用：

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜通过改变具有弹性的角膜的形状（压平）来暂时性降低近视度数。角膜压平会降低眼睛的聚焦力，并且如果适当地控制角膜压平量，可以使眼睛正确对焦并补偿近视。角膜接触镜直接位于角膜泪液层上，可影响角膜形状。普通角膜接触镜的设计几乎没有效果，但用于角膜塑形术的TN角膜接触镜的设计旨在通过对角膜中心施加轻微的压力来有目的地使角膜变平。如果角膜变平坦，会降低眼睛的聚焦力，并且如果角膜压平量足够，可以使眼睛正确对焦并补偿近视。在角膜接触镜被移除后，角膜会在当天的部分或全部剩余时间内保留其改变后的形状。（应当每天佩戴近视降低维持镜片或保持镜片以维持角膜压平，否则近视将恢复到治疗前的水平。）

# 适应症（用途）：

角膜塑形用TN（通用名）硬性透气性角膜接触镜适用于减少未患病眼睛的近视屈光不正。在用于临时减轻近视至#屈光度的角膜矫正适配项目中，镜片被指定用于[日间佩戴] [长时间佩戴1到#天，根据眼科医生的建议取下进行清洁和消毒]。镜片只能使用化学消毒系统进行消毒。

注意：为了保持角膜塑形术降低近视度数的效果，必须按照规定的佩戴时间表继续佩戴角膜接触镜。

# 禁忌症（不使用的理由）、警告和不良反应：

当存在以下任何情况时，请勿使用TN角膜塑形用角膜接触镜：

    - 眼睛前部出现急性和亚急性炎症或感染。

    - 任何影响角膜、结膜或眼睑的眼部疾病、损伤或异常。

    - 眼泪严重不足（干眼症）。

    - 角膜感觉减退（角膜敏感度降低）。

    - 任何可能影响眼睛或因佩戴角膜接触镜而加剧的全身性疾病。

    - 可能由于佩戴角膜接触镜或使用角膜接触镜溶液引起或加剧的眼表或附件的过敏反应。

    - 对用于护理角膜接触镜的溶液中的任何成分（如汞或硫柳汞）过敏。

    - 任何活性角膜感染（细菌、真菌或病毒）。

    - 如果眼睛变红或发炎。

注意：用于角膜塑形术的硬性透气性角膜接触镜在未经消毒的状态下运送到医生处。请在使用前清洁和调理镜片。

注意事项：

临床研究已经证明，使用TN角膜塑形用角膜接触镜的材料制造的角膜接触镜对于其预期用途是安全和有效的。然而，由于参与角膜接触镜临床研究的患者人数很少，没有在大量患者中评估角膜接触镜材料的所有屈光力、设计配置或角膜接触镜参数。因此，在选择适当的镜片设计和参数时，眼科医生应当考虑可能影响镜片性能和眼睛健康的所有镜片特性，包括透氧性、润湿性、中间和周边厚度以及视区直径。

应当仔细权衡这些因素对患者眼部健康的潜在影响，以反映患者对降低屈光不正的需求；因此，处方眼科医生应当仔细监测患者的持续眼部健康状况和角膜接触镜的性能。

# 患者的选择：

选择希望和需要通过角膜塑形用硬性透气性角膜接触镜来降低屈光度且没有上述角膜接触镜的任何禁忌证的患者。用于角膜塑形术的TN角膜接触镜适用于希望在一天中有一段时间不需要戴角膜接触镜但仍能清楚地视物的近视患者。这些时间段可能包括游泳和其他运动等活动。用于角膜塑形术的TN角膜接触镜可以适用于需要暴露于烟雾、有毒气体或低湿度条件下的职业，例如空中服务员，如果他们可以在暴露于有毒物质之前佩戴角膜接触镜并在有毒物质存在期间取下，将给他们带来很大益处。有些患者需要在一天的部分时间内佩戴角膜接触镜进行正常的活动，并在夜间活动时将其取下。

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜主要用于以下参数范围内的患者。

屈光不正：	从＃到＃屈光度

角膜曲率计	从＃到＃屈光度

视敏度	20/# 至 20/#

适配程序：

用于角膜矫形术的TN角膜接触镜被设计成适合于使中央角膜变平坦，从而降低近视度数。这个目标是通过镜片设计和镜片适配方式来实现的。

# TN镜片描述

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜采用被称为倒几何的设计。这意味着后表面上的二次曲线具有比基弧（中心曲线）更陡峭（更短的半径）的曲率半径。二次曲线在边缘附近被平坦的边弧所包围[（图1）]。通过这种方式，二次曲线的几何形状与基弧处于相反的关系，这一点与标准硬性透气性角膜接触镜相同。

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜的陡峭二次曲线的功能是允许基弧相对于中央角膜平坦，并且仍然保持角膜上的镜片稳定性。如果采用普通的角膜接触镜设计，当将其平放在角膜上时，角膜接触镜只有一个支撑点，即镜片的中心。该镜片可能会在角膜上摇摆和偏心。而用于角膜塑形术的TN角膜接触镜可以在中央角膜和二次曲线区域支撑镜片。这将减少镜片晃动并有助于居中。

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜的最常用镜片设计具有比基弧更陡峭（更大屈光度）[＃]个屈光度的二次曲线。边弧是一个标准的平坦曲线。可以改变二次曲线关系，以实现每个患者的最佳镜片设计。通常情况下，二次曲线比基弧更陡峭＃至＃个屈光度。对于一些镜片，二次曲线被分成几乎相等宽度的两条曲线。二次曲线的内部相当于TN镜片的通常半径值，而外部变得更平坦，以便以混合的方式平滑过渡到边弧。

# 镜片效果预测

提出了各种方法来预测特定患者可以通过角膜塑形术实现的角膜压平量。有一些证据表明，与角膜形状更类似于球形的患者相比，角膜偏心度较高的患者更可能实现更大的角膜压平量。可以通过视频角膜测量或通过对比中央和周边角膜曲率读数来测量角膜偏心。然而，其他研究并不支持这些结论，尚需要进一步的研究。目前还不可能预测哪些患者能够通过佩戴用于角膜塑形术的TN角膜接触镜来实现最大的角膜压平量。

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜可能暂时降低全部或部分的患者近视度数。降低的幅度将取决于许多因素，包括近视度数、眼睛的弹性特征以及角膜接触镜的适合性。已经通过临床研究确定了平均降低值，但个体患者的降低值可能与平均值存在很大差异。

# 临床研究结果：

共有＃（＃患者）眼睛参加了上市前临床研究，其中＃眼睛（＃患者）完成了至少[三] [十二]个月的角膜接触镜佩戴。在完成佩戴的眼睛中，总共＃眼睛在佩戴用于角膜塑形术的TN角膜接触镜的[三][十二]个月期间显示出近视屈光不正的降低。这包括：

- ＃眼睛（＃%）的降幅为0.25 至 1.00 D，

- ＃眼睛（＃%）的降幅为1.25 至 2.00 D，

- ＃眼睛（＃%）的降幅为2.25 至 3.00 D，

- ＃眼睛（＃%）的降幅为3.25 至 4.00 D以及，

- ＃眼睛（＃%）的降幅为4.25 D。

其他临床屈光结果：

- ＃眼睛没有变化，＃眼睛的负读数增加了0.25D。

- 对于初始屈光不正率较高的眼睛，近视度数下降幅度更大。

- 超过-3.50D的＃眼睛能够实现近视度数的完全减低。

- 对于初始近视度数大于3.75D的＃眼睛，最后一次检查时的平均近视度数降幅为[#D]。

- 可以恢复到正视眼的初始近视度数的限度是[#D]。

下表显示了可以预期矫正的平均近视度数。这些数值只是平均值，有些患者可能会达到比这些平均值更高或更低的值。

近视的平均减少（屈光度）

| 初始 | 减少 |
| --- | --- |
| 近视 | 近视 |
| -1.00 | # |
| -2.00 | # |
| -3.00 | # |
| -4.00 | # |
| 等 | # |

平均降低值是＃屈光度，范围从＃到＃屈光度。不同患者的近视度数降低值不同，且无法在治疗之前预测。在研究之前佩戴过角膜接触镜的患者与以前没有角膜接触镜佩戴经验的患者之间[有][ 没有]显着的差异。

用于角膜塑形术的TN角膜接触镜会暂时完全降低一些近视度数达到＃屈光度的患者的近视。对于近视超过＃屈光度的患者，只能预期降低部分近视度数。下表显示了预期可以达到完全或部分暂时性屈光度降低的患者百分比。

实现全部或部分暂时性近视度数降低的眼睛的百分比

| 初始 近视 减少 | 完全暂时性 | 超过0.50 D.不能完全降低 | 最终视力 20/20 或更好 | 最终视力 20/40 或更好 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1.00 D | % | % | % | % |
| -1.25至- -2.00 D. | % | % | % | % |
| -2.25至- -3.00 D. | % | % | % | % |
| -3.25至- -4.00 D. | % | % | % | % |
| 等 | % | % | % | % |

对于完成本研究的患者（＃眼睛），＃眼睛的最佳屈光度的初始视力为20/20或更好，所有眼睛（＃）的最佳屈光度的初始视力为20/40或更好。在最后一次就诊时，＃眼睛在佩戴角膜接触镜时的视力等于或大于20/20，＃眼睛为20/40，＃眼睛的视力为20/[#]。比最佳屈光度相比，＃眼睛在佩戴角膜接触镜时的视力下降了一行，＃眼睛下降了两行，＃眼睛下降了三行。

在上表中给出了相对于初始近视达到20/20或更好以及20/40或更好的未矫正视力的眼睛的百分比。总共＃（％）眼睛达到20/20或更好的视力，＃（％）眼睛达到20/40或更好的视力。

# 对散光的影响

角膜塑形术后，散光可能增加或减少。在完成[三][十二]个月临床研究的＃眼睛（＃患者）中，％显示角膜散光没有变化，％显示小于一个屈光度的减少， ％显示小于一个屈光度的增加，并且  ％显示大于一个屈光度的增加。

注意到以下变化：

减少

  - 观察到＃眼睛（＃%）出现0.12 到1.00 D的变化。

  - ＃眼睛（＃%）出现1.12 到1.50 D的变化。

  - ＃眼睛（＃%）出现大于1.50 D的变化。

增加

  - 观察到＃眼睛（＃%）出现0.12 到1.00 D的变化。

  - ＃眼睛（＃%）出现1.12 到2.00 D的变化。

  - ＃眼睛（＃%）出现2.12 到3.00 D的变化。

  - ＃眼睛（＃%）出现3.12 到3.50 D的变化。

  - ＃眼睛（＃%）出现大于3.50 D的变化。

# 佩戴时间

对于在不同时间段佩戴TN角膜塑形用角膜接触镜的患者，所需的平均佩戴时间如下：

| 一周 | 小时/天 |
| --- | --- |
| 两周 | 小时/天 |
| 一个月 | 小时/天 |
| 三个月 | 小时/天 |
| 等 | 小时/天 |

但是，由于许多患者需要佩戴的时间[小时] [天]多于或少于[三] [十二]个月的平均值，可能会有相当大的变化，如下所示：

| 日戴型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 佩戴时间 | 患者百分比 |  |  |
| 0 - 4小时 | #% | 4.1 - 8小时 | #% |
| 8.1 - 12小时 | #% | 12.1 - 16小时 | #% |
| 过夜佩戴 |  |  |  |
| 1 - 3 天 |  |  |  |
| 等 |  |  |  |

# 近视降低维持镜片或保持镜片的佩戴

研究已经显示，长期佩戴用于角膜塑形术的TN角膜接触镜并不能消除继续佩戴角膜接触镜以维持角膜塑形效果的需要。在通过佩戴用于角膜塑形术的TN角膜接触镜来使角膜变平坦之后，患者将需要继续在每天的一部分时间内佩戴近视降低维持镜片或保持镜片。保持镜片可能是用于角膜塑形术的最后一个TN镜片或该设计的修改，其使得镜片的中心部分在角膜上施加刚好足够的压力以维持实现的角膜压平，而不会造成角膜的过度压平。适配程序中的最后一对镜片通常用作第一对保持镜片。如果发现该镜片的二次曲线太紧而导致患者不能长时间佩戴镜片，则需要一个新的保持镜片。该镜片具有相同的基弧，但二次曲线较为平坦，通常相差一个或两个屈光度。通常按照与用于角膜塑形术的TN角膜接触镜相同的时间表佩戴保持镜片，并应当每天佩戴以保持角膜塑形效果。

一种最常见和有效的时间表是在早上和睡前几个小时佩戴保持镜片几个小时。较高的镜片屈光度可能需要更长的佩戴时间

确保保持镜片在角膜上的良好居中非常重要，因为需要长时间佩戴相同的镜片。每3到4个月检查一次患者的镜片。

# 风险分析

当佩戴角膜接触镜时，会存在较小的风险。据预计，用于角膜塑形术的TN角膜接触镜不会造成比其他硬性透气性角膜接触镜更大的风险。

在硬性角膜接触镜佩戴者中，最常见的两种副作用是角膜水肿和角膜染色。预计这两种副作用也会发生在一些用于角膜塑形术的TN角膜接触镜的佩戴者中。对于所有的角膜接触镜佩戴者，有时会发生的其他副作用包括疼痛、发红、撕裂状痛、刺激、流泪、眼睛擦伤或视觉失真。如果及时取下角膜接触镜，这些症状通常只是暂时性的。

在极少数情况下，可能会出现永久性角膜瘢痕、视力下降、眼部感染、角膜溃疡、虹膜炎或新血管形成。如果进行适当的患者控制，将能尽量减少或完全消除这些副作用的发生。如果有任何异常迹象，应当指示患者取下角膜接触镜。在存在有毒物质的情况下，应当指示患者不要佩戴角膜接触镜。应当告知患者参与眼科医生要求的所有随访的重要性和必要性。

[尚没有进行研究以支持过夜佩戴用于角膜塑形术的TN角膜接触镜的安全性和有效性。]

TN角膜接触镜的适配：

可以使用经修改的硬性透气性角膜接触镜的标准技术来适配用于角膜塑形术的TN角膜接触镜。

- 适配前检查：

A.	应当进行全面的屈光和视力健康检查。

B.	适配前的病历和检查是必要的，以便：

    - 确定患者是否适合于佩戴用于角膜塑形术的TN角膜接触镜（考虑到患者的卫生、精神和身体状况）。

    - 收集并记录基准临床信息，以便与适配后的检查结果进行对比。

- 初始镜片屈光力选择：

可以使用确定硬性透气性角膜接触镜屈光力的标准程序，包括顶点距离的补偿。

- 初始镜片直径选择：

通常情况下，会选择#毫米至#毫米范围内的镜片直径以最大限度地实现与角膜的居中，并尽量减少镜片移动。偶尔会为某些眼睛选用这个范围之外的镜片直径。本指南只是一般性建议，适用于个别患者的镜片规格将具体取决于眼科医生的专业判断。

确定初始镜片直径：

如果 K 是	# 和较平坦……………	使用 # 毫米的直径

# 至 #…………………..使用 # 毫米的直径

# 和较陡峭…………..	使用 # 毫米的直径

镜片直径主要是基弧的函数，但可能受到屈光度（加上镜片需要更大的直径以补偿重量）和解剖学考虑（小眼睑开口和瞳孔过大等）的影响。

- 初始镜片基弧选择：

通常情况下，适配的第一个镜片的基弧平坦度大于最平坦的角膜测量结果约#屈光度。但考虑到角膜散光，其可能会根据下表而有所不同。本指南只是一般性建议，适用于个别患者的规格将具体取决于眼科医生的专业判断。

| 角膜散光 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - .75 | 较平坦 | 较平坦 | 较平坦 |
| 1.00 - 1.50 | 较平坦 | 较平坦 | 较平坦 |
| > 1.50 | 较平坦 | 较平坦 | 较平坦 |

如上表中所示，基弧确定是角膜圆柱体和晶状体直径的函数。本指南只是一般性建议，适用于个别患者的规格将具体取决于眼科医生对镜片移动和安放位置以及荧光素模式分析的专业判断。

- 初步镜片评估

移动：

眨眼诱发的镜片移动应当显示镜片随眼睑运动一起向下移动（平均＃毫米。），然后随眼睑运动一起向上移动（平均＃毫米），与普通RGP角膜接触镜一样。在眨眼间隙期间，镜片应当很少或没有移动（平均小于一毫米）。

定位：

镜片应当位于中央或略高的位置，以尽量减少镜片移动和眼睑的感觉。不得将镜片安放在低于中心超过＃毫米或高于中心超过＃毫米的位置。

过紧（过于陡峭）镜片的特征：

过紧的镜片会在眨眼时显示移动减少。镜片将位于中心或中心偏下的位置，并显示很少或没有移动。可能会在镜片后面检测到气泡。

过松（过于平坦）镜片的特征：

在每次眨眼之后，过松的镜片会在角膜上过度移动。镜片可能会位于太高或太低的位置或偏心位置。镜片过松通常会使患者感觉不舒服。

试戴镜片：

试戴镜片适配

在可能的情况下，建议适配试戴镜片。适配试戴镜片允许更准确地确定镜片规格和屈光度。根据用于基弧选择的给定表格选择第一个镜片。对于由于以前佩戴角膜接触镜而导致角膜地形图变形的患者，试戴镜片是必不可少的。

试戴镜片组

基本试戴镜片组由[描述此组中的镜片]组成。

注意：	镜片未经灭菌，请在使用前清洁和调理镜片。

眼科医生应当教育角膜接触镜技术人员如何正确护理试戴镜片。每个角膜接触镜都是在未灭菌的条件下，使用没有溶液（干燥）的盒子运输的。因此，为了确保消毒，应当在使用之前清洁和调理镜片。在处理镜片之前，应当彻底清洁、冲洗并用无绒毛巾擦干双手。

在重新用于诊断程序之前或分配给患者之前，应当按照制造商的指示对镜片表面进行清洁和消毒。

镜片试戴程序

选择试戴镜片并将镜片放在眼睛上。使用白光评估镜片的以下几个方面：

- 居中

镜片的居中状况应当等于或好于普通的RGP镜片。应当根据睑裂匹配原理佩戴镜片。应当避免根据故意使镜片位于较高位置的“眼睑附件”原理佩戴镜片。

- 移动

镜片的移动应当等于或略小于根据睑裂原理佩戴的普通RGP镜片。

评估荧光素模式。荧光素模式应当显示与中心明确接触的镜片，直径约为＃到＃毫米，以及积存的周围区域。在外围应当有另一个接触区域，且在边缘附近有一个细长的积存带[（图2）]。

在基弧和二次曲线之间的过渡区附近的积存区域用作眼泪的储存区，并且在角膜塑形术的压平过程中作为角膜移位的潜在空间。角膜通过压平中央角膜而形成模型，从而减少了过渡储存区附近的空间。因此，根据荧光模式观察到的过渡储存区尺寸不仅是镜片初始适合度的良好指标，而且也是角度随着镜片佩戴时间而逐渐变平的良好指标。

荧光素模式提供了监测角膜接触镜随着时间推移的适合性的最佳方法。随着角膜逐渐变平，过渡区域的积存面积越来越小。当发生这种情况时，镜片开始收紧，并在某些时候几乎不能在角膜上移动。如果过渡区域缺乏积存面积，则表明应当更换镜片，使用一个具有更平坦基弧的镜片。

当角膜足够平坦以达到所需的患者近视度数降幅时（即使荧光素模式表明可以进一步压平），则是时候开始使用保持镜片。保持镜片是一种旨在保持当前的角膜压平水平而不会进一步压平的角膜接触镜。其通常采用与用于角膜压平的最后一个镜片相同的倒几何设计，但是具有比二次曲线更小的陡峭度。

压平限制

在一些情况下，角膜压平会在完全降低屈光不正之前停止。通过使用二次曲线更陡峭（陡峭度大于基弧＃或＃屈光度）的镜片可以实现额外压平。如果没有发生进一步的角膜压平，则表明患者应当佩戴保持镜片。

# 后续护理：

  - 眼科医生建议进行后续检查，以确保持续成功的角膜接触镜佩戴。后续检查应当包括对镜片移动、居中、舒适度和荧光素模式的评估。在适应期间，随着泪液量的减少，镜片的移动将会减少。患者也将开始感觉更加舒适。应当进行视力和眼睛健康评估，包括检查角膜水肿和/或染色。

  - 在进行后续检查之前，应当至少连续佩戴角膜接触镜4个小时，并且应当询问患者是否发生与角膜接触镜佩戴相关的任何问题。

  - 将镜片放置在眼睛上，评估适配性能，以确保良好适配镜片的标准继续得到满足。荧光素模式提供了镜片适应的指导。如果角膜迅速变平，则会有较大的中央接触面积，并且会减少镜片过渡处的积存。镜片通常会显示更小的移动。这些迹象表明，可以将镜片换成另一个具有更平坦基弧的镜片。通常情况下，下一步应当选择基弧平坦度增加#屈光度的镜片，与此的偏差将具体取决于眼科医生的判断。

如果镜片存在过度移动，应当使用直径大于其#毫米的另一个镜片替换。

如果角膜没有变平坦，则应当用平坦度大于其＃屈光度且二次曲线陡峭度大于其＃屈光度的另一个镜片替换。

  - 在取下镜片后，应当进行彻底的生物显微镜检查以检测以下内容：

    - 角膜中央后方存在垂直角膜条纹和/或角膜新血管形成指示过度角膜水肿。

    - 角膜染色和/或角膜缘-结膜充血的存在可以指示对溶液防腐剂的反应、过度的镜片佩戴和/或镜片不适合。

下表列出了各种镜片佩戴问题的解决办法

角膜塑形镜问题解决[在本节中，使用适合您的镜片的术语]

过于平坦可能会使镜片偏离中心，导致视力问题并增加角膜散光。

应当牢记的最重要几点是：

1.	居中状况

2.	1-2毫米的移动

3.	适度的接触

4.	患者舒适度

| 问题 | 可能的原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 镜片太紧或不移动 | 基弧太陡峭，直径太大 | 增加基弧平坦度，减小直径 |
| 镜片太松 | 基弧太平坦，直径太小 | 增加基弧陡峭度，增大直径 |
| 镜片位置过高 | 基弧太平坦，直径太小，高度近视，眼角膜散光量大 | 增加基弧陡峭度，增大直径，使用X |
| 镜片位置过低 |  | 试戴镜片以确定更好的居中状况 |
| 耀斑、眩光或阴影 | 基弧太平坦，居中不良，尺寸太小 | 增加基弧陡峭度，增大尺寸，使用更大的镜片 |
| 角膜塑形变化不稳定 | 快速和大范围的角膜改变导致角膜更快和更大的回归刚度 | 更小的基弧变化，随时保持良好居中状况，更长的佩戴时间，增加中心厚度 |
| 镜片起雾和导致刺痛感 | 镜片不洁净，护理不当，镜片处理不当，使用油性的眼部卸妆液 | 请参见“镜片护理” |

| 角膜散光增加 | 镜片偏离中心；使用球面镜片 起始角膜周期># D | 改善居中状况，使用采用OK设计的镜片，更小的基弧变化 |
| --- | --- | --- |
| 戴眼镜时视力较差 | 镜片偏离中心；角膜和视轴移位 | 改善居中状况，检查过度折射 |
| 戴眼镜时视力较差 | 角膜和视轴移位；不规则角膜散光 | 增加基弧陡峭度；增大直径；改善居中状况 |

# 建议的初始佩戴时间表：

尽管许多执业医生已经制定了其自己的初始佩戴时间表，但是推荐使用以下顺序作为指导。不管镜片的舒适度如何，患者都应当注意遵循眼科医生推荐的佩戴时间表。

以下时间表取决于眼科医生的专业判断，应当根据对初始镜片的反应进行修改。

# 日戴型

| 天 | 最大佩戴时间 佩戴时间（小时） |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 10 |
| 7 | 15 |
| 8天及之后 | 醒着的所有时间10 |
| 过夜佩戴 |  |

近视降低维持镜片（保持镜片）时间表

必须为每位患者定制佩戴保持镜片的时间表。开始佩戴保持镜片的时间与开始佩戴最后一对TN角膜塑形用角膜接触镜的时间相同。但是，由于许多患者需要佩戴的时间多于或少于平均值几个小时，所以有相当大的差异。

佩戴几天之后或当眼科医生确信患者已经适应第一对保持镜片时，可以每天以一小时的间隔减少保持镜片的佩戴时间。取下镜片后，只要患者能够在一天的其余时间内清楚地视物，就可以持续减少佩戴时间。如果发现患者在取下镜片之后出现视力减退，则之后必须保持先前的佩戴时间不变。

镜片处理：

可以使用硬性透气性角膜接触镜的标准程序。

注意：用于角膜塑形术的硬性透气性角膜接触镜在未经消毒的状态下运送到医生处。请在使用前清洁和调理镜片。

患者镜片护理指示：

请参阅包装说明书和患者信息手册。

顶点距离和角膜曲率计的转换图：

可以使用标准图表。

不良反应的报告：

在佩戴或使用镜片的患者中观察到的所有严重不良情况和不良反应均应当报告给：

# 申请人的姓名和地址

# 电话号码

# 如何供应：

每个镜片均是在单独的塑料盒内提供的，且未经过灭菌。装箱单或发票上标有基弧、屈光力、直径、二次曲线、中心厚度、[颜色]和批号。

打印（月份/年份）

（此处附上包装说明书）

本指南结束

本文件旨在提供指导意见。它代表该机构关于这一主题的当前意见。它不赋予任何人任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。 如果其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，您也可以使用该方法。