新材料（非乳胶）男性避孕套测试指南（纯文本）

本指南编写于1997年2月27日之前，在美国食品药品监督管理局（FDA）的药事指导质量管理规范（GGP）实施之前。本它并未建立或赋予任何个人任何权利，也并不对美国食品药品监督管理局或公众有约束力。如果有某种替代的方法符合相应的法规、规定的要求，则可以使用该替代方法。本指南在下一修订版本将予以更新，会将药事指导质量管理规范的相关标准内容纳入其中。

草案：1995年6月29日

编制：器械和放射健康中心

医疗设备评估办公室

生殖、腹部、耳鼻喉及放射设备分部

妇产科设备分部

目录

部分 A -提交妇产科设备部门有关新材料避孕套510（k）的相关信息	2

部分 B -新材料男性避孕套的临床试验指导	9

介绍	9

I.	可行性（安全性）测试	11

II.	滑动和破损研究	11

III.	避孕效果研究	16

IV.	消费者对标签的理解	23

部分 C -新材料避孕套的临时标识	24

附件 A-	确定避孕套对病毒穿透的阻隔性能的信息	25

# 部分 A -提交妇产科设备部门有关新材料避孕套510（k）的相关信息

本问题清单可能并不包括一切的非乳胶材料，也不针对某特定乳胶材料。

A. 一般信息

1 确定一个判定参考设备，将待测试设备的设计用途、设计、规范、以及性能与参考设备进行比较。

2 提供相关的标签、标记、广告等材料，能够充分的对该设备、设计用途以及使用说明等内容进行描述。

B.	避孕套护套及固定结构材料。

提供避孕套的护套及所有固定结构的材料的详细描述，包括：

- 合成树脂的名称和生产厂商；

- 护套材料的化学成分和规格，包括分子量和分子量分部；

- 所有固定环材料的化学成分和规范；

- 原材料规格以及实施质量控制测试的情况描述；

- 用于制造材料的组分单体的摩尔比；

- 残余单体和添加剂的量；

- 任何除尘剂的化学成分和规格；以及

- 该避孕套的润滑剂的配方、各组分的化学成分、成分规格和润滑剂用量。

C.	制造过程

提供下列有关制造避孕套过程的信息：

- 避孕套生产各方面的流程图，包括进行同步质量控制测试的各环节点；

- 溶剂型生产工艺（吹塑、纺丝或浸渍）：或参见C.3.

- 溶剂；

- 复合添加剂，包括可添加的任何颜色添加剂（如果使用颜色添加剂，提供其化学成分，并确定其CAS编号或其颜色指数，并参照特定颜色添加剂清单（21 CFR参考）；

- 溶液处理过程；

- 浸渍混合料的批量规模；

- 库存材料的过滤；

- 过程控制参数，如溶液粘度和温度、系统计量、空气处理规格、颗粒控制、包装过程；

- 未通过过程质控测试的产品的处理以及/或者返工程序；以及，

h)	安全套芯轴以及安全套生产过程的详细描述，包括旋转速度和角度（浸渍过程）。

3.	挤压/薄膜制造工艺（熔接）

- 使用适当抽样程序对挤压/薄膜制造工艺进行的物理检验的数据（见E#2部分）；

- 薄膜中残留溶剂和添加剂的量的数据；

- 复合添加剂，包括可添加的任何颜色添加剂（如果使用颜色添加剂，提供其化学成分，并确定其CAS编号或其颜色指数，并参照特定颜色添加剂清单（21 CFR参考）；

- 薄膜处理过程；

- 挤压薄膜材料的批量规模；

- 过程控制参数，如温度、系统计量、空气处理规格、颗粒控制、包装过程；

- 未通过过程质控测试的产品的处理以及/或者返工程序；以及，

h)	避孕套生产过程的热封程序的详细描述包括保压和温度。

- 应用保持环的程序的描述；

- 避孕套生产过程后，护套材料的分子量和分子量分部的描述；

- 最终的避孕套成品中，残留溶剂和添加剂的量的数据；

- 添加防尘剂以及/或者润滑剂的程序的描述，以及，

- 包装避孕套的程序的描述。

D.	材料毒性

提供以下有关材料毒性的信息：

1.	对避孕套生产中所使用的所有单体材料、添加剂、以及溶剂的已知毒性进行汇总；

- 防尘剂及润滑剂的毒性数据；以及，

- 成品（已包装，待分销）的生物可溶性数据，说明该避孕套材料不会产生毒性，包括细胞毒性、致敏作用（极性和非极性提取物）、黏膜刺激性、急性全身毒性、致突变作用、以及移植作用（90天）。

E.	制成品

请提供制成品的以下信息：

- 该产品的完整描述，应包括：材料、设计（例如长度、宽度、厚度、贮存提示，保持结构等）、以及规格（包括化学规格和物理规格）；

- 对于成品避孕套，通过正确的取样程序取得的样品，进行下列物理试验的数据，并建立性能限值和公差（交叉参考对应F部分）：

- 拉伸强度；

- 断裂力量；

- 延伸率；

- 抗撕裂和扩展性；

- 空气爆破体积；

- 空气爆破压力；及，

- 漏水性。

- 能够说明产品的物理完整性不会受到短时间人体体温影响的数据（例如，在37℃时的拉伸强度和延伸率）。

F.	质量控制/质量保证

1.	对用于确立每一批次避孕套的质量的测试程序进行详细的描述（交叉对照对应流程图A#1部分），包括：

- 生产过程中进行测试的时间（包括取样频率）；

- 详细描述过程测试程序，包括过程测试设备、设备规格、操作手册、以及测试设备的校验程序的描述；

- 能够说明过程测试设备的可靠性、再现性以及敏感性的数据；

- 描述过程测试设备校验规范与产品方向测试规范之间的关系；以及，

- 针对每一项过程测试或最终放行测试，确定验收质量标准（AQL），每次测试的取样计划以及检验水准。此外，针对质量控制和质量保证过程中实施的每一次测试，确定适当的合格和不合格限值，为一般批次规模的质量控制程序提供示例。

- 漏水性测试的信息，应对如何实施测试进行详细描述，包括详细规范和操作程序，并包括校验程序；以及，

- 空气爆破测试的信息，应对如何实施测试进行详细描述，包括规范、操作程序以及校验程序。

G.	包装

提供包装材料以及密封完整性的规范。

H.	阻隔性能/渗透性：病毒渗透研究

提供模拟实际使用条件的体外研究的数据，用以说明避孕套对性传播疾病（STD）生物体的阻隔性能，并将新产品的阻隔特性与乳胶避孕套进行比较。（参见附件A，确定避孕套阻隔病毒穿透性能的准则）

I.	贮藏寿命

提供必要的实时及加速数据，证明其满足要求的贮藏寿命。测试包括但不限于避孕套及润滑系统在原包装系统内经储存后其I材料相容性及杀精效果（如适用）的试验，应包括：

- 避孕套成品的力学测试（见上文第E#2部分）；

- 化学降解副产物和物理性质随时间的变化分析；

- 对杀精润滑油随时间的变化情况的定量化学分析（例如，高压液相色谱法（HPLC））；

- 使用公认的方法，对杀精功效进行生物测定，以证明避孕套润滑剂的避孕效果（例如，国际计划生育联合会认同的总精子动力试验（IPPF认同试验）。也可参见“非处方类人类用阴道避孕药”；相关出版专著；推荐规则制定（FR 82015-82049; 1980））。

# 部分 B -新材料男性避孕套的临床试验指导

## 介绍

本节针对所有新型乳胶或新材料男性避孕套（在设计、材料或技术特征上与传统避孕套有着明显区别）的临床试验提出了相关要求。与所有的避孕工具一样，依照临床研究设备豁免规定（IDE），此类避孕套的临床试验被认为是有着极大风险的，需要进行IDE申请。在初步研究中，不需要进行IDE申请，此时研究对象有备用避孕工具的保护，或者如果相关的避孕研究是设置在上市之后的。

针对新材料的男性避孕套的发展战略是应减少意外怀孕并预防性传播疾病（STD）包括艾滋病的蔓延。针对新避孕套的本指南符合这一需求，本指南旨在评估创新设计或新材料的避孕套在使用上与传统产品有无不同。该指南的这一部分内容为临床测试提供了框架和背景，并定义了针对新产品评估的推荐研究项目。本文件是工作文件，生产厂家可据此就新产品的测试与美国食品药品监督管理局（FDA）进行探讨。如果使用替代的研究方法，或者对推荐的研究设计或分析进行更改，应该有充分的理由。随着研究和观察的进行，对新材料有了更多了解，对于这些产品的测试和评估也会有相应的演变。

在开始临床研究之前，应该先完成所有的临床前试验。所有的临床试验应符合21 CFR第812部分的规定，还应参考FDA临床研究性设备豁免规定（IDE）手册（HHS出版发行FDA86-4159），并将该手册作用总的准则使用。

从市场准入的角度讲，新型男性避孕套的临床试验应包括初步的可行性研究，提供关于其临床性能（滑动及破裂）的初步信息，以及排除直接有害效果，例如刺激性等（参见第I部分，第10页）。必须进行滑动和破裂试验，并提供充分的详细信息以及样品尺寸，以便对该试验产品与合法的上市产品进行有效的对比分析（参见第II部分，第10页）。之所以必须进行滑动及破裂试验，是因为这样才能确保新避孕套的特性是具有可比性的，例如其物理属性和产品适用性等方面。

需要注意的是，避孕套的早期临床试验，例如滑动试验和破损试验等，应该在低风险人群中进行，即异性的一夫一妻配偶中使用，这些人群使用了有效的非阻隔的避孕方法（即：激素避孕、宫内避孕器（IUD）、或者男性/女性绝育手术）。或者，试验人群也可包括有怀孕风险但目前并未打算怀孕的夫妇。如果试验人群没有较大的怀孕风险或感染性传播疾病（STD）的风险，那么此类临床试验一般被视为风险较小的研究（在21 CFR 812.3（m）中有定义）。如上所述，如果试验目标人群有感染性传播疾病（STD）的风险和受孕的风险，那么该避孕效果测试一般被认为具有较高风险的试验。有关临床研究设备豁免（IDE）申请的问题，请咨询FDA。

由于没有有效的模型可以通过其它的临床性能（例如破损率和滑动率等）来预测新避孕套的避孕效果，因此需要进行避孕效果研究。（参见第III部分，第13页。）避孕效果试验的设计、实施以及分析，应便于将此种新避孕套与合法的已上市乳胶避孕套就避孕效果、副作用、以及停用率进行比较。可提供性传播疾病（STD）屏蔽测试，但是该项测试并非必须进行的测试。

出于健康需求，公众需要可替代乳胶避孕套的新避孕套，避孕效果也可以安排在产品上市之后。在这种情况下，可向临床研究设备豁免（IDE）主管机构提交申请，申请该项研究可不遵循IDE的规章要求。要符合豁免条件，该产品必须进行明确的预先准备，准备工作依照510（k）产品的审核程序进行，具备合格的临床前性能数据、合格的临床安全性，以及合格的滑动和破损性能。还需要收集临床疗效数据所需要的临时标记。（参见本指南C部分。）

如果已经进行过适当的相关试验，FDA同意该避孕套可以用于肛交防止性传播疾病（STD），也赞成将该用途标注在产品上。在修改标签之前，须进行针对肛交期间的滑动和破损临床试验，确保新避孕套的相关特性，例如物理特性和适用性等，适合于该种用途。该项研究必须提供充分的详细信息和样本量，以便对该种新避孕套与合法的已上市产品进行合格有效的对比分析。总之，在对新型男性避孕套开始进行临床试验之前，必须对其材料、设计以及试验室测试性能进行全面透彻的研究。临床前的研究和临床研究的结果必须能够证明，该种新型避孕套的安全性和有效性能够达到已上市的合法避孕套大致相当的水平，这样才能进入售前通知程序。

## I.	可行性（安全性）测试

在开始滑动和破损研究之前（见下文第II节），主办单位应进行初步研究，以评估避孕套的临床性能（滑脱和破损）和可接受性。此外，男性或女性使用该产品过程中出现的任何生殖器刺激症状，都应上报，并且对出现症状的个体应予以仔细评估。

## II.	滑动和破损研究

A.	目的

滑动和破损研究目的是评估该新型避孕套与传统乳胶避孕套相比，在破损、滑动，以及对使用者双方的安全性方面的情况。应收集关于不良反应及合格率的数据。

B.	研究进行

应在随机临床试验中的实际使用中对这种新型避孕套的滑动性和破损性进行测试。试验对象可随机使用新避孕套或者已上市的合法避孕套，也可以采用随机顺序对两种避孕套都进行使用。在此过程中，应对新避孕套和已上市合法避孕套进行对比研究，对比两者在破损、滑动、部分破损、以及不良反应等方面的差异情况。

FDA建议采用随机的、交叉研究的方法，对滑动和破损性进行研究。一般而言，每种类型的避孕套应至少有1000次的试验使用记录。应有足够数量的配偶参与试验，并保证每对配偶使用每种类别的避孕套三（3）个到五（5）个之间。但是，这些建议仅仅是一般性的，所有的临床研究都必对特定样本尺寸做出合理试验。（参见第II节B 数量5 a-e）

必须采用一种有效的、非阻隔性的避孕方法（例如：激素避孕、宫内避孕（IUD）、或男性/女性绝育手术）保护试验对象。或者也可以针对有怀孕风险，但目前没有计划怀孕的人群进行试验。但是，一旦试验过程中发生了避孕套破损的情况，试验对象可以选择继续受孕，也可以选择采取紧急避孕措施。需要指出的是，在此类情况下，试验对象被认为是有风险的（21 CFR 812.3(m)中对此进行了规定）。应联络FDA并商讨可替代的研究人群以及适用的相关规定。

最佳的试验人群应该感染性传播疾病（STD）风险最低的人群。在淋病和衣原体流行率高的地理区域，建议研究参与者在研究期间对这些感染进行筛查。

FDA认可，临床试验既可以在临床饮用环境下进行，也可以不在临床饮用环境下进行。研究人员应通过审查试验对象的病史来确保试验对象的合格性， 如果存在相关问题，应进行相关的体检。男性和女性都应该接受常规的健康检查，包括筛查和治疗性病。由于许多研究参与者在临床试验之外可能接受医疗保健，因此应获得其自己的保健报告。女性参与该试验，应提供宫颈涂抹片筛查，或者具备其最近的检查报告，常规的宫颈涂抹片检查是必须具备的。在试验之前或试验过程中，如果试验对象出现性传播疾病症状，或疑似感染性传播疾病，应予以检查并治疗。

C. 研究设计和分析

对以下的研究计划元素，提供详细的描述：

- 需要测试的研究设定；

- 试验设计和持续时间，包括随机计划和访问计划；

- 参与研究的研究中心以及其主要的研究人员；

提示：除非有充分理由，至少应有两家研究中心参与研究。此外，根据联邦指南的相关要求，研究应体现少数族裔。

- 临床试验人群；选择/排除试验参与者的标准：

- 处于生育年龄并且有性行为；

- 一夫一妻制；

- 愿意并且能够遵守试验要求；

- 采取了可靠的、非阻隔的避孕保护措施（见下文提示）；

- 病史记录以及/或者体格检查（生殖检查）证明其身体健康；

- 性传播疾病的风险较低，包括艾滋病毒感染，没有复发性性传播疾病的病史；

- 同意除了本研究试验提供的产品外，不使用其它任何的阴道润滑或治疗产品；以及，

- 对于本试验产品不过敏或敏感。

提示：除了II.C.4.d.条中规定的试验参与者选择标准外，还可能选择有怀孕风险，但是目前不打算怀孕的人员作为试验对象。但是，如果试验过程中避孕套发生破损，这些配偶可以选择继续怀孕，也可以选择采取紧急避孕措施。谨慎的知情同意是必要的。如果采用替代的研究人群，应联系FDA进行商讨，并确定适用的规定。

5. 试样样本量，包括：

a）参考计算样本量的公式；

b）I类错误（à），II类错误（）；

c）经批准的避孕套的预计破损率；

d）受控避孕套与试验避孕套之间可接受的差异；以及，

e）预计的后续损失率。

6. 数据收集应包括：

- 生育史；

- 人口学特征；

- 以往的避孕经验，包括避孕套的使用经验；

- 研究避孕套使用的详细报告（包括阴道使用和肛门使用的所有不良反应）；以及，

- 合格率。

7. 数据收集工具应包括：

- 访问表；

- 体检表；

- 试验室表格；

- 性交记录；以及，

- 不良反应的检测和管理

8. 知情同意程序和同意；

9.	试验计划应明确指定所有的统计程序，这些程序的目的应该是对受控避孕套和试验避孕套进行比较，提供并参考相关公式，对数据进行分析，且应包括：

a）人群描述（例如：年龄、种族、试验地点、生育史、之前使用的避孕措施、之前使用的避孕套等）；以及b）通过每次统计测试的不良反应置信区间、P值，按照避孕套类别进行分析，包括：（1）滑动性的比率和相关说明（包括部分滑动和完全滑动）；（2）破损的比率和说明；（3）其它不良反应的比率和说明，包括但不限于生殖器粘膜刺激、出血及不适。（4）按照下列类别对于滑动/破损/不良反应进行亚组分析：（a）年龄；（b）种族；（c）试验地点；（d）社会经济地位状况；（e）教育程度；（f）之前采取的避孕措施；以及（g）之前使用的避孕套。（5）试验对象中止试验的原因；（6）试验中止和追踪丢失的总的比例；以及，（7）对上文所列的、与针对该试验避孕套问题投诉有关结果的设定进行测试。

10.	试验及数据监督程序以及质量保证。

## III.	避孕效果研究

A.	 目的

避孕效果研究的目的是评估该新型避孕套，与已上市的合法避孕套相比，在避孕效果、安全性、使用方便性方面的情况。根据“滑动和破损试验”的结果，有可能需要在这一次的效果试验中同时进行第二次的“滑动和破损试验”。

B.	研究进行

至少要进行六（6）完整个月经周期的，使用该产品的随机控制临床试验。关于何时需要申请IDE，参见“介绍”部分的相关内容。试验周期应包括延长的一部分时间，以确定在试验期间，女性是否怀孕、是否有其他不良反应。

一般而言，FDA建议每个研究中心应招募大约400对配偶参与试验，这样能保证每个中心至少有300对配偶完成研究试验。但是，该建议只是通用性建议，所有临床研究都必须对提出的试验样本量进行充分合理的说明。

正如本部分的“介绍”部分所述，理想的研究人群，其性传播疾病（STD）的感染风险较低。在淋病和衣原体流行率高的地理区域，建议在招募试验参与者时对他们进行这些感染疾病的筛查。

FDA认可，临床试验既可以在临床应用环境下进行，也可以不在临床应用环境下进行。研究人员应通过审查试验对象的病史来确保试验对象的合格性，如果存在相关问题，应进行相关的体检。男性和女性都应该接受常规的健康检查，包括筛查和治疗性病。由于许多研究参与者在临床试验之外可能接受医疗保健，因此应获得其自己的保健报告。女性参与该试验，应提供宫颈涂抹片筛查，或者具备其最近的检查报告，常规的宫颈涂抹片检查是必须具备的。在试验之前或试验过程中，如果试验对象出现性传播疾病症状，或疑似感染性传播疾病，配偶双方均应进行相关性传播疾病的检查和治疗。

C.	研究设计和分析

对以下的研究计划元素，提供详细的描述：

- 需要测试的研究设定；

- 试验设计、开始和持续时间，包括随机计划和访问计划；

- 参与研究的研究中心以及其主要的研究人员；

提示：除非有充分理由，至少应有两家研究中心参与研究。每个中心的研究对象数量应该基本相当，这样才能对各研究人员和研究地点的研究进行比较。

根据联邦指南的相关要求，研究应体现少数族裔。

4.	研究对象是针对该新型避孕套市场，具有代表性的目标人群（例如，年龄段、种族、社会地位、教育程度、胎次或未产妇等），包括：

a)	招募研究对象的标准：

(1)	性行为活跃（阴茎阴道性交，每月至少有6-8次性交）；

- 女性年龄18-40， 男性年龄18-50；

- 一夫一妻制；

- 愿意并能够遵守试验要求，包括：

(a)	男性 — 能够理解避孕套使用说明；

(b)	女性 — 愿意按照指示，愿意按照指示返回诊所进行妊娠测试；并且，

(c)	配偶双方 — 愿意使用试验避孕套作为试验期间唯一的避孕方式。

- 通过病历记录以及/或者生殖健康检查，证明其健康状态良好（参考上文的III.B.

部分的斜体字段落部分）；

- 感染性传播疾病的风险较低，包括HIV感染，并且没有复发性性传播疾病的病

史；

- 同意除了本研究提供的产品外，不使用其它的阴道润滑或治疗产品；

- 对本研究产品不过敏或敏感；

- 没有已知的可能导致不孕的条件；

- 研究对象必须愿意接收可能的怀孕风险，并且，

- 女性月经周期正常，至少包含两个正常的周期：

- 在停止激素避孕之后；

- 产后或流产后；或，

- 母乳喂养之后。

b)	   排除试验目标的标准：

(1)   怀孕、可能怀孕或者在参与研究期间打算怀孕的；

(2)   不能参加研究或无法遵守后续计划的研究对象；

- 在研究期间，不能保持性活跃；

- 多重性伴侣；

- 使用试验避孕套以外的节育措施的；

- 生殖道目前存在感染或慢性感染的；

- 存在生殖道感染史、外科手术或可能损害生育能力的情况；

- 宫颈细胞学相当于III级或更差；

- 特定健康状况，女性如果怀孕将会有风险；以及，

(10)  对该器械过敏或敏感。

提示：正在使用甲孕酮（DMPA）或在之前9个月内曾被指导并使用过DMPA的，不能参与研究试验。

使用了研究器具的研究对象的数据，而之后发现具有上述条件的，其数据应单独进行报告和分析。此类数据应该从进行分析所需要的研究对象总数量中剔除。

5.	样本量包括：

- 参考计算样本量的公式；

- I类错误（），II类错误（）；

- 受认可避孕套的预期怀孕率；

- 受控避孕套和试验避孕套之间的，有待检测的、可接受的差异；以及，

- 预计的后续跟踪损失率。

6.	数据收集应包括：

- 完整病历，包括双方参与者的生育史；

- 在必要时对双方参与者进行的体检（参考上文III.B.一节的斜体段落部分），需要包括：

(1)女性研究参与者；

(a)  如果适用，在开始和结束时进行盆腔检查；

(b)  如果适用，宫颈沫片检查；以及，

(c)  如果适用，进行衣原体及淋病细菌培养检查。

(2)  男性研究参与者：

(a)  如果适用，在开始和结束时进行生殖器检查；并且，

(b)  如果过使用，进行衣原体及淋病细菌培养检查。

c)人口学特征；

d)  此前的避孕经验，包括使用避孕套的经验；

e)  试验避孕套使用（包括阴道及肛门使用以及所有的不良反应）以及任何其他避孕措施使用的详细报告；以及，

f) 合格率。

7.	数据收集工具应包括：

- 访问表；

- 体检表；

- 试验室表格；

- 性交记录；以及，

- 不良反应的检测和管理。

8.	知情同意程序和同意。

D.	统计分析

安全性和有效性的统计分析应通过适当的分析模型进行，以便同时对重要结果事件进行统计处理。分析可在定期（规定的）间隔进行，以检查数据趋势，如特定不良反应等。如果需要进行这样的周期性研究，应采取适当的措施。

1.	应对统计程序进行参考和调整，并且分析应包括：

- 试验人群描述（例如：年龄、种族、试验地点、生育史、此前使用的避孕措施、此前使用的避孕套等）；

- 按照避孕套类别，根据事件发生率的置信区间、报告的p值，对所有的统计比较进行分析（分析应包括各个单独的试验点，如果有理由进行合并，应包括合并数据），包括：

- 怀孕率；

- 破损的发生率及描述；

- 滑动的发生率及描述（包括部分滑动和完全滑动）；

- 不良反应的发生率和描述，例如男性及女性的生殖道刺激或不适；

提示：结果应包括每次统计测试的P值且应设置每次估计的不良反应概率的置信界限。

- 按照以下类别对怀孕率/避孕套破损率/避孕套滑动率/不良反应发生率进行次级分组分析：

- 年龄段；

- 种族；

- 试验地点；

- 社会经济地位；

- 教育程度；

- 之前的避孕措施；

(g)   之前使用的避孕套；以及，

(h)   胎次或未生产。

- 对于试验中止及后续跟踪丢失的发生率和原因进行描述，包括健康原因、个人原因、以及对产品不满意等原因；以及，

- 学科符合性。

提示：没有中止产品使用或后续跟踪的每一位实验参与者，都应该按要求足月完成产品的使用，以完成分析研究（因相关原因中断的除外）。净使用寿命和总使用寿命表都应该提供。

E.	数据报告和分析

提供每个研究对象的人口统计数据，包括年龄、种族和社会经济状况。如果可行，还应收集受访者对之前使用的避孕措施的满意程度，尤其是阻隔避孕措施。

应该对下列特定数据进行记录和分析，以评估试验产品与合格已上市产品相比，其安全性和有效性的情况：

1. 发现怀孕的日期（与以下#8以及/或者#9相关）；2. 出现感染的日期，诊断的类别和方式；3. 不良反应，包括对阴道、宫颈、或阴茎造成的创伤；疼痛；或者其它报告的不良反应；4. 宫颈涂片检查报告以及摄入历史（试验期间，应尽可能的使用同一个试验室进行宫颈涂片检查）；5. 避孕套破裂、撕裂、刺穿；6. 使用期间的滑动（部分或者全部）：滑动频率和发生的时间； 7. 使用避孕套的主体的符合性；8. 主体使用紧急避孕措施； 9. 可接受水平 — 针对研究主体和其伴侣；以及，10. 产品停止使用，包括：a. 健康原因（详细说明，例如过敏、感染、创伤、异味、瘙痒等）；b. 对产品不满意（详细说明，例如，不方便、不舒适、伴侣有异物感、试验主体有异物感等）；以及，c. 与产品无关的个人原因（详细说明，例如：希望怀孕、搬迁到其它地方等）。

## IV.	消费者对标签的理解

由于阻隔性避孕产品的有效性依赖于正确的使用方式，避孕研究还必须证明使用者能够正确理解该非处方（OTC）产品的使用说明。

在此类研究中，还必须证明，目标人群能够遵守产品上印刷的使用说明，尤其是如果该产品将作为非处方（OTC）产品上市销售。也就是：1）目标人群正确使用该产品的程度如何，及2）目标人群对该产品的重要信息的理解程度如何，例如目视检查外观缺陷、正确存放等。

需要特别予以证明的是，教育程度以及/或者读写能力有限的消费者，能够理解该非处方（OTC）产品的印制说明书。针对这一点的研究应包括：精心设计的调查问卷，以及医疗专业人员的临床观察，以此来评估试验主体对于说明书的理解能力。

如上所述，FDA建议申请人实施消费者领域的评估，以确定普通人是否有能力在没有帮助的情况下，根据产品上印刷的说明书正确使用该产品。此类评估的主要特征如下：

- 选择的使用者应当受过一定程度的教育且识字。（研究主体的选择标准应该连同研究方案和结果一同提交给FDA。）

- 应选择足够数量的研究主体参加试验，以获取合格有效的结论。

- 向研究参与者提供简单的调查问卷，确定使用者是否理解该产品的用途、使用条件、以及任何限制或特别注意事项。研究报告还应包括研究人员的观察结果。

# 部分 C -新材料避孕套的临时标识

新材料制成的避孕套的临时标识要求

I. 主显示面

主显示面（21 CFR § 801.60）必须显示以下内容：

“针对乳胶避孕套敏感使用者”

本产品是【空白】避孕套。本产品是非乳胶避孕套。重要信息请查看包装背面。

II. 背面

下列重要的消费者信息必须印制在零售包装的背面，并印制在包装插页和任何的宣传材料上：

重要消费者信息：【粗体】

如果您或者您的伴侣对乳胶制品过敏，可适用该种【空白】避孕套。

您需要知晓：

本产品对于受孕的风险以及性传播疾病（STD），包括艾滋病（HIV感染）的风险，尚属未知。本研究正是针对这些风险进行的试验。

对于该【空白】材料，已经开展了试验室试验。试验表明，有机体，即便是精子及类似HIV病毒那样小体积的有机体，也不能穿透该材料。

男性乳胶避孕套【粗体】，如果在阴道性交过程中每一步骤都正确使用，其避孕效果和预防性传播疾病（STD）的效果是很好的，包括预防艾滋病（HIV感染）。

CDRH/FDA： 1994年10月25日

- 附件 A-	确定避孕套对病毒穿透的阻隔性能的信息

生命科学部

科学技术办公室

器械和放射健康中心

引言

本指南阐述了测试避孕套防止包括病毒在内的性传播疾病（STDs）的病原体传播功能的理论基础，方法和所需的敏感度。避孕套在CFR 21篇第884.5300章节中被定义为“一个用完全紧密贴合的膜覆盖阴茎的护套”。避孕套的目的在于避孕和预防（防止各种性传播疾病）。避孕套也可以用做收集精液，帮助不孕症的诊断。

避孕套有效预防性传播疾病（STDs）的医疗要求进行适当的实验室测试。由于病毒，包括人类免疫缺陷病毒（HIV)和乙型肝炎病毒（HBV），是最小的病原性STD因子，因此激发粒子应是一个小的病毒粒子或病毒大小的粒子。测试条件应该尽可能多的考虑在现实生活作为重要的参数。激发粒子的选择，解决方案的性质以及测试压力和持续时间被认为是最重要且必须包含的项目。避孕套的屏蔽功能可以在静态测试中确定，即在测试过程中并不需要避孕套的运动。在有适当理由的情况下，鼓励鼓励使用比预计实际生活更加严格的体外测试参数。

激发粒子的选择有几个重要方面。一般而言，因为混淆“信号”的“背景”水平不像放射性或其他标签的病毒或病毒颗粒那样能够被发现，建议有限进行生物化验。具有适当大小和形状的替代病毒可以替代人类病原体。这种替代物可能是菌病毒（噬菌体），它们在测试时更安全、快捷、便宜，而且为达到足够的刺激浓度随时可以通过足够的滴度获得。然而，该测试针对性传播疾病（STDs）的安全性测试而言，测试病毒应该小于乙肝病毒（直径42纳米），它是STD最小的病原体。因此，以下方案建议使用小细菌病毒组为刺激粒子。

测试样品的准备

测试避孕套应小心处理，以免在测试过程中受损。手套可以作为预防措施佩戴用以防止手指甲、戒指等造成的磨损或穿孔。

大部分附带的润滑剂和/或者杀精子剂（如果有的话）应该清除，以免干扰测试。可以用缓冲液冲洗并轻轻拍干的方式清除。

基本测试

测试包括用含有病毒的缓冲液填充避孕套并确认是否在缓冲液填充时有任何病毒穿透。病毒穿透量需定量和报告因为等量的刺激悬浮用以计算病毒渗透的数量。使用简单并且容易获得基本方法已有出版（见Lytle 等人的参考文献）。尽管基本的测试参数应该保持相似但是为使测试更加方便，可以使用更复杂的装置（参见Ratta等人的参考文献）。测试的要素应包括：

- 将测试的避孕套连接到的装置应：

- 在顶部周围提供防漏密封，并留下合适长度的可用于病毒渗透测试的部分（至少140mm）；

- 提供防止避孕套在压力下过度膨胀的限制器（限制器的尺寸应允许避孕套的测试部分的长度为140-150mm,周长为120-130mm。如果阻止，限制器的轮廓应于避孕套的轮廓匹配，包括末梢储液器。限制器应该使用与测试避孕套相同和相当的尺寸和材料。如果避孕套的尺寸大于或小于标准尺寸（尺寸必须合理），则应该使用与避孕套尺寸相适应的限制器）。

- 让避孕套的内部暴露在激发病毒的水溶液中；

- 对该悬液施加压力；

- 允许将避孕套的测试部分侵入收集的流体中；并且

- 为后续测试提，提供进入避孕套内的激发病毒悬液的方法

2 填充避孕套的缓冲液应：

- 具有适宜的性质（pH约为7.0，生理盐水的几种变化中的任意一种盐度，表面张力小于0.05 N/m [可由0.1%Trition X-100获得]）（生理盐水比精液具有更低的粘度，因此可提供更严格的测试。 当使用生理盐水时，测试可以在室温[68-72F]下进行）；并且

- 包含足够滴度的激发病毒，即使是在测试结束时也是如此（一个小的，近似球形的病毒至少每单位形成108mL噬斑）。噬菌体X174可以用作激发病毒。如果是X174以外的病毒，则必须证明其用途。

3. 提供的压力应相当于60 mmHg（1.28 psi）或更高的质量流体提供的压力（例如用810mm柱水或空气/气体压力静液压）。

- 提供具有阻挡缓冲液的收集容器以允许流体与避孕套的测试表面接触并收集任何穿透避孕套的液体；

- 将填充好的加压的避孕套（距离封闭端口140mm,如果有储精囊的话不包括储精囊，）侵入收集缓冲液至少30分钟。

- 测定收集缓冲液中的激发病毒以确定是否有任何病毒已经穿透避孕套并传入收集缓冲区（收集液必须在分析时混合，以使分析等分样本具有代表性）；并且

- 计算在收集缓冲液中发现的病毒数量所需要的刺激病毒渗透的等效量。

控制

众所周知，某些病毒可以通过某些材料从悬浮液中去除，通过结合，或者化学灭杀使其在生物学上不可检测。因此需要进行控制以确保病毒渗透测试将产生有意义的数据。需要相同持续时间的阳性对照实验以确保整个测试正常运行。虽然小的针孔很难产生，但是可以有意使用有针孔的避孕套。

另外，在测试过程中必须确定激发病毒在避孕套中的浓度是否保持稳定。不同避孕套的数据是必要且必须的在每次避孕套测试中。将实验结束时避孕套内的激发病毒悬液的滴度与最初放入避孕套中激发病毒悬液的滴度进行比较。这决定了测试过程中由于避孕套和测试一起的相互作用、或者其他因素所致的病毒滴度是否变化以及变化的程度。

在测试期间还必须确定任何穿透避孕套的病毒在收集缓冲液中是否任然可检测到。 这可以通过在模拟测试（避孕套内没有病毒且持续时间相同）之前用低水平的病毒“刺激”收集缓冲液的方式来完成，并且在模拟测试开始和结束时测定和收集缓冲液的滴度。这决定了测试过程中由于与避孕套、限制器或收集容器的外部的相互作用所致的病毒滴度是否变化以及变化的程度。

如果上述两种对照中的任何一种（或两种）均显示病毒滴度损失，则必须增加起始刺激发滴度以弥补损失，保持测试的整体敏感度。

通过控制（例如定位板）以确定污染是否会造成避孕套病毒渗透的错误证据可能是有用的。

抽样程序

完整的数据集应包括至少60个避孕套（三批，每批20个）的结果，以确保三个批次的总体质量令人满意。

比较（预测）样本

将使用（现货供应）乳胶避孕套，但是由于这些样品的历史（储存时间和温度）是未知的，这有可能影响样品的完整性，这些样品必须在到期日期之前使用，并且提供与已发表文献相似的病毒传播速率。我们建议使用无润滑剂、光滑的（无棱纹、末梢不储水）样品。应按照与实验样本相同的方式对其进行处理，适当的情况下，包括模拟去除润滑剂/杀精子剂。

检测限制范围

检测收集缓冲液内的病毒滴度的一般方法是，对3份1mL的液体进行化验（共3mL）。为了获得95%的置信度，如果有病毒存在（即，P(0) <0.05），至少应发现一个病毒，检验的每一份总量液体的感染粒子平均数量至少为三个；例如，有95%的可能性，1 pfu/mL 的滴度将导致在3mL的总的检验液体中有至少一个噬菌斑。这样，我们就可以说这种检验的敏感度和测定限度为每3mL的检测液体1 pfu/mL。使用穿透阻隔的试验病毒悬混液的体积来表示测试限制，可能是计量测试灵敏度的最有用的方法。例如，在实际环境的风险评估中，当致病病毒（在现实环境中）的滴度是已知的，传输含有病毒的液体的体积可以被转换为感染单位。测试程序必须能够检测2 x 10-6 mL 的试验病毒悬混液的渗透。可使用一个1 x 108 pfu/mL滴度的试验激发粒子，200 mL的缓冲剂，并检验从收集缓冲液中收集的三份1 mL的样本（假设试验缓冲液中没有病毒浓度损失，收集缓冲液中也没有浓度损失）：检验1 pfu/mL的检测限制等于200 pfu的渗透（1 pfu/mL x 200 mL）或者2 x 10-6 mL（200 pfu ÷1 x 108 pfu/mL）。针对所有试验避孕套的结果的“结果A表”应提交，并应包括：试验病毒滴度、收集缓冲液中的病毒浓度、病毒损失的校正系数（在控制试验中确定的），以及计算出的渗透体积（针对所有存在病毒渗透的避孕套）。（参见以下示例：表I。）根据上一节介绍的方法，针对每一个避孕套，都能够计算出病毒渗透到收集缓冲液中所需要的试验病毒悬混液的体积。如果在避孕套内或在收集容器外部出现病毒滴度损失，计算应包括对这种损失的适当校正。对于明显没有允许病毒渗透的避孕套，该特定试验的检测限制应予以提供，例如：2 x 10-6 mL。对避孕套样本的病毒渗透的测试结果的报告应以表格形式列出，其中每个避孕套的数据应分别报告。对于每一项的测试样本，必要的项目有：i. 进行测试的日期，ii. 在测试结束时，避孕套内的激发粒子的滴度，iii. 根据试验病毒滴度、收集液体积、以及检验的体积，计算得出的检测限制，iv. 在气雾剂控制试样中发现的pfu的量，v. 在收集液中检测到的pfu的量，vi. 计算得出的收集液中的渗透病毒的滴度，以及 vii. 计算收集液中检测到的病毒的量所需要的试验悬混液的体积。与表格一同报告信息应包括： a.试验病毒， b.试验液体和收集液体（例如：缓冲液和表面活性剂）， c. 试验病毒悬混液的浓度是如何确定的（稀释、体积测定和重复试验次数），d.试验体积（如果一个样本与另一个样本不同，表格中应包括每个避孕套的数据）， e. 收集液的体积（如果一个试验样本与另一个试验样本不同，表格中应包括每个避孕套），f. 跨膜避孕套的压力以及压力是如何提供的（如果一个试验样本与另一个试验样本不同，表格中应包括每个避孕套），以及g. 任何特定测试中设备或程序故障的证据。表I.产品X，批次#34068避孕套样本病毒穿透测试结果。 i ii iii iv v vi vii 日期 滴度 检测 喷雾 收集浓度，体积测试限制控制缓冲液收集渗透病毒缓冲液病毒 (pfu/mL) (mL) (pfu) (pfu) (pfu/mL) (mL) 1 10/28 2.2x10^8 0.9x10-6 0,0,0 29,28,33 3.0x10^1 2.7x10-5 (+/-0.2) (+/-0.2) 2 10/28 2.3x10^8 0.9x10-6 0,0,0 0,0,0 <1 <0.9x10-6 (+/-0.2)

阳性控制

阳性控制实验的结果报告应该与测试样本病毒穿透报告使用相同的格式。

激发病毒稳定性测试的控制。

激发病毒稳定性测试的结果应该以表格形式呈现，其中每个避孕套的数据单独报告。（见下面的例子，表 II）每个测试样品的必要项目是：

- 进行测试的日期，

- 开始测试时放在避孕套内刺激液的滴度，

- 测试结束时避孕套内刺激液的滴度，以及

- 计算最终滴度与最初滴度的比率。

表II 产品X,批次34068样品激发病毒在避孕套样品中稳定性测试

| 样品 | 日期 | 初始滴度（pfu/ml） | 最终滴度（pfu/ml） | 比率 终值/初值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1993年10月28日 | 22x10^8 (+/-0 2) | 2.1x10^8 (+/-02) | 095 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

对于穿透避孕套的病毒检测的实验控制（“刺激”实验）

确定穿透病毒的检测实验结果应该以表格的形式表示，每个避孕套的数据单独报告（见下面的例子，表III）每个测试样品的必要项目是：

- 进行测试的日期

- 测试开始时收集液病毒滴度，

- 测试结束时收集液病毒滴度，

- 计算终值与初值的比率。

表III 产品X 批号34068避孕套病毒穿透检测实验结果

| 样品 | 日期 | 初始滴度（pfu/ml） | 最终滴度（pfu/ml） | 比率 终值/初值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1993年10月28日 | 12x10^2 (+/-01) | 1 1x10^2 (+/-01) | 092 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

参考书目 Lytle, Routson 和Cyr 避孕套病毒穿透的简单测试 Appl. Environ. Microbiol. 58: 3180-3182, 1992. Retta, Herman, Rinaldi, Carey, Herman和Athey 评估模拟生理条件下避孕药对病毒大小微球体的渗透性的测试方法 Sex. Trans. Diseases 18: 111-118, 1991.

详细信息请参见指南文件（医疗器械和辐射发射产品） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm)

跨中心最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081752.htm)

合规办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070269.htm)

中心主任办公室最终指南(/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm110228.htm)

交流和教育办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070271.htm)

器械评估办公室最终指南2010 - 2016 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm198577.htm)

器械评估办公室最终指南1998 - 2009 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070272.htm)

器械评估办公室最终指南1976 - 1997 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080283.htm)

体外诊断和放射健康办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070274.htm)

监督和生物计量办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070275.htm)

科学与工程实验室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070277.htm)

指南草案 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm407274.htm)

辐射发射产品指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm283507.htm)

撤回指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm425025.htm)