处方定点照护用途的血糖监测检验系统

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

文件发布于2016年10月11日。

文件草案发布于2014年1月7日。

如对本文有任何疑问，请联系Leslie Landree（leslie.landree@fda.hhs.gov或301-796-6147）。

|  | 美国卫生与公众服务部 |
| --- | --- |
|  | 美国食品药品管理局 器械和辐射健康中心 体外诊断和辐射健康办公室 化学和毒理学器械分部 |

前言

公众意见

您可以在任何时间通过http://www.regulations.gov向本机构提交电子意见与建议。书面意见请提交至食品药品管理局文档管理部：美国马里兰州罗克维尔市费舍尔路5630号1061室（HFA-305），邮编20852。在提交意见时，请注明文档编号FDA-2013-D-1445。在本机构发布于下一版修订或更新文件之前，公众意见将不会生效。

额外副本

如有需要，可通过网络获取额外的副本。另外，您还可以发送电子邮件发送至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov请求提供指南副本。在提出请求时，请注明您所请求提供副本指南的文件编号1755。

目录

一、引言	2

二、背景	3

CLIA专业用于血糖仪的豁免	4

三、范围	5

四、降低血源性病原体传播的风险	6

A.	经过验证的清洁和消毒程序	7

B.	证明器械足够牢固，可以承受清洁和消毒程序	8

五、器械说明	10

六、处方用BGMS的性能评估	11

A.	精度评价研究	11

B.	线性评价研究	13

C.	方法对比/用户评价	13

1.	通用研究设计	13

2.	数据分析	18

D.	干扰评价	19

1.	内源/外源物质	19

2.	血细胞比容	22

3.	氧气	24

E.	灵活性研究	24

1.	测试条稳定性试验	26

2.	系统运行条件试验	27

3.	高度影响	28

4.	样本超出测量范围时的错误代码	28

5.	短样本检测	28

6.	样本扰动研究	29

7.	间歇取样	29

8.	使用用过的测试条进行测试	30

F.	血糖仪校准和质量控制材料	30

七、测试条批次签发标准	30

八、第三方测试条	31

九、软件	31

十、标签	32

附件1：需要考虑的误差来源	37

附件2：特殊510（k）和BGMS	40

处方定点照护用途的血糖监测检验系统

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

本指南代表美国食品药品管理局（FDA或机构）对本专题的当前观点。它既不创建也不赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。如果您希望就替代方法进行讨论，请根据标题页上所列的电话号码联系本指南的FDA工作人员或办公室。

- 一、引言

本指导性文件描述了在提交处方定点照护用途的血糖监测系统（BGMS）上市前通知（510（k））时FDA建议使用的研究和标准。FDA拟将本文件用于指导制造商执行适当的性能研究和以及编制这些器械类型的510（k）提交材料。

本指南非用于讲述外行用户使用的非处方（OTC）家用自我监测血糖检测系统（SMBG）。FDA发布了另一份名为“非处方用自我监测血糖检测系统”的指南以讨论该类型的器械。

（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM380327.pdf）

关于本文中所提到的FDA认可标准的当前版本，请访问FDA认可共识标准数据库网站：http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm。

FDA的指导性文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述代理对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。代理指南中所用的“应该”一词指其建议或者推荐而不代表其要求。

- 二、背景

数百万人每天都在使用可以测量血糖值的便携式血糖仪作为糖尿病自我管理的辅助手段。医疗保健专业人员也在各种临床环境下使用这些类型的器械，包括急性和慢性护理设施、通用医院病床、重症监护室、医生办公室、辅助生活设施和疗养院等。

在历史上，FDA并未建议在上市前提交材料（510（k））中提供关于预期供医疗保健专业人员使用的BGMS的不同类型的信息 - 与外行用户使用的非处方家用自我监测血糖检测系统（SMBG）相比。然而，人们越来越清晰地认识到这些不同的使用环境涵盖了区别明显的预期使用人群，而这些人群的独有特征可能影响器械的设计规范，并且制造商应在设计器械时考虑这些独有特征。为了区分处方用血糖仪（预期用于床边专业医疗保健环境）与预期供外行用户用于OTC自我监测的血糖仪之间的FDA建议的差异，本机构发布了两项单独的指南，分别用于（i）预期用于床边专业医疗保健环境的BGMS，和（ii）外行用户用于自我监测的家用SMBG。FDA认为，通过确定这些区别，可以更好地设计每种器械以满足其预期使用人群的需要，并由此提供更好的安全性和有效性。

近年来，已经提出了有关血糖仪和采血器的感染控制问题的担忧。按照医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）以及疾病控制与预防中心（CDC）的规定，如果血糖仪被血液样本污染，然后在未经有效清洗、消毒且采取适当的感染控制措施的情况下在用户间共享，则这些器械可能传递血源性病原体。1由于用于专业医疗保健环境中的BGMS更有可能被用在多个患者身上，该类型器械的使用需要特定的清洁和消毒设计特征及能力，以便防止血源性病原体的传播。2

此外，已经提出了有关目前批准的BGMS不能在专业医疗保健环境中有效地工作的关切，因为尚未充分评估这些器械在某些使用人群中的效果。专业医疗保健环境下的患者通常与在家使用这些器械的外行用户有很大差异。专业医疗保健环境下的患者可能是患急病的且在医学上脆弱的，并且与外行用户相比，他们更有可能表现出可能干扰血糖测量的生理和病理因素。BGMS设备精度的误差可能导致错误的胰岛素剂量，当与其他因素结合时，这可能导致低血糖症的发作增多。对于可能患重病的住院患者，血糖仪的错误可能进一步增加健康风险。

1	见http://www.cdc.gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html上的信息。

2	Thompson, N.D. and Perez, J.F. （2009） Eliminating the blood: Ongoing outbreaks of hepatitis B virus infection and the need for innovative glucose monitoring technologies. Journal of Diabetes Science and Technology. 3（2）, 283-288.

以前，大多数血糖仪，甚至预期供医疗保健专业人员使用的血糖仪，都会提交给FDA以申请外行用户的OTC家用。申办方评估了健康的糖尿病人自行使用这些器械的情况，以及医疗保健专业人员对健康的糖尿病人使用这些器械的情况；然而，这些器械实际上是供医疗保健专业人员使用的定点照护（POC）器械，用于监测处于各种健康状况的糖尿病和非糖尿病患者的血糖水平。从未评估过此类器械在专业医疗保健环境下的科学和临床问题，这些问题可能影响血糖仪的性能。如果基于对健康的受试者执行的研究评估和批准器械，在专业医疗保健环境下对处于各类健康状况的以及接受强化医疗干预和治疗的患者使用BGMS可能将患者置于危险境地。因此，当器械预期用于专业医疗保健环境时，应准确地确定预期使用人群，应满足特定的性能参数，并且申办方应证明器械对于特定用途的实质等同性。

本指南的目的是说明为证明BGMS的性能而应执行的研究——此类器械预期在不同的专业医疗保健环境中用于健康状况各异的受试者。BGMS的预期使用人群可能包括所有专业医疗保健环境下的患者、特定医疗保健环境下的患者（例如在应急响应车辆中）、长期护理设施中的患者、或者医生办公室中的患者。本机构预计并非所有申办方会寻求将其器械用于所有专业医疗保健环境的许可。预期用于特定专业医疗保健环境下定点照护用途的BGMS应按照本指南的建议在特定的人群中进行研究，并粘贴适当的标签。对于预期用于多种或所有专业医疗保健环境的BGMS，可能有必要鉴别BGMS可能发挥不同作用的亚群（与更广泛的预期使用人群相比）。下文第六节C部分更具体地说明了患者亚群的识别和研究。在所有情况下，性能研究均应考虑以下因素，包括病情、患者状况、生理状态、以及可能影响该BGMS器械在预期使用人群中的性能的药物。

- CLIA专业用于血糖仪的豁免

FDA对预期用于OTC家用用途的SMBG的510（k）提交材料的许可考虑了自动的CLIA豁免分类（见42 USC 263a（d）（3））。如上所述，目前市场上在售的大多数血糖仪，甚至是用于专业医疗保健环境中的血糖仪，之前都曾提交给FDA以申请外行用户的OTC用途，并按照规定给予了CLIA豁免分类（见42 CFR 493.15）。如上所述，将批准为OTC用途的血糖仪用于专业医疗保健环境可能对患者产生一定的附加风险。相比之下，批准BGMS作为预期用于本指南所述的专业医疗保健环境中的定点照护用途的处方用器械意味着，FDA预计BGMS的处方定点照护用途的许可将按照中等复杂性的许可进行分类。然而，FDA认识到了CLIA豁免的BGMS在定点照护专业医疗保健环境中的重要性，并打算通过本指南所述的研究促进这些器械获得CLIA豁免，包括建议在双重510（k）/CLIA豁免提交材料或相关的CLIA豁免申请中提交下文所述信息，使BGMS能够在获得510（k）许可的同时获得CLIA的豁免。3

FDA已经在本指南中拟定了若干研究，通过执行这些研究可以使申办方能够同时请求FDA审查其510（k）提交材料许可以及其BGMS的CLIA 豁免。举例来说，方法对比/用户评价（下文第六节C部分）中请求的样本的建议数量（对于每种样本类型：动脉、静脉、毛细血管）特别建议将本研究的结果用于支持CLIA的豁免应用。申办方应计划在CLIA豁免的环境中使用未经训练的用户执行这些研究。按照临床界的反馈，我们了解到鉴于器械使用的环境和在临床实践中使用这些器械的用户的类型，BGMS获得CLIA的豁免对患者和医疗保护行业都是有利的；因此，申办方在设计其研究时应牢记CLIA豁免。我们建议申办方参考FDA指南“建议：体外诊断器械制造商的1988年临床实验室改进法案（CLIA）豁免申请”（http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm079632.htm）以进一步了解如何执行本指南描述及建议的研究以支持CLIA豁免状态。我们还鼓励申办方在开始研究之前就任何疑问联系本机构，以便确保它们计划执行的研究设计用于支持其器械的CLIA豁免用途。4

- 三、范围

本指导性文件仅限于21 CFR 862.1345管制的BGMS。

以下产品代码属于本指导性文件的范围：

3	有关FDA的CLIA的行政管理程序的信息，参见FDA的指南“CLIA分类的行政程序——行业与美国食品药品管理局工作人员的指南”（http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm070762.htm）。

4	申请双重510（k）豁免的预提交要求，http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/IVDRegulatoryAssistance/ucm393233.htm。

CGA（葡萄糖氧化酶法）

CFR（己糖激酶法）

LFR（葡萄糖脱氢酶法）

本文件并未讲述以下类型的器械：

- 预期供外行用户家用的SMBG（产品代码NBW）。OTC器械可能需要额外注意事项（标签或其他）。

- 用于筛检和/或诊断糖尿病的器械（例如临床化学分析仪）。

- 连续葡萄糖传感器，植入式或外置型（例如，连续葡萄糖监测系统（CGMs）或导管内的传感器）。

- 非侵入性葡萄糖测定器械（即，不需要将血液样本从手指针刺或其他解剖部位移除的器械）。

- 标记为专业用途的血糖检测方法（例如，用于自动监测以辅助血糖控制方案）。

尽管FDA建议将本指南所述信息纳入BGMS的上市前提交材料中，对于含有替代信息的提交材料，如果能够证明与合法上市的参照器械的实质等同性，则无需包含本指南所述信息。

如果您对替代的预期用途或类似的技术有任何译文，我们建议您联系体外诊断和放射卫生办公室（OIR）化学和毒物学器械分部。

- 四、降低血源性病原体传播的风险

由于BGMS使用血液样本进行血糖测量，其设计和使用说明是使用期间降低血源性病原体传播风险的非常重要的因素。对于在专业环境中使用的血糖仪，这一点尤为重要，因为血糖仪可能用于多位患者的护理。按照医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）以及疾病控制与预防中心（CDC）的规定，如果血糖仪被血液污染并在未经有效清洁和消毒的情况下在不同用户之间共享，则这些器械可能传播血源性病原体，例如病毒性肝炎。5为降低血源性病原体传播的风险，您应在器械设计和标签上说明以下内容：

5	“血糖监测和胰岛素应用期间的感染预防”，http://www.cdc.gov/injectionsafety/blood-glucose-monitoring.html。

- 血糖仪的设计应确保所有外部材料可以清洁（清除有机质土壤）和消毒（杀灭微生物过程）。

- 血糖仪的所有外表面，包括接缝和测试条端口，应设计为易于使用、清洁和消毒。

- 您应制定有效的消毒方法，并在您的510（k）提交材料和标签中提供针对BGMS器械的经过验证的清洁和消毒程序。清洁和消毒是两个不同的过程，需要单独的验证程序和规范。

- 如下文所述，您应验证您建议用于您的器械的任何消毒剂的效果。我们建议，在您选择消毒剂以验证其与您的器械的适用性时，您应查询环境保护署（EPA）注册用于感染性细菌和病毒的消毒剂清单。6

- 您的BGMS器械预计只能与自动失效的一次性采血器共同使用。一次性采血器设计仅可使用一次，之后针头将收回、去除或以其他方式使其无法使用。您应在标签中指定您建议与您的BGMS器械共同使用的自动失效的一次性采血器。您应在标签中强调，采血器仅可用于一位患者，并且在任何情况下都不能用于超过一位患者。您的标签应指示用户将采血器丢弃在指定的锐器盒中。

- 关于安全器械使用的标签能够降低用户操作失误的风险，因此，关于清洁和消毒的指示应明确且详细。各种检测系统部件的命名方式应确保它们可被确认为属于相同的系统或产品系列，并且能够将它们与预期供患者一次性使用的类似器械区分（例如，ABC血糖检测系统、ABC血糖仪、ABC血糖测试条等）。具体的标签建议见下文第十节：标签。关于标记您的可重复使用的医疗器械的更多信息，请参考FDA指南“医疗保健环境下医疗器械的再处理：验证方法和标签”（http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm253010.pdf）。

清洁和消毒程序的验证包括验证清洁和消毒产品对主要的相关病毒有效（例如人类免疫缺陷病毒（HIV）、乙型肝炎、丙型肝炎），以及验证清洁和消毒程序使器械恶化或者更改器械的性能。以下各小节中概括了FDA关于此类验证程序的建议。

- A.	经过验证的清洁和消毒程序

您选择的清洁和消毒产品不应导致您的整个器械或者任何器械部件（例如外壳、触控板或按钮）的物理性能退化。您应记录验证研究期间发现的任何物理性能退化指标，并在您的510（k）提交材料中提供此类信息以供我们审查。您选择的消毒产品应能够有效杀灭HIV、乙型肝炎和丙型肝炎病毒。在这些病毒中，乙型肝炎病毒是最难杀灭的，之前爆发关于血糖仪的事件就是由乙型肝炎病毒的传播造成的。因此，应执行消毒效果研究以证明选择的消毒剂对乙型肝炎病毒的有效性。请注意，70％乙醇溶液并不能有效地杀灭病毒性血源性病原体，而使用10％的漂白剂溶剂可能导致您的器械的物理性能退化。

6	选择的EPA注册的消毒剂可于以下网站查找：http://www.epa.gov/oppad001/chemregindex.htm。

为证明您的消毒程序能够有效杀灭乙型肝炎病毒，您应执行消毒效果研究以证明您的程序对外部血糖仪材料有效（例如外壳、显示屏和按钮等）。研究已经证明病毒能够在不同的时间内维持传染性（取决于表面状况）。病毒的存活率会随着表面上存在的微生物的数量而增加或减小。微生物数量的增加可以保护病毒免于消毒程序的影响，微生物蛋白酶和真菌酶也可能引起损伤效应。影响表面存活率的因素包括染菌杂物的性质、初始病毒滴度、病毒株、温度、湿度和悬浮介质。最简单的消毒方法是使用经选定的消毒剂预饱和的小毛巾。使用小毛巾消毒会降低液体进入血糖仪的风险，从而将影响血糖仪功能的概率降至最低。然而，您应选择能够有效杀灭乙型肝炎病毒且与您的器械相容的消毒剂。如果您拟申报的消毒方案对其他病原体有效，您应考虑提交一份预提交材料以便在执行测试之前与本机构讨论相关事宜。有关预提交程序的信息，见FDA的指南“医疗器械提交材料的反馈请求：预提交程序以及与美国食品药品管理局工作人员的会面”（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM311176.pdf）。

我们建议您参考以下标准：

- ASTM标准ASTM E1053-11：对无生物环境表面杀病毒剂预期效力的标准试验方法

- ASTM标准ASTM E2362-09：硬表面消毒用预饱和或浸渍小毛巾的标准评定规程。

- B.	证明器械足够牢固，可以承受清洁和消毒程序

您应通过台架研究证明您的BGMS器械在多个清洁和消毒周期之后仍对清洁和消毒程序拥有足够的耐受性。您应在510（k）提交材料中说明研究设计和结果，以便证明BGMS的分析性能不受清洁和消毒程序的影响。

您应在您的研究设计中说明以下内容：

- 您应选择有关清洁和消毒频率以及最终用户环境的最坏情况，以便确定应测试的清洁和消毒周期的数量。举例来说，您清洁和消毒血糖仪的次数应代表其在使用寿命期间（通常为3-5年）可能经历的清洁和消毒。在每个清洁和消毒周期中，清洁程序应早于消毒程序。

- 用于耐用性研究的消毒接触时间应等于消毒效果试验中使用的接触时间，并且应在您的标签中的清洁和消毒指示中进行说明。

- 我们建议您在清洁和消毒程序中使用相同的消毒产品。使用多种清洁产品对消毒产品效果的影响尚不能很好地理解。

- 您应证明测试条端口以及在使用过程中易受血液污染的和可能直接或间接接触的所有其他开口能够承受您的清洁和消毒程序。您应确保血糖仪的被测部分尤其容易受到血液污染，例如测试条端口和材料接缝。能够对您的血糖仪的各个部分进行清洁和消毒以降低血源性病原体传播的风险非常重要。

- 在清洁和消毒阶段后评价您的器械时，您应确保程序不会遮挡或污损血糖仪的显示器，不会侵蚀或腐蚀塑料外壳或按钮。您应记录整个研究期间所有物理性能退化的指标，并将这些结果纳入您的510（k）提交资料中。您应使用血液样本评价血糖仪的精度——与使用比较仪法获得的结果进行对比（请参考下文第六节中比较仪法的定义）——以确保精度不受重复清洁和消毒的影响。您还应评价血糖仪部件的功能性（视情况而定），例如触摸屏的功能、USB接口的功能、语音功能等，以便确保这些功能不受受重复清洁和消毒的影响。

- 您应在风险分析中包含感染控制，并将经验证的清洁和消毒程序纳入您的风险评估中。

您应在510（k）提交材料中包含所有研究的方案和验收标准的说明。

包含不具约束力的建议

- 五、器械说明

您应在510（k）提交材料的器械说明部分提供以下信息：

- 系统的物理构件说明（包括图表，在适当情况下）。

- 制造商的性能规范。

- 检测原理的说明和解释，包括化学反应。

- 结果的格式说明，包括计量单位以及报告的结果是否为全部的血液或血浆当量7。

- 建议与您的系统共同使用的对照材料的组成和水平的说明。

- 用户维护的需求（例如，电池）。

- 器械特征，例如设计用于增强稳健性和易用性的数据传输能力或特征。

- 设计用于最小化血源性病原体在患者之间传播风险的特征。

软件控制的特征的说明，其中应说明以下信息：

- 显示器和用户消息：包括BGMS如何确定和显示葡萄糖浓度，用户进行测量时出现的消息或显示信息，以及用户如何检索器械储存的过去的结果等特征。

- 用户提示：您应说明BGMS提供给用户的提示、预期的用户响应、以及时间问题（例如，用户需要在多久做出响应，以及如果在允许的时间后响应会怎样）。用户提示的示例包括提示用户向测试条中添加样本、将测试条插入血糖仪中、校准血糖仪或者保存结果的消息等。

- 错误信息和警告：包括BGMS显示的任何错误信息或警告。您应说明系统对用户操作错误、用户无操作或系统状态错误等的反应。错误信息或警告的建议示例包括测试条被错误地插入或过早地移除，应用到测试条上的样本过小，使用的测试条损坏、错误或变质，或者电池电量不足或环境温度过高等。此类信息还应包含当血糖水平超过系统的线性范围时，BGMS检测和警告用户的方法。您应说明触发各种信息的时间点，以及系统执行的任何自我诊断程序。

7	请注意，预期在美国使用的BGMS应以mg/dL和血浆当量报告结果。

- 您识别用户对错误信息或警告的预期反应非常重要。这包括用户是否以及如何输入信息或按下特定的按钮以正确地设置血糖仪或响应某个错误信息或警告。

- 六、处方用BGMS的性能评估

下文A-F小节指出了您应在BGMS的510（k）提交材料中包含的器械性能信息的类型。尽管很多制造商按照国际标准组织文件15197：体外诊断检测系统——用于糖尿病自我检测的血糖监测系统的要求设计其BGMS验证研究，FDA认为ISO 15197标准规定的标准并不能充分地保护在专业环境中使用BGMS的患者，因此不建议使用ISO 15197中有关BGMS的标准。

在本指南中，术语“比较仪法”指的是一种基于实验室的血糖测量方法，该方法的精度和准确性已经很好地验证，并且可以追溯到较高的等级，例如，一种国际公认的参考材料和/或方法。溯源链应包含尽可能少的阶段以减少偏差。下文A-F小节讨论了FDA对建议的研究设计和器械性能标准的现有观点。

- A.	精度评价研究

您应评价您的BGMS的批内精度和中间精度，并将这些评价结果纳入您的510（k）提交材料中。下文概括了FDA对用于评价BGMS批内和中间精度的适当研究设计和分析的现有观点。

批内精度评价：

批内精度研究属于台架研究，其设计用于评价使用不同的血糖仪和多个测试条批次对相同的样本进行重复测量条件下的不精密度。为了评估器械在声称的测量范围内的不精密度，您应评价含有下文表1提供的五种间隔内的血糖浓度的样本。

表1：用于精度评价的血糖浓度

| 间隔 | 血糖浓度范围（mg/dL） |
| --- | --- |
| 1 | 30-50 |
| 2 | 51-110 |
| 3 | 111-150 |
| 4 | 151-250 |
| 5 | 251-400 |

您应使用静脉全血样本确定批内精度。可以接受修改的静脉全血样本，例如为获得适当的血糖浓度而掺入其他物质、稀释或能够进行糖分解的样本，以便促进覆盖整个要求的血糖测量范围。然而，您应在所有提交资料中明确识别所有修改的样本（掺料的、稀释的或糖分解的）。本研究应使用来自至少10个药瓶和3个生产批次的最低500个测试条。对于每个样本的浓度，应使用至少10个血糖仪进行测量，每个血糖仪至少采集10个测量值（即每个浓度获得至少100个测量值）。每个血糖仪使用的测试条应取自相同的药瓶和/或包装。

我们建议您提供以下结果，包括每个血糖浓度下每个血糖仪获得的所有测量值的平均值，以及对应的标准偏差（SD）和变异系数（CV）百分比。此外，对于表1中的每个血糖浓度范围，您还应提供所有血糖仪获得的全部数据的平均值、标准偏差（置信区间为95％）和CV百分比。您应说明分析采用的统计程序。您应提供基于所有数据的结果，并且如果您希望排除任何数据点（异常值），您应提供一份关于这些被排除数据的单独的附加数据分析，并充分说明识别异常值的方法以及您对这些异常值所做的调查的结果。

中间精度评价：

中间精度测量研究属于台架研究，其设计用于评价在模拟正常使用条件下的不精密度；举例来说，多个操作人员在多天的时间里使用多个试剂系统批次进行测量。应使用预先配制的对照溶液而不是全血样本进行此类研究。

此类研究中的血糖仪和操作员的总数由申办方自行决定；然而，每种血糖浓度至少应使用10个血糖仪。中间精度的评价周期至少应为10天，按照表1列出的每个血糖浓度间隔每天使用一个血糖仪采集一个样本的至少1次测量值。使用该方法，每个血糖仪应生成每个血糖浓度的至少10个测量值，共计至少100个测量值。您应使用来自至少10个药瓶或批次的、覆盖至少3个生产批次的最低500个测试条。每个血糖仪使用的测试条应取自相同的药瓶和/或包装。

对于表1中的每个血糖浓度，您应提供每个测试条批次和合并批次的数据，包括每个血糖仪获得的所有测量值的平均值，以及对应的标准偏差（SD）和变异系数（CV）百分比。您还应提供所有血糖仪获得的全部数据的平均值、标准偏差（置信区间为95％）和CV百分比。您应说明您使用的统计程序。您应提供基于所有数据的结果，并且如果您希望排除任何数据点，您应提供一份关于这些被排除点的单独的附加数据分析，并充分说明识别异常值的方法以及您对这些异常值所做的调查的结果。

- B.	线性评价研究

您应评价您的BGMS的在其整个要求的测量范围内的线性。我们建议研究应包含至少11个均匀分布的浓度的评价，并且应按照指南“定量测量程序的线性评价：一种统计方法”（CLSI文件EP6-A）的规定进行测试和分析。应使用静脉全血样本进行线性研究。可以接受修改的静脉全血样本，例如掺入其他物质、稀释或进行糖分解的样本，以便促进覆盖整个血糖浓度范围。您应在您的510（k）提交材料中明确识别修改的样本（掺料的、稀释的或糖分解的）的数量。

您应提交研究设计的详细说明、目标浓度、本研究收集的所有数据的清单、研究结果和结论的总结、以及使用的统计分析的说明。

- C.	方法对比/用户评价

- 1.	通用研究设计

如果测试样本来自预期患者人群，您应设计您的研究以准确地反映预期用户使用的系统性能。您应执行一系列的综合临床评价以评估系统精度，从而支持这些器械在预期使用人群中的专业应用。

FDA认识到，对510（k）提交材料执行的大多数研究评价发生在理想条件下，由此可能夸大BGMS的总精度，即使是在预期用户手中执行时。尽管如此，您设计您的研究以最准确地评价器械在预期使用人群中的效果非常重要。因此，研究应在反映器械预期用途的条件下执行研究。本研究应在与经验证的器械环境条件一致的环境条件下执行（例如温度、湿度和高度等）。您应在您的510（k）提交材料中充分说明研究的条件。

如果器械由POC操作人员使用，则您应评价器械对于每种声称的样本类型的精度（例如，动脉、静脉、毛细血管和足跟全血等）。每种样本类型的评价应包含至少350位患者（例如，来自动脉研究的至少350位患者的样本，来自毛细血管研究的至少350位患者的样本，来自静脉研究的至少350位患者的样本等）。FDA建议申办方执行研究以支持同时获得CLIA豁免和许可，为此应执行本指南所述的研究，并考虑FDA指南“建议：体外诊断器械制造商的1988年临床实验室改进法案（CLIA）豁免申请”（http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm079632.htm）所述的研究设计内容。8可从相同的患者中采集不同的样本类型（例如动脉和静脉），然后将其用于不同的研究中。每个样本应为新鲜的，并且应在候选器械（即新器械）上以及使用比较仪法对样本进行测量。没有必要专门为您的研究采集样本；然而，为获得CLIA豁免，应由未经培训的用户（典型的CLIA豁免的用户）按照标签说明执行测试。请注意，患者的信息应可用于每种样本，以便帮助识别潜在的感染因素。可通过比较仪法采集样本的多个测量值并计算平均值，以便能够更好地估算该样本的真实血糖值。然而，数据分析不应排除任何测量值。POC操作人员没有必要在本研究中执行比较仪法测量。

对于每种声称的样本类型，测试的样本应充分覆盖BGMS器械要求的血糖测量范围。尽管可能难以获得测量范围最末端的样本，每个样本矩阵的研究应包含至少10个未改变的样本（＜80 mg/dL）和至少10个未改变的样本（300 mg/dL至要求的器械测量范围上限之间）。有必要为每种样本类型登记超过350位患者，以便获得至少10个未改变的样本（＜80 mg/dL）和至少10个未改变的样本（300 mg/dL至要求的器械测量范围上限之间）。预期的POC操作人员（例如护士和助理护士等）应执行测试以准确地反映POC环境下的器械性能；至少9位操作人员应参与每项研究（例如毛细血管、静脉和动脉研究）。每项研究可以使用不同的操作人员。您应提交所有受试者的数据；您的分析不得排除任何数据或受试者。

您在方法对比/用户研究中登记的受试者应准确地反映您的器械的预期使用人群。在您的510（k）提交材料中，您应说明登记研究受试者的纳入和排除标准，以及参与研究的受试者的人口统计特征。如果您的运气使用人群范围较大，但是包含可能非常易受血糖仪不准确引起的潜在干扰和/或健康风险影响的患者亚群，则您应鉴别这些特定易受影响亚群的患者并将其纳入您的研究中。您应对这些亚群进行定义，并提供您的定义的基本原理。举例来说，易受影响的亚群可以定义为身处特定的医院病房、专科病房或科室的患者——内科、新生儿科、小儿科或者外科重症监护病房（ICU）。易受影响的亚群还可以定义为（例如）具有一般类型的医疗状况的患者类别——心脏、外科、肺或肿瘤科患者。提供的这些亚群是医院背景下发现的常见患者小组的示例，然而，如果您想要与本机构讨论其他亚群或研究的其他内容，我们建议您在执行测试之前提交一份预提交会议请求。有关预提交程序的信息，请参考FDA的指南“医疗器械提交材料的反馈请求：预提交程序以及与美国食品药品管理局工作人员的会面”（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM311176.pdf）。

8	举例来说，用户应为未经培训的，研究应在预期的使用环境和正常的工作条件下中执行。请注意，对于此类器械的CLIA豁免研究，我们打算为每种样本类型接受350位患者的样本。

您的研究应包含来自您定义的每个易受影响患者亚群的至少50位患者，以便收集足够的性能数据以支持您的器械用于此类人群。请注意，在某些情况下，为了充分说明您的器械在预期使用人群中的特征，FDA建议您在每个亚群中使用超过50位患者以确保对所有的状况和药物进行评价。此外，如果您打算通过研究证明您的器械支持更多的预期使用人群，则您应确保您的研究人群包含足够数量的您鉴别的非易受影响亚群的患者，以便支持您的器械用于更大范围的预期使用人群。该更大范围的人群可能包括分布在各个医院科室的住院患者。按照您鉴别的特定易受影响亚群的数量，可能会指示为每种样本类型（静脉、动脉和毛细血管）收集超过350位受试者的样本，以便支持您的器械用于预期的使用人群。您的结果应明确指出与每个样本有关的具体患者人群，并且您应提供所有预期使用人群的组合结果以及每个易受影响的患者亚群（如有）的单独结果。

如果您希望声明您的器械与抗凝血剂的适合性，则在您为每个样本类型选择的（至少）350个样本中，您应在至少50到75个患者样本中使用要求的抗凝血剂。

在您的研究中，您应包含覆盖至少3个测试条批次的至少10个测试条药瓶或包装。在执行研究前，本研究使用的所有测试条应已经历了从生产地到美国用户之间的典型的运输和装卸条件。您应在您的510（k）提交材料中说明这些运输和装卸条件。

BGMS的方法对比和用户性能研究应包含多个用户和多台血糖仪。这些研究只能使用自动失效的一次性采血器。您应在用户研究方案中包含清洁和消毒的标签说明，以确保在本研究的过程中对血糖仪进行适当地清洁和消毒，并且应实施适当的额外措施以降低研究期间疾病在医疗保护提供方与受试者之间的潜在传播（例如使用一次性手套或其他物理屏障）。研究方案还应包含经过培训的保健专业人士在不同的受试者之间工作时更换其配戴的手套的频率和时间。在执行所有研究时，应使用验证的程序在每个受试者的操作完成后清洁并消毒相关血糖仪。有关BGMS清洁和消毒的更多信息，请参考上文第四节（降低血源性病原体传播的风险）。

医疗保健专业人员将使用BGMS的测试结果做出有关治疗的关键决定；因此，确保这些结果的准确性对于更好地避免医疗决策失误非常重要。为证明BGMS足够准确且可供医疗保健专业人员使用，您应证明≥75 mg/dL的血糖浓度的95％的数值处于比较仪法获得的数值+/- 12％的范围内，＜75 mg/dL的血糖浓度则应处于+/- 12 mg/dL的范围内；≥75 mg/dL的血糖浓度的98％的数值处于比较仪法获得的数值+/- 15％的范围内，＜75 mg/dL的血糖浓度则应处于+/- 15 mg/dL的范围内。BGMS应尽可能准确以避免关键的患者管理错误。尽管我们预计BGMS能够满足该标准，在某些情况下，当性能不满足这些标准时，也可以确定BGMS是实质等同的，因为，举例来说，血糖仪的其他特征或者其使用环境提供的效益弥补了不同的性能。发生您的BGMS无法满足本标准的情况时，您应提供所有测试结果（包括超过上述标准的结果）的临床证据，并说明当外推到预期使用环境中时这些可能的误差不会影响患者安全的原因（例如，当外推到在预期使用环境中执行测试的体积）。FDA将审查您的证据以确定数据是否表明患者可能被置于风险之中，或者您的证据和任何拟定的缓减措施是否充分。

应测量并记录每个研究受试者的血细胞比容和钠值，以帮助鉴别器械的潜在干扰并在调查结果中报告异常值的结果。类似地，在任何动脉血研究中，应测量并记录每位患者的血氧水平。您应在510（k）提交材料中提供这些数值，以及BGMS和比较仪法的结果。POC操作人员没有必要测量血细胞比容、钠值和血氧水平等数据。

我们预计血糖仪的测量范围将满足临床预期使用人群的需求。预期在医院环境中用于处方用途的BGMS应能够准确地测量血糖水平（10 mg/dL到500 mg/dL），或者应提供替代测量范围的临床证据。拟在医院环境之外使用的BGMS以及不能合理用于测试新生儿样本的BGMS应能够准确地测量低至20 mg/dL的血糖值。BGMS器械应识别并提供一个错误代码，用于测量的血糖水平超出器械规定的测量范围的情况。举例来说，如果BGMS XYZ的测量范围能够检测低至10 mg/dL的血糖浓度，则血糖浓度低于10 mg/dL的血液样本应提供适当的错误代码（例如，“LOW——低于10”）。

您应在您的510（k）提交材料中说明以下信息：

- 研究背景，包括每个地点的规模、类型和位置，以及选择的研究条件如何模拟预期使用条件的证据。研究地点应具有BGMS在美国使用时的特征，并且您应包含您认为该地点具有代表性特征的理由。

- 选择研究受试者时使用的标准。

- 患者的人口统计资料说明，包括每位患者的年龄、病情和所有的药物。

- 收集的样本类型（动脉、静脉和毛细血管）。

- 测试条批次的数量、测试条药瓶的数量以及研究使用的血糖仪的数量。

- 测试条用于本研究之前的运输和装卸条件说明。

极端血糖值的精度：

由于上述使用真实患者样本的研究可能不能提供在测量范围极端上限和下限时BGMS性能的可靠评价，您应使用修改的血液样本（达到80 mg/dL以下和300 mg/dL以上）执行额外的研究。该附加的极端血糖值研究应与上述方法对比/用户评价分开执行，并且可以在实验室环境中执行，尽管应由符合CLIA豁免环境的用户特征的未经培训的预期用户执行测试以支持器械的CLIA豁免程序。

您的极端血糖值精度研究应包含至少50份血糖浓度＜80 mg/dL的样本和至少50份血糖浓度＞300 mg/dL的样本。这些样本应均匀地覆盖要求的测量范围的上限和下限。可通过掺料或允许样本进行糖分解等方式对样本进行修改，以便获得适当的血糖浓度。应使用BGMS器械和比较仪法测量样本。您应单独分析此类数据（与用户评价数据分开），但使用的方法与下文所述的用户评价方法相同。FDA将对两种研究采用相同的审核标准。

新生儿研究：

如果您的预期使用人群包括新生儿，您应执行研究以支持器械在新生儿样本（定义为从年龄小于28天的受试者中采集的样本）中的性能。已知新生儿的血液与成人的血液不同，并且这些差异可能对血糖监测在此类人群中的安全性产生直接影响。举例来说，与成人血液相比，新生儿血液通常拥有更高的血细胞比容水平（51到65％）和更低的血糖浓度（20到80 mg/dL）。

您应通过测试100-150个新鲜的新生儿血液样本评价器械对新生儿样本的性能（与比较仪法的结果直接对比），包括取自出生不足24小时的新生儿的样本。应在POC环境中采集并测量至少三位POC用户的样本。应使用BGMS和比较仪法测量血糖浓度，并且本研究还应测量并报告每位患者的血细胞比容水平。您应提供下文数据分析小节所述的结果。应在您的510（k）中提交研究的所有受试者的数据，数据分析不得排除任何受试者。

由于使用真实的新生儿患者样本难以获得测量范围下限的样本，您应使用修改的血液样本（成人血液或产妇的脐带血，血糖浓度在10到50mg/dL之间）执行额外的研究。用于这些附加研究的血液样本应调整至至少两个血细胞比容水平（达到或接近40％和65％），以便模拟新生儿血液的高血细胞比容水平。这将使您能够提供关于在测量范围下限的器械性能的可靠评估（采用模拟的新生儿血液）。应单独执行这些额外的研究（与上述新生儿研究分开），并且可以在实验室环境中执行（例如制造商的设施）；然而，应由符合CLIA豁免用户特征的未经培训的用户执行测试以支持器械的CLIA豁免程序。

- 2.	数据分析

数据排除和异常值：

您应在510（k）提交材料中提交所有数据，包括血糖仪显示错误代码、‘高’或‘低’信息或者无结果的情况。所有异常值（例如，不符合最低精度标准的数据点）也应包含于您的510（k）提交材料中。您应调查所有的异常值结果，并说明这些调查的结果，在可能的情况下还应提供异常值出现的原因解释。为帮助您异常值的结果纳入调查结果中，研究期间您应收集关于患者服用的药物、血细胞比容测量值、氧和钠水平的信息。您应将以下信息纳入您的结果说明中：

结果分析：

您应通过在X-Y图形中绘制数据的曲线来提供个别研究受试者的结果与比较仪法（或者比较仪测量方法，如果使用比较仪法测量到多个重复值）的结果之间的差异。曲线应包含回归线和身份线，以及99％的置信区域。您的结果总结应包含使用适当的分析程序（例如线性回归和戴明回归）计算的斜率和y轴截距，以及偏差（标准误差）的估算值。还可以提供布兰德-奥特曼分析。您应在分析中说明使用的所有统计方法，并明确地鉴别和说明任何异常值。

列表数据表示：

对于每个样本矩阵，您应以下列表格形式提供相关结果。在下文的表2和表3中，X=处于与比较仪法的规定差异范围内的样本数量，Y=样本总数。

处于比较仪法规定的mg/dL以内的数据总结。

表2：血糖浓度＜75 mg/dL：

| +/- 5 mg/dL | +/- 10 mg/dL | +/- 12 mg/dL | +/- 15 mg/dL | 超过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 之内 | 之内 | 之内 | 之内 | +/- 15 mg/dL |
| X/Y （%） | X/Y （%） | X/Y （%） | X/Y （%） | X/Y （%） |

表3：血糖浓度≥75 mg/dL：

| +/- 5%之内 | +/- 10%之内 | +/- 12%之内 | +/- 15%之内 | +/- 20%之内 | 超过+/- 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X/Y （%） | X/Y （%） | X/Y （%） | X/Y （%） | X/Y （%） | X/Y （%） |

- D.	干扰评价

您应评价具有潜在干扰性的内源和外源物质及条件（例如黄疸、脂血症和不同的血细胞比容水平）以及常用药物对您的器械性能的影响。应在标签中纳入已知会干扰血糖监测检验系统的条件作为限制因素，例如酮酸中毒，除非您已经提供了资料证明这些条件不会干扰您的器械。

- 1.	内源/外源物质

研究设计：

您应使用含有器械测量范围内的血糖浓度的样本执行干扰试验。特别地，应对目标血糖值大约在50-70 mg/dL、110-130 mg/dL和225-270 mg/dL的样本执行测试以评估临床上相关的决策点。

您应评价具有临床相关浓度的潜在干扰物质。执行您的研究时，您应测试全血样本中可能潜在地观测到的、具有最高浓度的所有物质；如果观察到干扰，您应对干扰物质进行稀释以确定干扰开始出现的浓度。举例来说，如果观察到的干扰为20 mg/dL的对乙酰氨基酚，应对含有较低浓度（例如15 mg/dL、10 mg/dL和5 mg/dL）的对乙酰氨基酚的样本进行附加试验以确定最早观察到干扰时乙酰氨基酚的最低浓度。如果附加试验的结果确定含有5 mg/dL对乙酰氨基酚的样本未观察到干扰，而含有10 mg/dL对乙酰氨基酚的样本观察到干扰，则10 mg/dL应视为乙酰氨基酚开始产生干扰的最低浓度。

下文表4列出的物质代表了当前的血糖测量技术的已知或潜在的干扰物质，并且包含了应进行干扰试验的物质最小清单。

表4：BGMS的已知或潜在干扰物质清单

| 干扰物质 | 推荐的试验浓度 |
| --- | --- |
| 对乙酰氨基酚 | 20 mg/dL |
| 抗坏血酸 | 3 mg/dL |
| 结合胆红素 | 50 mg/dL |
| 非结合胆红素 | 40 mg/dL |
| 胆固醇 | 500 mg/dL |
| 肌酸酐 | 10 mg/dL |
| 多巴胺 | 20 mg/dL |
| EDTA** | 200 mg/dL |
| 半乳糖 | 15mg/dL |
| 龙胆酸 | 1000 mg/dL |
| 还原型谷胱甘肽 | 92 mg/dL |
| 血红蛋白 | 20 g/dL |
| 肝素** | 500 IU/dL |
| 布洛芬 | 50 mg/dL |
| 艾考糊精 | 1094.4 mg/dL |
| 左旋多巴 | 0.5 mg/dL |
| 麦芽糖 | 10,000 mg/dL |
| 甲基多巴 | 1000 mg/dL |
| 水杨酸 | 60 mg/dL |
| 钠 | 414 mg/dL |
| 甲苯磺丁脲 | 100 mg/dL |

| 甲磺氮草脲 | 40 mg/dL |
| --- | --- |
| 三酸甘油脂 | 1500 mg/dL |
| 尿酸 | 24mg/dL |
| 木糖 | 200 mg/dL |
| 糖醇类** | 0.09 mg/dL |

*本表中包含的EDTA和肝素用作治疗物质而不是样本制备的抗凝血剂。应执行单独的研究以验证这些物质用作样本制备的抗凝血剂（如上文C节所述）。

**所有常见的糖醇类，包括但不一定仅限于甘露醇、山梨醇、木糖醇、乳糖醇、异麦芽酮糖和麦芽糖醇，应独立检测。

除表4提供的潜在干扰物质的清单外，您应执行一项干扰风险分析和台架研究以评价您的预期使用人群常用的附加药物产生的干扰。应按照本节所述的方式执行有关附加药物的台架研究。

您应提供预计每种潜在干扰物质产生的干扰的可靠估算。为此，我们建议使用以下方法测量和计算干扰。首先，制备每种上述目标血糖浓度的血液样本。通过比较仪法重复测试每种血糖样本（我们建议至少测试4次以减小标准误差）以确定样本的血糖浓度。然后，将血糖样本分成试验样本，并向其中添加一定量的潜在干扰物质，对照样本中含有代替潜在干扰物质的溶剂/介质。应使用BGMS重复测量对照样本和试验样本。本评估至少应使用三个测试条批次。应使用您的BGMS和三个批次的测试条对对照和试验样本重复测试30次（每个批次的测试条重复10次，每个样本共计重复30次）。应计算每个对照和试验样本的重复测试结果的平均值。应使用每种浓度的潜在干扰物质的对照样本相对于试验样本的结果计算相对偏差和（mg/dL）百分比偏差。应提交这些结果（95％的置信区间）作为您的510（k）提交材料的一部分。

对于BGMS，可接受的干扰程度因被测物质和您的器械的预期患者人群的不同而不同。因此，您应在您的510（k）提交材料中报告干扰试验数据以及在该血糖浓度条件下系统的预期不精密度。如果观察到干扰，您应拟定适当的标签以解决任何观察到的干扰；510（k）提交材料审查期间将讨论适于观察到的干扰的标签语言。

由于开发的新药可能潜在地干扰您的器械，或者其他BGMS鉴别出新的干扰物质，您应评价这些新药或物质对您的器械的潜在干扰。举例来说，如果批准了一种预期用于治疗糖尿病患者的心脏并发症的新药，您应执行仔细的评价以确定新药是否会干扰您的器械。您应向FDA报告是否观察到与您的器械或市场上任何已获得许可的血糖监测器械有关的新的重大干扰。引入新的或出现重大修改的技术时也应对新药/潜在干扰物质进行评价。

数据分析：

您应提供原始数据集和所有干扰结果的总结表。请注意，应单独提供测试的每个血糖水平的每个测试条批次和所有批次的总结表。下文表5提供了总结表的范例格式。

表5：建议的总结表格式：

测试条批号（s）

| 干扰物质 | 平均血糖值（比较仪） | 干扰物质的浓度（mg/dL） | 对照样本平均值 | 试验样本平均值 | 偏差（mg/dL） | ％偏差 | ％偏差的置信区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对乙酰氨基酚 | 60 mg/dL | 20 mg/dL |  |  |  |  |  |
|  | 120 mg/dL | 20 mg/dL |  |  |  |  |  |
|  | 250 mg/dL | 20 mg/dL |  |  |  |  |  |

在您的510（k）提交材料中，您应包含一份详细的研究设计说明、本研究采集的所有数据的清单、上文指定的总结表、以及研究得出的结论的说明。

- 2.	血细胞比容

研究设计：

由于一个合理规模的方法对比研究可能不能包含预期使用人群的完整范围的血细胞比容值，您应执行一项单独的研究以确定不同的血细胞比容水平对分析误差的促进程度。该研究应构成一项台架研究，其设计用于评价血细胞比容对您的BGMS性能的影响，进而评估您的器械是否能够在预期使用人群中以声称的血细胞比容范围安全使用。对于该类型的器械，观察到的血细胞比容水平在预期使用人群中可能具有较大的范围；可以合理地预计预期的患者人群的血细胞比容水平介于10到65％之间。因此，我们建议将最小血细胞比容范围（10-65％）作为BGMS的声称范围。

您应通过测量含有不同血糖浓度的样本来评价血细胞比容的干扰。制备的样本应含有指定的血细胞比容水平 - 覆盖器械的声称血细胞比容范围。血液样本可通过掺料或糖分解进行修改以获得想要的血糖浓度。通过在离心分离之后操作血浆至浓缩细胞比率，可以实现每个样本的血细胞比容的具体百分比。测试的血细胞比容水平应覆盖声称的范围（5％的间隔）。以5％的间隔在血细胞比容范围内进行测试可以更准确地评估血细胞比容干扰引起的偏差（与使用更大的间隔相比）。举例来说，如果您的声称血细胞比容范围为10-65％，您应在10％、15％、20％、25％、30％、35％、40％、45％、50％、55％、60％和65％的血细胞比容条件下对样本进行测试。样本还应覆盖声称的血糖测量范围。样本应包含5种均匀分布的不同血糖浓度，目标范围分别为：30-50，51-110，111-150，151-250，以及251-400 mg/dL。

应使用比较仪法重复测试每个样本（例如，我们建议至少测试4次）。比较仪测量结果的平均值应提供样本的真实血糖浓度的更高可信度。

您应测试至少3个测试条批次以评估血细胞比容产生的干扰。应在您的新BGMS上重复测试每个样本30次（每个批次的测试条重复10次，每个样本共计重复30次）。每次测试的结果应与样本的平均比较仪值对比，并且应计算偏差和百分比偏差。应使用每次测试结果的百分比偏差确定样本百分比偏差的平均值（95％的置信区间）。

由于血细胞比容干扰指示促成系统总体分析误差的变量之一，认识到它仅代表系统的容许误差的一部分很重要。因此，在本研究中血糖浓度大于等于75 mg/dL时观察到的偏差应小于5％（平均），并且不得出现大于比较仪法10％的个别值。对于血糖浓度小于75 mg/dL的样本，应报告绝对偏差（mg/dL）（95％的置信区间），并证明临床影响的合理性。对于不符合上述标准的所有结果，您应提供观察到的数据的临床证明，并说明为什么因血细胞比容干扰产生误差的可能性不会影响患者的安全（当外推到预期使用环境中时）。

数据分析：

您应提供原始数据集和血细胞比容干扰研究的总结（见下文表6和表7中的建议总结格式）。请注意，应单独提供测试的每个测试条批次和血糖水平的总结表。

表6：血糖浓度＜75 mg/dL的样本的血细胞比容（Hct）结果的范例总结格式：

批号；血糖水平 编号（mg/dL）

| 平均血糖值 （对比） | Hct （%） | 平均血糖值（血糖仪） | 偏差（mg/dL） | 超出偏差的95%置信区间 | 测量值的编号＞+/- 10 mg/dL | 临床证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表7：血糖浓度 ≥75 mg/dL的样本的血细胞比容（Hct）结果的范例总结格式：

批号；血糖水平 编号（mg/dL）

| 平均血糖值 （对比） | Hct （%） | 平均血糖值（血糖仪） | 偏差（mg/dL） | %偏差 | 测量值的编号> +/- 15%偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

您应在您的510（k）提交材料中包含一份详细的研究设计说明、本研究采集的所有数据的清单、上文指定的总结表、以及研究结果的总结。

- 3.	氧气

研究设计：

典型的专业使用环境可能包括具有各种血氧水平的患者。如果您打算将您的BGMS应用于具有各种血氧水平的患者，您应使用适于样本类型的经验证的方法执行一项研究，以证明您的器械可能使用的血氧水平的范围。您应通过收集方法对比/用户评价研究（上文C小节）中患者的血氧水平数据，以及酌情执行氧气对BGMS性能的影响的分析等补充您在本研究中获得的结果。如果您认为血氧水平不会影响您的器械的性能，您应提供全面的证据支持您的结论，包括您在方法对比/用户评价研究（上文C小节）中评估的血氧水平对器械性能的干扰分析。

- E.	灵活性研究

一般而言，错误的结果在POC试验中产生的风险比在实验室试验产生的风险高。这是由于POC环境中实施的降低风险的控制措施较少，并且用户可能未经培训且不知道如何鉴别或解决一个错误的结果。您应证明您的BGMS设计是可靠的（例如，对环境和使用情况的变化不敏感），并且已经通过详细的风险评估对所有已知的错误来源进行了评估和有效控制。一般而言，灵活性研究应用于证明稳健的设计，而风险管理则应用于证明误差来源的识别和有效控制，尽管二者并不相互排斥。

大多数风险控制措施应为故障安全机制或故障报警机制。故障安全机制的示例包括锁闭功能，用于确保在测试条件不适当时BGMS不会提供结果，例如当出现部件故障或操作人员失误时。其他的示例包括BGMS内部用于防止操作人员食物的措施，例如防止不适当的测试条放置的指导或通道。我们建议，只要技术上可行，BGMS的设计应包含故障安全机制。如果故障安全机制因某些风险的存在导致技术上不可行，应使用故障报警机制。故障报警机制可通知操作人员BGMS的任何故障或问题。它们可能包含内部程序控制或电子控制措施。具有此类机制的器械允许操作人员纠正错误，或者警告操作人员因误差的存在结果可能不可靠。举例来说，如果结果超过了可报告的范围（例如，极高或极低的血糖结果），并且该结果是一个关键值，则器械应发出“高”或“低”等类似消息。

灵活性研究，或者强调BGMS运行边界的研究，应用于验证检测系统在应力条件下对性能差异的不敏感型。在适当的情况下，灵活性研究还应用于验证和/或确认控制措施在操作限值时的有效性。

为了识别与您的BGMS器械有关的所有灵活性研究，我们建议您执行系统且全面的风险分析以鉴别所有潜在的误差来源，包括测试系统故障和操作人员失误，并鉴别哪些误差可能引起危险情况的风险。然后，您应确定控制措施，包括能够降低这些误差来源风险的故障安全机制和故障报警机制。当已经实施了控制措施时，您应：（1）鉴别已经适当实施的每种控制措施，以及（2）验证和/或确认每种控制措施的有效性。在适当时，灵活性研究应用于验证和/或确认这些控制措施的有效性。

在下文中我们鉴别了一些灵活性研究，我们认为您执行这些研究非常重要，并且建议您将其纳入您的BGMS的510（k）提交材料。同时，我们鼓励您继续执行风险分析以确定您的器械是否包含需要通过附加的灵活性研究进行验证的任何特殊的或新的特征。

如果您的BGMS在灵活性研究中不能充分发挥性能，我们建议您提供通过彻底的风险分析确定的证据以证明在灵活性研究中器械没有必要充分发挥其性能的理由，或者，您应指定一个附加的已实施且经过验证的控制机制。FDA将审查此类证据以确定拟定的缓解策略是否足够保护患者的安全。

对于以下灵活性研究，验证程序应包含性能试验；然而，您只需要提供信息证明已经按照FDA认可的行业标准执行了灵活性研究即可。我们建议您包含以下信息：执行的测试的类型、遵守的参考标准、合格标准、以及BGMS是否通过了检测要求。

我们建议按照此方式执行的灵活性研究包括：

- 机械振动试验

- 冲击试验

- 电磁兼容性（EMC）试验

- 静电放电/电磁干扰试验

我们还确定了为验证系统在预期使用环境中的充分性能，制造商应执行的附加灵活性研究（如下文所述）。除非另有说明，我们建议您在您的510（k）提交材料中明确鉴别对您的器械执行的所有灵活性研究。您的510（k）提交材料中应包含每项研究的以下属性的详细说明：

- 研究目标

- 研究方案

- 将样本应用到测试条时使用的方法

- 使用的样本类型和任何抗凝血剂的说明

- 研究结果

- 研究结论的说明

下文第1-8小节中概括了建议的灵活性研究以及建议的研究设计。应使用新鲜的静脉或毛细血管全血样本（而非对照溶液）执行这些灵活性研究。

- 1.	测试条稳定性试验

您应执行研究以评估测试条在其声称的稳定性范围内的性能，包括封闭的和打开的药瓶的声明。应执行三类研究以支持测试条的稳定性：1）应对封闭的药瓶（保存期限）进行研究以评估建议的保存期限和条件 - 药品以封闭状态在要求的有效期内储存，采用覆盖建议的储存条件的不同温度和湿度组合；2）应对打开的药瓶进行研究以模拟个人实际使用测试条的条件 - 在打开的药瓶的规定保存期限内，药瓶将被多次打开和封闭，采用覆盖建议的储存条件的不同温度和湿度组合；3）长期打开的药瓶的稳定性，模拟存放测试条的药瓶在其规定的打开药瓶的保存期限内保持完全打开的状态，采用覆盖建议的储存条件的不同温度和湿度组合。我们建议您仅提交这些测试条稳定性评估的研究方案、稳定性评估、合格标准、以及已经完成的任何研究的结论。

这些研究（保存期限、打开的药瓶和长期打开的药瓶）应设计为在各自的声明的持续时间内的任意时间点覆盖声明的温度范围和湿度范围。方案中应指定评估的时间点（例如1个月、3个月和2年）。实时和加速稳定性研究的组合是可以接受的。然而，如果提供了加速的研究，应继续执行实时研究，并且应提供两种研究类型的方案和合格标准。

如果本文件概括的温度和湿度研究仅使用了包装的血糖仪和血糖测试条，并且此类器械已经经历了适当的储存条件和可能的最长运输时间，没有必要单独测试测试条和血糖仪的运输和储存条件（均按照制造商的规定）。

您应在确定的每个时间点执行充分的精度和准确度评价。下文描述了此类研究的示例。通过这些评估，您应证明这些研究计算的CV和准确度处于BGMS标示的性能范围以内。

精度评价：

使用对照材料的精度

该研究应在5天内使用葡萄糖对照材料完成。本研究应包含至少两个血糖仪，并且每个血糖仪应采集每个葡萄糖对照水平的至少10个测量值。

使用全血样本的精度

本研究应使用覆盖规定的BGMS测量范围的全血样本。样本可通过添加葡萄糖或糖分解等方式进行修改，以便评价系统测量范围的极端情况。本研究应包含至少两个血糖仪，并且每个血糖仪应采集每个血糖水平的至少10个测量值。

准确度评价：

应使用覆盖规定的BGMS测量范围的全血样本执行本研究。允许样本通过添加已知浓度的葡萄糖或糖分解等方式实现期望的浓度，以便评价系统测量范围的极端情况。应使用BGMS测量血糖浓度（例如30-50、100-150、200-300和350-500 mg/dL），并与比较仪法获得的数值对比。

- 2.	系统运行条件试验

您应执行一项研究以评估您的BGMS在不同的工作温度和湿度条件下使用时的性能。这些研究应设计代表BGMS用户经历的真实使用条件。被测的温度和湿度范围不仅应覆盖充分反映预期使用环境以及器械标签规定的工作范围，还应通过包含规定的工作范围以外的量程对BGMS施加一定的应力。测试应包含四种极端温度和湿度组合（高温/低湿；高温/高湿；低温/低湿；低温/高湿）。使用您的拟用器械测量全血样本所得的结果应与使用比较仪法获得的值对比。

我们还鼓励制造商考虑将温度和/或湿度检测器纳入测试条容器中的方法，以便在未按照建议的和经过验证的条件正确地处理和储存测试条时向用户发出警报。

- 3.	高度影响

相对于海平面，高海拔包含一系列复杂的环境差异，并且可能引起多种生理变化，任何或所有此类变化均可能干扰BGMS的性能。举例来说，高海拔通常涉及极端温度和湿度条件，并且可能引起血细胞比容和血压的变化。BGMS在美国的预期使用环境包括高海拔条件，因此制造商应执行研究以评估高度对其BMGS的影响，或者提供证据证明高度对其BGMS的性能没有影响的原因。

高度影响研究应对比使用您的拟用器械从全血样本中获得的结果与比较仪法获得的结果。这些研究还应包含压力变化。基于氧张力而非压力变化的研究是不充分的，因为氧张力仅仅是岁高度变化的成分之一。高度压力变化可通过实际增加的高度（例如位于飞机上或山上）或者通过在加压室中模拟增加的高度和大气条件来实现。结果应支持您的器械的高度标签要求。您应提供您对“海平面”等术语的定义。海平面的定义不应延伸超过500英尺。您应在高于海平面至少10000英尺的位置测试您的BGMS。

- 4.	样本超出测量范围时的错误代码

您应执行充分的分析以证明当测量的血糖浓度超出规定的BGMS测量范围时，您的血糖仪能够提供适当的错误代码，并将这些结果纳入您的510（k）提交材料中。

- 5.	短样本检测

使用短样本（体积减小的样本）测量血糖水平可能导致错误的结果。为避免错误结果的风险，BGMS应能够检测到已经应用到测试条中的短血液样本，但不应为用户提供结果。短样本检测系统不应依赖用户的目视验证。

将试验样本分类为短样本所需的体积取决于您的BGMS。在您的短样本检测研究中，您应包含已知血糖浓度为以下三种范围的血液样本：50-65，100-120，和200-250 mg/dL。您应使用您的拟定器械测试上述每种血糖浓度的血液样本。使用拟定器械获得的结果应与比较仪法获得的结果对比。使用器械测量体积逐渐减小的血液样本，直至BGMS产生错误或者测试结果超过器械规定的性能范围。在您的510（k）提交材料中，您应说明拟定器械和比较仪法获得的结果，并且包含每个血糖浓度范围下测试的样本体积。

- 6.	样本扰动研究

当用户已经在测试条上应用了适当体积的血液以进行血糖测量时，如果在开始测量时发生了以下事件，例如血液被从测试条上吸走、轻弹测试条或者轻弹血糖仪，并且此类时间改变了初始样本应用的体积，则视为发生了样本扰动。您应通过样本扰动研究充分证明您的BGMS如何应对样本扰动。

在样本扰动研究中，将样本应用于测试条上，在BGMS开始读取样本之后但在完成测量之前，对测试条进行扰动。样本扰动研究应包含已知血糖浓度为以下三种范围的血液样本：50-65，100-120，和200-250 mg/dL。在您的510（k）提交材料中，您应说明您的方案，包括您扰动试验样本的具体方法以及血糖仪结果与比较仪法结果的对比。

- 7.	间歇取样

当在测试条上应用短样本时，开始测量血糖时，以及在血糖测量结束前用户向测试条上添加了更多样本时，应进行间歇取样。您应通过执行间歇取样研究充分证明您的BGMS如何应对间歇取样。

间歇取样研究应包含已知血糖浓度为以下三种范围的血液样本：50-65、100-120和200-250 mg/dL。您应执行能够代表实际发生的事件的间歇取样研究。举例来说，开始测量之前有将近一半的样本需要应用到测试条上，而另一半的样本应在规定的时间后应用到测试条上，例如开始读取样本时。对于在不产生错误信息的情况下能够添加第二个血液样本的系统，应在开始读取样本时（但测量尚未完成）测试声称的二次应用期间内的不同的时间延迟。您应说明器械在此情况下的响应，包括器械是否报告了一个结果，结果是否准确（相对于比较仪法），以及报告错误代码的时间。

- 8.	使用用过的测试条进行测试

您应执行一项研究以证明在插入用过的测试条时您的BGMS的反应。我们建议将BGMS设计成能够自动识别插入用过的测试条。向血糖仪中插入用过的测试条不应为用户提供血糖测量结果。如果您的BGMS集成了用过的测试条的自动识别功能，您应执行一项研究以证明该识别系统的功能。在您的510（k）提交材料时，您应提供研究方案、验收标准以及用过的测试条研究的结果。

- F.	血糖仪校准和质量控制材料

我们建议您回顾FDA的指南“行业和FDA工作人员指南：检验的和未检验的质量控制材料”（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm079179.htm），并提交建议的信息以支持您选择的与您的BGMS一同提供的任何检验的血糖质量控制材料获得许可。关于需要考虑的与校准和质量控制材料有关的更多要点的说明，请参考FDA的指南“审查体外诊断器械的校准和质量控制标签时需要考虑的要点”（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM094139.pdf）。至少应提供两级的质量控制材料与您的系统共同使用。

您应在您的510（k）提交材料中说明您的BGMS如何识别和区分对照材料与患者样本（自动或用户手动），以及解释系统如何补偿测试条批次之间的差异（例如，血糖仪如何校准或者如何标记每个测试条批次的代码）。

- 七、测试条批次签发标准

您的测试条批次签发标准应足以确保所有BGMS测试条具有始终如一的质量。您应在您的510（k）提交材料中提供批次签发标准的说明和取样方案的总结。此外，您应解释系统如何补偿测试条批次或类型之间的差异。

我们建议您选择适于您的BGMS运行的取样方案，并使用下文所述的精度和准确度评价方法测试每个出厂的测试条批次。您的测试条批次签发标准应设计用于确保所有签发的批次在销售到预期用户手中时符合标示的BGMS器械性能要求。因此，这些标准应比用于评价性能研究总误差的标准更严格。可以使用BGMS的不精密度和平均偏差估算值确定适当的批次签发标准。此类试验的示例如下文所述。

精度评价：

使用对照材料的精度

该研究应在5天内使用葡萄糖对照材料完成。本研究应包含至少两个血糖仪，并且每个血糖仪应采集每个对照水平的至少10个测量值。

使用全血样本的精度

本研究应包含使用覆盖规定的BGMS测量范围的全血样本测量的至少10个测量值。允许通过在样本中添加葡萄糖或者包含允许糖分解的样本，以便评价系统测量范围的极端情况。本研究应包含至少两个血糖仪，并且每个血糖仪应采集每个血糖水平的至少10个测量值。

准确度评价：

应使用覆盖规定的BGMS测量范围的全血样本执行准确度评价。允许在样本中添加已知浓度的葡萄糖，或者包含能够糖分解的样本，以便评价系统测量范围的极端情况。应使用BGMS测量血糖浓度，并与比较仪法获得的数值对比。

- 八、第三方测试条

第三方测试条指的是由生产和销售BGMS的公司之外的其他公司生产和销售的测试条。第三方测试条的制造商应确保其了解血糖仪的任何设计变更，因为此类变更可能影响测试条与血糖仪之间的相容性。由于测试条和血糖仪作为一个完整的系统工作，第三方测试条的制造商应在其510（k）提交材料中充分说明其如何降低因血糖仪设计变更引起的错误结果的风险。有效地确保第三方测试条制造商了解血糖仪的任何设计变更的方法之一是第三方测试条制造商与BGMS的制造商签订一份相关协议。

- 九、软件

对于BGMS及其部件和配件的软件说明，我们建议您遵守FDA的指南“医疗器械中包含的软件的上市前提交材料内容指南”（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089593.pdf）。一般而言，我们将血糖仪视为一种具有中等关切水平的器械，因为血糖结果是治疗的依据，包括患者或健康护理提供方确定胰岛素的剂量。错误的血糖结果或软件未能检测到错误可能导致不适当的治疗管理。（关于您的510（k）提交材料中的软件说明，另见上文第五节）。

- 十、标签

510（k）提交材料必须包含足够详细的标签信息，以便满足的21 CFR 807.87（e）的要求。最终的标签还必须满足21 CFR 809.10的要求。应为每个器械部件提供适于BGMS预期用户使用的特殊标签（例如用户手册、快速入门指南（可选）、测试条和对照材料的包装说明书、血糖仪的箱子和容器的标签、测试条和对照材料）。

以下物品拟用于进一步帮助您在所有标签的问题上遵守21 CFR 809.10的要求。您应参考该法规以了解体外诊断器械标签要求的一览表。

1.	所有器械标签和标记必须含有器械的专有名称和普通名称。21 CFR 809.10（a）（1）和21 CFR 809.10（b）（1）。不同的测试系统部件的命名方式应确保它们可被确认为属于相同的系统或产品系列，并且能够将它们与预期供患者一次性使用的部件区分（例如，ABC血糖检测系统、ABC血糖仪、ABC血糖测试条等），从而帮助识别系统部件。

2.	您必须在您的标签和标记中包含产品的预期用途。21 CFR 809.10（a）（2）和21 CFR809.10（b）（2）。

3.	您必须在您的标签和标记上包含符号声明“Rx only”或“℞ only”（仅凭处方销售），或声明“注意：联邦法律仅限该器械根据___的订单销售”，空白处应填写“内科医生”、牙科医生”或“兽医”，或者对任何其他执业医生（在或其执业场所所处州的法律许可的情况下）使用或命令使用器械的描述性指定。21 CFR 809.10（a）（4）和21 CFR 809.10（b）（5）（ii）。

4.	标记必须包含21 CFR 809.10（b）（4）所述程序的化学、物理、生理或生物原理。这些原理的讨论应包含酶的识别和生物来源以及反应的说明。标记应说明结果是通过全血还是血浆等同物确定的。拟在美国使用的BGMS应报告血浆等同物的结果。

5.	标记必须提供有关样本采集和制备的说明，包括21 CFR 809.10（b）（7）中有关样本采集的特别注意事项。说明中应包含提供给用户的一份关于在取样之前彻底清洁和干燥皮肤的重要性的声明，因为皮肤上的污染物可能影响结果。

6.	您必须在标记上包含一份程序局限性的声明（21 CFR 809.10（b）（10））。按照21 CFR 809.10（b）（10）的规定，标记必须说明已知影响结果的外在因素或干扰物质。这应包括但不限于以下内容：

a.	标记上应包含可能对您的器械造成临床上的重大误差（由于偏差或不精密度）的测试条件（例如特定的药物、氧疗法，使用静脉、动脉或新生儿血液进行测试，高海拔或者EMC干扰）。申办方应指出器械应按照性能试验的结果使用的最极端的条件（例如最高海拔、最高和最低温度等）。

b.	您应说明临床状况、患者人群或者BGMS的性能可能不能接受的情况。举例来说，FDA建议提供以下声明，例如：严重的低血压、脱水或休克的患者可能产生错误的结果；出现高血糖-高渗性状态的人可能产生错误的结果，无论是否患有酮病。

c.	标记应包含严格血糖控制的替代现场试验和使用的局限性（除非执行了适当的研究并将其包含于510（k）提交材料）。标记还应说明来自替代取样地点（如果使用）的结果不应用于校准连续血糖监测系统（CGMS），或者输入胰岛素剂量计算器作为剂量建议。

7.	标记必须提供适当的储存说明以充分保护产品的稳定性。21 CFR 809.10（b）（5）（iv）。应为所有系统部件提供该类型的信息，包括对照溶液和测试条等。

8.	标记必须说明校准和质量控制程序的细节。21 CFR 809.10（b）（8）（v）和21 CFR 809.10（b）（8）（vi）。这是为了帮助确保系统的最佳性能。

9.	标记必须包含预期值。21 CFR 809.10（b）（11）。FDA建议包装说明书中的预期值应适用于非糖尿病患者。FDA并不建议包含调整后适用于糖尿病患者的附加范围，因为此类范围应由临床医生根据具体情况确定。预期值应从内部研究或最新的参考源中引用。

10.	标记必须包含具体的性能特征。21 CFR 809.10（b）（12）。申办方应在包装说明书中简要说明所有的研究并总结有关结果。FDA建议包含内部和用户研究的性能数据汇总。特别地，对于准确度的提供，参考下文建议的表述作为范例。应为解剖部位、矩阵（动脉和毛细血管等）和任何附加的特定要求（例如新生儿）单独提供性能数据。

我们建议在用户手册和包装说明书中提供以下类型的陈述以说明您的准确度研究的结果。

仅限处方用器械的准确度的建议表述——范例：

使用来自350位患者的毛细血管样本对【XYZ】监测系统的【XYZ】血糖仪和【XYZ】试剂条进行测试，并将结果与比较仪法的结果进行对比（例如，YSI）。表格中显示了XYZ器械与比较仪法获得的血糖值的差异。下文表8描述了血糖结果低于70 mg/dL的样本（使用XYZ器械测定）。下文表9表描述了血糖结果大于等于70 mg/dL的样本。

表8：低于75 mg/dL的血糖结果

| ABC实验室比较仪法和XYZ器械之间的差异范围 | +/- 5 mg/dL之内 | +/- 10 mg/dL之内 | +/- 12 mg/dL之内 | +/- 15 mg/dL之内 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XYZ器械与ABC实验室比较仪法之间的差异处于首行所示差异范围之内的样本的百分比（数量）。 | 90% （126/140） | 95% （133/140） | 96% （135/140） | 98% （137/140） |

表9：高于或等于75 mg/dL的血糖结果

| ABC实验室比较仪法和XYZ器械之间的差异范围 | +/- 5%之内 | +/- 10%之内 | +/- 12%之内 | +/- 15%之内 | +/- 20%之内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XYZ器械与ABC实验室比较仪法之间的差异处于首行所示差异范围之内的样本的百分比（数量）。 | 80% （168/210） | 95% （199/210） | 96% （202/210） | 98% （206/210） | 100% （210/210） |

上文表格证明，在350个样本中，有347（137+210）个样本满足确定的验收标准。

注：当对比血糖仪的结果与实验室的结果时，小于70 mg/dL的差异以mg/dL表示，大于等于70 mg/dL的差异则以百分比表示。

1.	您必须说明血糖仪的工作原理以及维修和维护信息。21 CFR 809.10（b）（6）。标记应包含错误信息的清单或汇总，错误信息的含义说明，以及针对这些错误信息的适当排除程序。

2.	标签和标记必须包含适于外容器和说明书上提供的产品危害的警告或预防声明。21 CFR 809.10（a）（4）和21 CFR 809.10（b）（5）（ii）。

您应明确且突出地声明您的器械的重要警告信息，例如在名为“重要安全事项”一节中专门说明。您应强调使用BGMS时的疾病传播风险，并引用任何相关的公共卫生通知、标准实践指南或其他用户可用的资源。至少应包含以下警告信息：

- 在操作或使用本器械时，用户需要遵守标准预防措施。血糖监测系统的所有零件应视为具有潜在的传染性，并且能够在患者与医疗保健专业人员之间传播血源性病原体。欲了解更多信息，请参考“2007年隔离预防措施指南：在医疗保健环境中预防感染原的传播”，http://www.cdc.gov/hicpac/2007ip/2007isolationprecautions.html。

- 在用于每位患者之后，应按照制造商的说明对血糖仪进行清洁和消毒。该血糖监测系统只能在遵守了标准预防措施以及制造商的清洁和消毒程序的情况才能用于测试多位患者。

- 本器械只能与自动失效的一次性采血器共同使用。

在说明如何获得血液样本的章节中（另见上文第4条有关样本采集的内容），您应重申血源性病原体传播的风险，并说明只能使用自动失效的一次性采血器。我们建议您在说明书中包含标准预防措施和实践。包含演示正确的抽血程序的图解，确保图片中的用户带着手套。

此外，我们建议您让用户获取以下实践指南：

“微生物和生物医学实验室的生物安全（BMBL）”，http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/

CLSI（临床实验室标准化协会）文件M29-A3：保护实验室工人不受职业获得的感染。

您应强调，在对每位患者进行测试之前，操作人员应摘除手套、清洁双手并带上一副新的干净手套。

1.	您必须包含21 CFR 809.10（b）（8）所述程序的分步大纲。按照21 CFR 809.10（b）（8）的规定，标记必须列出可用于改进精度和准确度的任何要点。

FDA建议，用户手册中应包含用户对在多位患者之间使用的血糖仪进行清洁和消毒程序的详细说明。

该信息应基于按照上文第四节所述要求执行的验证研究。您还应包含以下信息：

- 执行清洁和消毒的原因解释。

- 清洁和消毒的建议频率，即，在两位患者之间。

- 清洁和消毒所需的材料，以及如何购买或制备这些材料。

- 一套详细的程序，其中说明需要清洁和消毒的器械零件、不需要（避免）清洁和消毒的零件、以及消毒剂停留在血糖仪中的持续时间（接触时间）等。您应包含图解/照片以协助用户。此外，确保所有图片中的用户带着手套。

- 一份声明，即在清洁和消毒程序之后以及对下一位患者进行操作之前，用户应摘除手套、清洁双手并带上一副新的干净的手套。

- 清洁和消毒章节中应突出地列出获取技术援助或请求回答相关问题的联系电话。

我们建议您还应包括下列参考文献：

“FDA公共卫生通知：对多个人使用手指针刺器械会产生传播血源性病原体的风险：最初通信”，http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm

“血糖监测和胰岛素应用期间的感染预防”，http://www.cdc.gov/iniectionsafety/blood-glucose-monitoring.html

- 附件1：需要考虑的误差来源

下文表10列出了与BGMS的设计、生产和使用有关的误差来源。我们并不打算将该表视为一份完整的清单。您应基于对您的特定器械的了解考虑所有误差来源。CLSI EP-18A【7】和ISO 14971【1】等文件中也提供了需要考虑的分析前、分析中和分析后误差的清单。

表10：误差来源的示例

| 类别 | 误差或故障的来源 |
| --- | --- |
| 操作人员 | - 未能正确地遵守程序，举例来说： - 样本污染 - 错误的样本采集（例如，不良的采血技术和错误的体积） - 向测试条中涂抹不充分数量的血液，或者错误地涂抹血液 - 使用来自未经制造商验证的替代部位的样本 - 不止一次地向测试条上涂抹样本（例如，如果用户认为首次添加的样本不足） - 将测试条错误地插入血糖仪 - 错误的时间 - 使用被污染的、过期的或损坏的测试条或试剂，包括校准器或质量控制材料 - 未能理解或响应血糖仪的输出 - 血糖仪维护或清洁错误 - 使用标记指示的质量控制材料时出现校准错误，或者未能校准或以其他方式调整血糖仪或核实性能 - 错误地保存或使用储存的数据 - 不适当地储存或处理血糖仪、校准器、质量控制材料或测试条，或者维护血糖仪 - 疏忽的参数变更（例如计量单位） - 将结果错误地合并到总体治疗计划中（处方用途） - 在血糖仪上使用未经验证的测试条 |
| 试剂 | - 过期的测试条或试剂 |

|  | - 损坏的或被污染的测试条 - 测试条、校准器或质量控制材料未能充分发挥作用 - 错误的生产；产品未能符合规范的要求 - 试剂测试条的尺寸错误 - 干扰测试条上的化学反应（例如，还原物质） - 测试条或其他试剂的容器设计不适当；未能防止退化；使用的干燥剂未能保持测试条的干燥 |
| --- | --- |
| 环境 | - 器械影响 - 温度 - 湿度 - 高度；高压氧疗法的条件 - 电磁辐射 - 可见光；阳光 - 人为因素 - 照明设备，瞪视血糖仪表面 - 视觉和听觉干扰 - 紧张的工作条件 - 有限的手灵巧度 |
| 软件 | - 混淆的或晦涩的用户提示或反馈 - 错误的数学算法 - 未被检测到的或未被识别的信号错误 - 计时故障 - 存储器中储存的测试结果错误，结果与正确的患者或测试时间的匹配 - 其他软件故障 |
| 硬件 | - 电子故障 - 物理创伤或振动 - 因错误的测试条尺寸容差引起的器械损坏（第三方制造商） - 静电放电 - 电磁/射频干扰 - 电池的可靠性、寿命和更换 - 部件的故障 - 错误的生产 |

| 系统 | - 物理创伤或振动 - 错误的校准/调整（测试条批次之间） - 校准故障、干扰、不稳定或者在建议的稳定期之外使用 - 不适合预期用户的标记 - 不适合预期用户的血糖仪或操作复杂性 - 不充分的培训 |
| --- | --- |
| 临床 | - 内源性物质的干扰 - 严重的病情（例如脱水、缺氧、高血糖-高渗性状态、低血压或休克、酮酸中毒等） - 其他外源性物质的干扰（例如麦芽糖静脉注射溶液） |

- 附件2：特殊510（k）和BGMS

什么是特殊510（k），如何将其应用于您的血糖仪提交材料？

特殊510（k）提交材料是传统方法的一种替代方法，目的是证明在不变更器械的预期用途或基本科学技术的情况下所做的特定修改的实质等同性。对于此类修改，本机构认为质量体系规范（QS reg）【见21 CFR 820】中概括的严格的设计控制程序要求产生了高度可靠的结果，除其他510（k）的内容要求外，其还构成了实质等同性判定的依据。

同样地，选择特殊510（k）选项时，拟对自身的合法上市器械进行修改的制造商将执行风险分析以及必要的验证和确认活动并提供相关结果以证明修改的器械的设计输出满足设计输入的要求。一旦制造商确认圆满地完成了该程序，则可以提交“特殊510（k）：器械修改”。

特殊510（k）的资格：

为确定某个修改BGMS器械是否具有提交特殊510（k）的资格，您应查阅FDA指南“新510（k）范例——在上市前通知中证明实质等同性的替代方法——最终指南”（www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080187.htm）。申办方还应查阅FDA网站上的相关文件“如何编制特殊510（k）”（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/PremarketSubmissions/PremarketNotification510k/ucm134573.htm）。

如上所述，为获得特殊510（k）的资格，制造商应对其自身的合法上市器械进行修改。这通常意味着拟定器械与参照器械是同一器械设计文件的一部分。仅仅是拟定器械与参照器械之间的相似性并不一定意味着拟定器械是参照器械的一种修改形式。

FDA认为，为确保成功应用特殊510（k）选项，应当对能够通过该方式获得上市许可的器械修改的类型达成共识。因此，行业与本机构的工作人员能够确定某项修改是否适于提交特殊510（k）至关重要。为了优化特殊510（k）被接受和有效审查的机会，510（k）的提交者应评价每个修改以确保器械修改不会：（1）影响预期用途，或者（2）变更器械的基本科学技术。

基于FDA对血糖仪的经验，我们可以提供以下具有或不具有作为特殊510（k）进行审查的修改的清单。该清单非详尽的。

通常具有特殊510（k）资格的修改：

- 用户界面的微小变化

- 存储能力的变化（例如增加能力以储存更多结果）

- 消除测试条编码要求

- 添加语音（说话）特征，如果器械非用于视力受损的用户

通常不具有特殊510（k）资格的修改：

- 涂抹到血糖测试条上的样本体积的重大变更

- 添加替代取样部位（例如，除指尖外添加手掌）

- 添加样本矩阵（例如，除毛细血管血外添加静脉血）

- 用于计算血糖浓度的测量算法的变更

- 用于化学反应的酶的变更（例如从葡糖脱氢酶变更为葡糖氧化酶）

- 影响器械的预期用途的任何其他修改

- 基本科学技术的任何其他变更

我们建议您联系体外诊断和放射卫生办公室（OIR），以讨论您的BGMS器械是否具有提交特殊510（k）的资格的任何具体问题。