| 1 | 唯一器械标识系统： 唯一器械标识符(UDI)的形式和内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 | 面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南草案 |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 | 指南草案 |  |
| 9 | 本指南草案文件仅为征求意见而分发。 |  |
| 10 |  |  |
| 11 | 文件发布于2016年7月26日 |  |
| 12 |  |  |
| 13 | 应在联邦公报上出版本指南草案的可提供通知后60天内提交关于本草案文件的意见和建议。将电子版意见提交到http://www.regulations.gov。将书面意见提交到Division of Dockets Management (HFA-305), Food and Drug Administration, 5630 Fishers Lane, rm。1061, Rockville, MD 20852.用联邦公报上出版的可提供通知中所列的案卷编号对所有意见进行标识。 |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 | 如果有任何关于本文件中CDRH管理的器械的问题，请联系UDI监管政策支持，301-796-5995，电子邮件：GUDIDSupport@fda.hhs.gov。 |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 | 如果有任何关于本文件中CBER管理的器械的问题，请联系沟通、外联和发展办公室(OCOD)，1-800-835-4709或240-402-8010。 |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  | 美国健康和人类服务部 |
| 29 |  | 美国食品药品管理局 |
| 30 |  | 器械和放射健康中心 |
| 31 |  | 生物制品评价和研究中心 |
| 32 |  |  |
| 33 |  |  |
| 34 |  |  |
| 35 |  |  |
| 36 |  |  |
| 37 |  |  |
| 38 |  |  |

| 39 |  |
| --- | --- |
| 40 | 序言 |
| 41 |  |
| 42 | 附加副本 |
| 43 |  |
| 44 |  |
| 45 |  |
| 46 | CDRH |
| 47 | 可以从互联网得到附加副本。还可以发送电子邮件请求到CDRH-Guidance@fda.hhs.gov以接收指南草案副本。请使用文件编号GUD1500035标识您所需的指南。 |
| 48 |  |
| 49 |  |
| 50 |  |
| 51 | CBER |
| 52 | 可以通过发送书面请求到Office of Communication, Outreach, and Development (OCOD), 10903 New Hampshire Ave., Bldg. 71, Room 3128, Silver Spring, MD 20993-0002，或拨打1-800-835-4709或240-402-7800，或发送电子邮件到ocod@fda.hhs.gov，或访问网址http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guida nces/default.htm，从生物制品评价和研究中心(CBER)获得附加副本。 |
| 53 |  |
| 54 |  |
| 55 |  |
| 56 |  |
| 57 |  |
| 58 |  |
| 59 |  |

| 60 | 目录 |
| --- | --- |
| 61 |  |
| 62 |  |
| 63 | I. 引言 4 II. 背景 4 III. 定义 5 IV. 唯一器械标识符(UDI) 6 A. UDI的形式 7 1. 简单易读的纯文本 7 2. AIDC 8 B. 披露AIDC技术的存在 8 C. UDI的内容 9 D. 数据定界符 9 E. UDI载体中的数据顺序 10 V. 参考文献列表 10 |
| 64 |  |
| 65 |  |
| 66 |  |
| 67 |  |
| 68 |  |
| 69 |  |
| 70 |  |
| 71 |  |
| 72 |  |
| 73 |  |
| 74 |  |
| 75 |  |
| 76 |  |

| 77 | 唯一器械标识系统： 唯一器械标识符(UDI)的形式和内容 |
| --- | --- |
| 78 |  |
| 79 |  |
| 80 |  |
| 81 |  |
| 82 | 面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南草案 |
| 83 |  |
| 84 |  |
| 85 | 本指南代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。 如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。如欲讨论替代性方法，请联系负责实施本指南的美国食品药品管理局工作人员。 |
| 86 |  |
| 87 |  |
| 88 |  |
| 89 |  |
| 90 |  |
| 91 | # I. 引言 |
| 92 |  |
| 93 | 定稿后，本草案文件将为行业、FDA认可的发布机构和FDA工作人员阐明21 CFR 801.40的要求。特别是，本指南草案规定了唯一器械标识符(UDI)的预期内容和形式，以帮助21 CFR 801.3中规定的标记者以及21 CFR 830.3中规定的FDA认可的发布机构更好地确保按照UDI发布系统制定的UDI符合78 FR 58786（2013年9月24日）中的唯一器械标识系统规则（UDI规则）。 |
| 94 |  |
| 95 |  |
| 96 |  |
| 97 |  |
| 98 |  |
| 99 |  |
| 100 |  |
| 101 | 在本指南草案文件中，“我们”和“我们的”这两个术语指的是器械和放射健康中心(CDRH)以及生物制品评价和研究中心(CBER)的FDA工作人员。 |
| 102 |  |
| 103 |  |
| 104 |  |
| 105 | 包括本指南草案在内的FDA指南文件不确立法律上可强制执行的责任。相反，指南中描述了机构关于某话题的当前想法，只应被视为建议，除非引用了特定法规或法令要求。机构指南中所使用的“应该”一词意味着建议或推荐而非要求。 |
| 106 |  |
| 107 |  |
| 108 |  |
| 109 |  |
| 110 |  |
| 111 | # II. 背景 |

| 112 |  |
| --- | --- |
| 113 | 确立唯一器械标识系统的UDI规则出版于2013年9月24日。 |
| 114 |  |
| 115 |  |
| 116 | UDI系统的主要目的是在分销和使用中对器械进行充分识别。UDI规则要求在美国分销的每个医疗器械的标记和器械包装都带有UDI，除非例外情况或替代方案适用(21 CFR 801.20)。必须由运作一个符合21 CFR 830.20中所列国际标准的FDA认可的发布机构发布UDI。必须在标记和器械包装上以两种形式表示UDI：简单易读的纯文本和自动识别和数据采集(AIDC)技术(21 CFR 801.40(a))。当器械必须带有作为直接标志的UDI时，可以通过简单易读的纯文本和/或AIDC技术的形式或者任何能够按需提供器械UDI的替代技术提供UDI (21 CFR 801.45(c))。 |
| 117 |  |
| 118 |  |
| 119 |  |
| 120 |  |
| 121 |  |
| 122 |  |
| 123 |  |
| 124 |  |
| 125 |  |
| 126 |  |
| 127 | 除了21 CFR 801子部分B中的UDI标记要求之外，标记者还必须向FDA全球唯一器械标识数据库(GUDID)提供关于器械的产品信息，除非例外情况或替代方案适用(21 CFR 830子部分E)。公众可通过AccessGUDID获得提交给GUDID的大部分信息。 |
| 128 |  |
| 129 |  |
| 130 |  |
| 131 |  |
| 132 |  |
| 133 | UDI规则预期用于为在美国使用的医疗器械建立标准化标识系统。如序言中所述，此系统使我们能够快速准确地识别器械和一些影响其安全有效使用的关键属性(78 FR 58786)。UDI规则规定，21 CFR 801.3中规定的标记者负责满足UDI标记（21 CFR 801子部分B）和GUDID提交（21 CFR 830子部分E）要求。UDI规则还要求按照FDA认可的发布机构所运作的系统发布UDI (21 CFR 830.20(a))。.因此，每个标记者必须与一个或多个FDA认可的发布机构合作，为需要带有UDI的器械制定UDI。为了采用有效的标识系统，FDA认可的发布机构必须开发和运作UDI分配系统，使使用这些系统的标记者能够满足UDI标记要求。 |
| 134 |  |
| 135 |  |
| 136 |  |
| 137 |  |
| 138 |  |
| 139 |  |
| 140 |  |
| 141 |  |
| 142 |  |
| 143 |  |
| 144 |  |
| 145 |  |
| 146 | 在本指南中，我们将描述两种形式的UDI并阐明UDI内容，包括用于识别UDI中特定数据元素的数据定界符。还将讨论数据在UDI和UDI载体中的顺序。 |
| 147 |  |
| 148 |  |
| 149 |  |
| 150 | # III. 定义 |
| 151 |  |
| 152 | 在本指南中，我们对下列术语进行了定义： |
| 153 |  |
| 154 |  |
| 155 |  |

| 156 | 自动识别和数据采集(AIDC) |  |
| --- | --- | --- |
| 157 | 通过自动化过程以能够输入到电子患者记录或其他计算机系统中的形式对唯一器械标识符(UDI)或器械UDI的器械标识符(DI)部分进行传送的任何技术。21 CFR 801.3。参见第IV.A.2节。 |  |
| 158 |  |  |
| 159 |  |  |
| 160 |  |  |
| 161 | 数据定界符 |  |
| 162 | 编码数据串中用于标识特定数据元素的规定字符或字符集。参见第IV.D节。 |  |
| 163 |  |  |
| 164 |  |  |
| 165 | 器械标识符(DI) |  |
| 166 | UDI中用于标识器械的特定版本或型号以及该器械的标记者的强制性固定部分。21 CFR 801.3。 |  |
| 167 |  |  |
| 168 |  |  |
| 169 | 简单易读的纯文本 |  |
| 170 | 以UDI的AIDC形式进行编码的数据字符的清晰解释，包括数据定界符。参见第IV.A.1节。 |  |
| 171 |  |  |
| 172 |  |  |
| 173 | 生产标识符(PI) |  |
| 174 | UDI中用于标识器械标记中包含的下列信息中的一个或多个的条件性可变部分： |  |
| 175 |  |  |
| 176 |  | (a) 器械的生产批次； |
| 177 |  | (b) 特定器械的序列号； |
| 178 |  | (c) 特定器械的有效期； |
| 179 |  | (d) 特定器械的生产日期； |
| 180 |  | (e) 对于作为器械进行管理的HCT/P，本章21 CFR 1271.290(c) |
| 181 |  | 要求的独特识别码。21 CFR 801.3。 |
| 182 |  |  |
| 183 | 唯一器械标识符(UDI) |  |
| 184 | 通过满足21 CFR 830.20的要求在分销和使用中对器械进行充分识别的标识符。唯一器械标识符由器械标识符(DI)、任何适用的生产标识符(PI)以及UDI中包含的DI和PI的数据定界符组成。参见第IV章。 |  |
| 185 |  |  |
| 186 |  |  |
| 187 |  |  |
| 188 |  |  |
| 189 | UDI载体 |  |
| 190 | 使用简单易读的纯文本和AIDC形式对UDI和任何非UDI元素进行传送的工具。参见第IV.E节。 |  |
| 191 |  |  |
| 192 |  |  |
| 193 | # IV. 唯一器械标识符(UDI) |  |
| 194 |  |  |
| 195 | 按照21 CFR 801.3中的定义，UDI是用于在分销和使用中对器械进行充分识别的标识符。根据UDI规则，UDI必须满足21 CFR 830.20-对唯一器械标识符的要求以及21 CFR 801.40-唯一器械标识符的形式中的要求。UDI由以下部分组成：(1) 器械标识符(DI)，(2) 包含在器械标记中的通常一个或多个生产标识符(PI)，以及(3) UDI中的DI和PI的数据定界符。根据21 CFR 801.20，自适用合规日期起在美国进行商业分销的每个器械的标记和包装上都需要UDI，除非例外情况或替代方案适用。 |  |
| 196 |  |  |
| 197 |  |  |
| 198 |  |  |
| 199 |  |  |
| 200 |  |  |
| 201 |  |  |
| 202 |  |  |
| 203 |  |  |

| 204 | 根据21 CFR 830.20，UDI必须按照FDA认可的发布机构所运作的系统进行发布，并符合21 CFR 830.10中的UDI规则中引用的下列国际标准：ISO/IEC 15459-2、ISO/IEC 15459-4和ISO/IEC 15459-6。此外，UDI只能使用ISO/IEC 646中的不变字符集中的字符和数字。最为关键的是每个FDA认可的发布机构开发和运作一个UDI分配系统，使标记者能够安心地使用FDA认可的发布机构的系统制定出满足21 CFR 801子部分B中的UDI标记要求的UDI。因此，FDA认可的发布机构的UDI发布系统应与UDI标记要求保持一致。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 205 |  |  |  |
| 206 |  |  |  |
| 207 |  |  |  |
| 208 |  |  |  |
| 209 |  |  |  |
| 210 |  |  |  |
| 211 |  |  |  |
| 212 |  |  |  |
| 213 |  |  |  |
| 214 |  |  |  |
| 215 |  | ## A. UDI的形式 |  |
| 216 |  |  |  |
| 217 | 21 CFR 801.40(a)规定，必须在器械标记和每个器械包装上以简单易读的纯文本和AIDC技术的形式表示UDI。对于按照21 CFR 801.45的规定需要直接标明UDI的器械，可以通过一种或两种形式或者任何能够按需提供器械UDI的替代技术提供UDI (21 CFR 801.45(c))。 |  |  |
| 218 |  |  |  |
| 219 |  |  |  |
| 220 |  |  |  |
| 221 |  |  |  |
| 222 |  |  |  |
| 223 | UDI的AIDC形式应在任何可能减小由人工转录产生的记录错误时通过扫描或以其他方式用于器械的识别。UDI，特别是通过AIDC技术提供的UDI，使我们能够进行快速准确的数据获取、记录和检索。简单易读的纯文本形式的可用性使患者、卫生保健专业人员、FDA和UDI系统的其他用户在没有任何技术援助的情况下仍然能够在患者记录中读取和输入UDI、报告给FDA和数据系统。此外，简单易读的纯文本形式可以在AIDC形式无法扫描或使用的情况下被用作获取UDI的故障保护。 |  |  |
| 224 |  |  |  |
| 225 |  |  |  |
| 226 |  |  |  |
| 227 |  |  |  |
| 228 |  |  |  |
| 229 |  |  |  |
| 230 |  |  |  |
| 231 |  |  |  |
| 232 |  |  | ### 1. 简单易读的纯文本 |
| 233 |  |  |  |
| 234 | “简单易读的纯文本”指的是以完整UDI的AIDC形式进行编码的数据字符的清晰解释，包括数据定界符。UDI的简单易读的纯文本形式应包括器械标识符(DI)、生产标识符(PI)、UDI中包含的数据定界符，并限于ISO/IEC 646中规定的字符。UDI的简单易读的纯文本形式可以表示为单行或多行文本，应显示在UDI的AIDC技术形式的下方或旁边。 |  |  |
| 235 |  |  |  |
| 236 |  |  |  |
| 237 |  |  |  |
| 238 |  |  |  |
| 239 |  |  |  |
| 240 |  |  |  |

| 241 |  |  | ### 2. AIDC |
| --- | --- | --- | --- |
| 242 |  |  |  |
| 243 | 在21 CFR 801.3中，AIDC被定义为通过自动化过程以能够输入到电子患者记录或其他计算机系统中的形式对UDI或器械UDI的DI部分进行传送的任何技术。虽然UDI规则不要求使用特定AIDC形式或特定AIDC技术来表示UDI，UDI的AIDC形式应采用一种能够被条形码扫描器或一些其他AIDC技术所读取的格式。标记者还应进行检验以确认UDI的AIDC形式的生成方式使我们能够用适用类型的技术在扫描点可靠地读取UDI。 |  |  |
| 244 |  |  |  |
| 245 |  |  |  |
| 246 |  |  |  |
| 247 |  |  |  |
| 248 |  |  |  |
| 249 |  |  |  |
| 250 |  |  |  |
| 251 |  |  |  |
| 252 | 由于空间限制或其他原因，UDI的AIDC形式可能会分成多个段。例如，一个UDI可以表示为两个线性条形码：一个条形码用于DI，另一个条形码用于PI。这两个条形码应放置在器械标记、器械包装和器械本身（如需要）上彼此接近的位置。此外，DI条形码应放在PI条形码前面。 |  |  |
| 253 |  |  |  |
| 254 |  |  |  |
| 255 |  |  |  |
| 256 |  |  |  |
| 257 |  |  |  |
| 258 | 标记者可以选择使用一种以上的AIDC技术形式来帮助采用不同UDI获取技术方法的用户。例如，标记者可以在器械标记中包含线性条形码和数据矩阵码(2-D)，两者都代表相同的UDI。在这种情况下，标记上应只有UDI的一种简单易读的纯文本形式，放置在接近UDI的AIDC形式之一的位置。 |  |  |
| 259 |  |  |  |
| 260 |  |  |  |
| 261 |  |  |  |
| 262 |  |  |  |
| 263 |  |  |  |
| 264 | 如果标记者选择AIDC的条形码形式，应检验UDI的条形码形式的打印质量。关于如何确定打印质量的详细信息，请参考下列标准的最新版本：ISO/EC 15416信息技术-自动识别和数据采集技术--条形码打印质量测试规范--线状符号；ISO/IEC 15415 信息技术--自动识别和数据采集技术--条形码符号打印质量测试规范–二维符号；以及ISO/IEC TR 29158信息技术--自动识别和数据采集技术-直接部件打标(DPM)质量指南。对于线性和二维条形码，标记者应参考上述标准的最新版本以及FDA认可的发布机构的指南，以基于ISO/IEC验证过程确定最低总体符号等级。在本指南草案中，我们把“总体符号等级”定义为符号的多次扫描等级的算术平均值。在器械的预期处理和使用寿命内应满足最低可接受等级。标记者应与FDA认可的发布机构讨论打印质量要求。 |  |  |
| 265 |  |  |  |
| 266 |  |  |  |
| 267 |  |  |  |
| 268 |  |  |  |
| 269 |  |  |  |
| 270 |  |  |  |
| 271 |  |  |  |
| 272 |  |  |  |
| 273 |  |  |  |
| 274 |  |  |  |
| 275 |  |  |  |
| 276 |  |  |  |
| 277 |  |  |  |
| 278 |  |  |  |
| 279 |  |  |  |
| 280 |  | ## B. 披露AIDC技术的存在 |  |
| 281 | 21 CFR 801.40(c)规定，如果在对标记或器械包装进行目视检查时无法用人眼看到用AIDC技术格式表示的UDI（例如RFID技术），标记或器械包装必须披露AIDC技术的存在。根据标记者的判断来确定如何最好地披露在目视检查时不可见的AIDC技术的存在。只要标记者灵活性增加、负担减轻，FDA不要求特定类型的标志或符号。 |  |  |
| 282 |  |  |  |
| 283 |  |  |  |
| 284 |  |  |  |
| 285 |  |  |  |
| 286 |  |  |  |
| 287 |  |  |  |

| 288 |  | ## C. UDI的内容 |
| --- | --- | --- |
| 289 |  |  |
| 290 | 我们把21 CFR 801.3和801.40解释为规定UDI主要由单个DI和21 CFR 801.3和801.40(b)中所列的五个PI中的一个或多个以及DI和PI的数据定界符组成。虽然一些FDA认可的发布机构可能允许在UDI载体中使用非UDI元素，例如数量，我们并不认为任何此类附加非UDI元素是UDI的一部分。 |  |
| 291 |  |  |
| 292 |  |  |
| 293 |  |  |
| 294 |  |  |
| 295 |  |  |
| 296 | UDI规则不包括将可能被视为PI的五个元素中的任何一个放置在标记上的任何附加要求。在某些情况下UDI可以只包含一个DI。例如，I类器械的UDI不需要包含PI。然而，需要注意的是对于I类之外的器械，如果器械标记中包含21 CFR 801.3中规定的五个PI中的一个或多个，UDI必须包含出现在标记中的每个PI (21 CFR 801.40(b))。 |  |
| 297 |  |  |
| 298 |  |  |
| 299 |  |  |
| 300 |  |  |
| 301 |  |  |
| 302 |  |  |
| 303 |  | ## D. 数据定界符 |
| 304 |  |  |
| 305 | 在本指南草案中，“数据定界符”指的是编码数据串中用于标识特定数据元素的规定字符或字符集。数据定界符是UDI可理解性和实用性的关键。数据定界符用于指示UDI中每个数据定界符后面的DI值或PI值，也可用于指示可能包含在UDI载体中的其他非UDI元素。UDI应包含DI和PI的数据定界符。如果UDI载体中包含非UDI元素，UDI载体中应包含用于UDI范围之外的这些非UDI元素的单独的数据定界符。UDI的简单易读的纯文本和AIDC技术形式都应包含数据定界符。 |  |
| 306 |  |  |
| 307 |  |  |
| 308 |  |  |
| 309 |  |  |
| 310 |  |  |
| 311 |  |  |
| 312 |  |  |
| 313 |  |  |
| 314 |  |  |
| 315 | 应能够容易地辨别并与UDI载体中可能存在的任何非UDI元素分别捕获UDI元素。数据定界符使用户能够从简单易读的纯文本UDI中解析DI和PI，并验证以UDI的AIDC形式进行编码的信息与UDI的简单易读的纯文本形式相匹配。此外，数据定界符使UDI能够在扫描时被解析到电子系统中。 |  |
| 316 |  |  |
| 317 |  |  |
| 318 |  |  |
| 319 |  |  |
| 320 |  |  |
| 321 |  |  |
| 322 | 数据定界符因FDA认可的发布机构而不同，并由一个用于识别数据定界符后面的信息的特定字符集组成。FDA认可的发布机构应将其建议数据定界符提交给FDA，作为其按照21 CFR 830.110(a)(3)(iii)进行发布机构认证申请的一部分。可以在UDI网页(www.fda.gov/udi)上的FDA认可的发布机构的UDI格式文件中找到经批准的数据定界符。 |  |
| 323 |  |  |
| 324 |  |  |
| 325 |  |  |
| 326 |  |  |
| 327 |  |  |

| 328 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 329 |  | ## E. UDI载体中的数据顺序 |
| 330 |  |  |
| 331 | 在本指南草案中，我们把“UDI载体”定义为使用简单易读的纯文本和AIDC形式对UDI和任何非UDI元素进行传送的工具。在UDI载体中，UDE应放在任何非UDI元素前面。UDI的简单易读的纯文本形式的排序方式应是首先指定DI，然后指定PI。如果UDI载体中有任何非UDI元素，非UDI元素应放在作为UDI一部分的PI后面。例如，如果特定器械的标记中带有有效期PI和数量，并且标记者希望将数量包含在UDI载体中，UDI载体的简单易读的纯文本应显示DI的数据定界符继之以DI；有效期的数据定界符继之以有效期；最后是数量的数据定界符继之以数量。在此例中，FDA并不禁止将数量包含在UDI载体中；然而，数量不被视为UDI的一部分，数量的数据定界符应与UDI中的DI和PI数据定界符分开。关于能够被包含在UDI载体中的非UDI元素的详细信息，标记者应联系FDA认可的发布机构。 |  |
| 332 |  |  |
| 333 |  |  |
| 334 |  |  |
| 335 |  |  |
| 336 |  |  |
| 337 |  |  |
| 338 |  |  |
| 339 |  |  |
| 340 |  |  |
| 341 |  |  |
| 342 |  |  |
| 343 |  |  |
| 344 |  |  |
| 345 |  |  |
| 346 | # V. 参考文献列表 |  |
| 347 | ISO/IEC 15459-2，信息技术-自动识别和数据采集技术-唯一标识-第2部分：注册程序 |  |
| 348 |  |  |
| 349 |  |  |
| 350 | ISO/IEC 15459-4，信息技术-自动识别和数据采集技术-唯一标识-第4部分：单个产品产品包装 |  |
| 351 |  |  |
| 352 |  |  |
| 353 | ISO/IEC 15459-6，信息技术-自动识别和数据采集技术-唯一标识-第6部分：分组 |  |
| 354 |  |  |
| 355 |  |  |
| 356 | ISO/IEC 646，信息技术-信息交换用ISO 7位编码字符集 |  |
| 357 |  |  |
| 358 |  |  |
| 359 | ISO/IEC 15415，信息技术-自动识别和数据采集技术-条形码符号打印质量测试规范-二维符号 |  |
| 360 |  |  |
| 361 |  |  |
| 362 | ISO/IEC 15416，自动识别和数据采集技术-条形码打印质量测试规范-线状符号 |  |
| 363 |  |  |
| 364 |  |  |
| 365 | ISO/IEC TR 29158，信息技术-自动识别和数据采集技术-直接部件打标(DPM)质量指南 |  |
| 366 |  |  |