唯一器械标识号系统: 常见问题, 第1卷

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

文件发布日期：2014年8月20日。

2014年11月5日，编辑本文件以纠正第6页上的“UDI实施合规性日期汇总”表和第10页上的引文。

欲向器械和放射健康中心咨询有关本文件的问题，请致电301-796-5995联系UDI监管政策支持部门，电子邮件: udi@fda.hhs.gov.

欲向生物制品评价和研究中心咨询有关本文件的问题，请致电1-800-335-4709或240-402-7800联系传播、拓展和发展办公室，电子邮件：ocod@fda.hhs.gov。

|  | 美国健康和人类服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 生物制品评价和研究中心 |
| --- | --- |

序言

公众意见

您可以随时向http://www.regulations.gov提交电子意见和建议供美国食品药品管理局考虑。向下址提交书面意见：Division of Dockets Management (HFA-305), Food and Drug Administration, 5630 Fishers Lane, rm. 1061, Rockville, MD 20852。提交意见时，请引用本指南文件的确切标题。在下一次修订或更新本文件之前，美国食品药品管理局可能不会按意见采取行动。

额外的副本

CDRH(器械和放射健康中心)

可从互联网上获得额外的副本。您也可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件请求，以索取本指南草案的副本。请使用文件编号1400050来识别您正在索取的指南。

CBER(生物制品评价和研究中心)

还可以从下址获得本指南草案文件的额外副本：

生物制品评价和研究中心(CBER)，

传播、外联和发展办公室，

10903 New Hampshire Ave, Bldg. 71, Room 3128

Silver Spring, MD 20993,

或致电1-800-835-4709或240-402-7800, 或发送电子邮件至下址：ocod@fda.hhs.gov, 或者从下面的互联网址下载：

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/default.htm

目录

I.	介绍	4

II.	背景	5

A.	UDI基础	5

B.	UDI放置	11

C.	全球唯一器械标识数据库(GUDID)	11

D.	直接标记	12

E.	例外、替代方案和豁免	13

唯一器械标识号系统: 常见问题, Vol. 1

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

本指南代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。 如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。如欲讨论替代性方法，请联系负责实施本指南的美国食品药品管理局工作人员。如您不能确定适当的美国食品药品管理局工作人员，请拨打本指南标题页上所列的合适电话号码。

# I.	介绍

《美国食品药品管理局修正修订法案(2007)》(FDAAA)第226条和《美国食品药品管理局安全与创新法案(2012)》(FDASIA)第614条对《联邦食品、药物和化妆品法案》(FD＆法案)进行了修正，增加了第519(f)条，指示美国食品药品管理局为建立医疗器械唯一器械标识系统发布法规。2013年9月24日，美国食品药品管理局发布了建立唯一器械标识系统的最终规则(UDI规则) 。虽然“规则”的某些部分于2013年10月24日生效和某些部分于2013年12月23日生效，如本文件的第A.2部分中所述，该规则中的大部分要求具有较晚的合规性日期。 在制定“UDI规则”时，美国食品药品管理局征求了来自各种利益相关者(如制造商，全球监管机构，临床社区，患者支持者)的意见，以确保采纳尽可能多的观点。

本指南文件对“UDI规则”的主要条款进行了澄清。

在本指南文件中，术语“We”、“us”和“our”是指美国食品药品管理局器械和放射健康中心(CDRH)和生物制品评估和研究中心(CBER)的工作人员。“You”和“your”是指加贴标签者，

美国食品药品管理局的指南文件，包括本指南，并不建立法律上可执行的责任。相反，指南描述了美国食品药品管理局关于某个主题的当前想法，除非提及具体的监管或法定要求，否则只能视为建议。在美国食品药品管理局的指南中使用单词“should”表示建议或推荐某些东西，但不是必需的。

# II.	背景

## A.	UDI基础

A.1. 问题：哪些产品须符合“UDI规则”的要求？

根据21 USC 321(h)的规定，所有器械都应遵守“UDI规则”的要求，除非已同意例外或替代方案。

A2. 问题：什么日期之前器械必须符合UDI要求？

欲了解UDI合规性日期的详情，参见“UDI最终”

器械; 标签/GUDID/日期格式; 直接标记(必需时)3. III类 (包括III类生命支持/生命维持)1 《公共健康安全法》许可的器械; 2014年9月24日; III类生命支持/生命维持器械必须在2015年9月24日前具有永久性UDI 全部其他III类器械必须在2016年9月24日前具有永久性UDI. 植入式(II类, I类和未分类); 2015年9月24日; 不适用. 生命支持/生命维持LS1 (II类, I类和未分类); 2015年9月24日; 2015年9月24日. II类(植入式/生命支持/生命维持除外2); 2016年9月24日; 2018年9月24日. I类或未分类(植入式/生命支持/生命维持除外2); 2018年9月24日; 2020年9月24日. 1LS/LS =生命支持/生命维持 2I/LS/LS = 植入式、生命支持或生命维持 3直接标记要求适用于打算多次使用并打算在每次使用前重新处理的产品。直接标记合规性日期是对标签/GUDID/期格式合规性日期的补充。

A.3. 问题：UDI包括哪些部分？

根据21 CFR 801.3的定义，器械标签或包装上的UDI由两部分组成：

1.	器械标识号(DI) - UDI的必备固定部分，识别(1)加贴标签者和(2)器械的特定版本或型号；

和

2.	生产标识号(PI) - UDI的条件性可变部分。 如果器械标签中包含以下任何一项，则也必须包含在生产标识号中。

除下列的五种标识号以外的任何标识号都不在美国食品药品管理局管制的UDI范围内。 这五种标识号都可以被称为“生产标识号”。

•制造器械的小批号或大批号；

•特定器械的序列号；

•特定器械的保质期；

•特定器械的制造日期；

•对于作为一种器械管制的HCT/P，21 CFR§1271.290(c)要求的唯一识别码。

图1：UDI标签。这仅用于说明目的。

品牌名称

GMDN描述

目录号

产品标识：批号

加贴标签者名称和加贴标签者物理地址

支持联系人信息

唯一器械标识(器械标识号和产品标识号)

一次性使用

生产标识号：保质期

规格

贮藏和操作

器械计数

A.4. 问题：在器械标签上的日期是否有标准格式？

每当医疗器械的标签包括打印的保质期、制造日期或旨在提请使用者注意的任何其他日期时，日期必须采用下面的格式表示：年份（使用四位数字）；然后接着月份（使用两位数字）；然后接着日子（使用两位数字）；三者分别用连字符分隔。例如，2014年1月2日，必须表示为2014-01-02。有关此要求的例外，请参阅21 CFR 801.18(b)。此要求仅适用于器械标签上的纯文本日期。例如，UDI的AIDC技术部分中的日期或器械历史记录中的日期不受这些日期格式要求的限制。如果医疗器械在特定的月份而非特定的日子到期，加贴标签者可以为日期字段选择月份的最后一天，因为该日期字段是新格式的一项要求。

除非例外，所有医疗器械都必须使用标准日期格式。应在器械标签上使用该器械的UDI合规性日期来实现该变更。

免受或不受UDI条例限制的器械必须在2018年9月之前实施标准日期格式。

A.5. 问题：什么是器械包装？

根据UDI标签和GUDID申报要求，器械包装是包含固定数量的特定版本或型号的器械的一个包装。为在整个配送和使用期间适当识别器械，各种不同的包装配置（即每种不同类型的包装）必须具有唯一的标识号（见21 CFR 801.20(a)(2)）。因此，如果以个别器械包装形式、每盒30个器械的包装盒形式和每纸箱12盒每盒30个器械的纸箱形式销售器械，那么在个别器械包装、含30个包装的包装盒和含12盒每盒30个器械的纸箱上需要有不同的器械标识号。欲了解详情，请参阅2014年6月27日发布的题为“全球唯一器械标识数据库(GUDID)”指南的第3.1.2.1节。

A.6. 问题：一次性使用器械是否需要有UDI？

一般来说，一次性使用器械需要在其标签上有UDI。该要求的一个一般例外是在单个器械包装中一起分销的全部个别一次性器械属于同一版本或型号，并打算储存在该器械包装中直到被取出使用。此时在器械标签上不需要UDI，但在器械包装上UDI仍然是必需的。这种例外不适用于任何植入式器械。另外，如果这些器械打算个别上市销售，那么这些个别器械的标签和包装必须具有UDI（见21 CFR 801.30(a)(3)）。即使再处理，一次性器械也不需要有永久性UDI（见 21 CFR 801.45(d)(3)）。

A.7. 问题：UDI应该以什么形式出现在器械标签和器械包装上？

21 CFR§801.40(a)要求每个UDI都以纯文本形式提供，并采用能够使用自动识别和数据捕获(AIDC)技术的形式。 AIDC是指以一种可以通过自动化过程输入到电子病历或其他计算机系统中的形式传送器械的唯一器械标识号或器械标识号的技术。纯文本由易于被人们阅读的易读字符组成。没有为UDI指定任何特定的字体或磅值；然而，UDI须服从医疗器械标签的现行适用要求，包括涉及突出必需标签声明的21 CFR§801.15。

A.8. 问题：为UDI指定了哪些自动识别数据捕获(AIDC)技术？

我们没有指定哪些AIDC技术可以使用，原因是根据器械的类型及其预期用途而定，最适合的技术将大不相同，并且现有的技术很可能随着时间的推移而不断演变和发展。AIDC技术可能是条形码技术或者能够达到相同目标的任何其他技术。我们建议您联系美国食品药品管理局认可的发布机构，了解其使用的AIDC体系的信息。

AIDC版本有助于快速和准确地识别器械（特别是由器械使用者识别），必须对于使用者而言是显而易见的。虽然UDI标签上条形码的存在是可见的，因此立即显而易见，其他AIDC技术(如射频识别和近场通讯)的存在对于器械用户来说可能并不那么明显。因此，如果AIDC技术在器械标签或器械包装上不可见，那么器械标签或器械包装上必须通告AIDC技术的存在。没有为提供此通告指定任何特定的方法。

A.9. 问题：软件是否需要标示有UDI？

“UDI规则”没有为包含软件作为器械组成部分的器械规定任何特殊的要求，但确实要求独立的医疗软件标示有UDI。

所有独立的软件，无论是包装还是未包装的(例如，从网站下载的软件)，都必须通过以下两种方法中的任一种或两种来提供其UDI：(1)只要启动软件，显示易读的纯文本语句；(2)通过菜单命令(例如，“关于...”菜单命令)显示易读的纯文本语句。

以包装形式分销的独立软件服从与其他医疗器械相同的UDI标签要求 – 依照21 CFR 801.40(a)，器械标签和器械包装必须带有纯文本和AIDC格式的UDI。以包装和非包装形式分销的独立软件可以使用相同的器械标识号进行标识。不以包装形式分销的独立软件必须在其生产标识号中传递版本号。

A.10. 问题：哪些变更需要新的器械标识号？

21 CFR§830.50(a)规定：“只要对标签上必须带有唯一器械标识号(UDI)的器械进行更改，且更改造成新的版本或型号，则必须给新的版本或型号赋予一个新的[器械标识号]。”在21 CFR§801.3中“版本或型号”被定义为“规格、性能、大小和组成位于加贴标签者设定的限制范围内的所有器械。加贴标签者责任确定器械升级或变更是否构成不同的型号或版本。根据21 CFR§830.50(a)，仅当升级产生新版本或型号时软件更新才需要新的器械标识号。此外，GUDID器械记录中有不可更改的属性。当这些特定的属性改变值时，美国食品药品管理局判定这些改变后的属性代表新的器械，需要新的器械标识号，并且将需要新的器械记录代表新的版本/型号。

A.11. 问题：在合规性日期之前制造和加贴标签的器械须符合UDI要求？

在适用于器械的合规性日期之后投入商业销售的器械适用UDI要求。在合规性日期之前制造并加贴标签的库存成品器械在合规性日期之后的三年内免受UDI要求的限制。此例外适用于由加贴标签者存放在库存中的产品以及寄给医院或其他潜在购买者并由潜在购买者入库但尚未购买的产品。此例外适用于所有UDI要求。

A.12. 问题：什么是UDI符合性修正？

UDI最终法规对适用于美国食品药品管理局现有的法规体系和流程的某些21 CFR部分进行了修改，以便将UDI和器械标识号集成在一起。这些更改被称为符合性修正，影响第803部分(“医疗器械报告”)、第806部分(“医疗器械；更正内容和删除内容报告”)、第814部分(“医疗器械上市前许可”)、第820部分(“质量体系法规”) 、第821部分(“医疗器械跟踪要求”)和第822部分(“上市后监察”)。

A.13. 问题：“唯一器械标识系统最终规则”中的符合性修正条款何时生效？

“唯一器械标识系统最终规则”中的符合性修正条款于2013年12月23日生效。虽然这些条款自2013年12月23日起已经生效，但在符合其他条款之前可能不会有实际效果。例如，第820部分和第822部分的修正条款在最终规则公布1年之后III类器械须服从UDI标签要求时才会有实际的效果，只有在那时修正条款才适用于III类器械和根据《公共健康服务法》获得许可的器械。

A.14. 问题：加贴标签者如何获得UDI？

为保持标准化，美国食品药品管理局要求所有的UDI通过由美国食品药品管理局认可的发布机构运营的UDI系统发布。

A.15. 问题：什么是发布机构？

发布机构是经美国食品药品管理局认可，按照21 CFR 830第C子部分“美国食品药品管理局对发布机构的认可”中所述的标准和流程运营UDI发布系统的一个组织。经美国食品药品管理局认可的每个发布机构将被允许按照符合第830部分中引用的技术标准的任何方式来设计和运营其器械标识系统。器械加贴标签者若要给器械分配一个UDI，加贴标签者必须参与由经认可的发布机构管理的体系。美国食品药品管理局保管一份经认可的发布机构名单。

## B.	UDI放置

B.1. 问题：谁负责遵守UDI要求，包括将UDI放置在器械标签和包装上？

加贴标签者是指促使将标签加贴到器械上的人，或者促使标签被替换或修改的人，目的是将器械引入州际贸易中而不需要随后更换或修改标签。在大多数情况下，加贴标签者将是器械制造商，但加贴标签者可能是规格开发商、一次性使用器械再处理商、便利套包组装商、再包装商或再贴牌商。

B.2. 问题：UDI放在哪里？

UDI将被放置在器械标签、器械包装以及（如果该器械打算多次使用并且在使用之间被再处理）器械本身上。

B.3. 问题：如果目前的标签上没有UDI空间，加贴标签者是否可以一个只有UDI的新标签并将其放置在包装上？

最终规则并没有指定需带有UDI的标签的类型。由加贴标签者决定在器械标签上加UDI的适当方法。在某些情况下，一个附加标签可能是合适的。然而，在器械标签和每个器械包装上必须包含UDI。

## C.	全球唯一器械标识数据库(GUDID)

C.1. 问题: GUDID是什么?

GUDID是美国食品药品管理局管理的一个数据库，用作关键器械标识信息的储存库，以方便在医疗器械的整个配送和使用期间识别医疗器械。

C.2. 问题：需要向GUDID申报哪些信息，谁应该申报？

21 CFR§830.310描述了加贴标签者必须向美国食品药品管理局申报的信息。在2014年6月27日发布的题为“全球唯一器械标识数据库(GUDID)”的指南中和可从UDI网站上获得的GUDID数据元素表中可以找到进一步的说明。

C.3. 问题：加贴标签者如何访问GUDID以申报器械的UDI信息？

每个加贴标签者必须先申请一个GUDID帐户。欲了解此过程的更多信息，请访问“申请GUDID帐户”。

C.4. 问题：什么是美国食品药品管理局登记号，它是GUDID中的一个必需元素吗？

当登记注册一个器械时，美国食品药品管理局会给该器械分配一个登记号。美国食品药品管理局登记号是GUDID中的一个必需的数据元素。要确定器械的登记号，请登录您的FURLS(美国食品及药物管理局的统一注册和登记系统)账户，查看您的器械的登记号并下载您的所有登记信息。此外，您可以拨打电话301-796-7400或发送电子邮件至reglist@cdrh.fda.gov，联系注册和登记办公室。不过，注册和登记办公室只会向被指定为注册该产品的公司的官方通讯员或所有人/经营者联系人的人员发布登记号。如果您不是官方通讯员或所有人/经营者联系人，并且您不知道贵公司谁是官方通讯员或所有人/经营者联系人，您可以在“企业注册和器械登记数据库”中查找此信息。

## D.	直接标记

D.1. 问题：器械什么时候需要直接标记UDI？

除非21 CFR§801.45(d)的例外之一适用，否则打算多次使用并打算在每次使用之前再处理的器械需要在器械本身上有一个永久性UDI。

D.2. 问题：21 CFR§801.45(d)所指的直接标记要求的例外是什么？

直接标识例外适用于符合以下四个标准的任何器械：

- 任何类型的直接标记都会干扰器械的安全性或有效性；

- 不能直接标记器械，因为这在技术上是不可行的；

- 该器械是一次性使用的器械，并经过额外的处理和制造以追加一次使用；或者

- 该器械之前已经按照21 CFR 801.45(a)标记。

D.3. 问题：植入式器械是否需要直接标记UDI？

“UDI规则”不需要植入式器械直接标记其UDI。器械和放射健康中心认为UDI标签和包装要求将提供植入式器械的适当识别直到植入时点。器械和放射健康中心还肯定了在患者的健康记录中和提供给患者的卡片上记录关于植入器械的信息的通常做法，并且我们要求医疗机构将UDI纳入这两种类型的记录中。

D.4. 问题：用于直接标记器械的UDI格式是什么？

当器械必须直接标记UDI时，必须提供以下两种方式之一或两者：易读的纯文本和/或AIDC技术或能够按需提供器械的UDI的任何替代技术。然而，器械标签必须同时具有采用易读的纯文本和AIDC技术表示的UDI。

D.5. 问题：对于需要直接标记的器械，是否可以通过不干胶标签粘贴UDI，而不是在器械本身上刻蚀或激光标记UDI？

我们认为不宜指定任何特定的方法，因为很难为所有器械定义“正常”使用或“正常”清洁程序，技术进步可能会改变构成正常使用和适当的清洁程序的要素。然而，我们期望直接标记与器械的正常使用寿命一样长久，并且必须能够耐受为器械指定的正常使用和清洁程序。

## E.	例外、替代方案和豁免

E.1. 问题：I类器械是否须符合UDI要求？

I类器械须符合UDI要求，但有一些例外：

- I类器械不需要包括生产标识号(PI)。

- 在标签和器械包装上带有“通用产品代码(UPC)”的I类器械被视为符合21 CFR 801第B子部分的所有UDI标签要求（见21 CFR 801.40(d)）。这些器械的加贴标签者仍然需要遵守向GUDID申报数据的要求。

- 美国食品药品管理局已经依据规则豁免21 CFR 820的良好生产规范要求(记录保管要求和投诉文件除外)的I类器械完全不受UDI要求的限制。

E.2. 问题：510(k)豁免产品是否须符合UDI要求？

是，除非例外适用。510(k)豁免产品没有一般例外。

E.3. 问题：人道主义用途器械(HUD)是否须服从UDI要求？

是(除非例外适用)。它们是III类医疗器械，具有与其他III类器械相同的合规性日期。

E.4. 问题：UDI最终规则是否规定了UDI要求的一般例外？

是。 21 CFR 801.30列出了某些器械类别的许多一般例外。

E.5. 问题：对于21 CFR 801.30所确定的一般例外未涵盖的情况，加贴标签者是否可以申请豁免UDI标签要求？

是。加贴标签者可以提交不符合最终规则的无条件例外的“涉及UDI要求的例外或替代方案的申请”，并由美国食品药品管理局按照21 CFR 801.55“申请唯一器械标识要求的例外或替代方案”中所述的过程和标准进行评估。