# 医疗器械上市后的网络安全管理

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

#### 文件发布日期：2016年12月28日

本文件草案发布于2016年1月22日。

如对本文存在疑问，请联系美国食品药品管理局医疗器械和辐射健康中心的Suzanne Schwartz：美国马里兰州银泉市新罕布什尔大街10903号66号楼5434室，邮编：20993-0002；电话：301-796-6937。如有关于本文中CBER所监管器械的问题，请联系CBER的交流、外联和发展办公室：电话：1-800-835-4709或240-402-8010；电子邮件：ocod@fda.hhs.gov。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 医疗器械和放射卫生中心 中心主任办公室 生物制品评价和研究中心 |
| --- | --- |

序言

公众意见

你可以随时提交电子意见和建议到http://www.regulations.gov.，以供该机构审议。书面意见可提交至美国马里兰州罗克维尔市Fishers Lane 5630号1061室美国食品药品管理局文档管理部（HFA-305），邮编：20852。请使用文档编号FDA -2015-D-5105来标识所有意见。在下一次修订或更新文件之前，该机构可能不就意见采取行动。

额外副本

CDRH

您可以从互联网上获得额外副本。您也可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov 发送电子邮件请求，以接收指南的电子副本。请使用文档编号1400044来标识您请求的指南。

CBER

如有需要，可提交书面请求至生物制品评价和研究中心（CBER）的交流、外联和发展办公室请求提供本指南的额外副本：美国马里兰州银泉市新罕布什尔大街10903号71号楼3128室，邮编：20993-0002；电话：1-800-835-4709或240-402-8010；或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov ；或访问http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/G uidances/default.htm。

## 目录

I.	引言	4

II.	背景	5

III.	范围	8

IV.	定义	9

A.	补偿性控制	9

B.	可控风险	9

C.	网络安全常规更新和补丁	9

D.	网络安全信号	10

E.	漏洞利用	10

F.	患者伤害	10

G.	修复	11

H.	威胁	11

I.	威胁建模	11

J.	不可控风险	12

K.	漏洞	12

V.	一般原则	12

A.	上市前注意事项	12

B.	上市后注意事项	13

C.	维护安全性和基本性能	14

VI.	医疗器械网络安全风险管理	15

A.	评估网络安全漏洞的可利用性	15

B.	评估患者伤害的严重程度	17

C.	患者伤害风险的评估	17

VII.	网络安全漏洞的修复和上报	18

A.	患者伤害的可控风险	19

B.	器械安全性和基本性能的不可控风险	21

VIII.	PMA定期报告中的建议内容	25

IX.	制造商积极参与ISAO的确定标准	25

X.	附录：有效的上市后网络安全计划中的要素	27

A.	识别	27

i.	维持安全性和基本性能	27

ii.网络安全信号的识别	27

B.	保护/检测	28

i.	漏洞描述和评估	28

ii.	风险分析和威胁建模	28

iii.	威胁来源的分析	29

iv.	威胁检测能力的并入	29

v.	所有器械的影响评估	29

C.	保护/响应/恢复	29

i.	补偿控制评估（检测/响应）	29

D.	安全性和基本性能的风险缓释	30

# 医疗器械上市后的网络安全管理

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

## 本指南代表美国食品药品管理局（FDA或该机构）关于这一主题的当前意见。它不赋予任何人任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令和法规的要求，你也可以使用该方法。如果需要讨论替代方法，请联系标题页所列的负责本指南的FDA工作人员。

## 引言

美国食品药品管理局（FDA）发布本指南的目的在于向行业及FDA工作人员介绍其关于市场在售医疗器械上市后网络安全漏洞的管理事宜。除了本指南中所包含的具体建议外，FDA也鼓励制造商在整个产品使用寿命周期，包括在器械设计、开发、生产、销售、部署和维护期间解决网络安全问题。目前，越来越多的医疗器械的设计正趋向于实现网络化以便于实施患者护理。就像其他网络化的计算机系统一样，网络化的医疗器械也引入了可能存在网络安全威胁漏洞的软件。一旦暴露出来，这些漏洞可能会形成健康风险而且通常需要在产品的整个使用寿命周期中持续维护，以确保为产品提供足够等级的保护以免于被这些漏洞所利用。就医疗器械而言，主要解决其 中存在的网络安全风险会减少其对健康所带来的整体风险。

本指南阐明了FDA的上市后建议并强调制造商应该监测、鉴别并解决网络安全漏洞和漏洞利用以作为他们对医疗器械实施上市后管理的一部分。本指南确立了以风险为基础的框架，以用于评估向FDA报告需上报医疗器械网络安全漏洞变更的时间，并且概述了FDA根据21 CFR第806部分的规定不计划强制实施报告要求的情况。21 CFR第806部分要求器械制造商或进口商立即向FDA上报某些含更正和删除器械的行动。然而，制造商为解决网络安全漏洞和漏洞利用，也称之为“网络安全常规更新和补丁”，而采取的大多数行动通常被认为是一种器械增强，而对此 FDA并未按照21 CFR第806部分的规定要求提前通知或报告。就制造商为纠正可能构成健康风险的网络安全漏洞和漏洞利用而采取的少数行动而言，FDA可能会要求医疗器械制造商向其发出通知。器械所带来的健康风险可能会导致患者受伤。本指南中提供了关于如何评估患者受伤风险是否充分可控或不可控制的建议。该评估以对器械出现漏洞利用的可能性评价、对器械安全性和基本性能的影响，以及对患者造成伤害的严重程度为基础。

本文并非旨在提供关于按照《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）第519节和21 CFR第803部分医疗器械报告（MDR）法规的规定向FDA报告器械在何时会导致或促成死亡或严重伤害的指南。关于当前适用于医疗器械制造商的报告和记录保存要求的解释，请参阅制造商医疗器械报告指南（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM 359566）。

关于本文所引用的FDA认可标准的当前版本，请访问FDA认可共识标准数据库网页： http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm 。

FDA的指南文件（包括本最终指南）不构成法律上可强制执行的责任。相反，指南描述了机构目前对某一主题的观点，除非引用了特定的监管或法定要求，否则应仅视为建议。机构指南中的“应当”是指建议或推荐的内容，而不是必须的。

## 背景

2013年2月19日，美国总统颁布了第13636号行政命令——提高关键基础设施网络安全（EO 13636；https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-02-19/pdf/2013-03915.pdf），此命令对一种观点表示了认可：恢复力基础设施对于维持美国的国家安全、经济稳定和公共健康与安全而言是必不可少的。EO 13636中表示，对于国家安全而言，网络威胁是最为严重的，而利益相关者必须提高关键设施的网络安全和恢复力。而且，这一目标的实现需要医疗和公共卫生的关键基础设施部门（HPH部门）共同努力。此外，于2013年2月12日发布的第21号总统政策指令——关键基础设施的安全性与恢复力（PPD-21；https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/presidential-policy-directive-critical-infrastructure-security-and-resil）指出，联邦政府实体应负责针对现实和网络威胁而增强关键基础设施的安全性和恢复力，从而通过努力以减少网络漏洞、降低出现不良后果的可能性，以及辨别并瓦解威胁。PPD-21鼓励所有公共及私人利益相关者共同承担责任以实现这些成果。

关于网络安全的共同责任，安全行业已经确定了众多参考资源，其中包括标准、指南、最佳时间和框架，以帮助利益相关者适应网络完全风险管理问题。其中，最佳实践包括合作评估网络安全情报信息对器械功能性所造成的风险及临床风险。FDA认为，根据EO 13636和PPD-21，公共和私人利益相关者应合作利用可用的资源及工具，以达成一个共识：评估信息技术团体、医疗保健服务组织（HDO）、临床用户团体和医疗器械团队中已鉴别的医疗器械漏洞。这些合作会使网络安全威胁和漏洞的评估与缓释，以及它们对医疗器械的影响保持一致，从而最终会减少对患者的潜在伤害风险。

网络安全风险管理是利益相关者，包括医疗器械制造商、用户、信息技术（IT）系统整合商、健康IT开发者，以及一系列提供不受FDA监管产品的IT供应商的共同责任。对于处于其管辖之下的这些利益相关者，FDA力图能通过明确与器械功能性和器械用户的网络安全危险相关的建议而鼓励各利益相关者们相互合作。

正如FDA的指南“医疗器械网络安全管理上市前提交材料的内容”（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM 356190）所述，当制造商在医疗器械使用寿命周期中的设计阶段考虑到网络安全时，就会产生一种更加主动且稳健的网络安全风险缓释影响。同样地，在医疗器械的上市后阶段中，通过参与网络安全信息的共享和监测、促进“良好网络卫生”，在器械的常规网络维护，使用基于风险的方法评估器械的上市后信息以确定漏洞的特性并及时落实必要的行动，通过采取这种主动的、基于风险的方法可以进一步缓解新兴网络安全风险，并减少对患者的影响。

为进一步帮助制造商管理他们的网络安全风险，FDA鼓励自愿使用并采用由美国国家标准与技术研究院（NIST）制定的“关于增强关键基础设施网络安全的框架”（https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/cyberframework/cybersecurity-framework-021214.pdf）以及其他政府机构和私营部门的集体投入。

最关键的是，应主动而非被动采取上市前网络安全方法，这种方法就是与医疗器械团体共享网络风险信息和情报。这种信息共享可以增强个体的网络安全漏洞管理并提前为额外的相关利益者提供网络威胁信息，以便于医疗器械团体和HPH部门能管理并提高网络安全。

于2015年2月13日发布的第13691号行政命令——促进私营部门的网络安全信息共享（EO 13691；https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/13/executive-order-promoting-private-sector-cybersecurity-information-shari）鼓励成立信息共享分析组织（ISAO），以作为网络安全信息共享和私营行业内部，以及私营部门与政府之间合作的焦点。EO 13691还规定，ISAO“……保护个体的隐私和公民自由，保护商业机密[并]保护所共享的信息……”。ISAO收集并分析关键基础设施信息，以更好理解网络安全问题及相关性，同时也会交流并公布关键基础设施信息以帮助预防、检测、缓解网络威胁的影响以及影响后的恢复，或者自愿向其成员或参与检测的其他人员散步关键基础设施信息并就网络安全问题做出回复。

ISAO（https://www.dhs.gov/isao）将会是：包容性的（任何及所有部门的群组，无论是非营利性的还是营利性的，无论是专家还是初学者，都能够加入ISAO）；可控告的（如果选择加入ISAO，各群组将会通过自动实时机制收到有用且实用的网络安全风险、威胁指示器以及事故信息）；透明的（对ISAO模型感兴趣的各群组将会充分理解模型是如何运行的以及其是否满足需求）；以及可信任的（ISAO的参与者可以要求将他们的信息作为受保护的关键基础设施信息（https://www.dhs.gov/pcii-program））。除非根据《信息自由法案》或《阳光法案》的规定披露，否则这些信息可免于任何形式的披露，而且如果满足2002年《关键基础设施信息法案》（6 U.S.C. §§ 131及以下等等）也可以免于监管使用和民事诉讼。

FDA的医疗器械和辐射健康中心已经与该ISAO，国家卫生信息共享与分析中心（NH-ISAC），签订了《了解备忘录》，以帮助创造一种可促进利益相关者合作及交流的环境，同时鼓励大家共享关于可能会影响医疗器械及周围卫生IT基础设施安全性、有效性、完整性和保障性的网络安全威胁和漏洞的共享信息。

FDA希望能促进医疗器械与卫生IT团体之间的合作，以就医疗器械的网络安全漏洞所带来的风险达成共识，并促进达成风险管理共识，以使得各利益相关者能一致并有效地评估与所鉴别网络安全漏洞相关的患者安全和公共健康风险并及时采取适当的措施以缓解这些风险。而且，采用这一方法也能使得利益相关者及时向HPH团体提供态势感知并努力主动通过适当的缓释和/或修复措施在网络安全漏洞对医疗器械和卫生IT基础设施的安全性、有效性、完整性或保障性产生影响之前解决这些风险。

FDA将自愿参与ISAO视为医疗器械制造商采取综合而主动的方法管理上市后网络安全威胁和缺陷的一个关键组成部分，以及确保正在上市的医疗器械的安全性和有效性的关键一步。

对于主动参与该计划且遵守本指南中其他建议的公司。FDA将不会对它们强制施加《联邦食品、药品和化妆品法案》 （FD&C法案）所规定的某些报告要求（见第VII节）。

欲了解更多关于主动参与ISAO的信息，请参阅第IX节。

## 范围

本指南适用于所有市场在售的医疗器械，包括：1）包含软件（包括固件）或可编程序逻辑的医疗器械；以及2）作为一种医疗器械的软件，包括移动式医疗应用。此外，本指南还适用于被认为是互操作性系统和“传统装置”一部分的医疗器械，即，已经上市或已经可以使用的器械。

本指南取代FDA的“含现成（OTS）软件的联网医疗器械网络安全”指南中所说明的信息。

本指南不适用于试验性器械。

## 定义

本指南中使用了如下定义：

### 补偿性控制

网络安全补偿性控制是一种保障或者对策，或者在缺乏器械制造商所设计控制的时候作为替代。这些控制与器械设计无关，是可在现场配置的，由用户部署，而且还为医疗器械提供了补充性或可比的网络保护。比如说，制造商对网络安全漏洞的评估决定了联网医疗器械的授权将很有可能会影响器械的安全性或基本性能。但是，制造商认为，在医院联网的情况下，器械安全可以在无主机网络的情况下安全且有效地运行。制造商指导用户配置网络，以从医院网络中删除对未授权/非预期器械的联网使用权限。这种类型的对策就是控制补偿的一个例子。

### 可控风险

可控风险会在患者伤害的剩余风险足够低（可接受）的时候出现，其原因是器械的特定网络安全漏洞。

### 网络安全常规更新和补丁

网络安全“常规更新和补丁”是指为提高器械的安全性和/或仅用于结局与患者伤害的可控风险相关的漏洞而对器械实施的变更。这些类型的变更不会降低患者伤害的不可控风险，因此也不会降低健康风险或纠正违反FD&C法案的情况。这些“常规更新和补丁”包括任何计划对器械实施的定期安全更新或补丁，包含器械的软件、固件、编程逻辑、硬件更新或者增强器械的安全性，以及用于解决与可控风险相关的漏洞而提供的更新或补丁，虽然被分配到不同的单位中，但是这些可控风险措施却是在计划的定期部署周期之前实施的。网络安全常规更新和补丁通常被视为一种器械增强措施，可适用于与可控风险相关的漏洞，而不会被视为一种修复措施。网络安全常规更新和补丁可能也包含产品标签的变更，包括适用症，目的是通过增强的终端用于教育和最佳使用实践来增强网络安全。由于“网络安全常规更新和补丁通常被视为一种器械增强措施，制造商在一般情况下不需要按照21 CFR第806部分的要求报告这些作为修正措施的更新与补丁。”欲了解更多关于可控风险相关漏洞报告要求的信息，请参阅第VII节。如果用于修复合理可能情况下与产品的使用或暴露其中相关漏洞的安全更新会引起严重不良健康后果或死亡，那么这些更新将不会视为网络安全常规更新和补丁。

### 网络安全信号

网络安全信号是指表明影响或者可能会影响医疗器械的网络安全漏洞或漏洞利用出现的可能或确认的任何信息。网络安全信号可以来自于传统的信息来源，比如内部调查、上市后监督或投诉和/或以安全为中心的资源，比如CERTS（计算机/网络、应急响应/预备团队）、比如ICS-CERT、ISAOs、威胁指示器和安全研究人员。网络安全信号可以在HPH部门内完成鉴别。除此之外，网络安全信号还可以由另一个关键基础设施部门（例如，防御部、财务部）鉴别，但是这样有可能会对医疗器械网络安全造成影响。

### 漏洞利用

漏洞利用是指一个漏洞或多种漏洞已被一个威胁执行（意外地或故意地）的情况，这种情况可能会影响医疗器械的安全性和基础性能，或者在这种情况下，一种医疗器械会被用作一种载体而用于危害与其相连接的器械或系统。

### 患者伤害

伤害是指对人造成身体伤害或者损伤，或者财产或环境损害。患者伤害的定义是对人造成身体伤害或者损伤，包括死亡。器械所带来的健康风险可能会导致患者伤害。本指南概述了关于评估患者伤害风险是否是充分可控或不可控的评估。其中，这种评估以漏洞利用的可能性、对器械安全和基本性能的影响以及造成患者伤害的严重程度为基础（见第VI节）。

在本指南中，其他伤害，比如机密信息损失，包括受保护的健康信息（PHI）妥协，不被视为“患者伤害”。

虽然如此，FDA建议制造商将这些机密信息视为他们整体的综合风险管理系统的一部分予以保护。尽管保护PHI的机密性超出本文的范围，但是根据适用的联邦及州法律，包括《健康保险可携性与责任法案》（HIPAA），可以作为产品的整个使用寿命周期内（包括处理）保护PHI的机密性、完整性和可用性的义务。仅用于处理机密性损失的器械变更通常会被视为器械增强措施。

### 修复

修复是指为将器械网络安全漏洞所施加患者伤害的不可控风险降低至可接受水平而采取的任何信息。修复措施可以包括关于删除医疗器械中网络安全漏洞的完整解决方案，或者足以缓解风险（例如，通知客户和用户团体关于识别用户可执行控制的事宜）的补偿控制。修复措施的一个例子就是，向客户和用户团体发布通知告知漏洞、对器械的影响、潜在的患者伤害，并且提供关于将患者风险降低至可接受及可控水平的策略指导。如果客户通知中没有提供将患者风险降低至可接受及可控水平的策略指导，那么修复措施将被视为不完整。

### 威胁

威胁是指可能会通过信息系统，经信息的未授权访问、破坏、披露、修改和/或拒绝服务而对器械、组织运营（包括使命、功能、形象和声誉）、组织资产、个人或其他组织造成不利影响的任何情况或事件。威胁会执行漏洞，这可能会影响器械的安全性和基本性能。

### 威胁建模

威胁建模是一种通过识别目标和漏洞，然后定义对策以预防或缓解威胁对系统造成的影响而威胁，从而优化网络/应用/网络安全的程序。对于医疗器械而言，威胁建模可以用于通过从可能会导致患者伤害的特定产品、生产线上产品，或者组织供应链中识别漏洞和威胁而增强器械产品的安全性。

### 不可控风险

不可控风险会在发生不可接受的患者伤害剩余风险时出现，其原因是补偿控制和风险缓释措施不足。

### 漏洞

漏洞是信息系统、系统安全程序、网络控制、人为行为或实施过程中存在的缺陷，可能或被威胁所利用。

## 一般原则

FDA人为，医疗器械网络安全是各利益相关者，包括医疗保健机构、患者和医疗器械制造商的共同责任。不维护网络安全会导致器械功能受到危害、数据（医疗或个人）可用性或完整性损失，或者使其他相连接器械或网络暴露于安全威胁之中。反过来，这些危害可能会导致患者生病、受伤或死亡。

有效的网络安全风险管理旨在通过降低器械功能在不当网络安全的有意或无意危害下可能会对患者构成的风险。有效的网络安全风险管理方案中应包含上市前和上市后使用寿命阶段，并且应解决医疗器械中存在的网络安全。FDA建议制造商在制定和实施他们的综合网络安全计划时使用NIST框架增强关键基础设施网络安全（即，识别、保护、监测、响应和恢复；https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/cyberframework/网络安全-framework- 021214.pdf ）。关于遵守NIST框架关于增强关键基础设施网络安全五个核心功能要求以管理医疗器械中网络安全的讨论细节，请参阅附录。

### 上市前注意事项

FDA 的指南，“医疗器械网络安全管理上市前提交材料的内容”（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocu ments/UCM356190.pdf） 明确建议制造商在医疗器械的设计和开发过程中解决存在的网络安全问题，因为这样会使得患者风险缓释更加稳健及有效。制造商应建为他们与网络安全相关的器械建立设计输入，并且建立一个网络安全漏洞和管理方法并将此作为21 CFR 820.30（g）所要求的软件确认和风险分析的一部分。其中，这种方法应适当解决下列要素：

资产、威胁和漏洞的识别；

- 威胁和漏洞对器械功能以及终端用户/患者所造成影响的评估。

- 可能的威胁及被利用漏洞的评估；

- 风险水平测定以及适当的缓释策略；

- 剩余风险的评估和风险接受标准。

### 上市后注意事项

由于医疗器械的网络安全风险是持续演变的，因而仅通过上市前控制是不可能完全实现风险缓释的。所以，至关重要的是，制造商应实施综合网络安全风险管理方案和文件，而且这些计划与文件应与质量系统法规（21 CFR第820部分）的要求一致，其中包括但不限于投诉处理（21 CFR 820.198）、质量审计（21 CFR 820.22）、纠正和预防措施（21 CFR 820.100）、软件确认和风险分析（21 CFR 820.30（g））以及服务提供（21 CFR 820.200）。

网络安全风险管理方案应着重强调解决漏洞问题，因为漏洞的存在可能会允许未授权的访问、修改、错误使用或拒绝使用，或者已存储、已访问或已从一个医疗器械传输至另一个外部接收者信息的使用，而且可能会导致患者伤害。制造商应及时作出回应及解决已识别的漏洞。网络安全风险管理方案的关键组成部分包括：

- 监测网络安全漏洞和风险识别与检测的网络安全信息来源；

- 维护稳健的软件生命周期过程，其中包括下列用途的机制：

    - 在器械的整个产品生命周期中监督用于新漏洞的第三方软件组件；

    - 用于修复漏洞的软件更新和补丁的设计验证和确认，包括那些与现成软件相关的措施；

- 了解、评估与检测漏洞的存在与影响；

- 建议并交流漏洞的获取和处理程序；

- 注：FDA已经认可了ISO/IEC 30111:2013：信息技术——安全技术——漏洞处理程序；

- 使用威胁建模明确定义如何通过制定用于保护、响应网络安全风险并从中恢复的缓释措施来维护器械的安全性和基本性能；

- 采用协调的漏洞披露政策和做法。FDA已经认可了ISO/IEC 29147:2014：信息技术——安全技术——可能对制造商有用资源的漏洞披露；以及

- 部署用于解决早期及漏洞利用发生前出现的网络安全风险的缓释措施。

上市后网络安全信息可以来自于一系列资源，包括独立安全研究人员、内部测试、软件或硬件技术供应商、医疗保健机构和信息共享及分析组织。我们强烈建议制造商参与ISAO以分享关于影响医疗器械的漏洞和威胁的信息。适于多个部门中漏洞和威胁的网络安全信息和情报的共享和传播是成功的上市后网络安全监督计划的一部分。

为管理医疗器械的上市后网络安全风险，公司应采用结构化、系统化的方法以按照21 CFR 第820部分的要求处理风险管理和质量管理系统：

- 识别、描绘和评估网络安全漏洞的方法

- 分析、监测和评估来源的方法。比如：

    - 网络安全漏洞可能会影响制造商根据产品开发过程分组的产品组合中的所有医疗器械；或者

    - 网络安全漏洞可以纵向存在（即，在器械部件之内），可以是在医疗器械制造过程的供应链中的任何一个点进入其中的。

建议制造商将符合NIST关于增强关键基础设施网络安全的框架（即，识别、保护、监测、响应和恢复；https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/cyberframework/cybersecurity-framework-021214.pdf ）要求的要素作为其网络安全风险管理方案的一部分而并入其中。

FDA认为，医疗器械和周围的网络基础设施是无法获得完全保障的。设计、架构、技术和软件开发环境选择可能会导致在无意中引入安全漏洞。安全漏洞的存在不一定会引发患者伤害问题，但是这些漏洞会影响器械的安全性和基本性能，从而可能会构成患者伤害风险。当前没有出现的漏洞代也代表了一种患者伤害风险，因此制造商应在日后对其影响进行评估。

### 维护安全性和基本性能

器械安全性和基本性能的衰减可以导致患者伤害，而且可能会需要施加干预以防止患者伤害的发生。

作为综合网络安全风险的一部分，如果导致严重的患者伤害的话，制造商应对器械的安全性和基本性能进行定义，同时也应确定风险接受标准。这些步骤将使得制造商可以对漏洞进行分类修复（关于风险评估的额外信息，请参阅第VI节）。

威胁建模是一种理解并评估器械漏洞的利用以及患者伤害可能性的重要方法、威胁建模也可以用于确定拟定或已实施的修复措施是否可以为因合理可控的网络安全漏洞而引发的患者伤害风险提供保证。重要的是，可接受的缓释措施将根据患者伤害程度的不同而不同，这可能会导致器械免于受到漏洞的影响。比如说，会影响温度计温度读数的网络安全漏洞相对于影响胰岛素输液泵的网络安全漏洞而言会引发不同的风险，因为它们所造成的患者伤害的程度是不同的。

## 医疗器械网络安全风险管理

作为与21 CFR第820部分要求一致的风险管理程序的一部分，制造商应在医疗器械的整个生命周期中建立、记录、维护一个持续程序并通过其识别与医疗器械网络安全有关的危险、预估和评估相关风险、控制这些风险并监督控制措施的有效性。这一过程应包括风险分析、风险评估、风险控制和生产及生产后信息的并入。本指南附录中所确定的要素应作为制造商网络安全风险管理方案的一部分，以支持有效的风险管理程序。制造商应有一个定义过程以系统化的实施风险评估并确定网络安全漏洞是否会影响医疗器械呈现出可接受的或不可接受的风险。在本指南中描述出所有的危险、相关风险和/或与医疗器械和/或相关的控制措施是不可能的，而且描述所有可控或不可控的风险情境也是不可能的。但是，FDA建议制造商定义并记录他们的程序，以便于他们可以客观地评估他们器械的网络安全风险。

如下所述，FDA建议该程序通过考虑以下方面而聚焦于患者伤害的评估：

- 网络安全漏洞的可利用性，以及

- 如果漏洞被利用的话，患者伤害的严重程度。

此类分析也应包含关于补充控制和风险缓释措施的考量。

### 评估网络安全漏洞的可利用性

制造商应有一个用于评估网络安全漏洞可利用性的程序。在许多情况下，由于下列因素的存在，预估网络安全漏洞利用的可能性是非常困难的：漏洞利用的复杂性、漏洞利用的可用性以及漏洞利用工具箱。在缺乏伤害发生率可能性数据的情况下，传统的医疗器械风险管理方法建议使用“合理最坏的预估”或将可能性的默认值设置为1。尽管这些方法都是可接受的，但是FDA建议制造商考虑使用网络安全漏洞评估工具或相似的评分系统，以为漏洞定级并确定是否需要应急响应。

其中一种此类工具，比如“通用安全漏洞评分系统”（3.0版）通过在评估可利用性的过程中纳入一些因素而提供了对应高级、中级和低级分类的数字等级评分类别。其中，这些因素包括：

- 攻击载体 （物理的、局部的、邻近的、网络）

- 攻击复杂性（高、低）

- 所需特权（无、第、高）

- 用户交互（无、需要）

- 范围（已变更的、未变更的）

- 机密性影响（高、低、无）

- 完整性影响（无、低、高）

- 可用性影响（高、低、无）

- 漏洞利用代码到期（高、功能性的、概念验证、未经验证）

- 修复级别（不可用的、变通方案、临时解决、正式解决、未定义）

- 报告可信用（已确认、合理的、未知、未定义）

在使用任何漏洞评估系统（或工具）时，应仔细考虑构成组合分数的个别因素的重要程度。

其他可帮助实现漏洞分类的资源是：AAMI TIR57：医疗器械安全原则——风险管理，IEC 80001：并入医疗器械的IT网络的风险管理应用，国家漏洞数据库（NVD），常见漏洞披露（CVE）、常见缺陷列举（CWE）、常见缺陷评分系统（CWSS），常见攻击模式列举与分类（CAPEC），常见配置列举（CCE）和常见平台列举（CPE）。

### 评估患者伤害的严重程度

如果网络安全漏洞被利用的话，制造商也应有一个用于评估患者伤害严重程度的程序。尽管有很多潜在可接受的方法可用于实施此类评估，其中一种方法可以根据“ANSI/AAMI/ISO 14971: 2007/（R）2010：医疗器械——医疗器械风险管理应用”中所述的量化严重程度进行评估：

| 常见术语 | 可能的描述 |
| --- | --- |
| 可忽略的： | 不便或暂时不适 |
| 轻微的： | 不要求专业医疗干预的临时伤害或损伤事件中的结果 |
| 严重的： | 要求专业医疗干预的伤害或损伤事件中的结果 |
| 危险的： | 永久性伤害或威胁生命伤害事件中的结果 |
| 灾难性的： | 患者死亡事件中的结果 |

### 患者伤害风险的评估

实施网络漏洞风险管理的一个挂念目的在于，评估患者伤害风险是否可控的（可接受的），还是不可控的（不可接受的）。评估这种风险可接受性的方法包括使用“可利用性”和“患者伤害严重程度”的组合矩阵确定患者伤害风险是可控的还是不可控的。然后，制造商可以对患者伤害的可利用性和严重程度进行评估，接下来再使用一个矩阵来评估患者伤害风险，以便于确定网络安全漏洞。

对于经判定为不可控的风险，应采取额外的修复措施。

下图为一个矩阵示例，其中表明了可用于评估可利用性与患者伤害之间关系的方法。该矩阵可用于评估可控及不可控网络安全漏洞中患者伤害的风险。尽管在某些情况下，此类评估会产生情况是可控或不可控的确切决定，但是在其他情况下，这一决定也可能并不明显。尽管如此，在所有情况中，FDA建议制造商使用一个为产品定制的已确立程序并根据其生命周期和基本性能以及情况做出关于漏洞是可控的或不可控的二元决定。风险缓释，包括补充控制，应在有必要将剩余风险降低至可接受水平的情况下使用。

|  |  | 患者伤害的严重程度（如果漏洞被利用的话） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可忽略的 轻微的 严重的 危险的 灾难性的 |  |
| 可利用性 | 高 中 低 |  | 不可控的风险 可控的风险 |

图——患者伤害的风险评估

该图表明了漏洞可利用性和患者伤害严重程度之间的关系，而且可用于评估网络安全漏洞中患者伤害的风险。该图可用于被分类为可控或不可控的患者伤害风险。

## 网络安全漏洞的修复和上报

基于上一节中所述的可利用性评估，已识别漏洞的可利用性以及其患者伤害的严重程度可以帮助确定患者伤害风险，并且可以归类为“可控”（可接受的剩余风险）或者“不可控”（不可接受的剩余风险）。当决定如何管理网络安全漏洞时，制造商应在他们的风险评估中引入已实施的补偿控制和风险缓释措施。

FDA管理制造商对已上市的器械实施有效的、及时的、持续的网络安全风险管理。对于网络安全常规更新和补丁而言，FDA通常情况下不会对实施上市前审核以同意或批准医疗器械软件变更。除此之外，制造商应：

- 采用一种协调的漏洞披露政策和做法，包括向漏洞提交人确认已收到初步漏洞报告,；

- 主动保持良好的网络卫生环境、定期重新进行风险评估，以及即使在剩余风险达到可接受标准的情况下也要寻求机会降低网络安全风险；

- 修复网络安全漏洞以将患者伤害风险降低至可接受的水平；

- 按照21 CFR 820.30（g）的要求实施适当的软件确认，以评估所有已实施的修复措施是否已有效缓解目标漏洞而没有在无意间暴露于其他风险中；

- 按照21 CFR第820部分的要求，适当记录所有成品器械的设计、制造、包装、贴标签、存储、安装和使用过程中所用的方法和控制；

- 识别并实施补偿控制，以充分缓释网络安全漏洞风险，尤其是在新器械设计控制可能不可行或不能立即可行的情况下。除此之外，制造商应考虑为适当实施建议控制而需要的知识和技能；

- 为用户提供关于建议器械和补偿控制以及剩余网络安全风险的相关信息，从而使他们可以采取适当的行动来缓解风险，并作出关于器械使用的精明决策；以及

- 承认为增强器械而做出的某些变更可能也会对其他器械功能造成显著影响（例如，使用不同的操作系统），以及评估变更的范围以确定额外的上市前或上市后监管行动是否适当。

除了上述的一般建议外，下文第VII.A节和VII.B节也明确说明了关于管理可控及不可控患者伤害风险的建议。尽管FDA承认对于解决网络安全风险而言多个利益相关者的参与是有必要的，但是下文可控风险及不可控风险小节中所提供的示例阐明了FDA对于医疗器械制造商的监管期望。

### 患者伤害的可控风险

可控风险会在患者伤害的剩余风险因漏洞而非常低（可接受的）时出现。

FDA鼓励制造商主动促进良好网络卫生环境建设，并且在即使剩余风险已达到可接受水平的情况下降低网络安全风险。下列变更或补偿控制措施旨在用于解决与可控风险相关的漏洞：

- 仅为增强网络安全而实施的器械变更通常会被视为器械增强，其中可能包括网络安全常规更新和补丁，而且通常不需要按照21 CFR第806部分的要求上报；

- 即使当风险是可控的，制造商也可能会希望采取额外的控制措施作为“深度防御”策略的一部分。通常情况下，这些变更将被视为一种网络安全常规更新或补丁，是器械增强的一种；

- 如果漏洞被利用的话，仅为解决漏洞而实施的器械变更可能会导致PHI受到危害，这通常会被视为一种网络安全常规更新或补丁；

- 对于需遵守21 CFR 814.84的定期上报要求的上市前批准（PMA）器械而言，应定期（每年）向FDA报告最新需要的作为网络安全常规更新和补丁的一部分且关于网络安全漏洞和器械变更的信息。关于定期报告中的建议内容，请参阅第VIII节。

可控风险及其管理相关漏洞的示例：

- 如果收到用户关于血气分析仪已被恶意软件攻击且该恶意软件存在问题的投诉，器械制造商可以关闭器械的数据。如果制造商调查的结果以及影响评估确认恶意软件确实存在并发现该恶意软件不会导致所存储的未加密软件被篡改并流入器械之中，那么该恶意软件就不会影响器械的安全性和基本性能，而且制造商的风险评估也确定由漏洞所带来的患者伤害风险是可控的。器械制造商应告知用户删除恶意软件的方法，并且应决定制定一个深度防御策略；这些变更将被视为一种网络安全常规更新和补丁，器械增强的一种。

- 研究员在商业现场数据库软件中公开披露已存在四年漏洞的漏洞利用代码。该软件的易受攻击版本在制造商的用户基础中占一定的比例，而且存在于两个单独的产品生产线中，包括一个多分析物化学分析器。制造商认为，软件的易受攻击性是数据库设施配置错误的结果，而且可能会允许未授权的用户在该数据中查看患者的健康信息。但是，这种易受攻击性不会允许未授权的用户修改数据中的数据。因此，制造商认为这种易受攻击性是可以接受的，而且患者伤害风险也是可接受的。制造商应告知其客户和用户团队这一问题，详细说明安全配置设置，并且记录配置设施的网络安全常规更新的有效性。

- 美国国土安全部工业控制系统-网络应急响应团队（ICS-CERT）通知器械制造商存在一个开放的、未经适用的通信端口。后续分析表明，器械的设计具备可预防在未经授权的情况下删除器械升级固件的特点。由于这种器械所具备的特点，这一威胁大体上是通过实际访问缓解的，而且患者伤害的剩余风险被认为是“可接受的”。制造商采取这些措施以进一步提高器械的安全性以关闭未使用的通信端口，并且为器械用户（例如，使用机构）提供充足的通信从而促进实施补丁修复。如果制造商管理了开放的通信端口，此变更将被视为网络安全常规更新或补丁，器械增强的一种。这种变更不需要按照21 CFR第806部分的要求上报（关于报告要求和器械增强建议的额外说明，请参阅“在医疗器械召回中区分医疗器械增强” [http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedo cuments/ucm418469.pdf] ）。

- 器械制造商收到客户的投诉，其中说明了近期安全软件对某种III类医疗器械的PC部件的扫描表明该PC已遭受恶意软件攻击的情况。制造商调查的结果以及影响评估确认恶意软件确实存在，而且恶意软件的主要目的是收集网络浏览信息。制造商也可以认为该恶意软件已经主动收集了浏览信息，但是器械的安全性和基本性能没有而且也不会为此而受到影响。制造商的风险评估确定，因漏洞所造成的患者伤害风险是可控制的。既然患者伤害风险是可控的，那么制造商就可以升级该产品，而且这将被视为一种网络安全常规升级或补丁。在这种情况下，制造商不需要按照21 CFR 806.10的要求将此软件更新上报至FDA。由于器械为III类医疗器械，制造商应通过经21 CFR 814.84批准的PMA持有人的要求定期（年度）报告向FDA报告这些变更。

### 器械安全性和基本性能的不可控风险

不可控风险会在因风险缓释及补偿控制不充分而造成的患者伤害的剩余风险不可接受时出现。在风险评估过程中，制造商应考虑在漏洞被利用情况下的漏洞的可利用性和患者伤害的严重程度。如果患者伤害风险被评估为不可控的，则应实施额外的风险控制措施。

制造商应该尽快修复不可控风险。下列关于变更或补偿控制行动的建议用于解决与不可控风险相关的漏洞：

- 制造商应该修复漏洞以及将患者伤害风险降低至可接受的水平；

- 尽管漏洞修复可能是不可行的或不能立即可行的，但是制造商应该识别并实施风险缓释和补偿控制措施以充分缓释风险；

- 制造商应为客户和用户团体提供建议控制和剩余网络安全风险的相关信息，以便于他们可以采取适当的措施缓释风险并做出关于器械使用的英明决策；

- 制造商必须根据21 CFR第806部分的要求将这些漏洞上报至FDA，除非根据21 CFR第803部分和第1004部分的要求上报。但是，在满足下列情况的条件下，FDA将不会对带有 不可控风险的特定漏洞强制实施21 CFR第806部分的上报要求：

  - 无已知的严重不良事件或与漏洞有关的死亡；

  - 在了解到漏洞之后，尽快但不迟于30天之后，制造商应该将漏洞告知其客户或用户团体，确定内部补偿控制措施并制定一个修复计划，以将剩余风险降低至可接受的水平。其中，控制措施不应为器械的安全性和基本性能带来除原始漏洞意外的更多风险。制造商必须记录其修复计划的时间原理。客户至少应：

    - 描述漏洞，包括基于制造商当前理解的影响评估；

    - 说明制造商为尽可能解决漏洞利用所带来的患者伤害风险而付出的努力；

    - 如果有的话，描述补偿控制措施；以及

    - 说明制造商正致力于修复漏洞，或者提供一个深度防御策略以降低漏洞利用和/或伤害程度的可能性，而且将就日后的漏洞修复进行沟通。

  - 在了解到漏洞之后，尽快但不迟于60天之后，制造商应修复漏洞、验证变更并为其客户和用户团体提供可部署的修补程序，以将剩余风险降至可接受的水平。在许多情况下，补偿控制措施可能会创造出长期的解决方案，以用于将患者伤害风险降至可接受的水平。控制措施不应为器械的安全性和基本性能带来相对于原始漏洞而言更多的风险。此外，在有需要时，制造商应该在最初的60天内对终端用户进行随访；

  - 制造商是ISAO的活跃成员并且分享了会对医疗器械产生影响的漏洞和威胁的相关信息，比如NH-ISAC（见第IX节）并根据客户的通知要求为ISAO提供所有的客户沟通；

- 有年度报告要求器械（例如，III类器械）的修复计划应包含在年度报告中；

- 制造商应该评估器械变更以评估是否需要向FDA提交上市前提交材料（例如，PMA补充材料、510（k）等）；

- 对于21 CFR 814.84下有定期报告要求的PMA器械，其关于网络安全漏洞和器械变更，以及为回应这些信息而实施的补偿控制措施应以定期（年度）报告的方式向FDA汇报。关于该定期报告的建议内容，请参阅第VIII节。

在缺乏修复的情况下，带有患者伤害的不可控风险的器械可能会被视为由可能的可能会用于或暴露于将导致严重不良后果或死亡的产品中。该产品可能会被视为违反了FD&C法案，而且会受到强制要求或其他行动的管辖。

必须修复的与患者伤害的不可控风险相关的漏洞及响应动作示例：

- 制造商应了解开放的、未使用的通信端口。制造商向提交人/鉴别人确认受到漏洞报告，而且随后的分析表明器械的设计特点无法预防未授权固件插入器械并实施下载，从而可能会导致器械的安全性和基本性能受到破坏。尽管没有关于因漏洞而导致严重不良事件或死亡的情况上报，但是风险评估的结果表明患者伤害风险是不可控的。制造商应与其客户、ISAO和用户团体就漏洞问题进行沟通，确定并实施内部补偿控制措施，制定一个修复计划，并在了解到漏洞存在后的30天内通知用户。此外，在了解漏洞存在后的60天内，制造商应制定一个永久性解决方案/修复计划（在这种情况下，可以更新软件以关闭未使用的通信端口）、验证变更、为其客户提供可部署的修补程序或应对方案，并且全面实施修复计划的各个方面。如果制造商是ISAO的活跃成员，而且还在ISAO中分享了关于漏洞的信息，FDA将不会强制执行21 CFR第806部分的报告要求。对于III类器械而言，制造商需要准备一份修复计划概要并作为其定期（年度）报告的一部分提交至FDA。

- 制造商知道漏洞的存在并通过研究人员了解到其III类医疗器械（例如，可植入除颤器、起搏器等）可以由未授权用户重新编程。如果被利用，这种漏洞可能会呆滞永久性损伤、威胁生命的伤害或死亡。制造商不知道漏洞已经被利用，而且认为漏洞与硬编码的密码有关。风险评估的结果表明，漏洞的可利用性较稳定，而且患者伤害风险是不可控的。制造商应在60天内通知适当的利益相关者并提供经验证的应急补丁。制造商不是ISAO的活跃成员，因此应按照21 CFR 806.10的要求向FDA报告其行动。

- 安全团体已经知道漏洞的存在，但是医疗器械制造商并不知道，在开发二类器械时应考虑到这种情况。在获得同意以后，制造商了解到漏洞的存在并认为器械仍满足其规范要求，而且并未上报任何器械故障或患者伤害事件。此外，没有证明表明已识别漏洞已经被利用。但是，相关人员认为漏洞并入了一个器械的新故障模式从而会对其基本性能产生影响，而且器械的设计控制对风险没有起到缓释作用。制造商在进行风险评估后认为，在没有额外缓释措施的情况下，患者伤害风险是不可控的。由于制造商当前没有可缓释这一漏洞对器械基本性能所产生影响的软件更新，在了解到漏洞存在的30天内，制造商应通知其客户、ISAO和用户团体关于网络安全风险的事宜，并且应指导他们使器械与医疗网络断开，以防止器械出现未授权访问的情况。公司的风险评估认为，在采取这一额外的缓释措施以后，患者伤害风险是可控的。制造商认为将器械从网络中移除并不是一个可靠的长期解决方案，而且在了解到漏洞存在后的60天内提供了补丁程序。如果公司是ISAO的活跃成员，FDA不会强制执行21 CFR第806部分的报告要求。

- 医院报告患者在医疗器械未能发挥预期功能后受伤。制造商在调查后认为医疗器械的故障是因为器械专用软件中之前的未知漏洞所导致的。制造商的调查结果和影响评估结果认为，漏洞利用间接影响了器械的安全性和基本性能，而且可能已经导致患者死亡。制造商应按照21 CFR第803部分的规定上报。制造商也认为，如果故障再次发生，器械可能会导致或促成严重伤害或死亡；因此，制造商应通知其客户和用户团体、开发一个经验证的补丁程序并按照21 CFR 806.10的要求向FDA提交报告。

## PMA定期报告中的建议内容

对于21 CFR 814.84下有定期报告要求的PMA器械而言，关于网络安全漏洞的信息、器械变更，以及会响应这些信息所实施的补偿控制，应在定期（年度）报告中向FDA汇报。

在此，建议为器械变更和实施的补偿控制措施提供下列信息：

- 推进变更实施漏洞的简要说明，包括公司是如何了解到漏洞存在的；

- 公司风险评估结论的概要，包括患者伤害风险是可控的还是不可控的；

- 所实施变更的说明，包括与之前已批准器械版本的对比；

- 实施变更的原因；

- 为响应同一漏洞而参考的其他提交材料/器械；

- 关于变更原理/原因事件的识别（例如，MDR编码、召回编码）；

- 如果可用的话，应包含特殊器械标识（UDI）；

- 如果可用的话，提供至ICS-CERT咨询或其他政府或ISAO警报的链接（https://ics-cert.us-cert.gov/advisories）；

- 所有已发出的客户通知；

- 如果有的话，所报告漏洞的ISAO的日期和名称；以及

- 如果有的话，所参考的其他相关提交材料（PMA补充材料，30天通知、806报告等），或者认为变更不需要提交材料/报告的科学和/或监管依据。

## IX.	制造商积极参与ISAO的确定标准

制造商积极参与制造商可以为公司、医疗器械团体和HPH部门提供帮助：解决网络安全漏洞，以及及时部署风险控制措施，包括与患者及使用者进行通信与协调。

FDA在决定制造商是否积极参与ISAO时将从下列几个方面进行考虑：

- 制造商是ISAO的一员，而ISAO会分享会对医疗器械产生影响的漏洞和威胁的相关信息；

- ISAO已经制定了适于参与者协议、商业流程、操作程序和隐私保护的政策；

- 制造商与ISAO成员分享了漏洞信息，包括所有适于网络安全漏洞的客户通信；以及

- 制造商已经制定了用于评估及报告从ISAO所收到漏洞和威胁情况信息的程序。这些信息应该可以追溯到器械风险评估、对策解决方案和缓释措施。

在此，建议希望被FDA视为ISAO积极参与者的制造商保存好可表明其满足上述标准的客观证明。

## 附录：有效的上市后网络安全计划中的要素

制造商将下列要素作为其网络安全风险管理方案的一部分，而且这些要素应与NIST关于增强关键基础设施网络安全框架（即，识别、保护、检测、响应和恢复；https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/cyberframework/cybersecurity-framework-021214.pdf）的要求一致。

### 识别

    - 维持安全性和基本性能

器械安全性和基本性能受损会导致患者受伤，而且可能需要干预以防止患者受伤。

制造商应该定义，作为综合网络安全风险管理方案的一部分，他们器械的安全性和基本性能（如果受损会导致患者受严重伤害）以及风险接受标准。这些措施使得制造商能够分类对漏洞进行修复（欲了解更多关于风险评估的信息，请参阅第VI节）。

对于了解和评估器械的漏洞的可利用性及其导致患者伤害的可能性而言，威胁建模是非常重要的。此外，威胁建模也可以用于确定拟定或已实施的修复是否可以提供关于因网络安全漏洞是合理可控的而导致的患者伤害风险的保障。重要的是，可接受的缓释措施将根据患者伤害严重程度的不同而不同，这可能会导致器械免于受到漏洞的影响。比如说，会影响温度计温度读数的网络安全漏洞相对于影响胰岛素输液泵的网络安全漏洞而言会引发不同的风险，因为它们所造成的患者伤害的程度是不同的。

#### ii.网络安全信号的识别

制造商需要对投诉、退回的产品、使用记录，以及其他用于识别现有及可能导致产品不合格或其他质量问题的质量数据进行评估（21 CFR 820.100）。在此，鼓励制造商主动识别可能会影响他们产品的网络安全信号并联系报告这些信号的相关人员。很重要的一点是，制造商应意识到这些信号可以源自于类似于医疗器械工作空间的来源，比如内部调查、上市后监督和/或投诉。另外非常重要的一点是，制造商要意识到这些网络安全信号也可以源自于以网络安全为中心的来源，比如网络应急响应团队（CERTS）、ISAO、安全研究员，或者来自于其他的关键基础设施部门，比如防御部或财务部门。在不考虑信号来源的情况下，制造商应建立一个经同意的、合规的、可靠的程序，并通过这一程序收集并处理漏洞信息。FDA已经认可了ISO/IEC 29147:2014，信息技术——安全技术——漏洞披露，以及ISO/IEC 30111:2013：信息技术——安全技术——漏洞处理程序，这两个标准对于制造商而言是非常有用的。制造商应该制定策略以增强他们检测信号的能力（例如，参加医疗器械的ISAO）。另外，制造商还可以通过在他们的器械设计器械特点中引入检测机制以提高攻击的可检测性，从而增强器械在上市后检测网络安全风险的能力，并允许在法庭上获得可靠的证据。

### 保护/检测

    - 漏洞描述和评估

FDA建议制造商描述并评估已识别漏洞，因为这些信息将帮助制造商分类实施修复活动。在描述漏洞的可利用性时，制造商应该考虑到多个因素，比如远程可利用性、攻击的复杂性、威胁特权、用户需采取的行动、漏洞利用代码到期和报告的可信度。评分系统，比如“通用安全漏洞评分系统” （CVSS）提供了一个符合要求的框架，可用于通过量化影响可利用性因素的影响而对安全漏洞的可利用性进行评估。关于漏洞风险评估的额外指南，请参阅第VI节。

### 风险分析和威胁建模

FDA建议制造商实施网络安全风险分析，其中包括对他们的每一个器械进行威胁建模，并陆续更新这些分析结果。风险分析和威胁建模应旨在对漏洞分类以便于及时修复。威胁建模是一种通过识别目标和漏洞，然后定义对策以预防或缓解威胁对系统造成的影响而威胁，从而优化网络/应用/网络安全的程序。每一个漏洞都应有相对的概要报告，其中应简要概述风险分析威胁建模的信息。鉴于分析的周期性属性，这些信息应可追溯至相关的文件记录。

### 威胁来源的分析

FDA建议制造商分析可能的威胁来源。威胁来源被定义为旨在故意利用漏洞的意图和方法，或者可能会意外触发漏洞的一种情形或方法。作为风险分析和威胁建模的一部分，威胁来源为通过活跃对手而并入的风险提供了一个框架。因此，威胁来源的描述将在制造商对传统故障模式分析方法中未涵盖风险进行评估时为其提供帮助。

### 威胁检测能力的并入

医疗器械可能不能够检测威胁活动，而且也可能会依赖于网络监测。制造商应该考虑并入器械的设计特点以建立或提供在受到攻击情况下检测并生成上市后证据的能力。这些信息可以在制造商评估及修复已识别风险时为其提供帮助。

### 所有器械的影响评估

FDA建议制造商确定一个程序以在横向（即，制造商产品组合范围的所有医疗器械，有时也称为变体分析）及纵向（即，确定对器械中特定部件的影响）上评估网络安全信号的影响。安全信号可识别器械中的漏洞，而且同样的漏洞可能会影响另一个器械，包括这些正处于研发过程，或者尚未经过同意、批准或上市的器械。因此，制造商对这些拓展是检测来源的网络安全信号进行评估会产生积极影响。

### 保护/响应/恢复

#### 补偿控制评估（检测/响应）

- FDA建议制造商落实基于器械的特性，即，器械设计控制措施，并将其作为一种缓解患者伤害风险的主要机制。制造商应该评估并为用户提供可进一步缓解患者伤害风险的补偿控制。总的来说，这些努力代表了医疗器械网络安全的深度防御策略。关于已识别网络安全漏洞的修复与报告，包括关于漏洞修复的发展、实施与用户通知的建议，请参阅第VII节。此外，制造商也应该采用一种协调的漏洞披露政策和做法，包括在规定的时间框架,内向漏洞提交者确认已收到漏洞报告。FDA已经认可了ISO/IEC 29147:2014：信息技术——安全技术——可能对制造商有用资源的漏洞披露。

### 安全性和基本性能的风险缓释

一旦对前述信息进行评估及描述，制造商应该确定漏洞所呈现出来的患者伤害风险通过现有器械特点和/或制造商定义的补偿控制（即，剩余风险水平是可接受的）。而且，制造商所采取的行动应反映出问题的量级，而且应与所遇到的风险相匹配。制造商还应该考虑到剩余风险、效益/风险，以及修复所带来风险的评估。除此之外，制造商应该设计他们的器械以确保修复的固有风险是可以适当缓解的，同时还包括确保修复是充分且经验证的，并且器械设计中所并入的机制可用于确保安全并及时更新。

通常情况下，对可控风险漏洞所实施的变更会被视为器械增强，而不是召回。网络安全常规更新和补丁通常会被视为一种器械增强。

请参阅FDA的指南，“医疗器械网络完全管理上市前提交材料的内容”（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM356190）。

请参阅FDA的指南，“从需增强的医疗器械中区分需召回的医疗器械”（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM418469. pdf）。

请参阅21 CFR 806.10。

ANSI/AAMI/ISO 14971：2007/（R）2010：医疗器械——依赖器械风险管理应用，第2.16节——风险的定义。

ANSI/AAMI ES60601-1：2005/（R）2012和A1：2012，C1：2009/（R）2012和A2：2010/（R）2012 （合并文本）医疗电气设备——第1部分：基本安全性和基本性能的一般要求（IEC 60601-1：2005，MOD），第3.27 节规定，“基本性能为临床功能的性能，除了与基本安全相关的方面外，如果器械损失或退化超过制造商所规定的限度就会导致不可接受的风险” 。

请参阅《国土安全法》（https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/hr_5005_enr.pdf），6 U.S.C. § 212 （2002年）。

请参阅国家卫生信息共享与分析中心（NH-ISAC）、医疗器械创新、安全与保障联盟（MDISS）以及美国食品和药品监督管理局医疗器械和辐射健康中心签订的《谅解备忘录》（http://www.fda.gov/AboutFDA/PartnershipsCollaborations/MemorandaofUnderstandingMOUs/DomesticMOUs/uc m524376.htm）。

根据FD&C法案第201节第（h）条的规定，器械的定义为“一种仪器、设备、器具、机器、装置、植入物、体外试剂或其他类似的相关物品，包括部件或附件的一部分……旨在用于诊断人体或其他动物疾病或其他病情，或用于治愈、缓解、治疗或防止疾病，或者旨在影响人体或者其他动物机体的结构和任何功能，但不能通过临床行动在人体或其他动物体内实现其主要预期使用目的”。此外，请注意，国际医疗器械监管机构论坛（IMDRF）于2013年12月9日发布的“作为医疗器械的软件”（SaMD）中第5.1节规定，“作为医疗器械的软件”旨在用于一种或多种实施这些用途的医疗目的，但却并不是硬件医疗器械的一部分（http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech- 131209-samd-key-definitions-140901.pdf）。

请参阅FDA的指南，“移动式医疗器械应用” 。 (http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/.../UCM263366.pdf).

请参阅FDA的指南，“互操作性医疗器械设计注意事项和上市前提交材料建议”。 (http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM482649).  (http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 77812.htm).

制造商在适当情况下也可以考虑对试验性器械豁免提交材料和获得上市前审核豁免资格的器械使用本指南中网络安全原则。

该定义源自NIST的特种出版物“联邦信息系统和组织安全保障与隐私控制的评估” NIST SP 800-53A 第4版。

ICS-CERT——工业控制系统网络应急响应团队

请参阅美国国土安全部“关于信息共享和分析组织（ISAO）的常见问答”。

ANSI/AAMI/ISO 14971: 2007/(R)2010: 医疗器械–依赖器械风险管理应用，第2.2节– 伤害的定义。

ANSI/AAMI/ISO 14971: 2007/(R)2010: 医疗器械–依赖器械风险管理应用，第2.16节–风险的定义。

HHS 民权办公室执行《健康保险可携性与责任法案》（HIPAA）隐私条例，以保护单独涵盖实体或他们商业伙伴的可识别健康信息的创建、接收、维护或传输；HIPAA隐私条例设定了电子受保护健康信息安全的国家标准；HIPAA违规通知条例要求涵盖的实体和商业伙伴在违反不安全的受保护健康信息要求后发出通知；而且《患者安全条例》的机密规定也保护用于分析患者安全事件的可识别信息并提供患者安全性。《健康信息隐私法》可见于：http://www.hhs.gov/ocr/privacy/index.html。

NIST SP 800-53; SP 800-53A; SP 800-27; SP 800-60; SP 800-37; CNSSI-4009。注 ：源在NIST定义（SP 800-53）。

见开放Web应用程序安全项目（OWASP）中定义的“威胁建模”； https://www.owasp.org/index.php/Category:Threat_Modeling)。

关于每一个因素的完整描述，请参阅“通用安全漏洞评分系统”（3.0版）：规范文件（https://www.first.org/cvss/specification-document）。

AAMI TIR57: 医疗器械安全原则—风险管理-欲了解更多信息，请参阅：http://www.aami.org/productspublications/ProductDetail.aspx?ItemNumber=3729#sthash.CqfSLyu9.dpuf

IEC/TR 80001-2-1：2012  并入医疗器械的IT网络的风险管理应用。

国家漏洞数据库(NVD; https://nvd.nist.gov/)。

常见漏洞披露(CVE; https://cve.mitre.org/).。

常见缺陷列举(CWE; http://cwe.mitre.org/index.html) 。

常见缺陷评分系统(CWSS; http://cwe.mitre.org/cwss/cwss_v1.0.1.html) 。

常见攻击模式列举与分类(CAPEC; http://capec.mitre.org/)。

常见配置列举(CCE; https://nvd.nist.gov/cce/index.cfm) 。

常见平台列举 (CPE; https://nvd.nist.gov/cpe.cfm) 。

如果器械的设计、部件、制造方法或适用症被视为发生了重大变更，这种情况下将会需要提交上市前通知（510（k））（见21 CFR 807.81（a）（3））。

ISO/IEC 29147:2014: 信息技术——安全技术——可能对制造商有用资源的漏洞披露。

ISO/IEC 30111:2013: 信息技术——安全技术——漏洞处理程序。

见21 CFR第820部分第30（g）条，设计控制。

请注意，制造商和使用机构可能有除FDA来源以外的额外上报要求。

请参阅FDA指南，“在医疗器械召回中区分医疗器械增强”。 (http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM418469. pdf)

见21 CFR 806.10(f)。

见21 CFR 820.100，纠正措施和预防措施。

见21 CFR 7.42，修复计划元素的召回策略

见21 CFR 7 （b）（3）——有效性检查。

见21 CFR 814.3，也请参阅FDA网页， “PMA Supplements and Amendments” (http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/HowtoMarketYourDevice/PremarketSubmissio ns/PremarketApprovalPMA/ucm050467.htm).

欲了解更多信息，请参阅网页，“特殊器械标识——UDI”http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/UniqueDeviceIdentification/ 。

见21 CFR 814.39。

“通用安全漏洞评分系统”（3.0版），评估计算器（https://www.first.org/cvss/calculator/3.0）。

美国国家标准与技术研究院，“风险评估的实施指南”，NIST 特种出版物，800-30，第1版（http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-30r1.pdf）。

美国国家标准与技术研究院，“联邦信息系统和组织的安全与隐私控制”，NIST特种出版物800-53，第4版，附录B（http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r4.pdf）。

见 21 CFR 820.30(g)。

FDA已经认可ISO/IEC 29147:2014：信息技术——安全技术——漏洞披露

ISO/IEC 30111:2013: 信息技术——安全技术–漏洞处理程序