行业指南

# 一般/特定

# 预期使用

文件发布日期：1998年11月4日

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械与放射健康中心 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交至美国食品药品管理局器械与放射健康中心(HFZ-470) ，医学博士Daniel Schultz，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市企业大道9200，邮编20852。在文件进行下一次修订或者更新之前，本局将不会依据意见行事。关于本指南的使用或解释的问题，请致电301-594-5072与医学博士Daniel Schultz上校联系。

额外副本

CDRH的网页：http://www.fda.gov/cdrh，或者拨打电话1-800-899-0381或301-827-0111进入CDRH资源索取自动回传系统，请在听到提示后输入文件架编号499。

一般/特定预期使用行业指南

## 引言

本指南1文件确定了美国食品药品管理局(FDA) 认为在决定何时将特定使用适应症合理地包含在医疗器械2的一般使用适应症中的一般原则，以确定《联邦食品药品和化妆品法案》(《法案》) 第513(f) 节或第520(l) 节中的实质等同性。本指南是按照《法案》根据1997年《美国食品药品管理局现代化法案》(FDAMA) 第206节新增的章节第513(i)(1)(F) 节颁布的。

医疗器械制造商可能寻求若干具体的解释，以便为一般使用的上市前通知已获批准的合法上市器械增加一个特定的使用适应症。在某些情况下，技术可能会促使制造商决定要求增加特定的使用适应症；对器械的“较小”技术变化可能使其更适用于一个特定的使用适应症，而不太适用于其他用途。或者，新的竞争器械可以进入具有特定权利要求的市场，导致没有该权利要求的器械的市场份额遭受潜在的损失。有时，特定预期用途的标识是医疗器械在市场销售后的演变结果。当医疗界采用一种特定的使用适应症作为常规做法时，出于责任和报销的目的，制造商和医生希望在标签上出现这种特定的使用适应症。

## 目的

本文件的目的是帮助医疗器械制造商了解FDA使用的原则，以确定为准许具有一般使用适应症的营销的医疗器械增加一个特定的使用适应症是否会触发提交PMA的需要。本指南旨在帮助制造商回答以下问题：在什么情况下，具有新的特定使用适应症的器械可能被发现实质上等同于用于一般使用适应症的合法上市器械？相反，特定的使用适应症何时成为需要提交PMA以确定器械的安全性和有效性的新的预期用途？3

______________________________

1本文件旨在提供指南。本文件代表了管理局对上述内容的思考。本文件不为任何人或就任何人创建或授予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令、法规或二者共同的要求，则可以使用该方法。

2请注意，在器械上增加特定用途可能会导致产品被认为是组合产品，或者需要其他FDA中心在生效日期为1991年10月31日的中心间协议中提供。在这种情况下，本文件未涉及的管理问题可能适用。

3 第二个相关问题是，一般用途中的特定预期用途何时不需要提交任何形式的，即被认为是在现行510(k)项下已经准许的用途？本文件不会直接讨论这个问题。在题为“决定何时提交510(k)以变更现有器械”的ODE指南中提供该决定的指导。

本指南不会提供明线规则来回答这些问题。FDA认为，它不能制定这样的规则，而不会影响FDA评审员考虑重要的公众健康和管理因素的能力，这些考虑对于进行适当的分类决定是至关重要的。因此，本指南的目的是说明决策程序及其在法律和机构实践中的决策依据。

本指南也不构成新的或单独的SE / NSE决策程序。这个程序在其他机构指南(见蓝皮书备忘录＃K86-3，《510(k)实质等同性决策程序》) 中得到了解决。相反，本文件通过说明FDA在决定增加特定使用适应症是否改变已经上市的、具有一般使用适应症的产品的预期用途时考虑到并且要求批准PMA的标准，为申办方提供了指导。

关于FDA评审员在510(k) 评估中使用了多年的510(k) 流程图(K86-3) 的条目＃4，提出如下问题，“在[适应症]中的差异是否改变了预期的治疗/诊断效果”，并指导FDA评审员“考虑对安全性和有效性的影响”。因此，这项一般/特定指导并不会对审查程序增加新的审查程度；相反，它阐述了FDA目前使用的因素来评估从一般到特定使用的变化对安全性和有效性的影响。

## 定义

就本指南而言，使用下面列出的“一般到特定”和“特异性等级”的定义。

### 一般到特定

从一般到特定使用适应症的变化定义为：任何医疗器械使用适应症的特异性等级的拟定增加。器械的使用适应症从一般到特定的变化通常会导致比已批准或准许的一般用途范围更窄的使用适应症。这种变化或额外的适应症通常将缩小关于功能、目标人群、器官或器官系统、组织类型、疾病实体或分析物方面的使用适应症。

特异性等级

特异性等级定义为：使用医疗器械的建议的使用适应症的定性排序。诊断和治疗器械的特异性等级按照从一般到特定的特异性的增加可以分为以下几类：

#### 诊断医疗器械的特异性等级：

1. 物理参数(如图像、心率等) 或生物化学参数(如分析物) 的识别或测量

2. 新的或特定目标人群(如一定年龄范围内的妇女、儿童) 或解剖位置(如脑部MR)的识别

3. 测量(如诊断、筛查)的临床使用的识别

4. 识别或暗示对临床疗效的影响 (如筛查性乳房X光检查会降低乳腺癌的死亡率)

#### 治疗(包括预防) 性医疗器械的特异性等级：

1. 功能(如切割)识别

2. 组织类型(如软组织) 的识别

3. 器官系统(如胃肠道)的识别 或特定器官(如肝脏) 的识别

4. 特殊疾病实体(如肝转移灶切除)或目标人群的识别

5.  识别对临床疗效的影响 (如使用医疗器械可提高化疗持久完全缓解的发生率)

## 监管背景

对于非免除上市前通知(510(k) ) 并且不需要上市前批准的产品，只要将医疗器械引入美国商业分销 (21 CFR 807.81) ，就需要提交510(k)文件。此外，当合法上市器械在设计、组件、制造方法或预期用途(21 CFR 807.81(a)(3)) 中进行大幅修改时，需要510(k) 文件。在任何情况下，510(k) 提交文件的审阅是FDA专家如何确定该器械是否实质上等同于(SE)要进行比较的上市前通知已获批准的器械。

510(k) 审查程序要求FDA确定医疗器械的适当分类。确定为与上市前批准的III类器械的合法上市器械实质上等同的器械被归类在与上市前通知已获批准的器械相同的监管类别中，并且可以在收到FDA的许可后进入市场。确定为实质上等同于符合上市前批准要求的III类器械以及被确定为与上市前通知已获批准的器械实质上不等同(NSE) 的器械被归类在III类中。除非重新分类为I类或II类，否则这些器械不能在没有经过批准的PMA或完整的产品开发协议的情况下上市。根据《法案》新增的第513(f) (2) 条，宣布了NSE的器械申办方可能会对其器械的自动III类指定进行FDA评估。

FDA已经发布了阐述了实质性等同性决定的程序的指导性文件。关于FDA510(k) 决策程序的指南载于蓝皮书备忘录＃K86-3(http://www.fda.gov/cdrh/k863.html) 中。关于FDA关于作出对合法上市器械进行修改的510(k) 许可要求的决定的指南载于蓝皮书备忘录＃K97-1((http://www.fda.gov/cdrh/ode/510kmod.pdf 或 510kmod.html)中。虽然这些指南文件提供了有关FDA关于一般/特定用途的决策程序的信息，但是国会通过FDAMA § 206指出，FDA应对评估是否使用新的适应症的方法提供额外的指导，这似乎属于上市前通知已获批准的合法上市器械的预期用途的范围，然而这是一种需要提交PMA的新预期用途。

蓝皮书备忘录＃K86-3进一步指出，中心根据这些差异可能引起的安全性和有效性问题来评估使用适应症的任何差异。本指南还指出，一些适应症的修改将被认为是一种新的用途，“即使新器械的预期效果与上市前通知已获批准的器械的预期效果非常相似。”蓝皮书备忘录指出，使用适应症的轻微修改可以明显改变上市前通知已获批准的器械的预期用途。

还应指出的是，FDA已经收到前国会直接涉及1976年《国际和国外商业委员会关于医疗器械修正案报告》(参议院报告)中的实质等同性问题的指南：

委员会认为，在必要时应该狭义地解释术语“实质等同性”，以确保器械的安全性和有效性，但是当新器械和上市器械之间的差异与安全性和有效性无关时则不对这一术语进行狭义解释。

## FDAMA

参议院委员会报告在最后的FDAMA《法案》之前指出：“[关于一般/特定用途的]这一澄清是重要的，因为FDA尚未为提交上市前通知的人建立可依赖的统一的模式。”(S. Rept. 105-43, 48 (1997) ) 。给出两个具体的示例可能有助于我们了解需要解决一般/特定用途的问题。

第一个示例，引用于1997年参议院报告中，涉及通过将性传播疾病预防的一般使用适应症作为标示为防止艾滋病毒传播的避孕套的断言来确定避孕套的实质等同性。这是这样一种情况，即将首当其冲的潜在的公众健康利益、既定的药物安全性和相同的作用机制与关于可用数据的有效性等级的关注点进行了比较，以确定510(k) 是该适应症的适当管理途径。 参议院的报告得出如下结论，“[T]他的决定具有完美的公众健康意义，尽管事实上与《1976年医疗器械修正案》和艾滋病病毒之前标记的一般用途在当时是不详的。”(S. Rept. 105- 43，第48页) 。

第二个示例，引用于蓝皮书备忘录＃K86-3中，涉及一开始就准许用于术中从身体中去除组织和液体的电动抽吸器。这些器械的新版本被提交给FDA，以便被准许用于体形塑造的“脂肪吸吮去除术”。在此示例中，FDA确定这是一种的新的预期用途，并且需要提交PMA。导致FDA作出此决定的关键因素包括：

- 该器械执行的抽吸过程旨在达到使用该器械的预期手术疗效，而不是旨在协助执行手术的医生。这种手术疗效会影响大量希望增强身体形象的“健康”患者，但这从未通过临床试验证实。

- 抽除大量的身体脂肪会引起安全性和有效性问题，这些问题不是由修改前的抽吸器的标签构成的，例如，可能的代谢变化，以及当从该区抽除的脂肪超过皮肤收缩能力时对皮肤造成的永久皮囊。

根据这些风险、利益和临床终点的主要差异， FDA得出如下结论，对于确定是否能合理保证该器械就此预期用途而言是安全有效的，提交PMA是必要的。

## 决策标准

作为关于FDA决定一般/特定预期用途的实质等同性或非等同性的决策过程的指导，提供了以下标准。标准清单不应该被认为是包罗万象的。该清单也不应被视为可用于计算特定疗效的量表。相反，这些标准应被视为重要的起作用的因素，适当使用时，有助于FDA始终如一地达成与医疗器械的安全性和有效性相关的合理的管理决定。这些标准应该与本文件前面所述的“特异性等级”4相关。

4请参阅“定义”中的“特异性等级”部分。

1.	风险 - 特定用途是否引入了通常与器械一般用途无关的新风险？

2.	对公众健康的影响- 特定用途对公众健康的影响是否要比该器械的一般用途大得多？对公众健康的影响的差异可能是由于目标人群的变化造成的。这些变化可能具有数量化维度，但是由于在如何使用该器械方面 (如诊断与筛查、软组织切割与乳腺癌治疗)具有主要的性质差异，它通常也会影响安全性和有效性。

3.	知识库 –是否有一个机构可以向FDA提供有关反映医学界现有理解（即特异性较强的用途是一般用途的一个子集，而不是一个新的预期用途）的建议特定用途的证据？这种证据可以从医学文献和实践指南等来源获得。

4.	终点 -用于评估一般用途的性能或临床终点(如切除组织的能力以及STD的预防等) 在多大程度上适用于特定预期用途？

5.	工具或治疗？ - 医生在多大程度上需要使用器械来执行任务(如解剖刀) 而非“用于”治疗(如额外的体外冲击波碎石机)？

6.	辅助治疗 - 一般使用不常用的另一种产品在多大程度上需要与器械结合使用以便安全有效地实现特定用途？

7.	设计变更 - 医疗器械的修改在多大程度上可促进特定用途，并使其更不适用于一般用途的其他方面？

通常在确定具有特定使用适应症的器械实质上等同于一般用途器械的一般用途范围内的特定用途包括：

- 指定特定临床学科的一个子类并且治疗类型或程序相似的使用适应症(见下文，示例7) ；

- 指定不适用于特定疾病实体的诊断或治疗的特定解剖部位或组织类型的使用适应症(见下文，示例4) ；

- 指定更广泛的人群范围内的狭义目标人群的使用适应症(见下文，示例2) ；及，

- 通过大量使用相关知识或经验的迹象表明，特定用途在临床社区定义的器械一般用途的公认的参数的范围内的使用适应症(见下文，示例7)。

通常不在确定实质等同性的一般用途范围内的特定使用适应症包括：

- 涉及特定疾病实体的诊断、治疗或预防的使用适应症，特别是在此类实体具有通常与器械的其他一般用途无关的临床意义时(见下文，示例1、5、8) ；

- 假定特定的临床疗效的使用适应症，特别是结果可能影响对标准实践以外的患者管理时(见下文，示例6)  ；

- 提供了一种新的并且对患者管理有显著影响的诊断信息或治疗方案的使用适应症(见下文，示例3) 。

## 示例

如下给出了FDA关于510(k) 提交文件的决定的示例，这些文件编制的目的是为了确定标记有特定使用适应症的新器械的实质等同性，以便用于标记为一般用途的合法上市器械中。FDA认为，这些示例将有助于说明其在本备忘录中对上述标准和特异性等级的考虑和应用。

#### 诊断器械

体外诊断

  - 因子VII测定

- 一般使用适应症 - 已知或疑似因子VII缺乏症患者因子VII的定量测定(鉴定或评估一组罕见遗传病患者)

- 特定使用适应症-因子VII测定作为中风的疗效预测标志物(对大量有中风危险的无症状成人使用相同的试验)

- 测定：NSE

- 主要标准：

- 风险 - 特定用途可以根据现行实践指南，针对严重神经系统损伤或死亡风险的人群进行额外的创伤性诊断研究和/或治疗方式。

- 对公众健康的影响 - 旨在预测中风的器械对公众健康的影响远大于旨在测定个人和广大公众的因子VII缺陷的器械。

- 知识库——在已出版文献中新的使用适应症没有得到明确的描述，其他来源的临床信息也不可用。

2.	幽门螺杆菌的IgG测定

- 一般使用适应症 - 确定已知或疑似消化性溃疡患者

- 特定使用适应症 - 确定已知或疑似患有幽门螺杆菌的小儿消化性溃疡患者

- 测定：SE

- 主要标准：

- 风险-没有证据表明，特定用途适应症的风险状况与一般使用适应症有很大不同。

- 知识库 - 关于在不同年龄组中使用此试验的大量知识。

#### 体内诊断

3.	超声诊断

- 一般使用适应症-软组织评估

- 特定使用适应症-帮助鉴别乳腺良恶性病变

- 测定：NSE

- 主要标准：

- 风险：在一般的超声研究中，假阴性研究导致乳腺活检延迟的风险远远大于一般的超声研究中的假阴性的风险。

- 对公众健康的影响-由于乳腺癌是美国妇女发病和死亡的主要原因，可疑疾病管理范式的任何变化都可能对公众健康产生深远的影响。

- 特异性等级：从一般用途(评估软组织) 到特定推荐到活检或不活检的变化是一个重大变化。新确立的使用适应症与其他超声适应症有着质的区别。

4.	超声诊断

- 一般使用适应症-软组织评估

- 特定使用适应症 -小面积软组织部分(如肌腱、神经等) 的辨别

- 测定：SE

- 主要标准：

- 风险：特定使用适应症不会对一般使用适应症造成重大风险。

- 特异性等级：特定使用适应症仅仅是可以用改进的超声技术来评估的解剖细节类型的陈述。因此，如上所述，它将构成特异性等级的最小变化。

#### 治疗器械

5.	冷冻治疗妇科病

- 一般使用适应症 - 妇科病组织切除

- 特定使用适应症-子宫内膜切除(超声引导)

- 测定：NSE

- 主要标准：

- 风险：超声引导下切除整个子宫内膜和子宫肌层的一部分的相关风险远远大于切除子宫颈孤立性病变和更多其他限制性妇科异常。

- 对公众健康的影响：异常子宫出血的妇女为一个庞大的群体，估计有数十万妇女。目前，这些妇女在直视下接受手术治疗。使用明显不同的技术和在非直视下旨在治疗庞大的妇女群体的器械对公众健康的潜在影响是相当大的。

- 知识库：与目前出版的文献中广泛报道的冷冻手术的其他妇科应用截然相反，这种使用适应症的为数不多的证实文献可追溯到二十至三十年前，报告初步调查或本质上只能算是轶事。

- 终点：大多数冷冻手术程序的终点是确定病变的物理破坏，而不是月经期出血水平的功能降低。 因此，用于评估该特定适应症的安全性和有效性的测量与用于评估其他冷冻手术适应症的测量完全不同。

6.	泌尿外科射频治疗仪

- 一般的指征 - 泌尿外科软组织切除

- 特定使用适应症 - 前列腺癌的治疗

- 测定：NSE

- 主要标准：

- 终点：该使用适应症的临床终点是患者在前列腺癌治疗期间的健康状况，而不是泌尿组织的切除。

- 风险：该治疗仪用于这种适应症的使用方式是治疗局部前列腺癌的护理标准的重大改变。这种改变产生的风险与一般使用适应症无关。

- 对公众健康的影响：由于前列腺癌是男性常见且致命的癌症，治疗这种疾病的器械将对公众健康产生重大影响。

7.	经皮血管导管

- 一般使用适应症 - 提供达到血管诊断/治疗的途径

- 特定用途适应症 - 提供达到神经血管诊断/治疗的途径

- 测定：SE

- 主要标准：

- 风险：器械的安全性和有效性与这两套适应症的大小、形状、灵活性和生物相容性有关。

- 知识库：有关这些类型的导管在神经血管系统以及其他脉管系统中的广泛使用的临床资料。

8.	受激准分子激光器

- 一般使用适应症-切割、凝固软组织

- 特定使用适应症 - 用于治疗近视的光性屈光性角膜切削术(PRK)

- 测定：NSE

- 主要标准：

- 风险：与此特定使用适应症相关的视力损伤的风险与全身组织切除无关。

- 对公众健康的影响：因为近视是影响到数百万人，包括儿童和青少年的非常普遍的一种情况；严重的视力损伤是如此深刻的障碍，准许用于这种用途的器械对公众健康的影响是显着的。

- 终点：视力终点对于此使用适应症是唯一的。用于评估其他激光应用的方法均不适用。

9.	二氧化碳激光

- 一般使用适应症 -紧致换肤

- 特定使用适应症 -除皱

- 测定：SE

- 主要标准：

- 特异性等级：特定使用适应症与一般使用适应症非常相似。

- 终点：终点非常相似，即将肌肤修复到原始状态。

应该指出的是，510(k) 的特定使用适应症的绝大多数提交文件被整理为实质上等同于具有一般用途的上市前通知已获批准的合法上市器械。一些提交文件在整理前需要提供临床数据。以上列举的示例包括一些尚未发现实质等同性的相对较少的病例，以说明FDA可能进行NSE测定的一系列情况。

## 结论

与特定与一般适应症相关的实质等同性的测定通常是困难和复杂的。 影响这些测定的因素有很多种。 这些因素因器械而异，并且随着时间的推移也会随着特定器械的变化而变化。 本文件试图阐明其中的一些因素，以协助制造商进行研发工作。 制造商可以通过直接与相关的ODE部门联系，通过提交510(k) 或提交之前获得进一步的指导。