医疗器械患者标签指南；

行业和FDA审查者最终指南

### 文件发布日期：2001年4月19日

本文档取代2000年3月3日发布的《医疗器械患者标签指南草案》。

#### 美国卫生和人类服务署

食品药品监督管理局

器械和放射卫生中心

标签研究和政策开发分部

器械用户项目和系统分析部

卫生和行业项目办公室

前言

# 公众评论

为便于本机构收集评论和建议，评论和建议可以随时提交至食品药品监督管理局，人力资源和管理服务办公室，管理系统和政策司，案卷管理科（5630 Fishers Lane，ROOM 1061（HFA-305），Rockville，MD，20852）。提交建议时，请引用本指南文件的准确标题。对文件进行再次修订或更新前，本机构不会针对评论采取行动。

本指南的使用或解释相关问题，请联系Paula Silberberg，电话301-796-5844或电子邮箱paula.silberberg@fda.hhs.gov.

# 其他副本

其他副本可从互联网获取，网址http: //www.fda.gov/cdrh/ohip/guidance/1128.pdf.您还可以向dsmica@fda.hhs.gov发送邮件请求以接收本指南的电子副本，或向301-847-8149发送传真请求获取打印副本。请使用文件编号（1128）注明您所要求获取的指南。其他信息请参见http: //www.fda.gov/cdrh/humanfactors.html和http: //www.fda.gov/cdrh/designlabel.html

目录

#### 前言：	5

本指南的目的是什么？	5

什么是医疗器械患者标签？	5

医疗器械患者标签为什么重要？	6

医疗器械患者标签中可能包括哪些一般类型信息？	6

何时应使用医疗器械患者标签？	7

通常不需要医疗器械患者标签的情况有哪些？	9

确定发布医疗器械患者标签的方法时需要考虑什么？	9

#### 医疗器械患者标签的建议内容：	11

确定顺序和内容：	11

目录：	11

术语表：	11

#### 描述性信息：	12

器械用途（使用适应症）：	12

器械说明：	12

不得使用该器械的情况（禁忌症）：	12

风险和获益：	13

器械的预期和器械相关程序：	15

一般警告和注意事项：	15

需要遵循护理方案的重要性：	16

#### 操作信息：	16

设置说明：	16

检查程序：	17

操作说明：	17

需要监测器械活动的重要性：	17

清洁说明：	18

维护说明和应进行维护的人员：	18

储存说明：	18

预期故障时间和模式及其对患者的影响：	18

关于如何安全处置器械的说明：	19

关于附件的说明：	19

关于相关、附加器械的说明：	19

#### 故障处理信息：	20

故障处理：	20

#### 其他信息	20

临床研究：	21

疾病和自我护理信息：	21

不良事件：	21

担保：	21

旅行或国际使用：	22

索引：	22

#### 打印日期：	22

用户辅助信息：	23

附录A	可读性：	23

附录B	为提高理解性的书写：	25

附录C	文本外观：	35

附录D	图形外观：	37

附录E	警告和注意事项：	39

附录F	预测试：	44

#### 检查表总结：	46

参考文件：	48

顺序：	48

风险和获益：	48

其他信息：	49

用户辅助信息：	49

可读性：	49

为提高理解性的书写：	50

文本外观：	51

图形外观：	51

警告和注意事项：	52

预测试：	54

可用性测试：	54

医疗器械患者标签指南

本文档旨在提供指南。其代表机构对该主题的当前见解。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对美国食品药品监督管理局（FDA）或公众产生约束。如果替代方法可以满足适用的法律和法规要求，则可使用该方法。

# 前言：

## 本指南的目的是什么？

本指南具有双重目的：

- 辅助生产商进行开发，和

- 辅助中心审查者进行其对医疗器械患者标签的审查和评价，

以有助于让患者（或护理患者的家庭成员或其他非专业人士）理解使用。

本指南采用了针对于生产商的书写风格，因为他们将开发医疗器械患者标签。

把专业标签翻译为通俗语言时，请注意确保其没有改变预期的适应症、禁忌症、警告和注意事项，也未改变专业标签中的其他部分。通俗翻译版也应提供对不良事件和器械风险获益的客观描述。不得引入专业标签中没有的新声明。器械标签设计整个审查过程。

因此，您应负责确保患者标签与最终专业标签相一致。

## 什么是医疗器械患者标签？

医疗器械患者标签是针对患者或非专业护理者的所有器械相关信息。其旨在帮助确保器械安全有效地使用。本标签可与治疗、恢复、诊断或美容器械相关。

医疗器械患者标签以很多格式提供，例如，患者手册、患者宣传册、用户手册和录像带等。本标签旨在与或不与相关专业咨询一同提供或发放给患者或其非专业护理者，供其使用。医疗器械患者标签可能与旨在仅供医师操作的器械、医师和患者或非专业护理者均可操作的器械、以及仅供患者或其非专业护理者操作的器械一同提供。

## 医疗器械患者标签为什么重要？

医疗器械患者标签对于确保很多（但非全部）器械的有效和安全使用至关重要。用患者或其非专业护理者可以理解的语言，向其告知关于器械正确使用、风险和获益的信息。

医疗器械患者标签可辅助患者或其非专业护理者理解该器械；器械操作、护理和维护；器械与人体接触以实现用途的方式；器械在患者护理方案中的地位和用途；以及任何安全性或处理问题。

患者标签对于所有由非专业用户操作的器械而言均很重要。为使器械能够安全有效，需要用于操作器械的充分指导。例如，由于更多患者在家中使用复杂的医疗器械，因此医疗器械患者标签在更好地传达给非专业人士如何操作器械中非常必要。

## 医疗器械患者标签中可能纳入的一般类型信息是什么？

医疗器械患者标签中可能纳入的信息有两大类：

- 风险／获益信息；和

- 使用说明。

风险／获益信息是患者在决定使用器械或已将器械用于自身时需要的信息。该信息也允许用户认识到器械的潜在问题。其可能包括（如对该器械适用）：

  - 告知该器械和其用途的充分描述性信息，

  - 哪些患者类型和情况下不宜选择该器械，

  - 器械使用相关的对患者或环境的风险和益处，

  - 关于维护器械或识别器械相关潜在问题的信息，

  - 可用的替代治疗和诊断选择，和／或

  - 使人员能够做出关于器械的知情决策的其他信息。

应提供包括具有初步或完整风险／获益信息的患者标签的器械可能为：植入后没有外部患者接口的植入物，或患者主动参与选择的处方诊断或治疗器械（如，激光眼科手术、碎石术、人工晶状体等）。

使用说明为在设置、使用、清洁、故障处理和保存器械时应遵循的操作步骤。本信息包括关于器械的“使用方法”。

可能有包含使用说明等在内的患者标签的器械指的是那些需要患者或非专业护理者设置、操作、清洁等的器械。可能包括抽吸设备、静脉输液泵、物理治疗设备或经皮电神经刺激（TENS）器械等。

很多类型的医疗器械的医疗器械患者标签既有可有风险／获益也有使用说明信息。

## 何时应使用医疗器械患者标签？

只要标签可为患者或非专业护理者带来获益时，均应提供医疗器械患者标签。患者或非专业护理者从本标签中获益的方式为增加对器械的了解。而对器械了解的用户按照您的预期使用器械的可能性更大。

应了解目标受众的信息需求，以确定患者标签是否必要。受众是否需要或想要具体信息？该器械是否有特有的信息（如，诊断测试）需要向患者解释？受众是否已了解该信息？

以下示例阐明了应考虑开发患者标签的情况。这些情况按照获益／风险信息和使用情况进行分组。

如果需要患者或非专业护理者做出以下行为，应考虑开发风险／获益信息。

- 提供患者健康信息，以帮助其卫生保健执业医师决定是否使用器械对疾病进行预防、治疗或诊断（如，磁共振成像（MRI））；

- 在相似器械程序中进行选择；

- 参与决定是否进行涉及该器械的操作；和／或

- 理解器械对患者或他人的作用或影响（如，矫形棒、螺钉和固定器械；遗传筛查）。

如需患者或非专业护理者做出以下行为，应考虑开发使用说明。

- 维护器械；

- 监测和报告器械操作或输出（如，起搏器、血糖监护仪）；

- 向他人，如护理患者另一疾病的执业医师，解释器械的操作；

- 向他人解释患者的医疗情况，如非专业护理者或其他人在使用器械期间需要理解护理要求或与护理相关的生活方式的改变时。

- 了解如何改变其生活方式或护理方案，以正确整合器械的使用；和／或

- 了解如何安全地处置器械。

如需要患者或非专业护理者做出以下行为，应考虑同时开发风险／获益信息和使用说明。

- 操作、解释和操纵器械（如，可编程的植入物、家用早孕检测盒、造口术供应品等）；

- 知道如何小心使用器械，如理解警告、注意事项和禁忌症的基础；和／或

- 协调进行疾病的预防、治疗或诊断（如，用于骨密度扫描的制备品、药物滥用测试试剂盒等）。

## 什么情况下不需要医疗器械患者标签？

通常在以下情况不需要医疗器械患者标签：

- 患者不可能从标签获益。典型情况如下。

  - 器械是卫生保健执业医师的一种工具，患者不参与器械选择。

  - 器械是卫生保健执业医师的一种工具，患者对该器械没有控制或访问权。

  - 患者不会提供有用的信息，例如对材料过敏或方案，或处理器械使用后遗症的能力等帮助卫生保健执业医师选择或使用器械的信息。

这些类型器械的示例包括血泵、手术刀或其他手术器械。

- 紧急情况下与允许使用标签的风险超过了患者从患者标签获益的可能。典型情况如下。

  - 时间紧迫，患者、家庭成员或非专业护理者帮助决定是否使用器械或在几种器械或操作中进行选择与不参与这些活动相比风险更大。这种情况下，卫生保健执业医师会控制患者了解、选择和决定的权利以对其进行谨慎护理。

示例包括在意外情况下和术中需要使用的器械和器械程序。患者没有机会在该程序前阅读患者标签，例如在使用一些导管或引流管的情况下。

## 确定分发医疗器械患者标签的方法时，需要考虑什么？

为了增加患者获取及患者或护理者阅读患者标签的可能性，请考虑：

- 何时应提供患者标签？

- 必须有中间人，如卫生保健专业人员或提供者传达患者标签，还是可以直接将其提供给患者？

- 如果涉及中间人，在传达给患者时是否有任何逻辑困难，以及是否可以克服这些困难？

- 阻碍患者标签到达患者手中的因素有哪些，解决这些阻碍的方案是什么？

如果您已建立网站，请考虑将患者标签置于网站上，以帮助患者获得最新的信息。

在对目标受众进行预测试期间，可询问受众更倾向于哪种分发方法，并评估他们过去在患者标签分发方面的经验。（参见附录F预测试。）

医疗器械患者标签的建议内容：

## 确定顺序和内容：

我们对以下患者标签中使用的标题的顺序和内容提供建议。该信息的大部分内容提取自FDA关于卫生器械标签的草案报告：患者和非专业护理者的“医疗器械信息和标签需求，定性研究结果。”（参见参考文件-顺序。）

医疗器械患者标签的应使用合乎逻辑的简要、简单、明确的语言，重点指导用户获取所需信息，以满足当时的需要。内容应按照符合预期用户逻辑的方式排序，首先显示最重要的信息。请注意，本建议顺序将相似的信息归为一组（区块），参与FDA医疗器械患者标签焦点小组的人员称他们喜欢该组织技巧。（参见参考文件-顺序。）

患者标签中没有“适用一切”的方法可用，故内容（有时顺序也是）可能根据医疗器械患者标签的目标受众和用途而有所不同。并非以下所有标题均适用于所有医疗器械标签。

例如，仅显示风险／获益信息的医疗器械患者标签可能不包含与使用适应症相关的信息。

通过预测试，例如焦点小组，您可有系统地总结目标受众对您具体医疗器械患者标签内容、顺序和格式的反应。同样，您可在您的预测试中发现，对建议的标题使用不同措辞是适当的。（参见附录F预测试。）

## 目录：

如果医疗器械患者标签较长和／或复杂，请纳入目录。这可帮助读者快速轻易地找到所需的信息。

## 术语表：

如果使用了术语表，请将其放在目录后以引起读者注意该属于表是为了提供帮助。无论是否使用了术语表，文本中均应给出定义。

## 描述性信息：

### 器械用途（适应症）：

简要描述FDA认证或批准的适应症。

### 器械说明

给出器械、其零件和附件的简要物理描述。图解可能是描述器械最简单最清楚方式。图解中所示的所有器械部件，例如开关、转盘和仪表，均应使用数字、字母或词语进行标明。每个标签项目的功能或目的均应在本章节的文本中简要说明。同样，请列出器械材料，以便有超敏反应的患者可以轻易识别出其风险。

### 不得使用该器械的情况（禁忌症）：

告知不得使用该器械的情况（禁忌症）。禁忌症为不得使用该器械的情况，因为使用风险明显超过任何可能的获益。可能在某些人中，器械不得使用的原因是由于其健康状态。例如，妊娠期妇女可能禁用某器械。

列出已知和可合理预见的危险，而非理论可能性。例如，如果尚未证明对器械中材料有超敏反应，则不应视作禁忌症。然而，如果对材料的超敏反应尚未得到充分研究，和／或尚未得到科学记录，请明确声明该信息。

器械使用的禁忌症可包括：

  - 患者与器械接触时，已证明对某种材料有超敏反应，

  - 由于患者特征（例如，年龄、性别、伴随疗法、疾病状态、健康状态），受到伤害的风险巨大，

  - 持续使用会面临不可接受的有害不良事件。

### 风险和获益：

患者必须对器械相关的影响和预期有彻底理解以做出对医疗器械的知情选择。我们将其描述为“风险／获益”信息，因为决策制定过程通常涉及权衡正面和负面影响及预期。这是一个整体概念，可包括一系列特定类型信息，取决于器械和目标受众。

适用于医疗器械患者标签的风险／获益信息的目标是，使用对患者有意义的方式，为患者提供关于器械或操作相关的风险和获益信息。通过有效且有意义的方式向用户传达的风险和获益信息应可辅助用户决定使用一种器械或接受使用器械进行的操作，或鼓励用户根据标签使用该器械。

#### 开发风险／获益信息的一般指南：

  - 对患者关于其个人风险的关注问题，或器械使用和处置导致的任何环境或社会风险进行预料和应对。

  - 对可能引起恐惧与焦虑的消息进行小心措辞。

  - 明确告知患者避免风险的明确做法。

  - 清楚明确地描述风险和获益。

  - 如可能，请使用相同方式（如，定性或定量）描述获益和风险信息。

  - 在风险消息中表现积极。例如，声明可以让患者克服风险的方法。

（例如，“罕见情况下，接触区域可能出现汗水皮疹。如果出现汗水皮疹，请取下硅胶片数天，然后再次开始…。”）

  - 权衡风险和获益信息。显示真实的风险和获益信息，不试图影响患者。

  - 对风险消息进行预测试，以表明它们如何起效。（参见附录F预测试。）

  - 使用图解和其他可视材料传达风险信息。应使用足够丰富的色彩，以吸引注意力，并使视觉图一目了然，便于理解。将视觉信息与包含主要信息的简短文字相结合，可以有助于确保更准确地解读风险信息。

  - 使用风险比较，对相似或紧密相关的风险进行比较，告知教会人们风险相关信息。

风险消息的内容：

风险消息应密切反映目标受众的观点、技术能力和关注问题。消息应：

  - 纳入人们可以采取的具体行动，即使只是告诉他们去哪里获得进一步的信息或协助。

  - 避免使用含糊或不常见的术语描述风险（例如“有些女性”、“四倍”、“终生风险”）。词语选择极大地影响着人们如何处理风险信息（例如，“风险”会引起警觉，“机会”会降低警觉）。

  - 尊重受众，考虑到人们的价值观、偏好和顾虑（例如，告知患者对外表的改变，如疤痕）

  - 严格以通知为目的，而非影响。

  - 如果对受众的技术知识有疑虑，请假定受众没有技术知识。

  - 显示同理心–使用阐明关怀的声明。

  - 提供事实-2至3点支持数据。

  - 使用生动、具体的图像、示例和轶事，以个人层面进行交流，使技术风险数据生动活泼。

  - 在进行比较时将比较限制为相似或密切相关的风险。

  - 注意避免无依据的结论。

  - 以客观方式提供关于决定结果的信息。

风险消息：

    - 应提供能够获得更多消息的来源。

    - 应承认不确定性，包括缺少当前可用的科学知识。

    - 应包括类比。

    - 可讨论风险性质。

    - 可纳入替代物。

    - 可讨论获益。

#### 获益消息的内容：

  - 显示客观的获益信息。

    - 注明结局。

    - 使用对患者进行理解有意义的方式估算结局的重要性。

    - 评价对个体的益处。

风险／获益信息的有效性评价：

通过对评价风险／获益信息进行测试，评价其有效性十分重要。（参见附录F预测试。）

  - 对风险和获益以及其潜在后果是否有充分认识？

  - 是否有风险和获益的知识，可以采取哪些步骤降低风险？

  - 对风险和获益的态度是什么？

  - 对风险和获益的行为是什么？

### 器械的预期和器械相关操作：

告知患者在使用器械和/或进行手术之前、期间和之后应预期什么。如适用，给出关于术后或流程后护理的说明。如果器械是由患者操作的器械，且医疗器械患者标签有“操作信息”章节，则该章节中应纳入关于应预期什么的信息。

### 一般警告和注意事项

#### 注：请参阅附录E中关于警告和注意事项相关定义、目的、内容、格式、位置和其他问题的详细讨论。

风险／获益信息概念所包含的信息为一种称为“一般警告和注意事项”的信息类型。这是用户在使用器械之前需要了解的特定危险报警信息。在标签的早期提供本信息。根据该项目的临床意义展示该信息，以帮助读者理解信息的相对重要性。读者在阅读标签中的警告和注意事项信息时，可能已经决定使用该器械。此时，用户知道总体风险和获益，但需要特定的信息来避免或减少与使用或处置器械相关的特定危害。在提供器械的风险／获益信息时，适当做法是纳入一般性警告和注意事项，其中信息可能影响器械的使用决策以及器械的实际安全使用、操作或处置。

警告和注意事项告知用户关于器械使用禁忌症以外其他危险的信息。警告和注意事项提供关于如何避免这些危险的信息，即，避开器械使用的伤害来源。

需要遵循护理方案的重要性

声明遵循医疗器械患者标签中解释的护理方案为何重要。这可帮助激励患者遵循说明。

## 操作信息：

用户需要了解要做什么、如何做和何时做。操作说明应：

- 关注如何操作器械。通常不必为非专业用户提供关于器械运行机制或器械为何如此运行的详细解释。这样会导致信息过载。

- 假定用户没有器械或医学知识和能力。

- 为任务提供逻辑上有序的步骤，并使用户意识到按顺序执行步骤的重要性。

- 声明每项任务的目的和预期结果。

- 告知用户哪些必要步骤，哪些为可选步骤。

- 以八年级或以下的阅读水平书写，以让大部分人群可理解。

- 一目了然。很多人不会再次阅读他们不懂的内容。

### 设置说明：

给出明确的设置说明。如果用户不负责设置器械，请告知用户这一点并省略设置说明。

在设置说明中为非专业用户纳入以下内容：

- 零件列表，如适用。

- 设置所需的材料和工具列表。

- 拆包说明，如适用。

- 关于如何正确处置包装材料或如何将包装返还给您以供重复使用的说明。

- 应该将器械放置在何处的指示，如桌面或地板。同时声明安装后器械是否应该保持处于一个地方。

- 任何明确与设置有关的警告或安全性说明，放置在相应的任务或指令之前。

- 设置不正确的结果。

- 按逻辑顺序对设置说明的步骤进行编号。

- 在首次使用器械之前需要特殊的准备工作，如清洁或消毒。

- 留出空间以供写入用户特定说明。

- 如果出现问题应联系的人员。您可以引导用户查看医疗器械患者标签上的帮助章节。

### 检查程序：

如果器械需要任何类型的安全性和有效性检查程序，请清楚完整地解释该过程。该任务可能与器械的目测检查一样简单。检查程序的其他示例有校准和质量控制检查。

包括：

- 何时进行检查，例如在安装时和／或在每次使用之前。

- 用于检查器械必须部件的正确功能的逐步检查程序。

- 如果检查显示器械无法正常工作，应怎么做。

- 如果出现问题，应联系的人员。您可以引导用户查看医疗器械患者标签上的帮助章节。

时钟或日历图形可能有助于向用户显示检查设备的正确时间或日期。

### 操作说明：

给出清楚易学的操作说明。这些说明应包括：

- 操作之前用户需要进行的特殊准备，例如洗手或器械预热程序。

- 任何明确与操作有关的警告或安全性说明，放置在相应的任务或指令之前。

- 操作不正确的结果。

- 按照逻辑顺序的操作步骤，以及预期结果。

- 留出空间以供写入用户特定说明。

- 如果出现问题，应联系的人员。您可以引导用户查看医疗器械患者标签上的帮助章节。

### 需要监测器械活动的重要性：

声明监测器械活动的重要性。本节解释用户需要确保器械按照应有的方式运行。举例说明为确保器械仍然正常工作要检查的内容。

例如，检查导线是否连接，导线是否损坏，电源是否供电。

### 清洁说明：

给出明确完整的清洁说明。

- 列出所需供应品。

- 给出逐步操作。

- 声明多长时间清洁一次器械。

- 告知用户清洁的目的。

- 告知用户清洁失败的结果会是什么。

- 纳入对清洁剂的适当警告和注意事项。

- 描述使用不恰当的清洁溶液或方法的结果。

- 纳入对建议清洁剂的正确处置建议，如适用。

### 维护和维护人员说明：

- 明确说明用户应负责哪些维护行为。

- 如果某个特定类型的用户（如家中的非专业用户）不负责维护，请简要地列出正确的维护操作、由谁负责，以及应该多长时间进行一次。这样，非专业用户将知道应预期发生什么，以及在没有提供适当的维护时采取行动。

- 如果有些器械维护程序由用户完成，有些由其他人完成，如生物医学工程师，则您可能希望将本节分为两部分编写。这两个部分将有助于向用户明确他们应该做什么、不应该做什么来维护器械。

### 储存说明：

明确说明适当的储存准备和储存条件。声明储存条件不当的可能导致的结果。如果长时间储存可能影响器械，请告知用户。可能需要在设置、检查、操作和维护部分纳入长时间储存的信息。

### 预期故障时间和模式及其对患者的影响：

声明器械将可使用多久。声明当器械故障时预期会发生什么。令用户了解器械的故障安全还是危险，以及对患者的影响。在医疗器械患者标签的风险和获益章节中纳入本类型信息，如适用。

关于如何安全处置器械的说明：

如适用，解释如何安全地处置器械（例如含汞器械、锐器）。包括您的回收信息、回收选择和翻新选择。

### 关于附件的说明：

如果器械附带附件或与附件一同使用，请讨论每个附件的所有适当内容区域。您可以在一份单独的附件章节或在适用的内容区域中纳入有关附件的信息。

您可能需要在医疗器械患者标签的开始部分提供一般性警告，建议用户如果使用的附件不是您所推荐的，可能会出现问题。

### 关于相关、附加器械的说明：

如果患者将在手术或操作后用到额外的器械，请在医疗器械患者标签中纳入有关附加器械的信息。描述为什么需要这种附加器械，可能会出现什么样的症状，以及任何会影响安全有效地使用主器械的附加器械的其他信息。一个典型的情况是，使用有外周线路的家用输液泵的患者也接受中心线路治疗。

## 故障处理信息：

### 故障处理：

提供一个易于查找的故障处理章节。出现问题时，故障处理有助于确定问题与器械有关还是与患者状况有关。对用户在安装、操作或维护时可能遇到的任何问题进行核预测。在故障处理章节为这些问题提供解决方案。将类似问题分组，如警告问题，并突出显示每个组的标题。突出显示可以很容易地找到每组问题及其中的具体问题。将可能危及生命的问题放在各个章节的开头。

调整该章节的格式，以便用户可以快速定位特定的问题。故障处理章节可能为一个表格，有问题症状列和措施列。

用尽可能少的词语明确描述每个问题的表现，以便用户可以容易地将描述与观察到的问题相匹配。如果器械显示错误消息，请列出这些信息及其含义。解释纠正问题所必需的步骤。除非原因对纠正措施很重要，否则不要解释问题的技术原因，这会令读者混淆。

如果用户不能或不应该试图解决问题，请提供警告或注意事项，并告知其如何获得帮助。

如果故障处理显示了患者的健康问题，而不是器械问题，请指导用户致电他们的卫生保健专业人员以获取紧急援助。

注：在本节中提供援助信息并不代表不需要单独的帮助章节。（用户帮助信息将在后面的章节中讨论。）

告知用户如何报告不良结局（不良事件）。例如，用户应报告器械的功能障碍、使用器械时的错误或使用器械造成的伤害。

## 其他信息：

有些特定类别的信息，并不是所有患者都需要其体现在医疗器械患者标签上。我们称这类信息为“其他信息”。其他信息包括临床研究和不良事件等类别。是否纳入特定类别取决于特定医疗器械的目标受众的需求。您可能希望在医疗器械患者标签的附录中纳入附加信息，

或者建议读者这可根据需要提供。例如，告诉读者拨打用户帮助免费电话、联系医生或访问互联网站点。

FDA的医疗器械患者标签焦点测试显示，一些患者喜欢所有附加信息，但大多数人更喜欢在文件末尾看到它，或者根据需要提供，以便他们可以选择阅读。（参见参考文件–其他信息）

### 临床研究：

在为患者开发临床研究信息时，无论是作为患者标签随同器械的一部分，还是作为“按需”部分，均请确保用简单明了的语言编写。

### 疾病和自我护理信息：

一些目标受众可能从疾病和自我护理信息中获益。例如，正在进行骨密度测定的患者可从关于骨质疏松症的信息中获益。

### 不良事件：

如适用，提供关于所有不良事件的信息。通过临床试验支持其应用的器械将具有关于在这些试验期间发生的不良事件的数据，并且这对器械用户可能有价值。其他器械可能具有来自其他来源的不良事件数据，例如，发表的文献或类似器械的使用经验。不良事件章节中或需要纳入其中的详细信息取决于这些数据对器械用户的益处。对于不由临床研究支持的上市前通知认证的器械，不良事件章节可能仅包括潜在的不良事件和信息来源声明。

在警告和注意事项章节或禁忌症章节中纳入可能致命的不良事件。

如适用，在不良事件列表后，通过声明指导读者阅读标签的其他章节，以获取有关这些不良事件的更多信息以及可避免这些事件的任何步骤。

### 担保：

如适用，请提供担保信息。此外，对于预期植入人体一年以上的器械，可考虑提供卡片或贴纸，列出

植入物的生产商、植入日期、型号、批号、尺寸或任何其他适当的描述性信息。患者可保留该信息，作为其个人医疗记录的一部分。

### 旅行或国际使用

如果患者可在使用器械时旅行，请提供适当的旅行使用说明。例如，告知患者医疗器械是否与外国电力系统兼容。患者将需要适配器，并可能需要变流器以转换到适当电压。同样，告知患者咨询承运人，以确认器械可通过飞机携带和／或使用。

## 索引：

如果医疗器械患者标签较长和／或复杂，提供一份索引。这可帮助读者快速轻易地找到所需信息。

## 打印日期：

将医疗器械患者标签发布或修订的日期置于可轻易发现处（如，封面或末页）。FDA要求处方器械（21CFR801.109（e））的标签应注明日期，并建议用于所有器械。

## 用户辅助信息：

设计一个明确标记的章节，针对出现器械问题时如何得到帮助，为用户提供建议。FDA的医疗器械患者标签焦点小组指出，用户会在医疗器械患者标签的末尾查看用户帮助信息，尽管除了末尾，还可将其放于其他位置。（参见参考文件–用户辅助信息）本章节应极易被用户找到。其可简单到在公司名称、器械名称和型号形成旁边放置客户服务电话。医疗器械患者标签可包括免费电话或客户服务电话，以及互联网网址。

在用户帮助信息旁留出空间，以使用适当的识别术语，为用户提供医疗设备供应商、家庭卫生保健机构、医生的电话号码，推荐处置器械人员，和／或任何其他适当的联系方式。

注：理想情况下，您的免费电话应标于器械上。

可读性：

### 定义的可读性：

附录A

可读性定义为通过书写风格达到容易了解或理解的目的。阅读包括解码和理解。读者必须能够识别（解码）医疗器械患者标签中的措辞，并理解文本的含义。我们鼓励您遵循以下指南评估和增强可读性。

### 评估可读性：

为评估可读性，可联合分析定性因素（例如，专业术语解释、精心组织）与定量因素（可读性公式的结果）。您应使用可能的代表性器械用户为样本测试医疗器械患者标签。

### 定性分析：

在文本中使用这些品质以确保读者可理解医疗器械患者标签：

- 当复杂的医学术语和专业术语在文本中首次出现时，请进行定义。

- 从用户的角度精心组织医疗器械患者标签（以用户将使用信息的方式进行组织）。重复重点并总结重要信息，以增加读者的回忆和阅读理解。当对关键点进行增强时，用户会记住该消息。

- 使用标题和问题组织章节。

### 定量分析（可读性公式）：

医疗器械患者标签的阅读水平应不高于八年级水平，即成人平均阅读水平。为预测医疗器械患者标签的阅读水平，请使用可用的可读性公式（手册或软件程序）。（参见参考文献：可读性。）

可读性公式使用语义（词汇难度）和句法（句子长度）因素预测医疗器械患者标签的可读性。如果预测阅读水平高于八年级水平，则应通过应用

写作原则以增强理解能力（参见附录B）和可提高阅读理解能力的定性因素改写患者标签。应使用这些公式预测（而非测量）文本的阅读水平。

公式不得用于编写、改写和修订医疗器械患者标签至特定可读性水平。虽然可读性公式能预测可读性，但读者必须真实阅读文本，以确定其是否可读。机械地使用简单词语替换难度较大的词并不一定可使文本更具可读性。由于损失组织和凝聚力以及损失概念的清晰性，这种文本可能变得更难理解。正如阅读专家George Klare所解释，仅靠缩短单词和句子来提高可读性就像是当你想让房子变暖时，在温度计下点燃火柴一样。温度计刻度肯定或上升，但室内完全没有变暖。

### 测试：

使用适当器械用户作为样本测试医疗器械患者标签。这是了解医疗器械患者标签是否可理解和有用的唯一方式。面向用户的测试有助于查找医疗器械患者标签可能不准确、难以理解或组织不佳的地方。由于阅读是读者与文本之间的交互过程，因此测试医疗器械患者标签与目标受众是确定受众可理解标签的最佳方式。

### 可读性总结：

使用与可读性公式一致的定性因素评估医疗器械患者标签的可读性。除公式推导的可读性外，读者的背景知识和兴趣、上下文线索（特定单词或段落周围的单词，可揭示其含义）、文本组织和改进机会也是预测医疗器械患者标签可读性的一些因素。最佳解决方案是，使用目标受众预测试医疗器械患者标签，以观察他们是否理解。

# 附录B

为提高理解性的书写：

以下原则可促进医疗器械患者标签的可读性书写。我们鼓励您遵循这些原则以增加书写理解性。

### 一般原则：

以特定类型人员的身份进行书写。

强调“需要了解”的信息。

使用具体示例阐明抽象观念。

考虑将使用该器械的人员身份：

  - 他们是老年人、残疾人或儿童吗？

  - 他们的视力或听力可能受损吗？

考虑器械可能在哪里使用。

将相似信息按组（区块）归到一起。

使用计划良好并精心组织的书写。有条理的书写可提供不时重复和周密的总结。

对最重要的几点进行重复，以增加患者回忆和理解。

对要点进行强调和总结。

使用标题和概要辅助进行组织并提供消息重复。

组织医疗器械患者标签以满足不同技能和知识需求。

- 一种方法是提供一个分段良好、重点突出的文档，其中包含目录和最期望的基本信息。将其他信息置于主文档的附录中，或根据需要提供。

- 另一种方法是除完整的患者标签外，为有经验的用户分发重要提醒信息的快速参考卡。此外，除完整的患者标签外，有经验的用户还可以从中间形式（迷你手册）获益，其为快速参考卡中重要信息的扩展（特别是关键使用信息）。

定位较长和／或复杂医疗器械患者标签中的信息：

纳入关键信息的总结页面。

纳入目录。

纳入索引。

纳入页码以更轻易地定位信息。

如果使用了章节，纳入章节名称和编号。

### 清楚、简明书写的原则：

#### 删除不必要的词语：

  - 避免使用“意识到这个事实。”

示例

较差：意识到这个事实，湿气可能影响器械并导致生锈。

较好：湿气可能影响器械并导致生锈。

  - 避免不必要地使用“进行”

示例

较差：进行尝试，每2天清洁一次您的支架。

较好：每2天清洁一次您的支架。

  - 用一个词代替短语。

示例

较差：操作该器械可能需要数量众多的实践。

较好：操作该器械可能需要大量实践。

  - 如可能，使用清楚简单的词语。

示例

较差：尽力查明离您家最近的医院。

较好：尝试找到离您家最近的医院。

  - 避免过度使用判断句

示例

较差：您需要使用更多清洁剂是可能的。

较好：您可能需要使用更多清洁剂。

  - 减少较长、复杂的短语。

示例

较差：您不能够使用另一家生产商的电缆。

较好：您不得使用另一家生产商的电缆。

  - 简化状语。

示例

较差：请自始至终将器械保存于干燥区域。

较好：请始终将器械保存于干燥区域。

#### 专业术语：

  - 定义技术词汇或在语境中使用技术词汇以帮助增加理解。使用非专业语言，在括号里标出技术词汇。除括号外，还可使用斜体或其他突出显示技巧给予读者关于专业术语的信号。

示例

较差：65 mm为耐受水平。

较好：请勿将本计量器设置到D65 mm（耐受水平）以上。

  - 术语于文本中第一次出现时对其进行定义。保持定义简单明了。如果您需要在一个页面上定义多个词语，请在词语首次出现的页面中一个分割部分内对其进行定义。例如，使用侧边栏。

  - 提供示例解释技术词汇。

  - 提供技术词汇的术语表。如果使用了术语表，应将其放在目录后以引起读者注意，即，这里可以帮助他们。无论是否使用了术语表，文本中均应给出定义。

#### 词语选择：

  - 使用第二人称“您”代替“他”、“她”或“他们”以使材料个性化。使用“您”可将信息集中于患者，这样使其显得重要和个性化。

示例

较差：用户不得在水边操作本器械。

较好：您不得在水边操作本器械。

  - 全文中使用一致的术语。在整篇医疗器械患者标签中使用相同的术语注明器械及其部件。避免使用同义词或替代短语。

示例

如果您开始时使用“转盘”，后续不要称呼其为“旋钮”。

  - 把形容词和副词置于其修饰的词语附近。

示例

较差：使用导丝，其覆有绿色塑料。

较好：使用绿色导丝。

  - 避免使用难以定义或解释的副词。

示例

较差：迅速做出反应。

较好：在1分钟内做出反应。

  - 使用主动语态而非被动语态。

示例

较差：转盘应被顺时针旋转。

较好：顺时针旋转转盘。

  - 使用动作动词，而不是由动词创造的名词。

示例

较差：当操作器械时，必须避免移动电话的使用。

较好：当操作器械时，避免使用移动电话。

  - 使用特定术语。模糊的术语可能被误解。

示例

较差：在寒冷室内器械的操作不佳。

较好：器械不得在60华氏度以下操作。

  - 避免缩略语或首字母缩略词。如果必须使用缩略语或首字母缩略词，在第一次使用时对其进行定义。使用这些词语时要前后一致。

示例

缩略语：使用氧气代替O2；

首字母缩写：使用家庭医疗设备代替HME

#### 句子：

  - 对于较长的句子而言，短期记忆的负担更大。使用尽量少的词语表达看法或描述行动。

示例

较差：找到上半部分有蓝线的不透明塑料容器，用任何类型的水灌装，直至达到蓝线。

较好：用自来水将塑料容器灌装至蓝线。

  - 在句子中不要使用多于一个的从句。

示例

较差：检查电源线，如果发现割伤或磨损，或者与器械的连接松动，请勿使用。

较好：1.检查电源线是否有割伤或磨损。如果有割伤或磨损，请勿使用该器械。

2.轻轻拉一下电源线。如果其从器械上滑脱，请勿使用该器械。

3.如果您需要帮助，请致电1-800-xxx-xxxx。

  - 在句子的结尾开头处使用描述或解释的短语。在句子结尾或中间使用短语可能会引起混淆。

示例

较差：您应阅读说明手册，使用本器械前。）

较好：使用本器械前请阅读说明手册。

  - 用日常交流的方式进行编写。避免使用正式语言。

示例

较差：将蓝色电缆插入机器前部的蓝色插槽中，形成电气系统的完整电路。

较好：将蓝线插入机器正面的蓝色孔中。

  - 表达对类似内容的想法时使用类似的形式。

示例

较差：顺时针旋转大转盘直到停止。转动小转盘，逆时针转动3个槽口。

较好：1.将标有X的大转盘顺时针转动直到停止。

2.将标有Y的小转盘从“关”位置逆时针转动3个槽口。

  - 用户应该能够朗读说明。不要用括号来说明应该阅读的信息。括号会造成读者犹豫，令其难以朗读。仅使用括号表达额外的信息，如技术术语。

  - 请勿在医疗器械患者标签中推销产品。文中的广告或推销会影响患者遵循说明的能力。

  - 使用项目符号、列表或多个短句的句子，而不要使用一个需要大量标点符号的长句。

#### 段落：

  - 段落开头使用一个简单的主题句，说明主要的想法。

  - 段落应集中解释一种想法。

#### 激励：

  - 关注受众应做什么和知道什么。（例如，“如果汞泄漏，请致电当地机构寻求帮助。汞有毒性。”）

  - 在整篇文章中使用问题作为标题以及总结要点以鼓励主动学习。

#### 书写程序：

  - 使用简短、可识别的步骤编写程序。按照应执行的顺序书写这些步骤。

  - 在每一组步骤之前，告诉读者该程序中有多少步骤。这可帮助读者避免遗漏步骤。

  - 使用阿拉伯数字对每个步骤进行编号，如1、2、3。请勿使用：罗马数字，如I、II、III；字母，如A、B、C；或汉字，例如一、二、三。人们最容易识别按序排列的阿拉伯数字。

  - 将每个步骤限制为不超过3个逻辑连接的动作。如果行动不相关，请将其置于不同步骤。

  - 明确和确定每个行动的指示，以防误解。这种方法对于需要多个行动的步骤尤为重要。

示例

较差：打开仪器。

较好：打开仪器：

- 将电源线插入交流电源插座。

- 面向机器的正面。在右侧找到黑色电源开关。

- 把电源开关转到“ON”（开）位置。

  - 告知用户每一个动作后预期会发生什么。

示例

较差：将开关切换到“ON”（开）位置。

较好：面对向机器的正面。将黑色开关切换到左侧，标记有“ON/OFF”（开／关）处，至“ON”（开）位置。

绿灯亮起。

  - 在程序中可能发生常见错误的地方对错误进行讨论。提供用于预防和纠正使用错误的信息。

  - 每个步骤均应包含在同一页上。如果整个步骤无法置于同一页上，请将该步骤分成更小的子步骤，每个子步骤占一页或更少。只有当一个页面上的每个步骤和相应的图形都完整时，才能在该页面上放置多个步骤。

  - 避免将用户引导至手册中的其他地方以获取其他信息（交叉引用）。这让读者感到困惑，并打断了程序的流程。如果确实需要交叉引用，请确保读者了解何时返回到原来的位置。

示例

较差：如果报警响起，请回到第X章开始处。

较好：如果报警响起：

- 转至第X页。

- 重复第X页的步骤1和2。

- 返回至第Y页的步骤1。

# 附录C

文本外观：

## 应对文本的物理特征应用什么原则？

通过应用以下原则，可以提高字母和单词的识别速度（可读性）。

### 章节：

将文本适当分为小节。使用标题或其他突出显示／分离标记。主标题包括标题和副标题，应该抓住要点。

在文本中，项目符号文本会有帮助。

创建标题时，可以使用大写字母和加粗字体。

### 类型：

根据目标受众的需求确定字号和字体。

请尽可能使用至少12号字。对于老年人或视觉障碍的用户，使用至少14号字。对于标题，使用18-36号字。

文本使用serif字体。其允许的字母间差异大于sans serif字体。这可使字母更容易识别。

在文本正文中既要使用大写也要使用小写字母。均为大写字母时阅读较困难。

使用白色背景黑色字体，以获得最佳对比度。这最容易阅读。

### 纸张：

避免使用光面纸。其可能引起眩光。

使用足够厚重的纸张，防止文字和图形透光。

突出显示：

使用高亮技巧强调重要的词语、想法或短语。突出显示技巧包括加粗、下划线、斜体、大写字母、颜色、背景图案和空白区域。

请勿过分强调。这将减少消息的影响力。

所使用的突出显示方法请保持一致。

### 空白：

谨慎使用白色空间，以防止医疗器械患者贴看起来太狭窄或太分散。文本块之间留出空白有助于阅读。

在左侧边缘对齐。使用非对称左对齐方式。

在文本行之间至少使用1/16英寸的空白。

增加重要的单词、文本和图形周围的空白量以进行强调。

### 说明的格式和组织：

根据情况组织带有文本、流程图或列表格式的说明。

使用表格生动地呈现信息，从而简化复杂的信息。

- 表格应该补足和补充文本。

- 表格中应压缩统计学信息。

注意：在使用手册中通常不适合使用表格，应尽量减少使用。如果必须使用表格以简化复杂信息，请纳入表格的使用说明。明确标识各表格。

当器械的使用需要检查已完成的步骤时，请使用列表。

对必须按顺序完成的步骤进行编号。

对没有特定重要性顺序的列表使用项目符号。

# 附录D

图形外观：

## 应对医疗器械患者标签的图形使用什么原则？

照片和线条艺术可吸引并保持读者的兴趣，且被记住的时间通常比文字长。正确选择和放置插图可使文本更有意义，减少文本中细节的负担。在医疗器械患者标签的图形中使用以下原则：

图形应：

- 吸引注意力，

- 再次强调医疗器械患者标签的文本，

- 绘图简单明了，没有杂乱、不必要的背景或多余的细节，

- 一次只展示一个概念、一个想法或一个信息点，

- 放置在相应的文本旁边，

- 使用例如圆形或箭头之类的线索来指出关键信息，

- 明确标签，

- 易于理解，

- 提高对基本信息的理解，

- 可被受众识别，以及

- 适合目标受众。

通过使用线条、空白或标题对文字和图形进行协调布置。如果在文本中引用了一个图形，其应有标题，例如，图1。

使用准确和精确的图形。

- 在比较两幅插图时，应显示区别。如果差异不明显，读者可能会感到困惑。

- 仅在您的图形中表现出简单概念，即动作或器械及其相关信息。

- 尽可能将动作图形转换为单个动作。

- 每个不同的想法均使用一个单独的图形。

图形应该足够大，可以清晰地看到重点和重要的词语。使用尽量少的词语。标题应该告知读者在插图中可以发现什么。删除不必要的细节。最清晰的图形具有黑色清晰的线条，以获得良好的对比。线条图和插图比照片更清晰。照片可能会有分散注意力的额外图像且对比度较差。简单的部件分解图或剖视图可能有所帮助。仅对需要用户组装或拆卸的器械使用部件分解图。

使用手册中通常不适合使用表格和图形，应尽量减少使用。如果必须使用表格或图形，请纳入其使用说明。明确标识各表格或图形。

对符号和图标应用以下要求。

- 符号是用于表示想法的符号或图片。应对符号进行定义或解释，因为其本身并没有任何意义。

- 图标是一幅图画，看起来像其旨在代表的想法。使用图标时必须附有用于解释图标的文本。

- 使用标准化的符号和图标，或一般人群已经理解的图标。请确保您的目标人群理解您所使用的符号。

不要使用与其常用理解用法不一致的图标说明示例（例如，使用红色八角形指示“去”）。

# 附录E

警告和注意事项：

本章节旨在：

- 定义并解释术语警告和注意事项，

- 讨论其在医疗器械患者标签中的用途。

- 根据文献和研究结果推荐有效的展示方法，以及

- 介绍一些与警告和注意事项相关的常见问题。

注意：用警告和注意事项对器械进行标签是控制事故和伤害最不可取的方法。您应该尽一切努力设计器械以消除危害。只有当这明确不可能时，才应采取标签中的警告或注意事项的方法。例如，如果该器械的生产不产生有毒物质，则这将是首选的替代方案。

## 什么是警告和注意事项？

警告和注意事项是对危险的书面、图像和／或听觉警告。用于识别特定危险的术语可为读者提供危险严重性的提示。

警告可提醒读者如果不能避免，可能导致死亡或严重伤害的情况。[ANSI Z535.4-1998]也可能说明潜在的严重不良反应和安全隐患。将危险警告指定为“警告”的做法应预留给最重要的问题。术语警告通常用作此类危险警告的信号词。如果问题可能导致死亡或严重伤害，FDA可能会希望您将警告放在一个文本框内突出强调该警告。

术语注意事项用于危险警告的声明，警告读者如果未能避免可能导致对用户或患者造成轻微或中等的伤害，或对器械或其他财产造成损害。[ANSI Z535.4-1998]其也可能用以警告不安全的做法。包括安全有效使用器械时必须特别注意的事项，以及用于避免可能因使用或误用而发生的器械损坏时所必须注意的事项。警告一词通常用作注意事项声明的信号词。

警告和注意事项之间的区别是危险的可能性和严重性的程度问题。医疗器械标签的目标受众（卫生保健执业医师和家用器械的非专业用户）通常会识别危险警报的等级，其中警告是较为严重的警告，注意事项的性质不太严重但很重要。

医疗器械标签中警告和注意事项的用途是什么？

警告或注意事项的基本目的是双重的：

- 告知用户潜在的个人和环境危害，以及

- 劝说他们改变行为，以避免伤害或器械损坏。

为了使警告或注意事项有效，读者必须：

- 认识到威胁既严重又与其相关，

- 相信他们可以执行建议的反应，并且

- 相信该反应将有效避免危害。

有效的警告和注意事项可吸引读者的注意力，受到读者理解，并与读者可接受的信念和态度足够一致，足以说服读者予以遵守。警告和注意事项会引发适当的恐惧唤起水平，表达危害的性质和程度，而不会过强以致适得其反，导致读者选择另一种行动或不采取行动。

## 有效的警告和注意事项的适当内容是什么？

法院和研究部门普遍认可，有效的警告或注意事项必须包含4个要素（请参见参考-警告和注意事项）：

  - 信号词（警告，注意），用于警告读者下文为重要的危险信息。符号或图标可强调信号词的作用。其他增强，如粗体、较大字体、下划线、斜体或标色可能有助于令该信息从其他文本中突出显示。然而，研究表明，信号词和文本之间字体大小的差异可能会降低文本的重要性，从而降低文本被阅读的可能性。

  - 表格中的危险规避的指令：请勿，不得，避免...“（或务必，如更适用），随后写出需避免（或需执行）的行动。本指令的目标是向用户明确如何避免危险。

  - 危险性质的明确声明，伴随警告（例如，对材料的过敏反应，强磁场）或注意事项（例如，环境影响，重新消毒造成的损害），对严重程度和可能性进行表征。

  - 后果，指明如果用户不遵守说明，将导致严重的不良事件、安全隐患和器械使用限制。目的是给用户明确的风险概念，这很可能会增加依从性。危险警告研究表明，该要素对读者有显著影响。如果未纳入后果，警告的有效性很可能减少。

信号词应先出现。此处提供的其他3个要素（危险规避、危险识别和后果）的顺序在大多数情况下都适用，但可以根据需要进行变更，以便将信息最好地传达给读者。

## 有效的警告或注意事项的格式如何？

各种情况下都有效的神奇公式是不存在的。编写者必须应用此处讨论的原则，为用户和器械编写有效的警告和注意事项。

我们建议您在问题“簇”中提出警告和注意事项，为读者提供特定器械的最合逻辑且可用的信息。例如，外科器械可以将警告和注意事项分组或簇整理为术前信息、术中信息和术后信息，并使用适当突出显示的标题。家用器械可按照设置、校准、使用、储存和处置编写警告和注意事项。这种重要的危险规避信息可有许多可能的组合方式，包括对需要进行选择的器械，使用一个“开始之前”小节；以及在开始对器械进行任何操作之前，使用极为有限的警告和注意事项分组。在每个簇中，我们鼓励您根据临床意义对信息进行优先排列次序。如果没有危险信息的逻辑簇或分组，请根据临床意义安排警告和注意事项。

警告和注意事项应尽量简明且重点突出，同时提供充分信息。我们建议使用项目符号而非完整句子。每个项目符号均应包含一个单独项目。我们建议不要以段落形式分组一系列的警告或注意事项。用户更可能阅读和遵循以大量空白和一致缩进的大纲格式显示的警告或注意事项，而不是段落。

其他可以帮助读者注意、理解和遵守警告和注意事项的方法包括：

- 将警告和注意事项整合到任务／危险相关背景中。这增加了读者在容易接受信息时遇到该信息的机会。

- 使用具体而不是抽象的术语和专业术语。直白的语言可使写作更有趣，因此更容易让人记住。例如，请说“接触与本产品会导致严重烧伤”，而不是“接触本产品将导致严重伤害”。

- 使用尽可能简单的结构。

- 令每个警告和注意事项均明显。使用空白和简单的突出显示技巧可引起读者对警告或注意事项的注意。不要让这些重要的信息掩埋在大量文本中。

- 规范整个标签中（如可能，所有产品中）的术语和格式，以提高用户的认可度。

## 应把警告和注意事项放在哪里以获得最大效果？

研究表明，将危险警告整合到最相关位置的任务信息中时最为有效。医疗器械标签传统上包含单独的警告和注意事项章节。这种方法在日期上早于大部分对危险警报有效性进行的研究。然而，由于用户对这种格式较熟悉，人们不愿放弃这种将该重要信息放在医疗器械标签不同章节的做法。一些研究表明，简短且重点突出的警告信息实际上可以让用户阅读标签另一章节中的一系列更长、更详细的警告。我们建议在单独的章节中包含的警告和注意事项应是可从操作背景中选取出并仍有效的警告和注意事项。

程序上相关的警告和注意事项不得单独取出，应位于相关的程序步骤中。相对于相关文本而言，研究的最有效位置上有所不同，但是在相关操作任务之前的位置经证明较有效。我们建议考虑采用这种方法来处理操作说明中包含的警告和注意事项。

## 设计警告和注意事项时还应考虑哪些其他问题？

由于很难让读者注意到并阅读警告和注意事项，因此重要的是应了解其会对特定器械的目标受众产生什么影响。最有效的做法是，在测试目标受众样本上测试警告和注意事项草案。

推荐的测试点是在对标签进行设计期间进行，并在标签实施后再次进行。后一测试可以提供信息用于下次标签变更。

包含过多的警告和注意事项，即过度警告，会削弱所有危险警报的强度。我们建议作者在指定将什么作为警告或注意事项时谨慎处理。随意指示可能会导致与过度警告相同的削弱效果（例如“警告！不包括电池”）。反复出现不必要的危险警告（不相关或已知）会降低重要警告和注意事项的有效性。

我们知道可读性指标可以预测，但不能测量读者理解标签的实际能力。由于个人与危险警报交互的过程非常复杂，因此您不应该依赖可读性指标预测警告和注意事项的理解情况。

附录F

预测试：

## 什么是预测试？

医疗器械患者标签的预测试为，在医疗器械患者标签以最终形式发布之前，系统且正式地收集目标受众对医疗器械患者标签的内容和格式的反应。这通常是在消息开发的早期阶段进行的评价之一。预测试可辅助您进行：

- 确定一系列标签展示中对于目标受众最有效的展示方式，并且识别展示中的优点和缺点。

- 识别敏感和有争议的要素，

- 在分发给用户之前修订和改进材料，以及

- 指出将标签分发给目标受众的最佳方法。

## 对医疗器械患者标签进行预测试应使用的方法是什么？

预测试方法包括个人深度访谈、焦点小组访谈、自填问卷、可用性测试和可读性测试（参见附录A可读性）等方法。

预测试可以检查潜在用户对医疗器械患者标签的理解以及他们遵循医疗器械患者标签中的指示操作器械的能力。面向用户的测试有助于查找患者标签不准确、难以理解或组织不佳的地方。

### 个体深度访谈：

潜在的用户可提供关于可能方式的想法和印象，通过这些方式可以最有效地编写医疗器械患者标签。

### 焦点小组访谈：

通常由8到10人组成的小组潜在用户讨论他们对医疗器械患者标签的看法、观点、信念和态度（POBA）。由熟练的主持人引导讨论。

### 自填问卷：

要求潜在用户查看医疗器械患者标签，填写问卷中关于医疗器械患者标签的书面问题，并在指定的时间内返回问卷。

### 可用性测试；

可用性的概念指使用产品的人员能够快速轻松地完成特定任务的程度。产品的可用性由产品子组成部分的可用性组成，可包括硬件、软件、菜单、图标、消息、标签、手册、参考资料和基于软件的帮助。对器械可用性的考虑可能关注所有或部分子组成部分。对于医疗器械，患者标签通常是可用性考虑的重要子组成部分。

可用性测试是一项旨在确定产品可用性程度的技术。这项技术涉及对试用产品（或子组件）的实际用户进行系统观察，并从用户那里收集关于产品对其而言易于使用和难于使用等方面的信息。对医疗器械患者标签材料进行可用性测试，包括该器械的一组预期用户对该器械及其标签材料的使用。然后收集关于以下内容的数据：标签材料能够多好地支持用户、他们如何有效地使用该器械、他们出现了多少错误以及他们遇到的困难。

从医疗器械患者标签审查的角度，您最好证明标签材料可以通过应用可用性测试以安全有效地使用。如果提交可用性测试结果，则可以利用其协助进行审查患者标签的过程。就在测试中充分反映了安全问题而言，这些结果可以被认为是医疗器械患者标签的充分性指示。

# 检查表一览：

使用本检查表以确保您考虑到了本指南中的所有推荐内容。

医疗器械患者标签包含以下内容：

#### 目录

- 术语

描述性信息：

- 器械用途（适应症）

- 器械概述；

- 不得使用该器械的情况（禁忌症）

- 风险和获益

- 器械的预期和器械相关程序

- 一般警告和注意事项

- 需要遵循护理方案的重要性

#### 操作信息：

- 设置说明

- 检查程序

- 操作说明

- 需要监测器械活动的重要性

- 清洁说明

- 维护和维护者说明

- 储存说明

- 预期故障时间及其对患者的影响

- 关于如何安全处置器械的说明

- 关于附件的说明

- 关于相关、其他器械的说明

#### 故障处理信息：

- 故障排除

#### 其他信息：

- 临床研究

- 疾病和自我护理信息

- 不良事件

- 保证

- 旅行或国际用途

- 索引

- 打印日期

- 用户辅助信息

医疗器械患者标签符合以下指南建议的：

- 可读性

- 为增加理解而书写的信息

- 文字外观

- 图形外观

- 警告和注意事项

- 预测试

# 参考文献：

## 序列：

食品药品监督管理局，器械和放射卫生中心。医疗器械标签的报告草案：患者和非专业护理者的医疗器械信息和标签需求，定性研究结果。Rockville, MD；1999.

## 风险和获益：

Covello, Vincent T.; McCallum, David B.; and Pavlova, Maria T. Effective Risk Communication.New York: Plenum Press; 1989.Chapter 1, Principles and Guidelines for Improving Risk Communication.

Health and Environmental Risk Communication - Advanced Training Workshop, November 13-15, 1996; Message Development by Erin Donovan.

Kasperson, Roger E. and Stallen, Pieter Jan M. Communicating Risks to the Public. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers; 1991.Chapter 5, Risk comparisons and risk communication: Issues and problems in comparing health and environmental risks. by Vincent T. Covello.

国家癌症研究所，癌症通讯办公室。公众如何看待、处理和解释风险信息：焦点小组研究与公众的结果。Bethesda, MD: June, 1998.

National Research Council, Improving Risk Communication. Washington, D. C.: National Academy Press: 1989.

Risk Communication Workshop given by the U.S. Environmental Protection Agency. September 21, 1993.

Tinker, T.; Pavlova, M.; Gotsch, A.; Arkin, EB. Communicating Risks in a Changing World. Maryland/Massachusetts: The Ramazzini Institute/OEM Press; 1998.Section IV, Conclusions and Recommendations.

U.S. Environmental Protection Agency. Communicating Environmental Risks - A Guide to Practical Evaluations 1990.

## 其他信息：

食品药品监督管理局，器械和放射卫生中心医疗器械标签的报告草案：患者和非专业护理者的医疗器械信息和贴标需求，定性研究结果。Rockville, MD；1999.

## 用户辅助信息：

食品药品监督管理局，器械和放射卫生中心医疗器械标签的报告草案：患者和非专业护理者的医疗器械信息和贴标需求，定性研究结果。Rockville, MD；1999.

## 可读性：

Bormuth, JR.The cloze readability procedure.Elementary English 1968;45:429-436.

Boyd, MD, Citro, K. Cardiac patient education literature: can patients read what we give them?Health Educator 1983 July;3 (7): 513-516.

Chall, Jeanne S. Readability and Prose Comprehension: Continuities and Discontinuities. J. Flood editor, Understanding Reading Comprehension. Newark, DE: International Reading Association; 1984.

Chall, Jeanne S.; Dale, Edgar. Readability Revisited: The New Dale-Chall Readability Formula. Cambridge, Massachusetts: Brookline Books; 1995.

Coey, L. Readability of printed educational materials. Journal of Clinical Nursing 1996 5 (6): 359-366.

Dixon E, Park R. Do patients understand written health information? Nursing Outlook 1990 Nov/Dec;38 (6): 278-281.

Doak, Cecilia C.; Doak, Leonard G.; Root, Jane R. Teaching patients with low literacy skills.2nd ed. Philadelphia: J.B. Lippincott; 1996.

Kintsch, Walter; Miller, James R. Readability: A View from Cognitive Psychology. In Teaching: Research Reviews. Neward, DE: International Reading Association 1981.

Klare, George R.. The Measurement of Readability. Ames, Iowa: Iowa State University Press; 1996.

Klare, George R. Readability. New York: Longman; 1984 (p. 681-744) In P.D. Pearson (Ed.) Handbook of reading research.

McLaughlin, HG. SMOG grading - a new readability formula. Journal of Reading 1969 May; 12:639-646.

National Institutes of Health, National Cancer Institute. Clear and Simple: Developing Effective Print Materials for Low-Literate Readers. Rockville, MD: NIH Publication No. 95-3594; 1994.

Nelson GD, Nelson B. Are your patient education materials readable? Health Educator 1985 Nov/Dec;3 (6): 10-11.

Redish JC, Selzer J. The place of readability formulas in technical communication. Technical Communication 1985;32 (4): 46-52.

Sansgiry SS, Cady PS, Patil S. Readability of over-the-counter medication labels. Journal of the American Pharmaceutical Association 1997 Sept/Oct;NS37 (5): 522-528.

Selzer, J. Readability is a four-letter word. Journal of Business Communication, 1981, 18 (4), 23-34.

Taylor, WL. “Cloze Procedure”: a new tool for measuring readability. Journalism Quarterly 1953;30:415-433.

Weiss BD, Coyne, C. Communicating with patients who cannot read. The New England Journal of Medicine 1997 July;337 (4): 272-273.

## 为增加理解而书写的信息：

Bernier, MJ. Developing and evaluating printed education materials: a prescriptive model for quality. Orthopaedic Nursing 1993; 12 (6): 39-46.

Chall, Jeanne S.; Dale, Edgar. Readability Revisited: The New Dale-Chall Readability Formula. Cambridge, Massachusetts: Brookline Books; 1995.

Farrell-Miller, P, Gentry, P. How effective are your patient education materials? Guidelines for developing and evaluating written educational materials. Diabetes Educator 1989;15 (5): 418- 422.

食品药品监督管理局，器械和放射卫生中心。正确书写方法。Rockville, MD: HHS Publication FDA 93-4258; 1993.

食品药品监督管理局，器械和放射卫生中心医疗器械贴标的报告草案：患者和非专业护理者的医疗器械信息和贴标需求，定性研究结果。Rockville, MD；1999.

证券交易委员会，投资者教育和援助办公室。简明英语手册：如何创建明确的SEC披露文件。Washington, DC; August, 1998.

## 文本外观：

Allensworth, DD, Luther, CR. Evaluating printed materials. Nurse Educator March/April 1986; 11 (2): 18-22.

Bernier, MJ. Developing and evaluating printed education materials: a prescriptive model for quality. Orthopaedic Nursing 1993; 12 (6): 39-46.

Coey, L. Readability of printed educational materials. Journal of Clinical Nursing 1996 5 (6): 359-366.

Farrell-Miller, P, Gentry, P. How effective are your patient education materials?Guidelines for developing and evaluating written educational materials.Diabetes Educator 1989;15 (5): 418- 422.

食品药品监督管理局，器械和放射卫生中心。正确书写方法。Rockville, MD: HHS Publication FDA 93-4258; 1993.

Sidebottom, Charles B International Labeling Requirements For Medical Devices, Medical Equipment, and Diagnostic Products. Buffalo Grove, Il: Interpharm Press, Inc. 1995.

White, Jan V. Graphic Design for the Electronic Age.New York: A Xerox Press Book Watson- Guptill Publications; 1988.

## 图形外观：

Bernier, MJ. Developing and evaluating printed education materials: a prescriptive model for quality. Orthopaedic Nursing 1993; 12 (6): 39-46.

Coey, L. Readability of printed educational materials. Journal of Clinical Nursing 1996 5 (6): 359-366.

Daniels, P., Gatson, N. Guidelines: Writing For Adults With Limited Reading Skills. U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition Service 1988.

Farrell-Miller, P, Gentry, P. How effective are your patient education materials? Guidelines for developing and evaluating written educational materials. Diabetes Educator 1989;15 (5): 418- 422.

食品药品监督管理局，器械和放射卫生中心。正确书写方法。Rockville, MD: HHS Publication FDA 93-4258; 1993.

## 警告和注意事项：

美国国家标准产品安全符号和标签标准。ANSI Z535.4-1998.Washington, DC: National Electrical Manufacturers Association, 1998.

Ayres TJ, Gross MM, Wood CT, Horst DP, Beyer RR, Robensen JN. What is a warning and when will it be read? In Laughery Kenneth R; Wogalter Michael S; Young Stephen L., editors. Human Factors Perspectives on Warnings.[地点不详]Human Factors and Ergonomics Society; 1994; p. 476-480.

Barnett RL.The principle of uniform safety.Safety Brief Triodyne, Inc. 1994 Apr;10 (3) .

Braun CC, Silver NC, Stock BR.Likelihood of reading warnings: the effect of fonts and font size.Proceedings of the Human Factors and Ergonomic Society Annual Meeting.1992:926-30.

CDRH总体计划备忘录＃G91-1。器械标签指南。1991年3月。

Desaulniers DR.Layout, organization and effectiveness of consumer product warnings.In Laughery Kenneth R; Wogalter Michael S; Young Stephen L., editors. Human Factors Perspectives on Warnings. [[place unknown]Human Factors and Ergonomics Society; 1994: p. 26-30.

Discenza R, Ferguson JM.The instrumental role of product information: a study of warning labels for non-prescription drugs. Health Marketing Quarterly 1992;10 (1/2): 155-168.

Dunne KJ, Patterson KD, Baroumand CR. Drafting warnings for medical products: practical considerations for minimizing litigation. Healthspan 1993 Sep;10 (8): 11-20.

Edworthy Judy, Adams Austin. Warning design: a research perspective. London: Taylor & Francis, Ltd; 1996.219 p.

Lehto MR, Papostavrou JD. Models of the warning process: important implications toward effectiveness. Safety Science 1993;16:569-95.

Leonard SD, Mattews d, Karnes EW. How does the population interpret warning signals?In Laughery Kenneth R; Wogalter Michael S; Young Stephen L., editors. Human Factors Perspectives on Warnings. [[place unknown]Human Factors and Ergonomics Society; 1994; p. 140.

Magurno AB, Wogalter MS. Behavioral compliance with warnings: effect of stress and placement. Proceedings of the Human Factors and Ergonomic Society Annual Meeting.1994:826-30.

Miller JA. Labeling research-the state of the art. Cambridge, MA: Marketing Science Institute; 1978.Report #78-115.

Ross K. Evaluating the adequacy of warnings and instructions: to test or not to test, that is the question.1993 (?) Manuscript of presentation by member of Bowman and Brooke, Attorneys at Law, Minneapolis, MN.

Silver NC, Wogalter MS. Broadening the range of signal words. In Laughery Kenneth R; Wogalter Michael S; Young Stephen L., editors. Human Factors Perspectives on Warnings. [[place unknown]Human Factors and Ergonomics Society; 1994; p. 186-90.

Taber MD. Developing litigation-resistant warnings. Product Safety and Liability Reporter 1992 Oct;20 (39): 1081-1085.

Wogalter MS. Factors influencing the effectiveness of warnings. Proceedings of Public Graphics.1994 Sep; Lunteren, The Netherlands.

Wogalter MS, Barlow T, Murphy SA. Compliance to owners manual warnings: the influence of familiarity and the placement of a supplemental directive. Draft manuscript submitted to Ergonomics 1994 July.

Wogalter MS, Brelsford JW, Desaulniers DR, Laughery KR. Consumer product warnings: the role of hazard perception. Journal of Safety Research 1991;22:71-82.

Wogalter MS, Jarrard SW, Simpson SN. Influence of warning label signal words on perceived hazard level. Human Factors 1994;36 (3): 547-556.

Wogalter MS, Kalsher MJ, Racicat BM. Behavioral compliance with warnings: effect of voice, context, location. Safety Science 1993;16:637-654.

Wogalter MS, Kalsher MJ, Rashid R. Effect of warning signal word and source on perceived credibility and compliance likelihood. Proceedings of 13th Triennial Congress of the International Ergonomics Association 1997;3:478-480.

Wogalter MS, Silver NC. Warning signal words: connoted strength and understandability by children, elders, and non-native English speakers. Ergonomics 1995;38 (11): 2188-2206.

Wright P, Creighton P, Thulfall SM. Some factors determining when instructions will be read. Ergonomics 1982;25 (3): 225-237.

Zeitlin LR. Failure to follow safety instructions: faulty communication or risky decisions? Human Factors 1994;36 (1): 172-81.

## 预测试：

Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health. Making health communication programs work. NIH Publication No. 89-1493; April 1989 Stage, Developing material and Pre-testing.

## 可用性测试；

Dumas, Joseph S., Redish, Janice C. A practical guide to usability testing. New Jersey: Ablex Publishing Corporation; 1993.412 p.

O’Brien, Thomas G., Chartlon, Samuel G. Handbook of human factors testing and evaluation. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates; 1996.359 p.

Salvendy, Gavriel, editor. Handbook of human factors and ergonomics. New York: John Wiley and Sons, Inc. 1997.2137 p.