本指南的编写早于1997年2月27日实施的FDA《药事指导质量管理规范》（GGP）。它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。本指南将在下个版本中更新，以纳入GGP的标准元素。

医疗器械

标签

医疗器械监管要求

美国卫生和公众服务部

公共卫生服务

美国食品药品管理局

CDRH出版物-医疗器械

可从美国政府打印局（GPO）和国家技术信息服务部（NTIS）获得器械和放射安全中心（CDRH）出版物的纸印本，如分别在订单编号中添加的GPO或PB前缀所示。还可以从NTIS获得出版物的微缩胶片，每份$5.95。如需获得所有CDRH报告的微缩胶片，每份$1.35，您可在NTIS处开立一个定期存款账户，并在“缩微胶片专题检索服务”项下要求“FDA/HFZ”报告的自动分发。只能从器械和放射安全中心获得没有GPO或PB编号的出版物。

订购地址为：华盛顿哥伦比亚特区美国政府打印局文献总管理处，邮编：20402；维吉尼亚州斯普林菲尔德市国家技术信息服务部，邮编：22161（北美以外市场，价格为所列价格的两倍）；以及马里兰州罗克维尔市Fishers大街5600号，食品药品管理局器械和放射安全中心（HFZ-265），邮编：20857。价格时有波动。

| FDA 84-4190 | 《脑脊液分流阀的研究——二十五个阀门的试验结果：最终报告——第三期》（PB 84-207042，$22.95）； |
| --- | --- |
| FDA 84-4191 | 《FDA研究者用医疗器械GMP指南》； |
| FDA 84-4192 | 《液晶额头温度贴问题定义研究》（PB 84-187483，$16.95）； |
| FDA 85-4169 | 《中毒性休克与卫生棉条》（宣传小册）； |
| FDA 85-4192 | 《中毒性休克综合症》（海报）； |
| FDA 85-4193 | 《BMD标准研究》1982年-国际版（PB 85-171155/AS, $34.95）； |
| FDA 85-4194 | 《医疗器械报告规章概述》（PB 86-109709/AS, $9.95）； |
| FDA 85-4195 | 《犬皮下移植造成的聚氨酯管表面开裂》（PB 85-171619/AS, $11.95）； |
| FDA 85-4196 | 《医疗器械问题报告和护理专业》（宣传小册）； |
| FDA 85-4199 | 《医疗器械企业注册：信息与说明》（PB 86-123726/AS, $9.95, 8 pp）； |
| FDA 86-4159 | 《研究器械豁免——医疗器械监管要求》（取代FDA 83-4159）（PB 86-184942/AS, $16.95）； |
| FDA 86-4163 | 《注册与列表——医疗器械监管要求》（1986年4月）（取代FDA 83-4163）（PB 86-191939/AS，$11.95）； |
| FDA 86-4201 | 《问题定义研究：麻疹抗体测试》（PB 86-131935/AS $9.95 40 pp）； |
| FDA 86-4202 | 《胶结或不胶结？或获得该器械使用的FDA批准？》（传单）； |
| FDA 86-4203 | 《标签——医疗器械监管要求》（GPO 017-012-00327-3 $2.75）（PB 86-184348/AS, $11.95）； |
| FDA 86-4204 | 《环氧乙烷分析方法的实验室间试验比对》（PB 86- 181856/AS，$9.95）； |
| FDA 86-4205 | 《呼吸系统意外断开》（1986年1月/最终报告）（PB 86- 185204/AS，$22.95）。 |

（下接封底内页）

HHS出版物FDA 89-4203

标签

医疗器械监管要求

小型制造商服务部门

培训和服务办公室编写

项目专员

Thomas Cardamone

1989年8月

（本出版物取代FDA 86-4203）

美国卫生和公众服务部

公共卫生服务

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

Rockville, Maryland 20857

由位于华盛顿哥伦比亚特区的美国政府印刷局文献总管理处出售，邮编：20402。

- 前言

在1982年10月，美国食品药品管理局将医疗器械局和放射健康局合并，成立了器械和放射健康中心（CDRH）。

该中心负责制定和实施国家计划，以保护医疗器械和放射健康领域的公共健康。这些计划旨在确保医疗器械的安全性、有效性，以及标签适当性，以控制在潜在危险电离和非电离辐射中的不必要人体暴露，并确保此类辐射的安全有效使用。

该中心将在科技期刊及其技术报告中发表其工作成果。这些报告提供了一个传播CDRH和承包商项目结果的机制。这些报告由美国政府打印局和/或国家技术信息服务部出售。

欢迎您提出宝贵意见，并提供更多信息请求。

John C. Villforth

主任

器械和放射健康中心

- 前言

该出版物说明了关于医疗器械标识和标签的条例与要求。美国食品药品管理局制定了很多标签相关要求以帮助确保器械的安全和有效使用，其中包括但不限于《食品、药品和化妆品法案》第502节中关于贴错标签的规定。该出版物解释了诸如广告和标签的话题，其中包括什么是虚假和误导性标签，应如何突出标签信息，应该在容器，以及外标签、适当使用说明、处方设备要求，以及特定器械或器械类型与用途的专用标签上提供哪些信息。

FD&C法案的医疗器械修正案规定建立“……一个公认的办公室，为小型医疗器械制造商提供技术和其他非金融支持，从而帮助他们满足《食品、药品和化妆品法案》中的相关要求。”为满足这些要求，成立了小型制造商服务部门（DSMA）。除了提供个别指导和举办研习会之外，DSMA发布了多种印刷材料，包括规章、政策声明、问答小册子，以及可帮助制造商理解FDA要求的本质和影响，以及满足这些要求的最简单或最有效方法的其他FDA文件。该出版物包含公司遵守标签要求方法的说明和示例。我们希望该出版物中的信息可提醒制造商FDA的标签要求，并鼓励他们提出相关疑问。可随时访问或写信给DSMA，或拨打免费电话：800-638-2041联系DSMA。本地电话号码是：（301）443-6597。

Joseph S. Arcarese

主任

培训和服务办公室

- 摘要

小型制造商服务部门、培训和服务办公室、器械和放射健康中心。《标签：医疗器械监管要求》。HHS出版物FDA 89-4203（1989年8月）（pp. 43）。

本出版物是《医疗器械监管要求——车间工作手册》中的第6章，其中包括在需要为产品提供标签时，器械制造商、调节者、再包装者和再贴标签者应该考虑的标签要求。此类标签可包含适当的使用说明、操作规程、关于危及健康的用途的适当警告或保护使用者所需的信息。

目录

页码

序	ii

前言	iii

摘要	iv

简介	1

标识与标签	2

标签和广告	3

虚假或误导性标签	4

一般器械标签	5

简介	5

一般标签规定	5

柜台买卖（非处方）器械的标签要求	7

适当使用说明的豁免	8

其它豁免	9

特殊器械的标签要求	10

体外诊断产品标签	11

简介	11

直接包装的标记要求（1809.10（A））	11

包装说明和外包装的标签要求[809.10（B）]	12

豁免标签要求	14

通用实验室试剂和设备的标签	15

研究和510（k）器械的标签	15

简介	15

上市前通知[510（k）]标签	16

IDE器械的标签要求（21 CER第812.5部分）	17

药品生产质量管理规范标签要求	17

简介	17

一般器械标签要求	20

关键器械的附加标签要求	22

无菌器械标签	23

委托灭菌	24

辐射散发器械的标签	25

简介	25

电子产品的一般标签要求（1010.3）	26

电离辐射散发产品	27

发光产品	28

紫外线辐射散发器械	34

政府合同器械的标签要求	35

简介	35

标签规范MIL-STD-129H	36

设备标签的编写	37

简介	37

标签问题	37

减少标签问题	39

标签、广告、文献等的审批表	43

- 简介

美国食品药品管理局将根据国会通过的食品、药品、化妆品、生物制品、辐射散发电子产品和医疗器械法律授予的权限制定并执行相关条例。在FDA目前执行的十四项法律中，有三项法律均涉及医疗器械的标签问题：

- 《食品、药品和化妆品（FD&C）法案》——该FD&C法案适用于食品、药品、化妆品、生物制品和医疗器械。其中第201节说明了术语“标识”和“标签”在应用于医疗器械时的定义，并说明了这两个术语之间的差别。第502（f）（1）和（2）节规定应该在器械标签中提供足够的使用说明、操作和维修说明，以及危及健康的用途的适当警告或保护使用者所需的信息。

- 《公平包装和标签法》（FPLA）——因为之前已经在FD&C法案中对医疗器械进行了定义和规范，所以在随后实施的FPLA法案第5节中参考并使用了 “标识”和“标签”术语。FPLA中的要求适用于通过零售店销售的非处方医疗器械。

- 《健康和安全辐射控制法案》（RCHSA）——RCHSA中的第358（h）节规定辐射散发电子产品的制造商或经销商应在他们的器械上粘贴认证标签。

美国卫生和公众服务部（DHHS）的秘书处将以条例的形式执行上文所述法规中的具体要求。首先，作为DHHS的下属部门，FDA将起草试行条例，之后，FDA的专员会把这些试行条例提交给管理与预算办公室。在公众评论时间周期结束后，需要重新起草或重新提交这些条例，并最终生成确定的标签条例。应该在《联邦公报》（FR）中发表最终条例，这些条例具有法律效力。

在上述法案中公布的医疗器械标签条例目前包含在《美国联邦法规》（CFR）第21篇中的以下各部分中。

- 一般器械标签——21 CFR第801部分；

- 体外诊断产品——21 CFR第809部分；

- 研究器械豁免——21 CFR第812部分；

- 药品生产质量管理规范——21 CFR第820部分；

- 一般电子产品——21 CFR第1010部分。

将在本章之后的几节中详细说明这些部分或类别；然而，在说明这些部分或类别之前，需要先讨论每个法案中适用于标签的简短概念和定义。

FD&C法案是FDA对受监管产品采取措施时依据的主要法案，具体说来：

- FD&C法案中的第201（k）至201（m）节论述了“标签”的定义；

- FD&C法案第三章中的各节论述了关于食品、药品、化妆品和医疗器械的禁止行为。这些禁例涉及两大领域：“掺假”和“贴假标识”。

- FD&C法案第五章中的各节论述了药物或器械被FDA认为是掺假或贴错标签的具体实例。《健康和安全辐射控制法案》适用于医疗器械和其他辐射散发电子装置。基于该法案的标签条例主要涉及电子产品的FDA认证，且被包含在21 CFR第1010部分中。

EPLA中的医疗规定仅适用于计划由零售商出售给消费者的医疗器械。本法案引用了FD&C法案中很多章节的内容。基于FPLA的标签条例被包含在21 CFR第801部分中。

RCHSA适用于医疗器械和其他辐射散发电子装置。基于本法案的标签条例主要涉及电子产品的FDA认证，并被包含在21 CFR第1010部分。

- 标识与标签

在FD&C法案的第201节中对标识和标签进行了区分。FD&C法案第五章中的某些规定特别适用于器械的“标识”，而其他规定则适用于“标签”。这两个术语彼此相关，但不可互换。其中，术语“标识”的限制较多。通常，标识包括只限于器械本身的显示部分。另一方面，“标签”涉及器械上的标识，以及该器械附带的产品说明书和信息性文献。

在第201（k）节中将“标识”定义为：

- “在任何物品的直接包装上显示书面、印刷或图形物质……”

术语“直接包装”并不包括包装内衬。还应在“此类物品的零售包装的外包装或包装纸（如果有）上提供，或确保可以通过外包装或包装纸清楚地看到”直接包装上的任何单词、语句或其它信息。

在第201（m）节中将“标签”定义为：

- 在完成装运或交付装运后，在州际贸易中出售产品期间，“应该

（1）在任何物品，或其容器或包装纸上的任何部分提供，或

（2）此类物品应该附带的所有标记，以及其他书面、印刷或图形物品。”

术语“附带”的含义不仅仅是指与产品的物理结合。它还涉及海报、标志、宣传册、通告、小册子、说明书、说明表、补白等。“附带”也涉及在州际贸易中完成器械装运或交付装运后，与器械一起提供的标签。

- 标签和广告

标签和广告均被用于为所售物品吸引注意力，它们之间的差别通常是表面或含糊的。标签和广告被用于相似的目的，即提供产品相关信息。因此，根据受理上诉法院的判决：“大多数（如果不是所有）的广告是标签。术语‘标签’在FD&C法案中的定义包括物品附带的所有印刷品。国会不会，我们也不能将构成广告的印刷品从该定义中排除。”

贴错标签

该FD&C法案的第502节包括关于贴错标签和虚假或误导性标签的规定。该法案中的相关条例包括特殊要求和豁免规定，如本章中以后小节中的论述所示。如果出现以下各项，则器械被认为贴错标签：

- 其标签在个别方面是虚假的或具有误导性；

- 已经包装好，但标记不包含制造商、包装者或经销商营业场所的名称和地点；且不包含关于内含物数量的重量、测度或数值计数的准确说明；

- 与器械上的其他行文相比，未突出显示，或清楚地表述规定的行文；

- 其标记并未包含适当的使用说明，包括禁止在某些病理条件下使用，或儿童使用可危害健康的警告；或关于不安全剂量、方法或给药或应用时间的警告；

- 按照标签中说明、推荐或建议的剂量、方法、频率或持续时间使用时会危及健康；或

- 不符合该法案第706章节列出的着色剂规定。

FD&C法案中的第502和706节是在医疗器械修正案颁布之前制定的，同样适用于食品、药品、化妆品、兽药和生物制品。《1976年医疗器械修正案》规定了专门处理医疗器械虚假标签的新权威。下文列出的这些附加规定说明了在什么情况下器械被认为是贴虚假标签。

- 未使用至少是任何专利商品名所用字体一半大的字体突出印刷器械的确定名称（如果有），在公定书中的名称，或任何常用名或惯称；

- 器械符合一个性能标准，而该器械却没有该标准所述的标签；

- 未能或拒绝遵守FD&C法案第518节中关于通知和其他补救方法的任何要求，或未能提供第519节中关于报告或记录的要求规定的材料或信息；或

- 其中存在相关标书可造成公司获得FDA注册或上市前通知编号，所以已获得官方批准的印象。

- 虚假或误导性标签

第502（a）节规定，如果其标签在特定方面被证明是虚假的或具有误导性，则认为该器械贴错标签。词组“虚假或误导性”的含义并不局限于不真实的、伪造的、欺骗的或迷惑性的。实际上，严格意义上来说，词语、声明或说明可能是真实的；然而，如果标签被证明对消费者具有欺诈性，FDA可认为标签违反法律规定。标签应该具有明显虚假性并不是一个必要条件；词语“误导性”在该法案中的含义是标签是迷惑性的，可在读者心中造成或引起一种印象。不仅可通过虚假或迷惑性说明造成“虚假印象”，可还以通过含糊其辞或误导性向购买者逐渐灌输“虚假印象”。还可以通过向客户隐瞒与实际声明相关的事实来造成“虚假印象”。也就是说，隐瞒某些结果的标记与包含夸张说明的标记同样具有欺骗性。

可通过提及医疗器械注册，或FDA根据FD&C法案中的公司提交要求分配的510（k）上市前通知编号为器械提供错误标签。21 CFR中第807.39节“通过提及企业注册或注册编号提供错误标签”和21 CFR中第807.97节“通过提及上市前通知提供错误标签”规定，分配的编号不构成FDA对器械的官方批准。此外，暗示遵守器械条例可获得FDA批准的任何陈述都是误导性的，可构成贴错标签。

同样，可通过提及研究器械豁免（IDE）或上市前批准（PMA）为该器械提供错误标签。第301（1）节禁止在任何器械的标签，或与此类器械相关的任何广告中使用根据第515节-IDE或第520（g）节-PMA规定生效的任何表述、建议或申请批准。

虚假陈述的示例包括：

- 不正确、不适当或不完整的标识；

- 未经证实的治疗价值声明；

- 不准确的条件、状态、治疗、尺寸、形状或类型；

- 零件或材料的替换；以及

- 使用前缀“U.S.”或其他类似指示暗示该产品的政府或机构批准或认可。

误导性比标签的示例包括：

- 含糊、半真半假和贸易吹捧性广告；

- 意见陈述或主观说明；以及

- 未能说明重要事实、使用可能造成的结果，或存在的不同意见。

其他不良标签实践的示例包括：

- 欺骗性插图资料；

- 误导性客户评价；

- 误导性零件或部件清单；以及

- 使用商标或商品名替代“确定的名称”。

- 一般器械标签

- 简介

在21 CFR第801部分列出了医疗器械的一般标签要求。这些条款规定了所有器械的最低要求。将在本章以后各节论述特定器械类型的附加要求。

- 一般标签规定

营业场所的名称和地点（801.1）

- 器械标记应该包含制造商、包装商或分销商经营场所的名称和地点，包括州、城市、街道地址和邮政编码。

- 如果本地电话号码本中包含公司的街道地址，则可以省略街道地址。.

- 如果标记上所列的公司不是制造商，应通过适当的语句，例如“制造用于……”或“由……分销”，限定公司信息。

预期用途（801.4）

- 如果包装商、经销商或卖方计划将器械用于其它用途，而不是向其提供器械的一方设计的预期用途，则这些相关方必须根据新的预期用途提供适当的标签。

- 如果制造商了解或获得相关信息，表明其器械被用于预期用途之外的其他条件或目的，则制造商必须根据此类其他用途提供适当的标签。（例如，经常将其器械销售给足病医师的牙科X射线设备的制造商。）

适当的使用说明（801.5）

- “适当的使用说明”是指非专业人员安全使用该器械，并将其用于预期目的所依据的使用说明。这包括：

-	该器械所有用途和使用条件的说明；

-	各个用途的剂量，以及不同年龄段和身体状况人群的常用剂量；

-	给药频率；

-	应用的持续时间；

-	与其它因素相关的给药时间；

-	应用路径或方法；以及

-	使用所需的任何准备。

虚假或误导性陈述（801.6）

- 如果对其他器械、药品、食品或化妆品做出的虚假或误导性说明，则认为该器械贴错标签。

突出陈述（801.15）

- 如果发生下列情况，则可认为词语、陈述或其它规定信息缺乏必要的突出和明显性：

-	未能在根据通常购买条件展示的部分或板面上显示规定信息；

-	包装上具有足够的空间，但未能在两个或多个板面上显示所需的信息，其中每个板面均被设计根据通常购买条件展示；

-	未能在提供的包装空间上铺展规定的标签；

-	因在包装上放置非必需标签导致规定标签的显示空间不足；或

-	字体较小或字样不符合规定；标签与包装背景间的对比不充分；设计造成标签模糊；或标签过于拥挤，造成标签不可读。

- 在设备标签中没有足够空间显示规定标签的情况下可以授予豁免，但前提是：

-	既有标记空间未被用于显示非必需信息，或被用于突出显示规定标签中的部分；以及

-	既有标记空间未被用于任何外国语言的陈述。

- 除了仅在波多黎各或主要语言不是英语的美国境内某区域内销售的产品，所有的标签应使用英语。在这些例外情况下，可使用这些区域的主要语言代替英语。

-	如果使用外语表述器械标记或标签中的某一陈述，则应该使用该外语表述所有的规定标签。

- 柜台买卖（非处方）器械的标签要求

主要展示板面（801.60）

- 主要展示板面是指标记中应根据通常的零售条件显示、表述、展示或检测的部分。主要展示板面的面积被认为是：

-	如果是矩形包装，则是一面的长x宽；

-	如果是圆柱或近圆柱包装，则是长x周长的40%；或

-	如果是任何其它形状，则是容器总表面积的40%，除非存在更加突出的位置。

标识说明（801.61）

- 应该在主要展示板面上显示器械的标识说明。

-	必须列出器械的常用名，及其主要预期行为的说明；

-	必须在使用说明中列出使用适应症；以及

-	必须采用粗体显示此类声明，而且，这些声明在尺寸方面应该与展示板面上最明显的印刷品合理相关，且必须与其所在的包装底部基本平行

内容物净含量说明（801.62）

- 包装好的非处方（OTC）器械的标记必须包含一个涉及重量、测度、数值计数的净含量说明；或数值计数和重量、测度或尺寸的综合说明，如下所述：

-	计数——如果使用计数的声明不足以提供关于数量的准确信息，则应该通过重量、测度或尺寸说明补充；

-	测度——如果是使用现行测量单位或面积测度的既定客户用量和贸易惯例，则在需要时，应该使用重量测量或尺寸说明补充。应以等于231 cu. in.的美制加仑，以及夸脱、品脱和液盎司等细分表示液体量度，并应该表示68华氏度时的体积；以及

-	重量——应使用磅常衡磅和盎司表示重量。公制重量或测度单位被认为是补充的。说明可包含普通分数或小数。应该将普通分数简化至最小项。

-	布局——应该将该声明作为单独项在每个主要展示板面上显示；与上下部分的其它信息的间隔空间应该等于该声明中所用字体的高度，而与左右部分的其它信息的间隔空间应该至少等于字母“N”宽度的两倍。

- 主要展示板面中所需字体的高度、比率和布局是关于包装尺寸、形状、组成部分和所需标签粘贴方法的一系列变量的一个函数。在21 CFR 801.62（g）到（k）中详细说明了这一点。

- 适当使用说明的豁免

处方器械（801.109）

- 如果因为存在潜在不良影响，或除非在受法律许可能够直接使用该器械的从业者指导下，其使用方法的监管，或使用所需附带措施并不安全，不能编写“适当使用说明”，则可以对此类器械免除该规定，前提是：

-	该器械归持执照开业医生或依法从事该产品制造或分销的人员所有；

-	其标签包含一个Rx声明，即“注意：联邦法律规定根据或按照（输入医生、牙科医生或其它持执照开业医生的名称）的指示销售该器械；”

-	其标签包含使用信息，其中包括适应症、效果、路径、方法和给药频率与持续时间，以及任何相关风险、禁忌症、副作用和确保器械安全使用的预防措施；以及

-	除标记和纸箱以外的所有标签包含印刷日期或最新修订日期。

零售豁免（801.110）

- 持执照开业医生在其实践过程中，或根据处方向最终使用者交付的器械只需要附带开业医生的姓名和地址、使用说明、和任何必要的警示语句。

众所周知的说明（801.116）

- 如果器械常见用途的适当使用说明为众人熟知，可以对该器械豁免适当使用说明要求。

体外诊断（801.119）

- 豁免适当使用说明要求的前提条件是满足809.10中的那些要求（包含在本章的“体外诊断产品标签”一节）。

用于制造的医疗器械（801.122）

- 如果用于对其他药物或器械进行处理、再包装或制造的器械附带声明：“注意：用于制造、再处理或再包装”，则可以豁免适当使用说明要求。

用于教学、研究或法律实施的医疗器械（801.125）

- 如果用于教学、法律实施、研究和分析的器械被运送至或销售给依法从事制药、化学或医学（未涉及临场使用）、法律实施，或者化学分析或物理测试指导的人员，或为该人员所有时，可豁免该器械。

豁免期满（801.127）

- 如果发生以下各项，则适当使用说明的豁免终止：

-	器械被运送给所列豁免者之外的人员；或

-	器械被用于豁免目的之外的其它目的。

- 其它豁免

豁免包装和标签要求（801.150）

- 如果满足以下条件，可对被从一个制造场所转运（中转）至其它制造场所的制造中器械豁免该要求：

-	将产品引入流通的人员是将要对器械进行进一步加工的公司的所有者；

-	将产品引入流通的产品不是所有者，但产品交付是根据包含公司名称和地址，并列出进一步加工所需技术规范的书面协议进行的。

-	在运载货物是未消毒器械，并被标记为无菌，且被中转至协议消毒商[801.150（e）]时，只有在满足以下条件的情况下才能授予豁免：

1）	双方之间生效的书面协议包括：

i.	授权装运和负责消毒设施的人员签署的双方名称和地址；

ii.	维护记录，以确保总责任的说明；

iii.	器械为非无菌器械，被运送至目的地进行进一步处理的声明；

iv.	详细说明所用杀菌过程、灭菌介质、设备和质量保证控制的声明；以及

2）	每个托盘、纸箱或其它指定装置具有明显标记，表明其非灭菌性质。

如果产品掺假或贴错标签，或如果在FDA检查中不能提供协议复印件，则该豁免无效。

- 特殊器械的标签要求

警告和警示声明（801.403）

- 这部分包括下列器械的警告和警示声明的推荐或建议措辞：

-	假牙重衬工具、护具和衬垫；

-	假牙维修工具包；

-	红外线发生器（包括电热垫）；

-	胰岛素注射器；

-	机械按摩器和振动器；

-	蒸汽或土耳其浴盆；

-	紫外线发生器。

使用相关声明（801.405至801.430，列举如下）

- 某些器械需要使用特殊标签，该特殊标签不仅包括包装标签，也包括信息文献、患者发行表格、性能测试、和/或某些成分的规定公差或禁例。下列器械具有额外的标签要求：

-	假牙维修或重新安装工具包（801.405）

在本节中列出了特殊标签和说明。

-	宫颈内和子宫内使用的子宫托（801.408）

根据本节说明，干型和翼尖型子宫拖被认为是危险的，因此自动被认为是贴错标签的。允许使用空心管类型，但需要Rx图例。

-	太阳镜和眼睛中的抗冲击镜片（801.410）

根据本节说明，需要进行玻璃镜片的表面硬化、塑料透镜统计检验、“落球”试验，还应该记录这些活动。

-	臭氧排放水平（801.415）

根据本节说明，某些器械的臭氧排放水平应低于百万分之0.05，并且，禁止在不能证明其安全性和有效性的医疗条件下使用。

-	氯氟烃推进剂 （801.417）

根据本节说明，除了在避孕泡沫和21 CFR2.125中详细说明的某些计量药物剂型中使用外，不得使用该推进剂。应根据801.425的规定为使用该推进剂的器械提供特殊标签。

-	助听器（801.420）

在本节说明了与警告、药剂师与使用者说明、和技术数据相关的标签要求。在801.421中说明了关于指导手册可用性的销售条件要求、患者弃权、和记录要求。

-	子宫内避孕器（801.427）

在本节说明了与产品描述、适应症、预防措施和警告相关的专业人员和患者标签要求。

-	月经卫生棉条（801.430）

本节说明了与中毒性休克综合症（TSS）信息、警告和公告相关的标签要求。

- 体外诊断产品标签

- 简介

体外诊断产品（IVD）是指设计用于诊断疾病或其它情况（包括健康状况的决定，治愈、减轻、资料或预防疾病或其后遗症的医嘱）的那些试剂、仪器和系统。此类产品设计用于采集、制备、和检测从人体中采集的样本。在21 CFR第809部分说明了体外诊断（IVD）标签要求。在主题词旁边插入的编号代表21 CFR的相应章节。本节说明了体外诊断产品标签条例中规定的标记和标签（包装说明书）基本要求。

在本章中的“器械标签编写”一节中说明了关于标记和标签编写和起草的具体信息。

- 直接包装的标记要求（1809.10（A））

除了不适用该规定的情况之外，IVD的标记必须说明下列信息。此外，还应在外包装或包装纸上提供所有信息，或确保可透过外包装或包装纸清楚地看到所有信息。

如果存在的任何标记信息会干扰测试，则应该在外包装纸或容器上，而不是在标记上说明该信息。

如果直接包装过小，或不能提供足够的空间印制标记，则可以仅在外容器标记上显示下文带星号（*）标记的规定标签。

标记要求如下所示：

o	产品的确定名称和专利商品名，例如，胆固醇测量表；

* o	预期用途或应用，例如，妊娠检查、糖尿病筛查等；

* o	使用者警告或预防措施声明，如16 CFR第1500部分（有害物质）所述，和适用于使用者危害的任何其它警告，以及“用于体外诊断使用”的说明；

- 制造商、包装商或分销商营业场所的名称和地址；

- 可追溯生产历史的批号或控制号；

-	多元产品应具有单个单元的可追溯性；

-	仪器批号应确保每个部件的可追溯性；以及

-	对于需要将其部件作为一个系统使用的多元产品，应该提供同一批号，或其它适用的统一信息。

* o	关于试剂：

-	确定的名称（常用名或惯称）；

-	所有活性成分的数量、比例或浓度；例如，mg.、单位体积重量、mg./dl等，而关于从生物材料中提取的试剂，其活性的来源和测度，例如，牛科动物、I.U.等；

-	存储说明，即，温度、湿度等；

-	需要混合或重构的产品的操作说明；

-	在使用时确保产品符合适当纯度、质量标准等的方法，包括下列方法中的一项或多项：

i.	有效期限（产品在此之后不能被使用的日期）；

* ii.	任何可见变化迹象的说明；

* iii.	确保产品实用性的简单检查的说明；

* -	内容物净含量。

- 包装说明和外包装的标签要求[809.10（B）]

必须在标签的某部分采用下文所列格式和顺序提供下列信息，除非信息不适用，或适用于特定产品类型某一标准另有规定。

如果器械是设计用作诊断系统中的替代品的试剂，则标签可仅限于充分识别试剂并说明其在系统中的使用所需的信息。

如果器械是一个用于诊断的多用途仪器，且不被用于特殊诊断程序或系统，则标签可仅包括使用星号（*）标记的各项。

* o	专有和确定的产品名称；

* o	产品的预期用途，以及其是否是定性或定量型程序，例如，检查、医生办公室、家庭使用等；

o	试验的总结和解释，包括方法论的简史和试验的具体优点和限制；

o	程序的化学、物理、生理学或生物原理。

o	关于试剂：

-	常用名，如果有，以及数量、比例或者浓度或各活性成分；而关于生物材料，活性来源和测度；

-	16 CFR第1500部分所列的相关提醒或警告；声明：“用于体外诊断用途”；和与产品预期用途有关的任何其它限制声明；

-	重构、混合、稀释等的相关说明；

-	相关存储说明；

-	需要使用的纯化或处理声明；以及

-	不稳定性或退化的物理、生物或化学指示。

* o	关于仪器：

-	用途或功能；

-	安装程序和要求；

-	工作原理；

-	性能特性和技术规范；

-	操作规程；

-	校准程序，包括设备和/或材料；

-	操作的预防措施和局限性；

-	危害；以及

-	服务和维护信息。

o	分析用样本采集和制备；说明：

-	特别预防措施/准备；

-	保持样本完整性所需的添加剂；

-	已知干扰物质；以及

-	推荐的样本储存、处理和装运说明。

o	从样本接收到取得结果的推荐程序的逐步概述。除了下列各项之外，还应该包括一列可改善精确度或准确度的要点：

-	已提供材料的清单和使用说明，例如，试剂、设备等；

-	未提供的必要材料的清单（包括详细内容，开入尺寸、数量、类型和质量）；

-	所需试剂数量和参数的说明，例如时间、温度等；

-	与最终反应稳定性相关的说明，和关于准确测量的任何时间限制；

-	校准详情，识别并列出参考材料、样本和空白样的必要准备。详细说明校准范围，包括测量的最高和最低数值；以及

-	必要质量控制程序和材料的详细说明，例如，阳性和阴性对照、可接受的性能极限。

o	计算未知项所用程序的解释，包括公式中每个组成部分的定义、示例计算和适用于回答的有效数值的数量；

o	程序的限制，例如，识别可对测试结果造成不良影响的情况；

o	预期值，包括预期值的单位和确定方法；

o	具体性能特性（视具体情况而定），包括准确度、特异性、精确度和敏感性；

* o	参考书目；

* o	制造商、包装商或经销商经营场所的名称和地址；以及

* o	公司发布最新标签版本的日期。

- 豁免标签要求

如果满足下列条件，可对IVD器械的装运或其它交付免除上文所列标记和标签要求，以及第861部分所列的标准：

o	如果器械符合主题IDE，符合第812部分-研究器械豁免（IDE）规定的研究所需的装运或交付；或

o	如果满足下列条件，不符合第812部分规定的研究（因下列标记，大部分IVD都被免去IDE）所需的装运或交付：

-	处于实验室研究阶段、不被作为IVD的产品，被明显标记为：“仅用于研究。不能被用于诊断程序”；以及

-	在进行完整商业营销之前应被装运或交付，用于进行产品测试的产品，该产品被明显标记为：“仅用于研究”。尚未确定该产品的性能特性。

- 通用实验室试剂和设备的标签

通用项目包括常规实验室试剂（例如，盐酸）和设备（例如，玻璃器皿），其用途为接受使用培训的人员周知。如果这些药剂和设备的标签满足下文所列要求，不需要提供上文 “直接包装的标记要求” 和“包装说明与外包装的标签要求”中规定的使用说明。如果产品包装过小，不能容纳为标签提供足够空间的标记，和如果产品外包装上的标签含有所有下列信息，则只需要在产品标记上提供带有星号（*）的部分。

o	试剂：

* -	专有和确定的名称；

-	确定名称的宣布（如果有），以及使用者普遍认可的系统规定的数量、比例或浓度；

-	纯度和质量说明，包括任何杂质的定性说明。可通过符合普遍任何和可用标准的声明满足该要求；

-	使用者警告或预防措施的声明，如16 CFR第1500部分所述，和任何其他相关警告，以及语句：“仅供实验室使用”；

-	根据重量、体积或数值计数计算的内容物净含量，或这些因素的任何组合；

-	相关存储说明；

* -	制造商、包装商或经销商经营场所的名称和地址；以及

* -	可追踪产品制造历史的批号或控制号。

o	设备

-	产片标签应该包含一份详细说明产品及其部件，以及物理特性（如果需要）的陈述，以确保其合理使用。

- 研究和510（k）器械的标签

- 简介

“研究器械”是指在一项涉及一名或多名人类受试者，旨在确定其安全性和有效性的临床调查或研究中用作研究对象的器械。该定义也包括“过渡器械”，过渡器械是指在《医疗器械修正案》被通过之前，由FDA监管的器械，例如，妊娠检测工具。

所有引进新器械或大幅修改器械的新注册医疗器械公司和现有医疗器械公司应该在将设备引入商业流通前90天内通知FDA其销售该器械的意图。可通过提交FD&C法案中相应章节规定的510（k）上市前通知文件来通知FDA。提交此类文件（包括拟定器械标签复印件）的目的是确保FDA能够确定器械（如标记所示）是否与1976年5月28日之前被投入商业流通的器械具有实质等同性。这包括一类、二类和III类器械，或在被FDA划分为一类或二类后上市的器械。510（k）过程也不要求制造商证明他们的器械与上市销售器械相等；只需要证明其器械及其标记用途在安全性和有效性方面具有实质等同性。在FDA根据510（k）确定实质等同性之前需要提交临床数据。

如果FDA认为某一器械不具有实质等同性，并将其划分为III类器械，则公司必须在上市前向FDA提供安全性和有效性证据。可通过上市前批准申请（PMA）证明其安全性和有效性。PMA必须包含表明器械安全有效的数据。批准的研究器械豁免（IDE）可确保在FDA授予商业流通许可之前，可将该器械运送至研究者处，以收集相关数据。

FDA必须批准重大风险器械的IDE申请。非重大风险器械仅适用机构审查委员会（IRB）的批准。IDE可在研究持续期间对器械发起者和研究者免除某些监管要求（即，关于：性能标准、贴错标签、上市前批准、注册、列名的那些要求）。IDE申请将包括一份研究方案，该方案详细说明了研究本质，以及应获得并向FDA提交，以作为安全性和有效性证据的数据的性质。发起人应该在研究计划中提供关于器械标签的详细信息。因器械和研究性质不同，此类信息也会不同，并可能包括其他项，例如为招募研究人类受试者发布的广告。

- 上市前通知[510（k）]标签

未在21 CFR 807.81至807.97中提供申请表，但规定了510（k）提交文件的格式。需要在提交文件中提供的信息包括：器械描述及其技术规范、FDA决定的器械类别、公司的注册号、该器械和其它类似器械的对比说明，以及标签和宣传资料的复印件。在510（k）中提交的拟定器械标签具有重要作用。

应该在510（k）提交文件中包含的标签信息包括：

o	设备标记；

o	包装标签；

o	特殊处理或存储条件；

o	使用说明和/或使用手册；

o	维修手册；

o	宣传资料，例如，广告、出版物等；以及

o	其他标签要求，例如，UL、F.C.C.等。

如果在器械标签做出新的，之前未经验证的声明，或鼓励将该器械用于不同于目前市场上类似器械的用途或使用条件，FDA很有可能将该器械划分为第III类，在上市销售该器械前需要提供上市前批准。如果器械与既有器械或目前使用技术具有实质等同性，公司可申请获取510（k）许可，而不是上市前批准。这可以节省大量时间和费用。

- IDE器械的标签要求（21 CER第812.5部分）

如果FDA认为某器械非实质等同性，并将其划分为III类器械，则公司必须在销售器械前向FDA提交一份PMA，以提供安全性和有效性证据。该公司必须首先申请研究器械豁免（IDE），以在研究期间获得某些监管要求的豁免。IDE申请应包含一份研究方案，该方案应该详细说明研究的性质，以及需要获取并向FDA提交，以作为安全性和有效性证据的数据的性质。公司应该在研究方案中提供关于器械标签的详细信息。因器械和研究性质不同，此类信息也会不同，并可能包括其他项，例如为招募研究人类受试者发布的广告。例如，产品标签应该足以确保试验品在研究期间的稳定性（存储要求、再校准程序），具有足够的给药说明，提醒使用者物品的研究状态，并详细说明在出现患者伤害时应该遵守的程序。

除了IDE研究方案中规定的标签要求之外，需要提供下列通用标签：

o	801.1中规定的信息，即公司营业场所的名称和地址、数量，以及801.09中规定的信息，以及801.09中的下列陈述：“注意：研究器械。联邦（或美国）法律限制用于研究。”

o	所有相关禁忌症、危害、不利影响、干扰物质或器械、警告和预防措施的说明。

o	无任何虚假或误导性陈述，或表明器械可安全有效用于研究目的的陈述。

o	仅在实验动物身上使用的任何器械必须被标记为：“注意——器械仅用于对试验动物进行的研究，或不涉及人类受试者的其他试验” 。

- 药品生产质量管理规范标签要求

- 简介

医疗器械制造商必须在其质量保证（QA）计划中纳入与标签有关的某些元素以满足GMP条例中的要求。QA计划应足以确保标签满足关于易读性、附着力的GMP器械主记录要求，并对贴标操作进行适当控制，从确保而一直发行和使用正确标签。

因为必须在标签编写和使用过程中执行并控制很多活动，所以采用检查表的形式表示表5.1。其中包括制定和控制标签所需的一系列典型事件的典型序列。

标签包括设备标记、控制标记、使用说明、维护手册等。如果CRT和其他电子信息面板上的显示包含说明、提示、注意事项和参数识别，则可被认为是标签。

GMP条例中的各节对标签具有一定影响：第820.20（a）（2）节规定了包装材料和标签的批准或拒绝；而第820.40节规定建筑物的设计应适当，且应具有充足的空间进行包装和贴标操作。第820.120节说明了标签设计和控制的特殊要求。这适用于标签的设计应用，旨在确保在器械的预期寿命内，标签在正常使用条件下的易读性；也适用于标签的检查、处理、储存和分布。如果未满足这些要求，FDA则认为该器械掺假。除了用于确定内容满足器械主记录中的标签规范之外，这些要求不适用于确定标签内容的适当性。然而，未满足GMP要求，例如校对和变化控制要求，可能会导致标签内容错误。在此类情况下，该器械被认为是贴错标签和掺假。在“标签编写”章节中对标签内容进行了规定。

需要在器械主记录中提供关于标记内容和物理设计参数的规范（820.181,182）。标签规范包括：每个标签的工程图和/或原图、适当的检查或控制程序，以及适当的贴标签程序。所有的程序、图纸和原图都必须带有编写者签名、批准签名和日期。可在原图北面或标记批准表上签署批准签名、日期等。此外，如果在批准的工程图纸上复制了原图的“内容”，或者在标记批准表中充分识别（交叉引用），则原图可以只包含识别码或标题。

可作为部件指定并购买硬拷贝标记、包装说明和类似标签。为了正确购买和使用标签，通常会在工程图纸和/或采购说明中说明相关技术规格。因此，除了最简单的标签（例如，简短的勘误表）的要求之外，单一的原图或“复印件”不能满足器械主记录中关于标签的要求。

工程图纸或采购说明，以及安装程序必须说明（如果适用）标记基质、尺寸、油墨、表面处理、安装方法等，以确保购买的标记在平常的处理、存储、装卸、分销和使用条件下保持粘附性和可读性。

前面板、其他仪表板、仪表、保险丝、按钮等通常被认为是标记或包含标记，且必须（如果适用）满足GMP主记录和控制要求。用料规格、装配图纸和试验/检查程序是适当的GMP控制措施，可防止仪表、按钮和其他标记仪器控制装置混淆。通常不需要在前面板或其他仪器面板上采取控制措施以防止混淆。

无论公司认为软件驱动显示器是标签还是数据，这在GMP法规下几乎没有什么区别，因为无论如何，成品设备标签或数据必须符合设备主记录规范。在企业开发和验证软件时，他们也应该检查这些电子显示屏，查看“标签”是否符合所有适用的要求，例如遵守主记录中相关规范的合规性、正确的参数识别、与指导手册的一致性，以及性能数据的正确显示。

GMP标记控制的典型序列（表5.1）

| 阶段 |  | GMP章节 设备类型 |  | （第820.部分） | 控制活动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 开发 | NC* | C* | .120 & .100 | 文本审查。安装质量（铆钉、粘合剂等）、油墨、阳极电镀等的质量。内容符合21 CFR 801、807、809，公司要求和标准。 |
| 2. | 评估 | NC | C | .120 | 模拟或实际处理（例如，消毒）、装运试验等。 |
| 3. | 文件编写 | NC | C | .181 | 批准、标注日期并更改控制标记图纸。 |
|  |  |  | C | .121a | 关键标记必须包含完成设备的控制号。 |
| 4. | 文件样本 |  | C | .182b | 主记录中的实际标记或原图的复印件。详见.181。 |
| 5. | 采购 | NC | C | .120a | 在交付到库存前应该校对。 |
|  |  |  | C | .121b | 记录校对者的签名和日期。 |
| 6. | 储存 | NC | C | .120d | 标记储存方式应确保可防止混淆。 |
|  |  |  | C | .121c | 仅限获授权人员使用。 |
| 7. | 独立操作 | NC | C | .120b | 分隔多重操作，以防止混淆。 |
| 8. | 区域检查 | NC | C | .120c | 在开始贴标操作之前，指派人员检查区域，并移除外来器械和标记。 |
| 9. | 核发 | NC | C | .120e | 检查同一性，如果适用，有效期限和控制号。记录检查标记的日期和人员。 |
| 10. | 检查 | NC | C | .160 | 根据书面程序检查完成器械。 |
|  |  |  | C | .161 | 被指派者必须检查所有验收记录和测试结果，保证记录无缺失且完整。 |

* NC =非关键；C =关键

在审查或审核贴标操作时，应记住GMP条例中包含灵活的要求，这可确保质量保证计划中的灵活性。因器械和操作不同，满足GMP条例所需的标签控制程度明显不同。为避免浪费钱财并增加卫生保健成本，制造商应该根据820.5中的规定仔细并审慎考虑其操作所需的适当控制水平。本章中的信息和指南应该协助制造商做出这些决策。应该在增加或改变产品后重新考虑所需的控制水平。同样，应该在QA系统审计期间对所需的控制和现有控制计划的成就进行审查。

- 一般器械标签要求

标记完整性

所有标记的设计，以及在器械和包装盒上的应用应确保在通常的分销、储存和使用条件下，这些标记处于恰当的位置上且清晰可读。注意，820.120（a）规定“标记的设计、印刷和应用应该确保其保持清晰……”，其中提及了标记的实际设计和安装方法——不仅仅是对这些进行测试或检查，以证明满足设计要求。（在820.120（a）中的第二句、以及820.120（e）、820.20（a）、820.80和820.160中说明了相关检查。）例如，使用机器在塑料体外诊断医疗媒体板上印刷的标签有时会模糊，因此不适当（FD&C 502（f））。此类器械的制造商必须确保印刷清晰可见，并在使用时仍然保持清晰可见。

一些杂志使用“保湿”油墨印刷，使用出汗或油腻手指触碰后会模糊。很明显，这种类型的油墨不符合关于包装说明书、说明手册等的GMP设计要求。

可使用粘合剂、螺丝、铆钉、旋入螺丝等安装标记，或可以在面板和/或控制装置上印刷或蚀刻标记。标记的安装位置应该确保可见，且在使用时不会被擦掉。（我们之间的一些人曾遇到一些难以置信的情况，关于装设梯子和驾驶割草机的安全标签被安放在脚踏板区域。自然，在使用几次后这些标记会被擦洗掉！）

接收和检查

在接收后，应对所有的包装和标签材料，包括预打印容器、包装说明和预印刷包装材料，而且，如果公司认为有必要，应对这些材料进行测试，以确保符合性能规范。而且，应该由指定人员对标记样本进行校对。在负责人员验收后，应将这些部件放置到仓库中，或投入生产。应根据820.80（a）和820.120中的规定在器械历史记录中记录这些检查，以证明进行了相应检查和校对。应保持简单的器械标签检查记录。

区域隔离和检查

应根据必要的隔离程度（820.5和820.40）隔离所有的贴标和包装操作，以确保相似产品或标签之间不会发生混淆。可以采取物理或空间隔离方法，或在不同时间进行不同器械的贴标和包装操作来进行隔离。如果不可能发生混淆，则不需要进行隔离，例如，标记的前面板只适用于预期的仪器（器械）类型。

标签混淆的可能性会影响生产区域控制的严格程度。例如，在只处理不同产品和标签时，不需要采用严格的标记控制。在进行可能发生混淆的任何包装和贴标操作之前，应对生产区域和操作用设备进行彻底的检查，以确定已经搬走之前操作剩余的标签和材料。最重要的是要确保周围区域、工作台、包装线、印刷机和其他设备中没有之前操作剩余的标记和其他材料。

应该将包含预编码序列号、制造日期、有效期限、控制号等的未使用标签销毁，不能将其送回标记储存区域。尽管在一些器械中都推荐对标记的使用数量与发行数量进行核对，例如在对不同尺寸的相同产品进行包装或标记时，但GMP条例并未要求这么做。

储存

应采用合适的方法，将所有印刷包装和标签材料，包括预印刷容器、包装说明和预印刷包装材料，储存在合适的区域，以防止混淆（820.40、820.120）。应根据必要的程度识别并隔离标签，以防止类似标签的混合。只允许经授权人员使用标签。

采用的储存控制应该与器械数量和类型相适应。例如，如果公司只生产一种只有一个标签的产品，则该公司不需要对存储区域进行精心控制。同样，在公司同时成产带有不同标签的几类器械时，通常不需要进行严格的控制。

需要特别注意储存和控制的一个情况是器械被标记为“无菌”，但“尚未消毒”。公司必须确保不会发生混淆。而且，如果用于市场推广，还应该确保所有此类样品无菌或印有明显的警告声明，因为接收方可能使用包装和标记的市场推广样品。根据第820.25节规定，应该进行质量意识培训，并应该告知营销人员标签控制要求和违规的后果。

标记检查与记录

在发布使用标签时，必须对标签进行仔细检查以确保标签的内容符合器械主记录中关于生产的特定器械的标签规范。该检查必须涉及标记上使用的任何控制号或有效期限。应该在器械历史记录中记录该发行检查，包括进行检查的日期和执行检查的人员。

如果使用，有效期限必须反映在最终包装后，按照标签储存和使用时，器械可适用于其预期用途的时间期限。制造商应该获得可确定器械适于使用的时间期限的稳定性试验数据。

如果不会发生标记混淆——例如，公司只生产一种器械，或只使用一种标记——而且，没有控制号或有效期限，在保存标签时进行的最初检查足以确保符合主记录规范。无需进行第二次检查，因为这毫无用处（820.5）。然而，如果有可能使用了不正确的标签，则应该在发行标签，用于申请、包装或装运时进行第二次检查。

变更

标签是器械主记录中的一部分；因此，必须根据与技术规范规定的正式变更控制系统相似的系统进行标签的所有变更[820.100（a）（2）]。在实施之前，应该对所有的标签变更进行正式地审查和授权。

在更改器械的主要方面和主文档时，评审组必须确定二次项（例如，标记或说明）是否受到影响，是否也需要变更。应该在更改单表格上设置查讫表块，以记录已经考虑了主要变更对标签的影响，并采取了适当的措施。

重贴标签和标签覆盖

FDA并不鼓励在旧标记上覆盖新的标记，但只要新标记及其使用满足关于附着力、可读性、再处理和变更控制的GMP要求（820.120、820.115），标签覆盖是可接受的。（在其他一些国家也不鼓励标签覆盖。）

- 关键器械的附加标签要求

关键器械的标签不仅应该符合非关键器械的标签要求，还应该符合820.121中的三项附加要求，如下所示。

控制号

关键器械的标签必须包含一个控制号、序列号、字母等，以便于追溯。这里所说的控制号是指完成器械的控制号，而不是标记本身的控制号。然而，大部分标签还包含其他编号（例如，图纸编号），以控制标签配置和采购。

不需要在器械的所有标记上显示用于确保可追溯性的控制号；然而，必须在提供给最终用户的单位标签中显示控制号。散装物品装运箱上的标记无需符合该要求，因为散装物品将会被运送到用户设施中的中央分配点，装运箱在大多数情况下会被丢弃。为满足可追溯性要求，在大多数情况下会被运送给护士或其它用户终端的标记必须包含控制号。

校对者签名

在发布关键器械的标签进行储存之前，应该根据非关键器械的相关规定对标签样本进行校对。此外，应该在器械历史记录中记录校对者的签名和校对日期。

使用限制

仅允许经授权人员使用标签。还应该将标签存放在适当隔离的区域，以尽可能减少混淆的风险。虽然使用要求适用于关键器械的标签，也建议在非关键器械的标签中应用该要求，因为标签储存区域控制的增加不会造成成本的显著增加。

- 无菌器械标签

应特别注意无菌器械的标签。对于没有全部灭菌的器械（例如，在某些器械中，只有其内腔需要保持无菌），应该在包装上进行适当标记，以告知使用者实际上设计为“无菌”的部分。例如，可能的限制语句为：

“注意：	只有该装置中的液路是无菌且无热源的。如未采取适当的预防措施，不得在隔离区或无菌区使用。”

某些器械设计在使用前由使用者灭菌。在这种情况下，标签应该提供足够的信息，至少包括一个适当的灭菌方法，以及应该遵守的预防措施或保障措施。例如，其标签应该说明：

o	所需的特殊清洗方法；

o	再处理可能造成的可影响安全性、有效性或性能的器械物理特性变化；以及

o	不影响器械安全性或有效性的再灭菌和再使用次数的限制。

对于单次使用的无菌器械，一些制造商提供禁止重新灭菌和重新使用的标签。一些器械的设计或构造不支持重新清洁，因此可能不能承受规定的重新清洁和重新灭菌程序。然而，人们的惯常做法是重新使用该器械，所以我们鼓励制造商提供上文所列清单中的信息。

多设备工具箱的标记，或包含一系列无菌和非无菌产品的包装不得表示或暗示所有内含物无菌。

应该评估使用者是否需要关于如何打开无菌器械包装，以避免器械污染的说明，在必要时，应在标签中提供此类说明。

在制造商对器械做出修改后，制造商必须对标签进行审查，以确保标签反应当前的修订和规范。一些制造商使用图纸编号和修改代码或日期标识标签，以协助识别当前标签。体外诊断器械的包装说明或其它标签应该包含修订日期[21 CFR 809.10（b）（15）]。

FDA通常不要求为一般医疗器械提供包装完整性和无菌性所需的货架寿命。如果器械中的特定部件（例如电池或诊断试剂）具有有限的使用寿命，则应该确定有效期限。应该在体外诊断器械的标签上提供有效期限，或用户可在使用期间确保质量的其它方法[809.10（a）和（b）]。该要求适用于无菌或非无菌体外诊断器械。

尽管该条例并未要求，一些复杂器械和无菌器械的制造商自愿使用批号或序列号，以方便生产控制，而且，在需要时，可加快故障调查、维修、修改或召回。需要为以下器械提供批号、批次号或其它控制号：

o	关键器械（820.121）；

o	符合放射健康标准的一些产品；以及

o	体外诊断器械[809.10（a）（9）]。

为保证医疗器械的标签适当，应该进行适当的标记和标签设计与采购。设计包括符合GMP条例要求以及客户的需求的标签内容。为实现这些目标，应牢记一些概念，例如：面向用户撰写、在标签中参考实际器械、所用控制装置的明显标识等。

- 委托灭菌

最终由其他公司，而不是制造商进行灭菌的成品设备提出了一个独特的标签问题。常见的行业实践是将最终包装好的成品设备运送到灭菌承包商处。尽管在将货物从制造商处运输到承包商处的过程中该货物是未消毒的，最终包装被标记为无菌。该情况适用特殊限制，且双方应达成并执行一份书面协议[820.150（e）]。在第801.150节详细说明了被运输至协议经销商处的在加工无菌产品的标签要求，并在本手册中的其它豁免条款中提及。在这种情况下应特别小心，以防止将未消毒产品错认为无菌产品。公司应认真考虑使用“视觉指示器”标签来区分消毒前后的产品，例如，使用其中条带在接触蒸汽或环氧乙烷后将会产生颜色的指示胶带，或在暴露于辐射后将会改变颜色的可粘贴“点”。需要记住的是，虽然视觉指示器可以证明产品接触过灭菌剂，但不能说明器械是无菌的。公司还应该考虑使用放射量测定器，即其物理或化学性质的不可逆变化与消毒剂接触量成正比的产品。一些协议消毒商会通过在器械容器或外部船运集装箱上印制灭菌编号的方式为承包商的产品贴上标签。那些根据器械容器上的消毒商批号确定其器械经过灭菌的公司应该，如果可行，对该设施进行审查，以确定是在灭菌之后，而不是之前应用灭菌批号。

在21 CFR 801第A至E节中，以及GMP第820.150、820.160和820.161节中说明了相关配送条例。应该对消毒、持有，或在最终发布之前被运送至制造商仓库或其它控制分配点的器械进行适当标记。应该对货盘，或指定单元进行标记，以表明器械的状态，例如“已消毒：等待测试结果”或其它等效陈述。公司必须能够证明其在器械最终发布之前对器械进行了控制，并且，如果需要，可以将这些器械销毁或返回进行再处理。为此，分销商的仓库或设施不被认为是控制分配点。

- 辐射散发器械的标签

- 简介

辐射散发产品的标签适用于医疗器械；所有发出电离，或非电离电磁或微粒辐射的产品；以及其电子线路运行引起音速、次声或超声辐射的产品。辐射散发器械包括设计发出辐射（例如，X射线设备）或运行造成辐射（例如，电视机）的产品，但不包括因放射性元素或同位素衰退造成辐射的产品（例如，离子感烟探测器）。1968年的《健康和安全辐射控制法案》（RCHSA）中的第358节授权为这些类型的辐射生成产品制定联邦标准。这些标准被包含在21 CFR第1000部分所述的条例中。我们根据产品类型，在本节中的之后各小节内列出了相关条例。本文件仅涉及与产品标签相关的那些部分或马偕标准，并未涉及本标准中包含的技术规范。因此，标签的性质和布置可能与之前在一般器械标签中论述的性质和布置不同；然而，“标记”和“标签”的概念保持不变，例如，器械“标记”可能包括X射线系统控制台上的警告标记，以及面板上的红色指示灯；电视接收器的“标记”可能包括制造商的名称、制造日期、和用户警告陈述，以及接收机内部与高压和X射线保护相关的标记。

目前，作为选择和实用性问题，FDA选择不对常用家用产品（例如，收音机和白炽灯泡）进行积极监管；然而，如果发现此类产品可能引起消费者危害，FDA将对其进行监管。对消费者造成危害的一个实例是无绳电话。因为收到消费者投诉，并确认某些品牌手机中响铃的布置、音量和频率引起了损伤，FDA制定并实施了防止听力损伤的指南。

本节将说明辐射散发医疗器械和其它电子器械的标签。因为CER相应章节中的技术数据数量较大，所以在适当的时候可转载关于雷射标签技术的CFR章节，以说明格式要求。在主题标旁边插入的编号代表21CFR中的相应章节。

- 电子产品的一般标签要求（1010.3）

性能标准所述电子产品的制造商应该在永久粘贴或印刻在产品上的标签或标记上提供以下信息。应该确保在产品完全装配好后可以清楚地看到下列信息：

o	产品制造商的全称和地址。

-	或者，产品可包含制造商以外的公司或个人的全称和地址，前提是器械和放射健康中心（CDRH）的主任已经之前已经确定实际制造商的全称和地址。（如果所述经销商使用的每个型号的制造商不同，则需要采用该替代方案，以确保CDRH可以识别该器械中各个型号的制造商。）

-	可以使用缩写词，例如Co.、Inc.或他们的外语等同物，以及个人名字和中间名的首字母。

o	生产地址，以及生产年份与月份。

-	如果之前已经向CDRH主任提供了相关代码，可以使用代码表达生产地址。

-	不能使用代码表达或使用缩写形式表达生产年份与月份。必须按照以下格式表示月份和四位数的年份：“生产日期：（输入生产年份和月份）”。

如果不能根据上述规定粘贴识别标签，CDRH主任可批准使用替代标识方法的申请。

制造商应该向CDRH主任提供所有品牌名称的完整清单，以及根据某一标准生产电子产品的个人或公司的名称和地址。

关于供美国政府使用的电子产品，在制造商、装配商或美国政府或机构向CDRH主任提出申请后，可免除上述规定。

应对仅用于出口的所有产品进行标记或粘贴标签，以说明他们是用于出口的产品。

对于性能标准豁免（即，本章节为涉及的其它标准，不包括标签）涉及的任何电子产品，其制造商必须永久粘贴一个标签或标记，表明：

“已经对该电子产品豁免《美国联邦法规》第21篇第I章第J节所述的美国食品药品管理局辐射安全性能标准，豁免编号：____，授予日期：_____。”

- 电离辐射散发产品

电视接收机（1020.1）

电视接收机是设计通过广播、电缆或闭路电视接受和显示电视图像的电子产品。显示固定（不动）图像的数字监视器（例如，电脑屏幕）不在该标准的适用范围内。

o	对于因元件失效或调整不正确，可生成超标准辐射的任何接收器，应该永久粘附或印刻警告标签，以提供高电压规范说明，以及将高压调整至规定数值的说明。

冷阴极气体放电管（1020.20）

冷阴极气体放电管被设计用于展示电子流的影响，或X射线的生成。

o	制造商应该提供适用每个冷阴极气体放电管的安全说明、使用说明和电压规格。

-	应该在每个附件或放电管上永久粘附端子的极性标识。

-	设计用于加热，或产生荧光或磁效应的管子必须配备说明超功率应用可产生X光辐射的警告。

-	设计用于生成X光辐射的管子必须附带表明器械在通电时可生成X射线的警告。

o	在器械被全部装配完成后，应该可以看到所需的标签或标记。

诊断X射线系统（1020.30）

诊断X射线系统包含一个或多个经认证部件。经认证部件是指在21 CFR 1020.30（a）（i）中所述特定日期后生产的X射线系统部件。在1984年11月29日之前生产的诊断X射线系统和计算机断层扫描X射线系统应该遵守下列要求：

o	包含主电源开关的控制面板应该附带一份声明，表明：“警告：除非按照安全暴露因素和说明操作，否则该X射线装置可能会对患者和操作者造成危害。”

o	临时安装的兼容部件必须附带下列标签：“临时安装的兼容部件。应根据制造商提供的说明装配、安装、调整和检测该经认证部件。签名；公司名称；州、城市、街道地址，邮编；以及安装日期。”

o	临时安装的非兼容部件必须附带下列标签：“临时安装的非兼容部件。我装配或安装了该经认证部件，但未根据制造商提供的说明装配、安装、调整和检测该部件，因为系统中其他已经存在的部件不满足安装的经认证部件的兼容性规范。而且，不能购买到与该系统兼容的同类型经认证部件。签名；公司名称；州、城市、街道地址，邮编；以及安装日期。”

射线照相设备（1020.31）

o	如果该器械能够在系统故障时覆写正电粒子射束限制（PBL），则应该将覆写键或开关标记为：“在X射线场限制系统故障时使用。”

o	如果器械能够在系统故障时覆写自动X射线场尺寸调整，则应该将覆写开关标记为“在X射线场限制系统故障时使用。”

荧光检查装置（1020.32）

o	如果器械能够在系统故障时覆写自动X射线场尺尺寸调整，则应该将覆写开关标记为“在X射线场限制系统故障时使用。”

柜式X射线系统（1020.40）

o	从每个门、检修门和进入孔可以看到至少一个指示器，并标记为“X射线启动。”

o	如果柜式X射线系统设计用于对人体进行检查，则该系统必须附带下列额外标签：

-	可启动X射线生成的任何控制装置必须被标记为：“注意：通电后将产生X射线。”

-	每个端口应该附带一个清晰可读的标记，标明：“注意：在系统通电时，请勿将身体任何部分插入——X射线危害。”

- 发光产品

激光器（1040.10）

激光器是指能够在特定波长时生成强辐射，用于医疗和工业用途的器械。除了关于公司名称、州、街道地址和邮编的一般标签要求之外，还需要为激光器提供关于其类型、类别、波长和功率输出的标签。因为类别、波长和功率确定的标签类别的组合众多，因此不能在本文件中详细说明每个组合。我们使用下列样本标签类型与下文转载的CFR章节说明特定标签要求。

样本激光器标签

转载21 CFR 1040.10（g）中的相关章节

（g）标签要求。除了§§ 1010.2和1010.3中的要求，每种激光产品应该符合本条款中适用的标签要求。

（1）IIa和II类指定与警告，（i）每种IIa类激光产品应该附带一个包含以下行文的标记：“IIa类激光产品——避免长时间注视直接激光辐射。”

（ii）每种II类激光产品应该附带一个标记，该标记应该包含一个警告标识A（详见本条款中的图1），以及以下行文：

[标识中的位置1]

“激光辐射——请勿凝视光束”；以及

[标识上的位置3]

“II类激光产品”。

（2）IIIa和III类指定与警告，（i）每种IIIa类激光产品的辐照度应该小于或等于2.5 × 10-3 W cm2-，且应该附带一个标记，该标记应该包含一个警告标识A（详见本节第（g）（1）（ii）款中的图1），以及以下行文：

[标识中的位置1]

“激光辐射——请勿凝视光束，或使用光学仪器直接查看”；以及

[标识中的位置3]

“IIIa类激光产品”。

（ii）每种III类激光产品的辐照度应该大于2.5 × 10-3 W cm-2，且应该贴有一个标记，该标记应该包含一个警告标识B（详见本条款中的图2），以及以下行文：

[标识中的位置1]

“激光辐射——避免直接眼睛接触”；以及

[标识中的位置3]

“IIIa类激光产品”。

（iii）每种IIIb类激光产品应该附带一个标记，该标记应该包括警告标识B（本节中第（g）（2）（ii）款内的图2），以及以下行文：

[标识中的位置1]

“激光辐射——避免直接接触光束”；以及

[标识中的位置3]

“IIIb类激光产品”。

（3）IV类指定和警告。每种IV类激光产品应该覆盖一个标记，标记应该包括警告标识B（本节第（g）（2）（ii）款中的图2），以及以下行文：

[标识中的位置1]

“激光辐射——避免眼睛或皮肤接触直接或散射辐射”；以及

[标识中的位置3]

“IV类激光产品”。

（4）警告标识上的辐射输出信息。应该使用适当的单位，在规定的警告标识中的位置2处说明每种II类、III类和IV类激光产品的激光辐射最大输出、脉冲持续时间（如果适用）和激光媒介或发射波长。

（5）窗孔标记。对于除医用激光产品和IIa类激光产品以外的每种激光产品，应该在靠近每个窗孔（通过该窗孔可发出超过I类可达辐射极限和本节中表IV所列可达辐射极限的可受激光或伴随辐射）处粘贴一个含有以下行文（如果适用）的标记：

（i）如果从此类窗孔发出的辐射是激光辐射，“避免接触——该窗孔可发出激光辐射”。

（ii）如果从此类窗孔发出的辐射是第1款中表VI所述的伴随辐射，“避免接触——该窗孔可发出危险的电磁辐射。”

（iii）如果从此类窗孔中发出的辐射是第2款中表VI所述的伴随辐射，“避免接触——该窗孔可发出危险的X射线。”

（6）非连锁防护罩的标记。关于每种激光产品，应该在防护罩上没有安全联锁装置，以及设计在操作、维护或检修期间被移动或拆除，以允许人类使用超过I类限值和表VI所述限值的激光或伴随辐射的各部分上设置标记。应确保在移动或拆除这一部分防护罩之前，可以在防护罩上看到此类标记，并且可以在移动和拆除这一部分防护罩创建的一个开口附近看到此类标记，且此类标记应该包括以下行文：

（i）“注意——打开后有激光辐射。请勿凝视光束。”用于II类可受激光辐射。

（ii）“注意——打开后有激光辐射。请勿凝视光束，或使用光学仪器直接查看。”用于辐照度小于或等于2.5×10-3 W cm-2的IIIa类可受激光辐射。

（iii）“危险——打开后有激光辐射。避免直接眼睛接触。”用于辐照度大于2.5×10-3 W cm-2的IIIa类可受激光辐射。

（iv）“危险——打开后有激光辐射。避免直接接触光束。”用于IIIb类可受激光辐射。

（v）“危险——打开后有激光辐射。避免眼睛或皮肤接触直接或散射辐射。”用于IV类可受激光辐射。

（vi）“注意——打开后有危险电磁辐射。”用于超过本节第（d）款中第1项表VI所列可达发射极限的伴随辐射。

（vii）“注意——打开后有危险电磁辐射。” 用于超过本节第（d）款中第2项表VI所列可达发射极限的伴随辐射。

（7）可禁用联锁防护罩的标记。对于每种激光产品，应该为防护罩中的可禁用联锁（如本节第（f）（2）（iv）款所述）部分提供标记，该部分设计在操作、维护和检修期间可被移动或拆除，且在联锁关闭后可允许人类使用超过I类极限或表VI所述极限的激光或伴随辐射。应确保在联锁关闭之前和期间，可以在防护罩上，以及在移动和拆除这一部分防护罩创建的一个开口附近看到此类标记，且此类标记应该包括以下行文：

（i）“注意——打开和联锁关闭后有激光辐射。请勿凝视光束。” 用于II可受激光辐射。

（ii）“注意——打开和联锁关闭后有激光辐射。请勿凝视光束，或使用光学仪器直接查看。”用于辐照度低于或等于2.5×l0-3 W cm-2的IIIa类可受激光辐射。

（iii）“危险——打开和联锁关闭后有激光辐射。避免直接眼睛接触。”用于辐照度大于2.5 × 10-3 W cm-2的IIIa类可受激光辐射。

（iv）“危险——打开和联锁关闭后有激光辐射。避免直接接触光束。” 用于IIIb类可受激光辐射。

（v）“危险——打开和联锁关闭后有激光辐射。避免眼睛或皮肤接触直接或散射辐射。”用于IV类可受激光辐射。

（vi）“注意——打开和联锁关闭后有危险电磁辐射。” 用于超过本节第（d）款第1项中表VI所述的可达发射极限的伴随辐射。

（vii）“注意——打开和联锁关闭后有危险X射线。”用于超过本节第（d）款第2项中表VI所述的可达发射极限的伴随辐射。

（8）可见和/或不可见辐射的警告。如果提及的激光或伴随辐射是以下各项，在本条款所述标记上应该：

（i）不可见辐射，将词语“不可见”适当放置在词语“辐射”之前；或

（ii）可见和不可见辐射，将词语“可见和不可见”或“可见和/或不可见”适当放置在词语“辐射”之前。

（iii）只有可见激光辐射，可使用词语“激光” 代替词语“激光辐射”。

（9）标记的定位。粘贴在激光产品上的所有标记的位置应确保在阅读该标记时可避免与超过I类可达发射极限或本节第（d）款种表VI确定的伴随辐射限值的激光辐射发生不必要的接触。

（10）标记规范。应该将本节和§ 1040.11规定的标记永久粘附在或印刻在激光产品上，并确保这些标记在操作、维护或检修期间（视情况而定）可读，且清晰可见。如果激光产品的尺寸、配置、设计或功能造成不符合任何所需标记的要求，或使此类标记中的所需行文不合适或无效，器械和放射健康中心的法规管理处（HFZ- 300主任可主动或在制造商提出书面申请后可批准提供此类标记的替代方法，或此类标记的替代行文（如果适用）。

（h）信息要求——（1）用户信息。激光产品制造商应该在经常与产品一起提供的任何使用说明或操作手册中提供以下各项，或如果未提供，应该与每种激光产品一起提供原因：

（i）适当的装配、操作和维护说明，其中包括涉及避免与超过本节第（d）款中表I、II-A、II、III-A、III-B所述可达放射极限的激光和伴随辐射接触的预防措施的明确警告，以及确保产品符合本节和§ 1040.11规定所需的维修计划，以及

（ii）量级（采用适当单位）说明，以及在各方向上可检测到的超过本节第（d）款中表I中根据本节第（e）款规定的可达发射极限的每脉冲可受激光辐射的脉冲持续时间、最大辐射功率、和（如果适用）最大辐射能量。

（iii）根据本节第（g）款和§ 1040.11的规定，应该在激光产品上粘贴或与激光产品一起提供的所有标记和危害警告的清晰复制品（颜色可选），其中包括应该在适用标识中的位置1、2和3上提供的信息（本节第（g）（1）（ii）款中的图1，或第（g）（2）（ii）款中的图2）。应该指定粘贴在产品上的标记的相应位置，或如果随产品一起提供，应该提供标记不能粘贴在产品上但随产品一起提供的声明，以及这些标记的提供形式和方法的说明。

（iv）所有操作和维护用控制措施、调整和程序的清单，其中包括警告：“注意——使用和执行本文未涉及的控制措施、调整或程序可引起有害的辐射暴露。”

（v）如果是激光产品而不是激光系统，可确保激光产品符合本节和§ 1040.11规定的激光能量来源兼容要求的说明。

（vi）在根据本节第（e）（3）（i）款的规定，为激光产品配备7毫米直径的孔径光阑时，如果使用50毫米直径的孔径光阑将导致产品的分级较高，则应该将下列警告包含在用户信息中：“注意——与本产品一起使用光学仪器可增加眼睛损伤危害。”

（2）采购和维修信息。激光产品制造商应该提供以下信息，或如果未提供，则应提供原因：

（i）在关于激光产品的所有目录、规格表和描述性小册子中提供时，根据本节第（g）款的规定应该粘贴在产品上的类别和警告的可读复制品（颜色可选），包括需要在适用标识中的位置1、2和3上提供的信息（第（g）（2）（ii）条中的图1，或第（g）（2）（ii）条中的图2）。

（ii）在根据要求向经销商和分销商，以及其他人员提供时，收取的费用不超过准备和配送的成本，每种激光产品型号的服务调整和服务流程的充分说明，包括为避免接触超过本节第（d）款中表I、II-A、II、III-A、III-B和VI确定的可达发射极限的激光和伴随辐射而采用的明确警告和预防措施，以及确保产品符合本节和§ 1040.11规定所需的维护计划；在所有此类服务说明中，包括制造商或制造商代理之外的其他人为提高辐射可达发射水平可采用的控制措施和程序的清单，以及可移动防护罩部分所在位置的详细说明，这些部分可允许人们使用超过本节第（d）款中表I、II-A、II、III-A、III-B和VI所述可达发射极限的激光和伴随辐射。该说明应该包括每个程序中保护检修人员不接触已知危险水平的激光和伴随辐射的保护程序、完成这些程序的顺序，以及规定标记和危害警告的可读复制品（颜色可选）。

（i）经认证产品的修改。如果从事激光产品制造、装配或修改的任何人员对之前根据§1010.2认证的激光产品进行的修改可影响适用本节和§ 1040.11中的相关要求的产品性能或预期功能的任何方面，则应将该修改解释为制造行为。进行此类修改制造商应该根据§§ 1010.2和1010.3中的规定再检定和重新标记该产品。

（第（a）（3）（ii）款中包含的信息采集要求获得管理与预算办公室的批准，批准号为0910-0176）

[50 FR 33688，1985年8月20日；50 FR 42156，10月18日，1985]

§ 1040.11专用激光产品

（a）医疗激光产品。各种医疗激光产品应该遵守S 1040.10中关于相应类别激光产品的适用要求。此外，制造商应该：

（1）在每种III类或IV类医疗激光产品中提供用于人体辐照的激光辐射水平的测量方法。在根据本节第（a）（2）款的规定进行校准时，此类方法的测量误差不超过20%。应使用国际单位制表示测量示值。本条款中的要求并不适用于以下各激光辐射：

（i）水平低于IIIa类可受极限；以及

（ii）用于人体的相对定位；以及

（iii）不用于眼科用途的人眼辐照。

（2）与各种III类或IV类医疗激光产品一起提供说明，说明本节第（a）（1）款所述测量系统的校准程序和计划。

（3）在每个医疗激光产品中靠近窗孔（通过该窗孔可发出超过I类可达辐射极限的可受激光辐射）处粘贴一个含有行文：“激光器窗孔”的标记。

（b）测量、找平和对齐激光产品。每种测量、找平和对齐激光产品应该符合§1040.10中关于I、IIa、II或IIIa类激光产品的所有适用要求，且不应该允许人们接触超过IIIa类可达发射极限的激光辐射。

（c）演示激光产品。每种演示激光产品应该遵守§1040.10中关于I、IIa、II或IIIa类激光产品的所有使用要求，且不应该允许人们接触超过I类以及，如果适用，IIa类、II类或IIIa类可达发射极限的激光辐射。

[50 FR 33702，1985年8月20日]

太阳灯产品和紫外线灯（1040.20）

被设计成为太阳灯产品或在太阳灯产品中使用的紫外线灯的灯具可生成空气中波长在200至400纳米之间的紫外线辐射，该灯具应该符合1040.20中的要求。

应该将所有标记粘贴或印刻在外部表面，以确保在使用该产品前暴露的人员能够轻易看见这些标记。

太阳灯产品

o	每种太阳灯产品应该附带具有以下警告说明的标记：“危险——紫外线辐射。避免过度暴露。与自然光照一样，过度暴露可造成眼睛和皮肤损害，以及过敏反应。反复暴露可能造成皮肤过早老化和皮肤癌。佩戴防护眼睛；否则会对眼睛造成中度烧伤或长期损害。药物或化妆品可能会增加您对紫外线辐射的敏感性。如果你正在服用药物，或者有皮肤病史，或者认为自己对阳光特别敏感，您应该在使用太阳灯之前咨询医生。如果您在太阳光下不会被晒成棕色，则您在使用该产品时也不会被晒成棕色。”

此外，该标记还应包含：

-	推荐的暴露部位；

-	达到推荐暴露部位的说明；

-	推荐的暴露时间表；

-	出现预期结果所需时间的说明；

-	产品用紫外线灯类型的制定；以及

-	规定应在产品说明手册开头突出显示的标签的复制品。

紫外线灯

o	需要在紫外线灯标记上提供下列各项：

-	词语：“太阳灯——危险-紫外线辐射。按说明操作；”

-	型号识别；以及

-	词语：“仅在配备定时器的装置中使用。”

- 紫外线辐射散发器械

超声治疗产品（1050.10）

除了一般标签要求之外，超声治疗产品应遵守下列附加标签要求：

o	操作控制——操作员控制功能的识别；

o	服务控制——服务控制功能的识别，以及“仅供服务调整使用”的声明；

o	生成器——生成器标记应该说明商标名称、型号、序列号或其他独特标识、超声频率以及波形类型；

o	涂药器——涂药器标记应该说明商标名称、型号、序列号或其他独特标识；设计应用该涂药器的发生器；以及超声频率、有效辐射面积、最大波束非均匀比率，以及涂药器的类型。

o	手册——使用说明或操作手册应该包含：

-	装配、操作、安全使用、安全程序和预防措施，以及维护计划；

-	超声辐射场空间分布和相对于涂药器的辐射场定位的说明；

-	相对于超声能量的各种参数量级中的不确定性的描述;

-	所有操作和维护用控制措施、调整和程序的清单，其中包括警告：“注意：使用和执行本文未涉及的控制措施、调整或程序可引起有害的超声能量暴露。”

- 政府合同器械的标签要求

- 简介

U.S.政府机构，例如国防部和退伍军人管理局，是医疗器械的主要购买者、使用者和保管者。在全国各地的仓库中存放有大量医疗器械。除了军事服务要求的日常储存之外，还需要保持一些储备来维持战备状态。他们多样化的需求和分配物流需要使用特殊的包装和标签要求。他们的不同需求和后勤分配提出了特别包装和标签要求。例如，在世界任何地方，包括干燥的沙漠，潮湿的丛林环境或零度以下的北极，止血钳的补给应该可立即进行装运，或在长期储存后使用。此外，运输方法应该包括空投、漂流。关于标签、尺寸和分布的FDA要求还不够充分；标签必须防盐水、抗褪色，且可能包括伪装标记。为确保满足他们的需要，U.S.政府针对可能的设备，包括硬件、电子产品和医疗器械，制定了军用标准或规范。

- 标签规范MIL-STD-129H

MIL-STD-129H是在U.S.政府医疗器械采购中最常用的标签标准。本文件通常不是孤立的规范，而是与器械规范一起使用。例如，射线网格（被称为#GG-G-00650a，网格，射线照相，直线，对夹式）的军用规范包含一个标题为“标签规范”的章节。对于民事机构，例如总务管理局，所列标签规范应该是Fed Std No. 123（本质上是商业包装），而对于军事服务，所列标签规范应该是MIL-STD-129H。在履行政府合同时，这些规范应该优于FDA要求。

应参考MIL-STD-129H中的相关章节，在产品规范中规定标签的数量、尺寸、位置和颜色。

MIL-STD-129H中关于内部或单元标记，以及外部或货架包装标记的要求如下所示：

o	NSN/NATO物料编号（国家序列号）——分配给具体产品种类的唯一编号，与制造商无关；

o	制造商的零件编号（在合同中特别要求时）；

o	项目说明（正如合同规定）；

o	数量与分配单位；

o	合同、采购单或交货单编号；以及

o	保护等级以及实施保护的日期。

外包装要求包括：

o	NSN/NATO物料编号；

o	制造商的零件编号；

o	项目说明（正如合同规定）；

o	总重量和体积（单位：立方英尺）；

o	保护等级以及实施保护的日期；

o	适当的运输名称（仅适用于危险品）；

o	合同、采购单或交货单编号；以及

o	总承包商的名称、地址和邮政编号；

o	LOGMARS*

*	在1982年7月1日，国防部对MIL-STD-129H进行了修改，纳入关于器械标记的LOGMARS（自动化标记和阅读符合的物流应用）要求。该标签与已经成为消费品整体部分的UPC（通用产品代码）或条形码具有相同形式。LOGMAR标签包括包含NSN和合同编号的一系列数字编码线。

- 器械标签的编写

- 简介

标签对医疗器械公司来说非常重要，因为器械误用通常与标签，尤其是与使用说明直接相关。在很多情况下，标签可满足条例的规定；但也有可能无法全面考虑到用户需求、指定用途之外的可能用途或可造成器械误用的其它因素。

重要的是，大约40%的强制器械报告（MDR）文档涉及使用者操作失误。FDA、医疗器械行业和使用者必须清醒地认识到现在的情况，并一起努力解决该问题。其中一个问题是标签。除了标签和MDR报告基本关联的情况之外，标签也可能是MDR报告所述误用的“潜在”或次要原因。

FDA遇到的标签问题可被分为三个一般问题领域：

贴错标签——标签不满足标签条例中的相关要求。这包括误导性陈述、不适当使用说明或警告声明或禁忌症的排除；

标签控制不良——如果质量保证或GMP计划失效，则会在加工过程中出现该情况。标签控制不良将会导致不正确的活动，例如不同器械标签的“混淆”、过时标签的使用、标签在器械中的不正当应用；以及

标签不适当——此类标签未构成贴错标签，但需要进行改进，以防止器械的误用或误操作。

前两项，即贴错标签和不良标记控制违反了法律条文。最后一项，即标签不适当，或标签未达到其能够或应该达到的状态，不一定违反法律条文，但可导致法律条文旨在预防的问题。本章的之前几节论述了遵守法律规定所需的器械标签中的两个部分。本章第一部分讨论了贴错标签的定义和原因；第二部分（第5节）讨论了医疗器械GMP所述的标记控制不良领域。本节将讨论标签不适当问题，并着重说明生成和展示易于阅读文本的技术。本节还说明了如何关联文本与数字，以及如何关联文本与器械。

- 标签问题

在为器械贴标签时应该考虑的两个重要方面是了解谁将要使用该器械，和如何使用该器械。在了解这两点之后便可以提供合适的标签。

我们经常会听说父母在圣诞夜不能组装“便于组装”的玩具。在根据相同的标签（说明）对相同的产品进行组装后可能会大的不同的结果。为什么？因为制造商未能考虑到将要使用该产品的人员。产品说明是面对擅长机械学的人员编写的，但有些装配者根本不清楚电钻的操作。如何纠正这个问题？使用标签！最简单的方法是将标签改变为“难以组装”；然而，这肯定会对销售造成不利影响。最适当的方法是根据购买者的预期经验水平起草详细的说明，如果需要，可以使用绘图，我们将在之后章节讨论该方法。

在过去20多年，佛罗里达州一名铝质门廊遮阳棚制造商的产品在当地的销售非常好。他积累了资本并沿着东海岸扩展了经营范围。但很快，他收到了来自东北部地区的大量遮阳棚倒塌投诉。为什么？因为他未能考虑到如何使用该产品。说明书中推荐的安装方法不足以支撑东北部可预计降雪的额外重量。这在某种意义上与上述问题相似，可以限制产品在阳光地带之外各州内的销售，或提供解释或绘图，详细说明适当加固遮阳棚，以支持预计额外重量的方法。

该原理也适用于医疗器械，无论是导尿管、心脏瓣膜，还是体外诊断产品。标签不仅可被用于确保器械的适当使用，也可被用于补偿设计缺陷或提醒用户发生的异常情况。

一家销售外部刚性夹板的公司收到医院的报告，投诉在使用该夹板的患者肢体上出现烧伤并起泡。该夹板由位于聚合物膜和泡沫之间的涂层织物组成。在使用时，泡沫一面被放置在患者肢体上，然后添加适当的水，使泡沫开始发生化学聚合，从而夹板变硬，在该过程中将释放热量。

夹板上的标记表示：“请将另一侧放置在肢体上。”一家医院的工作人员表示，该标记被错误地粘贴在夹板靠近肢体的一侧。因此，在发生聚合反应时患者肢体被烧伤。该公司发现一些批次产品的标签被错误地粘贴在夹板的另一侧，而这些批次与医院的投诉相关。

事实上，如果标记内容适当，则可以避免这些事件。“请将另一侧放置在肢体上。”这一陈述是模棱两可的，并没有指定夹板的任何部件。一个更有效的描述语句为：

“请将（输入颜色、质地等）薄膜侧放在外面，远离肢体。警告：薄膜会发热！”

通过颜色或质地标识薄膜的积极声明有助于改善加工过程中的标签正确放置说明，以及在肢体上应用时的夹板正确放置说明。

再来看夹板上的原有标签：“请将另一侧放置在肢体上”。请注意几何术语“侧”。通常，在标签中使用顶部、侧面、末端、底部、边缘和其它几何术语时应特别小心，因为这些术语是模棱两可的。应该确保使用者在研究该器械时可以清楚地了解该标签的意思。

- 减少标签问题

为确保医疗器械的标签适当，应该进行适当的标签设计、标记和标签的控制采购，以及标签的适当应用。设计包括标签内容满足GMP条例中的要求，以及用户需求。特别需要强调的是第二点：用户需求。为满足用户需求，可以采取一些基本指南、规定和实践来改善标记和说明的写作。

建议撰写者获取任何一家参考书出版公司出版的40,000字书籍或具有类似标题的书籍。这些参考书中的大部分都含有大约4页的标点符号规则。可使用者四小页的规则改善您的写作。例如，您可以避免在必要时未使用分号代替都好的常见标点符号错误。而且，撰写者还应该获得并使用关于科技写作的标准学院级文本。

此外，为实现我们的目标，必须牢记一些概念，例如：面向阅读者撰写、在标签中参考实际器械，以及所用控制装置的明显标识等。我们在下文对这些要点进行了回顾，并强调了如何使用这些要点，以使标签清楚、可理解。

从读者的角度撰写

最严重的问题是撰写者通常站在自己的立场撰写。他们了解这些资料，并错误地认为其他人都了解这些资料。例如，一个仪器的灵敏度控制：在本说明手册的第一页被称为“增益”控制，在第二页被称为“幅值”控制，而在下一节被称为“电平”控制。此外，在说明书中的照片内，使用标记为“信号调整”的调出显示相同的控制。难怪阅读者会迷惑！虽然该示例的撰写者知道他在撰写什么，但很明显，他是站在自己的立场撰写。

对于一些器械，例如家庭使用器械，需要确定预期使用者的阅读水平。

参考实际器械

减少上文所述控制装置识别混淆、其他类型标签错误，以及增加明确性的一个简单方法是撰写者保存一个接近的标记仪器、工具箱或照片，以在撰写标签时进行参考。在了解真实情况后撰写真实情况更容易。确保标签中的术语和说明与器械上的术语和说明相符。对于每个特定项目或控制，应在手册、包装说明、标记或广告中使用相同的名称。同样，应该在图表、图片或屏幕显示器（例如，阴极射线管等）中使用相同的名称。记得：

o	面向预期阅读者撰写；

o	参考标记器械或图片撰写；以及

o	使用一致的标题。

控制装置的明显标识

因为应该确保标记和屏幕显示器中的控制装置或其它项目的名称与设备、试剂、附件等的标记中的名称相同，撰写者可能需要为说明手册、包装说明等中的相应标记制定和使用适当的相关技术。一个常用技巧是在标签中使用大写字母表示控制装置的标记。例如：

将POWER（电源）开关转至ON（打开）位置。

按下HEAT（加热）按钮，打开加热器。

在大约三秒内，READY（就绪）指示灯将亮起。

在使用该关联技术时，只有在仪器控制面板上实际出现词语“on”和“off”时，才需要在标签中使用大写字母表示这两个词语。注意，在示例“Power开关转至ON”中使用大写字母表示“ON”是因为实际开关印有“POWER”、“ON”和“OFF”，而相反，在示例“打开加热器”中的“on”没有使用大写字母表示，是因为这不是该器械上控制装置的标记。此外，应该在控制装置名称中小心使用对预期阅读者显而易见的简单关联系统。

请勿干扰阅读者

阅读者正忙于了解如何使用新器械，不应该被任何不必要的干扰打扰，例如：

o	格式变化；

o	不常见字体；

o	不正确的页码；以及

o	不正确的图号。

针对尝试快速浏览标记的个人，撰写者应该考虑使用常规字体或字样，例如脚本就可能成为主要干扰；因此，不要使用脚本、斜体字或任何其它不常用或难以阅读的字体。记住，您撰写该标记的目的是为了让预期使用者明白。请放弃您的个人喜好，使用最常见的打印字体。此外，应该选用合适的字号，以确保在预期距离可以阅读该标记。例如，应该确保可以在几英尺远的地方看到壁挂式心脏监护器屏幕上显示的标签。而且，应该在整个文档内使用一致的格式，还应该根据目录页中的信息检查格式和章节标题。在一些情况下，例如在体外诊断产品中，应根据条款规定决定标签中信息的安排。

不应该在说明或检修手册中提及页码，因为在原初性写作期间，或在手册更新期间，实际页码很容易发生变动。最好提及条款标题或条款号，因为这些因素不大可能发生变化；而且，如果发生变化，与页码相比，撰写者和打字者更注意标题的变动。使用正确的图号很容易——只要检查一下就可以。

简明扼要

重要的是应该使用适当的句子结构，以确保可以使用最少的语句表明潜在意图，或造成最少的误解或重读需要。之前曾进行相关测试，以确定在需要执行不同数量的活动时，阅读者遵照一句话中的相关说明的能力。在一句话中包含两个以上因素时，正常人遵照指示的能力明显下降。（请记住您在阅读说明书时的体验。）因此，标签中的句子应该简明扼要。说明应该具体，且避免使用长串形容词。在很多情况下，最好是使用一个清单说明需要执行的各项活动，而不是在一个长句子中列出这些活动。如果使用很多词语来表达要点，阅读者可能会抓不住要点！可以在说明手册和其它标签中使用简短、断断续续的短句或列表。你并不需要使用漂亮、流畅的散文来取悦读者，而是要让他们记住关键的因素，以正确地执行指定的说明。因此：

o	使用短句子；

o	抓住要点；以及

o	具体。

尽量提供具体的说明。例如，通常不应该使用“周围”或“室内温度”，而是说明预期或必要的操作条件范围。

官样文章

确保使用具体和简短语句的另一个方法是避免“官样文章”。下列词语是从实际说明手册收集的：

| 原文 | 等值语句 |
| --- | --- |
| 做出规定 | * |
| 可用于 | * |
| 在……的时候 | 当……时 |
| 连同 | 和 |
| 实施 | 执行 |
| 达到 | 达到 |
| 也有机会…… | 可能 |
| 由于 | 因为 |
| 确信会…… | 确保 |
| 可通过使用…… | * |
| 应该小心，以避免 | 小心 |
| 提供正确判断，以将电源施加于…… | 打开电源…… |

在大多数情况下，列表中的等效词语可代替原有词语。关于用星号标记的各项，其等效语句是直接说明预期目的。在上文所列词语中，最常用的这是“做出规定……”。省略标签中的“做出规定”和“提供……”可方便阅读者理解。

介绍每个项目

应该在文本中进行进一步论述之前，介绍每个控制装置、指示器、器械或主题。介绍应该简短，或非常简短。请记住将在之后详细说明这些项目。应该给出缩略词、新术语或不常用术语的定义。这些简介和定义可防止对阅读者造成干扰，打断他们的思路，并让他们产生疑问：这是什么？然后，阅读者可能会忘记之前阅读的两个或三个因素。而且，在他们继续阅读时，阅读者会对任何“悬而未决”的项目充满疑问。该干扰可能会影响阅读者完全吸收之后阅读的说明。为避免造成干扰和困惑，标签的撰写者应该：

o	介绍每个项目；以及

o	定义新的或不常用的术语。

关于定义，撰写者不能为既有术语添加新的含义。例如，医疗器械公司的质量保证人员在其日常技术交流中不能将词语“关键”用于其他含义，因为在GMP条例中对“关键”进行了专业定义。为避免此类有害行为，可创建专用术语或代码，例如C类、代码1或等级2,。

突出关键词组

无论何时，在说明书中表明必须完成某些事时，应该使用下划线、粗体或其它描述突出“必须”。同样，应该使用下划线、方框、粗体等圈定警示和警告声明。可参考关于某特定产品的任何条例或标准，并使用推荐或规定的警示语句。在存在标准术语时，创建新的警示语句并不是最好的办法。

明智地选择词语

如果需要使用大号字体确保远距离阅读，或吸引注意力，标志、警示标记、屏幕提示和控制标记通常应该简短，以适用于可用空间。在这种情况下，撰写者需要选择能够表达规定信息的词语。以两个实际道路标志中的措辞为例：

厂区车辆	禁止在桥下

进入高速公路	钓鱼

有没有一辆pachysandra经过？如果你不能在桥下钓鱼，这是不是意味着您只允许在桥上或从桥上钓鱼？这些信息的最好表达选择是：“车辆进入高速公路”或“禁止在桥上钓鱼”。

试用标签

最后，应该指派不熟悉该产品的人员根据说明书和屏幕显示草案（如果有）操作该产品。没有指导——这是“严峻的”考验——好运！在试验期间，应该记录所有重大问题，并对说明书、提示或其它标签进行适当修改。您还可以征求产品实际用户关于明确性、阅读水平的意见。收到的信息可反映人们在对产品操作没有任何先入为主的认识时根据说明进行操作中遇到的问题。

批准政策和程序

在发行使用之前，应该由产品开发、服务、市场经销、质量保证和其它相关管理人员对标签进行审查批准。制造商需要制定一项涉及标签起草、审查和批准的政策/程序。该程序通常使用一个审批表，例如，后面给出的样本。该表格设计供中型和大型公司使用；然而，小型企业可以使用检查表类型的表格。在该表格中，应该在各相关小组下方列出其负责的相关领域。因此，公司各部分可对标签的可接受性提出相关意见。

- 标签、广告、文献等的审批表

在各小组签名，或在勾选“否”选择框后，将其返还给审批协调员。

标题_________________________文件编号___DWG 编号______

预期用途/分配__________________________________

项目负责人/职务__________________________________

审批协调员__________________________________

是否N/A* 工程

[] [] [] 技术规格、安装数据和零件编号正确。

[] [] [] 程序信息准确、完整。

[] [] [] 满足CSA、UL、IEC规定的标准等。

[] [] [] 插图在技术上准确，且是最终版本。

[] [] [] 在需要时纳入设备保护警示。

[] [] [] 根据产品的生产模式对程序进行了检查。

[] [] [] 已经实施或协商的草案中提出的变化。

[] [] [] 程序安全有效。

[] [] [] 已经校对最终稿。

项目工程师： ___________ 日期：_____

[]批准[] 批准并指出变化 []未批准

工程服务经理： ___________日期：______

[]批准[] 批准并指出变化 []未批准

是否 N/A服务

[] [] [] 针对预期用户撰写了维护/问题解决信息。

[] [] [] 列出维护和维修所需的零件编号。

服务经理： ___________日期：______

[]批准[] 批准并指出变化 []未批准

是否N/A 培训与教育

[] [] [] 本文件足以用于培训。

[] [] [] 本文件内容与使用本产品或类似产品的培训专家的经验一致。

培训经理：___________日期：______

[]批准[] 批准并指出变化 []未批准

是否N/A市场营销

[] [] [] 材料完整、有效，可用于预期用途。

[] [] [] 材料满足国际市场的需求。

[] [] [] 材料专业，可反映公司形象。

[] [] [] 所有的声明已由公司所持数据证实。

项目经理：___________ 日期： ______

[]批准[] 批准并指出变化 []未批准

市场主任： ___________ 日期： ______

[]批准[] 批准并指出变化 []未批准

是否N/A质量保证

[] [] [] 通过适当的警告强调了所有危险情况。

[] [] [] 满足虽有FDA要求、GMP规定。

质量工程师：___________ 日期： ______

[]批准[] 批准并指出变化 []未批准

审批协调员________在此处和右上角输入

图纸编号_____ ，日期： _______

N/A = 不适用	签名

| FDA 86-4208 | 《医疗器械联邦登记簿》（修订日期：1986年6月）（PB 87-115481/ AS，$13.95）； |
| --- | --- |
| FDA 86-4209 | 《经皮电神经刺激：TENS简介》（PB 87-107884/AS，$11.95）； |
| FDA 86-4210 | 《血液透析机和相关外围配套设备综述：有效性、效率与安全性》（卷一与卷二）（PB 86-245404/ AS，$28.95）； |
| FDA 86-4211 | 《血液透析机与马萨诸塞州的实践》（PB 86-242427/AS，$11.95）； |
| FDA 86-4212 | 《俄亥俄州血液透析研究的方案》（PB 86-245370/AS，$22.95）； |
| FDA 86-4213 | 《透析系统研究中的国家参与》（PB 87-108825/AS，$24.95）； |
| FDA 87-4002 | 《耐冲击镜片：问答》- 1972年6月（FDA 81-4002）（修订日期：1987年9月）（PB 88-123021/AS，$12.95）； |
| FDA 87-4179 | 《医疗器械药品生产质量管理规范手册》-1985年11月（修订日期：1987年11月）（GPO 017-012-00330-3，$18.00）（PB 88-132139，$38.95）； |
| FDA 87-4188 | 《在医疗器械条例方面需要帮助？联系DSMA》（取代 FDA 84-4188）（宣传小册）； |
| FDA 87-4199 | 《医疗器械企业注册-信息与说明》- 1987年5月（取代FDA 85-4199）（PB 88-123666/AS，$12.95）； |
| FDA 87-4214 | 《上市前批准（PMA）手册》（1986年10月）（GPO 017-012-00329-0，$7.50）（PB 87-154365/AS，$18.95）； |
| FDA 87-4215 | 《整形外科器械标签-相关医生用控制指标》（1987年1月）（传单）； |
| FDA 87-4217 | 《首届医疗器械监管机构（ICMDRA）国际会议的会议记录》-1986年6月2-6日（PB 88-123005/AS，$25.95）； |
| FDA 87-4218 | 《拥有新的医疗器械？》（宣传册）； |
| FDA 87-4219 | 《医疗器械标准活动报告》（PB 88-123641/AS，$19.95）； |
| FDA 87-4221 | 《残疾人专用器械的监管要求》（PB 88-123013/AS，$12.95）； |
| FDA 87-4222 | 《医疗器械法规简介》（宣传小册）； |
| FDA 87-4223 | 《对您的医疗器械分类》（宣传册）； |
| FDA 87-4224 | 《体外诊断器械：510（k）体检文件编写指南》（GPO 017-012-00331-1，$3.50）（PB 88-121801/AS，$14.95）； |
| FDA 88-4160 | 《进出口——医疗器械监管要求》（1988年8月）（GPO 017-012-00336-2，$2.25）（PB 89-121859/AS，$13.95）； |
| FDA 88-4225 | 《加利福尼亚、哥伦比亚特区、马萨诸塞州和俄亥俄州的血液透析系统研究报告的审查与总结》（PB 88-121793/AS，$19.95）； |
| FDA 88-4226 | 《医疗器械报告问题与回答》（1988年2月）（PB 88-192737/AS，$14.95）； |
| FDA 88-4227 | 《医疗器械出口：车间工作手册》（1988年9月）（GPO 017-012-00338-9，$10.00）（PB 89-119663/AS，$28.95）； |
| FDA 88-4228 | 《医疗器械进口：车间工作手册》（1988年9月）（GPO 017-012-00337-1，$8.50）（PB 89-119671/AS，$21.95）； |
| FDA 88-4229 | 《人类传染疾病诊断用DNA探针的应用：概述》（1988年9月）（GPO 017-012-00340-1，$2.00）（PB 89-120497/AS，$15.95）； |
| FDA 89-4158 | 《上市前通知：510（k）-医疗器械监管要求》（1988年11月）（GPO 017-012-00342-7，$3.75）。 |

美国卫生和公众服务部

标签–医疗器械监管要求FDA 89-4203

公共卫生服务

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

Rockville, Maryland 20857