利用现有临床数据推断医疗器械的儿科用途

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

文件发布日期：2016年6月21日。

本文件将于2016年9月19日起生效。

本文件草案发布于2015年5月6日。

有关本文件的问题，请致电（301）796- 6405或发送电子邮件至（Jacqueline.Francis@fda.hhs.gov）和CDRHPediatricExtrapolation@fda.hhs.gov与Jacqueline Francis（CDRH）联系，或致电800-835-4709 或 240-402-8010与交流、外联与发展办公室（CBER）联系。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 生物制品评估和研究中心 |
| --- | --- |

序言

公众意见

您可以随时提交电子意见和建议到http://www.regulations.gov.，以供该机构审议。书面意见可提交至美国马里兰州罗克维尔市Fishers Lane 5630号1061室美国食品药品管理局文档管理部（HFA-305），邮编：20852。请使用文档编号[FDA- 2015-D-1376]来标识所有意见。在下一次修订或更新文件之前，该机构可能不就意见采取行动。

额外副本

CDRH

可以从互联网上获取额外副本。您还可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件以索取指南的电子副本。请使用文件编号（1827）来识别您所要求的指南。

CBER

您还可以向生物制品评估和研究中心（CBER）发送书面请求，以索取本指南的额外副本，地址：美国马里兰州银泉市新罕布什尔州大道10903号WO71 3128室交流、外联与发展办公室（OCOD），邮编：20903。还可致电1-800-835-4709或 240-402-8010或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov 以获取电子副本。也可从互联网上获取额外副本，网址：http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInf ormation/Guidances/default.htm。

目录

1.	引言	4

2.	概述	5

3.	背景	7

4.	为什么使用成人数据推断儿科使用？	10

5.	借力成人数据	11

5.1	完全和部分外推	12

5.2	有效性和安全性的推断	13

6.	儿科外推决策过程	14

6.1	儿科外推决策树	14

6.2	儿科外推决策树中的问题	17

7.	可能限制外推的因素	21

8.	外推数据的不确定性	22

9.	外推的统计方法	23

9.1	贝叶斯层次模型和研究的互换性	24

9.2	与器械结果有关的年龄相关协变量	25

附录A. 外推决策过程的示例	27

A.1	有效性完全外推的假设示例	27

A.2	通过建模解释人群之间的有关年龄相关差异的部分外推的假设实例	28

A.3	部分外推的假设实例	29

A.4	不建议外推的假设示例	29

A.4.1	由于数据质量不建议外推的假设示例	29

A.4.2	由于相关差异不建议外推的假设示例	30

A.5	实际外推的示例	30

附录 B：外推统计建模的详细信息	33

B.1	三级层次模型	33

B.2	与器械效果或结果有关的年龄相关协变量	34

B.3	单一成人研究的外推	35

B.4	其他外推方法	35

参考文献	37

图和表

图 1. 儿科外推决策树	17

图2. 三级层次模型结构示例：患者群体内具有不同但相关影响的研究	35

利用现有临床数据推断医疗器械的儿科用途

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

本指南代表美国食品药品管理局（FDA或该机构）关于这一主题的当前意见。它不赋予任何人任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令和法规的要求，您也可以使用该方法。如果需要讨论替代方法，请联系标题页所列放任负责本指南的FDA工作人员或办公室。

- 引言

美国食品药品管理局（FDA）的目标是促进在儿科患者中安全和有效地使用器械，同时确保器械的批准基于有效的科学证据。目前，没有科学证据可以证明旨在用于诊断或治疗儿科患者的器械的提交材料。在适当情况下，充分利用相关的可用临床数据可能会使更多的器械获得儿科适应证的上市许可，这将增加具有适当标签的医疗器械的可用性，从而支持在儿科患者中安全和有效地使用器械。这种方法可能会简化确立儿科预期用途声明的过程，并加强和鼓励儿科器械开发计划。

本指南不会改变有效科学证据的监管门槛。相反，本文件旨在为器械申办方提供明确性和可预测性，并确保与FDA在确定利用现有临床数据来支持儿科声明是否适当以及（如果是）在何种程度上适当时应当考虑的具体标准保持一致。在考虑推断时，鼓励申办方在产品开发规划过程中尽早与FDA联系。

FDA的指导性文件，包括本指南，不构成法律上可强制执行的责任。相反，指导性文件描述了该机构目前关于某一主题的看法，只应将其视为建议，除非引用了具体的法规或法定要求。该机构指导性文件中使用的“应当”是指建议或推荐的某些事项，而不是强制性的。

- 概述

本指南的目标是：（1）通过提供利用相关现有临床数据来证明上市前批准申请（PMA）和新品申请中安全性和有效性的合理保证以及支持人道主义器械豁免（HDE）批准的路线图，来增加安全和有效的儿科器械的可用性；（2）解释在何种情况下可以利用现有的临床数据来支持儿科器械的适应症和标签；（3）概述FDA用于确定推断是否合适以及可以在何种程度上利用数据的方法；以及（4）描述可以用于以增加儿科推论精确度的方式利用数据的统计方法。

为本文件之目的，“外推”是指利用已研究患者群体的现有临床数据来支持器械在新儿科患者群体中的使用适应症的过程。也就是说，当现有数据与儿科适应症相关并被确定为有效的科学证据时，试图将这些数据外推至儿科使用以支持证明有效性或可能益处以及安全性（偶尔情况下）的合理保证在科学上是适当的。

本指南解释了何时以及如何利用（“外推”）另一研究人群（例如，成人或不同的儿科亚群）的现有临床数据来支持用于儿科患者的医疗器械的上市批准和标签。为了就医疗器械在儿科患者中的有效性和安全性作出决定，FDA考虑了可用的全部证据。与任何PMA、HDE或新品申请一样，FDA仍将考虑临床数据（无论是否为外推数据）以及来自器械性能评估的其他形式的科学证据（例如，临床前测试、工程模型、生物相容性、虚拟患者模拟和统计学模型等），以确定申办方是否已经证明安全性和有效性（或对于HDE而言，可能的益处）的合理保证。

本指南应当与儿科医疗器械的其他指导性文件及其他适用的特定器械指导性文件一起使用，以帮助确保拟用于儿科人群的医疗器械提供安全性和有效性（或对于HDE而言，可能的益处）的合理保证。

本指南的范围包括符合PMA、HDE或新品上市前要求且寻求儿科适应症批准的医疗器械。对于这些上市前提交资料，当成人和儿科患者的疾病或病症的疗程及器械效果足够相似且现有数据被确定为有效的科学证据时，外推现有的临床数据可能是合适的。外推应当限于成人数据来源中使用的终点与儿科人群相关且这些数据具有较高质量的情况。在这方面，需要指出的是，考虑是否借用现有数据来推断儿科人群有效性的证明与考虑是否借用现有数据来推断安全性保证是相互独立的。换句话说，分别考虑决定是否推断有效性和安全性的标准。

本指南中描述的政策不适用于提交医疗器械的儿科适应症的上市前通知提交资料（510（k））。在510（k）中提交的器械的批准标准是与合法销售（上市前通知已获批准的器械）器械的实质等同性。这与《儿科医疗器械安全和改进法案》（PMDSIA）中所引用的批准标准不同。 由于PMDSIA不涉及使用外推数据来证明实质等同性，并且由于本指南中的政策是专门为了说明外推数据可用于证明有效性、安全性和/或可能益处的合理保证而不是实质等同性，因此本指南目前仅用于符合PMA、新品和HDE上市前要求且寻求儿科适应症批准的医疗器械。未来的指导性文件可能会提供更多的详细信息来全面解决与510（k）监管途径相关的问题。

本指南有助于解决未满足的儿科患者医疗器械需求。本文件所描述的框架是一种工具，可用于最好地使用器械在其他群体中的已知效果来支持儿科人群的适应症。

- 背景

当考虑外推现有数据来支持儿科器械适应症时，了解有关医疗器械监管的法定条款中如何定义儿科亚群是非常重要的。《联邦食品、药品和化妆品法案》（《FD＆C法案》） 第520（m）（6）（E）（i）节将“儿科患者”定义为在诊断或治疗时年龄为21岁或以下的人（即从出生到21岁，直到但不包括22岁生日）。第520（m）（6）（E）（ii）节中将儿科亚群定义（《FD＆C法案》第515A（c）节中通过参考采用）为新生儿、婴儿、儿童以及青少年。

这些儿科亚群的年龄范围如下所示：

- 新生儿：从出生到生命的前28天。

- 婴儿：29天至2岁以下

- 儿童：2岁至12岁以下

- 青少年：12岁至21岁（直到但不包括22周岁）。

尽管有这些定义，外推可能并不一定直接来自于它们。例如，决定骨科疾病病程的因素可能并未被分类到上述亚群中，而是通过骨骼成熟度来分类。然而，虽然一个生物因素可能使考虑外推是可行的，但也可能有其他独特的儿科生物学或发育因素与该器械的安全性或有效性相关，也应当予以考虑。应当考虑所有相关的生物学特性。

对于某些疾病，年龄较大的青少年与22岁及以上的成年人具有足够的相似性，因此只有年龄较小的青少年和儿童需要推断。通常情况下，如果一个器械被批准用于成年人群（22岁及以上），则外推到青少年亚群比年龄更小的亚群更容易。

2004年，FDA发布了一份题为“儿科医疗器械的上市前评估”的指导性文件，其试图阐明为拟用于儿科患者的医疗器械提供合理的安全性和有效性保证所需的信息类型，并促进这些器械的开发。该文件指出，在符合科学原则的情况下，可以外推数据以支持上市前批准申请（PMA）的有效性和安全性（在有限的基础上）。该指导性文件给出如下说明：

“如果确定需要临床数据，且成人和儿科患者的病程和器械的效果可能是相似的。那么在这种情况下，可以使用成人数据和有限的儿科人群的附加安全性数据来支持儿科适用症。”

该指导性文件于2014年进行了更新，其明确指出，与用于证明拟用于儿科人群的器械的有效性和安全性的其他形式的有效科学证据一样，用于支持器械的儿科适应症的所需数据数量和类型不同：

“通常情况下，对于医疗器械而言，FDA并不认为将必须使用临床数据来证明拟用于儿科人群的所有器械的有效性和安全性。该机构认识到，所需证据的数量和类型将取决于许多因素，包括器械的性质、关于产品用于成年人群的已知信息（如果相关）、关于器械用于儿科人群的已知或可推断的信息，以及正在治疗的潜在疾病或病症。在某些情况下，将足以通过精心设计的台架和动物测试来评估器械。在其他情况下，可能需要临床数据来评估器械的安全性和有效性。”4

在通过2007年《美国食品药品管理局修正案》（FDAAA）时，国会发布了本指导性文件的2004年版本。众议院报告（H.R. 110-225）指出：

“FDA于2004年5月发布了一份题为”儿科医疗器械的上市前评估“的指南，以解决拟用于儿科患者的医疗器械的上市前审查。该指南是根据《医疗器械使用者费用和现代化法案》发布的，该法案包含的若干规定旨在促进开发安全和有效的儿科器械。在本指南中，FDA定义了儿科亚群的年龄范围，确定了为拟用于儿科群体的医疗器械提供合理的安全性和有效性保证所需的信息类型，并描述了申办方应当考虑以保护参与临床试验的儿科患者的措施 ”（着重强调）。

FDAAA第三篇是2007年《儿科医疗器械安全和改进法案》（PMDSIA）。PMDSIA特别授权使用成人数据来证明儿科的有效性，其指出：

“如果成年人和儿科患者的疾病或病症疗程和器械的效果足够相似，则秘书可以得出结论认为，成人数据可以用于支持确定该器械在儿科人群中的有效性的合理保证。”

除了允许将成人数据外推到儿科人群之外，该条款还指出，在适当的情况下，还可以将数据从一个儿科亚群外推到另一个儿科亚群。

虽然PMDSIA指出可以外推现有数据以支持确定有效性的合理保证，但它并未涉及安全性数据问题。然而，在某些情况下，可以需要考虑外推现有的临床安全性数据以支持或加强医疗器械的儿科适应症的证据，包括本指南中讨论的情况（例如，所考虑的器械在用于儿科和成人群体时具有相同的效果，并且两个群体的疾病或病症的疗程和相关的风险因素是相同的）。

考虑到疾病或病症的相似性、器械属性和患者群体之间的治疗效果，以及用于评估安全器械性能的其他非临床形式的证据的可用性，在特定情况下对医疗器械的安全性进行推断可能是适当的，并且符合根据有效的科学证据作出批准决定的要求。由于器械的作用机制通常具有良好的特征并且通常是相当本地化的，所以非临床形式的科学证据可以提供关于与安全器械功能相关的器械性能特征的信息（例如，临床前测试、工程模型、计算机建模或其他的非临床数据）。这些类型的医疗器械数据的潜在可用性进一步支持了可使用外推的临床数据来证明器械用于儿科患者的安全性。但是，预计很难进行安全性数据的完全外推。应当通过遵循第6节中描述的决策树，根据具体情况逐一考虑推断有效性和/或安全性的适当性。

批准根据PMDSIA使用外推数据的具体门槛是提供 “有效性的合理保证”。因为PMA批准和授予新品申请都需要安全性和有效性的合理保证，且PMA和新品申请都包含在PMDSIA的范围内，因此本指南中涉及在这些申请类型中提交的医疗器械。

PMDSIA没有具体说明使用外推数据来支持确定器械用于儿科人群的可能益处（HDE中必须说明）。但是，本指导性文件中的政策足够详细，说明可使用外推数据来证明需提交HDE的医疗器械的可能益处。在这些情况下使用外推数据可能特别有用，因为在HDE申请中提交的医疗器械所涉及的疾病和/或病症并不常见。

本指南并不会改变监管批准的门槛或有效科学证据的含义。当现有的临床数据与外推相关且适当时，用于证明有效性和/或安全性（或对于HDE而言，可能的益处超过风险）的合理保证所需的儿科人群的前瞻性临床数据量可能会减少。如果现有的临床数据不适用于外推，或如果它们不足以达到有效科学证据的门槛，则将不会外推数据。

- 为什么使用成人数据推断儿科使用？

使用成人数据推断儿科使用可以增加具有适当标签以支持安全和有效的儿科使用的医疗器械的可用性，从而给儿科患者带来益处。在适当的情况下，外推可以通过利用可能有助于理解儿科器械性能的现有临床数据来促进现有相关数据的使用。这类似于贝叶斯概念，即借用一个群体或数据集（例如，先前的成人信息）来得出关于另一群体的后验结论（例如，用于儿科的有效性或安全性）。成人数据的外推仅限于成人和儿科患者的疾病或病症疗程和器械的效果具有足够相似性的情况。例如，可以使用器械用于成人颅内动脉穿刺的研究数据来预测其对13至21岁儿科患者的有效性，因为人们普遍认为这个年龄组的脑血管与成人的脑血管相似。

在开展儿科临床测试以支持该器械的儿科适应症方面存在许多潜在的挑战。例如：

- 小而分散的潜在儿科人群导致较小的试验样本量。

- 在纳入和同意程序方面存在挑战，这会增加进行临床测试所需的时间。

- 与成人相比，儿童和儿科亚群在病理生理学、生理学、解剖学和人为因素方面有更多的变化。

- 不能从新生儿或小孩中安全地获得用于测试或确定替代结果措施的参考样本可能所需的大量血液。

至少部分由于这些挑战，相对较少的器械具有儿科专用的适应症和标签。然而，成人器械的标示外使用以及没有标签信息来指导其在儿科患者中的安全和有效使用的情况并不少见。在适当情况下，通过支持其他科学证据来支持其在儿科人群中的安全性和有效性的合理确保，使用现有的临床资料可以减少前瞻性进行大型儿科临床试验的必要性。外推可以鼓励行业提供性能数据（例如，基准数据以及来自儿科患者的补充临床数据）来支持儿科适应症，这可以通过促进用于儿科患者的适当标签来减少不安全的标示外使用（即使可用的儿科数据有限）。促进安全和有效儿科使用的器械的信息标签将最终使患者受益。

- 借力成人数据

外推使申办方能够利用成人数据来支持证明医疗器械用于儿科用途的有效性和可能的安全性的合理保证。可以通过以下两种方式之一并入由现有成人数据提供的定量信息。成人数据可以代替儿科数据。或者，成人数据可以用于在统计模型中补充儿科数据。这个统计模型结合了两个数据来源，可能有助于提供有效的科学证据来证明器械在儿科（亚）人群中的有效性和/或安全性。这种数据来源的组合在统计学文献中被称为“借力”（Carlin和Louis，2009年）。此类借力可以加强前瞻性儿科研究的样本量。用于借力的确切模型可能会有所不同。但是，对于所有模型，利用的程度部分取决于借用的数据和将收集的任何儿科数据之间的相似性。

也可以通过不是由统计模型所暗示的临床判断来调节借力的程度。这可能包括考虑数据的质量、人群和研究的细节，以及这些数据是为了证明安全性还是有效性（或两者）。有效性和安全性在一项研究中往往有不同的终点评估。另外，不同的终点可能有不同的研究设计，或对于在儿科人群中的安全性和有效性可能有不同的考虑因素。因此，在决定推断是否合适时，应当分别考虑安全性和有效性。第6节提供了关于外推决定所需的重要信息的更多详细信息。

来自成人和一些非临床研究的现有临床资料可能会提供与儿童风险相关的器械安全信息。对于某些器械，预计器械在用于成人和儿科患者时的作用机制是相似的。在这些情况下，非临床形式的科学证据可以提供关于与安全器械功能有关的许多器械性能特征的一些信息（例如，临床前测试、工程模型、计算机建模或其他非临床数据）。但是，仅仅使用非临床数据作为有关安全性的有效科学证据的基础预计将非常罕见。同样，来自成人的现有临床数据可以提供有关与儿童风险相关的器械安全性的信息。根据目标人群的相似性和差异性以及现有数据的质量，可能需要对儿科患者进行额外的临床研究，以补充现有数据，并提供有关器械安全性的有效科学证据。

可以考虑进行外推的现有数据源的类型包括（但不限于）来自各种临床研究（例如，随机对照试验、单臂研究以及来自任何个体治疗组）的数据、历史临床数据、参考样品以及已出版文献。

  - 完全和部分外推

可以通过统计建模全部或部分使用现有的临床数据来支持器械用于儿科患者群体的安全性或有效性的合理保证。这两种外推的定义如下：

- 完全外推：现有的临床数据可以直接（即作为完全替代）用作前瞻性儿科临床数据，以支持确定儿科器械的有效性或安全性的合理保证。预计完全外推的终点没有前瞻性儿科临床数据。然而，与任何PMA、新品或HDE一样，FDA将把这一点与虚拟患者模拟、台架数据、机械模型、文献研究或病例报告等其他数据源一并考虑，以作为支持该器械用于预期儿科亚群的安全性和有效性的合理保证的进一步有效科学证据。考虑到成人和儿科患者之间的潜在差异范围，预计对现有临床数据进行完全外推以证明安全性将是不多见的。

- 部分外推：通过统计模型将现有数据与儿科数据源或前瞻性儿科临床数据结合起来，以支持证明儿科器械的有效性或安全性的合理保证。预计这种统计模型的构建将需要可用的测量变量来帮助将成人结果与儿科结果联系起来。如果数据源中没有可用的必要变量，则可能不适合进行部分外推。如果确定模型是适当的，则从中得出的推论可以被用来支持儿科适应症。

完全外推需要对成人数据的相关性和质量有相当大的信任，因为它们将构成支持器械用于儿科患者的有效性和可能安全性的唯一临床数据。部分外推还需要对成人数据的信任，特别是对成人数据与预期儿科患者数据之间的相似性的信任。此外，由于将在收集儿科数据之后确定部分外推（或借力）的实际范围，将会对最终是否适合外推进行一些验证。如果最终不适合外推，则儿科数据将需要足以单独支持上市批准。本文件的第6节描述了用于确定是否可以全部或部分借力现有临床数据源来推断儿科人群的有效性、安全性或两者的方法。

  - 有效性和安全性的推断

FDA认为，可以在适当的情况下外推现有的临床数据，以支持医疗器械的有效性或安全性或两者。然而，由于与有效性有关的终点可能不同于给定研究中安全性的终点，并且由于数据的质量在某些情况下可能不同，因此，分别作出是否外推现有数据以支持安全性或有效性（或两者）的决定。例如，在医疗器械中，FDA可能会（根据第6.1节中的流程图）得出以下结论：完全外推成人数据以支持有效性是适当的，但仍需要在儿科人群中进行安全性研究。

由于成人和儿科患者之间的生理差异可能影响器械安全性以及设计和推动提供安全性综合评估的临床研究的固有困难，因此预计安全性的推断将少于有效性的推断。事实上，往往可能会出现这样一种情况，即如果没有必要进行有效性的推断，则将很可能也没有必要进行安全性的推断。但是，我们认为在某些情况下，安全性的推断可能适用于支持儿科适应症。再次，外推数据将与全部证据一起考虑，以支持或不支持安全性和有效性的合理保证（或对于HDE而言，可能的益处）。

- 儿科外推决策过程

本指导性文件中描述的外推方法提供了一个框架，可用于考虑现有临床数据的外推是否适合支持儿科适应症以及，如果是，在何种程度上适用。

外推的适当性在很大程度上取决于三个主要因素：（1）现有成人反应数据和/或人口特征与预期儿科亚群的相似性；（2）成人数据在研究设计、数据收集以及测量方面的质量；（3）外推数据是否可以用于公平和负责任地决定是否有医疗器械的安全性和有效性（或可能的益处）的合理保证（即，构成有效的科学证据）。从广义上说，可能影响数据质量的因素包括研究设计、数据收集和测量，以及考虑到目前正在治疗的疾病或病症的实践标准，这些数据的适用性。

当确定具有足够高的相似性和质量时，可以更加确定能够适当地考虑将现有数据外推到预期的儿科亚群。如果没有足够高的相似性和质量，则现有的成人数据可能不适合用于外推目的。

  - 儿科外推决策树

申办方和FDA审查人员可以使用以下决策树（见下面的图1）作为工具来帮助确定现有临床数据的外推是否合适以及，如果是，应当完全外推还是部分外推。

请注意，决策树中描述的方法旨在帮助决定是否可以在特定情况下考虑外推。从决策树得出的可以使用外推数据的结论并不一定意味着这些数据将支持PMA、新品或HDE申请的批准决定。如果确定可以以某种方式外推现有数据以支持儿科适应症，则外推数据将与全部证据一起考虑，以支持或不支持安全性和有效性的合理保证（或对于HDE而言，可能的益处）

决策树的一般方法是首先考虑治疗的病症是否发生在预期的儿科亚群中以及，如果是，可用的成人数据或与该病症和/或器械效果有关的其他外推数据是否与预期的儿科亚群有关。相关数据的一个可能（也是可能容易获得的）来源是该器械用于成人适应症的先前临床研究。如果这些成人研究使用的终点与儿科人群中的主要相关终点相似，则这些研究可能具有外推所需的相关性。如果没有来自任何先前成人研究的相关数据，则不应当使用外推。

其次，考虑成人数据在多大程度上与预期的儿科人群数据相似。例如，确定的成年人群和预期的儿科（亚）人群之间是否在器械特征、患者特征或疾病特征方面有预期差异？如果有预期的差异，则可能不合适进行外推。这种差异可能导致有关预期器械效果的高度不确定性，从而使成人数据不能支持儿科适应症。另一方面，如果这种差异很小，且可以用数据中的协变量或替代变量来解释，则部分外推可能是合适的（参见第9.2节）。如果没有预期的差异，且成人数据的质量足以允许使用成人数据来代替儿科数据，则可以选择全部外推。

推断安全性的决定和推断有效性的决定是通过在决策树中分别处理这些因素作出的。在决策树中，将有一些相对于任何决定均保持不变的项目。例如，在考虑是否推断安全性、有效性或两者时，与成人和儿科人群之间的病程进展和器械特征的相似性或差异有关的考虑因素可能是相同的。但是，当考虑到先前研究的安全性或有效性组成部分时，终点以及与这些终点相关的数据质量可能会有所不同。

- 图 1. 儿科外推决策树

| 成人数据的相关性 |  | A. 治疗的疾病或病症是否发生在儿科（亚）人群中？ |  |  |  |  |  | 否 不外推 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B. 现有数据源中是否有测量与预期儿科（亚）人群有关的器械效果的终点？ |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介入反应模式的预期相似性 |  | c. 1. 器械是否植入体内或与身体接触以及，如果是，成人和预期儿科（亚）人群之间的植入位置或持续时间是否不同，从而对该器械的安全性或有效性造成临床上有意义的影响？或 2. 该器械在用于儿科和成人时是否有任何差异，从而可能以临床上有意义的方式影响器械用于儿科（亚）人群的安全性或有效性？或 3. 预期儿科（亚）人群是否具有独特的特征，从而可能以临床上有意义的方式影响器械用于儿科（亚）人群中的安全性或有效性？或 4. 成人和儿科（亚）人群之间的疾病特征是否存在差异，从而可能以临床上有意义的方式影响器械用于儿科（亚）人群中的安全性或有效性？或 5. 成人和儿科（次）人群之间是否存在其他差异，从而可能以临床上有意义的方式影响器械用于儿科（亚）人群中的安全性或有效性？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 否* |
|  | 尽管在方框C中确定了差异和/或不确定性，外推的数据是否可以用于公平和负责任地决定是否有器械的安全性和有效性的合理保证？** |  |  |  |  | 是* 替代完全外推 是 |  |  |  |  | 成人数据的质量是否足以替代儿科数据以证明安全性和有效性？ |  |  |
| 否 |  |  |  | 是 替代部分外推 |  |  | 是 |  | 成人数据的质量是否足以用于部分外推？ |  |  | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不外推 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*请注意，如果方框C中的所有五个问题的答案均为 “否”，则来自C的方向为 “否”。如果五个问题中至少有一个的答案为“是”，则来自C的方向为“是”。

**“该机构仅依靠有效的科学证据来确定是否有器械的安全性和有效性的合理保证。有效的科学证据是来自于控制良好的研究、部分对照研究、没有匹配对照的研究和客观试验、由有资质的专家详细记录的病史以及具有上市器械的重大人类经验的报告的证据，有资质的专家可以根据这些证据公平和负责任地得出结论认为，可合理地保证器械在其使用条件下的安全性和有效性。请参阅21 CFR 860.7（c）（1）和（2）。”

儿科外推决策树中的问题是确定将成人数据外推到儿科适应症的适当性时需要考虑的指南。这些问题旨在促进FDA审查人员和申办方之间的讨论，同时促进FDA审查人员的一致性。应当在整个器械方案规划阶段与FDA工作人员讨论任何类型的外推的考虑因素。强烈建议使用预提交途径来探讨此类选择。 可能需要进行上市后监督研究，特别是在FDA工作人员和器械制造商商定完全外推安全性数据的情况下。

  - 儿科外推决策树中的问题

本部分提供了更多关于如何使用儿科外推决策树中的问题来做出有关外推适当性的决定的详细信息。前两个问题旨在确定是否应当考虑外推。在决策树中，这些问题被称为“相关性”问题，因为它们涉及成人数据是否具有用于外推的相关性。

问题A：治疗的疾病或病症是否发生在儿科（亚）人群中？

如果答案是否定的，则成人数据的外推是不合适的。如果答案是肯定的，则继续回答问题B。

问题B：现有数据源中是否有测量与预期儿科（亚）人群有关的器械效果的终点？

为了确信地借用成人数据，应当满足以下条件：（1）预期将在儿科人群中测量在成人数据中测量的相同变量，以作为主要终点，或（2）在现有成人数据中测量的变量将与预期在儿科人群中测量的主要终点具有充分的相关性。对于后一种情况，可以使用一个可靠和有效的模型来预测使用来自成年人群的终点的儿科人群的终点。应当根据以前的研究确定该模型的可靠性和有效性。一种可能性是使用成人数据集中已被证明可预测不同的（可能是更长期的）相关终点的经验证替代终点。例如，用于治疗糖尿病的器械可能依赖经验证的成人和儿科替代终点（例如血清葡萄糖水平或HbA1c）来测量实际器械效果。

如果问题A和问题B的答案是肯定的，则沿决策树继续进行。将接下来的五个问题作为一个集合来解决（问题C）。在决策树中，我们将这些问题标记为与“相似性”有关。方框C中的问题询问成人和儿科人群之间是否存在差异，或器械在用于每个人群时是否有任何特征差异，从而可能影响拟用器械用于儿科患者的安全性和有效性。方框C中的问题用于解决成人和儿科患者之间的病程和器械效果是否具有足够的相似性。

为了确定器械在用于成人和儿科人群（或儿科亚群）时的有效性或安全性是否足够相似，应当考虑器械效果的方向和大小。对于不同人群，器械效果对结果的影响方向应当是相同的。我们所说的器械效果的方向是指，如果器械对成年人有益处，则它也应当对儿科人群的研究终点有益处。就大小而言，不同人群之间的益处应当是相似的（不一定是相同的）。应当根据具体情况考虑评估不同人群之间的大小的相似程度。

在许多情况下，旨在给成年人群带来益处的器械也会使儿科患者受益。例如，旨在治疗成人伤口的缝线可能对儿科伤口具有相似的效果。因此，器械效果的方向是一样的，且效果的大小是相似的。或者，一些旨在用于成年人群的器械不适用于儿科人群，甚至可能会使儿科患者的病情恶化。例如，用于成人受损关节的器械可能被视为可用于儿童的相同适应症；然而，由于儿童没有封闭的生长板，该器械可能会给仍在不断成长的儿童造成重大问题。因此，器械效果的方向是不一样的，且效果的大小并不是外推的考虑因素。

当从成人外推到儿科患者时，差异往往会增加统计推断的不确定性。如果所有五个问题的答案均​​为“否”，无论是安全性还是有效性或两者，且如果成人数据具有足够高的质量，则可以考虑完全外推。如果方框C中的任何问题的答案为 “是”，则审查小组应当通过重新检查方框C中问题的答案以及任何其他重要信息，来确定成人数据是否提供可供部分外推的有用信息。

问题框 C.

问题 C-1：器械是否植入体内或与身体接触以及，如果是，成人和预期儿科（亚）人群之间的植入位置或持续时间是否不同，从而对该器械的安全性或有效性造成临床上有意义的影响？

如果植入的位置或持续时间不同，且预期差异会影响器械的安全性或有效性，则完全外推可能是不可行的。然而，如果成人数据的质量足够高，统计学和临床建模可以解释差异，并且FDA可以公平和负责任地使用此类数据得出器械有效性和/或安全性的合理保证的结论，则部分外推仍然是可行的。

问题 C-2：该器械在用于儿科和成人时是否有任何差异，从而可能以临床上有意义的方式影响器械用于儿科（亚）人群的安全性或有效性？

例如，有时必须对器械进行修改（例如，设计、材料和使用机制），以便在儿科人群中使用该器械。如果这些修改可能以临床上有意义的方式影响器械的安全性或有效性，则这个问题的答案将是肯定的。可能的差异可能包括但不限于人为因素问题的差异（例如，自我给药与监护人给药）、器械的参考或正常值、尺寸和标度、血液采样或体外诊断器械的样品量问题、能源、交付、器械功能或器械材料。这个问题也与成人和预期儿科（亚）人群之间的临床前或临床试验条件是否不同，以及是否需要随时间改变器械以适应生长和发育有关。有时器械特征和患者特征交织在一起。例如，如果器械的正常值（用于诊断）或性能（用于治疗）取决于成人和预期儿科（亚）人群之间不同的身体测量或独特生理机能，则器械测量可能有所不同。

如果问题2的答案为“是”，则完全外推是不可行的。但是，如上所述，在某些情况下，部分外推仍然是可行的。

问题 C-3：预期儿科（亚）人群是否具有独特的特征，从而可能以临床上有意义的方式影响器械用于儿科（亚）人群中的安全性或有效性？

有些器械可能需要考虑到只影响儿科患者的特殊因素；例如：

- 热痛在使用器械期间的成长。

- 试验样本量或数量。

- 不可用或不一致的参考值或正常值。对于血清学体外诊断器械，由于不同免疫状态导致的某些亚组的特定挑战。

- 对于体外诊断器械，影响干扰物质的分析问题。

- 对于治疗药物监测器械，药物剂量或代谢差异。

- 儿科人为因素。

- 由于长时间曝光，对年轻受试者的影响增加（例如，人群之间的长期毒性差异）。

成人和儿童之间的动力学或生理学可能不同，这可能影响测试结果或治疗方式的解释，并最终影响器械在不同人群中的有效性或安全性。

患者特征可能影响关于器械有效性的数据的解释的一个例子是用于减肥的器械。在这种情况下，青少年和成人可能具有不同的身体尺寸和/或质量，这可能影响器械有效性的评估。对于青少年研究对象，体重增加可以归因于正常的成长，而对于超重的成年人来说，体重增加更可能表明该器械没有达到预期的效果。

如果问题C-3的答案是肯定的，则完全外推可能是不可行的。但是，如上所述，在某些情况下，部分外推仍然是可行的。

问题 C-4：成人和儿科（亚）人群之间的疾病特征是否存在差异，从而可能以临床上有意义的方式影响器械用于儿科（亚）人群中的安全性或有效性？

对于某些器械，成人和儿童之间的疾病特征可能存在差异，极有可能影响器械的性能或测试结果的解释方式。成人和儿童之间的疾病特征的患病率或严重程度可能不同，或者疾病的自然病程可能不同。例如，诊断器械可能表明儿童对医疗干预的需求不同于成人，因为被视为安全的分析物水平可能因人群而异。

如果问题C-4的答案是肯定的，则完全外推可能是不可行的。但是，如上所述，在某些情况下，部分外推仍然是可行的。

问题C-5：成人和儿科（次）人群之间是否存在其他差异，从而可能以临床上有意义的方式影响器械用于儿科（亚）人群中的安全性或有效性？

这个问题允许考虑到前四个问题没有解决的其他差异。

如果方框C中的问题的答案全部为“否”，并且成人数据具有足够高的质量，则可以考虑进行完全外推，且可能不需要儿科数据来考虑儿科适应症的批准。

研究设计和抽样计划是可能影响数据质量的因素。注册研究或单臂研究的质量低于随机对照（和盲法）试验。来自登记或单臂研究的反应可能偏向于该器械的有益方面，因为受试者知道他们正在接受他们希望比当前护理标准更好的新治疗。如果允许研究对象选择他们自己的治疗方式，而不是将他们随机分配到不同治疗方式，则也有可能产生类似的偏差。在2013年发布的“工业、临床研究员和美国食品药品管理局工作人员指南——医疗器械的关键临床检查的设计考虑因素”中，将不同研究设计的总体质量进行了比较，并给出了该机构就此主题提出的方法。

如果方框C中的任何或所有问题的答案为“是”，则关于部分外推是否适当的决定将取决于是否可以获得一些前瞻性收集的儿科数据和/或是否可以构建适当的统计模型，以通过借力成人数据可靠地预测儿科结果。如上所述，可以使用统计模型来将相关的成人数据与儿科数据相结合，以便提高从儿科研究中推断出的结论的精确度。然后，这些模型可以解决决策树中确定的差异（参见第7节和附录B的讨论）。通过这种方式，借用或外推的数据有可能被用于公正和负责任地得出有关器械有效性和/或安全性的合理保证的结论。如果确定现有的临床数据不能用于公平和负责任得出有效性和/或安全性的合理保证的结论，则不应当考虑外推。

重要的是需要重申，如果建议进行研究，则在儿科研究完成之前，可能无法实现成人和儿科人群之间的任何预期差异。因此，在数据可用之后确定部分外推的实现程度，且统计模型适合于成人和儿科数据。

如果在儿科外推决策树中没有提到的其他特定器械或疾病问题可以帮助FDA审查小组进行审查，则也可以在决策树的问题C-5下考虑这些问题。这些情况可能会更加复杂，需要FDA审查小组和申办方之间进行深思熟虑的合作，以确定外推是否可行。可能在一些领域实现数据借用，但申办方可能需要收集其它领域的数据。有关示例，请参阅附录A。

- 可能限制外推的因素

本部分描述了一系列一般因素，可以帮助确定是否以及在多大程度上外推是合适的。

可能妨碍外推任何成人数据的因素包括但不限于以下：

- 对儿科疾病或病症没有足够的了解。

- 该器械未经FDA批准或许可用于成人。

- 不能直接借用终点。

- 无法使用统计模型来解释差异。

- 人为因素和成长可能会影响儿科患者的安全性（成人中不存在这些因素）。

- 没有针对儿科人群或亚群的适当标签。

- 由于器械初步获得批准，历史数据可能与前瞻性收集的数据有所不同，因此医学实践已经发生了变化。

- 不能保证适当的风险缓解。

可能在一定程度上限制外推并由此需要对儿科患者进行前瞻性研究的因素包括但不限于以下内容：

- 儿科（亚）人群与可用成人数据之间的年龄差异太大，导致难以推断风险或有效性的相似性。在这种情况下，外推到接近成年人平均年龄的儿童年龄可能更为合适。例如，将年轻成人数据外推至青春期适应症而不是新生儿适应症可能更为合适。

- 其他支持性儿科数据已过时，可能无法正确地反映当前的治疗趋势和实践。

- 成人与儿科（亚）人群之间存在重要的差异，导致成人数据无法取代前瞻性儿科研究中的数据以公平和负责的方式得出结论：可合理确保器械用于儿科人群的安全性和有效性。

这些因素中的任何一个是否会妨碍外推或在一定程度上限制外推将取决于预期差异如何影响新研究的潜在结论。

- 外推数据的不确定性

外推确实增加了FDA对器械有效性和安全性的评估的不确定性。无论是部分还是完全外推，即使统计建模可以用来解释观察到的差异并提高推断的精度，仍然存在一些不确定性。这种不确定性的程度取决于两个群体之间的差异和数据的质量。FDA将这种不确定性视为确定益处-风险时需要考虑的一个因素。

应当参阅FDA的“行业和美国食品药品管理局工作人员指南：在确定医疗器械上市前批准和新品分类的益处-风险时应当考虑的因素”，以了解在考虑器械批准时，如何在得益-风险框架内衡量外推数据。因为在使用借来的数据时可能会有更大的不确定性，因此它可能不会与独立儿科研究具有同样的重要性。

无论采用何种方法，只有在其能够基于有效的科学证据支持有关医疗器械有效性和安全性的合理和科学结论时，才允许进行外推。

- 外推的统计方法

当确定适当使用外推时，申办方可以有多种选择来外推成人数据。可用的选择可能取决于是否需要进行儿科患者的前瞻性研究及其是否可行，和/或是否可以通过其他方式（例如，申办方进行的先前研究、文献研究或儿科档案）获得足够稳定的儿科数据。

许多用于借力各种研究的方法都采用贝叶斯统计方法，这种统计方法支持从积累的证据中学习。贝叶斯统计使用贝叶斯定理将关于相关量（例如主要终点）的先前信息与当前信息相结合。这个想法是将先前的信息和当前的研究结果作为连续数据流的一部分，在每次获得新数据时更新推断。先前的信息通常来自以前比较研究的结果。因此，贝叶斯方法非常适用于部分外推先前的成人研究。请参阅FDA于2010年发布的“在医疗器械临床试验中使用贝叶斯统计的指南”，以了解在医疗器械研究中适用贝叶斯统计的介绍和更多细节，包括贝叶斯层次建模。由于几项研究中可能借鉴它，下面给出了简要描述。附录B提到了其他方法。尽管我们特别提到了一些方法，但FDA可能会考虑申请人建议的替代方法。重要的是要注意，尽管可以使用贝叶斯方法，但直接的先验后验推断可能不适用，因为该分析需要将先前和当前数据汇集在一起。附录B中提到的分层建模以及其他方法并不直接将所有患者汇集在一起。

  - 贝叶斯层次模型和研究的互换性

贝叶斯层次建模可能允许通过 “借力”以前的研究（信息）来增加新研究中的有效样本量。在使用层次模型时，随着研究结果之间的差异减少，可借用不同研究的更多信息，新的（儿科）研究可能需要更小的样本量。一个典型的层次模型可能有两个层次：患者层和学习层。在两级结构中，研究具有不同但相关的治疗效果（例如，治疗组与对照组之间的平均差异）或平均结果。这些研究之间的关系被称为“可交换研究”，并具有上述在FDA“在医疗器械临床试验中使用贝叶斯统计的指南”中更详细描述的数学定义。可交换研究的一个实际定义是，只有通过观察研究结果才能区分这些研究，因为没有任何已知先验暗示一项研究比其他研究获得了更好的平均器械结果。对于两级层次模型，研究治疗效果或平均结果是可交换的，且可在研究内互换患者。重要的是要注意，不要认为可以混合不同研究中的患者。

可交换性假设有助于在层次模型中借用不同研究的数据。统计学上，可交换性意味着每项研究中的反应差异与研究之间的反应差异具有可比性（类似规模）。这个假设可能不适用于外推，因为成人和儿童对治疗的反应可能不同，所以不同研究中的反应可能与每项研究内的反应相当不同。如果事实如此，则较低的可交换性（部分可交换性，在第9.2节中讨论）可能成立。最终，借力的实际范围将取决于模型内的数据。因此，如果实际观察到成人和儿科研究中的器械效果有所不同，则研究不会相互借鉴太多，且外推的范围将受到限制。

为了确定研究是否可能具有可交换的器械效果，FDA审查人员和申办方应当确定研究中可能妨碍可交换性的差异。他们应当比较先前的研究与拟议研究在相关因素方面的相似性，包括以下：

    - 使用的器械

    - 患者人数，包括人体测量值（当相关时）

    - 协议

    - 纳入/排除标准

    - 预后因素

    - 患者管理

    - 患者遵守安全和有效的器械使用说明的能力

    - 时间的接近

    - 操作员培训/经验

由FDA的临床医师和工程师以及申办方评估可交换性。申办方应当准备讨论给定协变量的研究之间的可交换性或部分可交换性。即使上述任何因素（或其他因素）的差异限制或排除成人研究与拟议儿科研究完全可交换的假设，部分可交换性可能仍然成立。然而，如果确定的差异已知与一个或多个测量变量相关联，并且不同人群之间的测量变量具有足够的重叠，则可以对层次模型进行调整，以便在考虑这些变量之后，研究仍然是可交换的。下一节概述一种通常在成人和儿科研究的差异影响研究结果时进行的调整。附录B提供了更多的统计资料以及其他调整方法。

  - 与器械结果有关的年龄相关协变量

如上所述，可能有一个或多个差异阻止假设成人和儿科研究之间的可交换性。如果能够识别和衡量这些差异，则可以直接在层次模型中考虑这些差异。在这种情况下，我们可以说研究是可交换的，除某些变量的测量差异以外。通常这些差异将与患者的体型或持续成长有关。一个简单的例子可能是新的肢体假体。假体的有效性和安全性可能会根据患者的体型或体重而有所不同。然而，在给定的患者体型（例如身高）范围内，无论患者是成人还是儿童，性能特征可能都是相同的。

当务之急是FDA临床审查员和申办方需要确定与器械性能相关并可能导致成人与儿童或青少年结果的任何可感知差异的协变量。在确定与器械性能相关的潜在协变量之后，第一步是确定协变量如何影响研究的主要结果，然后确定患者年龄与协变量之间的相关性。在成人和儿科人群之间确定的协变量应当具有足够的重叠，以便将不同人群的协变量和研究结果年龄之间的关系联系起来。

例如，效果与激素水平有关的器械可能对成人和儿童具有非常不同大小的效果，因为他们具有不同的循环激素水平。如果将患者分为低、中和高三种激素水平，那么在每个类别中，成人研究可以与儿科研究互换。据推测，如果激素水平与该器械的效果具有高度相关性，则申办方可能具有成人循环激素水平的患者级数据。儿童的患者级信息将使申办方能够建立一个将血液中的激素水平与结果联系起来的模型，从而调节激素水平以假设可交换性。“调节”是指除了激素水平之外，没有成人和儿童之间的已知（和测量的）差异能使人们确定属于成人或儿科患者的结果。如果有，则这些测量的协变量也将被添加到模型中。模型的结构将由申办方和FDA共同商定。而且，一旦数据可用，将会根据数据检查假设的模型以确保它仍然有效。

当需要上市前儿科数据时，根据与收集数据的可行性有关的情况，需要考虑几种合适的研究设计和分析。2013年发布的“行业、临床研究员和美国食品药品管理局工作人员指南——医疗器械的关键临床检查的设计考虑因素”中讨论了与设计医疗器械研究有关的一些概念和原则。

- 附录A. 外推决策过程的示例

本节中的示例旨在演示小儿外推决策树的使用。这些例子并不能预测FDA的决定，但可被认为是FDA如何衡量外推现有临床数据以支持儿科适应症的适当性的指南。

  - 有效性完全外推的假设示例

拟将用作胸腔漏气密封胶的凝胶用于儿科人群（2-21岁）。凝胶目前已被批准用于在成人的开放性肺实质切除术期间，在使用标准缝合线后封闭仍然可见的漏气；小儿科也会出现同样的情况。假设正在考虑将有效性从成人外推到儿科。用于获得批准的器械有效性的测量是在施用凝胶之后，患者在手术后1个月仍保持无空气泄漏。同样的测量将用于儿科。因此，决策树（A和B）中前两个问题的回答是肯定的。

凝胶旨在用于两个年龄组患者的身体的同一位置，且持续大致相同的时间（最终凝胶被吸收并排出体外）。而且，凝胶本身不会给成人带来与儿童不同的特征。就凝胶的目的而言，成人和儿科患者的疾病特征（漏气）是相似的。然而，空气泄漏的规模以及因此使用的凝胶的量以及施用凝胶的注射器尺寸可能在成人和儿科患者之间有所不同。在这个例子中，该机构已经确定这些差异不会以临床上有意义的方式影响器械在儿科人群中的有效性。已经证明，凝胶在覆盖面积较小和较大区域时的效果时相同的，且注射器的尺寸与有效性无关。因此，方框C的答案全部为“否”，该器械可以考虑有效性数据的全部外推。在这种情况下，如果成人研究具有足够高的质量，FDA可能会认为成人有效性数据可以替代前瞻性儿科研究（即完全外推）。

在单独评估是否可以外推现有数据以证明儿科患者的安全性时，根据临床前测试结果，由于该人群内的患者预期需要再次手术，可能的粘连被视为一个令人担忧的问题。出于这个原因，没有进行安全性推断，并建议对儿科安全进行单独的研究。

  - 通过建模解释人群之间的有关年龄相关差异的部分外推的假设实例

一种诊断器械被批准用于成人，作为通过定量测量某一被测量来诊断特定疾病或病症的辅助手段。这个被测量与用于诊断成人和儿童的被测量是相同的。在成人研究中，将该器械与当前使用的诊断测试（通常被视为参考标准方法）进行比较，以提供安全性和有效性的合理保证。这个参考标准方法需要收集大量的血液。如需寻求2岁以下儿科患者的适应证。由于需要从幼儿身上采集大量血液，所以使用参考标准方法作为儿科人群的比较物被认为是一种不安全的选择。

当参照流程图来决定外推是否合适时，显然这种情况在成人和儿科患者中都存在，并且有一个终点与两个人群均有关。目前尚不清楚通过比较参照标准获得的成人与儿童患者的数值是否相同。由于这些值可能不同，对于成人和儿科患者而言，器械和比较方法的结果可能有不同大小的差异。因此，排除使用参考标准方法作为比较物的血容量差异是预期儿科人群的独特特征，其可能对该器械的安全性或有效性具有临床上的显著影响。具体而言，使用参考标准的差异可能会改变诊断结果，而错误的诊断结果可能会影响患者的安全。因此，完全外推断是不恰当的。因此，我们需要继续考虑是否部分外推是否适当。

在这个例子中，对于成人和儿科人群，器械特征、器械矩阵和干扰物质被认为是相同的。同样已知的是，可以通过考虑体型以及可能与年龄相关的其他测量患者级变量来校准成人和儿科人群的预期参考标准值，以进行比较。由于可能使用测量变量进行校准，该机构和申办方同意可以从统计学上借用成人参考标准数据来支持儿科人群的预期参考信息。如果成人和儿科人群的校准参考标准值相似，可以借用更多的成人数据。因此，由于可以在统计模型中说明观察到的成人和儿科人群之间的差异，因此可以用于外推数据来支持器械安全性和有效性的合理保证。由于成年人群的数据在研究设计方面具有较高的质量，因此这些数据被认为适用于替代部分外推。

这个例子强调，借用的成人数据不仅可以用于临床研究中的器械组，还可以用于对照组或参考标准值。

在许多情况下，对照或比较物不适用于儿科，但可用于成人。如图所示，可以在这些情况下使用部分外推。

  - 部分外推的假设实例

假设一家公司希望将其销售的器械X扩展到治疗青少年的病症Y。该器械已被批准用于成年人。可以从美国的上市前申请以及世界其他地区的上市前申请中获得一些成人数据集。可用研究中使用的终点与青少年人群所需的终点相同。然而，随访成人8个月，而FDA建议对青少年至少随访12个月。在器械的预期有效性或安全性方面，两个人群之间没有其他确定的差异。因此，C方框中问题的答案为“否”。然而，不推荐进行完全外推，因为八个月的成人数据不足以代替十二个月的儿科数据。

根据从医学期刊上发表的研究中获得的有关该器械在用于成人八个月后的性能的额外信息，申办方能够借用成人研究的数据并使用统计模型来预测青少年在12个月时的反应。预测模型也纳入了一些前瞻性收集的12个月以后的青少年数据。因此，当与统计模型配对时，数据质量被确定为足以允许部分外推。然而，根据外推的成人数据，估计青少年研究的样本量小于其原本所需的样本量。一旦青少年研究完成后，将对该模型进行验证，以确保假设得到满足且借用数据确实合适。

  - 不建议外推的假设示例

##### 由于数据质量不建议外推的假设示例

修正案发布前的器械不适用于儿科。当向FDA递交器械的年度报告时，申办方引用了申办方认为表明儿科使用可能适当的病例报告研究。需要治疗的疾病在成人和儿科患者中基本相同，且用于评估临床结果的终点也是相同的。儿科和成人对器械的反应也没有明显的预期差异。因此，方框C的答案为“否”。

然而，可用于推断的成人数据已有数十年之久。医学实践和相关的研究设计考虑因素都发生了重大变化。因此，尽管成人和儿科人群之间有相似之处，FDA可能会确定在这种情况下，成人数据的质量不足以进行完全或部分外推。

##### 由于相关差异不建议外推的假设示例

假设一个通用器械旨在用于罕见的成人疾病。申办方希望将适应症扩展到儿科亚群，因为两组之间的终点相似。对器械干预的唯一区别在于儿童成长将如何影响器械的安全性和有效性。但是，可能需要移除或调整该器械以不妨碍儿童成长，这需要手术干预并为儿科患者带来额外的风险。此外，儿童成长对器械安全性和有效性的预期影响很大程度上是未知的，且成年人的临床经验有限，因此这些数据不足以可靠地用于建模。部分外推是不可行的，因为无法在临床上或建模中考虑成人和儿科人群之间的差异。因此，在这种情况下不推荐外推。

  - 实际外推的示例

具有系统性左侧先天性心脏瓣膜病的患者给医生带来重大的挑战。可用于这些患者的技术解决方案非常有限。很少有置换心脏瓣膜适用于儿科患者，且市售的主动脉瓣和二尖瓣置换用生物瓣膜可能不适合婴儿和儿童使用。

先天性变形瓣膜的临床影响是显着的，并且经常是终身的。治疗决策几乎总是受到快速成长、积极的生活方式和生物假体加速恶化的影响。小儿瓣膜置换术是一种高风险的手术，与接收相同手术的成人患者相比，手术死亡率高、再手术率高且发病期晚。

造成较高手术死亡率的原因是复杂多样的。大多数情况下，可用的假体对于儿童的解剖结构来说太大，导致手术延误。当进行手术时，通常需要额外的步骤来扩大植入部位以容纳假体。

通常对成年患者人群进行临床研究。然而，由于以下几个原因，儿科患者通常被排除在心脏瓣膜置换试验之外，包括：

- 由于小儿心脏瓣膜置换手术是比较罕见的外科手术，因此需要更换心脏瓣膜的患者库有限，这可能导致需要长时间的招募才能达到所需的患者人数。

- 小儿患者通常有复杂的健康史（许多导致早期死亡）

- 并发症混淆了研究的不良事件，使得评估瓣膜的整体安全性非常困难

- 可用的瓣膜尺寸有限

- 更换瓣膜后，小儿患者继续成长，最终需要再次进行手术并更换更大的瓣膜

- 可识别患者群体的一致性是非常难以实现的，这又导致了长时间的研究参与者招募

下面我们追溯使用决策树来外推成人数据的途径，首先从有效性开始。首先，这种疾病被认定为在成人和儿科患者中相同。此外，儿童研究和成人研究的有效性的主要终点是相似的（决策树问题A和B）。因此，成人数据被认为是相关的。

尽管用于儿科患者的心脏瓣膜被植入到与成人相同的位置，但是由于儿科患者的正常成长，对于儿科患者，特定尺寸的心脏瓣膜的植入持续时间将更短。这可能会影响该器械用于儿科患者的有效性。因此，方框C中问题＃1的答案为“是”。此外，儿科所特有的最重要患者特征之一是患者在瓣膜置换术后继续成长，需要进行额外的手术来植入更大的瓣膜。这种差异也会影响效果。问题＃3的答案也是肯定的，因为小儿患者的成长会影响心脏瓣膜的有效性。因此，有些差异与有效性有关。

然而，可以在临床上将这种差异解释为与瓣膜尺寸相关，而不是年龄本身。此外，还有大量具有足够质量的有关尺寸和不同位置（主动脉，二尖瓣）的相关成人数据可用于统计模型以解释差异。因此有可能将瓣膜尺寸、位置和器械有效性之间的临床关系纳入可用于外推的统计模型中，其数据可以达到有效科学证据的阈值并用于支持有效性确定。

因此，部分外推被认为是有效的。FDA同意，每个位置（主动脉，二尖瓣）每个尺寸的15名儿科患者的样本量与借用的成人数据相结合，可能足以证明该器械用于拟定儿科适应症的临床有效性。

在评估是否可以利用现有数据推断安全性时，与儿科器械使用的主要区别在于患者在瓣膜置换后继续成长，从而需要进行额外的手术来植入更大的瓣膜。因此，方框C中问题＃2的答案为“是”。这使儿科患者需要接受额外的手术，增加风险。因此，需要足够的安全性数据来评估儿科患者的新增风险。FDA的结论是，为了确认有效性而前瞻性纳入的儿科患者数量也足以评估安全性。此外，还建议进行批准后研究，以评估该器械用于儿童患者的长期安全性和有效性。

这个例子说明了如何利用可用的相关成人临床数据来以符合有效科学证据要求的方式来支持新的儿科数据。当与已经编制的安全性证据（例如，临床前检测、工程模型和生物相容性）以及来自前瞻性儿科研究的数据一起考虑时，使用适当的部分外推来支持新儿科心脏瓣膜的安全性和有效性测定。

- 附录 B：外推统计建模的详细信息

在本附录中，我们提供了可能用于部分外推的统计建模的更多细节。如文中所述，部分外推的目标是借用成人数据的力量或信息，同时仍考虑到成人和儿科人群之间的重要差异。考虑基线特征是区分不被视为可交换的研究的常用方法。上面描述了这种技术。然而，如果有多项成人研究需要借鉴，则当不能在同一层次上考虑这些研究时，将另一个层次放入两级分层结构中以纳入研究亚组可能会进一步减少成人和儿科研究之间的借用。

我们介绍一个简单的三级层次模型，然后概述其他可能的借用方法及其优缺点。如第9节中所述，FDA可能会考虑申办方提出的替代方法，或可能会建议使用本指导文件中未涵盖的方法。

  - 三级层次模型

在建议的三级层次模型（见图2）中，第三级涉及两个患者人群（成人和儿童），每个人群都有可相互交换的研究。成年人群内的研究是可以互相交换的，儿科研究也是可以相互交换的。为了促进成人和儿科研究之间的借用，通过假定两个患者人群之间在器械对相关终点的影响方面的可交换性将它们联系起来。也就是说，在知道器械将具有什么类型的效果之前，假设如果有证据显示器械对人群的影响，则不可能知道是哪个人群（成人或儿科）。

##### 图2. 三级层次模型结构示例：患者群体内具有不同但相关影响的研究

|  |  | 患者人群 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第3级： | 成人 |  | 儿科 |  |
| 第2级： | 研究1 | 研究2 | 研究3 | 新研究 |
| 第1级： | y1,1,…,y1,n1 | y2,1,…,y2,n2 | y3,1,…,y3,n3 | Y新 |

第1级：研究内可互换的患者（y）

第2级：患者人群中可互换的研究

第3级：可互换的患者人群

在图2中，患者由其在相关终点上的值（y）表示。研究1有n1名患者，研究2有n2名患者，研究3有n3名患者（为了简单起见，图中显示的是单臂研究）。成年人群产生了研究1和2，儿科人群产生了研究3。假定两个患者群体来自患者群体的共同超群体。该图还包括来自儿科人群的未来儿科患者的分支。利用贝叶斯层次模型，不仅可以借力来估计个体研究手段及其人口手段，还可以使用贝叶斯预测分布来估计来自儿科人群的新儿科患者的预测值。贝叶斯预测分布是未来可能会被观察到的未知结果的分布。它本质上是尚待观察的结果的后验分布（Carlin和Louis，2009年）。

  - 与器械效果或结果有关的年龄相关协变量

上面的图2是高度简化的，因为它假设患者人群之间不存在会影响器械的安全性或有效性的差异。与两级模型一样，在实践中可能有一个或多个差异会妨碍假设成人和儿科人群（层次结构的第三级）之间的可交换性。如果能够识别和衡量这些差异，那么就可以直接在模型中考虑这些差异。本质上，模型将决定人群是可交换的，除某些变量的测量差异以外。在试验期间，差异可能是静态的或动态的（随时间变化）。通常这些差异将与患者的体型或成长有关。模型的结构应由申办方和FDA共同商定。而且，一旦数据可用，就会根据数据检查假设的模型以确保它仍然有效。第9.2节还讨论了对协变量的解释。

  - 单一成人研究的外推

当外推成人研究时，如果有一些先前的研究可用于分析以有帮助更准确地估计器械用于儿科患者的效果，将是非常有利的。然而，往往只有一项先前的成人研究。虽然上面的例子描述了两项成人研究的借用，但是当只有一项先前的成人研究时，可以使用类似的方法。FDA的“在医疗器械临床试验中使用贝叶斯统计的指南”（2010年）讨论了使用贝叶斯层次模型与单一先前研究的局限性。如第9节中所述，重要的是要注意，虽然简单的先验后验推断是贝叶斯统计学的基石，但在应用儿科外推法时，它可能并不合适，因为它假定儿科和成人患者具有可交换性。也就是说，分析汇集了以前和目前的研究。通常情况下，如果使用这种方法，则可以以某种方式调整成人先验，以防止将患者汇集在一起（例如，通过使用加权先验，会在稍后讨论）。

一些作者已经开发了将单一历史研究作为先验信息并入贝叶斯模型的方法，其中历史研究的重要性随历史研究和收集的当前研究数据之间的相似性而不同（例如，Hobbs等人，2011年，2012年）。其中一些方法的局限性与层次模型相似，因为必须使用相当丰富的先验来描述历史和当前研究之间的关系。然而，先验的规范在概念上可能比层次模型更容易。

在有限的情况下，可以合理预先确定从先前成人数据集中借用的数据数量（百分比形式）。加权先验方法（Ibrahim和Chen，2000年）使用一个根据先验数据乘幂数的可能性构建的先验，其幂数落在0和1之间。乘幂数表示先验数据的权重下降， 因此幂数0.5意味着借用了先前可能性信息的50％。不利的是，当必须预先确定幂数时，不能根据后来获得的新儿科试验数据改变幂数。为幂数参数本身分配一个先验值，从而可能允许使用数据确定借用量，但实践中已经证明收效甚微（参见例如Hobbs等人的讨论，2011年）。

  - 其他外推方法

虽然在本文中描述了贝叶斯方法，但非贝叶斯方法也可以用于借力。层次模型的结构本质上不是贝叶斯的，可以在无需解释后验概率的情况下使用。然而，在许多情况下，总体结论将保持不变，而后验概率的贝叶斯解释通常更容易理解。

如上所述，当只观察到一项先前的成人研究时，可能难以使用贝叶斯层次模型。必须预先确定研究间差异（与预先确定的加权先验的加权参数一样，一旦进行儿科试验后不能改变），或者必须事先提供研究间差异的信息先验，一旦儿科研究完成，其可能会限制可以实现的数值范围。在这种情况下，使用预先规定的信息先验可能更合适，建议申办方和FDA之间进行讨论并达成协议。

除了层次模型之外，还可以使用倾向评分方法外推成人数据（Rosenbaum和Rubin，1983年； Yue，2007年，2012年）。在儿科和成人的协变量之间有足够重叠的情况下，倾向评分可以用来调整不平衡。受试者的倾向评分是在一组测量的基线协变量（而不是测量的结果变量）基础上，受试者在临床试验中被分配到治疗组而非对照组的概率。在随机试验中，采用1：1随机化，这个概率在定义上是0.5，与任何协变量无关。在非随机研究中，概率通常取决于观察到的协变量。如果它仅取决于观察到的协变量，则对于这些协变量的相同值，两个受试者被分配到治疗组的概率相同。如果一组受试者被分配到治疗组（而非对照组）的概率相同，则治疗效果的估计将没有偏差，就像在随机试验中一样。根据加权或匹配分析中的倾向得分，可以得出无偏差（除不平衡协变量分布以外）的治疗效果的总体估计。

如果成人和儿科倾向分数之间的重叠较少，则可能使用基于倾向分数的回归调整来获得器械效果的总体估计。通常情况下，这种调整与第9.2节（与器械结果有关的年龄相关协变量）和B.3（单一成人研究外推）中描述的类似。

倾向分数是所有测量的基线协变量的单一表示。单维表示法使其在建模中易于使用，但是可能更难根据总结度量来确定模型的形式（与个别协变量相比）。此外，没有一种简单的方法来解释层次模型中纳入的研究差异。

- 参考文献

American Academy of Pediatrics, American College of Obstetrics and Gynecology. (2007). Appendix D: Standard terminology for reporting reproductive health statistics. In Guidelines for perinatal care, 6th. ed. (pp. 389–404). Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics.

Carlin, B., & Louis, T. (2009). Bayesian methods for data analysis. Boca Raton, FL: CRC Press.

Hobbs, B. P., Carlin, B. P., Mandekar, S. J., & Sargent, D. J. (2011). Hierarchical commensurate and power prior models for adaptive incorporation of historical information in clinical trials. Biometrics, 67, 1047–1056.

Hobbs, B., Sargent, D., & Carlin, B. (2012). Commensurate priors for incorporating historical information in clinical trials using general and generalized linear models. Bayesian Analysis, 7, 1–36.

Ibrahim, J. G., & Chen, M. H. (2000). Power prior distributions for regression models. Statistical Science, 15(1), 46–60.

Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. Biometrika, 70, 41–55.

Yue, L. Q. (2012). Regulatory considerations in the design of comparative observational studies using propensity scores. Journal of Biopharmaceutical Statistics, 22(6), 1272– 1279(8).

Yue, L. Q. (2007). Statistical and regulatory issues with the application of propensity score analysis to nonrandomized medical device clinical studies. Journal of Biopharmaceutical Statistics, 17, 1–13.

有效的科学证据是来自于控制良好的研究、部分对照研究、没有匹配对照的研究和客观试验、由有资质的专家详细记录的病史以及具有上市器械的重大人类经验的报告的证据，有资质的专家可以根据这些证据公平和负责任地得出结论认为，可合理地保证器械在其使用条件下的安全性和有效性。（请参阅21 CFR 860.7（c）（2））

请求评估《联邦食品、药品和化妆品法案》第513（f）（2）节所述的自动第三类申请（也称为新品申请）旨在提供对其一般控制措施或一般控制措施和特殊控制措施可提供合理的安全性和有效性保证但没有合法销售的用于进行实质等同对比的器械的医疗器械进行第一类或第二类分类的途径。

根据《联邦食品、药品和化妆品法案》第520（m）（2）节的规定， HDE的批准基于，除其他外，FDA确定该器械不会使患者暴露于不合理或显着的疾病或伤害风险以及使用该器械对健康带来的可能益处大于使用该器械造成的伤害或疾病风险，同时考虑到目前可用的器械或替代治疗形式的可能风险和益处。

《美国食品药品管理局修正案》第三篇是2007年《儿科医疗器械安全和改进法案》（PMDSIA）。

可见于http://www.fda.gov/regulatoryinformation/legislation/federalfooddrugandcosmeticactfdcact/default.htm

可见于http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089740.htm

可见于http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089740.htm

可见于

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DevelopmentResources/UCM049870.pdf

术语“有效性”的定义如下：“可合理地保证，只要有效的科学证据能够确定某种器械在目标人群的大部分人群中是有效的，且该器械可有效地用于其预期用途和使用条件，并附有足够的使用说明和不安全使用的警告，则该器械将提供临床上显著的结果”（请参阅21 CFR 860.7）。

请参阅第5.1节中“完全外推”的定义。

请参阅美国食品药品管理局的“在医疗器械临床试验中使用贝叶斯统计的指南”，可从以下获取该文件：

http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm071072.htm

Carlin, B., & Louis, T. (2009). Bayesian methods for data analysis. Boca Raton, FL: CRC Press.

http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM31117 6.pdf

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/pss.cfm

可见于

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm265553.htm.

可从以下网址获取“行业和美国食品药品管理局工作人员指南：在确定医疗器械上市前批准和新品分类的益处-风险时应当考虑的因素”：http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UC M296379.pdf.。

可见于http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm071072.htm

可见于http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm373750.htm本指南代表了FDA关于这一主题的当前意见。