医疗器械开发工具

行业、工具开发人员及美国食品药品管理局工作人员

指南草案

本指南仅供征求公众意见使用。

文件发布日期：2013年11月14日

如有关于本指南草案的意见与建议，请您在《联邦公报》发布本指南草案可用性通知的90天内提交。书面意见请提交至美国食品药品管理局的文档管理部（HFA-305）：美国马里兰州罗克维尔市费舍尔路5630号1061室，邮编20852。电子版意见请提交至http：//www.regulations.gov。在提交意见时，请在所有材料中注明《联邦公报》所发布可用性通知中所列的文件编号。

如对本文存在任何疑问，请联系Katie O’Callaghan，电话：301-796-6349；或者发送电子邮件至kathryn.ocallaghan@fda.hhs.gov。

|  | ### 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 |
| --- | --- |

前言

额外副本

如有需要，可通过网络获取额外副本。您可以发送电子邮件至dsmica@fda.hhs.gov请求提供本指南的额外副本，或者您也可以发送传真至301-847-8149请求获取本指南的复印件。在提出请求时，请注明文件编号（1882）。

目录

I.	引言	4

II.	背景	2

III.	关键概念定义	3

IV.	CDRH资格认证政策综述	4

V.	概念框架	5

A.	使用情况	6

B.	工具类型	7

C.	监管考虑因素和相关建议	11

VI.	资格认证的考虑因素	11

A.	CDRH资格认证的考虑因素	12

B.	完整资格认证材料包的内容	12

VII.	CDRH资格认证程序	15

第1阶段：预先资格认证（可选）	16

第2阶段：资格认证决定	17

VIII.	提交MDDT通信和文件的程序	17

IX.	公开资格认证决定的程序	18

附录 1	20

材料包内容样本	20

医疗器械开发工具

行业、工具开发人员及美国食品药品管理局工作人员

指南草案

最终确定以后，本指南将代表美国食品药品管理局（FDA）对本专题的当前观点，它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果有其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。如果您希望就替代方法进行讨论，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上所列的电话号码。

- I.	引言

本文提供了医疗器械和辐射健康中心（CDRH）的器械开发与评价项目用医疗器械开发工具（MDDT）的自愿资格认证程序指南草案。CDRH认为，本政策的贯彻落实将提供一个用于收集必要信息以确保监管评估更加有效的可预测方式，从而将促进创新型医疗器械的开发与及时评估。本指南的目的在于介绍MDDT的自愿CDRH资格认证的框架和程序，包括适用术语的定义、评估MDDT在特定情况下使用的评估标准、资格认证的考虑因素，以及资格认证提交材料的内容。本指南不讨论作为特定医疗器械上市前监管提交材料的一部分而提交的MDDTs的审核，也不讨论是否说明了FDA对特定MDDT资格认证的具体证据或性能的期望。

除非另有规定，本指南草案对治疗器械和诊断器械均适用。

FDA的指导性文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应当”一词指其建议或者推荐而不代表其要求。

- II.	背景

MDDT是一种经科学验证的工具——一种临床结果评估（例如，患者报告或临床医生报告的评定量表）、一种用于检测或测量生物标志物的测试（例如，化学分析物的含量测定或医疗成像方法），或者是一种非临床评估方法或模型（例如，体外模型、动物模型或计算模型）——这种工具有助于器械开发和监管评估。资格认证反映了CDRH对器械在特定使用情况下的期望，使用MDDT的评估结果可用于支持器械开发和监管决策制定。

自愿CDRH资格认证政策的意图在于（1）促进重要救生及健康促进医疗器械的更快、更高效开发；（2）推进医疗工具的开发以助于器械的及时评估；（3）提供一个更好地利用法规科学优势的机制；以及（4）帮助利益相关者实现就可能会用于加速器械开发和监管评估的法规科学重要优势的更快速、更明确的交流。我们期望这一资格认证程序能加快可能会广泛用于多种器械计划的公开可用工具的发展。一旦一种MDDT具备在特定条件下使用的资格以后，FDA的期望就是可使任何医疗器械开发商能在该条件下使用这种MDDT。CDRH的审核员应接受可在特定条件下使用而无需重新确认其适用性的MDDT。重要的是，合格MDDT不会传达出一种工具必须在器械开发或监管评估程序中使用的要求。因而，其他经科学验证的工具或方法也是可以使用的。

CDRH致力于促进法规科学的发展，因为该中心为我们所监管的产品提供评估安全性、有效性、质量和性能所需的工具、标准和方法。通过不断努力，比如这一资格认证程序，我们正推进监管评估程序的现代化，而且也在减少开发及评估新产品所需的事件的资源。因此，我们也促进了创新的发展，为高质量产品提供了支持，并且还加速了安全且有效的技术进入市场的速度。

- III.	关键概念定义

在本指南中，下列定义的含义是：

- 医疗器械开发工具（MDDT）是经科学验证的工具——一种临床结果评估（例如，患者报告或临床医生报告的评定量表）、一种用于检测或测量生物标志物的测试（例如，化学分析物的含量测定或医疗成像方法），或者是一种非临床评估方法或模型（例如，体外模型、动物模型或计算模型）——这种工具有助于器械开发和监管评估。资格认证反映了CDRH对器械在特定使用情况1下的期望，使用MDDT的评估结果可用于支持器械开发和监管决策制定。

- 资格认证是一种在特定使用情况下所得出的结论，CDRH期望可以依赖对MDDT使用情况进行评估的结果，以支持器械的开发和监管决策制定。

- 使用情况是指资格认证的关键方面。这种使用部分上指的是MDDT符合资格要求的器械或产品数据的使用，器械分开发的阶段，以及MDDT的具体作用（对于临床使用而言，其中研究人群或疾病特征，以及专用诊断、患者选择、临床终点）。使用情况定义了合格MDDT的界限。

- 临床结果评估（COA）依赖于患者感受或功能的主观测量结果，而且有时候用于确定一种器械是否表现出治疗优势。COAs包括患者报告的、临床医生报告的和观察者报告的结果，而且是由量表和评分构成的典型工具。患者报告结果（PRO）评估的终点是患者对症状或功能的观点。临床医生报告结果评估以临床观察为基础，而且需要由经培训的临床医生进行解读。观察者报告结果则是由不需要绝壁临床经验的观察者评估的。COA的示例包括：疼痛量表、生活质量或健康状态评分、NIH卒中量表。如果在明确定义时可用作治疗效益的度量标准，那么其他基于客观临床决策制定的临床结果也能也具备作为MDDTs的资格。示例包括：心力衰竭相关的住院治疗或者再次手术率。

- 生物标志物测试（BT） 是一种测试或工具（例如，体外/实验室测试或医学成像方法）或者其他用于检测或测量生物标志物的客观测量方法。生物标志物是一种客观测量所得到的特性，而且可作为正常生物过程、致病过程或治疗性干预回应的指示器而进行评估。BT的示例包括：用于测量血压的工具或方法（例如，血压测量法）；测量某些血清蛋白浓度的工具和方法。

- 非临床评估模型（NAM）是一种非临床测试方法或模型，用于反映器械功能或体内性能的器械开发或评估。NAM可以是一种体外（“工作台”）模型、动物模型或计算模型，开发用于测量感兴趣的参数或取代另一种普遍接受的测试或测量结果。NAM的示例包括：取代动物模型的体外模型、使用组织或其他材料模体评估成像器械、电磁模体，以及经验证的计算模型。

- IV.	CDRH资格认证政策综述

资格认证反映了CDRH关于器械在特定条件下使用情况的期望，使用MDDT的评估结果可用于支持医疗器械的开发与法定决策制定。一旦获得资格认证，CDRH希望能器械开发商能够使用监管提交材料中这些符合使用情况资格的MDDT，而无需CDRH的审核工作人员再重新考虑并重新确认每一份提交材料中MDDT的稳定性。医疗器械开发商可以使用合格的MDDTs，但这并不是一种要求。

CDRH为什么要制定资格认证程序？

该资格认证程序提供了一中利用法规科学优势、促进MDDT的开发和采用，以及推进器械开发和监管评估更快及更有效发展的机制。这一自愿认证程序提供一种更有效、更具可预测性的收集必要信息以进行监管评估的方法，从而可以促进医疗器械的科学评估与审核。

如本指南所述，资格认证的目的在于使MDDTs更加普遍地用于多种医疗类型或临床障碍，从而提高器械开发过程的效率，以推进器械开发并使得患者广泛受益。但是，其可用性的普遍程度取决于MDDT，以及拟定使用情况下广泛使用的证据强度与合理性。

另外，资格认证也会促进多个利益相关方（个体、公司或组织）之间的协作与竞争前环境设定，各方将由此共同努力开发MDDT以获得资格认证。这可能会导致每个个体合作者所支出资源的减少，并且会激励有关各方加入MDDT的开发过程，因而也加快了MDDT的开发与使用。CDRH鼓励建立合作小组以促进MDDT开发计划的实施，从而提高通过共同努力并减少任何个人或公司所支出的资源而提高工具开发的效率。如第VII节中的进一步叙述，我们将与利益相关者就可能的MDDT开发计划展开讨论。

资格认证程序也会为CDRH带来益处。以前，如果对在多种产品或不同临床环境中使用一种特定的MDDT感兴趣，每一个FDA器械审核团队通常都会评估证明MDDT可单独用于每一种产品或环境下的数据。相反，如果一个MDDT通过本指南中所述的程序获得了资格认证，在这一过程中，工作人员将会对工具的相关支持数据进行审核，这样未来便在合格的使用情况下使用这一MDDT，而不需要重复、详细审核测试的适用性。

CDRH的资格认证对于监管决策制定而言意味着什么？

为一种MDDT授予资格认证的决定意味着，在审核完相关可用的科学证据以后，CDRH将会把受审核的MDDT视为一种可在指定使用情况下使用的有效工具，而且CDRH会依赖MDDT的使用来对法规要求进行评估。资格认证决策最终将公开，而且将反映CDRH对在特定使用情况，而不是单一的特定器械提交材料所述条件下的普遍使用MDDT予以支持。随着新的MDDTs的广为人知以及多个器械制造商对这种工具的利用，公共健康价值观将有所提升。

一个资格认证决策包含以下考虑因素：（1）特定使用情况；（2）可用的MDDT支持证据的强度（包括工具有效性、合理性等）；以及（3）依赖在特定条件下使用MDDT进行评估的优势和劣势。

MDDT资格认证不排除器械开发商满足现有法规要求或修改决策制定相关的医疗器械的效益—风险阈值需要；相反，这一资格认证提供了一种收集必要信息以进行监管评估的更快速、更有效的方法，从而促进了医疗器械的科学评估与审核。CDRH的上市前审核部门负责使用通过获得资格认证的MDDT所获得的信息对新器械进行评估。

- V.	概念框架

CDRH已经定义了三种MDDTs：COAs（包括患者报告以及临床医生报告的结果）、BTs （比如含量测定和医学成像方法）以及NAMs （比如体外、动物或计算模型）。每种类型的MDDT相对于新医疗器械的CDRH监管评估有各种各样的相关使用潜能。MDDTs是用于处理结果的仪器、工具或者测量方法，而且会受到质量问题的影响，比如准确度、精确度、可靠性和再现性。这些质量问题可能会影响MDDT的可用性。

以下几个小节提供了更多关于不同类型MDDT使用情况的详细内容，并且还概述了在区别及使用获得资格认证的MDDTs时需考虑的法规因素。

- A.	使用情况

“使用情况”是指资格认证的关键方面，它描述了MDDT的使用方式以及使用目的。一旦获得资格认证，MDDT的使用情况就定义了支持其使用的充分可用数据的界限。使用情况的确定在部分上考虑了下列因素：1）MDDT所获得资格认证的器械或产品领域；2）器械的发展阶段（例如，早期可行性研究、关键研究等）；以及3）MDDT的具体作用（就临床使用而言，其中包括研究人群或疾病特征，以及专用诊断、患者选择、临床终点）。

MDDT的不同使用情况类型：

1.	为诊断过程提供帮助

- 在临床研究中作为一种不良事件（AE）定义

- 作为一种临床参考标准以帮助诊断的进行

2.	患者选择

- 选择临床试验的受试人

- 根据预测风险将患者人群分层

3.	临床终点

- 作为一种中间终点

- 作为一种替代终点

4.	非临床器械评估

- 工作台或动物研究方法，可缩短测试的持续时间或者最大程度上减少样本量

- 作为通常通过人类或动物试验进行的评估的替代物

- 依靠体外或模拟研究减少或在最大程度上减少动物的使用

MDDT在这些界限外也有很大的潜在价值。MDDT可以在除获得资格认证的使用情况外用于不同目的的器械开发计划，但是要接受CDRH对其在具体情况具体分析的情况下所进行的检查并相互讨论。此外，随着时间的发展，在获得额外数据后可拓展MDDT的资格认证使用情况。如果可用数据表明之前获得资格认证的使用情况的有效性、适用性以及优势和劣势的评估存在疑问，CDRH可能会修改或撤下资格认证。

- B.	工具类型

CDRH确定了三种MDDT，它们之间主要通过工具测量与参数的相关性进行区分。通过一些主观度量标准测量临床参数的工具是临床结果评估（COA）。通过客观方法（例如，物理测量或化学分析）测量临床参数的工具是生物标志物测试（BT）。测量非临床参数的工具则被归类为非临床评估模型（NAM）。我们将在下文中对这些MDDT类型进一步详细说明。

1.	临床结果评估

临床结果评估（COAs）是对患者感受或功能的一种主观测量。临床结果评估有时候会用于确定一种器械是否表现出治疗效益。COAs包括患者报告的、临床医生报告的以及观察者报告的结果测量，而且通常是由量表和评分构成的工具。

其中一个广泛使用的示例就是NIH卒中量表。

结果报告人（即，临床医生、患者或其他观察者）或区分COA的类型。临床医生报告结果（ClinRO）评估是在临床观察的基础上进行的，而且需要由经培训的临床医生进行解释。观察者报告结果（ObsRO）是由不需要具备临床专业知识的观察者所评估的。患者报告结果（PROs）是COA的一种常见子类型。在这种情况下，PROs是基于直接的患者（即，研究受试人）报告对患者的健康评估进行测量，这些报告不需要其他人进行修改或补充。

COA不仅包括处理评分的测量，而且还包括明确定义的方法和工具管理的说明、一种数据收集的标准格式，以及记录良好的评分、分析和目标患者人群结果的解释方法。COAs可以直接（例如，疼痛强度PRO）或间接（例如，疼痛强度下为缓解疼痛而服用药物的日志）衡量治疗效益。MDDT的COA资格认证包括审核拟定工具在日常生活中是否可作为患者感受或功能的有效评估的证据。

如果可用于评估治疗效益的话，其他基于主观临床决策制定的临床结果也可以获得MDDT资格认证。其中，此类示例包括住院率和再次手术率。

CDRH将根据在严格对照试验中使用COA提供有效的科学证据评估特定使用情况的临床结果的情况确定是否批准COA资格认证（见21 CFR 860.7）。

2.	生物标志物测试

生物标志物是一种客观衡量的特征，可作为正常生物过程、致病过程或治疗干预反应的指标进行评估。生物标志物可以是生理学、病理学或解剖学特征或测量，与正常或异常生物功能或过程的一个方面相关。通常情况下，生物标志物的测量是通过测试（例如，通过化学分析）或工具（例如，通过血压测量法）完成的。如果一种特征（例如，瘤体直径）是主观衡量结果，那么CDRH将会把来源于医学影像的MDDTs视为BTs。

正如其他MDDTs一样，CDRH将依赖获得资格认证的BTs支持器械在指定使用情况下的使用相关的决策制定。BTs可用于选择器械临床试验的患者，以便于监测治疗反应，从而预测或识别与使用医疗器械进行治疗相关的安全问题，或者识别可作为或不可作为某些治疗形式候选人的患者。获得资格认证的BTs的恰当使用可有提供关于器械性能的可靠预测，从而会提高器械开发及评估效率。

从根本上来说，BT必须足够准确和精确才能有用。当审议BTs的资格认证时，评估过程中会评估支持生物标志物在特定条件下使用的证据的强度，以及用于测量生物标记物的测试工具和/或方法的有效性。在为BT授予资格认证时，FDA会含蓄地接受用于支持生物标志物在特定使用情况下使用的证据的强度。随后申请获得在相似使用情况下使用资格认证的BTs仅需要证明用于测试相同生物标志物的测试工具和/或发动发的有效性即可。

支持BT的资格认证所需的新证据的数量和类型将取决于生物标志物的任何测试或测量工具是否已在上市前审核中获得FDA关于临床使用的同意或批准，如果是这样，还要考虑BT的拟定使用情况是否与经同意或批准产品的适用症一致。在没有相应的FDA同意或批准器械的情况下，为获得测量生物标志物的BT的资格认证，应在拟定使用情况下证明测试有效性（例如，精确度与准确度）。相比之下，涉及FDA同意或批准测试，或者涉及FDA已确定为在特定使用情况下测量而需的分析性能的生物标志物的MDDT资格认证申请方案中可以包含支持测试分析有效性的现有数据，只要MDDT提交人获得了相应的合法授权。无论在什么情况下，MDDT资格认证的批准与否取决于在拟定使用情况下是否满足测试的性能标准或工具的准确度和精确度等。

重要的是，即使在产品（在器械开发及合法上市的医疗器械中使用的生物标志物测试）、产品的对象（生物标志物和分析物）和所得出的推论结果（生物和临床意义）相似的或相同的情况下，BT作为一种MDDT的资格认证程序和标准与上市前产品审核的要求是不同的。但是，即使当拟定的使用情况不同于器械经同意或批准的适用症时，上市前审核材料中的信息，比如分析有效性，可能与BT的资格认证具有潜在的相关性。MDDT提交材料应该明确通过上市前提交材料所解决的BT资格认证中的要素（第VI节）。

MDDT资格认证的确定将不会影响任何计划用于商业流通产品的监管或合规状态（见第C节）。

3.	非临床评估模型

非临床评估模型（NAM）是一种非临床测试方法，或者是一种反映器械功能或体内性能的模型，在器械评估中用于测量感兴趣的参数，或者作为另一种普遍认可的测试或测量的替代物。NAM示例包括取代或在最大成都上减少动物测试需求的体外模型；使用组织和其他材料模体以评估成像器械；经验证的计算模型；以及用于替代临床数据评估器械的新动物模型的开发与验证。

获得资格认证的NAMs可用于评估新材料性质、现有设计的修改，或者历史上通过动物或人类测试评估的器械特性。MDDT资格认证程序和标准认定程序可作为彼此的补充。我们希望NAM能在当前标准或指南尚未覆盖的模型或方法中发挥最大功用。

在某些情况下，FDA认可共识标准中所说明的MDDT可能已经通过另一种与MDDT资格认证相似的方式接受了评估，而且同样条件下的资格认证可能并不会带来益处。但是，对于没有经过其他方式认证的MDDT来说，在标准制定过程中所进行的评估可能会构成其资格认证（例如，标准组织为评估工具有效性而进行的循环测试）的证据。除此之外，拟定在不同使用情况下使用的模型或有必要不同于现有标准所述或更加具体的方法也可以通过MDDT程序获得资格认证。

- C.	监管考虑因素和相关建议

有些MDDTs可能满足FD&C法案第201节第（h）条中器械的定义并受到适用于器械的法律及法规要求，比如510（k）同意或上市前批准的管辖。但是，对于试验用器械而言，只要符合适用的试验用要求，比如21 CFR第812节的规定，就可以免于遵守上述大部分要求，包括同意或批准相关的要求。获得资格认证的MDDT通常会用于医疗器械的研究或试验之中，具体使用情况是根据MDDT的使用情况确定的。通常情况下，只要临床试验满足适用的要求，此类使用会使获得MDDT资格认证的器械免于许可、批准或其他器械要求：

- 如果器械是812.3（m）中所述重大风险器械试验中的受试器械，那么试验，包括MDDT的使用都要遵守21 CFR 812的所有要求。

- 如果器械是812.3（m）中所述非重大风险器械试验中的受试器械，那么812.2（b）下所列的简略要求对试验，包括MDDT的使用适用。

- 如果满足812.2（c）中所述豁免准则中的一种，包括812.2（c）（3），试验，包括MDDT的使用不需要遵守第812部分以及812.119的豁免要求。

对于未获得同意、批准或510（k）豁免器械的MDDT资格认证，所有关于器械已获得FDA资格认证的声明都必须随附一份免责声明，其中应说明MDDT的资格认证不构成FDA的同意或批准。在没有免责声明的情况下，器械的标签将被视为有误导性，这将使器械出现FD&C法案第201节第（n）条和第502节第（a）条中所述的错误标签。如果MDDT很明显是FD&C法案下规定的“器械”，我们将在资格认证过程中与您讨论这些问题。

- VI.	资格认证的考虑因素

如前所述，CDRH的资格认证决策意味着CDRH期望MDDT可在特定的使用情况下用于器械开发（以评估可能的临床或非临床环境下的器械设计），使用MDDT评估的结果可以用于支持监管决策制定（以支持上市申请和标签变更）。

- A.	CDRH资格认证的考虑因素

在决定管是否批准拟定MDDT的资格认证时，CDRH会考虑下列关键方面。为支持资格认证而需要证据的数量和强度主要取决于指定的使用情况。

- MDDT的描述。MDDT 的描述是否充分？

- 使用情况。使用情况的定义是否充分且恰当？

- 证据强度。可用的科学证据是否能证明MDDT能可靠性而准确性地衡量其将衡量的内容，是否在科学上是可信的，以及是否“有合理的可能性”预测感兴趣的结果？

- 优势和劣势的评估。在指定的使用情况下，以及考虑到可用证据的强度，使用MDDT的优势是否超过基于使用MDDT所获得测量结果所做出决定的潜在劣势？

- B.	完整资格认证材料包的内容

1.	MDDT的描述

资格认证材料包应详细说明MDDT的类型（COA、BT或NAM）、描述MDDT的测量结果并提供MDDT原则与测量方法的描述性总结。

2.	使用情况

资格认证材料包应描述在器械评估计划中如何以及在何处使用MDDT，其中包括1）MDDT拟定获得资格认证的器械或产品领域；2）器械的开发阶段（设计评估、动物测试、早期临床研究、关键临床研究，目的在于支持上市申请、非临床PMA数据要求、上市后设计或标签变更）；以及3）MDDT的具体作用（就临床使用而言，其中包括研究人群或疾病特征，以及专用诊断、患者选择、临床终点）。比如说，请参阅第V.A节。

3.	证据强度

资格认证材料包应讨论MDDT证据的强度并解决下列领域的问题：

■	工具有效性。可用数据是否能充分支持测量的有效性？MDDT测量是否具备可靠性和准确性？根据工具类型，其中可能包括分析、临床和建构有效性、敏感性、特殊性、准确度、精确度、外部有效性、偏差减少、本构模式的核实、不确定性的量化以及数值收敛性等。

■	合理性。通过使用MDDT所获得的测量结果与真实感兴趣的结果相关，这种结论是否是科学合理的？MDDT和结果之间是否存在因果路径或机械解释？

■	预测程度。什么数据可用于证明MDDT及真正感兴趣结果之间的预测关系？该预测关系的强度如何？该预测是否在多项研究中或作为一种类属效应而经反复证明？如果相关，结论（治疗对使用MDDT预测感兴趣结果测量的影响）是否有可靠信息作为支持？

■	捕获能力。MDDT是否完全捕获了对真正感兴趣结果实施干预的总量效应？MDDT是否能解释干预的每一个重大影响？是否存在可导致对此提出质疑的数据？

支持MDDT资格认证所需证据的数量和强度将根据使用情况和MDDT类型的不同而不同。比如说，相对于拟定用于测量关键研究主要终点以评估新的高风险器械类型，拟定在临床研究中用作不良事件定义组成部分的MDDT所需要的数据较少；前者可能需要更多有效性证据，因为在这种情况下接受不准确的MDDT有潜在的劣势。

4.	优势和劣势的评估

作为资格认证决策的一部分，CDRH将考虑对MDDT授予资格认证的优势和劣势进行评估。资格认证材料包应讨论接受MDDT的优势和劣势。CDRH将考虑下列因素：

- 对使用 MDDT所带来优势的评估：该过程应考虑到下列因素：

- 优势的类型。优势可能包括：显著加快器械的开发和评估进程；允许进行期限更短或较小型的临床或非临床研究；允许较替代物而言更安全或微创伤、更简单、更有效或少变量的测量；以及促进具有公共健康重要意义的新型技术的发展。

- 优势的量级。其中可能包括：是否有可能对多个器械开发计划造成影响；使用情况是否包含威胁生命和/或严重慢性疾病或病情，或者没有或仅有较少替代选择的疾病/病情；或者MDDT是否将用于未建立监管评估范式的新计划。

- 优势表现出来的可能性。这要以支持MDDT证据的强度（工具有效性、合理性、相关/预测、捕获能力），以及与可用替代选择的对比结果。

- 对使用MDDT所带来劣势的评估：这一过程要考虑到下列因素：

- 风险类型。考虑到使用情况，可能会根据本不应获得资格认证的MDDT的使用做出什么类型的决策？在使用情况范围内应考虑的因素包括：1）拟定将获得资格认证的MDDT所在的器械或产品领域；2）器械的开发阶段（设计评估、动物测试、早期临床研究、关键临床研究，目的在于支持上市申请、上市后设计或标签变更）；以及3）MDDT的具体作用（就临床使用而言，其中包括研究人群或疾病特征，以及专用诊断、患者选择、临床终点）。

- 风险的量级。根据使用MDDT所获得的不准确结论所做出决策的影响范围是根据风险的严重程度和MDDT与其替代物的对比确定的，同时还应考虑到使用情况。

- 风险出现的可能性。发生特定风险的可能性有多大？这要根据支持工具有效性的证据来确定。对于诊断测试而言，这可能回事MDDT报告假阳性、假阴性或假预测值预估的可能性。

- 风险缓解。缓解措施的实施可以将依赖MDDT的风险将至最低。比如说，较晚时间点的信息或确认数据的替代来源可能会缓解根据来自于MDDT的信息制定决策的风险。

- 评估使用MDDT所带来优势和劣势时需考虑的额外因素：下列因素适用：

- 确定度。如果使用MDDT的优势很大，可接受支持其使用的确定度较低（证据强度不严谨）。在另一方方面，如果优势较少，或者如果可能的劣势较大，则需要更严谨的证据来支持MDDT的使用。

- 技术的新颖性。评估将考虑MDDTs是否会促进解决未满足需求领域问题器械的开发与监管评估，或者会考虑引入之前不存在的、可提供优势的新技术（尤其是第一个）。特别需要注意的是，当服务提供者和患者可用的替代性选择有限时，MDDT的使用可能会促进患者获取并鼓励创新。

5.	公开披露及使用的内容

为了获得FDA的资格认证，MDDT提交人必须为（1）FDA提供经授权的内容，以公开支持获得资格认证的MDDT使用的充分信息；以及为（2）公众提供经授权的内容，以使用MDDT并依赖使用MDDT所生成的数据来获得FDA对器械其他的同意或批准。

- VII.	CDRH资格认证程序

在CDRH的MDDT资格认证程序中，FDA和MDDT提交人会进行互动以高效地决定为支持特定工具和使用情况下的资格认证而需要信息的数量和类型。资格认证程序包括两个阶段：1）可选的预先资格认证阶段；以及2）资格认证决定阶段。

在整个预先资格认证和资格认证决定阶段的审核过程中，CDRH根据下列因素优先处理MDDT的评估申请方案：

- 下列一项或多项需满足公共健康要求：

- 使用情况包括威胁生命和/或严重慢性疾病或病情；

- 没有/较少替代物或为满足的科学需求；

- 未建立监管评估范式的新颖或创新技术；

- 器械的开发和评估效率大大提升。

- 影响范围：

- 影响多个器械开发计划的可能性；

- 影响多位发起人的可能性。

被CDRH 所接受以便于详细审议的申请方案的数量取决于可用的资源。在适当情况下，CDRH会寻求外部个人或团体的具体专业知识输入，并且会遵守所有适用的法律和法规要求，包括尊重保密要求。

一旦MDDT获得特定用途的资格认证，其使用情况可随时间的发展而修改或拓展以响应新数据或变化中的科学技术。获得资格认证的使用情况的修改或者增大拓展需要通过资格认证程序进行。或者，如果有越来越多的科学证据不再支持其使用情况，CDRH可能会撤销MDDT资格认证。

- 第1阶段：预先资格认证（可选）

MDDT资格认证程序可以通过三种方式启动：1）FDA识别了一个需求领域和/或在特定领域中开发活动的需要；2）在一个领域中的需求和利益由个体或利益相关者联盟确定（可能包括学术界、工业部门、医学会）；3）MDDT开发商选择为其工具申请获得资格认证已使其可在多个器械开发计划中广泛使用。

申请方案的优先顺序

有关各方应提交一份申请方案，其中应包括资格认证项目的简要概述，以及MDDT需求的描述（见附录1）。对于早期直接参与的FDA工作人员而言，优先考虑部分申请方案是可以接受的。

结论和证据开发

资格认证审核团队（可能包括FDA，而且在适当的情况下还可能包括外部专家）应与提交人相互交流已确定拟定使用情况下MDDT的资格认证所需信息的数量和类型。CDRH将向申请人发出通知并请他们确定是选择与FDA的工作人员召开预先资格认证会议还是电话会议。在MDDT开发阶段中，如有需要，也可行进行额外的交流或通信。

- 第2阶段：资格认证决定

当提交人掌握了完整资格认证材料包所必须的数据和信息后，他们应提交这些材料以证明MDDT在拟定使用情况下的资格认证（见附录1）。在需要时，资格认证审核团队应与提交人相互交流以便于要求他们提供澄清说明或提供额外的信息。在对材料包进行审核后，CDRH会召开资格认证会议或电话会议以进一步讨论。在MDDT计划十分复杂或有争议的情况下，CDRH可能会寻求外专业人士的帮助或征集公众意见。

在对MDDT的资格认证进行评估时，CDRH将不会考虑是否对专利工具的使用有限制条件。CDRH不具备审核专利及个人专利要求的资源或专业知识，否则会卷入专利法相关的问题。

在完成评估后，CDRH将以书面形式通知提交人关于资格认证决定的事宜。

- VIII.	提交MDDT通信和文件的程序

所有与CDRH 就MDDT问题进行沟通所用的通信和文件应明确标注有“CDRH资格认证提交材料”字样，而且应寄送至文件控制中心（DCC）。

此外，提交人还应提交这些通信和文件的电子副本。

封面应包含下列内容：

- 日期：

- 主题：（黑体加粗） MDDT资格认证提交材料

- MDDT类型： （黑体加粗）

- 临床结果评估；

- 生物标志物测试；或者

- 非临床评估模型

- MDDT追踪记录编号：（黑体加粗），（如果之前已指定的话）

- 提交材料类型： （黑体加粗）

- 初步讨论要求或预先资格认证申请方案；或者

- 临时通信；或者

- 资格认证材料包。

- MDDT名称： （黑体加粗）：确定所提交的具体MDDT（名称）

- 使用情况：描述MDDT的预期使用情况（1—2句话）

- 提交人的完整联系方式，包括姓名、从属关系、邮寄地址、电子邮件地址、电话和传真号码

- IX.	公开资格认证决定的程序

为向公众公开获得资格认证的MDDTs的信息，CDRH将使用下列程序：

- 为就每一个新的资格认证决策征求公众意见，FDA将公开本指南附录的初稿并发布一则新的和/或修订（草稿）资格认证决策的可用性通知。FDA希望通过该通知确定初步决策的意见征集期限。一旦确定以后，FDA将以本指南附录的形式公开资格认证决定。

- CDRH希望在已建立的MDDT网页上宣布MDDT资格认证的决定。在获得提交人的许可之后，CDRH也将公布正处于发展证据以支持资格认证阶段的新的MDDTs，这样任何由兴趣参加的一方就可以联系提交人了。

- CDRH将在适当的情况下通过MDDT资格认证网页提供详细的支持性文件和信息，或者在有些情况（例如，某些NAM）下，可通过多个发起人的参考主文件中获取信息。

CDRH希望能公开支持已获得资格认证的MDDT的广泛使用的充分信息。为参与资源资格认证程序，提交人必须同意公开获得资格认证的MDDT的信息以在特定使用情况下在器械开发计划中使用。为此，CDRH将视情况而定公开获取MDDT信息的方法。

- 附录 1

- 材料包内容样本

以下为建议材料包内容的概要，而且这些内容仅作说明使用，并非要求信息。材料包样本中可能会包含下列信息：（1）MDDT类型、原则和方法的描述；（2）使用情况；（3）可用证据的数量和强度；（4）MDDT获得资格认证的优势和劣势；以及（5）公开披露和使用的内容。

1.	MDDT的描述

- MDDT类型：

- 临床结果评估（COA）

- 生物标志物测试（BT）

- 非临床评估模型（NAM）

- MDDT所提供测量结果的描述：

- MDDT的测量是什么或者可提供什么？

- MDDT是否将取代之前已获得任何的测量？

- MDDT原则和测量方法的描述性总结

2.	使用情况

- MDDT可获得资格认证的器械或产品区域

- 器械开发的阶段

- 设计评估

- 动物测试

- 早期临床研究

- 关键临床研究，目的在于支持上市申请

- PMA非临床数据要求

- 上市后设计或标签变更

- MDDT的具体作用：

非临床器械评估

- 缩短测试持续时间或减少样本量的工作台或和动物研究方法

- 作为通常情况下通过人类或动物试验进行评估的替代物

- 依赖体外或模拟研究减少或在最大程度上减少动物的使用

关于临床使用， 描述研究群体或疾病特征以及指定用途：

- 在诊断过程中提供帮助

■	作为在临床研究中不良事件（AE）的定义

■	临床参考标准在诊断过程中提供帮助

- 患者选择

■	选择临床试验的受试人

■	根据预测风险将患者人群分层

- 临床终点

■	作为一种中间终点

■	作为一种替代终点

3.	证据强度

- 工具有效性。可用数据是否能充分支持测量的有效性？MDDT测量是否具备可靠性和准确性？根据工具类型，其中可能包括分析、临床和建构有效性、敏感性、特殊性、准确度、精确度、外部有效性、偏差减少、本构模式的核实、不确定性的量化以及数值收敛性等.

- 合理性。通过使用MDDT所获得的测量结果与真实感兴趣的结果相关，这种结论是否是科学合理的？MDDT和结果之间是否存在因果路径或机械解释？

- 预测程度。什么数据可用于证明MDDT及真正感兴趣结果之间的预测关系？该预测关系的强度如何？该预测是否在多项研究中或作为一种类属效应而经反复证明？如果相关，结论（治疗对使用MDDT预测感兴趣结果测量的影响）是否有可靠信息作为支持？

- 捕获能力。MDDT是否完全捕获了对真正感兴趣结果实施干预的总量效应？MDDT是否能解释干预的每一个重大影响？是否存在可导致对此提出质疑的数据？

4.	优势和劣势的评估

- 使用MDDT所带来优势的评估：

- 优势的类型。优势可能包括：显著加快器械的开发和评估进程；允许进行期限更短或较小型的临床或非临床研究；允许较替代物而言更安全或微创伤、更简单、更有效或少变量的测量；以及促进具有公共健康重要意义的新型技术的发展。

- 优势的量级。其中可能包括：是否有可能对多个器械开发计划造成影响；使用情况是否包含威胁生命和/或严重慢性疾病或病情，或者没有或仅有较少替代选择的疾病/病情；或者MDDT是否将用于未建立监管评估范式的新计划。

- 优势表现出来的可能性。这要以支持MDDT证据的强度（工具有效性、合理性、相关/预测、捕获能力），以及与可用替代选择的对比结果。

- 使用MDDT所带来劣势的评估：

- 风险类型。考虑到使用情况，可能会根据本不应获得资格认证的MDDT的使用做出什么类型的决策？在使用情况范围内应考虑的因素包括：1）拟定将获得资格认证的MDDT所在的器械或产品领域；2）器械的开发阶段（设计评估、动物测试、早期临床研究、关键临床研究，目的在于支持上市申请、上市后设计或标签变更）；以及3）MDDT的具体作用（就临床使用而言，其中包括研究人群或疾病特征，以及专用诊断、患者选择、临床终点）。

- 风险的量级。根据使用MDDT所获得的不准确结论所做出决策的影响范围是根据风险的严重程度和MDDT与其替代物的对比确定的，同时还应考虑到使用情况。

- 风险出现的可能性。发生特定风险的可能性有多大？这要根据支持工具有效性的证据来确定。对于诊断测试而言，这可能回事MDDT报告假阳性、假阴性或假预测值预估的可能性。

- 风险缓解。缓解措施的实施可以将依赖MDDT的风险将至最低。比如说，较晚时间点的信息或确认数据的替代来源可能会缓解根据来自于MDDT的信息制定决策的风险。

- 额外因素：

- 确定度。如果使用MDDT的优势很大，可接受支持其使用的确定度较低（证据强度不严谨）。在另一方方面，如果优势较少，或者如果可能的劣势较大，则需要更严谨的证据来支持MDDT的使用。

- 技术的新颖性。评估将考虑MDDTs是否会促进解决未满足需求领域问题器械的开发与监管评估，或者会考虑引入之前不存在的、可提供优势的新技术（尤其是第一个）。特别需要注意的是，当服务提供者和患者可用的替代性选择有限时，MDDT的使用可能会促进患者获取并鼓励创新。

5.	公开披露及使用的内容

为（1）FDA提供经授权的内容，以公开支持获得资格认证的MDDT使用的充分信息；以及为（2）公众提供经授权的内容，以使用MDDT并依赖使用MDDT所生成的数据来获得FDA对器械其他的同意或批准。

在本指南中，“使用条件”一词是指资格认证的关键方面——MDDT的使用参数已经过验证。此外，这种使用部分上指的是MDDT符合资格要求的器械或产品数据的使用，器械分开发的阶段，以及MDDT的具体作用（对于临床使用而言，其中研究人群或疾病特征）。使用条件定义了合格MDDT的界限。

改自：生物标志物定义工作组（2001年），临床药理学和治疗，69，第89—95页。

MDDTs不需要是获得FDA同意或批准的产品。但是，当在临床试验中使用MDDT测试作为一种伴随诊断时，相应已开发治疗产品的使用是必不可少的，而且必须遵守使用的试验性使用要求。关于FDA对这一问题的看法，开发商可以参阅FDA的指南草案，“体外伴随诊断器械”（可见于http：//www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm262292.htm）。

临床终点是一种可检测到的症状或者功能测量结果，或者反映患者感受、功能或生存的、在特定时间点所测量的任何临床特征或变量。示例：死亡率报告；失明。

中间终点本身是一种关于不是疾病最终结果的症状或功能测量的临床终点。即使不会减少发病率或死亡率，根据中间终点实施改进对于患者而言也具有重要价值。中间终点还可以作为在早于认可的历史记录时间点之前测量的临床终点。此外，中间终点所表现出来的治疗影响也可以作为期待有利最终结果的原因；在这种情况下，中间终点发挥了一种替代作用。比如说，在心力衰竭治疗试验中，运动耐量有时候会被作为一种中间终点。

替代终点是一种在试验中用作临床终点替代物的测量，将基于流行病学、治疗和病理生理及其他科学证据反映临床结果。比如说，血压测量在抗高血压药物试验中有时候会被用作终点，以此作为中风、心肌梗塞或死亡率的临床终点。

关于FDA对新的及现有PROs进行审核的问题请参阅FDA关于患者报告结果衡量的行业指南：在医疗产品开发过程中使用以支持标签内容（http：//www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM193282.pdf）。该指南中所述的许多问题都与ClinROs和ObsROs相关。

关于CDRH标准计划的信息可见于http：//www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Standards/default.htm。

应决定试验的风险（见CDRH指南：http：//www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM126418.pdf）。

在本指南中，可靠信息包括在820.30的设计控制程序下所生成的数据、非临床或动物测试、同行评审发表的文献，或者其他可靠信息，比如在试验或上市期间生成的临床信息。这一定义与FDA在第812部分中使用的术语一致。

提交至CDRH的材料应寄送至：美国食品药品管理局，医疗器械和辐射健康中心，文件邮件中心——马里兰州银泉市新罕布什尔大街10903号WO66-G609，邮编：20993-0002。

欲了解更多关于电子副本格式的信息，请参阅：http：//www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313794.pdf。尽管MDDT资格认证提交材料电子副本的提交是自愿的，但是如果您选择提交电子副本，你应确保副本文件满足相关参考指南附件1中所述技术标准的要求。